Zmieniony Załącznik nr 1 do SIWZ
Nr postępowania: 451/2018/PN/DZP

- FORMULARZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Tytuł zamówienia: Sprzedaż wraz z dostawą spektrofluorymetru do pomiarów czasowo-rozdzielczych i stacjonarnych oraz wyposażenia prosektorium i laboratorium w ramach projektu „Innowacyjność technologii żywności wysokiej klasy” realizowanego przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie.

Część nr 6. Wyposażenie prosektorium dużego i małego oraz strefy Laboratorium I - dostawa wraz z montażem

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametry oferowane* | Producent, model* | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G | H=(FxG) |
| 1. | Stół sekcyjny do sekcji dużych zwierząt Konstrukcja wykonana z wysokogatunkowej stali nierdzewnej – kwasoodpornej o wysokiej jakości. - Stół przeznaczony dla potrzeb sekcji dużych zwierząt z blatem o nośności min 3 tony wykonanym według zaleceń zleceniodawcy - Blat roboczy stołu z dwoma niezależnymi odpływami umieszczonymi po lewej i prawej stronie blatu - Całość blatu podnoszona - płynna regulacja wysokości realizowana przez zespół 4 kolumn podnoszących, gwarantujących udźwig stołu do 3 ton układ sterujący nożny - Stół wyposażony w dwa młynki koloidalne do mielenia i uwadniania cząstek miękkich, zamontowane pod spływem blatu roboczego ze sterowaniem załączania (przyciski grzybkowe) w miejscu panelu sterującego - Stół musi posiadać system zraszania blatu roboczego w celu mycia jego powierzchni lub zapewnienia komfortowej pracy młynka - Komplet baterii medycznych – dwóch umieszczony w sposób pozwalający na dostęp z każdej strony blatu roboczego -baterie typu prysznicowego z giętkim wężem oraz słuchawką prysznicową z blokadą - Kompletna instalacja elektryczna z własnym zabezpieczeniem antyprzepięciowym na którą składają się : cztery hermetyczne, niezależne gniazda 230 V do podłączenia elektronarzędzi , zasilanie oraz sterowanie młynkami koloidalnym , zasilanie oraz sterowanie systemem podnoszącym blat stołu , wyłącznik bezpieczeństwa z sygnalizacją napięcia . - Komplet przyłączy wod - kan niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania stołu - Stół przystosowany do pośredniej wentylacji blatu roboczego – podblatowe szczeliny ssące Wymiary stołu - wykonanie zgodnie z projektem zamawiającego szerokość: 1700 mm długość: 2800 mm wysokość: zakres podnoszenia powinien wynosić 500 -800 mm Okres gwarancji: min. 24 miesiące |  |  | sztuka | 1 |  |  |
| 2. | Stół sekcyjny do sekcji małych zwierząt (duże prosektorium) - Konstrukcja wykonana z wysokogatunkowej stali nierdzewnej – kwasoodpornej o wysokiej jakości. - Blat roboczy stołu dwudzielny składający się z niezależnej misy zlewowej oraz przestrzeni roboczej - Całość blatu podnoszona - płynna regulacja wysokości realizowana elektrycznie wraz z sterowaniem kolanowym lub nożnym - Wysokoobrotowy młynek koloidalny zamontowany pod spływem blatu roboczego ze sterowaniem załączania (przyciski grzybkowe) - System zraszania blatu roboczego w celu mycia jego powierzchni lub zapewnienia komfortowej pracy młynka - Komplet baterii medycznych - jednej zlewowej wysokiej oraz drugiej prysznicowej z giętkim wężem oraz słuchawką prysznicową z blokadą - Kompletna instalacja elektryczna z własnym zabezpieczeniem antyprzepięciowym na którą składają się : dwa hermetyczne gniazda 230 V do podłączenia elektronarzędzi, zasilanie oraz sterowanie młynkiem koloidalnym , zasilanie oraz sterowanie systemem kolumn podnoszących blat stołu, wyłącznik bezpieczeństwa z sygnalizacją napięcia . - Komplet przyłączy wod - kan niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania stołu - Udźwig stołu musi gwarantować nośność blatu roboczego na poziomie min 300 kg - Stół przystosowany do pośredniej wentylacji blatu roboczego – podblatowe szczeliny ssące - Bateria medyczna zlewu oraz bateria prysznicowa z blokadą części roboczej Wymiary stołu- wykonanie zgodnie z projektem zamawiającego szerokość przestrzeni roboczej: 1000 mm długość przestrzeni roboczej: 2200 mm blat roboczy + 300 mm misa zlewowa długość całego stołu wraz z misą zlewową: 2500 mm wysokość: zakres podnoszenia powinien wynosić 750 -950 mm Okres gwarancji: min. 24 miesiące |  |  | sztuka | 3 |  |  |
| 3. | Stół sekcyjny do sekcji małych zwierząt (małe prosektorium) 1. Konstrukcja wykonana z wysokogatunkowej stali nierdzewnej – kwasoodpornej o wysokiej jakości. 2. Blat roboczy stołu o stałej wysokości, dwudzielny składający się z niezależnej misy zlewowej oraz przestrzeni roboczej 3. Wysokoobrotowy młynek koloidalny zamontowany pod spływem blatu roboczego ze sterowaniem załączania (przyciski grzybkowe) 4. System zraszania blatu roboczego w celu mycia jego powierzchni lub zapewnienia komfortowej pracy młynka 5. Komplet baterii medycznych - jednej zlewowej wysokiej oraz drugiej prysznicowej z giętkim wężem oraz słuchawką prysznicową z blokadą 6. Kompletna instalacja elektryczna z własnym zabezpieczeniem antyprzepięciowym na którą składają się : dwa hermetyczne gniazda 230 V do podłączenia elektronarzędzi, zasilanie oraz sterowanie młynkiem koloidalnym , zasilanie oraz sterowanie systemem kolumn podnoszących blat stołu, wyłącznik bezpieczeństwa z sygnalizacją napięcia. 7. Komplet przyłączy wod - kan niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania stołu 8. Udźwig stołu musi gwarantować nośność blatu roboczego na poziomie min 300 kg 9. Stół przystosowany do pośredniej wentylacji blatu roboczego – podblatowe szczeliny ssące 10. Wymiary stołu- wykonanie zgodnie z projektem zamawiającego szerokość przestrzeni roboczej: 1000 mm długość przestrzeni roboczej: 2200 mm blat roboczy + 300 mm misa zlewowa długość całego stołu wraz z misą zlewową: 2500 mm wysokość dla wersji bez regulacji wysokości: 860 mm Okres gwarancji: min. 24 miesiące |  |  | sztuka | 1 |  |  |
| 4. | Podręczna komora mroźnicza do małego prosektorium Obudowa komory oraz wyposażenie : - Obudowa komory wykonana w całości zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz z blachy nierdzewnej – kwasoodpornej o wysokiej jakości. - Rdzeń obudowy (izolacja chłodnicza) wykonany z spienionego pod ciśnieniem poliuretanu o grubości minimum 80 mm (zalecane 100 mm). - Komora wyposażona w dwie sztuki drzwi mroźniczych z możliwością zamknięcia na zamek patenowy. Kąt otwarcia drzwi powinien wynosić 180 ° tak aby przy załadunku ciał dostępny był cały prześwit otworu drzwi. Ościeżnica drzwi ma posiadać podgrzewanie zapobiegające przymarzaniu płata drzwi. - Komora powinna posiadać tak ukształtowaną podłogę oraz umieszczony w niej spływ aby wszystkie nieczystości po myciu lub dezynfekcji można było doprowadzić na zewnątrz komory bezpośrednio do kanalizacji. - Komora ma posiadać następujący układ funkcjonalny: regał wewnętrzny 3 poziomowy oraz być wyposażona w 3 tace na zwłoki zwierzęce. Regały , tace mają być wykonane w całości z materiałów nierdzewnych kwasoodpornych o wysokiej jakości. Dodatkowo wewnątrz komory na tylnej ścianie powinny znajdować się odboje zabezpieczające ścianę komory przed uszkodzeniem przez wsuwaną tacą. - Komora powinna posiadać własne wewnętrzne oświetlenie oraz system sterowania z czytelnym cyfrowym wyświetlaczem. - Jeśli w komplecie z komorą dostarczony jest hydrauliczny wózek do załadunku ciał komora powinna posiadać system cumowania i osiowania wózka z regałem w komorze . Urządzenie chłodnicze komory - Komora ma być wyposażona w 1 agregat mroźniczy - Agregat mroźniczy ma gwarantować samoczynne utrzymanie temperatury wewnątrz komory w zakresie od -22°C do -18°C. - Agregat chłodniczy ma posiadać system automatycznego odszraniania. - Gwarantowana temperatura powinna być jednakowa w całym przekroju komory. - Agregat powinien gwarantować wymuszony obieg powietrza wewnątrz komory tak aby każde ciało wewnątrz było jednakowo chłodzone. - Sterowanie chłodzeniem komory powinno się odbywać przy pomocy czytelnego elektronicznego panelu sterującego z wyświetlaczem cyfrowym o następujących funkcjach: wyświetlanie aktualnej temperatury wewnątrz komory - wyświetlanie zadanej temperatury dla komory - możliwość programowania temperatury w ustalonym zakresie - sterowanie oświetleniem komory - sygnalizacja pracy sprężarki agregatu - sygnalizacja pracy wentylatora agregatu wewnątrz komory - sygnalizacja awarii Panel sterujący powinien być umieszczony w miejscu wskazanym przez Zamawiającego (jednak w odległości nie większej niż10 m ) - Włączanie i wyłączanie agregatu chłodniczego komory na czas załadunku powinno być automatyczne i odbywać w następujący sposób: w momencie otwarcia drzwi powinno zapalić się oświetlenie wewnątrz komory oraz wyłączyć chłodzenie , po załadunku lub wyładunku ciała i zamknięciu drzwi oświetlenie ma się wyłączyć ,a agregat wrócić do pracy z wcześniej ustawionymi parametrami. - Agregat chłodniczy powinien posiadać zasilanie jednofazowe prądem 230 V /50 Hz o maksymalnym poborze mocy nie przekraczającym 1,5kW . Wymiary komory Komora powinna posiadać następujące wymiary : szerokość : 2200 mm + 300 mm agregat głębokość : 1000 mm wysokość : 1800 mm + 300 mm agregat Okres gwarancji: min. 24 miesiące |  |  | sztuka | 1 |  |  |
| 5. | Wózek elektryczny do transportu zwłok Konstrukcja oraz funkcje elektrycznego wózka do załadunku powinny gwarantować spełnienie następujących warunków: Wózek w całości wykonany z materiałów oraz profili nierdzewnych – kwasoodpornych o wysokiej jakości. - Wózek wyposażony w pojedynczy pantograf podnoszący zasilany siłownikiem śrubowym elektrycznym ze sterowaniem nożnym - Napęd wózka powinien gwarantować płynne podnoszenie zwłok zwierzęcych małych i średnich na każdy z poziomów regału wewnątrz komory mroźniczej oraz załadunku do chłodni oraz stoły sekcyjne. - Maksymalne obciążenie wózka powinno wynosić min 200 kg - Górna rama wózka wyposażona w gładki pełny blat - Wózek wyposażony w cztery obrotowe kółka jezdne z hamulcem. Wymiary wózka szerokość: 750 mm długość: 2300 mm wysokość: zakres podnoszenia musi być zgodny z najwyższym poziomem obsługiwanych regałów: min 1800 mm Okres gwarancji: min. 24 miesiące |  |  | sztuka | 1 |  |  |
| 6. | Regał przyścienny o stałych półkach do przechowywania zwłok zwierząt w komorze chłodniczej - Regał w całości wykonany z materiałów oraz profili nierdzewnych – kwasoodpornych o wysokiej jakości. - Regał przeznaczony do przechowywania zwłok zwierzęcych w chłodni - Regał wyposażony jest w cztery stałe półki przeznaczone do załadunku bocznego – (wymiar półki 1500x600 mm) Wymiary regału szerokość : 600 mm długość : 1500 mm wysokość : 1800 mm Okres gwarancji: min. 24 miesiące |  |  | sztuka | 2 |  |  |
| 7. | Regał ze stali KO na preparaty - Regał na preparaty utrwalone w formalinie - Regał w całości wykonany z materiałów oraz profili nierdzewnych o wysokiej jakości. - Wymiary 600 x1500 x 2000 mm (H), ilość półek 5 sztuk - Regał przeznaczony do przechowywania preparatów - Regał wyposażony jest w pięć półek z możliwością regulacji podziałki Wymiary regału szerokość : 600 mm długość : 1500 mm wysokość : 2000 mm Okres gwarancji: min. 24 miesiące |  |  | sztuka | 3 |  |  |
| 8. | Stolik narzędziowy - Przejezdny stolik narzędziowy w całości wykonany z materiałów oraz profili nierdzewnych – kwasoodpornych o wysokiej jakości. - Stolik przeznaczony do współpracy ze stołami sekcyjnymi - Stolik wyposażony w komplet 2 wyjmowanych kuwet oraz górny zdejmowany blat roboczy z regulacją wysokości - Stolik wyposażony w cztery kółka jezdne z blokadą ruchu Wymiary stolika szerokość : 450 mm długość : 550 mm wysokość : 1200 – 1500 mm Okres gwarancji: min. 24 miesiące |  |  | sztuka | 5 |  |  |
| 9. | Waga do ważenia narządów podczas oceny makroskopowej - Waga narządowa zawieszona na przejezdnym stelażu wykonanym z materiałów oraz profili nierdzewnych – kwasoodpornych o wysokiej jakości. - Waga przeznaczona do ważenia kontrolnego organów z maksymalnym obciążeniem do 15 kg - Dokładność pomiaru wagi do 0,1 g - Waga zasilana akumulatorowo lub z sieci 230V - Waga wyposażona w szalkę z materiałów KO Okres gwarancji: min. 24 miesiące |  |  | sztuka | 1 |  |  |
| 10. | Zestaw mebli - wyposażenie sali prosektoryjnej małej i dużej Meble w całości wykonane z materiałów oraz profili nierdzewnych – kwasoodpornych o wysokiej jakości. Meble wykonane w systemie podwójnej wygłuszonej ścianki Meble posiadają we wszystkich drzwiach uszczelkę Meble posiadają nóżki umożliwiające regulację i wypoziomowanie Zestawienie mebli Blat roboczy biurko (600x2000x890 mm) 2 kontenery z szufladami wsuwanymi pod biurko (550x500x700mm) 2 krzesła obrotowe o regulowanej wysokości wykonane z łatwo zmywalnego, trwałego materiału Okres gwarancji: min. 24 miesiące |  |  | sztuka | 1 |  |  |
| 11. | Centrala do mycia narzędzi sekcyjnych i rąk (kwasoodporna) W skład centrali wchodzą: Myjnia chirurgiczna 3 stanowiskowa 1. Myjnia do mycia narzędzi sekcyjnych i rąk, z punktem do mycia obuwia roboczego, w całości wykonana z materiałów oraz profili nierdzewnych – kwasoodpornych o wysokiej jakości. 2. Myjnia wykonana w postaci głębokiej wanny o wymiarach gwarantujących możliwość zainstalowania 3 wylewek myjących – baterii łokciowych 3. Myjnia ma posiadać w części przylegającej do ściany fartuch (osłonę) zapobiegający zalaniu ściany 4. Myjnia ma posiadać kompletną instalację wod – kan 5. Myjnia ma posiadać zawór odcinający dopływ wody do urządzenia Wymiary myjni szerokość: 1800 mm głębokość: 500 mm wysokość: 1600 mm -wraz fartuchem ociekowym Myjnia narzędziowa 1. Myjnia w całości wykonana z materiałów oraz profili nierdzewnych – kwasoodpornych o wysokiej jakości. 2. Myjnia wykonana w postaci wanny na stelażu 3. Myjnia ma posiadać w części przylegającej do ściany fartuch (osłonę) zapobiegający zalaniu ściany 4. Myjnia ma posiadać kompletną instalację wod – kan Wymiary myjni szerokość: 700 mm głębokość: 600 mm wysokość: 890 mm Okres gwarancji: min. 24 miesiące |  |  | sztuka | 1 |  |  |
| 12. | Centrala ważenia i oceny makroskopowej narządów wewnętrznych (kwasoodporna) Stanowisko makroskopowe wyposażone w : 1. Stanowisko w całości wykonane z materiałów oraz profili nierdzewnych – kwasoodpornych o wysokiej jakości. 2. Stanowisko wyposażone w część perforowaną z odciągiem dolnym do pobierania próbek 3. Stanowisko wyposażone w misę zlewową z baterią łokciową, młynek koloidalny oraz blat roboczy – pomocniczy 4. Stanowisko posiada kompletną instalację wod - kan 5. Stanowisko kompletną instalację elektryczną z własnym zabezpieczenie prądowym, 2 gniazda elektryczne, własne oświetlenie Wymiary stanowiska : Głębokość : 700 mm Szerokość : 2000 mm Wysokość : 1200 mm Okres gwarancji: min. 24 miesiące |  |  | sztuka | 1 |  |  |
| 13. | Dygestorium do strefy laboratoryjnej nr I - odwapnianie kości 1. Kompletna instalacja wodno-kanalizacyjna 2. Wentylacja bezpośrednia przestrzeni roboczej blatu 3. Bateria ścienna w wylewkami dygestoryjnymi 4. Blat roboczy do pobierania i oceny próbek 5. Tafla - deska z teflonu do pobierania wycinków 6. Dwa niezależne gniazda elektryczne 230 V dla elektronarzędzi 7. Własne oświetlenie o neutralnej barwie 8. Kompletna instalacja elektryczna z własnym zabezpieczeniem antyprzepięciowym 9. Opuszczana szyba ochronna 10. Stanowisko w całości wykonane z wysokogatunkowej stali nierdzewnej – kwasoodpornej o wysokiej jakości. Wymiary dygestorium: Głębokość: 700 mm Szerokość: 1200 mm Wysokość: 2000 mm (H) Okres gwarancji: min. 24 miesiące |  |  | sztuka | 1 |  |  |
| 14. | Stół formalinowy z odciągiem dolnym do strefy laboratoryjnej nr I wyposażony w: 1. Stanowisko do pracy z preparatami utrwalonymi w formalinie całość stanowiska wykonana ze stali KO o wysokiej jakości. 2. Część perforowaną z odciągiem dolnym do pracy z preparatami formalinowymi 3. Misę zlewową z baterią łokciową oraz blat roboczy – pomocniczy 4. Zlewnię formaliny wraz ze zbiornikiem 5. Kompletną instalację wod-kan 6. Kompletną instalację elektryczną z własnym zabezpieczenie prądowym ,2 gniazda elektryczne 7. Młynek koloidalny do usuwania resztek preparatów 8. Własne oświetlenie 9. 2-3 półki na preparaty 11. Opuszczana szyba ochronna 10. Stanowisko przygotowane do współpracy z systemem audio – wizualnym Wymiary stanowiska: Głębokość: 700 mm Szerokość: 2000 mm Wysokość: 1400 mm Okres gwarancji: min. 24 miesiące |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Centrala do mycia kontenerów oraz obuwia roboczego Myjnia wykonana ze stali KO o wysokiej jakości, według projektu zamawiającego, wyposażona w instalację wod – kan i system do dezynfekcji |  |  | sztuka | 1 |  |  |
| 16. | Mała centrala do mycia narzędzi sekcyjnych i rąk w małym prosektorium Wykonana ze stali KO o wysokiej jakości według projektu zamawiającego, wyposażona w niezbędne media |  |  | sztuka | 1 |  |  |
| Razem wartość brutto: |  |  |  |  |  |  |  |

.................., dnia ….................

………………………………………………………………………….

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji

W przypadku, gdy ofertę składa Wykonawca zagraniczny, który na podstawie odrębnych przepisów nie jest zobowiązany do uiszczenia podatku VAT w Polsce należy wpisać cenę netto. Przy ocenie takiej oferty zastosowanie będzie miał zapis wskazany w rozdziale XII pkt. 7 SIWZ wynikający z art. 91 ust. 3a Ustawy. Zamawiający 
w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami o podatku od towarów i usług.