1. **Czy Zamawiający dopuści** **szerokość zewnętrzną wynoszącą 1338 mm ?**

Odp: Zamawiający nie dopuszcza. Szerokość zewnętrzną wynoszącą 1338 mm nie spełnia wymogów w zakresie przeznaczonej przestrzeni w laboratorium. Ponadto nieakceptowalny jest zwiększony wskazywany wymiar zewnętrzy przy jednocześnie mniejszym wymiarze wewnętrznym (poniżej) biorąc pod uwagę komfort pracy z urządzaniem i w laboratorium.

1. **Czy Zamawiający dopuści wymiary wnętrza komory (szer. x gł.): 1190x548 ?**

Odp: Zamawiający nie dopuszcza. Wymagana jest większa powierzchnia blatu roboczego.

1. **Czy Zamawiający dopuści wysokość blatu roboczego od podłogi: 800 mm ?**

Odp: TAK

1. **Czy Zamawiający dopuści komorę bez - wskaźnika wydajności „PER”, oraz wyjaśni znaczenie tego wskaźnika ?**

Odp: Zamawiający nie dopuszcza. Wymagany jest wskaźnik wydajności „PER” (Performance factor) dostarczający ważnych informacji odnośnie spełnienia bieżących warunków bezpiecznej pracy komory, konieczności dokonania przeglądu lub zaprzestania pracy z urządzeniem.

1. **Czy Zamawiający dopuści szybę frontową skośnie położona pod kątem 7 stopni od pionu ?**

Odp: Zamawiający nie dopuszcza. Wymagane większe odchylenie od pionu zapewniające ergonomiczną obsługę.

1. **Czy Zamawiający dopuści blat roboczy: Ze stali nierdzewnej klasy 304L, odporny na zadrapania, segmentowy, łatwy do demontażu, autoklawowalny ?**

Odp: Zamawiający nie dopuszcza. Biorąc pod uwagę narażenie na czynniki korozyjne wymagane jest wykonanie blatu roboczego ze stali z wyższą aniżeli klasa 304L odpornością na korozję.

1. **Czy Zamawiający dopuści ścianę tylna: Ze stali nierdzewnej klasy 304L, odpornej na środki dezynfekujące i zadrapania ?**

Odp: Zamawiający nie dopuszcza. Biorąc pod uwagę narażenie na czynniki korozyjne wymagane jest wykonanie ściany tylnej ze stali z wyższą aniżeli klasa 304L odpornością na korozję.

1. **Czy Zamawiający dopuści zestaw do sterylizacji: w postaci jednej lampy UV, zainstalowanej z przodu komory w górnej jej części ?**

Odp: Zamawiający nie dopuszcza. Wymagana jest większa liczba lamp UV celem zapewnienia skutecznej sterylizacji. Niedopuszczalna instalacja lampy UV z przodu w górnej części stanowiącej źródło efektu cienia.