| Załącznik nr 1 do oferty (dodatek nr 2 do SWZ) na dostawę śródoperacyjnego cyfrowego mobilnego aparatu RTG z ramieniem „C” Nr sprawy: ZP/P/18/24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Śródoperacyjny cyfrowy mobilny aparat RTG z ramieniem „C” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp. | Przedmiot zamówienia | Nazwa handlowa | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT % | wartość brutto | Numer katalogowy - PODAĆ (jeśli dotyczy) | Nazwa wytwórcy (producenta) PODAJE WYKONAWCA |
| 1 | Cyfrowy aparat RTG z ramieniem C |  | szt. | 1 | 0,00 zł | 0,00 zł |  | 0,00 zł |  |  |
| WARTOŚĆ : |  |  |  |  |  | 0,00 zł | X | 0,00 zł |  |  |

| LP. | ### PARAMETR | PARAMETR WYMAGANY | PARAMETR OFEROWANY |
| --- | --- | --- | --- |
| I | informacje ogólne |  |  |
| 1 | Typ/model, producent, kraj pochodzenia | podać |  |
| 2 | Główne podzespoły aparatu RTG (lampa, generator, mechanika) muszą być wyprodukowane przez tego samego wytwórcę | TAK |  |
| 3 | Aparat fabrycznie nowy – rok produkcji min. 2023 Nie dopuszcza się egzemplarzy powystawowych, rekondycjonowanych, demonstracyjnych, itp. | TAK, podać |  |
| II | WÓZEK Z RAMIENIEM C |  |  |
| 1 | Odległość SID | ≥ 1000 mm |  |
| 2 | Głębokość ramienia C (odległość między osią wiązki a wewnętrzną powierzchnią ramienia C) | ≥ 65 cm |  |
| 3 | Zakres przesuwu pionowego ramienia C | ≥ 420 mm |  |
| 4 | Odchylenie względem kolumny podstawy (wig-wag) | ≥ ± 12,5° |  |
| 5 | Zakres przesuwu poziomego ramienia C | ≥ 200 mm |  |
| 6 | Zakres obrotu ramienia C względem osi poziomej | ≥ +300° / -120° |  |
| 7 | Zakres ruchu (obrotu) orbitalnego | ≥ 120° |  |
| 8 | Prześwit ramienia C (odległość między detektorem a lampą RTG) | ≥ 780 mm |  |
| 9 | Szerokość wózka z ramieniem C | ≤ 80 cm |  |
| 10 | Elektromagnetyczne hamulce wszystkich ruchów ramienia C | TAK/NIE |  |
| 11 | Ramię C zbalansowane w każdej pozycji | TAK |  |
| 12 | Uchwyt z przełącznikiem przy panelu cyfrowym umożliwiający ręczne manipulowanie ramieniem C we wszystkich kierunkach jednocześnie łącznie z pionowym | TAK/NIE |  |
| 13 | Ręczny włącznik promieniowania | TAK |  |
| 14 | Przycisk nożny do włączania promieniowania | TAK |  |
| 15 | Sygnalizacja włączonego promieniowania | TAK |  |
| 16 | Zabezpieczenie przed najeżdżaniem na leżące przewody | TAK |  |
| 17 | Blokada kół | TAK |  |
| 18 | Wszystkie kable do lampy poprowadzone wewnątrz ramienia C – konstrukcja ułatwiająca czyszczenie aparatu (bez kabli karbowanych itp.) | TAK/NIE |  |
| 19 | Waga aparatu z ramieniem C | ≤ 250 kg |  |
| 20 | Waga wózka z monitorami | ≤ 150 kg |  |
| 21 | Sterowanie kołami aparatu umożliwiające aretaż kół w pozycji równoległej do stołu operacyjnego | TAK |  |
| 22 | Funkcja zwolnienia wszystkich ruchów ramienia C jednym przyciskiem od strony panela cyfrowego umożliwiająca łatwe i bardzo precyzyjne pozycjonowanie ramienia C | TAK, podać |  |
| 23 | Przełącznik nożny skopia / grafia | TAK |  |
| III | GENERATOR WYSOKIEGO NAPIĘCIA |  |  |
| 1 | Zasilanie 230V ± 10% / 50 Hz / jednofazowe 3 kVA | TAK |  |
| 2 | Częstotliwość przetwornicy WN | ≥ 50 kHz |  |
| 3 | Moc generatora | ≥ 2,0 kW |  |
| 4 | Dostępne tryby pracy min. skopia ciągła, pulsacyjna, radiografia, radiografia cyfrowa, seryjna radiografia cyfrowa | TAK, podać |  |
| 5 | Zakres napięć roboczych fluoroskopii i radiografii | ≥ 40 ÷ 110 kV |  |
| 6 | Zakres mAs dla grafii | ≥ 0,5-3 mAs |  |
| 7 | Maksymalny prąd dla 110 kV | ≥ 5 mA |  |
| 8 | Skopia impulsowa min. 3,75; 7,5; 10; 15 obr/sek. | TAK, podać |  |
| 9 | Tryb fluoroskopii ciągłej | ≥ 25 f/s |  |
| 10 | Maks. wartość prądu dla radiografii | ≥ 20 mA |  |
| 11 | Maks. prąd dla fluoroskopii pulsacyjnej | ≥ 12 mA |  |
| 12 | Automatyka doboru parametrów fluoroskopii | TAK |  |
| IV | Lampa rentgenowska |  |  |
| 1 | Typ, producent | podać |  |
| 2 | Lampa rtg z anodą stacjonarną | TAK |  |
| 3 | Wielkość ogniska lampy | ≤ 0,6 mm |  |
| 4 | Pojemność cieplna anody | ≥ 80 kHU |  |
| V | Kolimator |  |  |
| 1 | Kolimator z przesłoną irysową sterowaną silnikiem | TAK |  |
| 2 | Kolimator szczelinowy z rotacją | TAK |  |
| 3 | Ustawienie kolimatora z podglądem bez promieniowania (na obrazie zamrożonym LIH z wyświetlaniem aktualnego położenia krawędzi przesłon) | TAK |  |
| 4 | Automatyczne filtry utwardzające promieniowanie | TAK |  |
| 5 | Zintegrowany system monitorowania i wyświetlania dawki DAP | TAK |  |
| 6 | Miernik dawki do radiologii interwencyjnej | TAK |  |
| VI | Cyfrowy detektor obrazu |  |  |
| 1 | Wielkość nominalna >= 20 cm x 20 cm | TAK, podać |  |
| 2 | Liczba pól | ≥ 2 |  |
| 3 | Rozdzielczość detektora >= 1000 x 1000 | TAK |  |
| 4 | Materiał detektora | Podać |  |
| 5 | Wielkość piksela | <= 205 µm |  |
| 6 | Współczynnik DQE | ≥ 60% |  |
| 7 | Monitor i tor wizyjny | TAK |  |
| 8 | Liczba monitorów LCD | ≥ 2 |  |
| 9 | Monitory umieszczone na niezależnym wózku | TAK |  |
| 10 | Wózek z monitorami może być odłączony od ramienia C na czas transportu | TAK |  |
| 11 | Monitory o regulowanej wysokości i składane na czas transportu | TAK |  |
| 12 | Wskaźnik włączonego promieniowania na wózku z monitorami | TAK |  |
| 13 | Przekątna ekranu monitorów | ≥ 19" |  |
| 14 | Luminacja monitorów | ≥ 600 cd/m2 |  |
| 15 | Obrót obrazu na monitorze | ≥ 170°/170° |  |
| 16 | Sterowanie: wybór parametrów poprzez panel dotykowy LCD wbudowany w wózek aparatu | TAK |  |
| 17 | Wielkość panelu dotykowego LCD wbudowanego w wózek aparatu | ≥ 9” |  |
| 18 | Prezentacja obrazu Live na panelu dotykowym wbudowanym w wózek aparatu z ramieniem C | TAK |  |
| 19 | Możliwość powiększania wybranego fragmentu obrazu oraz optymalizacji jakości obrazu (redukcja halacji i artefaktów od elementów metalowych) na panelu dotykowym LCD wbudowanym w wózek | TAK/NIE |  |
| VII | Rodzaje pracy |  |  |
| 1 | Fluoroskopia ciągła | TAK |  |
| 2 | Fluoroskopia pulsacyjna | TAK |  |
| 3 | Radiografia | TAK |  |
| 4 | Radiografia cyfrowa | TAK |  |
| 5 | Seryjna radiografia cyfrowa | TAK |  |
| VIII | System cyfrowej obróbki obrazu |  |  |
| 1 | Matryca przetwarzania obrazów | ≥ 1000 x1000 |  |
| 2 | Głębia obrazu | ≥ 16 bit |  |
| 3 | Prezentacja obrazu żywego i referencyjnego jednocześnie podczas zabiegu | TAK |  |
| 4 | Funkcja „Last Image Hold" (LIH) | TAK |  |
| 5 | Wzmocnienie krawędzi i redukcja szumów w czasie rzeczywistym | TAK |  |
| 6 | Wyświetlanie wieloobrazowe 2x2, 4x4 | TAK |  |
| 7 | Powiększenie obrazu do 4x | TAK |  |
| 8 | Odwracanie obrazu żywego góra/dół, lewo/prawo na monitorze. | TAK |  |
| 9 | Obrót obrazu bez ograniczeń kąta i kierunku obrotu | TAK |  |
| 10 | Automatyczne wybieranie okna i poziomu zaczernienia | TAK |  |
| 11 | Podwyższanie konturów | TAK |  |
| 12 | Filtracja szumów | TAK |  |
| 13 | Pozytyw / negatyw | TAK |  |
| 14 | Adnotacje | TAK |  |
| 15 | Archiwizacja na DVD-R, CD-R, USB | TAK |  |
| 16 | Archiwizacja na HD do 30000 obrazów | TAK |  |
| 17 | Eksport obrazów przez port USB co najmniej w jednym z podanych niżej formatów: TIFF, BMP lub JPG | TAK |  |
| 18 | Funkcja wpisywania danych pacjenta | TAK |  |
| 19 | Funkcja pętli fluoroskopowej | TAK, ≥ 100 obrazów |  |
| 20 | Funkcja pomiaru odległości i kątów | TAK |  |
| 21 | Miernik dawki z możliwością wyświetlania wartości na pulpicie sterowniczym lub monitorze | TAK |  |
| 22 | System DICOM 3.0 z minimum następującymi funkcjami: DICOM Storage, DICOM Print, DICOM MWM, DICOM RDSR | TAK |  |
| 23 | Integracja z systemem PACS funkcjonującym w placówce poprzez system DICOM | TAK |  |
| IX | DODATKOWE WYPOSAŻENIE |  |  |
| 1 | Zdejmowana kratka przeciwrozproszeniowa | ≥ 70 l/cm |  |
| 2 | Pozycjoner laserowy od strony cyfrowego panela detekcyjnego | TAK |  |
| X | POZOSTAŁE WYMAGANIA |  |  |
| 1 | Wykonanie w cenie oferty testów odbiorczych i specjalistycznych | TAK |  |
| 2 | Wykonanie w cenie oferty szkolenia techników i lekarzy w zakresie obsługi i aplikacji zaoferowanego sprzętu | TAK |  |
| 3 | Instrukcja obsługi w języku polskim dostarczana z aparatem | TAK |  |
| 4 | Pełna gwarancja na zaoferowany aparat na min. 24 miesiące | TAK, podać |  |
| 5 | Deklaracje zgodności na ofertowany zestaw | Tak |  |
| 6 | 8 sztuk ochronnych fartuchów RTG – rozmiar do ustalenia z Zamawiającym po podpisaniu umowy. | Tak |  |

Oświadczam, że oferowane powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest fabrycznie nowe, niepowystawowe, kompletne, kompatybilne i będzie gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów poza materiałami eksploatacyjnymi.

UWAGA:

1.	Wszystkie parametry graniczne oraz zaznaczone “Tak” w powyższej tabeli są parametrami bezwzględnie wymaganymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

2.	Wykonawca zobowiązany jest do podania wartości parametrów w jednostkach fizycznych wskazanych w powyższej tabelce.

3.	Wszystkie zaoferowane parametry i wartości podane w zestawieniu musza dotyczyć oferowanej konfiguracji.

4.	Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji danych technicznych u producenta w przypadku niezgodności lub niewiarygodności zaoferowanych parametrów.

………………………………………………………...……………

Podpis  wykonawcy

Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF.