Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest „Dostawa, montaż i uruchomienie instalacji przyzywowej na Oddziale Chorób Wewnętrznych i Nefrologii” dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie.

System sygnalizacji przyzywowej powinien umożliwić:

- Pacjentom, znajdującym się w salach chorych, sali dziennego pobytu, w łazienkach przywołanie pielęgniarki.

- Pielęgniarce, przywołanie lekarza przebywającego w dyżurce do pomieszczenia, z którego przywołanie pochodzi.

- Sygnalizowanie wezwań (optycznie i akustycznie) w centralce zlokalizowanej w punkcie pielęgniarskim, w dyżurkach lekarskich, pomieszczeniu socjalnym oraz nad drzwiami pomieszczeń, z których pochodzi wezwanie.

- Kasowanie wezwań: wstępne w centralce, ostateczne przyciskiem w pomieszczeniu, z którego wezwanie pochodzi.

Kasowanie należy zrealizować przez użycie przycisków potwierdzająco-kasujących. Przewidzieć instalację przywoławczą z magistralą dwuprzewodową zasilająco-komunikacyjną, odporną na zmianę polaryzacji pary przewodów. Instalacja przyzywowa cyfrowa z zastosowaniem zasady przywołania pielęgniarki i lekarza przez pielęgniarkę. Instalacja przyzywowa wymagana we wszystkich pomieszczeniach, w których przebywają pacjenci i w WC personelu. W każdym węźle sanitarnym, łazience, WC itp. zainstalować przyciski potwierdzenia obecności. Wszystkie przywołania inicjowane przyciskami, powinny być sygnalizowane światłami salowej lampy sygnalizacyjnej oraz dźwiękiem a w punkcie pielęgniarskim na wyświetlaczu alfanumerycznym centralki, z podaniem numeru pomieszczenia. W przypadku dwu lub więcej sal łóżkowych we wnękach, stosować lampki grupowe. W dyżurkach lekarzy oraz w Pomieszczeniu socjalnym zainstalować lampkę wezwania lekarza z buczkiem. Dodatkowe centralki wg ustaleń z personelem. Sygnalizatory świetlne należy zlokalizować w korytarzu, nad drzwiami do odpowiednich pomieszczeń.

- ZAKRES PRAC

Prace obejmują m.in.:

- Inwentaryzacja istniejącej instalacji – wykorzystanie puszek i przewodów,

- Demontaż kasetonów i ich zabezpieczenie przed zabrudzeniem,

- Demontaż wybranych elementów istniejącej instalacji,

- Dobór i dostawa elementów nowego systemu przyzywowego,

- Sprawdzenie ciągłości i sprawności istniejących przewodów,

- Ewentualna wymiana przewodów oraz ułożenie dodatkowych w listwach PVC,

- Ewentualnie wykonanie nowych otworów pod puszki i ich osadzenie,

- Wykonanie pomiarów elektrycznych,

- Wykonanie połączeń i montaż elementów systemu przyzywowego,

- Wykonanie konfiguracji elementów systemu,

- Uruchomienie i sprawdzenie pracy systemu przy udziale Inwestora,

- Wykonanie dokumentacji powykonawczej (protokoły, schematy itd.).

- Zestawienie głównych elementów systemu przyzywowego:

- Przycisk przywoławczy z gniazdem z dwoma przyciskami do załączania oświetlenia – 33 kpl.,

- Przycisk przywoławczy pociągowy – 26 szt.,

- Kasownik pielęgniarski - 29 szt.,

- Kasownik lekarski - 17 szt.,

- Lampka sygnalizacyjna z buczkiem – 33 szt.,

- Centralka  – 1 szt.,

- Kontroler magistrali – minimum 1 szt.

- WYMAGANIA

- Prace powinna wykonać osoba/przedsiębiorstwo posiadające odpowiednie uprawnienia do prowadzenia robót w zakresie elektrycznym, zapewniające wymaganą jakość robót. Wymagane minimum 2 referencje na wykonanie instalacji przyzywowej.

- Przed wykonaniem zadania Wykonawca dostarczy Inwestorowi karty materiałowe, certyfikaty CE oraz atesty stosowanych elementów systemu przyzywowego.

- Elementy systemu należy dobierać i montować w uzgodnieniu z przedstawicielem Inwestora-sekcja elektryczna, celem unifikacji asortymentu stosowanego obecnie w Szpitalu.

- Dla WC personelu, przewidzieć po jednym przycisku pociągowych ze sznurkiem, jednym kasowniku i jednej lampce na korytarzu.

- Centralka w punkcie pielęgniarskim powinna:

- wyświetlać wezwania, w tym wyższego rzędu,

- posiadać sygnalizator alarmu (np. buczek z lampką z nastawianą głośnością dźwięku).

- Podłączenie gniazda manipulatora z manipulatorem ma być zrealizowane poprzez złącze Jack 6,35mm,

- System powinien posiadać autokontrolę oraz umożliwiać rozbudowę,

- Wszystkie instalacje wykonać zgodnie z obowiązującymi normami, przepisami i zasadami wiedzy technicznej dotyczącej wykonania instalacji przyzywowej.

- Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest do:

- dostarczenia protokołów z wykonanych pomiarów oporności izolacji oraz skuteczności ochrony przeciwporażeniowej.

- dostarczenia Inwestorowi dokumentacji powykonawczej,

- pisemnego i ustnego powiadomienia Inwestora o gotowości do odbioru systemu.

- SZCZEGÓŁOWY OPIS DZIAŁANIA SYSTEMU

System przyzywowy umożliwia wezwanie pielęgniarki przez pacjenta. Przy drzwiach do pomieszczeń znajdują się kasowniki. Przy łóżkach znajdują się przyciski sygnałowe z lampką uspokajającą umożliwiające wezwanie. W łazienkach znajdują się przyciski sznurkowe do wezwania pielęgniarki. Nad drzwiami do pomieszczeń znajdują się lampki sygnalizacyjne. W dyżurce pielęgniarskiej znajduje się centralka informująca o wezwaniach oraz powiadomienie w dyżurkach lekarskich oraz pomieszczeniu socjalnym.

Opis działania systemu w Sali 2 łóżkowej z WC

Przyciśniecie przycisku sygnałowego (obsługującego 2 łóżka) przy łóżku lub przycisku pociągowego w WC powoduje zadziałanie alarmu w dyżurce pielęgniarek sygnalizującego nr pomieszczenia, z którego nastąpiło wezwanie. Jednocześnie zapalają się: lampka uspokajająca przy stanowisku wzywania i lampka sygnalizacyjna nad drzwiami na korytarzu. Sygnał akustyczny w dyżurce pielęgniarskiej można częściowo przyciszyć, ale wciąż wyświetla się numer sali, do której należy się udać. Kasowanie wezwania realizuje się przyciskiem kasownika przy drzwiach w pomieszczeniu, z którego pochodzi wezwanie.

Przed skasowaniem, pielęgniarka może upewnić się, kto wzywał, bo nadal pali się lampka uspokajająca w miejscu wezwania.

Opis działania systemu w Sali 3 łóżkowej

Przyciśniecie przycisku sygnałowego przy łóżku powoduje zadziałanie alarmu w dyżurce pielęgniarek sygnalizującego nr pomieszczenia, z którego nastąpiło wezwanie. Jednocześnie zapalają się: lampka uspokajająca przy stanowisku wezwania i lampka sygnalizacyjna nad drzwiami na korytarzu.

Sygnał akustyczny w dyżurce pielęgniarskiej można częściowo przyciszyć, ale wciąż wyświetla się numer sali, do której należy się udać. Kasowanie wezwania realizuje się przyciskiem kasownika przy drzwiach w pomieszczeniu, z którego pochodzi wezwanie.

Przed skasowaniem, pielęgniarka może upewnić się, kto wzywał, bo nadal pali się lampka uspokajająca w miejscu wzywania.

Opis działania systemu w WC, Natrysku i Łazience

Pociągnięcie za linkę przycisku pociągowego w WC powoduje zadziałanie alarmu w dyżurce pielęgniarek sygnalizującego nr pomieszczenia, z którego nastąpiło wezwanie. Jednocześnie zapalają się: lampka uspokajająca w punkcie wzywania i lampka sygnalizacyjna nad drzwiami na korytarzu. Sygnał akustyczny w dyżurce pielęgniarskiej można częściowo przyciszyć, ale wciąż wyświetla się numer Sali, WC, natrysku lub łazienki, do której należy się udać. Kasowanie wezwania realizuje się przyciskiem kasownika przy drzwiach w pomieszczeniu, z którego pochodzi wezwanie. Wezwanie z WC, natrysku lub łazienki powinno mieć wyższy priorytet i pojawiać się przed wezwaniem z Sali.

Przed skasowaniem, pielęgniarka może upewnić się, kto wzywał, bo nadal pali się lampka uspokajająca w miejscu wzywania.

- UWAGI MONTAŻOWE:

- element przyzywowy przy łóżku chorego należy montować w panelu nadłóżnowym,

- przycisk pociągowy montować na wysokości 2m nad podłogą. Linkę pociągową skrócić tak, aby kończyła się ok. 10cm nad podłogą,

- system przyzywowy musi posiadać magistralę 2 przewodową,

- instalację pomiędzy elementami systemu wykonać przewodami YTKSY3x2x0,5mm2 oraz 14x2x0,5 mm2 prowadzonymi w RVS20 p.t. i w przestrzeni ponad sufitem podwieszanym. Brakujące przewody ułożyć w listwach elektroinstalacyjnych.

- Przyciski kasujące, lampki i inne montować podtynkowo.