ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I WARUNKÓW JAKIE MUSI

SPEŁNIAĆ OFEROWANY PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

|  | Wpisać: |
| --- | --- |
| Przedmiot zamówienia: | Łóżeczkowa lampa do fototerapii noworodków |
| Producent/Firma | …………………………………………………………………………………………………………………………………….................................... |
| Kraj pochodzenia | ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… |
| Rok produkcji: | fabrycznie nowy (rok produkcji …… ) |
| Nazwa | ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… |
| Typ: | ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… |
| Model: | ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… |
| Ilość zamawiana: | 1 szt. |

| Lp. | Opis parametru | Warunki wymagane/ parametry oceniane jako kryterium | Punktacja |  | Parametry oferowane /podać zakresy lub opisać |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Urządzenie fabrycznie nowe rok produkcji 2024 | - TAK, podać | bez oceny |  |  |
| 2 | Stałe i jednolite światło terapeutyczne o wąskim spektrum medycznym 430-470nm działającym bezpośrednio na skórę noworodka | - TAK, podać |  |  |  |
| 3 | Skuteczność promieniowania 30 mW/cm/nm nawet przez pieluchę | - TAK, podać |  |  |  |
| 4 | Zdejmowany światłowód ułatwiający dezynfekcję i przechowywanie | - TAK, podać |  |  |  |
| 5 | Hak umożliwiający mocowanie na stojaku bądź inkubatorze | - TAK, podać |  |  |  |
| 6 | Powierzchnia promieniowania 300x200 mm pokrywająca do 90% ciała noworodka | - TAK, podać |  |  |  |
| 7 | Całkowite natężenie promieniowania dla bilirubiny w środku obszaru skutecznego naświetlania tkaniny ze złączem dla następującego poziomu promieniowania: — maksymalne 2700+675 mcW/cm° — średnie 1800+450 mcW/cm° | - TAK, podać |  |  |  |
| 8 | Szczytowa wartość widmowej gęstości promieniowania w środku obszaru skutecznego naświetlania tkaniny ze złączem dla następującego poziomu promieniowania: — maksymalna 30 mcW/(cm° nm) — średnia 20 mcW/(cm” nm) | - TAK, podać |  |  |  |
| 9 | Lokalny rozkład całkowitego natężenia promieniowania dla bilirubiny nad obszarem skutecznego naświetlania tkaniny ze złączem 40% | - TAK, podać |  |  |  |
| 10 | Poziom hałasu wytwarzany przez produkt w odległości 1 m od jednostki sterującej max 60 dB | - TAK, podać | ≤60 - 10 pkt > 60 –0 pkt |  |  |
| 11 | Czas trwania jednego cyklu fototerapii w trybie TIMER (odliczanie czasu fototerapii): — minimalny czas trwania 5min — maksymalny czas trwania 72h | - TAK, podać |  |  |  |
| 12 | zmiana ustawień czasu w trybie TIMER co 5 min | - TAK, podać |  |  |  |
| 13 | Czas trwania jednego cyklu fototerapii w trybie ZEGAR 72h | - TAK, podać |  |  |  |
| 14 | Wymiary jednostki sterującej (szerokość x głębokość x wysokość) 200x180x200 mm | - TAK, podać |  |  |  |
| 15 | Wymiary tkaniny ze złączem: — tkanina 230x10x430 mm — przewód ze złączem 75x55x1150 mm | TAK, podać |  |  |  |
| 16 | Obszar skutecznego napromieniowania ze złączem (200 5)x(300 5) mm | TAK, podać |  |  |  |
| 17 | Waga jednostki sterującej /tkaniny ze złączem max 3 kg / 1 kg | TAK | ≤ 3kg/1kg - 10 pkt > 3kg/1kg –0 pkt |  |  |
| 18 | Zasilanie [V/Hz]: 230/50 | TAK | bez oceny |  |  |
| 19 | Pobór mocy 100W | TAK, podać | bez oceny |  |  |

| WARUNKI GWARANCJI I SERWISU |  | Warunek | Wskazać / opisać |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pełna gwarancja ( bez wyłączeń ) na dostarczony sprzęt i oprogramowanie (liczone od daty odbioru przedmiotu umowy ) | ≥24 | Min wymagany przez Zamawiającego okres udzielonej gwarancji wynosi 24 miesiące Maksymalny okres udzielonej gwarancji brany do oceny oferty wynosi 48 miesięcy – należy podać w formularzu ofertowym!! |
| 2 | Czas reakcji na podjęcie czynności serwisowych (rozumiane jako kontakt telefoniczny lub rozpoczęcie interwencji zdalnej), [godz. w dni robocze] | Tak ≤ 48 godz., podać |  |
| 3 | Czas na usuniecie awarii (rozumiane jako przywrócenie pierwotnej funkcjonalności) ≤ 96 godz. w dni robocze. | Tak ≤ 96, podać |  |
| 4 | Gwarancja 5–letniego dostępu do części zamiennych, materiałów eksploatacyjnych | Tak, wskazać |  |
| 5 | Sposób przyjmowania zgłoszeń o awariach w okresie trwania umowy gwarancyjnej i pogwarancyjnej. | Tak, opisać |  |
| 6 | Bezpłatny przegląd konserwacyjny w każdym roku gwarancji wraz z bezpłatną wymianą części zalecanych w instrukcji obsługi | Tak, opisać |  |
| 7 | Autoryzowany serwis na terenie Polski (Nazwa i adres) | Tak, podać |  |
| 8 | Godziny i sposób przyjmowania zgłoszeń o awariach | Tak, podać |  |
| 9 | Paszport techniczny uwzględniający zapisy wszystkich napraw i przeglądów zleconych przez producenta sprzętu udostępniony zamawiającemu od dnia dostawy sprzętu | Tak |  |
| 10 | Aktualne certyfikaty dla serwisu wystawione przez producenta (nie wcześniej niż 2020) | Tak, wskazać |  |
| CERTYFIKATY - WYMAGANIA DODATKOWE |  |  |  |
| 1 | Zgłoszenie/powiadomienie/wniosek do Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych lub świadectwo CE lub deklaracja zgodności CE w klasie IIa | Tak, opisać (jeżeli dotyczy) |  |
| 2 | Certyfikat zgodności oraz deklaracja zgodności, potwierdzające oznakowanie dokładnie oznaczonego produktu medycznego, będącego przedmiotem dostawy-znakiem zgodności CE - dla kompletnego zestawu. | Tak, opisać (jeżeli dotyczy) |  |
| 3 | Instrukcja obsługi w języku polskim do wszystkich oferowanych składowych systemu w wersji papierowej i elektronicznej. | Tak, opisać |  |
| 4 | Oświadczamy, że przedmiot oferty jest kompletny i będzie gotowy do pracy zgodnie z instrukcją obsługi bez żadnych dodatkowych zakupów. | Tak |  |

Zamawiający  zastrzega sobie prawo weryfikacji deklarowanych parametrów z użyciem wszelkich dostępnych źródeł, w tym zapytanie bezpośrednio u producenta sprzętu.

Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane, urządzenie jest kompletne i po zainstalowaniu będzie gotowe do pracy zgodnie 
z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych.

Pouczenie:

Art. 297   1 Kodeksu karnego: ”Kto, w celu uzyskania dla siebie lub kogoś innego (…) zamówienia publicznego, przedkłada podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę albo nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania (…) zamówienia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5”

Niniejszy formularz należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym właściwej/-ych,  umocowanej/-ych  do występowania w obrocie prawnym.