#### PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

I .     OKREŚLENIE PRZEDMIOTU PRZETARGU

###### Urządzenie do suchego rozmrażania osocza – 1 kpl.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

II .     Część do wypełnienia przez przystępującego do przetargu:

| 1 | Nazwa urządzenia |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Wpisać |  |
| 2 | Typ urządzenia |  |  |  |
|  |  |  | Wpisać |  |
| 3 | Producent |  |  |  |
|  |  |  | Wpisać |  |
| 4 | Rok produkcji nie wcześniej niż 2025 Urządzenie/a fabrycznie nowe. | Rok produkcji: ……………………………. Urządzenie/a fabrycznie nowe ( Tak/Nie – wpisać ): ………………… |  |  |
|  |  |  | Wpisać |  |
| 5 | Kraj pochodzenia |  |  |  |
|  |  |  | Wpisać |  |

6. Warunki gwarancji i serwisu wymagane przez użytkownika.

| Nr ppkt. | OPIS PARAMETRÓW | WARTOŚĆ WYMAGANA |  | WARTOŚĆ OFEROWANA ( podać, opisać ) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. | TAK (wpisać pełne dane kontaktowe adres i techniczne środki łączności, nr tel., faxu, e-mail. ) |  |  |
| 2 | Długość udzielanej gwarancji nie mniej niż 24 miesiące/ęcy (podać ilość miesięcy). Przeglądy techniczne urządzenia w zakresie i z częstością zalecaną przez producenta w czasie trwania gwarancji. | . TAK ( wpisać ) |  | Całkowity okres udzielonej gwarancji wynosi: …………… m-cy/ce. W tym okresie wykonawca zapewnia przeglądy techniczne przedmiotu zamówienia w zakresie i z częstością zalecaną przez producenta |
|  |  |  |  | Wpisać |

7.Walory techniczno-eksploatacyjne wymagane przez użytkownika.

| Nr ppkt. | OPIS PARAMETRÓW | Parametry graniczne | Parametry oferowane ( podać, opisać ). - Należy szczegółowo opisać każdy oferowany parametr urządzenia/sprzętu. - Dopuszcza się wpisanie słowa - TAK jeżeli oferowany parametr jest zgodny z minimalnym wymogiem granicznym. ( UWAGA: Jeżeli wykonawca w sposób jednoznaczny nie określi parametru według w/w zasad, Zamawiający będzie wymagał jednoznacznego potwierdzenia/udowodnienia oferowanego parametru ) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Wymagania ogólne |  |  |
|  | Metoda suchego rozmrażania bez użycia wody, jako nośnika ciepła. | TAK |  |
|  | Funkcja rozmrażania do temperatury 37°C przy stałej kontroli temperatur. | TAK |  |
|  | Rozmrażanie jednorazowo minimum 6 pojemników osocza o obj. 250 ml w jednym pojemniku – czas rozmrażania do 50 min. | TAK |  |
|  | Funkcja rozmrażania pojedynczego pojemnika. | TAK |  |
|  | Graficzny rejestr temperatury. | TAK |  |
|  | Alarm akustyczny i wizualny. | TAK |  |
|  | Urządzenie gotowe do użycia po zainstalowaniu. Nie wymagające dodatkowych elementów wymiennych. | TAK |  |
|  | Urządzenie z drukarką termiczną umożliwiającą wydruk protokołów dokumentujących przebieg każdego procesu rozmrażania oraz testu urządzenia. | TAK |  |
|  | Urządzenie posiadające funkcję szybkiego i łatwego usunięcia osocza w przypadku rozmrożenia uszkodzonego pojemnika - urządzenie wyposażone w rynienkę ze stali nierdzewnej. | TAK |  |
|  | Temperatura podawana przez urządzenie jest temperaturą produktu, a nie otoczenia. | TAK |  |
|  | Urządzenie wyposażone w bezdotykowy system pomiaru temperatury (np. czujnik podczerwieni), który monitoruje temperaturę rozmrażanego osocza. | TAK |  |
|  | Urządzenie z systemem samokontroli. | TAK |  |
|  | Wymiary: (szerokość x wysokość x głębokość) 320 mm x 325 mm x 493 mm ±5% | TAK |  |
|  | Waga urządzenia: 14 kg ±10%. | TAK |  |
|  | Zasilanie AC 230V ±10%, 50 Hz, max.16 A. | TAK |  |
|  | Wyposażenie |  |  |
|  | Papier termiczny kompatybilny z oferowaną drukarką - 10 szt. | TAK |  |
|  | Wymagania dodatkowe |  |  |
|  | Szkolenie personelu medycznego i pracowników Sekcji Aparatury Medycznej (minimum 6 osób) w zakresie obsługi i aplikacji medycznych niezbędnych do eksploatacji urządzenia. | TAK |  |
|  | Szkolenie techniczno - serwisowe min. 3 osoby - pracownicy Sekcji Aparatury Medycznej. Szkolenie techniczno - serwisowe (wraz z wystawieniem stosownych dokumentów z odbytego szkolenia np. certyfikatów) będzie dotyczyło czynności serwisowo - konserwacyjnych, które nie wymagają autoryzacji producenta lub uprawnionego do tego serwisu. | TAK |  |

UWAGA:

Dla uznania oferty za ważną Wykonawca winien zaoferować sprzęt spełniający wszystkie wymagane parametry graniczne.

W tabeli pod pkt. 7 należy opisać, wpisać, podać oferowany parametr lub zgodnie z zaleceniami w tabeli.

Wypełniony i podpisany załącznik nr 1 należy załączyć do oferty.

Oświadczenie Wykonawcy:

Oświadczam, że oferowany przedmiot zamówienia jest kompletny i będzie po dostarczeniu gotowy do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów.

Wypełniony i podpisany właściwym  podpisem elektronicznym załącznik nr 1 do SWZ  należy załączyć do oferty.

Podpis Wykonawcy: ..........................................