Znak sprawy: DZP.271-3/21

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia:

APARAT RTG Z RAMIENIEM C – 1 szt.

| l.p. | Opis parametrów wymaganych | Wartość wymagana | Wartość oferowana Jeżeli w kol. 03 wskazano „TAK” wówczas należy wpisać TAK lub NIE (w zależności czy wykonawca oferuje czy też nie oferuje dany parametr) oraz jeżeli w kol. 3 wskazano „Podać” należy wskazać wartość oferowanego parametru | Ocena punktowa/Parametry oferowane w ramach kryterium nr 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
|  | Producent/ dostawca | Podać |  | Nie dotyczy |
|  | Nazwa i typ | Podać |  | Nie dotyczy |
|  | Kraj pochodzenia | Podać |  | Nie dotyczy |
|  | Rok produkcji 2021 | TAK |  | Nie dotyczy |
|  | Sprzęt nowy, nieużywany, nierekondycjonowany, niewystawowy | TAK |  | Nie dotyczy |
|  | Okres gwarancji na cały aparat 24 miesiące | TAK |  | Nie dotyczy |
|  | W okresie trwania gwarancji, o której mowa w l.p. 6 Wykonawca świadczy bezpłatnie naprawy gwarancyjne sprzętu i przeglądy serwisowe wraz z wymianą części wykonywane nieodpłatnie, co najmniej raz w roku lub zgodnie z zaleceniami producenta. | TAK |  | Nie dotyczy |
|  | Gwarancja produkcji części zamiennych przez minimum 10 lat | TAK |  | Nie dotyczy |
|  | Dostarczenie 1 sztuki instrukcji obsługi w języku polskim w formie papierowej oraz elektronicznej, karty gwarancyjnej, paszportu technicznego, dokumentacje techniczną | TAK |  | Nie dotyczy |
|  | Rozpoczęcia naprawy gwarancyjnej sprzętu maksymalnie w ciągu 48 godzin (w dni robocze) od dnia wysłania zawiadomienia przez Zamawiającego | TAK |  | Nie dotyczy |
|  | Maksymalny czas naprawy gwarancyjnej w przypadku braku konieczności sprowadzania części zamiennych do 5 dni roboczych | TAK |  | Nie dotyczy |
|  | Maksymalny czas naprawy gwarancyjnej w przypadku konieczności sprowadzania części zamiennych do 14 dni roboczych | TAK |  | Nie dotyczy |
|  | Przekazanie Zamawiającemu na zakończenie okresu gwarancyjnego: loginów i haseł lub kodów do aparatu umożliwiających: instalację, konfigurację, testowanie oraz regulację sprzętu; wraz z dedykowaną dokumentacją. | TAK |  | Nie dotyczy |
|  | Jeżeli usuwanie uszkodzenia związane jest z systemem informatycznym (o ile taki istnieje w przedmiotowym sprzęcie) musi się bezwzględnie odbyć w miejscu pracy sprzętu w obecności wyznaczonego pracownika Zamawiającego – dotyczy naprawy gwarancyjnej. Pracownik firmy zewnętrznej mający kontakt z danymi zapisanymi w wewnętrznych nośnikach serwisowanego sprzętu zobowiązany jest do przestrzegania wszystkich zasad związanych z ochroną danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami. | TAK |  | Nie dotyczy |
|  | Istotne elementy oferowanego aparatu rtg, tj. min. generator, lampa rentgenowska, tego samego producenta i objęte jednym certyfikatem CE | Podać |  | Nie dotyczy |
|  | Aparat przewoźny | TAK |  | Nie dotyczy |
| RAMIĘ C |
|  | Głębokość ramienia C (odległość między osią wiązki a wewnętrzną powierzchnią ramienia C) ≥ 70 cm | Podać |  | ≥ 72 cm – 5 pkt < 72 cm – 0 pkt |
|  | Odległość SID ≥ 95 cm | Podać |  | ≥ 100 cm – 5 pkt < 100 cm – 0 pkt |
|  | Prześwit ramienia C (odległość między wzmacniaczem obrazu a lampą RTG) ≥ 76 cm | Podać |  | Nie dotyczy |
|  | Zakres ruchu wzdłużnego ramienia C ≥ 20 cm | Podać |  | Nie dotyczy |
|  | Zakres ruchu pionowego ramienia C ≥ 42 cm | Podać |  | Nie dotyczy |
|  | Zmotoryzowany ruch ramienia C w pionie | TAK |  | Nie dotyczy |
|  | Zakres ruchu orbitalnego ramienia C ≥ 130° | Podać |  | Nie dotyczy |
|  | Zakres rotacji ramienia C (ruch wokół osi wzdłużnej) ≥ ±190° | Podać |  | Nie dotyczy |
|  | Zakres obrotu ramienia C wokół osi pionowej ≥ ±10° | Podać |  | ≥ ±120 cm – 5 pkt < ±120 cm – 0 pkt |
|  | Hamulce ruchów ramienia C fabrycznie oznaczone kolorami (każdy hamulec innym) – te same kolory oznaczeń dla hamulca i dla odpowiedniej skali zakresu ruchu (m.in. ten sam kolor hamulca od ruchu orbitalnego i kolor skali ruchu orbitalnego) | TAK |  | Nie dotyczy |
|  | Panel na ramieniu C do sterowania funkcjami aparatu w formie klawiszy membranowych lub dotykowego monitora | TAK |  | Nie dotyczy |
|  | Urządzenie zabezpieczające przed najeżdżaniem na leżące przewody | TAK |  | Nie dotyczy |
|  | Uchwyt na wzmacniaczu obrazu do ręcznego manipulowania ramieniem C | TAK |  | Nie dotyczy |
|  | Sterowanie kołami aparatu umożliwiające aretaż kół w pozycji równoległej do stołu operacyjnego | TAK |  | Nie dotyczy |
|  | Hamulec kół | TAK |  | Nie dotyczy |
|  | Ręczny włącznik promieniowania z możliwością zapamiętania ostatniego obrazu lub sekwencji obrazów do pamięci. | TAK |  | Nie dotyczy |
|  | Przycisk nożny do włączania promieniowania | TAK |  | Nie dotyczy |
|  | Szerokość wózka z ramieniem C ≤ 85 cm | Podać |  | Nie dotyczy |
|  | Masa wózka z ramieniem C – całości przemieszczanej między salami na bloku (bez wózka monitorów) ≤ 280 kg | Podać |  | Nie dotyczy |
| GENERATOR |
|  | Generator wysokiej częstotliwości min. 20 kHz | Podać |  | Nie dotyczy |
|  | Moc generatora RTG ≥ 2,3 kW | Podać |  | Nie dotyczy |
|  | Akwizycja ≥ 25 obrazów/s podczas fluoroskopii ciągłej | Podać |  | Nie dotyczy |
|  | Zakres częstotliwości dla fluoroskopii pulsacyjnej ≥ 2 ÷ 10 p/s | Podać |  | Nie dotyczy |
|  | Radiografia cyfrowa | TAK |  | Nie dotyczy |
|  | Maksymalne napięcie w trybie fluoroskopii i radiografii ≥ 110 kV | Podać |  | Nie dotyczy |
|  | Maksymalny prąd dla fluoroskopii ciągłej ≥ 10 mA | Podać |  | ≥ 12 mA – 5 pkt < 12 mA – 0 pkt |
|  | Maksymalny prąd dla fluoroskopii pulsacyjnej ≥ 20 mA | Podać |  | ≥ 22 mA – 5 pkt < 22 mA – 0 pkt |
|  | Maksymalny prąd dla radiografii cyfrowej ≥ 10 mA | Podać |  | ≥ 12 mA – 5 pkt < 12 mA – 0 pkt |
|  | Automatyczny dobór parametrów dla fluoroskopii | TAK |  | Nie dotyczy |
|  | Zasilanie 230V +/-10%, 50Hz | Podać |  | Nie dotyczy |
| LAMPA I KOLIMATORY |
|  | Lampa z anodą stacjonarną min. 1 – ogniskowa | Podać |  | ≥ 2 ogniska – 5 pkt < 2 ogniska – 0 pkt |
|  | Wielkość najmniejszego ogniska ≤ 0,6 | Podać |  | Nie dotyczy |
|  | Filtracja wewnętrzna ≥ 3,0 mm Al. i 0,1 mm Cu | Podać |  | Nie dotyczy |
|  | Kolimator szczelinowy z nieograniczoną rotacją | TAK |  | Nie dotyczy |
|  | Kolimator koncentryczny typu Iris | TAK |  | Nie dotyczy |
|  | Ustawienie kolimatora z bez promieniowania poprzez wyświetlaniu na obrazie LIH aktualnego położenia krawędzi przesłon | TAK |  | Nie dotyczy |
|  | Pojemność cieplna anody ≥ 100 kHU | Podać |  | Nie dotyczy |
|  | Pojemność cieplna kołpaka ≥ 1100 kHU | Podać |  | Nie dotyczy |
|  | Szybkość chłodzenia anody ≥ 50 kHU/min | Podać |  | Nie dotyczy |
|  | Możliwość pracy automatycznej i ręcznej | TAK |  | Nie dotyczy |
|  | Automatyka zabezpieczająca lampę przed przegrzaniem | TAK |  | Nie dotyczy |
| WZMACNIACZ OBRAZU |
|  | Średnica wzmacniacza obrazu ≥ 9" | Podać |  | Nie dotyczy |
|  | Liczba pól obrazowych ≥ 2 | Podać |  | Nie dotyczy |
|  | Współczynnik DQE ≥ 60% | Podać |  | Nie dotyczy |
|  | Głębia obrazu ≥ 14 bit | Podać |  | Nie dotyczy |
|  | Celownik laserowy zintegrowany w obudowie wzmacniacza obrazu | TAK |  | Nie dotyczy |
|  | Kratka przeciwrozproszeniowa na wzmacniaczu obrazu z możliwością wyciągania do zastosowań pediatrycznych | TAK |  | Nie dotyczy |
| SYSTEM TV |
|  | Typ kamery: CCD | TAK |  | Nie dotyczy |
|  | Rozdzielczość kamery ≥ 1024x1024 | Podać |  | Nie dotyczy |
| SYSTEM CYFROWEJ OBRÓBKI OBRAZU I PAMIĘĆ |
|  | Matryca przetwarzania obrazów ≥ 1024x1024 | Podać |  | Nie dotyczy |
|  | Liczba pamiętanych obrazów w pełnej matrycy ≥ 100 000 | Podać |  | ≥ 150 000 – 5 pkt < 150 000 – 0 pkt |
|  | Funkcja LIH (Last Image Hold) | TAK |  | Nie dotyczy |
|  | Wyświetlanie mozaiki obrazów min. 16 obrazów | Podać |  | Nie dotyczy |
|  | Obraz lustrzany (obracanie obrazu na monitorze góra/dół, lewo/prawo) | TAK |  | Nie dotyczy |
|  | Powiększenie cyfrowe obrazu | Podać |  | Nie dotyczy |
|  | Pomiar odległości i kątów | TAK |  | Nie dotyczy |
|  | Wzmocnienie krawędzi i redukcja szumów | TAK |  | Nie dotyczy |
|  | Dodawanie adnotacji, komentarzy do obrazów, oznakowanie prawej/lewej strony (R/L) | TAK |  | Nie dotyczy |
|  | System wpisywania danych pacjenta | TAK |  | Nie dotyczy |
|  | System zarządzania bazą danych z badaniami | TAK |  | Nie dotyczy |
|  | Programy anatomiczne | TAK |  | Nie dotyczy |
| WÓZEK Z MONITORAMI |
|  | Oddzielny wózek z monitorami połączony z wózkiem z ramieniem C za pomocą jednego wielożyłowego przewodu | TAK |  | Nie dotyczy |
|  | Liczba kolorowych monitorów ≥ 2 | Podać |  | Nie dotyczy |
|  | Rodzaj monitora i przekątna ekranu: LCD TFT min. 19" | Podać |  | Nie dotyczy |
|  | Maksymalna luminancja monitorów ≥ 600 cd/m2 | Podać |  | Nie dotyczy |
|  | Maksymalna luminancja monitorów skalibrowanych do krzywej DICOM ≥ 400 cd/m2 | Podać |  | Nie dotyczy |
|  | Współczynnik kontrastu monitorów ≥ 600 : 1 | Podać |  | Nie dotyczy |
|  | Kąty widzenia w poziomie / w pionie ≥ 178° / 178° | Podać |  | Nie dotyczy |
|  | Wskaźnik włączonego promieniowania na wózku z monitorami | TAK |  | Nie dotyczy |
|  | Wózek z monitorami może być odłączony od ramienia C na czas transportu | TAK |  | Nie dotyczy |
|  | Możliwość podłączenia zewnętrznych monitorów (min. 2 wyjścia w standardzie DVI) | TAK |  | Nie dotyczy |
| ŚRODKI DOKUMENTACYJNE I ARCHIWIZACYJNE |
|  | Napęd dysków CD-R i/lub DVD do zapisu obrazów DICOM | TAK |  | Nie dotyczy |
|  | Automatyczne dogrywanie na dysk CD i/lub DVD przeglądarki DICOM | TAK |  | Nie dotyczy |
|  | Funkcjonalności sieciowe DICOM min. : - Send - Storage Commitment - Print - Worklist - MPPS | Podać |  | Nie dotyczy |
|  | Port USB do archiwizacji w formacie DICOM oraz TIFF | TAK |  | Nie dotyczy |
|  | W zestawie z aparatem Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć fartuchy, osłony radiologiczne oraz okulary (po 6 szt.) | TAK |  | Nie dotyczy |
|  | Wszystkie urządzenia medyczne stanowiące element oferowanego sprzętu winny być dopuszczone do obrotu w Polsce zgodnie z obowiązującymi przepisami | TAK |  | Nie dotyczy |
|  | Podłączenie dostarczanego sprzętu do istniejącego systemu PACS/RIS, posiadanego przez Zamawiającego | TAK |  | Nie dotyczy |
|  | Wykonawca w ramach wynagrodzenia udziela Zamawiającemu bezterminowej licencji na użytkowanie zainstalowanego oprogramowania. Licencja, o której mowa w zdaniu poprzednim, obejmuje oprogramowanie, które niezbędne będzie do prawidłowego i pełnego korzystania przez Zamawiającego z oferowanego sprzętu zgodnie z instrukcją obsługi urządzenia i przeznaczeniem. Wykonawca dostarczy nośniki instalacyjne oprogramowania. | TAK |  | Nie dotyczy |
|  | Instalacja i uruchomienie aparatu | TAK |  | Nie dotyczy |
|  | Wykonanie testów akceptacyjnych oraz specjalistycznych po montażu aparatu RTG | TAK |  | Nie dotyczy |
|  | Przeszkolenie techników i lekarzy w zakresie obsługi i aplikacji zaoferowanego sprzętu | TAK |  | Nie dotyczy |
|  | W okresie gwarancji wykonanie bezpłatnych testów specjalistycznych | TAK |  | Nie dotyczy |
|  | Oferowany sprzęt winien być wpisany do Rejestru Wyrobów Medycznych | TAK |  | Nie dotyczy |
|  | Deklaracja zgodności CE | TAK |  | Nie dotyczy |

UWAGA:

Niniejszy dokument winien zostać sporządzony, pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.