## zał_2A
				ZAŁĄCZNIK 2A DO WSzSL/FZ-42/24

TABELA A – SPRZĘT JEDNORAZOWY DO SYSTEMU ELEKTROANATOMICZNEGO
Lp	Opis produktu	Jedn. miary	Ilość min	Ilość max	Cena jedn. Netto	Wartość netto	VAT %	Wartość brutto	Nazwa handlowa, numer katalogowy, producent	Zawartość opakowania handlowego	Cena netto za opakowanie handlowe	Oferowny Termin wykonywania dostaw i termin uzupełnieni depozytu (w ciągu: 2 lub 3 lub 4 lub 5 dni roboczych)	DEPOZYT (rodzaj i wymagana ilość w pakiecie startowym)
A	B	C	D	E	F	G=ExF	H	I= [G x 1,xx (xx- właściwa stawka VAT)	J	K	L	M	N
1	Elektrody do mapowania serca kompatybilne z systemem elektroanatomicznym do trójwymiarowego mapowania serca, umożliwiajace pełną nawigację w systemie. Zestaw 6 elektrod nawigacyjnych, elektroda referencyjna, moduł danych.	szt.	40	80					5
2	Elektrody diagnostyczne o stałej krzywiźnie 4-polowe, 3 średnice do wyboru: 4F, 5F, 6F; 7 różnych krzywizn do wyboru, 4 w różne rozstawy elektrod: 2-2-2, 2-5-2, 5-5-5, 10-10-10; bieguny elektrod wykonane z platyny lub stopu platynowo-irydowego.	szt.	20	40					5
3	Elektrody diagnostyczne sterowalne do zatoki wieńcowej 10-polowe, 3 średnice do wyboru: 4F, 5F, 6F, 7F; dostępne min. 4 różne krzywizny do wyboru; dostępna specjalna krzywizna do zatoki wieńcowej – CSL; 4 różne rozstawy elektrod: 2-5-2, 2-8-2, 5-5-5, 2-2-2; dostępna elektroda dwukierunkowa, asymetryczna.	szt.	20	40					5
4	Elektroda diagnostyczne do mapowania żył płucnych typu Lasso z czujnikiem pola magnetycznego i zmienną krzywizną pętli, elektroda umożliwiająca nawigację w systemie 3D / średnica: 7.5 F, średnica pętli: 4 F, dostępna wersja jednokierunkowa i dwukierunkowa asymetryczna, zmienność pętli w zakresie 15-25 mm. Dostępną opcja 10- lub 20-polowa.	szt.	10	20					5
5	Elektroda diagnostyczna 16-polowa do mapowania arytmii złożonych, wyposażona w czujnik pola magnetycznego, / umożliwiająca analizowanie dwukierunkowego prostopadłego wektora kierunku propagacji arytmii, średnica shaftu: 8F, rozstaw elektrod: 3-3-3, ilość elektrod: 18.	szt.	40	80					5
6	Koszulki do nakłuć przegrody międzyprzedsionkowej z prowadnikami, dostępne 3 średnice: 8F; 8,5F i 10F. Dostępne 2 różne długości: 63, 81 cm; dostępne krzywizny SL0, SL1, SL2, SL3, SL4, MULLINS, LAMP 45, LAMP 90, LAMP 135; / dostępne koszulki stabilizujące do prawego przedsionka SR0, SR1, SR2, SR3, SR4. W zestawie introducer z zastawką i portem bocznym, rozszerzaczem oraz prowadnikiem.	szt.	140	280					5
7	Igły do nakłuć przegrody międzyprzedsionkowej, dostępne 2 różne krzywizny BRK, BRK1; dostepne 3 różne długości dla pacjentów dorosłych 71, 89, 98 cm. Igła wykonana w całości ze stali, dostępne igły ekstra ostre (XS), dla łatwiejszego nakłucia przegrody.	szt.	140	280					5
8	Koszulki sterowalne endo- i epikardialne Średnica: 8,5 F. Długości: 61, 71, 82 cm. Dostępna koszulKa epicardialna - 40 cm. Koszulka z zastawką i portem bocznym, koszulki dwukierunkowe, asymetryczne. Atraumatyczna końcówka koszulek. 3 różne krzywizny do wyboru.	szt.	10	20					5
9	Elektroda ablacyjna klasyczna, średnica: 5F, 7F; dostępne elektrody z końcówką 4 i 8 mm; dostępne 2 różne rozstawy elektrod: 2-5-2, 2-2-2; dostępne co najmniej 6 różnych krzywizn; dostępne elektrody jedno- i dwukierunkowe; dostępne co najmniej dwa mechanizmy sterowania.	szt.	10	20					5
10	Elektrody ablacyjne chłodzone, z możliwością nawigacji w systemie elektromagnetycznym. Średnica 8F; rozstaw elektrod: 1-4-1; dostępne elektrody jedno- i dwukierunkowe; chłodzona dystalna i proksymalna część końcówki elektrody ablacyjnej, dostępność końcówki fleksyjnej.	szt.	10	20					5
11	Elektroda ablacyjna chłodzona z możliwością pomiaru siły nacisku, wyposażona w czujnik pola magnetycznego, kompatybilna z systemem elektroanatomicznym; średnica: 8F; / rozstaw elektrod: 2-2-2; końcówka elektrody: 3,5 mm. Dostępne krzywizny jedno- i dwukierunkowe, symetryczne i asymetryczne: D, F, J.	szt.	20	40					5
12	Elektroda ablacyjna chłodzona z możliwością pomiaru siły nacisku, z fleksyjnym tipem, wyposażona w czujnik pola magnetycznego, kompatybilna z systemem elektroanatomicznym wyposażona w tip typu FLEX optymalizujący chłodzenie w trakcie zabiegu ablacji (13 ml/min). Wyposażona w dwa czujniki pola magnetycznego / pomiar siły nacisku (CF) bazujący na metodzie załamania światła niezależny od temperatury otoczenia. Średnica: 8F; rozstaw elektrod: 2-2-2; dostępna wersja jednokierunkowa, dwukierunkowa, symetryczna i asymetryczna; dostępne krzywizny D, F, J; identyfikacja kolorystyczna.	szt.	20	40					5
13	Kable łączące elektrody diagnostyczne 4-polowe z systemem elektrofizjologicznym.	szt.	5	10					2
14	Kable łączące elektrody diagnostyczne 10-polowe z systemem elektrofizjologicznym.	szt.	5	10					2
15	Kable łączące elektrody diagnostyczne typu Lasso oraz 16-polowej z systemem elektrofizjologicznym.	szt.	20	40					2
16	Kable łączące elektrody ablacyjne z systemem elektrofizjologicznym.	szt.	5	10					2
17	Kable do elektrod z pomiarem sily nacisku.	szt.	5	10					2
18	Dreny do pompy chłodzącej, kompatybilne z pompą chłodzącą.	szt.	40	80					5
19	Elektroda dyspersyjna do generatora.	szt.	10	40					5
				Suma:

TABELA B - NAJEM WYROBÓW MEDYCZNYCH SŁUŻĄCYCH DO PRAWIDŁOWEGO UŻYCIA ASORTYMENTU DO ABLACJI Z ZASTOSOWANIEM SYSTEMU ELEKTROANATOMICZNEGO DO TRÓJWYMIAROWEGO MAPOWANIA SERCA
Lp	Opis produktu	Jedn. miary	Ilość min	Ilość max	Cena jedn. Netto	Wartość netto	VAT %	Wartość brutto	Nazwa handlowa, numer katalogowy, producent
A	B	C	D	E	F	G=ExF	H	I= [G x 1,xx (xx- właściwa stawka VAT)]	J
1	System elektroanatomiczny do trójwymiarowego mapowania serca z generatorem prądu oraz pompą chłodzącą, służący do prawidłowego użycia asortymentu opisanego w pkt 1-18. (Opisane w Tabeli C)	miesiąc	24	36

TABELA C - Opis wymaganych parametrów najmowanego Systemu elektroanatomiczny do trójwymiarowego mapowania serca 3D
A	B	C
	Minimalne wymagania Zamawiającego dotyczące analizatorów - parametry funkcjonalno-użytkowe	Oferta Wykonawcy w kontekście opisu z kolumny B-opis wykonawcy potwierdzjący spełnienie wymogów
1	Trójwymiarowy jednoczasowy system nawigacyjny pracujący z minimalnym użyciem fluoroskopii, służący do diagnostyki i leczenia zaburzen rytmu serca.
2	System bazujący na pomiarze impedancyjnym oraz pomiarze pola magnetycznego.
3	Mapowanie anatomiczne 3D i możliwość tworzenia trójwymiarowego modelu badanej struktury serca możliwy przy pomocy cewników diagnostycznych i ablacyjnych wszystkich producentów oraz wykorzystujący kompatybilne elektrody wyposażone w czujnik pola magnetycznego.
4	Elektroda mapująca jednoczasowo z lokalizacją przestrzenną zapisuje potencjał elektryczny serca w danym miejscu dając obraz trójwymiarowej mapy jamy serca złożonej z dowolnej ilości punktów.
5	System współpracuje ze wszystkimi standardowymi systemami elektrofizjologicznymi, generatorami RF i stymulatorami różnych producentów.
6	Stacja określająca lokalizacje cewnika i elektrody odniesienia oraz przetwarzająca sygnały wewnątrzsercowe i EKG z analogowych na cyfrowe.
7	Interfejs łączący jednostkę określajacą lokalizację cewnika i elektrody odniesienia oraz przetwarzający sygnały wewnatrzsercowe oraz EKG z analogowych na cyfrowe z pozostałymi elementami systemu.
8	Stacja robocza z zainstalowanym systemem operacyjnym do obróbki i archiwizacji cyfrowych danych pacjentów wyposażona w: wysokowydajny procesor INTEL min. 2 rdzenie, pamięć min. 4GB, dysk twardy min. 250GB, klawiatura, myszka, dwa płaskie monitory kolorowe LCD 24 cale o rozdzielczości 1920x1200,16:9.
9	Kable podłączeniowe zasilające, światłowody do przesyłania danych, podłączeniowe do EKG, podłączeniowe z zewnętrznym systemem elektrofizjologicznym, połączeniowe pomiędzy poszczególnymi elementami systemu.
10	Oprogramowanie umożliwiające podgląd wielu map w jednym oknie.
11	Możliwość zaznaczania struktur anatomicznych, punktów oraz planowanie linii ablacyjnej.
12	Widok dowolnej ilości zapisów sygnałów wenatrzsercowych oraz EKG.
13	Możliwość pomiaru odległości między dowolnymi punktami i wybranych powierzchni mapowanych struktur.
14	Możliwość ustawienia kompensacji ruchów oddechowych.
15	Nawigacja w czasie rzeczywistym.
16	Komplet okablowania dostosowany do warunków i sprzętu w Pracowni Elektrofizjologii.
17	Średni błąd lokalizacji systemu <1mm.
18	Oprogramowanie pozwalające na wykorzystanie DANYCH ct i MRI zapisanych w formacie DICOM do budowy modeli przestrzennych jam serca.
19	System kompatybilny i współpracujący z elektrodami diagnostycznymi i ablacyjnymi różnych producentów dający możliwość wizualizacji oraz jednoczasowego stworzenia geometrycznego modelu serca oraz map potencjałowych za pomocą tych elektrod.
20	Możliwość uzyskamia mapy aktywacyjnej nieutrwalonych arytmi z pojedynczego pobudzenia metodą bezkontakową.
21	Oprogramowanie systemu umożliwia tworzenia map: potencjałowych, czasowych tworzonych automatycznie przez system bazujący na zgodności cyklu arytmii i zgodności procentowej morfologii.
22	Oprogramowanie systemu umożliwia zaznaczanie automatyczne miejsc aplikacji wg określonego ustawienia wzorca bazującego na indywidualnie zdefiniowanych parametrach: m.in. sile docisku, czasie, mocy aplikacji czy też LSI i FTI.
23	Oprogramowanie umożliwia tworzenie map do jednoczasowego wyświetlania mapy potencjałowej i propagacyjnej na jednej strukturze, potencjałów pofragmentowanych, procentowej zgodności pacemappingu, turbo mapy umożliwiającej tworzenie map dodatkowych arytmii tworzonych z segmentów wcześniej zapisanych.
24	Technologia kontrolowanego nacisku cewnika ablacyjnego kompatybilna i współpracująca z systemem elektroanatomicznym (jako funkcja zintegrowana z systemem).
25	Możliwość zapamiętywania i wizualizacji pozycji elektrody w przestrzeni.
26	Mozliwość podglądu wcześniej wykonanych i zapisanych badań w osobnym oknie w czasie trwania zabiegu.
27	Bufor pamięci 10 poprzedzających uderzeń podczas tworzenia map aktywacyjnych oraz bufor 8 sekundowy podczas tworzenia map CFE.
28	Okres gwarancji 12 miesięcy.
Generator energii prądu wysokiej częstotliwości
29	Moc od 1 do 100W.
30	Współpracujący z systemami elektrofizjologicznymi różnych producentów.
31	Współpracujący z elektrodami chłodzonymi różnych producentów: Biosense-Webster, Medtronic, St. Jude Medical, Boston – zarówno z czujnikami termopary jak i termistorem.
32	Zapewniający ciągłe monitorowanie parametrów ablacji w czasie rzeczywistym.
33	Możliwość regulacji czasu dostarczania prądu RF w krokach, co 1 sekundę.
34	Możliwość jednoczesnej rejestracji potencjałów wewnątrzsercowych z pierścieni dystalnych w czasie trwania aplikacji prądu RF.
35	Możliwość programowania parametrów odcinających żądanej aplikacji (energii, temperatury, oporności).
36	Generator wyposażony w moduł umożliwiający sterowani nim z odległości tzw. Remote Control – komunikacja przez światłowód mająca na celu zabezpieczenie przed zakłóceniami.
37	Generator współpracujący z systemem 3D umożliwiający wyświetlanie danych w systemie 3D oraz tworzenie automatycznych punktów ablacji w trakcie wykonywanej aplikacji.
38	Praca w trybie kontroli mocy i kontroli temperatury.
Pompa cieczy chłodzącej elektrodę ablacyjną
39	Współpracująca z elektrodami ablacyjnymi chłodzonymi roztworem soli fizjologicznej różnych producentów.
40	Kompatybilna z generatorem RF zapewniająca automatyczną komunikacją pomiędzy tymi modułami.
41	Maksymalny rozmiar wykrywalnego przez detektor pęcherzyka powietrza: 2 μl.
42	Prędkości przepływu: mały przepływ: min. od 1 do 5 ml/min (przyrosty co 1 ml/min), duży przepływ: min. od 6 do 40 ml/min (przyrosty co 1 ml/min).
43	Wyposażona w dodatkowy czujnik zmiany ciśnienia przepływu cieczy zwiększający bezpieczeństwo zabiegu ablacji.

TABELA D
L.p.	Przedmiot zamówienia	Wartość netto	stawka VATw %	Wartość brutto
1	Opisany w Tabeli A
2	Opisany w Tabeli B
	RAZEM Tabela A i Tabela B