Załącznik Nr 1 B do SWZ – dot. pakietu Nr 23

Stymulatory do stałej stymulacji serca jednojamowe

Stymulator jednojamowy – SSIR z elektrodami

| L.P. | # Parametry wymagane | Ważność | Oferowane parametry | Ocena |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Żywotność stymulatora min 12 lat (nastawy nominalne) | TAK |  | Wymagane |
| 2. | Waga max. 21 [g] | Podać |  | Wymagane |
| 3. | Rok produkcji nie wcześniej niż 2023 | Podać |  | Wymagane |
| 4. | Amplituda impulsu min zakres 0,5-7,5[V] | Podać |  | Min zakres wymagany |
| 5. | Szerokość impulsu (A/V) min zakres 0,2 – 1,5 ms | Podać |  | Min zakres wymagany |
| 6. | Czułość komorowa – co najmniej w zakresie 0,5 – 7,5 [mV] | Podać |  | Min zakres wymagany |
| 7. | Czułość przedsionkowa – co najmniej w zakresie 0,5 – 7,5 [mV] | Podać |  | Min zakres wymagany |
| 8. | Okres refrakcji A/V min zakres 200 – 400 ms | Podać |  | Min zakres wymagany |
| 9. | Program nocny | TAK |  | Wymagane |
| 10. | Histereza częstości rytmu | TAK |  | Wymagane |
| 11. | Funkcja dostosowania częstości stymulacji do zastosowania metabolicznego pacjenta | TAK |  | Wymagane |
| 12. | Funkcja automatycznie określająca komorowy próg stymulacji oraz automatycznie dostosowująca parametry stymulacji komorowej do zmierzonego progu stymulacji. | TAK |  | Wymagane |
| 13. | Rejestrowanie trendów oporności elektrod przez cały okres życia urządzenia | TAK |  | Wymagane |
| 14. | Możliwość automatycznego przełączania polarności w przypadku przekroczenia zaprogramowanego zakresu impedancji elektrod | TAK |  | Wymagane |
| 15. | Elektroda A i V pasywne i aktywne | TAK |  | Wymagane |
| 16. | Elektroda A i V sterydowe | TAK |  | Wymagane |
| 17. | Introducery 6F | TAK |  | Wymagane |
| 18. | Możliwość dostarczenia sprzętu z możliwością automatycznego rozpoznawania środowiska MRI i automatycznie przestawiającego ustawienia na uprzednio zaprogramowane | TAK |  | Wymagane |
| 19. | Wykonawca zapewni programator oraz papier do drukarki programatora (w ilościach niezbędnych do przeprowadzenia kontroli stymulatorów) | TAK |  | Wymagane |
| L.P. | Parametry oceniane | Ważność |  | Ocena |
| 20. | Zakres amplitudy stymulacji (w V) | Podać |  | do 7,0 V - 0 pkt powyżej 7,0 V – 10 pkt |
| 21. | Algorytm automatycznie dostosowujący energię impulsu do indywidualnych potrzeb pacjenta typu Beat to Beat, z back up puls |  |  | NIE – 0 pkt TAK – 5 pkt |
| 22. | Możliwość zapisu danych z kontroli w programatorze |  |  | NIE – 0 pkt TAK – 5 pkt |
| 23. | Możliwość wykonania stymulacji antyarytmicznej EPS wszczepionym stymulatorem bez użycia dodatkowych urządzeń |  |  | do 2 typów – 1 pkt, trzy typy i więcej – 10 pkt |
| 24. | Rodzaje histerez (podać) |  |  | do 2 rodzajów - 0 pkt powyżej 2 rodzajów - 10 pkt |

OCENA JAKOŚCIOWA:  1 PKT = 1%