| L.p. | Asortyment | Jednostka miary (j.m.) | Szacunkowa ilość potrzeb | Wartość netto | VAT stawka* | Vat kwota* | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=5x6 | 8=7+5 |
|  | Ambulans ratunkowy typu B z wyposażeniem wymienionym w Tabeli nr 1 Zestawienie wymaganych parametrów technicznych ambulansu ratunkowego typu B z wyposażeniem oraz spełniający wszystkie wymogi w niej opisane | komplet | 1 |  |  |  |  |
| Cena oferty netto/VAT/brutto |  | X |  |  |

*Uwaga: w przypadku, gdy przedmiot zamówienia objęty jest więcej niż jedną stawką podatku Vat Wykonawca powinien w powyższej tabeli uwzględnić odpowiednie stawki podatku Vat i odpowiadające im kwoty podatku Vat

…………….………., dnia……………2021 r.					          	                                    …………………………………………………………
													              (pieczątka  oraz podpis osoby upoważnionej)

Tabela nr 1  Zestawienie wymaganych parametrów technicznych ambulansu ratunkowego typu B z wyposażeniem

Marka, typ, nazwa handlowa ambulansu(pojazdu skompletowanego)czyli samochodu po wykonaniu adaptacji:

………………………………………………………………………………………………………..…………………………

Ambulans ratunkowy typu B przystosowany do transportu maksymalnie jednego pacjenta na noszach oraz trzy osobowego zespołu specjalistycznego/podstawowego ratownictwa medycznego (może być wykorzystywany jako ambulans typu P zgodnie z wytycznymi NFZ):

| Lp. | Wymagane parametry | TAK/NIE (określić) | Oferowane parametry (opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
| Wymogi co do przedmiotu zamówienia w zakresie pojazdu bazowego |
| I. NADWOZIE | -------------- | ----------------------------------------------- |
| 1. | Typu „furgon podwyższony ”, do 3,5 t dopuszczalnej masy całkowitej, bez ściany działowej pomiędzy kabiną kierowcy a przestrzenią ładunkową przeznaczoną do adaptacji na przedział medyczny |  |  |
| 2. | Kabina kierowcy wyposażona w dwa pojedyncze fotele: pasażera i kierowcy ,fotele regulowane z podłokietnikami |  |  |
| 3. | Drzwi tylne wysokie , przeszklone dwuskrzydłowe, otwierane na boki o min. 250º z systemem blokowania przy otwieraniu, o wysokości minimum 1,75 m |  |  |
| 4. | Drzwi boczne prawe przesuwane do tyłu przeszklone, z odsuwaną szybą, wyjście ze stopniem stałym wewnętrznym |  |  |
| 5. | Drzwi boczne lewe przesuwane do tyłu, bez szyby. |  |  |
| 6. | Kolor nadwozia żółty |  |  |
| 7. | Centralny zamek wszystkich drzwi, sterowany pilotem. |  |  |
| 8. | Stopień wejściowy tylny antypoślizgowy, stanowiący jednocześnie funkcję zderzaka |  |  |
| 9. | Krawędzie progów drzwi kabiny kierowcy, L+P strona zabezpieczone przed ścieraniem lakieru nakładkami z tworzywa sztucznego |  |  |
| II.SILNIK | -------------- | ----------------------------------------------- |
| 1. | Z zapłonem samoczynnym turbodoładowany, z urządzeniem do podgrzewania silnika, ułatwiającym rozruch silnika w warunkach zimowych |  |  |
| 2. | Moc silnika minimum 160 KM , moment obrotowy nie mniejszy niż 360 Nm |  |  |
| 3. | Silnik spełniający obowiązujące na dzień dostawy normy emisji spalin, |  |  |
| III.ZESPÓŁ PRZENIESIENIA NAPĘDU | -------------- | ----------------------------------------------- |
| 1. | Skrzynia biegów manualna lub automatyczna o min. 5 biegach do przodu i biegu wstecznym, z możliwością automatycznej i manualnej redukcji biegów |  |  |
| 2. | Napęd na jedną oś (przednią lub tylną – podać) |  |  |
| 3. | Elektroniczny system stabilizacji toru jazdy (ESP) lub równoważny |  |  |
| 4. | System zapobiegający poślizgowi kół osi napędzanej podczas ruszania |  |  |
| IV.ZAWIESZENIE | -------------- | ----------------------------------------------- |
| 1. | Gwarantujące dobrą przyczepność kół do nawierzchni, stabilność i manewrowość w trudnym terenie, umożliwiające komfortowy przewóz pacjentów |  |  |
| V. UKŁAD HAMULCOWY | -------------- | ----------------------------------------------- |
| 1. | System ABS zapobiegający blokadzie kół podczas hamowania. |  |  |
| 2. | System wspomagania nagłego hamowania. |  |  |
| 3. | Hamulce tarczowe na obu osiach (przód i tył) |  |  |
| 4. | Asystent ruszania tj. system zapobiegający staczaniu się przy ruszaniu „pod górę” |  |  |
| VI. UKŁAD KIEROWNICZY | -------------- | ----------------------------------------------- |
| 1. | Ze wspomaganiem. |  |  |
| 2. | Regulowana kolumna kierownicy w dwóch płaszczyznach tj. góra – dół, przód - tył |  |  |
| VII. INSTALACJA ELEKTRYCZNA | -------------- | ----------------------------------------------- |
| 1. | Zespół dwóch akumulatorów o łącznej pojemności min. 160 Ah do zasilania wszystkich odbiorników prądu – jeden do rozruchu silnika ,drugi do zasilania przedziału pacjenta – połączone tak aby były doładowywane zarówno z alternatora w czasie pracy silnika, jak i z prostownika na postoju po podłączeniu zasilania do sieci 230V |  |  |
| 2. | Fabrycznie wzmocniony alternator o mocy minimum 1200 W |  |  |
| VIII. WYPOSAŻENIE POJAZDU | -------------- | ----------------------------------------------- |
| 1. | Wszystkie miejsca siedzące zaopatrzone w bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa oraz zagłówki. |  |  |
| 2. | Zbiornik paliwa o pojemności min. 70 L. |  |  |
| 3. | Poduszki powietrzne: kierowcy i pasażera (trzy rodzaje). |  |  |
| 4. | Elektryczne otwierane szyby w drzwiach przednich. |  |  |
| 5. | Klimatyzacja kabiny kierowcy. |  |  |
| 6. | Lusterka zewnętrzne, regulowane i podgrzewane elektrycznie |  |  |
| 7. | Lusterko wewnętrzne. |  |  |
| 8. | Reflektory przeciwmgłowe halogenowe przednie. |  |  |
| 9. | Sygnalizacja dźwiękowa lub optyczna w kabinie kierowcy o niedomknięciu którychkolwiek drzwi |  |  |
| 10. | Trójkąt, gaśnica, apteczka, podnośnik. |  |  |
| 11. | Układ wydechowy fabrycznie przystosowany do pełnienia funkcji samochodu specjalnego sanitarnego. |  |  |
| 12. | Dywaniki gumowe dla kierowcy i pasażera w kabinie kierowcy zapobiegające zbieraniu się wody z podłoża |  |  |
| 13. | Zestaw naprawczy |  |  |
| IX. WYMAGANIA OGÓLNE | -------------- | ----------------------------------------------- |
| 1. | Pojazd fabrycznie nowy –2021 |  |  |
| 2. | Gwarancja min. 24 miesiące bez limitu kilometrów – na pojazd bazowy |  |  |
| 3. | Gwarancja min. 60 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru na perforację nadwozia ambulansu. |  |  |
| 4. | Wraz z pojazdem Wykonawca przekaże: kartę pojazdu, wyciąg ze świadectwa homologacji dla pojazdu bazowego i skompletowanego( po zabudowie) instrukcję obsługi pojazdu książkę obsługi (przeglądów ) pojazdu bazowego kartę gwarancyjną pojazdu |  |  |
| Wymogi co do przedmiotu zamówienia w zakresie adaptacji na ambulans sanitarny |
| I. NADWOZIE | ------- | ------------------------------------ |
|  | Minimalne wymiary przedziału medycznego w mm po wykonaniu adaptacji (długość x szerokość x wysokość) 3200 x 1700 x 1800 |  |  |
|  | Drzwi tylne wyposażone w światła awaryjne, włączające się automatycznie przy otwarciu drzwi. |  |  |
|  | Ściany boczne/podłoga przedziału medycznego mają być przystosowane do zamocowania foteli oraz innego wyposażenia. |  |  |
|  | Schowek za lewymi drzwiami przesuwnymi (oddzielony od przedziału medycznego i dostępny z zewnątrz pojazdu), z miejscem mocowania min. 2 szt. butli tlenowych 10l, krzesełka kardiologicznego, noszy podbierakowych, materaca próżniowego oraz deski ortopedycznej dla dorosłych. Poprzez drzwi lewe ma być zapewniony dostęp do plecaka / torby medycznej umieszczonej w przedziale medycznym (tzw. podwójny dostęp do plecaka/torby – z przedziału medycznego i z zewnątrz pojazdu) |  |  |
|  | Okna zmatowione do 2/3 wysokości lub zaklejone folią matową |  |  |
|  | Miejsce wraz z mocowaniem 3 kasków ochronnych |  |  |
| II. OGRZEWANIE, WENTYLACJA, KLIMATYZACJA | ------- | ------------------------------------ |
|  | Nagrzewnica w przedziale medycznym wykorzystująca ciecz chłodzącą silnik do ogrzewanie przedziału medycznego ;ogrzewanie przedziału medycznego możliwe przy włączonym silniku pojazdu, |  |  |
|  | Postojowe – grzejnik elektryczny z możliwością ustawienia temperatury termostatem i zabezpieczeniem o mocy min. 1.8 kW zasilany z sieci 230 V (podać markę i model urządzenia) |  |  |
|  | Wentylacja mechaniczna, nawiewno – wywiewna, zapewniająca prawidłową wentylację przedziału medycznego i zapewniająca wymianę powietrza min 20 razy na godzinę w czasie postoju (proszę podać markę, model i wydajność w m3/h), |  |  |
|  | Niezależne od pracy silnika i układu chłodzenia silnika dodatkowe ogrzewanie przedziału medycznego, z możliwością ustawienia temperatury i termostatem o mocy min. 5,0 kW tzw. powietrzne. Ogrzewanie przedziału medycznego z możliwością ustawienia temperatury termostatem takie, aby przy temperaturach zewnętrznych – 100 C i niższych, ogrzanie wnętrza do temperatury co najmniej + 50 C nie powinno trwać dłużej niż 15 minut. Po upływie 30 minut w przedziale pacjenta temperatura powinna wynosić co najmniej 22ºC (proszę podać markę i model urządzenia), |  |  |
|  | Klimatyzacja dwu parownikowa z niezależną regulacją nawiewu dla kabiny kierowcy i przedziału medycznego. ( Zamawiający dopuszcza by fabryczna klimatyzacja kabiny kierowcy pojazdu bazowego była rozbudowana na przedział medyczny na etapie adaptacji na ambulans. |  |  |
| III. INSTALACJA ELEKTRYCZNA | ------- | ------------------------------------ |
|  | Instalacja dla napięcia 230V w kompletacji: 1. zasilanie zewnętrzne 230V z zabezpieczeniem wyłącznikiem przeciwporażeniowym oraz zabezpieczeniem przed uruchomieniem silnika przy podłączonym zasilaniu 230V minimum trzy gniazda poboru prądu w przedziale medycznym zasilane z gniazda umieszczonego na zewnątrz (na pojeździe ma być zamontowana wizualna sygnalizacja informująca o podłączeniu ambulansu do sieci 230V), + gniazdo 230V na ścianie działowej kabel zasilający o długości min. 10m, automatyczna ładowarka służąca do ładowania dwóch fabrycznych akumulatorów działający przy podłączonej instalacji 230V (podać markę i model oraz parametry techniczne), grzałka w układzie chłodzenia cieczą silnika pojazdu. inwertor prądu stałego 12V na zmienny 230V o mocy min. 1000W (prąd w „sinusie”), w trakcie jazdy pojazdu w gniazdach 230V ma być dostępne napięcie do obsługi sprzętu medycznego wymagającego zasilania 230V, z możliwością wyłączania napięcia (wyłącznik inwertora) |  |  |
| 2. | 1.Instalacja dla napięcia 12V przedziału medycznego powinna posiadać co najmniej 4 gniazda 12V zabezpieczonych przed zabrudzeniem / zalaniem 2.Oświetlenie przedziału medycznego: - światło rozproszone realizowane przez lampy typu LED umieszczone po obu stronach górnej części przedziału medycznego zapewniające spełnienie wymogu oświetlenia obszaru pacjenta min. 300lx, a obszar otaczający min. 50lx; - minimum 3 punkty ze światłem skupionym, dwa nad noszami oraz jedno nad blatem roboczym |  |  |
| 3. | Przedział medyczny ma być wyposażony w zamontowany na ścianie panel sterujący: informujący o temperaturze w przedziale medycznym oraz na zewnątrz pojazdu z funkcją zegara (aktualny czas) i kalendarza (dzień, data) informujący o temperaturze wewnątrz termoboxu sterujący oświetleniem przedziału medycznego sterujący systemem wentylacji przedziału medycznego zarządzający system ogrzewania przedziału medycznego i klimatyzacji przedziału medycznego z funkcją automatycznego utrzymania zadanej temperatury . |  |  |
| 4. | Kabina kierowcy ma być wyposażona w panel sterujący: sterujący oświetleniem zewnętrznym( światła robocze) informujący kierowcę o braku możliwości uruchomienia pojazdu z powodu podłączeniu ambulansu do sieci 230 V informujący kierowcę o braku możliwości uruchomienia pojazdu z powodu otwartych drzwi między przedziałem medycznym a kabiną kierowcy informujący kierowcę o poziomie naładowania akumulatora samochodu bazowego i akumulatora dodatkowego ostrzegający kierowcę (sygnalizacja dźwiękowa) o nie doładowaniu akumulatora samochodu bazowego i akumulatora dodatkowego |  |  |
| IV. SYGNALIZACJA ŚWIETLNO – DŹWIĘKOWA I OZNAKOWANIE | ------- | ------------------------------------ |
|  | W przedniej części dachu pojazdu belka świetlna typu LED, wyposażona w dwa reflektory typu LED do oświetlania przedpola pojazdu oraz podświetlany napis „ambulans” |  |  |
|  | Na wysokości pasa przedniego 2 niebieskie lampy pulsacyjne barwy niebieskiej typu LED |  |  |
|  | Na przednich błotnikach, tylnych błotnikach, lusterkach zewnętrznych, lampy pulsacyjne barwy niebieskiej typu LED |  |  |
|  | W tylnej części dachu lampa świetlna typu LED, tzw. „kogut” |  |  |
|  | Sygnał dźwiękowy modulowany o mocy min. 100 W z możliwością podawania komunikatów głosem zgodny z obowiązującymi przepisami. |  |  |
|  | Dodatkowe sygnały dźwiękowe (awaryjne) pneumatyczne lub elektryczne przeznaczone do pracy ciągłej – podać markę i model. |  |  |
|  | Włączanie sygnalizacji dźwiękowo-świetlnej realizowane przez jeden główny włącznik umieszczony w widocznym, łatwo dostępnym miejscu |  |  |
|  | Oznakowanie pojazdu: - 3 pasy odblaskowe zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 18.10.2010 r. wykonanych z folii: a) typu 3 barwy czerwonej o szer. Min. 15 cm, umieszczony w obszarze pomiędzy linią okien i nadkoli b) typu 1 lub 3 barwy czerwonej o szer. Min. 15 cm umieszczony wokół dachu c) typu 1 lub 3 barwy niebieskiej umieszczony bezpośrednio nad pasem czerwonym (o którym mowa w pkt. „a”) - z przodu i z tyłu pojazdu napis: zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 18.10.2010r - oznakowanie symbolem ratownictwa medycznego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 18.10.2010 r. - po obu bokach pojazdu nadruk barwy czerwonej „S”lub „P”( do uzgodnienia po podpisaniu umowy) - nazwa dysponenta jednostki umieszczona po obu bokach pojazdu |  |  |
|  | Dodatkowe migacze, typu LED, zamontowane w górnych tylnych częściach nadwozia |  |  |
| V.WYPOSAŻENIE W ŚRODKI ŁĄCZNOŚCI | ------- | ------------------------------------ |
|  | Na dachu pojazdu antena radiotelefonu spełniająca następującej wymogi: - zakres częstotliwości -168-170 MHz, - współczynnik fali stojącej -1,6, - polaryzacja pionowa, - charakterystyka promieniowania –dookólna, - odporność na działanie wiatru min. 55 m/s.Antena typu 3089/1 lub równoważna do radiotelefonu cyfrowo-analogowego(DMR). Instalację doprowadzić do miejsca instalacji radiotelefonu na desce rozdzielczej kierowcy, okablowanie z zapasem 50 cm |  |  |
|  | Wykonanie instalacji do podłączenia radiotelefonu Ładowarka do radiotelefonu DP4601 lub równoważna. |  |  |
|  | Zestaw anten dwuzakresowych GPS/GSM umożliwiających prawidłowe działanie wszystkich elementów systemu SWD PRM |  |  |
|  | Głośnik w przedziale medycznym z możliwością podłączenia do radia |  |  |
|  | Zamontowanie uchwytów mocujących stację dokującą pod tablet w kabinie kierowcy oraz doprowadzeniem przewodów zasilających i przewodu USB łączącego tablet z drukarką.(bez tabletu i bez drukarki,). Uchwyt do drukarki, stacja dokująca po stronie Wykonawcy. |  |  |
|  | Radiotelefon przewoźny typu DM4601 lub równoważny zamontowany w ambulansie w kabinie kierowcy. |  |  |
|  | Radiotelefon przenośny typu DP4601 lub równoważny – dwie sztuki |  |  |
| VI. PRZEDZIAŁ MEDYCZNY | ------- | ------------------------------------ |
|  | Antypoślizgowa podłoga, wzmocniona, połączona szczelnie z zabudową ścian ,umożliwiająca mocowanie lawety lub noszy |  |  |
|  | Ściany boczne i sufit pokryte specjalnym tworzywem sztucznym – łatwo zmywalnym i odpornym na środki dezynfekujące, w kolorze białym. |  |  |
|  | Na prawej ścianie minimum jeden fotel obrotowy , wyposażony w bezwładnościowe, trzypunktowe pasy bezpieczeństwa i zagłówek, ze składanym do pionu siedziskiem i regulowanym oparciem pod plecami (regulowany kąt oparcia) . |  |  |
|  | Przy ścianie działowej u wezgłowia noszy fotel obrotowy umożliwiający jazdę tyłem do kierunku jazdy, ze składanym do pionu siedziskiem, zagłówkiem (regulowanym lub zintegrowanym), bezwładnościowym pasem bezpieczeństwa oraz regulowanym oparciem pod plecami (regulowany kąt oparcia |  |  |
|  | Przegroda między kabiną kierowcy a przedziałem medycznym. Przegroda zapewniająca możliwość oddzielenia obu przedziałów oraz swobodną komunikację pomiędzy personelem medycznym a kierowcą, przegroda ma być wyposażona w drzwi przesuwne (wymiary przejścia mierzone w świetle: wysokość min. 180 cm, szerokość min. 40 cm .Jeżeli drzwi są zamontowane, nie powinno być możliwości prowadzenia pojazdu z drzwiami w pozycji otwartej. Drzwi te powinny być zabezpieczone przed otwarciem gdy ambulans drogowy jest w ruchu .Podczas postoju pojazdu z zapalonym silnikiem ,powinna być możliwość otwarcia drzwi przesuwnych. |  |  |
|  | Zabudowa meblowa na ścianach bocznych (lewej i prawej): - zestawy szafek i półek wykonanych z tworzywa sztucznego, zabezpieczone przed niekontrolowanym wypadnięciem umieszczonych tam przedmiotów, z miejscem mocowania wyposażenia medycznego tj. szyny Kramera, torba opatrunkowa i inne, - półki podsufitowe z przezroczystymi szybkami i podświetleniem umożliwiającym podgląd na umieszczone tam przedmioty (na ścianie lewej co najmniej 4 szt., na ścianie prawej co najmniej 2 szt.). - na ścianie lewej zamykany schowek na środki psychotropowe z cyfrowym zamkiem szyfrowym, kosz na śmieci, uchwyty do mocowania rękawiczek 3 szt. |  |  |
|  | Zabudowa meblowa na ścianie działowej: - szafka z blatem roboczym wykończonym blachą nierdzewną (wysokość blatu roboczego 100 cm ± 10 cm – podać wartość oferowaną - min. dwie szuflady - kosz |  |  |
|  | Sufitowy uchwyt do kroplówek na min. 4 szt. pojemników. |  |  |
|  | Sufitowy uchwyt dla personelu medycznego umieszczony wzdłuż osi głównej |  |  |
|  | Na lewej ścianie przestrzeń przeznaczona do mocowania defibrylatora, respiratora, pompy infuzyjnej, ssaka i innego sprzętu. Zamocowane 2 poziome szyny mocujące do których mogą być przykręcane, w różnych kombinacjach 3 lub 4 uniwersalne płyty mocującej – płyty w ukompletowaniu , do których można niezależnie mocować: uchwyt pod dowolny typ defibrylatora, respiratora, pompy infuzyjnej. Płyty mają mieć możliwość przesuwania wzdłuż osi pojazdu tj. możliwość rozmieszczenia ww. sprzętu medycznego wg uznania Zamawiającego w każdym momencie eksploatacji. Uwaga – Zamawiający nie dopuszcza mocowania na stałe uchwytów do ww. sprzętu medycznego bezpośrednio do ściany przedziału medycznego. |  |  |
|  | Centralna instalacja tlenowa dostosowana do zasilania w tlen z butli 10l.(dwie butle tlenowa 10 l + dwa reduktory) - minimum 3 gniazda poboru tlenu typu AGA, monoblokowe typu panelowego (min. 2 na ścianie lewej i min. 1 w suficie) - dodatkowy uchwyt na dwie male butle przenośne. |  |  |
|  | Podstawa (laweta) pod nosze główne posiadająca przesuw boczny, możliwość pochyłu o min. 100 do pozycji Trendelenburga i Antytrendelenburga, (pozycji drenażowej), z wysuwem na zewnątrz pojazdu umożliwiającym wjazd noszy na lawetę Uwaga: zwolnienie mechanizmu wysuwu lawety nie może odbywać się za pomocą linki , podać markę i model, załączyć folder i deklarację zgodności) |  |  |
|  | Termobox stacjonarny do ogrzewania płynów infuzyjnych. |  |  |
| WYPOSAŻENIE POJAZDU | ------- | ------------------------------------ |
|  | Dodatkowa gaśnica w przedziale medycznym, młotek do wybijania szyb, nóż do przecinania pasów bezpieczeństwa. |  |  |
| praca | Reflektory zewnętrzne, po bokach oraz z tyłu pojazdu, po 2 z każdej strony, ze światłem rozproszonym do oświetlenia miejsca akcji, włączanie i wyłączanie reflektorów zarówno z kabiny kierowcy jak i z przedziału medycznego. Reflektory typu LED. Reflektory automatycznie wyłączające się po ruszeniu pojazdu i osiągnięciu prędkości 15-30 km/h. |  |  |
|  | Kamera cofania |  |  |
|  | Lampka typu kokpit |  |  |
|  | Ampularium |  |  |
|  | Tablica do pisania |  |  |
|  | Dodatkowy stopień elektryczny przy prawych drzwiach przesuwnych |  |  |
|  | Koła zimowe (felga, opona, czujnik ciśnienia) – 4 szt. |  |  |
|  | Radioodtwarzacz w kabinie kierowcy |  |  |
|  | Dywaniki podłogowe, zestaw naprawczy, pojemniki materiały ostre |  |  |
| VIII. WYMAGANIA OGOLNE | ------------- | ----------------------------------------------------------- |
| 1. | Karta gwarancyjna zabudowy przedziału medycznego |  |  |
| 2. | Gwarancja na samochód bazowy – 24 miesiące Gwarancja na powłokę lakierniczą –24 miesięcy Gwarancja na zabudowę medyczną – min. 24 miesiące Gwarancja na sprzęt medyczny – 24 miesiące Gwarancja na perforację nadwozia – min. 24 miesiące |  |  |
| 3. | Zamawiający dopuszcza dostawę na kołach |  |  |
| 4. | Za okresowe przeglądy eksploatacyjne ambulansu i sprzętu medycznego płaci Zamawiający. Uwaga! Nie należy wliczać pakietów serwisowych w ofertę |  |  |
| IX. SPRZĘT MEDYCZNY | ------- | ------------------------------------ |
|  | Nosze główne: Podać markę, model: Przystosowane do prowadzenia reanimacji wyposażone w twardą płytę na całej długości pod materacem umożliwiające ustawienie wszystkich dostępnych funkcji potrójnie łamane z możliwością ustawienia pozycji przeciwwstrząsowej i pozycji zmniejszającej napięcie mięśni brzucha z możliwością płynnej regulacji kąta nachylenia oparcia pod plecami do min 90 stopni rama noszy pod głową pacjenta umożliwiająca odgięcie głowy do tyłu, przygięcie głowy do klatki piersiowej, ułożenie na wznak z zestawem pasów szelkowych i poprzecznych zabezpieczających pacjenta o regulowanej długości mocowanych bezpośrednio do ramy noszy z dodatkowym zestawem pasów lub uprzęży służącej do transportu na noszach w pozycji siedzącej lub leżącej dzieci o wadze do co najmniej 40 kg nosze i transporter muszą posiadać trwale oznakowane najlepiej graficznie elementy związane z ich obsługą wyposażone w składane poręcze boczne, ze składanymi lub chowanymi rączkami do przenoszenia z przodu i z tyłu noszy z możliwością wprowadzania noszy na transporter przodem lub tyłem do kierunku jazdy, nosze i transporter muszą być zabezpieczone przed korozją poprzez wykonanie ich z odpowiedniego materiału lub poprzez zabezpieczenie ich środkami antykorozyjnymi nosze muszą być wyposażone w materac z tworzywa sztucznego nieprzyjmujący krwi, brudu, przystosowany do dezynfekcji, umożliwiający ustawienie wszystkich dostępnych pozycji transportowych, materac musi być wyposażony w podgłówek umożliwiający dopinanie lub odpinanie lub ułożenie głowy w trzech pozycjach tj. na wznak , z odgięciem do tyłu , przygięciem do klatki piersiowej nosze wyposażone w prześcieradło jednorazowe do noszy z wycięciami na pasy obciążenie dopuszczalne noszy powyżej 200 kg waga oferowanych noszy max. 23 kg zgodnie z wymogiem aktualnej normy PN EN 1865-1 lub równoważnej (w przypadku normy równoważnej należy w parametrach technicznych wskazać nazwę normy, która będzie posiadała parametry nie niższe niż norma PN EN 1865-1) nosze główne mają spełniać wszystkie wymogi aktualnej normy PN-EN 1865-1 lub normy równoważnej) (w przypadku normy równoważnej należy w parametrach technicznych wskazać nazwę normy, która będzie posiadała parametry nie niższe niż norma PN EN 1865-1) |  |  |
|  | Transporter noszy: Podać markę, model: z systemem składanego podwozia umożliwiającym łatwy załadunek i rozładunek transportera do/z ambulansu z systemem szybkiego i bezpiecznego połączenia z noszami regulacja wysokości transportera w min sześciu poziomach, możliwość ustawienia pozycji drenażowych /Trendelenburga i Fowlera na min 3 poziomach pochylenia/, wszystkie kółka jezdne o średnicy powyżej 150 mm i skrętne w zakresie 360 stopni, umożliwiające prowadzenie noszy bokiem do kierunku jazdy przez 1 osobę z dowolnej strony transportera, z blokadą przednich kółek do jazdy na wprost , kółka umożliwiające jazdę zarówno w pomieszczeniach zamkniętych jak i poza nimi na utwardzonych nawierzchniach i na otwartych przestrzeniach , co najmniej dwa kółka jezdne wyposażone w hamulce obciążenie dopuszczalne transportera powyżej 230 kg, Waga zestawu transportowego do max 51 kg zgodnie z aktualną normą PN EN 1865-1 lub równoważną (w przypadku normy równoważnej należy w parametrach technicznych wskazać nazwę normy, która będzie posiadała parametry nie niższe niż norma PN EN 1865-1) |  |  |
|  | Pompa infuzyjna Podać markę i model: Jednostrzykawkowa , przeznaczona do precyzyjnego dozowania leków i płynów infuzyjnych Zasilanie akumulatorowe oraz sieciowe z instalacji 230V i 12 V w ambulansie ,w komplecie ze wszystkimi akcesoriami do zasilania , czas pracy z akumulatora min. 15 h przy przepływie 5ml/h , automatyczne rozpoznawanie strzykawki , funkcja bolus umożliwiająca szybkie i wielokrotne podawanie pacjentowi dawki uderzeniowej o precyzyjnie ustawionej objętości w dowolnie wybranym momencie infuzji w trybie ręcznym i automatycznym , programowany próg ciśnienia okluzji Automatyczna redukcja bolusa okluzyjnego Możliwość zmiany progu ciśnienia okluzji bez przerywania infuzji , historia infuzji wraz z biblioteką leków, strzykawka montowana od czoła pompy, rama pompy nie może wysuwać się poza obudowę pompy , dźwiękowe i optyczne sygnalizowanie sytuacji wymagających interwencji personelu Duży i czytelny wyświetlacz, waga do 3 kg Jeden podwójny uchwyt do bezpiecznego montażu i transportu pompy w ambulansie posiadający funkcje zasilania pompy i ładowania akumulatora po wpięciu urządzenia do uchwytu. Uchwyt przebadany w teście zderzeniowym W komplecie: 1 sztuka pompy infuzyjnej, 1 sztuka stacji dokującej z miejscem na dwie pompy |  |  |
|  | Kamizelka unieruchamiająca typu KED Podać markę i model: Kamizelka do transportu chorych z urazami kręgosłupa Stabilizacja kręgosłupa z zachowaniem swobodnego dostępu do klatki piersiowej w celu monitorowania i defibrylacji Wykonana z materiału o wysokiej trwałości i wytrzymałości, łatwego do czyszczenia i dezynfekcji Trzy uchwyty transportowe Pasy: • 3 pasy piersiowe; • 2 pasy stabilizujące głowę; • 2 pasy biodrowe W zestawie dedykowana torba transportowa wielokrotnego użytku. |  |  |
|  | Kołnierz ortopedyczny dla dorosłych – 10 szt. Podać markę i model: Wielorazowy, regulowany kołnierz ortopedyczny, zapewniający unieruchomienie szyi i podparcie podbródka i potylicy Łatwy dostęp do tchawicy i żył szyjnych Wykonany z materiału nie wchłaniającego wody |  |  |
|  | Zestaw szyn typu Kramera – 1 kpl. Podać markę i model: Zestaw 14-tu szyn różnych rozmiarów typu Kramera do unieruchamiania kończyn Szyny w zdejmowalnym, miękkim powleczeniu; z możliwością dezynfekcji W zestawie torba transportowa |  |  |
|  | Deska ortopedyczna, z unieruchomieniem głowy i pasami mocującymi: Podać markę i model: Deska wykonana z tworzywa sztucznego o wysokiej wytrzymałości i trwałości, łatwego do czyszczenia i dezynfekcji Wymiary min: (180x45) Co najmniej 14 uchwytów na obwodzie deski o wymiarach zapewniających wygodne przenoszenie, nawet w grubych rękawicach Pasy mocujące pacjenta: • ilość pasów: minimum 4; • konstrukcja każdego pasa dwuczęściowa; • regulacja długości każdego pasa po obu stronach klamry; • zapinanie pasów za pomocą „szybkozłączy” Stabilizator głowy: • system klocków, umożliwiający dostęp do tętnicy szyjnej z pasami zabezpieczającymi czoło i brodę; • mocowanie stabilizatora do deski Masa deski: maksimum 8kg Nośność: minimum 150kg |  |  |
|  | Ssak elektryczny Podać markę i model: Maksymalna wydajność: nie mniejsza niż 20 l/min Regulacja siły ssania Podświetlane wskaźniki/panel sterowania Do użytku ze zbiornikami wielorazowego użytku Uchwyt do przenoszenia ssaka Głośność: maksimum 70dB Zasilanie: 12 V oraz akumulatorowe W zestawie: Wielorazowy, sterylizowalny zbiornik (pojemność 1000 ml) z filtrem antybakteryjnym uchwyt karetkowy do mocowania na ścianie z wbudowanym gniazdem zasilającym ( ssak ładuje się natychmiast po odwieszeniu w uchwycie ) Waga maksimum: 4 kg z pełnym wyposażeniem. |  |  |
|  | Deska pediatryczna z unieruchomieniem głowy i pasami mocującymi Podać markę i model: Zestaw do stabilizacji kręgosłupa dzieci w wieku 2÷10 lat Wykonany z materiału o wysokiej trwałości i wytrzymałości, łatwego do czyszczenia i dezynfekcji Minimum 4 uchwyty do przenoszenia Wbudowany stabilizator głowy Pasy mocujące pacjenta: minimum 4 Deska przewożona w specjalnym pokrowcu Masa deski: maksimum 4kg Nośność: minimum 40kg |  |  |
|  | Nosze podbierające Podać markę i model: Nosze umożliwiające podebranie kontuzjowanego pacjenta wprost z podłoża Łopaty noszy wykonane z tworzywa sztucznego lub aluminium, zabezpieczone przed wnikaniem sztucznej krwi, sztucznych płynów ustrojowych System podwójnego zamka zabezpieczający nosze przed przypadkowym rozdzieleniem łopat przez obsługę lub wyposażone w dodatkowy system zabezpieczający nosze przed rozdzieleniem przypadkowym łopat w trakcie transportu pacjenta Wielostopniowa regulacja długości Możliwość złożenia do transportu w połowie długości Nosze posiadające minimum 6 zdystansowanych od płaskiego podłoża uchwytów do przenoszenia umieszczonych na dłuższej stronie łopat Nosze umożliwiające montaż systemu unieruchomienia głowy Posiadające co najmniej 3 pasy zabezpieczające mocowanie pacjenta do noszy Obciążenie dopuszczalne: co najmniej 150kg Waga brutto noszy: maksimum 10kg |  |  |
|  | Materac próżniowy Podać markę i model: Materac próżniowy do transportu pacjentów z urazami kręgosłupa, miednicy i urazami wielonarządowymi z dopinaną podłogą zabezpieczającą materac w kontakcie z podłożem Konstrukcja zapewniająca całkowite unieruchomienie, dopasowanie do ciała pacjenta i uniemożliwiająca załamywanie się materaca podczas przenoszenia pacjenta Wymiary: co najmniej 200x90cm Minimum 6 uchwytów do przenoszenia Minimum 4 poprzeczne, zabezpieczające pacjenta pasy Materac wykonany z materiału o dużej wytrzymałości i trwałości, łatwego do czyszczenia i dezynfekcji W zestawie, co najmniej: • pompka; • torba na materac; • zestaw naprawczy. |  |  |
|  | Ścienny zestaw do ręcznego pomiaru ciśnienia krwi Podać markę i model: Komplet zawiera: Ciśnieniomierz ścienny do zamontowania na ścianie ambulansu bądź adapterze 1 szt., stetoskop 1 szt., min. 6 mankietów w rozmiarach dla każdej grupy wiekowej |  |  |
|  | Krzesełko kardiologiczne skłądane z systemem zjazdu po schodach Podać markę i model: Krzesło kardiologiczne składane z systemem zjazdu po schodach dopuszczone do obrotu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych Wykonane z materiału odpornego na korozję i na działanie płynów dezynfekujących wyposażone w min 4 kółka jezdne z czego tylne o średnicy min 15 cm Wyposażone w hamulce przednie obrotowe o średnicy min 10cm, wyposażone w przednie rączki transportowe z regulacją długości. Wyposażone w system trakcyjny gąsiennicowy z wbudowanym hamulcem obciążeniowym działającym na zasadzie im cięższy pacjent tym krzesło jedzie wolniej, umożliwiające zjazd po schodach, szeroki rozstaw gąsienic min. 30 cm zwiększający stabilność w trakcie manewrowania, wyposażone w składane tylne rączki transportowe, wyposażone w ruchomą tylną ramę z regulacją jej wysokości na co najmniej 5 – ciu poziomach Ze składanym podnóżkiem Wyposażone w blokadę zabezpieczającą przed złożeniem w trakcie transportu Siedzisko i oparcie wykonane z mocnego materiału , odpornego na bakterie, grzyby, zmywalne, dające się szybko demontować , wyposażone w min 3 pasy zabezpieczające umożliwiające szybkie ich rozpięcie Waga max 15 kg Dopuszczalne obciążenie co najmniej 200 kg |  |  |
|  | Respirator transportowy Podać markę i model: * tryb wentylacji kontrolowanej IPPV * tryb wentylacji wspomaganej SIMV * wentylacja 100% tlenem * mix tlenowy * płynna regulacja ciśnienia szczytowego w drogach oddechowych w zakresie 20 – 60 mbar * niezależna regulacja częstotliwości oddechowej w zakresie 5-40 oddechów/min * niezależna regulacja objętości oddechowej w zakresie 3-20 l/min. * zawór pacjenta z miejscem na zastawkę PEEP regulowaną w zakresie 0-20 cmH2O * optyczne i dźwiękowe alarmy bezpieczeństwa: niskiego i wysokiego ciśnienia wentylacji; niskiego ciśnienia w układzie zasilania; rozładowania baterii * regulacja przepływu tlenu w zakresie od 0-15 l/min * możliwość podłączenia maski do tlenoterapii lub wąsów tlenowych * funkcja płynnego przełączania źródła zasilania tlenem (butla wewnętrzna/instalacja centralna) * zestaw przenośny w postaci metalowej, posiadającej od wewnętrznej strony miejsce na butlę tlenową i reduktor, a od zewnętrznej miejsce na respirator, moduł inhalacji i akcesoria Zestaw posiada uchwyty do powieszenia na ramie noszy lub łóżka, oraz uchwyt stacjonarny do powieszenia na ścianie. Komplet posiada certyfikat zgodności z normą PN EN 1789 Komplet stanowi: – respirator – moduł inhalacji – rama transportowa – butla tlenowa o poj. 2 l – reduktor z manometrem – przewód pacjenta przystosowany do sterylizacji w autoklawie – zawór pacjent aprzystosowany do sterylizacji w autoklawie – maska nr 5 - przewód ciśnieniowy - zastawka PEEP - płyta ścienna |  |  |

Pozycje tak/nie i opis oferowanych parametrów wypełnia Wykonawca

...........................................................                                         ..............................................................

(miejscowość i data)