Załącznik nr 1 1a do swz

- ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

- audiometr

- Przedmiot zamówienia –………………………………………………………………………………….

- Nazwa własna …………………………………………………........................………………….........

- Oferowany model …………………………………………………........................…………………...

- Producent …………………………………………………………………........................……………

- Kraj pochodzenia …………………………………………………………………...................……...

| Lp. | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Producent | podać |  |
| 2 | Nazwa i typ | podać |  |
| 3 | Kraj pochodzenia | podać |  |
| 4 | Rok produkcji (urządzenie fabrycznie nowe) | 2024 |  |
| 5 | Zamawiana ilość | 1 szt. |  |
| 6 | Miejsce instalacji |  |  |
|  | Wymagania ogólne | Parametr wymagany i wskazany do oceny |  |
| 2. | Możliwość wykonania badań w trybie automatycznym, po włączeniu zasilania urządzenie jest gotowe do pracy w czasie po niżej 3 sekund, Zamawiający rozumie przez to moment rozpoczęcia badania na pacjencie. | TAK, podać |  |
| 3. | Komunikacja z komputerem PC. | TAK, podać |  |
| 4. | Waga urządzenia maksymalnie 1500g | TAK, podać |  |
| 5. | Oprogramowanie w audiometrze w języku polskim | TAK, |  |
| 6. | Audiometr diagnostyczny klasy II wyposażony w przyciski dedykowane i pokrętła | TAK, |  |
| 7. | Klasa bezpieczeństwa: IEC 60601-1, ES60601-1/A2:2010, CAN/CSA-C22.2 lub równoważne Nr 60601-1-:2008 lub równoważne Normy dla audiometrii: IEC 60645-1/ANSI S3.6:2010 typ 2 lub równoważne | TAK, podać |  |
|  | Audiometria tonalna |  |  |
| 9. | Przewodnictwo powietrzne, kostne oraz wolne pole | TAK, podać |  |
| 10. | Testy i Próby nadprogowe: Stenger, Hughson-Westlake, SISI, ABLB, Bekesy, Langenbeck, Weber | TAK, podać |  |
| 11. | Badanie ręczne oraz automatyczne | TAK |  |
| 12. | Zakres od 125 do 8000 Hz | TAK, podać |  |
| 13. | Dostępne częstotliwości diagnostyczne : 125, 250, 500,750,1500,2000, 3000, 4000, 6000, 8000 Hz | TAK, podać |  |
| 14. | Natężenie: od -10 do 120 dB dla AC, -10 do 80 dB dla BC | TAK, podać |  |
| 15. | Skok natężenia: 1 dB, 2 dB i 5 dB | TAK, podać |  |
| 16. | Maskowanie szumem szerokopasmowym i wąskopasmowym | TAK, |  |
| 17. | Ton prosty, modulowany i pulsujący | TAK, |  |
| 18. | Regulacja czasu trwania impulsu w zakresie min. 200 ms do 5000 ms | TAK, podać |  |
| 19. | Częstotliwość modulacji tonu minimum od 1 do 25 Hz | TAK, podać |  |
| 20. | Poziom regulacji tonu minimum od 0,5 do 25% | TAK, podać |  |
| 21. | Możliwość wyboru strategi zmiany częstotliwości: motyl, z dołu do góry | TAK, |  |
| 22. | Możliwość wykonania badań w wolnym polu | TAK, |  |
| 23. | Audiometria słowna |  |  |
| 24 | Audiometria słowna, polskie testy słowne w pamięci wewnętrznej audiometru | TAK, |  |
| 25. | Wbudowany automatyczny licznik wyników mowy. | TAK, |  |
| 26. | Możliwość oceny testu mowy poprzez określenie ilości poprawnie powtórzonych fenomów, tzw indeksacja fenomowa | TAK, |  |
| 27. | Parametry techniczne- użytkowe |  |  |
|  | Wyświetlacz kolorowy min. 5 cala | TAK, podać |  |
| 28. | Pamięć wewnętrzna na minimum 50000 wyników badań dla 500 pacjentów | TAK, podać |  |
| 29. | Aktywne przycisk, w tym kodowane fabrycznie kolorem dla strony lewej (niebieski), prawej (czerwony), słuchawki kostnej zielony, oznaczone świecącymi diodami LED z regulacją jasności | TAK, |  |
| 30. | Opis przycisków na klawiaturze w języku polskim | TAK, |  |
| 31 | Możliwość podłączenia standardowej klawiatury komputerowej i myszki do audiometru w celu wpisywania danych pacjentów | TAK, |  |
| 32. | Komunikacja dwukierunkowa z pacjentem, audiometr wyposażony we wbudowany mikrofon | TAK, |  |
| 33. | Wydruk na drukarce dołączonej bezpośrednio do audiometru za pomocą portu USB, raport z badania w języku polskim | TAK, |  |
| 34. | Monitorowanie sygnału: przez wbudowany głośnik, przez zewnętrzną słuchawkę, zewnętrzny głośnik | TAK, |  |
| 35. | Możliwość rozbudowy audiometru o dodatkowe testy słowne | TAK, |  |
| 36. | Podawanie bodźca za pomocą bezgłośnego sensora, możliwość pracy w jednorazowych rękawiczkach diagnostycznych | TAK, |  |
| 37. | Wyposażenie audiometru |  |  |
|  | Słuchawki powietrzne | TAK, |  |
| 38. | Przetwornik kostny | TAK, |  |
| 39. | Przycisk pacjenta | TAK, |  |
| 40. | Przewód USB | TAK, |  |
| 41. | Oprogramowanie do obsługi audiometru za pomocą komputera w języku polskim, interfejs audiometru w języku polskim | TAK, |  |
| 42. | Zasilacz wewnętrzny | TAK, |  |
| 43. | Instrukcja obsługi w języku polskim | TAK, |  |
| 44. | Baza danych pacjentów, umożliwiająca archiwizację wyników w dzienniku pacjenta. Wspólna baza danych umożliwiająca przechowywanie i odczyt wyników z audiometrów, tympanometrów, otoemisji, ABR, VNG, vHIT, SVV, | TAK, |  |

Załącznik do umowy

Gwarancja i serwis urządzeń

| Lp. | Wyszczególnienie warunków gwarancji i serwisu | Warunki wymagane |
| --- | --- | --- |
|  | Okres gwarancji w przypadku wymiany elementu/ podzespołu na nowy | Gwarancja na wymieniony element/podzespół na okres, na jaki gwarancji udzieli producent wymienionego elementu/podzespołu albo do upływu terminu gwarancji na cały aparat, w zależności który termin upłynie później. |
|  | Sposób zgłaszania awarii aparatu | Niezwłocznie, telefonicznie do serwisu wskazanego przez Wykonawcę, potwierdzając zgłoszenie emailem. |
|  | Miejsce wykonania naprawy i wymaganych ustawą przeglądów technicznych | U Zamawiającego |
|  | Zagwarantowanie dostępności części zamiennych | Przez okres min. 10 lat |
|  | Inne istotne informacje: | Podać: |
|  | Lokalizacja gwarancyjnego autoryzowanego serwisu Wykonawcy (adres, telefon) |  |
|  | Lokalizacja pogwarancyjnego autoryzowanego serwisu Wykonawcy (adres, telefon) |  |

Załącznik nr 1 2b do swz

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

# tympanometr

Przedmiot zamówienia –………………………………………………………………………………….

Nazwa własna …………………………………………………........................………………….........

Oferowany model …………………………………………………........................…………………...

Producent …………………………………………………………………........................……………

Kraj pochodzenia …………………………………………………………………...................……...

| Lp. | Parametry techniczne | Parametry wymagane | Potwierdzenie spełnienia wymagań TAK/NIE; opis parametru |
| --- | --- | --- | --- |
|  | PRODUCENT, MODEL/TYP |  |  |
| 1 | Aparat fabrycznie nowy - rok produkcji 2024 | TAK |  |
| 2 | Możliwość wykonania badań w trybie automatycznym | TAK |  |
| 3 | Komunikacja z komputerem PC lub drukarką za pomocą interfejsu Bluetooth, | TAK |  |
| 4 | Sterowania urządzeniem za pomocą komputera, na którym zapisywane są wyniki przeprowadzonych badań, kompatybilność z bazami danych NOAH i Otoaccess | TAK |  |
|  | NORMY | TAK |  |
| 5 | Bezpieczeństwo: | TAK |  |
| 6 | IEC 60601-1, wewnętrznie zasilane, część aplikacyjna typu B i BF | TAK |  |
| 7 | EMC: IEC 60601-1-2 | TAK |  |
| 8 | Sygnał testowy: IEC 60645-1/ANSI S3.6 , IEC 60645-3 | TAK |  |
| 9 | OAE: IEC 60645-6 2009, Otoemisje akustyczne typu 2 | TAK |  |
|  | JEDNOSTKA GŁÓWNA | TAK |  |
| 10 | Jednostka główna podłączana do komputera PC, poprzez port USB | TAK |  |
| 11 | Wbudowany bezpieczny transformator medyczny. Optyczna izolacja przedwzmacniacza. | TAK |  |
| 12 | Języki oprogramowania Polski | TAK |  |
| 13 | Wymiary max.: (Dł. x Sz. x Wys.) 6 x 6 x 28 cm | TAK |  |
| 14 | Waga: max 400g bez akcesoriów | TAK |  |
| 15 | Kolorowy wyświetlacz o wysokim kontraście, o rozdzielczości 128x128 lub większej | TAK |  |
| 16 | Zasilanie urządzenia: akumulatory typu Ni-Mh lub Li-ION | TAK |  |
| 17 | Zasilanie stacji dokującej: 100-240 VAC +/- 10%, 50/60Hz. | TAK |  |
| 18 | Urządzenie wyposażone we wbudowany kalendarz i zegar | TAK |  |
|  | WYMAGANIA TECHNICZNO-UŻYTKOWE IMP | TAK |  |
| 19 | Ton pomiarowy sondy tympanometrycznej 226Hz, | TAK |  |
| 20 | Możliwość rozbudowy w przyszłości o bodziec dla częstotliwości 1000Hz oraz tympanometrię szerokopasmową 226-8000 Hz, otoemisja z wyrównywaniem ciśnienia DPOAE, TEOAE, ABRIS z CEChirp, eSRT | TAK |  |
| 24 | Zakres badania: 0,1 ml do 8,0 ml | TAK |  |
| 25 | Szumy przy badaniu odruchu strzemiączkowego: LBN (od 400 do 1600 Hz) HBN (od 1600 do 4000 Hz) | TAK |  |
| 26 | Stymulacja ipsilateralna: tony: 500, 1000, 2000, 3000, 4000 Hz | TAK |  |
| 27 | Stymulacja kontralateralna: tony: 250, 500, 1000, 2000, 3000, 4000, 6000, 8000 Hz | TAK |  |
| 28 | Badanie trąbki Eustachiusza metodą Williams’a - błona prawidłowa | TAK |  |
| 29 | Ciśnienie powietrza w zakresie: Od -600 do +300 daPa | TAK |  |
| 30 | Możliwość zmiany parametrów takich jak: szybkość pompowania, wartości ciśnienia początkowego i końcowego, kategoria wiekowa pacjenta | TAK |  |
| 31 | Możliwość tworzenia własnych protokołów pomiarowych oraz tworzenia tzw. protokołów tymczasowych na potrzeby jednego badania | TAK |  |

Załącznik do umowy

Gwarancja i serwis urządzeń

| Lp. | Wyszczególnienie warunków gwarancji i serwisu | Warunki wymagane |
| --- | --- | --- |
|  | Okres gwarancji w przypadku wymiany elementu/ podzespołu na nowy | Gwarancja na wymieniony element/podzespół na okres, na jaki gwarancji udzieli producent wymienionego elementu/podzespołu albo do upływu terminu gwarancji na cały aparat, w zależności który termin upłynie później. |
|  | Sposób zgłaszania awarii aparatu | Niezwłocznie, telefonicznie do serwisu wskazanego przez Wykonawcę, potwierdzając zgłoszenie emailem. |
|  | Miejsce wykonania naprawy i wymaganych ustawą przeglądów technicznych | U Zamawiającego |
|  | Zagwarantowanie dostępności części zamiennych | Przez okres min. 10 lat |
|  | Inne istotne informacje: | Podać: |
|  | Lokalizacja gwarancyjnego autoryzowanego serwisu Wykonawcy (adres, telefon) |  |
|  | Lokalizacja pogwarancyjnego autoryzowanego serwisu Wykonawcy (adres, telefon) |  |

Załącznik nr 1 3c do swz

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

# Aparat do Kriochirurgii - zestaw

Przedmiot zamówienia –………………………………………………………………………………….

Nazwa własna …………………………………………………........................………………….........

Oferowany model …………………………………………………........................…………………...

Producent …………………………………………………………………........................……………

Kraj pochodzenia …………………………………………………………………...................……...

Rok produkcji 2024

| LP. | Parametry | TAK (podać) |
| --- | --- | --- |
|  | Czynnik chłodniczy Ciekły azot (LN2) |  |
|  | Objętość zbiornika 20 dm³ |  |
|  | Temperatura powierzchni końcówki krioaplikatora (minimalna) -190oC |  |
|  | Ciśnienie robocze 0,5 bara |  |
|  | Zasilanie 230 V +/- 10 % |  |
|  | Klasa ochronności II |  |
|  | Typ ochrony B |  |
|  | Zużycie azotu 6 dkg/min (+/- 10 %) |  |
|  | Wymiary: szerokość/długość/wysokość 420 / 480 / 1150 mm (+/- 10 %) |  |
|  | Masa urządzenia: 29,3 kg (+/- 10 %) |  |
|  | - Urządzenie umieszczone na ramie jezdnej, umożliwiające jego łatwe przemieszczanie. - Urządzenie posiadające elastyczną linię przesyłową ciekłego azotu, która umożliwia w wygodny i bezpieczny sposób wykonywanie zabiegów. - Urządzenie posiadające funkcję rozmrażania aplikatorów |  |
|  | Aplikatory dermatologiczne: wzór i parametry aplikatora zgodnie z rysunkiem aplikatory dermatologiczne poniżej tabelka. Po 1 sztuce z każdego rodzaju. |  |
| 15. |  |  |
| 16. | Dostawa, instalacja, przeszkolenie personelu |  |
| 17. | Instrukcja w języku polskim, paszport techniczny, karta gwarancyjna |  |
| 18. | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny |  |
|  | Zestaw ręczny |  |
| 1 | Pojemność | 500 ml |
|  | Aparat zasilany ciekłym azotem |  |
|  | Aparat niewymagający podstawki |  |
|  | Aparat nie wymaga zasilania elektrycznego |  |
|  | Aplikatory ginekologiczne: wzór i parametry aplikatora zgodnie z rysunkiem aplikatory ginekologiczne poniżej tabelka. Po 1 sztuce z każdego rodzaju. |  |
|  | Całkowita wysokość aparatu nie większa niż 300 mm |  |
|  | Wymiana sond przy temperaturze roboczej bez konieczności odmrażania |  |
|  | Waga pustego aparatu nie wyższa niż 600g |  |
|  | Zawór bezpieczeństwa, nie pozwalający na powstanie wysokiego ciśnienia w aparacie |  |
|  | Czas statycznego przechowywania azotu dla aparatu min. 20 godzin (500ml) |  |
|  | W zestawie butla do przechowywania ciekłego azotu o pojemności 20l |  |
|  | Statyczny czas przechowywania azotu dla zbiornika min. 200 dni |  |
|  | W zestawie urządzenie do napełniania azotu, bez pompek i kraników |  |

APLIKATORY:

Załącznik do umowy

Gwarancja i serwis urządzeń

| Lp. | Wyszczególnienie warunków gwarancji i serwisu | Warunki wymagane |
| --- | --- | --- |
|  | Okres gwarancji w przypadku wymiany elementu/ podzespołu na nowy | Gwarancja na wymieniony element/podzespół na okres, na jaki gwarancji udzieli producent wymienionego elementu/podzespołu albo do upływu terminu gwarancji na cały aparat, w zależności który termin upłynie później. |
|  | Sposób zgłaszania awarii aparatu | Niezwłocznie, telefonicznie do serwisu wskazanego przez Wykonawcę, potwierdzając zgłoszenie emailem. |
|  | Miejsce wykonania naprawy i wymaganych ustawą przeglądów technicznych | U Zamawiającego |
|  | Zagwarantowanie dostępności części zamiennych | Przez okres min. 10 lat |
|  | Inne istotne informacje: | Podać: |
|  | Lokalizacja gwarancyjnego autoryzowanego serwisu Wykonawcy (adres, telefon) |  |
|  | Lokalizacja pogwarancyjnego autoryzowanego serwisu Wykonawcy (adres, telefon) |  |

Załącznik nr 1 4d do swz

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

# ULTRASONOGRAFU Z KOLOROWYM DOPPLEREM

Przedmiot zamówienia –………………………………………………………………………………….

Nazwa własna …………………………………………………........................………………….........

Oferowany model …………………………………………………........................…………………...

Producent …………………………………………………………………........................……………

Kraj pochodzenia …………………………………………………………………...................……...

| LP | Parametr | Wartość graniczna | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Aparat fabrycznie nowy, model wprowadzony do obrotu nie wcześniej niż w 2022 roku | Tak, Podać |  |
| 2. | Rok produkcji aparatu – 2024 | Tak, Podać |  |
| 3. | Menu obsługowe urządzenia min . w języku angielskim i polskim | Tak, Podać |  |
| A. | KONSTRUKCJA |  |  |
| 1. | Cyfrowy aparat ultrasonograficzny z kolorowym Dopplerem | Tak |  |
| 2. | 14- bitowy przetwornik z systemem cyfrowego formownia wiązki ultradźwiękowej. Ponad 127 kanałów Tx/Rx, Liczba kanałów cyfrowych ponad 16 100 000 | Tak |  |
| 3. | Obraz o min 256 stopniach szarości | Tak, Podać |  |
| 4. | Minimum 15 rodzajów skal szarości | Tak, Podać |  |
| 5. | Ilość aktywnych jednakowych gniazd głowic obrazowych min. 5 | Tak, Podać |  |
| 6. | Monitor kolorowy OLED lub LED o przekątnej min 23” | Tak, Podać |  |
| 7. | Monitor LCD na wysięgniku umożliwiającym zmianę położenia względem pulpitu we wszystkich osiach | Tak |  |
| 8. | Monitor LCD pracujący w rozdzielczości min. 1920x1080 | Tak, Podać |  |
| 9. | Ekran dotykowy LCD o rozdzielczości min. 1920x1080 , wbudowany w konsolę do obsługi aparatu o przekątnej min 13 cali z możliwością regulacji kąta nachylenia min. 10º i jasności oraz kontrastu | Tak, Podać |  |
| 10 | Możliwość zmiany wysokości pulpitu o min. 210 mm i obrotu pulpitu prawo/lewo o min 40º w każdym kierunku od pozycji centralnej | Tak, Podać |  |
| 11. | Pulpit wyposażony w wysuwaną klawiaturę oraz klawiaturę na ekranie dotykowym. | Tak |  |
| 12. | Aparat o zwartej konstrukcji, o wadze nie przekraczającej 85 kg i wytwarzający, podczas normalnej pracy, poziom hałasu nie większy niż 55 dB | Tak, Podać |  |
| 13. | Ustawienia wstępne (tzw. Presety fabryczne) | Tak |  |
| 14. | Możliwość stworzenia własnych ustawień (Presetów) dla każdej oferowanej głowicy | Tak |  |
| 15. | Dynamika systemu min 280 dB | Tak, Podać |  |
| 16. | Maksymalna częstotliwość odświeżania obrazu „Frame Rate” na zaoferowanych głowicach wyświetlana na ekranie min. 2400 obr/s | Tak, Podać |  |
| 17. | Obrazowanie w układzie wiązek ultradźwięków wysyłanych pod wieloma kątami tzw. skrzyżowane ultradźwięki | Tak |  |
| 18. | Możliwość inwersji obrazu prawo-lewo, oraz obrotu obrazu o 90 oraz 180 stopni | Tak |  |
| 19. | Pamięć filmowa CINE w trybie prospektywnym min. 10 minut oraz min. 2 minuty na zamrożonym obrazie | Tak, Podać |  |
| 20. | Funkcja automatycznej optymalizacji obrazu przy pomocy jednego przycisku min. B-mode i Dopplera spektralnego | Tak |  |
| 21. | Min. 8 strefowa dynamiczna regulacja wzmocnienia w pionie i poziomie ( TGC, LGC) | Tak |  |
| 22. | Maksymalna liczba ognisk min. 12 | Tak, Podać |  |
| 23. | Maksymalne powiększenia ZOOM min 10x z wyświetlaniem krotności powiększenia na ekranie | Tak, Podać |  |
| 24. | Zakres regulacji pola obrazowego min 2-40 cm (bez użycia funkcji ZOOM) | Tak |  |
| 25. | Szerokość bramki Dopplera pulsacyjnego min 0,5-24 mm | Tak, Podać |  |
| 26. | Maksymalna prędkość w Dopplerze Pulsacyjnym min. 12 m/s a w ciągłym min. 40 m/s. | Tak, Podać |  |
| 27. | Adaptacyjne oprogramowanie do redukcji artefaktów i szumów,, min. 8 stopni redukcji | Tak, Podać |  |
| 28. | Aparat stacjonarny wyposażony 4 kółka skrętne z możliwością zahamowania co najmniej dwóch | Tak |  |
| 29. | Wbudowana bateria pozwalająca na ciągłą pracę min. 90 minut | Tak, Podać |  |
| 30. | Zasilanie sieciowe 220-240V max. 500VA | Tak, Podać |  |
| 31. | Wbudowany moduł Wi-Fi | Tak |  |
| 32. | Możliwość zakładania kont dla każdego obsługującego urządzenie i ukrywania danych zgromadzonych na dysku urządzenia. | Tak |  |
| B. | TRYBY OBRAZOWANIA |  |  |
| 1. | B , 2B, 4B | Tak |  |
| 2. | M-mode i Anatomiczny M-mode z min. 3 liniami próbkującymi | Tak |  |
| 3. | Kolorowy M-mode | Tak |  |
| 4. | Kolor Doppler | Tak |  |
| 5. | Jednoczesne obrazowanie na dwóch obrazach – jeden w trybie B-mode a drugi B-mode wraz z Kolorowym Dopplerem (B/B+CD) | Tak |  |
| 6. | Power Doppler oraz Kierunkowy Power Doppler | Tak |  |
| 7. | Doppler pulsacyjny PW | Tak |  |
| 8. | Doppler ciągły CW | Tak |  |
| 9 | Doppler tkankowy |  |  |
| 10. | Duplex, Triplex | Tak |  |
| 11. | Doppler szerokopasmowy o zwiększonej rozdzielczości przepływów, inny niż Power Doppler | Tak, Podać |  |
| 12. | Obrazowanie harmoniczne z inwersją fazy na wszystkich oferowanych głowicach | Tak |  |
| 13. | Obrazowanie 3D/4D dla głowic typu konweks i endowaginalnych | Tak |  |
| 14. | Obrazowanie trapezowe na głowicach liniowych | Tak |  |
| 15 | Obrazowanie panoramiczne w czasie rzeczywistym w trybach B i Kolor | Tak |  |
| 16. | Elastografia tkanek dla wszystkich oferowanych głowic | Tak |  |
| 17. | Dedykowana funkcja wizualizacji igły | Tak, podać nazwę |  |
| 18 | Funkcje poprawy wizualizacji obrazu 4D dla układu kostnego, tkanek miękkich, podświetlania z każdej strony | Tak, opisać i podać nazwę funkcji |  |
| 19. | Edytowalne raporty do każdego rodzaju badania z możliwością dołączania zdjęć i opisów. | Tak |  |
| 20. | Wbudowany asystent wykonywania badania w formie graficznej | Tak |  |
| 21 | Oprogramowanie umożliwiające wykonanie badania ze środkiem kontrastującym | Tak |  |
| 22 | Obrazowanie do wykrywania mikro przepływów | Tak, podać nazwę |  |
| C. | GŁOWICA KONWEKSOWA |  |  |
| 1. | Głowica konweksowa wykonana w technologii Single Cristal do badań abdominalnych, położniczych, urologicznych i pediatrycznych o minimalnej liczbie elementów: 128 | Tak, podać symbol głowicy i ilość elementów |  |
| 2. | Zakres podstawowych częstotliwości pracy wyświetlany na ekranie min. 1-9 MHz +/- 1 Mhz | Tak, Podać |  |
| 3. | Minimum 5 podstawowych częstotliwości pracy | Tak, Podać |  |
| 4. | Minimum 5 częstotliwości harmonicznych | Tak, Podać |  |
| 5. | Maksymalna głębokość penetracji min 40 cm | Tak, Podać |  |
| 6. | Kąt obrazowania głowicy minimum 60 stopni | Tak, Podać |  |
| 7. | Promień krzywizny czoła głowicy 55mm +/- 5 mm | Tak, Podać |  |
| D. | GŁOWICA LINIOWA |  |  |
| 1. | Głowica liniowa do badań płytko położonych narządów, przepływów naczyniowych, piersi | Tak, podać symbol głowicy |  |
| 2. | Zakres podstawowych częstotliwości pracy wyświetlany na ekranie min. 2-17 MHz+/- 1MHz | Tak, Podać |  |
| 3. | Minimum 5 podstawowych częstotliwości pracy | Tak, Podać |  |
| 4. | Minimum 5 częstotliwości harmonicznych | Tak, Podać |  |
| 5. | Liczba elementów w głowicy minimum 192 | Tak, Podać |  |
| 6 | Obrazowanie trapezowe minimalnie pod dwoma różnymi kątami | Tak, Podać |  |
| 7. | Szerokość czoła głowicy 40mm +/- 2 mm | Tak, Podać |  |
| E | GŁOWICA LINIOWA |  |  |
| 1 | Głowica liniowa do badań płytko położonych narządów, przepływów naczyniowych, piersi | Tak, Podać |  |
| 2 | Zakres podstawowych częstotliwości pracy wyświetlany na ekranie min. 2-17 MHz+/- 1MHz | Tak, Podać |  |
| 3 | Minimum 5 podstawowych częstotliwości pracy | Tak, Podać |  |
| 4 | Minimum 5 częstotliwości harmonicznych | Tak, Podać |  |
| 5 | Liczba elementów w głowicy minimum 256 | Tak, Podać |  |
| 6 | Obrazowanie trapezowe minimalnie pod dwoma różnymi kątami | Tak, Podać |  |
| 7 | Szerokość czoła głowicy 50mm +/- 1 mm | Tak, podać |  |
| F | GŁOWICA KARDIOLOGICZNA SEKTOROWA |  |  |
| 1 | Głowica sektorowa wykonana w technologii Single Cristal do badań kardiologicznych, transkranialnych , brzusznych | Tak, Podać |  |
| 2 | Zakres podstawowych częstotliwości pracy wyświetlany na ekranie min. 1-8 MHz+/- 1MHz | Tak, Podać |  |
| 3 | Minimum 5 podstawowych częstotliwości pracy | Tak, Podać |  |
| 4 | Minimum 5 częstotliwości harmonicznych | Tak, Podać |  |
| 5 | Liczba elementów w głowicy minimum 80 | Tak, Podać |  |
| 6 | Szerokość pola obrazowania 90 stopni +/- 2 stopnie | Tak, Podać |  |
| 7 | Maksymalna głębokość penetracji min 40 cm | Tak, podać |  |
| G | Pomiary |  |  |
| 1. | Pomiar odległości minimum 12 par znaczników wyświetlanych jednocześnie na ekranie | Tak, Podać |  |
| 2. | Pomiar pola powierzchni i objętości min. Dwiema metodami | Tak |  |
| 3. | Pomiar automatyczny IMT, NT, EF, pęcherza moczowego | Tak |  |
| 4. | Automatyczne pomiary położnicze min.: GS, CRL, BPD, AC, HC, FL, | Tak |  |
| 5. | Pomiar indeksu STRAIN RATIO w elastografii | Tak |  |
| 6. | Możliwość wybory metody pomiaru masy płodu | Tak |  |
| 7. | Pomiary ginekologiczne: min. jajniki, macica, pęcherzyk | Tak |  |
| 8. | Możliwość programowania klawiszy pomiarowych | Tak |  |
| 9. | Pomiar kątów metodą Grafa | Tak |  |
| H | Pomiary Dopplerowskie |  |  |
| 1. | Prędkość przepływu: minimalna, maksymalna, średnia | Tak |  |
| 2. | Indeksy: PI i RI | Tak |  |
| 3. | Pomiary gradientów | Tak |  |
| 4. | Współczynnika skurczowo-rozkurczowego S/D | Tak |  |
| 5. | Tętna | Tak |  |
| 6. | Procent zwężenia | Tak |  |
| 7. | Funkcja automatycznej analizy widma Dopplerowskiego w czasie rzeczywistym z wyznaczaniem parametrów przepływu | Tak |  |
| 8. | Funkcja automatycznej analizy widma Dopplerowskiego na zatrzymanym spektrum z wyznaczaniem parametrów przepływu | Tak |  |
| 9. | Funkcja półautomatycznej analizy widma Dopplerowskiego (użytkownik wyznacza granice odcinka spektrum, który zostaje poddany automatycznej analizie) | Tak |  |
| I | ARCHIWIZACJA |  |  |
| 1. | Wideoprinter czarno-biały | Tak |  |
| 2. | Wbudowany w aparat system archiwizacji obrazów na dysku twardym min 960 GB | Tak |  |
| 3. | Możliwość wydruku i zapisu do pamięci przez wciśnięcie jednego przycisku jednocześnie | Tak |  |
| 4. | Archiwizacja badań – obrazy i sekwencje video, raporty | Tak |  |
| 5. | Dostosowywanie do użytkownika raportów z badań poprzez modyfikację raportów | Tak |  |
| 6. | Zapis raportów z badań w formacie PDF | Tak |  |
| 7. | Możliwość bezpośredniego wydruku obrazów z aparatu na drukarce komputerowej | Tak |  |
| 8. | Wyjście cyfrowe USB lub Ethernet umożliwiające transmisję danych do PC | Tak |  |
| 9. | Przenoszenie danych na nośnikach danych typu Pendrive | Tak |  |
| 10. | Wyjście HDMI umożliwiające podłączenie do ultrasonografu dodatkowego monitora | Tak |  |
| 11. | Moduł DICOM 3.0 moduły minimum: Store, Worklist, Print | Tak |  |
| 12. | Funkcja do komunikacji urządzenia ze smartfonami w celu udostepniania obrazów pacjentom. | Tak, podać |  |
| J | MOŻLIWOŚCI ROZBUDOWY |  |  |
| 1 | Możliwość rozbudowy o głowicę sektorową kardiologiczną o min. zakresie częstotliwości 1-8 MHz +/- 1MHz, kącie obrazowania 90 stopni i głębokości penetracji minimum 40cm | Tak, podać symbol głowicy |  |
| 2. | Możliwość rozbudowy o głowicę wolumetryczną typu konwers o min zakresie częstotliwości 1-7 MHz+/- 1 MHz i ilości elementów min. 128 | Tak, podać symbol głowicy |  |
| 3. | Możliwość rozbudowy o głowicę mikrokonweksową o zakresie częstotliwości 3-13Mhz+/-1Mhz i promieniu krzywizny max. 14 mm. | Tak, podać symbol głowicy |  |
| 4 | Mozliwośc rozbudowy o głowicę dwupłaszczyznowa do badań urologicznych typu konwers-linia o zakresie częstotliwości 3-14 Mhz +/- 1 MHz i głębokości pola obrazowania min. 16 cm. | Tak, podać symbol głowicy |  |
| 5 | Mozliwośc rozbudowy o Stress Echo. | Tak |  |
| K | WARUNKI SERWISU |  |  |
| 1. | Instrukcja obsługi aparatu w języku polskim | Tak |  |
| 2. | Certyfikat CE | Tak |  |
| 3. | Czas reakcji serwisu w ciągu 24h | Tak |  |
| 4. | Aparat zastępczy w przypadku naprawy dłuższej niż 48h | Tak |  |
| 6 | Szerokość pola obrazowania 90 stopni +/- 2 stopnie | Tak, Podać |  |
| 7 | Maksymalna głębokość penetracji min 40 cm | Tak, podać |  |

Załącznik do umowy

Gwarancja i serwis urządzeń

| Lp. | Wyszczególnienie warunków gwarancji i serwisu | Warunki wymagane |
| --- | --- | --- |
|  | Okres gwarancji w przypadku wymiany elementu/ podzespołu na nowy | Gwarancja na wymieniony element/podzespół na okres, na jaki gwarancji udzieli producent wymienionego elementu/podzespołu albo do upływu terminu gwarancji na cały aparat, w zależności który termin upłynie później. |
|  | Sposób zgłaszania awarii aparatu | Niezwłocznie, telefonicznie do serwisu wskazanego przez Wykonawcę, potwierdzając zgłoszenie emailem. |
|  | Miejsce wykonania naprawy i wymaganych ustawą przeglądów technicznych | U Zamawiającego |
|  | Zagwarantowanie dostępności części zamiennych | Przez okres min. 10 lat |
|  | Inne istotne informacje: | Podać: |
|  | Lokalizacja gwarancyjnego autoryzowanego serwisu Wykonawcy (adres, telefon) |  |
|  | Lokalizacja pogwarancyjnego autoryzowanego serwisu Wykonawcy (adres, telefon) |  |

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ

FORMULARZ OFERTOWY

| Nazwa Wykonawcy |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Adres (siedziba) Wykonawcy |  |  |  |
| Województwo, powiat |  | KRS (jeżeli dotyczy) |  |
| NIP |  | REGON |  |
| Telefon |  | www |  |
| Osoba do kontaktu | Imię i nazwisko: skrzynka ePUAP(jeżeli posiada): e-mail: |  |  |
| Czy wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem, małym przedsiębiorstwem czy średnim przedsiębiorstwem? | [] Wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem [] Wykonawca jest małym przedsiębiorstwem [] Wykonawca jest średnim przedsiębiorstwem [] Wykonawca prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą [] Wykonawca jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej [] Inny rodzaj (właściwą odpowiedź zaznaczyć) |  |  |

            - Oferujemy realizację zamówienia za cenę:

Dostawa: …………………………………………………………………………….

Pakiet 1 1a

| ŁĄCZNA CENA OFERTY NETTO | STAWKA PODATKU VAT | ŁĄCZNA CENA OFERTY BRUTTO |
| --- | --- | --- |
|  | % |  |

Termin dostarczenia:

| TERMIN DOSTARCZENIA (MAX.) | TERMIN DOSTARCZENIA OFEROWANY |
| --- | --- |
| 30 dni od podpisania umowy nie później niż do 15 listopada 2024 |  |

Termin gwarancji:

| OKRES GWARANCJI (MIN.) | OKRES GWARANCJI OFEROWANY |
| --- | --- |
| 24 mies. |  |

Pakiet 1 2b

| ŁĄCZNA CENA OFERTY NETTO | STAWKA PODATKU VAT | ŁĄCZNA CENA OFERTY BRUTTO |
| --- | --- | --- |
|  | % |  |

Termin dostarczenia:

| TERMIN DOSTARCZENIA (MAX.) | TERMIN DOSTARCZENIA OFEROWANY |
| --- | --- |
| 30 dni od podpisania umowy nie później niż do 15 listopada 2024 |  |

Termin gwarancji:

| OKRES GWARANCJI (MIN.) | OKRES GWARANCJI OFEROWANY |
| --- | --- |
| 24 mies. |  |

Pakiet 1 3c

| ŁĄCZNA CENA OFERTY NETTO | STAWKA PODATKU VAT | ŁĄCZNA CENA OFERTY BRUTTO |
| --- | --- | --- |
|  | % |  |

Termin dostarczenia:

| TERMIN DOSTARCZENIA (MAX.) | TERMIN DOSTARCZENIA OFEROWANY |
| --- | --- |
| 30 dni od podpisania umowy nie później niż do 15 listopada 2024 |  |

Termin gwarancji:

| OKRES GWARANCJI (MIN.) | OKRES GWARANCJI OFEROWANY |
| --- | --- |
| 24 mies. |  |

Pakiet 1 4d

| ŁĄCZNA CENA OFERTY NETTO | STAWKA PODATKU VAT | ŁĄCZNA CENA OFERTY BRUTTO |
| --- | --- | --- |
|  | % |  |

Termin dostarczenia:

| TERMIN DOSTARCZENIA (MAX.) | TERMIN DOSTARCZENIA OFEROWANY |
| --- | --- |
| 30 dni od podpisania umowy nie później niż do 15 listopada 2024 |  |

Termin gwarancji:

| OKRES GWARANCJI (MIN.) | OKRES GWARANCJI OFEROWANY |
| --- | --- |
| 24 mies. |  |

            - Oświadczamy, że:

Zapoznaliśmy się ze specyfikacją wraz z jej załącznikami i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty

Przyjmujemy warunki i terminy płatności

Jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres podany w specyfikacji

Zapoznaliśmy się z treścią załączonego do specyfikacji wzoru umowy i w przypadku wyboru naszej oferty zawrzemy z zamawiającym umowę sporządzoną na podstawie tego wzoru

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu. * 1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1). * W przypadku, gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

ZAŁĄCZNIK NR 2A DO SWZ

Wykonawca:

…………………………………………………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

…………………………………………………………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenie Wykonawcy

składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.……………………………….…………. (nazwa postępowania), prowadzonego przez Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ul. Solna 21, 61-736 Poznań, oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust 1ustawy Pzp.

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 109 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp.

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. ustawy Pzp(podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 108 ust. 1lub art. 109 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 110 ust. 2 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze

………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………….

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE DODATKOWYCH PODSTAW DO WYKLUCZENIA

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 13.04.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835), oraz brzmieniu art. 5 k Rozporządzenia Rady (UE) 2022/576 z dnia 08.04.2022 r. w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE L/111/1), oświadczam, że:

- nie jestem Wykonawcę wymienionym w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanym na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13.04.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835);

- nie jestem Wykonawcę, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13.04.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835);

- nie jestem Wykonawcą, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13.04.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835).

ZAŁĄCZNIK NR 2B DO SWZ

Wykonawca:

…………………………………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

…………………………………………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do  reprezentacji)

Oświadczenie Wykonawcy

składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11września 2019 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. …………………………………………………………….. (nazwa postępowania), prowadzonego przez Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ul. Solna 21, 61-736 Poznań , oświadczam, co następuje:

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w pkt. VIII Specyfikacji Warunków Zamówienia.

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

ZAŁĄCZNIK DO SWZ

OŚWIADCZENIE GRUPA KAPITAŁOWA

O KTÓREJ MOWA W ART. 108 UST. 1 PKT 5 USTAWY PZP

Dotyczy (nazwa postępowania) ……………………………………………………………………… prowadzonego przez Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

ul. Solna 21, 61-736 Poznań

Wykonawca:

………………………………………….

pełna nazwa/firma, adres

oświadczam, co następuje:

Oświadczam/y, że ww. Wykonawca:

- nie należy do grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, z żadnym z wykonawców, którzy złożyli ofertę w przedmiotowym postępowaniu.

- należy do grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, z następującymi wykonawcami, którzy złożyli ofertę w przedmiotowym postępowaniu:

…………………………………………….………………………………………………..…………………………………………………

………………………………………………………………………………..…………………….…………………………………………

Zaznaczyć właściwe.

Wraz z niniejszym oświadczeniem należy przedstawić dowody (dokumenty lub inne informacje) potwierdzające, że przygotowanie oferty nastąpiło niezależnie od Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej.