Załącznik nr 2do SIWZ

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Uwagi i objaśnienia dotyczące wszystkich zadań:

1. Wykonawca zobowiązany jest do podania parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszym opisie.
2. Wykonawca gwarantuje niniejszym, że sprzęt jest fabrycznie nowy (rok produkcji: nie wcześniej niż 2020), nieużywany, kompletny i do jego uruchomienia oraz stosowania zgodnie z przeznaczeniem nie jest konieczny zakup dodatkowych elementów i akcesoriów. Żaden sprzęt ani jego część składowa, wyposażenie, itd. nie jest sprzętem rekondycjonowanym, powystawowym i nie był wykorzystywany wcześniej przez innego użytkownika.

**Zadanie nr 1 – łóżka szpitalne rehabilitacyjne z szafkami (162 szt.)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Pełna nazwa urządzenia | Podać |  |
| Producent/Firma | Podać |  |
| Typ, model | Podać |  |
| Rok produkcji | Podać |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Parametry wymagane** | **Wymóg** | **Parametry oceniane** | **Oferowane parametry** |
| **I.** | **Łóżko szpitalne rehabilitacyjne – 72 szt.** | | | |
|  | Szerokość całkowita z odbojami: 970 mm (± 20 mm) | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Szerokość całkowita z poręczami bocznymi: max 1030 mm | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Długość całkowita z odbojami: 2200 mm (± 60 mm) | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Wysokość leża od podłogi: 500 mm (± 50 mm) | TAK | Wysokość leża od podłogi  ≤ 500mm – 1pkt  > 500mm – 0 pkt |  |
|  | Łóżko z ramą zewnętrzną, wewnątrz której znajdują się segmenty leża | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Konstrukcja łóżka wykonana ze stali, pokryta lakierem proszkowym, odpornym na uszkodzenia mechaniczne i chemiczne | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Leże podzielone na dwie sekcje w tym ruchome oparcie pleców | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Segmenty leża wypełnione siatką metalową, pokrytą lakierem proszkowym, odpornym na uszkodzenia mechaniczne i chemiczne. | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Siatka w leżu montowana na stałe | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Ręczna regulacja oparcia pleców za pomocą sprężyny gazowej w zakresie do 70O (± 5 O) | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Łóżko wyposażone w 4 koła o średnicy min. 125 mm, z czego min. 2 mają posiadać blokadę jazdy i obrotu | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Szczyty łóżka wyjmowane z gniazd ramy leża, tworzywowe. | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Łóżko zaopatrzone w krążki odbojowe | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Łóżko wyposażone w haczyki do zawieszania woreczków (po 2 szt. na jedną stronę) | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Możliwość montażu do łóżka poręczy bocznych, wieszaka kroplówki, podwójnej ramy wyciągowej, wieszaków na kaczkę i basen, uchwytu ręki. Wyposażenie, które ma być objęte ofertą zostało wyspecyfikowane w punkcie 17. | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Dopuszczalne obciążenie min. 170 kg | TAK | Obciążenie:  < 200 kg – 0 pkt  ≥ 200 kg – 2 pkt |  |
|  | Elementy wyposażenia łóżka:  1. **Materac** w tkaninie nieprzemakalnej, paroprzepuszczalnej, antybakteryjnej, trudnopalnej, antyalergicznej, nieprzenikalnej dla roztoczy, dostosowany wymiarowo do łóżka – **po 1 szt. do każdego łóżka**  2. **Poręcze boczne** pokryte lakierem proszkowym, odpornym na uszkodzenia mechaniczne i chemiczne.  Poręcze wykonane z 3 profili stalowych o średnicy 25 mm składane wzdłuż ramy leża. Poręcze montowane w tulejach z zatrzaskami znajdującymi się pod leżem. Montaż i demontaż poręczy bez użycia jakichkolwiek pokręteł, narzędzi. Poręcze zapewniające możliwość przekładania ich pomiędzy łóżkami bez konieczności używania jakichkolwiek narzędzi, pokręteł, śrub, wsuwane do gniazd pod ramą leża - **po 1 komplecie do 6 łóżek (pozostałe bez poręczy).**  3. **Ortopedyczna rama wyciągowa.**  Rama wyciągowa, podwójna, wykonana czterech pionowych słupków, dwóch wzdłużnych i dwóch poprzecznych belek. Słupki i belki z rury stalowej o średnicy minimum 25 mm i grubości ścianki min. 2,0 mm. Wszystkie elementy stalowe wchodzące w skład ramy pokryte powłoką Ni 10 Crr (zgodnie z PN-83/H-97006).  Dodatkowe wyposażenie ramy:  - przesuwne, poprzeczne rury – 2 szt.  - pałąk od strony nóg pacjenta – 1 szt.  - wieszak kroplówki - 1 szt.  - trójkątne uchwyty z regulowaną długością, umożliwiające pacjentowi samodzielne podciąganie się rękami - 2 szt.  - bloczki do zakładanie naciągów  - uchwyty do mocowania rur poprzecznych i wzdłużnych ramy, pałąka, wieszaka kroplówki i bloczków do zakładania naciągów  ***UWAGA.***  ***Proszę łącznie zaoferować 5 sztuk ortopedycznej ramy wyciągowej.***  4. **Wieszak do kroplówek.**  Wyposażony w min. 2 haczyki do podwieszenia płynów infuzyjnych, możliwy do zamontowania w ramie łóżka, **po 1 komplecie do 6 łóżek (pozostałe bez wieszaków).** | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Łóżko dostarczone w oryginalnym opakowaniu producenta | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Powierzchnie łóżka odporne na środki dezynfekcyjne | TAK | Bez punktacji |  |
| **II.** | **Łóżko szpitalne rehabilitacyjne – 90 szt.** | | | |
|  | Szerokość całkowita z odbojami: max 970 mm | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Szerokość całkowita z poręczami bocznymi: max 990 mm (łóżko wraz z poręczami musi się zmieścić w drzwiach o prześwicie 1000 mm) | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Długość całkowita z odbojami: 2200 mm (± 60 mm) | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Wysokość leża od podłogi: 500 mm (± 50 mm) | TAK | Wysokość leża od podłogi  ≤ 500mm – 1pkt  > 500mm – 0 pkt |  |
|  | Łóżko z ramą zewnętrzną, wewnątrz której znajdują się segmenty leża | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Konstrukcja łóżka wykonana ze stali, pokryta lakierem proszkowym, odpornym na uszkodzenia mechaniczne i chemiczne | TAK, podać | Bez punktacji |  |
|  | Leże podzielone na dwie sekcje w tym ruchome oparcie pleców | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Segmenty leża wypełnione siatką metalową, pokrytą lakierem proszkowym, odpornym na uszkodzenia mechaniczne i chemiczne. | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Siatka w leżu montowana na stałe | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Ręczna regulacja oparcia pleców za pomocą sprężyny gazowej w zakresie do 70O (± 5 O) | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Łóżko wyposażone w 4 koła o średnicy min 125 mm z czego min. 2 mają posiadać blokadę jazdy i obrotu | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Szczyty łóżka wyjmowane z gniazd ramy leża, tworzywowe. | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Łóżko zaopatrzone w krążki odbojowe | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Łóżko wyposażone w haczyki do zawieszania woreczków (po 2 szt. na jedną stronę) | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Możliwość montażu do łóżka poręczy bocznych, wieszaka kroplówki, podwójnej ramy wyciągowej, wieszaków na kaczkę i basen, uchwytu ręki. Wyposażenie, które ma być objęte ofertą zostało wyspecyfikowane w punkcie 17. | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Dopuszczalne obciążenie min. 170 kg | TAK | Obciążenie:  < 200 kg – 0 pkt  ≥ 200 kg – 2 pkt |  |
|  | Elementy wyposażenia łóżka:  1. **Materac** w tkaninie nieprzemakalnej, paroprzepuszczalnej, antybakteryjnej, trudnopalnej, antyalergicznej, nieprzenikalnej dla roztoczy, dostosowany wymiarowo do łóżka – **po 1 szt. do każdego łóżka**  2. **Poręcze boczne** pokryte lakierem proszkowym, odpornym na uszkodzenia mechaniczne i chemiczne.  Poręcze wykonane z 3 profili stalowych o średnicy 25 mm składane wzdłuż ramy leża. Poręcze montowane w tulejach z zatrzaskami znajdującymi się pod leżem. Montaż i demontaż poręczy bez użycia jakichkolwiek pokręteł, narzędzi. Poręcze zapewniające możliwość przekładania ich pomiędzy łóżkami bez konieczności używania jakichkolwiek narzędzi, pokręteł, śrub, wsuwane do gniazd pod ramą leża – **po 1 komplecie do każdego łóżka.** | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Łóżko dostarczone w oryginalnym opakowaniu producenta | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Powierzchnie łóżka odporne na środki dezynfekcyjne | TAK | Bez punktacji |  |
| **III.** | **Szafka przyłóżkowa – 147 szt.** | | | |
|  | Szafka z możliwością dostawiania do łóżka po lewej lub prawej stronie | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Szerokość szafki: 500 mm (± 50 mm ) | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Głębokość szafki: 400 mm (± 50 mm ) | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Wysokość blatu: 830 mm (± 30 mm) | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Wkład boczny wykonany z tworzywa | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Chromowane pręty zabezpieczające przedmioty umieszczone w bocznym wkładzie | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Blat szafki wykonany z tworzywa odpornego na środki dezynfekcyjne i wysoką temperaturę. | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Blat profilowany z wypukłą krawędzią zewnętrzną ograniczającą możliwość zlewania się płynów na podłogę | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Konstrukcja szafki oraz czoła szuflady i drzwiczki wykonane z blachy stalowej ocynkowanej lakierowanej proszkowo. Możliwość wyboru koloru czół szuflady oraz drzwiczek | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Skrzynka szafki wyposażona w półkę i dwoje drzwiczek | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Szuflada i drzwiczki wyposażone w ergonomiczny uchwyt do otwierania, wykonany z anodowanego stopu aluminiowego bądź stali | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Szuflada dwustronnego wysuwania wyposażona w ogranicznik eliminujący wypadnięcie szuflady z szafki i w wyjmowany, dwukomorowy, tworzywowy wkład. | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Szuflada z ogranicznikiem wysuwu uniemożliwiającym wysunięcie szuflady w stronę ściany. W trakcie użytkowania szafki, wysuw możliwy tylko w stronę pacjenta) | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Szafka przejezdna z blokadą dwóch kół wykonanych z tworzywa | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Szafka dostarczona w oryginalnym opakowaniu producenta | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Powierzchnie szafki odporne na środki dezynfekcyjne | TAK | Bez punktacji |  |
| **IV.** | **Szafka przyłóżkowa – 15 szt.** | | | |
|  | Szafka z możliwością dostawiania do łóżka po lewej lub prawej stronie | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Szerokość szafki: 500 mm (± 50 mm) | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Głębokość szafki: 400 mm (± 50 mm) | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Wysokość blatu: 830 mm (± 30 mm) | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Dodatkowy blat boczny, chowany do boku szafki, z regulacją wysokości i kąta nachylenia | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Konstrukcja zespołu zmiany wysokości blatu bocznego lakierowana, poruszająca się w lakierowanych proszkowo prowadnicach | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Regulacja wysokości blatu bocznego : 750 – 1080 mm (± 40 mm) | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Przechył blatu w zakresie od min. -30˚ do min. +30˚ | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Szerokość blatu bocznego min. 550 mm | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Głębokość blatu bocznego min. 340 mm | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Blaty szafki wykonane z tworzywa odpornego na środki dezynfekcyjne i wysoką temperaturę. | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Blaty profilowane z wypukłą krawędzią zewnętrzną ograniczającą możliwość zlewania się płynów na podłogę | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Konstrukcja szafki oraz czoła szuflady i drzwiczki wykonane z blachy stalowej ocynkowanej, lakierowanej proszkowo. Możliwość wyboru koloru czół szuflady oraz drzwiczek | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Skrzynka szafki wyposażona w półkę i dwoje drzwiczek | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Szuflada i drzwiczki wyposażone w ergonomiczny uchwyt do otwierania, wykonany z anodowanego stopu aluminiowego bądź stali | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Szuflada dwustronnego wysuwania wyposażona w ogranicznik eliminujący wypadnięcie szuflady z szafki i w wyjmowany, dwukomorowy, tworzywowy wkład wykonany z tworzywa. | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Szuflada z ogranicznikiem wysuwu uniemożliwiającym wysunięcie szuflady w stronę ściany. W trakcie użytkowania szafki, wysuw możliwy tylko w stronę pacjenta) | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Szafka przejezdna z blokadą dwóch kół wykonanych z tworzywa | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Szafka dostarczona w oryginalnym opakowaniu producenta | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Powierzchnie szafki odporne na środki dezynfekcyjne | TAK | Bez punktacji |  |
| **V.** | **Gwarancja i serwis** | | | |
|  | Gwarancja na sprzęt (miesiące) | Podać, min. 24 miesiące | **Punktowane jako osobne kryterium** |  |
|  | Gwarancja min. 8–letniego dostępu do części zamiennych, materiałów eksploatacyjnych i akcesoriów | TAK, podać | Bez punktacji. |  |
|  | W cenie oferty uwzględniono koszty naprawy i wymiany uszkodzonych części zamiennych i elementów w okresie gwarancji - poza częściami i elementami nie podlegającymi gwarancji lub uszkodzonymi mechanicznie | TAK | Bez punktacji. |  |
|  | Każda naprawa gwarancyjna powoduje przedłużenie okresu gwarancji o liczbę dni wyłączenia sprzętu z eksploatacji. | TAK | Bez punktacji. |  |
|  | Wymiana podzespołu na nowy – natychmiastowa lub co najwyżej po pierwszej nieskutecznej próbie jego naprawy | TAK | Bez punktacji. |  |
|  | Wszystkie czynności serwisowe, w tym wymagane przez producenta przeglądy konserwacyjne/techniczne/okresowe w okresie gwarancji – w cenie oferty | TAK | Bez punktacji. |  |
|  | Liczba darmowych przeglądów serwisowych w okresie gwarancji (przynajmniej raz w roku). | TAK, podać | Bez punktacji. |  |
|  | Pełna, bezpłatna aktualizacja kompletu oprogramowania do wersji najwyższych w okresie trwania gwarancji – jeżeli dotyczy. | TAK | Bez punktacji. |  |
|  | Czas reakcji na zgłoszenie usterki do 48 godzin w dni robocze rozumiane jako dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. Jako "podjęta naprawa" liczy się obecność uprawnionego pracownika wykonawcy przy uszkodzonym aparacie lub jego odbiór na koszt wykonawcy (np. pocztą kurierską). „Podjęcie naprawy” liczy się także od momentu podjęcia czynności przez wykwalifikowanego pracownika Wykonawcy przy użyciu sieci internetowej, jeżeli aparat wyposażony jest w moduł umożliwiający jego zdalne serwisowanie. | TAK | Bez punktacji. |  |
|  | Maksymalny czas naprawy nie może przekroczyć 10 dni roboczych | TAK | Bez punktacji. |  |
|  | Możliwość zgłoszeń 24 godz./dobę, 365 dni/rok. | TAK | Bez punktacji. |  |
|  | Dostawa wraz z rozładunkiem, montażem oraz uruchomieniem i przeszkoleniem personelu | TAK | Bez punktacji. |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim w formie elektronicznej i drukowanej. | TAK | Bez punktacji. |  |
|  | Wykaz punktów serwisowych. | TAK, podać | Bez punktacji. |  |
|  | Z każdym urządzeniem wykonawca dostarczy paszport zawierający co najmniej takie dane jak: nazwa, typ (model), producent, rok produkcji, numer seryjny (fabryczny), inne istotne informacje (np. części składowe, istotne wyposażenie, oprogramowanie). | TAK | Bez punktacji. |  |
|  | Oświadczenia Wykonawcy, że zaoferowane wyroby posiadają deklaracje zgodności CE oraz, że Wykonawca jest gotowy w każdej chwili na żądanie Zamawiającego potwierdzić to poprzez przesłanie kopii odpowiedniej dokumentacji | TAK, podać | Bez punktacji. |  |