## Arkusz1
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - PARAMETRY TECHNICZNE WÓZKA TRANSPORTOWEGO
NAZWA URZĄDZENIA
TYP / MODEL
PRODUCENT
ILOŚĆ |  | 6
KRAJ POCHODZENIA
ROK PRODUKCJI
DYSTRYBUTOR W POLSCE
Lp. | WARUNKI DO SPEŁNIENIA | PARAMETR WYMAGANY / SZCZEGÓŁY WARUNKU | INFORMACJE PODANE PRZEZ FIRMĘ
KONSTRUKCJA I PARAMETRY
1 | Wózek przeznaczony do przewożenia pacjentów w pozycji leżącej, drobnych zabiegów i krótkiego pobytu (leczenia i rekonwalescencji) | TAK
2 | Konstrukcja wózka wykonana ze stali lakierowanej proszkowo oparta na 2 kolumnach cylindrycznych z osłoną o gładkiej powierzchni łatwej do dezynfekcji (nie osłoniętych tworzywem składającym się w harmonijkę) | TAK
3 | Platforma leża podzielona na 2 segmenty wypełnione płytami z tworzywa HPL przeziernymi dla promieni RTG. | TAK
4 | Platforma leża 2 segmentowa wykonana w formie jednolitego odlewu, zaokrąglona (bez ostrych krawędzi i rogów), łatwa do dezynfekcji, wykonana z tworzywa sztucznego odpornego na działanie środków chemicznych i uszkodzeń. | TAK
5 | Podwozie zabudowane pokrywą z tworzywa sztucznego z miejscem do przechowywania rzeczy pacjenta lub dodatkowego sprzętu. | TAK
6 | Możliwość zamontowania pionowego uchwytu na butlę z tlenem montowany bez użycia dodatkowych narzędzi | TAK
7 | Rozstaw pomiędzy kolumnami 1080 mm ± 10 mm | TAK, podać
8 | Dopuszczalne obciążenie robocze wózka (waga pacjent+ osprzęt i dodatkowe urządzenia) - 250 kg i dopuszczalna waga przewożonego pacjenta 215 kg | TAK
9 | Długość całkowita wózka 2170 mm | TAK
10 | Szerokość całkowita wózka z opuszczonymi barierkami 735 mm | TAK, podać
11 | Szerokość całkowita wózka z podniesionymi barierkami 780 mm | TAK, podać
12 | Wymiary leża (przestrzeń dla pacjenta): długość min. 192 cm, szerokość min 60 cm | TAK, podać
13 | 2 segmentowe leże całkowicie przezierne dla promieni RTG umożliwiające wykonanie zdjęć na całej długości leża (od głowy do stóp) i możliwością włożenia kasety RTG od strony wezgłowia, z obu boków wózka i od strony nóg (dostęp 3600) | TAK
14 | 4 cm prześwit między platformą leża, a ramą wózka w celu łatwego i bezpiecznego wprowadzania kasety RTG z każdej strony wózka (bez ograniczeń). | TAK
15 | Wózek wyposażony w podziałkę w poprzek i wzdłuż leża oraz wyprofilowaną ramę ułatwiającą pozycjonowanie kasety RTG. | TAK
16 | Składane, ergonomiczne rączki do prowadzenia wózka zlokalizowane od strony głowy i/lub nóg pacjenta ułatwiające dostęp do pacjenta. Rączki składane poniżej poziomu materaca. | TAK
17 | Wózek wyposażony w piąte koło kierunkowe z funkcją jazdy swobodnej bądź kierunkowej. | TAK
18 | Pojedyncze koła o średnicy 20 cm, antystatyczne, bez widocznej metalowej osi obrotu zaopatrzone w osłony zabezpieczające mechanizm kół przed zanieczyszczeniem | TAK
19 | Hydrauliczna regulacja wysokości leża dostępna z obu stron wózka, za pomocą dźwigni nożnej w zakresie 61 – 91 cm (mierzone od podłoża do górnej płaszczyzny leża bez materaca) | TAK
20 | Wózek wyposażony w centralny system hamulcowy, z jednoczesnym blokowaniem wszystkich kół, co do obrotu wokół osi, toczenia i sterowania kierunkiem jazdy, z wyraźnym zaznaczeniem kolorystycznym blokady hamulców (czerwony) i funkcji jazdy kierunkowej (zielony). | TAK
21 | Centralny system blokowania kół obsługiwany z dwóch stron wózka jedną dźwignią nożną, trójpozycyjny – jazda swobodna, jazda kierunkowa, hamulec. | TAK
22 | Barierki boczne chromowane, składane z gładką, wyprofilowaną powierzchnią tworzywową w kolorze czerwonym ułatwiającą prowadzenie wózka oraz nie rysującą ścian. Barierki boczne chowane pod leże gwarantujące brak przerw transferowych. Wyprofilowane barierki z uchwytami do pchania/ciągnięcia na końcu wózka od strony nóg | TAK
23 | Regulacja segmentu pleców manualna ze wspomaganiem sprężyn gazowych w zakresie od 0-80. | TAK
24 | Możliwość uniesienia segmentu nóg w celu łatwiejszego czyszczenia i dezynfekcji powierzchni bezpośrednio pod leżem, gdzie wprowadza się kasety | TAK
25 | Pozycja Trendelenburga/ anty-Trendelenburga regulowana hydraulicznie w zakresie 16 przy użyciu pedałów nożnych z obu dłuższych stron wózka | TAK
26 | Tuleje na wieszaki infuzyjne lub na inne akcesoria w każdym narożu wózka. | TAK
27 | Uchwyty na worki urologiczne | TAK
28 | Materac piankowy 2 warstwowy, w pokrowcu z osłoną poliestrową, powlekany poliuretanem i poliamidem, z powierzchnią antypoślizgową , nieprzemakalny, o grubości 8 cm, Materac mocowany na rzepy, w sposób uniemożliwiający samoczynne przesuwanie. | TAK
29 | Teleskopowy chromowany wieszak infuzyjny 2 częściowy z regulacją wysokości, wyjmowany, 2 haki, max obciążenie ≥ 6 kg | TAK
30 | Uchwyt na zamontowanie rolki z papierem do osłaniania i zabezpieczania powierzchni leża | TAK
SZAFKA PRZYŁÓŻKOWA
1 | Szerokość całkowita: 600 mm (±20 mm) | TAK, podać
2 | Głębokość całkowita: 450 mm (±20 mm) | TAK, podać
3 | Wysokość całkowita: 750 mm(±20 mm) | TAK, podać
4 | Szafka przyłóżkowa przeznaczona do wyposażania sal chorych w placówkach służby zdrowia | TAK
5 | Blat i fronty szafki wykonane w płyty HPL, odporne na wilgoć, wodę, wysoką temperaturę, na ścieranie i zarysowania, wykonane z tworzywa wielowarstwowego. Łatwe do czyszczenia. | TAK
6 | Szafka wyposażona w zintegrowany z blatem uchwyt do prowadzenia | TAK
7 | Wysuwane szuflady: górna i dolna. Górna szuflada - wewnątrz wyjmowana taca z 3 przegrodami wykonanymi z materiału ABS. | TAK
8 | Dolna szuflada z wewnątrz wyjmowaną głęboka tacą z 3 przegrodami (w tym miejsce na butelki) wykonana z materiału ABS, w celu łatwego mycia i utrzymania czystości. | TAK
9 | Miedzy szufladami półka na rzeczy osobiste pacjenta | TAK
10 | Szafka z zintegrowanym, składanym blatem typu „przyjaciel” np. do karmienia pacjenta. Blat o regulowanej wysokości, dodatkowo wsparty na podwójnym kółku samojezdnym. | TAK
11 | Cztery podwójne koła jezdne o średnicy ok. 50 mm. 2 koła z hamulcami. | TAK, podać