PARAMETRY  TECHNICZNE  PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA (PRZEDMIOTOWY ŚRODEK DOWODOWY)

Uwaga:

- Wykonawca ma obowiązek podać w kolumnie nr 6 wszystkie wymagane parametry oraz w kolumnie nr 7 podać nazwę i typ oferowanych systemów i podzespołów, wyposażenia.

- W przypadku, gdy Zamawiający określił wymagane parametry techniczne sprzętu poprzez podanie ich zakresu – górnej lub dolnej granicy przedziału wartości, w którym winny się one mieścić, wykonawca będzie zobowiązany do określenia oferowanego parametru poprzez podanie konkretnych wartości.

- Zaleca się, aby Wykonawca nie określał oferowanych parametrów słowem "TAK" lub innym ogólnym stwierdzeniem.

| ZADANIE NR 1. - AUTOKLAW/APARAT KOCHA |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Wydział | Nazwa urządzenia | Ilość sztuk | MINIMALNE WYMAGANE PARAMETRY | OFEROWANE PARAMETRY (wypełnia Wykonawca poprzez pełny opis oferowanych parametrów, zaleca się, aby Wykonawca nie określał oferowanych parametrów słowem „TAK” lub innym ogólnym stwierdzeniem) | Oferowany typ-model, producent |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| 1.1. | WIPiE cz. gosp. 1 -Lab. bezpieczeństwa mikrobiologicznego(0.58A, 0.58B, 0.58C,0.59, 0.60A, 0.60B) | Autoklaw z funkcją Kocha | 1. | - Mikroprocesorowe sterowanie procesem sterylizacji, - Automatyczny system poboru wody do wytwornicy pary, - Możliwość zaprogramowania godziny rozpoczęcia cyklu, - 12 do 30 standardowych programów sterylizacji, - Możliwość zaprogramowania dodatkowych programów użytkownika, - Wyświetlacz LCD pokazujący kolejne etapy cyklu sterylizacji i wskazujący aktualne parametry takie jak ciśnienie wewnątrz urządzenia, temperaturę, czas trwania cyklu i numer wybranego programu, - Możliwość ustawienia menu urządzenia w języku polskim, - Test do sprawdzania sprawności autoklawu – 1 opakowanie, - Zabezpieczenie przed otwarciem pokrywy w trakcie trwania cyklu, - Pokrywa otwierana horyzontalnie zapewniająca ergonomię pracy oraz minimalizująca ryzyko oparzenia operatora urządzenia parą, - Automatyczny pobór wody do urządzenia, - Sygnalizacja wizualna i dźwiękowa zakończonego procesu, - Średnica komory sterylizacyjnej 40 cm (± 5%), - Głębokość komory 60 cm (± 5%), - Temperatura sterylizacji nie mniejsza niż 115°C, a nie większa niż 148°C, - Autoklaw pionowy, parowy - ZAOFEROWANY AUTOKLAW (WYMAGA/NIE WYMAGA REJESTRACJI W URZĘDZIE DOZORU TECHNICZNEGO | AD 18): □ WYMAGA □ NIE WYMAGA rejestracji w Urzędzie Dozoru Technicznego (właściwe zaznaczyć). |  |
| 1.2. | WIPiE Cz. gosp.-1 – Lab. bezpieczeństwa mikrobiologicznego (0.58A, 0.58B, 0.58C,0.59, 0.60A, 0.60B) | Aparat Kocha | 1. | - Urządzenie przeznaczone do dezynfekcji i pasteryzacji substancji w parze bieżącej o temperaturze 100°C przy ciśnieniu atmosferycznym. - Objętość komory użytkowej 63 l ( ± 5%) - Ilość wody w kotle 15l (+/- 1l), - Wbudowany wskaźnik poziomu wody oraz termometr, - Grzałki umieszczone w dolnej części kotła, - Czas dojścia do temperatury wrzenia 35 minut (± 5%) przy pełnym kotle. |  |  |

| ZADANIE NR 2. - DEZINTEGRATOR ULTRADŹWIĘKOWY |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Wydział | Nazwa urządzenia | Ilość sztuk | MINIMALNE WYMAGANE PARAMETRY | OFEROWANE PARAMETRY (wypełnia Wykonawca poprzez pełny opis oferowanych parametrów, zaleca się, aby Wykonawca nie określał oferowanych parametrów słowem „TAK” lub innym ogólnym stwierdzeniem) | Oferowany typ-model, producent |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| 2.1. | WIPiE cz. niegosp. -1- lab. Fizycznych modyfikacji (0.44) | Dezintegrator ultradźwiękowy | 1. | - Urządzenie do rozkładania ultradźwiękowego różnych substancji i unieszkodliwiania mikroorganizmów, - Ustawianie amplitudy lub mocy, - Funkcja odliczania wstecznego od 0,1 s do 99 dni, - Możliwość ciągłej pracy 24/7, - Moc 200W ( ± 5 %), - Zasilanie 230V, - Wbudowany kolorowy ekran dotykowy umożliwiający ustawienie parametrów pracy, - Stopień ochrony IP51 oraz IP65 - Automatyczne zachowywanie danych za pomocą wbudowanego czytnika kart bez konieczności podłączenia do komputera; zapis amplitudy, mocy, czasu i temperatury, - Kontrola zakresu temperatury: nadźwiękowianie przerwane po przekroczeniu górnej lub dolnej ustawionej temperatury medium, - Praca i kontrola w lokalnej sieci komputerowej LAN do przedstawiania i zdalnego sterowania za pomocą przeglądarki lub smartfona bez konieczności instalowania programu w PC, - Podświetlanie próbek za pomocą LED, - Zabezpieczenie przed pracą na sucho |  |  |

| ZADANIE NR 3. - SZAFY CHŁODNICZE, LODÓWKO-ZAMRAŻARKI, ZAMRAŻARKI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Wydział |  | Nazwa urządzenia |  | Ilość sztuk |  | MINIMALNE WYMAGANE PARAMETRY | OFEROWANE PARAMETRY (wypełnia Wykonawca poprzez pełny opis oferowanych parametrów, zaleca się, aby Wykonawca nie określał oferowanych parametrów słowem „TAK” lub innym ogólnym stwierdzeniem) | Oferowany typ-model, producent |
| 1. | 2. |  | 3. |  | 4. |  | 5. | 6. | 7. |
| 3.1. | WTŻ cz. gosp. 6- pracownia sensoryczna (0.67, 0.68,0.69) |  | Szafa chłodnicza dwudrzwiowa |  |  | 1. | - Pojemność użytkowa: minimum 700 L, - Wymiary zewnętrzne nie większe niż: szerokość 140 cm, wysokość 225 cm, głębokość 85 cm, - Zakres temperatury: -2/+5°C, - Obudowa wewnętrzna i zewnętrzna z wysokogatunkowej stali nierdzewnej, dopuszczonej do kontaktu z żywnością, - Chłodzenie statyczne lub dynamiczne wspomagane wewnętrznym wentylatorem, - Filtr przeciwpyłkowy, - Komora w standardzie GN 2/1, - Samozamykające się drzwi wyposażone w zamek, - Nóżki lub kółka ze stali nierdzewnej z możliwością regulacji, - Cyfrowy wyświetlacz, - Elektroniczny termostat, - Klasa klimatyczna: minimum klasy 4 (warunki pracy: temperatura otoczenia do 30°C, wilgotność względna 55%) |  |  |
| 3.2. | WTŻ cz. gosp. 7- lab. Mikrobiologiczne (0.63A, 0.63 B) |  | Szafa chłodnicza do +10 |  |  | 2. | - Konstrukcja – stojąca, szafowa, o wymiarach podstawy nie przekraczającej 66 cm x 66 cm - Drzwi: - pojedyncze , - przeszkolone lub pełne, - z zamkiem, - z możliwością regulacji kierunku otwierania, - Pojemność: - całkowita brutto co najmniej 360 l, - netto co najmniej 330 l, - Odszranianie automatyczne, - Zakres temperatury nie gorszy niż: od +3°C do +10°C, - Widoczny na zewnątrz wskaźnik temperatury , - Oświetlenie wewnętrzne -sufitowe LED, - Dźwiękowy i optyczny alarm: temperatury (powyżej i poniżej zadanego progu), informacja o awarii zasilania (przy jego przywróceniu), - Interfejs RS 485, - Półki: minimum 5 rusztów, a nie więcej niż 7 rusztów, z możliwością regulacji wysokości w komorze, ruszty powlekane tworzywem sztucznym (nierdzewiejące), - Ilość prowadnic: co najmniej 3-krotność liczby rusztów, - Obciążenie półki/rusztu: 40 kg ( ± 5 kg) - Ekologiczny czynnik chłodzący, - Materiał wykonania: - obudowy - stal, - wnętrza – z materiału odpornego na mycie środkami do dezynfekcji ( tworzywo sztuczne lub aluminium lub stal nierdzewna kwasoodporna) - Zasilanie 230V, 50 Hz |  |  |
| 3.3. | WTŻ cz. niegosp. 15- lab. Nutrigenomiki - pracow. Histologiczna (0.52 i 0.50 – komunikacja) |  | Lodówko-zamrażarka |  |  | 1. | - Wymiary zewnętrzne (W x S x G) 203 x 60 x 66 cm (±10% dla każdego wymiaru), - Klasa energetyczna nie gorsza niż C, - Liczba drzwi: 2 (oddzielne dla chłodziarki i oddzielne dla zamrażarki), - Możliwość obustronnego montażu drzwi , - Liczba termostatów: 2, - Chłodziarka: - pojemność użytkowa /netto: 290 l (±5%), - liczba półek: 5 (szklane) - pojemnik na warzywa, - pojemnik na butelki, - no Frost, - odszranianie: automatyczne, - Zamrażarka: - liczba pojemników: 3 - pojemność użytkowa zamrażarki :nie mniejsza niż 87 l ,a nie większa niż 95 l, - sposób odszraniania/ rozmrażania - automatyczny. - Sterowanie: elektroniczne - Chłodziarko zamrażarka wolnostojąca - Ekologiczny czynnik chłodzący |  |  |
| 3.4. | WTŻ cz. niegosp. 16- lab.nutrigenomiki- PRACOW. KOMOREK PIERWOTNYCH (0.48) |  | Lodówko-zamrażarka |  |  | 1. | - Wymiary zewnętrzne (W x S x G) 203 x 60 x 66 cm (±10% dla każdego wymiaru), - Klasa energetyczna nie gorsza niż C, - Liczba drzwi: 2 (oddzielne dla chłodziarki i oddzielne dla zamrażarki), - Możliwość obustronnego montażu drzwi, - Liczba termostatów: 2, - Chłodziarka: - pojemność użytkowa /netto: 290 l (± 5 %), - liczba półek: 5 (szklane), - pojemnik na warzywa,, - pojemnik na butelki, - no Frost, - odszranianie: automatyczne, - Zamrażarka: - liczba pojemników: 3 - pojemność użytkowa zamrażarki :nie mniejsza niż 87 l, a nie większa niż 95 l, - sposób odszraniania/ rozmrażania- automatyczny, - Sterowanie: elektroniczne, - Chłodziarko zamrażarka wolnostojąca, - Ekologiczny czynnik chłodzący |  |  |
| 3.5. | WTŻ cz. niegosp. 17- lab. Nutrigenomiki- PRACOW. NUTRIGENOMIKI (0.46) |  | Lodówko-zamrażarka |  |  | 1. | - Wymiary zewnętrzne (W x S x G) 203 x 60 x 66 cm (±10% dla każdego wymiaru), - Klasa energetyczna nie gorsza niż C, - Liczba drzwi: 2 (oddzielne dla chłodziarki i oddzielne dla zamrażarki), - Możliwość obustronnego montażu drzwi , - Liczba termostatów: 2, - Chłodziarka: - pojemność użytkowa /netto: 290 l (± 5 %), - liczba półek: 5 (szklane) - pojemnik na warzywa, - pojemnik na butelki, - no Frost, - odszranianie: automatyczne, - Zamrażarka: - liczba pojemników: 3 - pojemność użytkowa zamrażarki :nie mniejsza niż 87 l a nie większa niż 95 l, - sposób odszraniania/ rozmrażania - automatyczny. - Sterowanie: elektroniczne - Chłodziarko zamrażarka wolnostojąca, - Ekologiczny czynnik chłodzący |  |  |
| 3.6. | WTŻ niegosp. 18- lab. Nutrigenomiki- PRACOW. PROTEOMIKI (0.47) |  | Lodówko-zamrażarka |  |  | 1. | - Wymiary zewnętrzne (W x S x G) 203 x 60 x 66 cm (±10% dla każdego wymiaru), - Klasa energetyczna nie gorsza niż C, - Liczba drzwi: 2 (oddzielne dla chłodziarki i oddzielne dla zamrażarki), - Możliwość obustronnego montażu drzwi , - Liczba termostatów: 2, - Chłodziarka: - pojemność użytkowa /netto: 290 l (± 5 %), - liczba półek: 5 (szklane), - pojemnik na warzywa, - pojemnik na butelki, - no Frost, - odszranianie: automatyczne, - Zamrażarka: - liczba pojemników: 3 - pojemność użytkowa zamrażarki :nie mniejsza niż 87 l, a nie większa niż 95 l, - sposób odszraniania/ rozmrażania automatyczny. - Sterowanie: elektroniczne, - Chłodziarko zamrażarka wolnostojąca, - Ekologiczny czynnik chłodzący |  |  |
| 3.7 | WTŻ cz. gosp. 6 – pracownia sensoryczna (0.67, 0.68, 0.69) |  | Zamrażarka szufladowa |  |  | 1. | - Minimalna pojemność użytkowa 195 l, - Wymiary zewnętrzne nie większe niż: szerokość 60 cm, wysokość 160 cm, głębokość 80 cm - Liczba szuflad co najmniej 6, - Zdolność zamrażania co najmniej 14 kg/24h, - Czas utrzymania temperatury w przypadku braku zasilania nie krótszy niż: 14 h, - Poziom hałasu max 40 dB, - Regulowany termostat, - Roczne zużycie prądu nie większe niż: 261 kWh |  |  |
| 3.8. |  | WTŻ cz.niegosp.11- bioreaktory (0.42) |  | Zamrażarka |  | 1. | - Wymiary (wys/szer/gł): 215 × 79 × 98 cm ( ± 10 % dla każdego wymiaru), - Wymiary wewnętrzne (SxGxW): 62.3 x 80 x 155 cm ( ± 10 % dla każdego wymiaru), - Rodzaj drzwi: - pełne , samo domykające się , - z obustronnym montażem, - zamykane na klucz, - Pojemność całkowita: 856 l ( ± 5 %), - Pojemność użytkowa: 629 l ( ± 5 %), - Automatyczne odszranianie, - Rodzaj materiału wewnątrz: stal chromoniklowa, - Liczba półek minimum 4 szt., - Liczba prowadnic minimum 4 szt., - Powierzchnia użytkowa półek (SxG): 62.3 x 80 cm (± 10 % dla każdego wymiaru), - Maksymalne obciążenie półki: nie mniejsze niż 60 kg , - Zakres temperatur w środku nie gorszy niż: -10 do -35 ° C, - Wskaźnik temperatury: zewnętrzny cyfrowy , - Napięcie/ zasilanie: 230 V/50 Hz, - Zużycie energii w ciągu 24h nie większe niż: 5,500 kWh - Sterowanie: Sterownik elektroniczny z wyświetlaczem tekstowym, - Obieg powietrza wymuszony, - Alarm optyczny i dźwiękowy: - braku zasilania bezpośrednio po awarii zasilania do 72 godz., - przekroczenia temperatury, - otwartych drzwi, - Interfejs/ złącze: RS 485/ beznapięciowe (bezpotencjałowe), - Samonastawne rolki z hamulcem z przodu + rolki z tyłu - Klasa klimatyczna co najmniej T (urządzenie przystosowane do pracy w temperaturze otoczenia z zakresu: od +18 do +43°C), - Czynnik chłodniczy ekologiczny, - Konstrukcja – pionowa stojąca szafkowa pionowa |  |  |

| ZADANIE NR 4. - DEJONIZATORY, DEMINARALIZATORY, DESTYLATORY |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Wydział | Nazwa urządzenia | Ilość sztuk | MINIMALNE WYMAGANE PARAMETRY | OFEROWANE PARAMETRY (wypełnia Wykonawca poprzez pełny opis oferowanych parametrów, zaleca się, aby Wykonawca nie określał oferowanych parametrów słowem „TAK” lub innym ogólnym stwierdzeniem) | Oferowany typ-model, producent |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| 4.1. | WIPiE cz.gosp.1- lab. Bezpieczeństwa mikrobiologicznego ( 0.58A, 0.58B, 0.58C,0.59, 0.60A, 0.60B) | Dejonizator wody | 1. | - Zasilanie: woda wodociągowa, - Pojemność złoża : 25 L ( ± 5%), - Pojemność robocza: 750g CaCO3 (± 5%) lub substancja równoważna, - Przewodność nie gorsza niż : 0,1 - 1 μS/cm, - Woda oczyszczona w urządzeniu spełniająca wymogi normy PN-EN ISO 3696: 1999 dla wód drugiego i trzeciego stopnia czystości lub norma równoważna, - Filtracja na filtrach sedymentacyjnych: demineralizacja na mieszanym złożu jonowymiennym, - Zasilanie jednofazowe 230 V, 50 Hz, - Możliwość podłączenia do sieci za pomocą złącza ½ lub ¾” |  |  |
| 4.2. | WIPiE cz.gosp.2- lab. Technologii przetwarzania odpadów (0.92, 0.96,0.98) | Dejonizator wody | 1. | - Zasilanie: woda wodociągowa, - Pojemność złoża: nie niemniejsza niż 25 L i nie większa niż 30 L, - Pojemność robocza: 750g CaCO3 (±10%) lub substancja równoważna, - Zastosowanie: woda podstawowa do celów ogólnolaboratoryjnych, do analiz instrumentalnych, do przygotowywania pożywek, roztworów buforowych, odczynników, stanowiąca zasilanie dla innych urządzeń laboratoryjnych( zmywarek, analizatorów, autoklawów, szaf klimatycznych, łaźni wodnych, demineralizatorów doczyszczających.), - Stopnie oczyszczania wody: filtracja na filtrach sedymentacyjnych: demineralizacja na mieszanym złożu jonowymiennym (dwujonit – silny kationit i anionit) w celu usunięcia jonów, - Przewodnictwo otrzymywanej wody (w zależności od natężenia przepływu wody wodociągowej) nie gorsze niż: 0,1 - 1 µS/cm., - Punkt poboru wody – druga klasa czystości wg PN-EN ISO 3696:1999 lub normy równoważnej, zaopatrzony w wylewkę wody demi o zasięgu minimum 2 m, - Możliwość samodzielnego serwisowania ,łatwa wymiana modułów wymiennych, - Możliwość podłączenia do autoklawu, zmywarki, komory klimatycznej, itp. - Zasilanie: 230V/50Hz. - Możliwość samodzielnego montażu urządzenia poprzez podłączenie urządzenia do sieci wodociągowej za pomocą szybkozłączy lub nakrętek , - Podgląd komunikatów/alarmów monitorujących, - Urządzenie wyposażone w mikroprocesorowy system kontrolno-pomiarowy posiadający: - wyświetlacz LCD lub AMPLED minimum 2x16 znaków, - konduktometr dokonujący pomiaru przewodnictwa i temperatury wody oczyszczonej, - zegar wyświetlający datę oraz godzinę, - alarm informujący o wymianie filtra mechanicznego, - alarm informujący o konieczności wymiany modułu jonowymiennego, - podgląd terminów serwisowych, - Wbudowane złącze RS 232 lub inne do komunikacji z komputerem zapewniające możliwość indywidualnego dostosowania częstotliwości serwisów i poziomów alarmu. - Manometr ciśnienia wody zasilającej. - Parametry wody zasilającej nie gorsze niż: - Przewodność < 1200 µS/cm - Ciśnienie > 0,35 MPa - Temperatura: 5-40 0C - Twardość < 250 mg CaCO3/dm3, - Żelazo < 0,2 mg/dm3 - Przyłącze zimnej wody wodociągowej ½” lub ¾” , |  |  |
| 4.3. | WIPiE cz.gosp.1- lab. Bezpieczeństwa mikrobiologicznego ( 0.58A, 0.58B, 0.58C,0.59, 0.60A, 0.60B) | Demineralizator | 1. | - System uzdatniania wody zasilany wodą wodociągową, zatrzymujący 96-99% rozpuszczonych w wodzie zanieczyszczeń organicznych i nieorganicznych, - W pełni automatyczny i bezobsługowy, wyposażony w mikroprocesorowy system kontrolno-pomiarowy, na bieżąco monitorujący wszystkie etapy oczyszczania wody. - Otrzymana woda spełniająca wymagania normy PN-EN ISO 3696:1999, ASTM, CLSI dla wód trzeciego stopnia czystości lub normy równoważnej, - Wydajność: minimum 10 L/h (± 5%) |  |  |
| 4.4. | WIPiE cz.gosp.1- lab. Bezpieczeństwa mikrobiologicznego ( 0.58A, 0.58B, 0.58C,0.59, 0.60A, 0.60B | Destylator | 1. | - Programowalny czas włączania/wyłączania, - Monitorowanie pracy i ewentualnych błędów za pomocą komunikatów na ekranie wyświetlacza lub sygnału świetlnego - Zapisywanie historii pracy destylatora, - Podgląd temperatury destylatu, - Automatyczne wstrzymanie pracy w przypadku spadku ciśnienia wody zasilającej, - Automatyczne wznawianie pracy po ustaniu przyczyny awarii, - System monitorowania czystości kotła z informacją o potrzebie czyszczenia kotła w zależności od parametrów wody, - Możliwość pracy w trybie ciągłym, - Kolorowy wyświetlacz, - Zasilanie 400V, - Wydajność destylatu: 10 l (+/- 10 %) |  |  |
| 4.5. | WIPiE cz.niegosp.1- lab. Fizycznych modyfikacji (0.44) | Destylator | 1. | - Programowalny czas włączania/wyłączania, - Monitorowanie pracy i ewentualnych błędów za pomocą komunikatów na ekranie wyświetlacza lub sygnału świetlnego - Zapisywanie historii pracy destylatora, - Podgląd temperatury destylatu, - Automatyczne wstrzymanie pracy w przypadku spadku ciśnienia wody zasilającej, - Automatyczne wznawianie pracy po ustaniu przyczyny awarii, - System monitorowania czystości kotła z informacją o potrzebie czyszczenia kotła w zależności od parametrów wody, - Możliwość pracy w trybie ciągłym, - Kolorowy wyświetlacz, - Zasilanie 400 V, - Wydajność destylatu: 10 dm3/h (+/- 10 %) |  |  |
| 4.6. | WIPiE cz.niegosp. 2-lab. Przechowalnicze (0.27, 0.28,0.29) | Destylator | 1. | - Programowalny czas włączania/wyłączania, - Monitorowanie pracy i ewentualnych błędów za pomocą komunikatów na ekranie wyświetlacza lub sygnału świetlnego, - Zapisywanie historii pracy destylatora, - Monitorowanie temperatury destylatu, - automatyczne wstrzymanie pracy w przypadku spadku ciśnienia wody zasilającej, - Automatyczne wznawianie pracy po ustaniu przyczyny awarii, - System monitorowania czystości kotła z informacją o potrzebie czyszczenia kotła w zależności od parametrów wody, - Możliwość pracy w trybie ciągłym, - Kolorowy wyświetlacz, - Zasilanie 400V, - Wydajność destylatu: 10 dm3/h (+/- 10 %) |  |  |
| 4.7. | WIPiE cz.niegosp.3- lab. Ekstruzji i tłoczenia (0.110) | Destylator | 1. | - Programowalny czas włączania/wyłączania, - Monitorowanie pracy i ewentualnych błędów za pomocą komunikatów na ekranie wyświetlacza lub sygnału świetlnego - Zapisywanie historii pracy destylatora, - Monitorowanie temperatury destylatu, - automatyczne wstrzymanie pracy w przypadku spadku ciśnienia wody zasilającej, - Automatyczne wznawianie pracy po ustaniu przyczyny awarii, - System monitorowania czystości kotła z informacją o potrzebie czyszczenia kotła w zależności od parametrów wody, - Możliwość pracy w trybie ciągłym, - Kolorowy wyświetlacz, - Zasilanie 400V, - Wydajność destylatu: 10 dm3/h (±10%) |  |  |
| 4.8. | WTŻ cz.gosp.19- pracownia HPLC MS-MS wraz z pomieszczeniem przygotowawczym (0.54, 0.57) | Demineralizator | 1. | - System uzdatniania wody zasilany wodą wodociągową, - Zatrzymujący 96-99% rozpuszczonych w wodzie zanieczyszczeń organicznych i nieorganicznych, - W pełni automatyczny i bezobsługowy, - Wyposażony w mikroprocesorowy system kontrolno-pomiarowy, monitorujący na bieżąco wszystkie etapy oczyszczania wody, - Otrzymana woda spełniająca wymagania normy PN-EN ISO 3696:1999, ASTM, CLSI dla wód trzeciego stopnia czystości lub norm równoważnych, - Wydajność: 10 L/h (± 20 %) - Wymiary 230x470x570 (± 20 % dla każdego wymiaru), - Stopnie oczyszczania wody: - filtracja na filtrach osadowych, - filtracja na filtrach węglowych, - odwrócona osmoza. - Możliwość́ instalacji sterylizatora UV, - Kolorowy wyświetlacz graficzny z możliwością ustawiania parametrów na panelu dotykowy lub równoważny sposób ustawiania parametrów pracy, - Zegar wyświetlający datę̨ oraz godzinę̨, - Alarm informujący o konieczności wymiany filtra mechanicznego i węglowego , - Punkt poboru wody zaopatrzony w wylewkę̨ wody demi o zasięgu minimum 2 m., - Ciśnienie robocze > 0,35 MPa, - Przyłącze zimnej wody wodociągowej 1⁄2” lub 3⁄4”, - Zasilanie 230 V/50 Hz |  |  |
| 4.9. | WTŻ cz.gosp.20- pomieszczenie modułowe (0.13, 0.14, 0.15, 0.16) | Demineralizator | 1. | - W pełni automatyczny i bezobsługowy - System uzdatniania wody zasilany wodą wodociągową, - Kaskadowy system oczyszczania wody: filtry osadowe, złoże adsorpcyjne – filtr z węgla aktywnego, złoże zmiękczające, moduł membranowy odwróconej osmozy, - Wydajność systemu nie mniejsza niż 10 L/h, - Sprawność oczyszczania wody z zanieczyszczeń organicznych i nieorganicznych nie węższa niż: od 96% do 99%, - Spełniający normy PN-EN ISO 3696:1999, ASTM, CLSI dla wód trzeciego stopnia czystości lub norm równoważnych , - Zasilanie elektryczne jedno fazowe, 230V, 50 Hz, - Zabezpieczenie pompy dla niskiego ciśnienia wody wodociągowej lub jej braku oraz dla wysokiego ciśnienia w zbiorniku, - Układ sterowania mikroprocesorowego i monitorowania poszczególnych etapów oczyszczania wody, - Panel sterowania z wyświetlaczem umożliwiającym zaprogramowanie całego układu oraz odczytanie komunikatów, - Możliwość zainstalowania lampy bakteriobójczej UV, - Wymiary urządzenia: szerokość 230mm, głębokość 470mm, wysokość 570mm (±10 % dla każdego wymiaru) |  |  |
| 4.10. | WTŻ cz.niegosp.17- Laboratorium Nutrigenomiki -PRACOWNIA NUTRIGENOMIKI (0.46) | Demineralizator | 1. | - System uzdatniania wody zasilany wodą wodociągową, - Zatrzymujący 96-99% rozpuszczonych w wodzie zanieczyszczeń organicznych i nieorganicznych, - W pełni automatyczny i bezobsługowy, - Wyposażony w mikroprocesorowy system kontrolno-pomiarowy, monitorujący wszystkie etapy oczyszczania wody, - Otrzymana woda spełniająca wymagania normy PN-EN ISO 3696:1999, ASTM, CLSI dla wód trzeciego stopnia czystości lub normy równoważnej, - Wydajność: 10 L/h (± 20 %) - Wymiary 230x470x570 mm (± 20 % dla każdego wymiaru), - Stopnie oczyszczania wody: - filtracja na filtrach osadowych, - filtracja na filtrach węglowych, - odwrócona osmoza. - Możliwość́ instalacji sterylizatora UV, - Kolorowy wyświetlacz graficzny w formie panelu dotykowego, - Zegar wyświetlający datę̨ oraz godzinę̨, - Alarm informujący o konieczności wymiany filtra mechanicznego i węglowego , - Punkt poboru wody zaopatrzony w wylewkę̨ wody demi o zasięgu minimum 2 m., - Ciśnienie robocze > 0,35 MPa, - Przyłącze zimnej wody wodociągowej 1⁄2” lub 3⁄4” - Zasilanie 230 V, 50 hz |  |  |
| 4.11. | WTŻ cz. gosp. 7 – Lab. mikrobiologiczne ( 0.63A, 0.63B) | Redestylator elektryczny | 1. | - Redestylator (destylator dwustopniowy) do pracy ciągłej, - Pobór wody z sieci wodociągowej, - Wyposażony w zabezpieczenia: - przed przegrzaniem, - czujnik ciśnienia wyłączający rezystory grzejne przy spadku ciśnienia wody zasilającej poniżej dopuszczalnego, - pływakowy czujnik poziomu wody, wyłączający rezystory grzejne w razie obniżenia się poziomu wody w kotle, - Wydajność: 5 l/h, (±10%) - Jakość wody „redestylatu” właściwa dla 3. stopnia czystości wg PN-EN ISO 3696 lub normy równoważnej, - Zużycie wody do 150 dm3/h. - Zasilanie trójfazowe 400 V |  |  |
| 4.12. | WTŻ cz. niegosp. 17 - Laboratorium Nutrigenomiki -PRACOWNIA NUTRIGENOMIKI (0.46) | Destylator | 1. | - Programowalny czas włączania/wyłączania, - Wyświetlanie informacja o ewentualnych problemach w trakcie pracy za pomocą sygnału świetlnego oraz komunikatu na wyświetlaczu, - Historia pracy urządzenia, - Monitorowanie temperatury destylatu, - Automatyczne wstrzymanie pracy w przypadku spadku ciśnienia wody zasilającej, - Automatyczne wznawianie pracy po ustaniu przyczyny awarii, - Informacja o potrzebie czyszczenia kotła w zależności od parametrów wody, - Kolorowy wyświetlacz, - Zasilanie 400V, - Wydajność: 18 l/h (±10%) |  |  |

| ZADANIE NR 5. - HOMOGENIZATORY |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Wydział | Nazwa urządzenia | Ilość sztuk | MINIMALNE WYMAGANE PARAMETRY | OFEROWANE PARAMETRY (wypełnia Wykonawca poprzez pełny opis oferowanych parametrów, zaleca się, aby Wykonawca nie określał oferowanych parametrów słowem „TAK” lub innym ogólnym stwierdzeniem) | Oferowany typ-model, producent |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| 5.1. | WTŻ cz. gosp. 7- Lab. Mikrobiologiczne (0.63A, 0.63B) | Stomacher | 1. | - Do analiz mikrobiologicznych, o budowie łopatkowej dedykowany do rozdrabniania materiału stałego bezpośrednio w specjalnych workach, gwarantujący zachowanie sterylności próby badanej, - Moc silnika nie mniejsza niż: 180 W, a nie większa niż 300W, - Regulowany czas homogenizacji w zakresie nie gorszym niż; od 1 sek. do 59 minut - Możliwość pracy ciągłej, - Szybkość homogenizacji: regulacja prędkości w zakresie nie gorszym niż: 4-10 uderzeń/sek, - Zasilanie 230 V / 50Hz, - Pojemność homogenizowanej próby w zakresie co najmniej od 50 do 400 ml, - Głośność nie większa niż 55 dB, - Szeroko otwierane drzwiczki pełne lub z oknem, - Łatwa do utrzymania czystości powierzchnia komory wewnętrznej stomachera , możliwość dezynfekcji standardowymi środkami powierzchniowymi na bazie alkoholu, - Powierzchnia komory wewnętrznej oraz obudowa zewnętrzna, metalowe lub z innego materiału gwarantującego odporność na kwasy, zasady i enzymy obecne w produktach żywnościowych, na oddziaływanie typowych rozpuszczalników stosowanych w ekstrakcji żywności (np. metanol, etanol, rozcieńczony kwas octowy/solny/ siarkowy, octan etylu, heksan) oraz na środki stosowane do dezynfekcji powierzchni, - W zestawie: stojak na woreczki i tacka ociekowa |  |  |
| 5.2. | WTŻ cz. gosp. 7- Lab. Mikrobiologiczne (0.63A, 0.63B) | Homogenizator | 1. | - Homogenizator ręczny z możliwością zamontowania na statywie, - Wysokoobrotowy z napędem o małej mocy do małych objętości, tj. moc homogenizatora nie mniejsza niż 120 W, a nie większa niż 250 W, - Możliwość homogenizowania objętości w zakresie nie gorszym niż od 2 ml do 1500 ml (w zależności od zamontowanych końcówek), - Elektronicznie stabilizowana prędkość, - Prędkość obrotowa w zakresie: od 10 000 do 35 000 obr/min (± 10 % dla dolnego i górnego zakresu) , regulowana ręcznie pokrętłem lub nastawiana przełącznikiem, - Końcówka lub zestaw końcówek homogenizujących (rozdrabniających) ze stali nierdzewnej, przeznaczonych do homogenizacji tkanek (materiał roślinny/zwierzęcy) w cieczach o typowej lepkości (roztwory wodne), o średnicy noży do 17 mm, umożliwiających homogenizację roztworów o objętości w zakresie nie mniejszym niż od 20 ml do 1500 ml, - Zasilanie 230 V/ 50 Hz, - Sterowanie elektroniczne, - Zabezpieczenie przed przegrzaniem, - W zestawie, dedykowany do homogenizatora statyw (pręt + podstawa) z zaciskiem krzyżowym do zamontowania homogenizatora na pręcie statywu |  |  |

| ZADANIE NR 6. - KOMORY LAMINARNE I DO PRACY KONTROLOWANEJ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Wydział | Nazwa urządzenia | Ilość sztuk | MINIMALNE WYMAGANE PARAMETRY | OFEROWANE PARAMETRY (wypełnia Wykonawca poprzez pełny opis oferowanych parametrów, zaleca się, aby Wykonawca nie określał oferowanych parametrów słowem „TAK” lub innym ogólnym stwierdzeniem) | Oferowany typ-model, producent |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| 6.1. | WTŻ cz. niegosp.- 15- Lab. Nutrigenomiki -Pracownia histologiczna (0.52 oraz 0.50 (Komunikacja) | Komora laminarna Biohazard | 1. | - Klasa II bezpieczeństwa mikrobiologicznego wraz ze stelażem na kółkach przystosowanym do pracy w pozycji siedzącej oraz niezbędnymi akcesoriami, - Blat roboczy o szerokości nie mniejszej niż: 1,2 m , a nie większy niż 1.3 m (szerokość wnętrza komory), łatwy do demontażu, - Pionowy przepływ powietrza, - Filtry o skuteczności nie gorszym niż: 99,999% dla cząstek 0,1 – 0,3 mikrona, - Wskaźnik przepływu powietrza, - Licznik czasu pracy filtra, - Sterylizacja lampą UV, - Zegar lampy UV i możliwość regulacji czasu pracy lampy UV, - Gniazdo elektryczne w obszarze roboczym, - Szyba frontowa przesuwana ręcznie góra-dół (nieuchylana) mechanicznie na zasadzie przeciwwagi, - Komora z oknami w ścianach bocznych wykonanymi ze szkła hartowanego oraz z 4 wyprowadzeniami do podłączenia mediów w części metalowej ścian, - Wnętrze komory pracy z powłoką hamującą wzrost bakterii oraz niepowodujące refleksów świetlnych od wbudowanego oświetlenia, - Automatyczna kompensacja prędkości strumienia laminarnego w miarę zapchania filtrów, - Panel sterowania z wyświetlaczem LCD lub LED: prędkości przepływów powietrza wlotowego i laminarnego, trybu pracy, poziomu szyby frontowej, temperatury, łącznego czasu pracy filtrów i lampy UV, wskaźnik zużycia filtrów wskazujący ich stan w %, wskaźnik użycia lampy UV wskazujący jej stan w % - Funkcja stand-by – zmniejszona wydajność wentylatora – dla ochrony personelu oraz produktu podczas nieużywania komory oraz oszczędności energii - Komora wyposażona w jeden energooszczędny silnik typu EC (elektronicznie komutowany) zapewniający stabilną pracę urządzenia w przypadku wahań napięcia w sieci elektrycznej |  |  |
| 6.2. | WTŻ cz. niegosp.- 16- Lab. Nutrigenomiki - PRACOWNIA KOMÓREK PIERWOTNYCH (0.48) | Komora laminarna Biohazard | 1. | - Klasa II bezpieczeństwa mikrobiologicznego wraz ze stelażem na kółkach przystosowanym do pracy w pozycji siedzącej oraz niezbędnymi akcesoriami, - Blat roboczy o szerokości nie mniejszej niż: 1,2 m , a nie większy niż 1.3 m (szerokość wnętrza komory), łatwy do demontażu, - Pionowy przepływ powietrza, - Filtry o skuteczności nie gorszym niż: 99,999% dla cząstek 0,1 – 0,3 mikrona, - Wskaźnik przepływu powietrza, - Licznik czasu pracy filtra, - Sterylizacja lampą UV, - Zegar lampy UV i możliwość regulacji czasu pracy lampy UV, - Gniazdo elektryczne w obszarze roboczym, - Szyba frontowa przesuwana ręcznie góra-dół (nieuchylana) mechanicznie na zasadzie przeciwwagi, - Komora z oknami w ścianach bocznych wykonanymi ze szkła hartowanego oraz z 4 wyprowadzeniami do podłączenia mediów w części metalowej ścian, - Wnętrze komory pracy z powłoką hamującą wzrost bakterii oraz niepowodujące refleksów świetlnych od wbudowanego oświetlenia, - Automatyczna kompensacja prędkości strumienia laminarnego w miarę zapchania filtrów, - Panel sterowania z wyświetlaczem LCD lub LED: prędkości przepływów powietrza wlotowego i laminarnego, trybu pracy, poziomu szyby frontowej, temperatury, łącznego czasu pracy filtrów i lampy UV, wskaźnik zużycia filtrów wskazujący ich stan w %, wskaźnik użycia lampy UV wskazujący jej stan w % - Funkcja stand-by – zmniejszona wydajność wentylatora – dla ochrony personelu oraz produktu podczas nieużywania komory oraz oszczędności energii - Komora wyposażona w jeden energooszczędny silnik typu EC (elektronicznie komutowany) zapewniający stabilną pracę urządzenia w przypadku wahań napięcia w sieci elektrycznej |  |  |
| 6.3. | WTŻ cz. niegosp.- 17- Lab. Nutrigenomiki -PRACOWNIA NUTRIGENOMIKI (0.46) | Komora do pracy z DNA/RNA | 2. | Komora do PCR: - Materiał ścian: - tylna ściana stal nierdzewna lub stal zabezpieczona powloką odporną na chemikalia i promieniowanie UV lub szkło, - boczne i front – szkło hartowane, - Pokrywa frontowa dzielona, odchylana na zawiasach, pracująca w 3 trybach: - 1 – zamknięta do cyklu UV, - 2 - uchylona na wysokość roboczą gwarantującą ochronę próbki podczas pracy wentylatora, - 3 - w pełni otwarta dla rutynowych celów konserwacyjnych, - Wewnętrza szerokość blatu nie mniejsza niż 60 cm, - Zewnętrzna szerokość komory nie większa niż 75 cm, - Powierzchnia robocza: stal nierdzewna, blat niedzielony, pełny, - Sterylizacja lampą UV, - Regulacja czasu pracy lampy UV, - Oświetlenie obszaru roboczego lampą fluorescencyjną, - Gniazda elektryczne lub wypusty na kable zasilające urządzenia pomocnicze pracujące w komorze, - Laminarny nawiew, - Wyposażona w filtr wstępny oraz wysokosprawny filtr powietrza o skuteczności 99,99% dla cząstek 0,3 µm zapewniający co najmniej 4 klasę czystości wg ISO 14644:1 lub normy równoważnej, - Funkcja bezpieczeństwa: zabezpieczenie przed włączeniem lampy UV przy otwartej pokrywie frontowej, - Możliwość ustawienia na stole laboratoryjnym, - Waga nie większa niż 80 kg, - Poziom głośności nie większy niż 63 dBA, |  |  |

| ZADANIE NR 7. - LAMPY BAKTERIOBÓJCZE |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Wydział | Nazwa urządzenia | Ilość sztuk | MINIMALNE WYMAGANE PARAMETRY | OFEROWANE PARAMETRY (wypełnia Wykonawca poprzez pełny opis oferowanych parametrów, zaleca się, aby Wykonawca nie określał oferowanych parametrów słowem „TAK” lub innym ogólnym stwierdzeniem) | Oferowany typ-model, producent |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| 7.1. | WTŻ cz.gosp. -7- Lab. Mikrobiologiczne (0.63A, 0.63B) | Lampa bakteriobójcza | 2. | - Lampa bakteriobójcza bezpośredniego działania pracująca podczas nieobecności personelu i pacjentów, - Lampa mocowana na statywie jezdnym /na kółkach/, - Emitująca promieniowanie UV-C w zakresie bakteriobójczym, długości fali: 253,7 (± 4 nm), - Natężenie promieniowania UV-C w odległości 1 m nie gorsze niż 3,6 W/m2, - Z licznikiem czasu pracy promiennika, - Możliwość ustawienia kąta naświetlenia - 270°, - Wysokość / długość wysięgnika 1850 mm (± 150 mm), - Trwałość promiennika minimum 8000 h, - 2 promienniki o mocy minimum 30 W, lub jeden promiennik o mocy gwarantującej dezynfekcję powierzchni co najmniej 20 m2, - Zasięg działania lampy (powierzchnia dezynfekowana) co najmniej 20 m2, - Rodzaj pracy: ciągła, - Wymiary kopuły: szerokość 1 m(±10 %) |  |  |
| 7.2. | WTŻ cz. niegosp.- 17- Lab. Nutrigenomiki -PRACOWNIA KOMÓREK PIERWOTNYCH (0.48) | Lampa UV | 1. | - Lampa na statywie jezdnym (na kółkach), - Dezynfekowana powierzchnia/ zasięg lampy: 12-15 m2, - Natężenie promieniowania UV-C w odległości 1 m nie gorsze niż: 2,3 W / m2, - Element emitujący promieniowanie UV-C: nie gorszy niż: 1x30W |  |  |

| ZADANIE NR 8. - LAMPY OWADOBÓJCZE |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Wydział | Nazwa urządzenia | Ilość sztuk | MINIMALNE WYMAGANE PARAMETRY | OFEROWANE PARAMETRY (wypełnia Wykonawca poprzez pełny opis oferowanych parametrów, zaleca się, aby Wykonawca nie określał oferowanych parametrów słowem „TAK” lub innym ogólnym stwierdzeniem) | Oferowany typ-model, producent |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| 8.1. | WTŻ cz.gosp. -3- Przetwórstwo mięsa (0.100, 0.101 0.102, 0.103, 0.104, 0.105) | Lampa owadobójcza | 1. | - Lampa owadobójcza lepowa lub porażeniowa, - Podwieszana, - O zasięgu nie mniejszym niż 80 m2 a nie większym niż 400 m2, - Do stosowania wewnątrz pomieszczeń. |  |  |
| 8.2. | WTŻ cz.niegosp. -8- Przetwórstwo mleka (0.107) | Lampa owadobójcza | 1. | - Lampa owadobójcza lepowa, - Podwieszana, - O zasięgu w zakresie nie mniejszym niż 100 – 120 m2, - Lampa do stosowania wewnątrz pomieszczeń w przemyśle spożywczym, - 10 zapasowych wkładów lepowych |  |  |

| ZADANIE NR 9. – MIKROSKOP OPTYCZNY |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Wydział | Nazwa urządzenia | Ilość sztuk | MINIMALNE WYMAGANE PARAMETRY | OFEROWANE PARAMETRY (wypełnia Wykonawca poprzez pełny opis oferowanych parametrów, zaleca się, aby Wykonawca nie określał oferowanych parametrów słowem „TAK” lub innym ogólnym stwierdzeniem) | Oferowany typ-model, producent |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| 9.1. | WTŻ cz. gosp.-7 – Lab. Mikrobiologiczne (0.63A, 0.63B) | Mikroskop optyczny | 1. | - Mikroskop laboratoryjny świetlny, - Zasilanie sieciowe 230 V, 50 Hz, - Oświetlenie wbudowane, LED lub halogenowe (odpowiednik minimum 20W) z regulacją natężenia, - Dwuokularowy, okulary WF10x do 16x z regulacją dioptryjną, - Regulacja rozstawu okularów w zakresie 45-75 mm, - Rewolwer z 4 gniazdami obiektywowymi, - 4 obiektywy achromatyczne: suche 4x (lub 5x), 10x (lub 20x), 40x (lub 60x) oraz immersyjny 100x, - Regulowany stolik z uchwytem na 1 standardowe szkiełko mikroskopowe, - Kondensor Abbego (NA 1,25) z przesłoną irysową, - Płynna regulacja ostrości (śruba makro- i mikrometryczna), - Z wbudowaną kamerą USB (złącze USB 2.0 Plug&Play) co najmniej 1,3 Mpix (1280x1024). - Z oprogramowaniem do obróbki zdjęć i danych mikroskopowych współpracującym z systemem operacyjnym Windows (Pełna integracja z domeną Active Directory MS Windows, posiadaną przez Zamawiającego) umożliwiającym: - zapisywanie sekwencji video oraz obrazów statycznych, - pomiar odległości, - pomiar pola powierzchni wielokątów, - pomiar promienia okręgu, - wstawianie podziałki do obrazu oglądanego na ekranie, - możliwość wydruku z podziałką lub bez, - licencja oprogramowania na jedno stanowisko komputerowe - Z możliwością podłączenia aparatu lustrzanki lub kamery, - Pokrowiec przeciwkurczowy. |  |  |

| ZADANIE NR 10. - WIRÓWKI LABORATORYJNE |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Wydział | Nazwa urządzenia | Ilość sztuk | MINIMALNE WYMAGANE PARAMETRY | OFEROWANE PARAMETRY (wypełnia Wykonawca poprzez pełny opis oferowanych parametrów, zaleca się, aby Wykonawca nie określał oferowanych parametrów słowem „TAK” lub innym ogólnym stwierdzeniem) | Oferowany typ-model, producent |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| 10.1. | WTŻ cz.gosp.-13- lab. Analityczne (0.64) | Ultrawirówka | 1. | - Wirówka wyposażona w układ programowania obrotów i temperatury oraz wyświetlacz LCD lub LED, - Programowanie temperatury w zakresie co najmniej: -5oC do 30oC, - Możliwość zastosowania różnych wirników na różne pojemności naczyń, co najmniej na probówki wirownicze o pojemnościach 1,5/2,0 ml, 5 ml, 12 ml, 15 ml, 50 ml, - Regulowana prędkość obrotowa nie mniejsza niż 18 000 obr/min, - Przyspieszenie (RCF) nie mniejsze niż: 30 000 , - Czas wirowania: ustawiany w zakresie nie mniejszym niż: 10s -1,5 h, oraz tryb pracy ciągłej, - Sterowanie: za pomocą ekranu dotykowego lub klawiszy, z możliwość ustawienia czasu wirowania, prędkości wirowania i/lub przyspieszenia odśrodkowego, - Możliwość zapamiętania co najmniej 90 programów wirowania, - Możliwość zaprogramowania co najmniej 9 charakterystyk rozpędzania/hamowania, - Wyświetlacz LCD lub LED z możliwością odczytu zadanej i bieżącej wartości, prędkości, przyspieszenia i czasu, - Identyfikacja wirnika, - Automatyczne otwieranie pokrywy, - Bezpieczeństwo: - sygnalizacja niewyważenia, - blokada pokrywy podczas wirowania, - blokada startu przy otwartej pokrywie, - awaryjne otwieranie pokrywy, - 1 wirniki kątowy areozoszczelny, z pokrywą, na probówki do 2 ml, nie mniej niż 24 gniazd o prędkości obrotowej RPM minimum 18 000 |  |  |
| 10.2. | WTŻ cz.niegosp.-17- Lab. Nutrigenomiki -PRACOWNIA NUTRIGENOMIKI (0.46) | Wirówka | 1. | - Wirówka laboratoryjna bez chłodzenia z wymiennymi rotorami, umożliwiająca wirowanie probówek 15ml/ 50 ml i probówek 1,5/2 ml, - Siła wirowania RCF nie mniejsza niż 20913 x g (14000 rpm), - Możliwość regulacji prędkości RPM w zakresie nie mniejszym niż 200-14000: - ze skokiem 10 RPM, w zakresie 200 ‐ 5,000 RPM - ze skokiem 100 RPM w zakresie 5,000 ‐ 14,000 RPM - 1 rotor z wychylnymi koszami pozwalający na wirowanie z maksymalną prędkością 5000 RPM (4 500xg) oraz adaptery pozwalające na wirowanie probówek o poj. 15 ml (16szt jednocześnie) i 50ml (4szt jednocześnie) |  |  |
| 10.3. | WTŻ cz.niegosp.-17- Lab. Nutrigenomiki -PRACOWNIA NUTRIGENOMIKI (0.46) | Wirówka | 1. | - Wirówka laboratoryjna z chłodzeniem, z możliwością wymiany rotorów, - Umożliwiającą wirowanie probówek 15ml/ 50 ml i probówek 1,5/2 ml - Siła wirowania RCF co najmniej do 20 913 x g (14 000 rpm) - Możliwość regulacji prędkości RPM w zakresie co najmniej 200-14000: - ze skokiem 10 RPM w zakresie 200 ‐ 5 000 RPM - ze skokiem 100 RPM w zakresie 5 000 ‐ 14 000 RPM, - Wirówka wyposażona w przycisk szybkiego schładzania komory, - 1 rotor stałokątowy z aerozoszczelną pokrywą, pozwalający na wirowanie jednocześnie 48 probówek 1,5/2,0ml z max prędkością 13 000rpm(19 083xg), - 1 rotor do płytek 96 , obsługujący co najmniej 2 × 5 MTP,2 × 4 płytki do hodowli komórkowych,2 × 2 DWP,2 × 1 zestaw płytek z filtrem. Maksymalna wysokość wkładanych naczyń: 89 mm, - Możliwość instalacji 12 rotorów |  |  |

| ZADANIE NR 11. - PIECE MUFLOWE |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Wydział | Nazwa urządzenia | Ilość sztuk | MINIMALNE WYMAGANE PARAMETRY | OFEROWANE PARAMETRY (wypełnia Wykonawca poprzez pełny opis oferowanych parametrów, zaleca się, aby Wykonawca nie określał oferowanych parametrów słowem „TAK” lub innym ogólnym stwierdzeniem) | Oferowany typ-model, producent |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| 11.1. | WIPiE cz.gosp. – 2- Lab. technologii przetwarzania odpadów (0.92, 0.96, 0.98) | Piec muflowy | 1. | - Możliwość oznaczania zawartości popiołu, części lotnych i strat prażenia w paliwach i odpadach, - Spełniający wymagania normy PN-ISO 1171:2002 i PN-EN 14775:2010 lub normy równoważne, - Parametry temperatury: - maksymalna temperatura pracy: 1100°C (±50°C), - ogrzewanie próbki w atmosferze powietrza z do temperatury nie mniejszej niż 815°C (+/- 10°C) w warunkach 5-10 krotnej wymiany atmosfery komory na minutę, ilość powietrza regulowana przez rotametr, - Objętość komory: 7 litrów (± 20 %) - Wymiary komory: 180x125x300 mm (± 20 % dla każdego wymiaru) - Zasilanie sieciowe 230 V, 50 Hz, - Moc znamionowa: 3000 W (± 10 %), - Materiał obudowy i drzwi pojedyncze ze stali nierdzewnej lub stali malowanej proszkowo, - Wyposażenie pieca: - pompa powietrza, - rotametr tablicowy z zaworem do pomiaru i wyregulowania właściwego przepływu powietrza przez komorę o parametrach nie gorszych niż: 85 l/min; 0 bar – powietrze, - Zasilanie powietrzem z dowolnego źródła (otoczenie, butle), - Programator elektroniczny z mikroprocesorem PID, wyposażony w wyświetlacz, - Programowanie pracy (wygrzewania próbek), możliwość opóźnienia startu, - Możliwość zaprogramowania do co najmniej 10 etapów w każdym programie pracy |  |  |
| 11.2. | WIPiE cz.gosp. – 4- Lab. suszarnicze i odzyskiwanie substancji prozdrowotnych (0.111) | Piec muflowy | 1. | - Laboratoryjny piec muflowy, - Maksymalna temperatura pracy nie mniejsza niż 1150 ºC, - Minimalna pojemność komory 7 dm³, - Minimalne wymiary komory roboczej (szer. x wys. x gł.) 180 x 125 x 300mm - Minimalne wymiary gabarytowe pieca (szer. x wys. x gł.) 450 x 595 x 660 mm - Rozłożenie elementów grzejnych: ściany boczne, trzon, strop, - Mufla wykonana z twardej ceramiki, - Termopara nie gorsza niż typu K. - Dokładność nastawy temperatury, nie gorsza niż co 1ºC, - Programator temperatury typ PID: - umożliwiający zaprogramowanie krzywej wygrzewania złożonej z 10 etapów (jeden etap składający się temperatury zadanej, czasu dojścia oraz czasu przetrzymania) - programator temperatury w podstawie pieca - Obudowa wykonana ze stali nierdzewnej, fakturowanej, - Kominek wylotowy gazów procesowych zabudowany w tylnej ścianie pieca, - Drzwi pieca otwierane na prawą stronę lub z możliwością dwustronnego montażu, - Napięcie zasilania 230 V 50 Hz, - Moc znamionowa nie gorsza niż 2,6 kW, - Masa pieca nie większa niż: 47 kg, |  |  |
| 11.3. | WTŻ cz.gosp.-13- lab. Analityczne (0.64) | Piec muflowy | 1. | - Temperatura nie mniejsza niż: 1100 OC, - Objętość komory 2,5 l (+/- 20%), - Wymiary komory: 145 x 90 x 205 mm (+/- 10% dla każdego wymiaru) - Sterownik mocy z regulatorem temperatury z zaprogramowaniem czasu opóźnionego startu, czasu pracy w określonej temperaturze, - Dokładność regulacji temperatury nie gorsza niż: +/- 5 oC, - Materiał wykonania obudowy: stal co najmniej malowana proszkowo farbą odporną na temperaturę lub równoważny materiał wykazujący odporność na wysoką temperaturę panującą w piecu, - Drzwi ryglowane z odłącznikiem mocy, ryglowane jednopunktowo lub wielopunktowo, - Moc: 1,5 – 3 kW, - Napięcie 230V/50 Hz - Wyświetlacz z dwoma wyświetlaczami zadanej i aktualnej temperatury co najmniej 4 znakowy, - Półka zabezpieczająca sterownik i włącznik przed zawartością pieca |  |  |

| ZADANIE NR 12. – SPEKTROFOTOMETR Z PRZYSTAWKĄ ODBICIOWĄ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Wydział | Nazwa urządzenia | Ilość sztuk | MINIMALNE WYMAGANE PARAMETRY | OFEROWANE PARAMETRY (wypełnia Wykonawca poprzez pełny opis oferowanych parametrów, zaleca się, aby Wykonawca nie określał oferowanych parametrów słowem „TAK” lub innym ogólnym stwierdzeniem) | Oferowany typ-model, producent |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| 12.1. | WIPiE cz.gosp. – 4- Lab. suszarnicze i odzyskiwanie substancji prozdrowotnych (0.111) | Spektrofotometr z przystawką odbiciową ze zintegrowaną sferą całkującą | 1. | - Układ fotometryczny: optyka dwuwiązkowa, - Uchwyty na kuwety referencyjną i pomiarową o drodze optyczne co najmniej 10 mm, - Zakres pracy: co najmniej od 190 do 900 nm z możliwością rozszerzenia do co najmniej do 1400 nm, - Szerokość spektralna szczeliny: zmienna w zakresie co najmniej 0,1 do 5 nm, - Monochromator: w układzie Czerny-Turner z korekcją aberracji lub układ równoważny, - Siatka holograficzna posiadająca co najmniej 1200 linii/mm, - Dokładność długości fali nie gorsza niż: ± 0.1 nm - Poziom światła rozproszonego nie większy niż 0,005% (przy 220 nm, NaI) oraz nie większy niż 0,005% (przy 340 nm NaNO2), - Powtarzalność długości fali nie gorsza niż ± 0,05 nm, - Zakresy pomiarowe co najmniej: - absorbancja od -5 do 5 Abs, - transmitancja od 0,0 do 100000%, D - Dokładność fotometryczna nie gorsza niż ± 0,003 Abs (przy 1,0 Abs), - Powtarzalność fotometryczna nie gorsza niż ± 0,001 Abs (przy 1,0 Abs), - Stabilność linii bazowej: nie większa niż ± 0,0002 Abs/h (700 nm, po godzinie od włączenia źródła światła), - Poziom szumów: nie większy niż 0,00003 Abs (500 nm), - Detektor: fotopowielacz, - Źródło światła: dwie lampy (deuterowa i wolframowa halogenowa) automatycznie przełączane, z wbudowaną funkcją automatycznego ustawiania właściwej pozycji lampy, - Możliwość zmiany długości fali przełączenia oraz wyłączenia jednej z lamp w zakresie co najmniej od 290 do 370 nm (z krokiem co 0.1 nm), - W zestawie oprogramowanie do analizy barw w co najmniej następujących skalach: XYZ, Lab (Hunter), L*a*b, L*u*v, Munsell, dostosowane do urządzenia. Licencja bezterminowa, niewyłączna. Oprogramowanie dostarczone wraz z urządzeniem. - W zestawie sfera całująca o parametrach nie gorszych niż: - średnica wewnętrzna: 60 mm, - zakres falowy co najmniej 220-850 nm, - poziom szumów: 0.3% RMS przy 500 nm, - możliwość pomiary z wyłączeniem składowej zwierciadlanej, - wielkość próbki: 70 x 70 x 20 mm (kąt 0°); 70 x 70 x 12 mm (kąt 8°), - standard bieli minimum 500g BaSO4 umożliwiający kalibrację i sprawdzenie sfery, - 2 uchwyty na próbki proszkowe, - 2 uchwyty na kuwety o długości drogi optycznej co najmniej 10 mm, - Oprogramowanie zewnętrzne: kompatybilne z systemem operacyjnym posiadającym przez zamawiającego (pełna integracja z domeną Active Directory MS Windows , posiadaną przez Zamawiającego) sterujące przyrządem: - posiadające następujące tryby pracy: - tryb spektralny (zbieranie widma), - tryb fotometryczny (obliczenia ilościowe), - tryb kinetyczny (przebieg w czasie ), - pozwalające na obróbkę danych oraz tworzenie raportów, dające możliwość przekształcenia widm w tym obliczenia: pochodnych, wygładzania, konwersji Abs na %T i odwrotnie, - przekształcenie wykładniczych, konwersji Kubelki-Munka, - umożliwiające obliczenia ilościowe na widmach (piki, wartości maksymalne i powierzchnia itp. w określonych przedziałach długości fali), - obliczenia z współczynnikiem K, - tworzenie krzywych kalibracyjnych jedno- i wielopunktowych (dopasowywanie funkcji 1, 2 i 3 rzędu), - dające możliwość przetwarzania danych fotometrycznych przy użyciu funkcji definiowanych przez użytkownika (+, -, x, ÷, Log i Exp i inne funkcje, włącznie ze współczynnikami) - oraz obróbkę danych kinetycznych. - Laptop do obsługi spektrofotometru o minimalnych parametrach: - Procesor: z technologią wielordzeniową, w architekturze 64 bitowej, o bazowej częstotliwości procesora co najmniej 2.4 GHz pozwalający osiągnąć wynik w rankingu Passmark na poziomie co najmniej 17200 punktów (dane z dnia 07.04.2022 r.) https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php) , pamięć RAM 8GB SODIMM DDR4 , dysk twardy 256GB , rodzaj dysku SSD, typ ekranu matowy, przekątna ekranu co najmniej 15,6" , rozdzielczość ekranu 1920 x 1080 (HD) , karta graficzna UHD , dźwięk zintegrowany, łączność Wi-Fi 802.11 , Ethernet 10/100/1000 Mbit/s Bluetooth, głośniki, mikrofon, kamera, rodzaje wejść/wyjść: USB 3.1 , USB 2.0, czytnik kart pamięci, RJ-45 , HDMI DC-in (wejście zasilania), wbudowany napęd DVD (może być dołączany zewnętrzny), - mysz optyczna, - system operacyjny*, - gwarancja 36 miesięcy |  |  |
| *- wymagania do systemu operacyjnego - Pełna integracja z domeną Active Directory MS Windows (posiadaną przez Zamawiającego) - Naklejka na komputer zawierająca nazwę oprogramowania oraz klucz produktu, bez możliwości usunięcia. - Nie wymagający aktywacji za pomocą telefonu lub internetu oraz z możliwością zainstalowania niższych wersji systemu wspieranych przez producenta. - System operacyjny klasy PC musi spełniać następujące wymagania poprzez wbudowane mechanizmy, bez użycia dodatkowych aplikacji: - Możliwość dokonywania aktualizacji i poprawek systemu przez Internet z możliwością wyboru instalowanych poprawek. - Możliwość dokonywania uaktualnień sterowników urządzeń przez Internet – witrynę producenta systemu. - darmowe aktualizacje w ramach wersji systemu operacyjnego przez Internet (niezbędne aktualizacje, poprawki, biuletyny bezpieczeństwa muszą być dostarczane bez dodatkowych opłat) – wymagane podanie nazwy strony serwera WWW. - Internetowa aktualizacja zapewniona w języku polskim. - wbudowana zapora internetowa (firewall) dla ochrony połączeń internetowych; zintegrowana z systemem konsola do zarządzania ustawieniami zapory i regułami IPv4 i IPv6. - Zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujące elementy: menu, odtwarzacz multimediów, pomoc, komunikaty systemowe. - Wsparcie dla większości powszechnie używanych urządzeń peryferyjnych (drukarek, urządzeń sieciowych, standardów USB, Plug&Play, Wi-Fi). - Funkcjonalność automatycznej zmiany domyślnej drukarki w zależności od sieci, do której podłączony jest komputer. - Interfejs użytkownika działający w trybie graficznym z elementami 3D, zintegrowana z interfejsem użytkownika interaktywna część pulpitu służąca do uruchamiania aplikacji, które użytkownik może dowolnie wymieniać i pobrać ze strony producenta. - Możliwość zdalnej automatycznej instalacji, konfiguracji, administrowania oraz aktualizowania systemu. - Zabezpieczony hasłem hierarchiczny dostęp do systemu, konta i profile użytkowników zarządzane zdalnie; praca systemu w trybie ochrony kont użytkowników. - Zintegrowany z systemem moduł wyszukiwania informacji (plików różnego typu) dostępny z kilku poziomów: poziom menu, poziom otwartego okna systemu operacyjnego; system wyszukiwania oparty na konfigurowalnym przez użytkownika module indeksacji zasobów lokalnych. - Zintegrowane z systemem operacyjnym narzędzia zwalczające złośliwe oprogramowanie; aktualizacje dostępne u producenta nieodpłatnie bez ograniczeń czasowych. - Funkcje związane z obsługą komputerów typu TABLET PC, z wbudowanym modułem „uczenia się” pisma użytkownika – obsługa języka polskiego. - Funkcjonalność rozpoznawania mowy, pozwalającą na sterowanie komputerem głosowo, wraz z modułem „uczenia się” głosu użytkownika. - Zintegrowany z systemem operacyjnym moduł synchronizacji komputera z urządzeniami zewnętrznymi. - Wbudowany system pomocy w języku polskim. - Certyfikat producenta oprogramowania na dostarczany sprzęt. - Możliwość przystosowania stanowiska dla osób niepełnosprawnych (np. słabo widzących). - Możliwość zarządzania stacją roboczą poprzez polityki – przez politykę rozumiemy zestaw reguł definiujących lub ograniczających funkcjonalność systemu lub aplikacji. - Wdrażanie IPSEC oparte na politykach – wdrażanie IPSEC oparte na zestawach reguł definiujących ustawienia zarządzanych w sposób centralny. - Wsparcie dla logowania przy pomocy smartcard. - Rozbudowane polityki bezpieczeństwa – polityki dla systemu operacyjnego i dla wskazanych aplikacji. - System posiada narzędzia służące do administracji, do wykonywania kopii zapasowych polityk i ich odtwarzania oraz generowania raportów z ustawień polityk. - Wsparcie dla Sun Java i .NET Framework 1.1 i 2.0 i 3.0 – możliwość uruchomienia aplikacji działających we wskazanych środowiskach. - Wsparcie dla JScript i VBScript – możliwość uruchamiania interpretera poleceń. - Zdalna pomoc i współdzielenie aplikacji – możliwość zdalnego przejęcia sesji zalogowanego użytkownika celem rozwiązania problemu z komputerem. - Rozwiązanie służące do automatycznego zbudowania obrazu systemu wraz z aplikacjami. Obraz systemu służyć ma do automatycznego upowszechnienia systemu operacyjnego inicjowanego i wykonywanego w całości poprzez sieć komputerową. - Rozwiązanie umożliwiające wdrożenie nowego obrazu poprzez zdalną instalację. - Graficzne środowisko instalacji i konfiguracji. - Transakcyjny system plików pozwalający na stosowanie przydziałów (ang. quota) na dysku dla użytkowników oraz zapewniający większą niezawodność i pozwalający tworzyć kopie zapasowe. - Zarządzanie kontami użytkowników sieci oraz urządzeniami sieciowymi tj. drukarki, modemy, woluminy dyskowe, usługi katalogowe. - Udostępnianie modemu. - Oprogramowanie dla tworzenia kopii zapasowych (Backup); automatyczne wykonywanie kopii plików z możliwością automatycznego przywrócenia wersji wcześniejszej. - Możliwość przywracania plików systemowych. - System operacyjny musi posiadać funkcjonalność pozwalającą na identyfikację sieci komputerowych, do których jest podłączony, zapamiętywanie ustawień i przypisywanie do min. 3 kategorii bezpieczeństwa (z predefiniowanymi odpowiednio do kategorii ustawieniami zapory sieciowej, udostępniania plików itp.). - Możliwość blokowania lub dopuszczania dowolnych urządzeń peryferyjnych za pomocą polityk grupowych (np. przy użyciu numerów identyfikacyjnych sprzętu). |  |  |  |  |  |  |

| ZADANIE NR 13. - ANALIZATOR CZĄSTEK STAŁYCH |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Wydział | Nazwa urządzenia | Ilość sztuk | MINIMALNE WYMAGANE PARAMETRY | OFEROWANE PARAMETRY (wypełnia Wykonawca poprzez pełny opis oferowanych parametrów, zaleca się, aby Wykonawca nie określał oferowanych parametrów słowem „TAK” lub innym ogólnym stwierdzeniem) | Oferowany typ-model, producent |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| 13.1. | WIPiE Cz. niegospod, - 3 - Laboratorium ekstruzji i tłoczenia (0.110) | Analizator cząstek stałych | 1. | - Urządzenie do analizy wielkości cząstek w zakresie pomiarowym od 0,01 do 3500 μm, - Całkowicie zautomatyzowana analiza cząstek na podstawie dyfrakcji światła, - Detektor szeroko-kątowy zwiększający spektrum pomiaru oraz jego szybkość, - Rejestracja wartości pH i temperatury, - Automatyczna adjustacja wiązki lasera, - Pomiar na mokro wielkości cząstek stałych, zawiesin i emulsji, - Maksymalny czas pomiaru 10 s (± 2 s), - Oprogramowanie sterujące do kontroli, rejestracji i oceny wyników pomiarów, możliwość przedstawienia wyniku jako wykres, krzywa lub w formie tabeli z wartościami, - Kompaktowa budowa urządzenia i waga do 30 kg umożliwiająca instalację urządzenia na blacie laboratoryjnym, - Analizator spełniający standard ISO 13320 lub równoważny - Jednostka sterująca (zestaw komputerowy: komputer, system operacyjny, monitor) o konfiguracji dostosowanej do wymogów analizatora, umożliwiającej jego prawidłowe działanie. Wykonawca w kol. 6 (obok) wskaże konfigurację oferowanej jednostki sterującej: - Komputera (typ/model procesora, wielkość pamięci RAM, rodzaj i wielkość dysku, HDD/SSD oraz typ/model/wersja systemu operacyjnego; - Monitora (typ/model/wersja). |  |  |

| ZADANIE NR 14. - ZESTAW DO WESTERNBLOT |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Wydział | Nazwa urządzenia | Ilość sztuk | MINIMALNE WYMAGANE PARAMETRY | OFEROWANE PARAMETRY (wypełnia Wykonawca poprzez pełny opis oferowanych parametrów, zaleca się, aby Wykonawca nie określał oferowanych parametrów słowem „TAK” lub innym ogólnym stwierdzeniem) | Oferowany typ-model, producent |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| 14.1. | WTŻ cz. niegosp.-18-lab. Nutrigenomiki -PRACOWNIA PROTEOMIKI(0.47) | Zestaw do WesternBlot | 1. | - Zasilacz: - wymiary nie większe niż (L x W x H) 25 x 28,5 x 8 cm, - waga nie mniejsza niż 2 kg a nie większa niż 4 kg , - zasilanie: 100-240 V, - zakres wyjściowy, 250 V, 3.0 A, 300 W, - programowany zakres wyjściowy nie gorszy : 5-250 V (co 1 V), 0,001-3,0 A (co 0,01A), 1-300 W (co 1 W), - możliwość ustawienia stałego napięcia lub natężenia prądu, - timer w zakresie nie gorszym niż: 1 min - 99 godzin 59 minut, - możliwość pauzy i wznowienia pracy. - Zestaw do Western-Blot: - wymiary (L x W x H) 12 x 16 x 18 cm ( +/- 1 cm dla każdego wymiaru), - waga >1 kg, - maksymalny rozmiar żelu (W x L) 10 x 7,5 cm - elektroforeza do 4 żeli na raz, - transfer do 2 żeli na raz. |  |  |

| ZADANIE NR 15. – SUSZARKA KONWEKCYJNA |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Wydział | Nazwa urządzenia | Ilość sztuk | MINIMALNE WYMAGANE PARAMETRY | OFEROWANE PARAMETRY (wypełnia Wykonawca poprzez pełny opis oferowanych parametrów, zaleca się, aby Wykonawca nie określał oferowanych parametrów słowem „TAK” lub innym ogólnym stwierdzeniem) | Oferowany typ-model, producent |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| 15.1. | WTŻ cz.gosp.-20-pomieszczenie modułowe (0.13, 0.14, 0,15, 0.16) | Suszarka konwekcyjna | 1. | - Powierzchnia suszenia nie mniejsza niż 10 m2, - Wymuszony obieg powietrza suszącego, - Regulowana temperatura suszenia nie niższa niż: 80oC, - Tace surowcowe: - Liczba tac surowcowych nie mniejsza niż: 24, - Wymiary tac surowcowych nie mniejsze niż: 68x68cm, - tace stali nierdzewnej austenitycznej chromowo – niklowej, dopuszczonej do kontaktu żywnością lub ze stali nierdzewnej austenitycznej chromowo - niklowej z dodatkiem molibdenu, o podwyższonej odporności na korozję, dopuszczonej do kontaktu żywnością, - Panel operatorski umożliwiający zadanie parametrów suszenia, - Elektroniczny, automatyczny układ pomiaru i sterowania temperaturą, - Wymiary suszarki nie większe niż: wys. 150 cm, szer. 80 cm, gł. 100 cm, - Wyposażona w kółka umożliwiające łatwe przemieszczanie, - Obudowa wykonana ze stali nierdzewnej, umożliwiająca utrzymanie higieny i odporna na działanie kwasów organicznych, - Masa pustej suszarki nie większa niż: 100kg, - Moc nie mniejsza niż 5,5k W, - Zasilanie trójfazowe 400V, 50Hz, |  |  |

- Jestem świadomy odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 297 §1 Kodeksu karnego. Jednocześnie oświadczam, że wszystkie informacje podane we wskazanych wyżej oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. Prawdziwość powyższych informacji stwierdzam podpisem.