## Zadanie 1
Załącznik Nr 2/1
do SWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-87/24
Specyfikacja asortymentowo-ilościowo-cenowa przedmiotu zamówienia, wymagane parametry techniczno-użytkowe oraz inne wymagania jakościowe odnoszące się do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia
Zadanie Nr 1 Dostawa rękawic sterylnych, neoprenowych, bezpudrowych .
Lp. | Przedmiot zamówienia | Nazwa producenta / Nr katalogowy | Szacunkowa zamawiana ilość na okres 24 m-ce | Jednostka miary | Wielkość opakowania (podać) | Ilość opakowań (podać) | Cena jednostkowa netto za opakowanie | Stawka podatku VAT | Wartość netto | Wartość podatku VAT | Wartość brutto *
1. | Rękawice sterylne, neoprenowe, bezpudrowe do przygotowywania cytostatyków. Zarejestrowane jako produkt ochrony osobistej i wyrób medyczny, testowane na przenikalność większości najczęściej używanych cytostatyków w kontrolowanych dynamicznych warunkach; o anatomicznym kształcie zróżnicowanym na prawą i lewą dłoń. Mankiet prosty, przedłużony. Wewnętrzna powierzchnia rękawic polimerowa. Zewnętrzna powierzchnia rękawic gładka, antypoślizgowa z mikroteksturą. Grubość rękawicy: -na palcu 0,22 mm (+/-0,02 mm) -na dłoni 0,20 mm (+/-0,02 mm) -na mankiecie 0,20 mm (+/-0,02 mm) - długość min. 290 mm - AQL maks. 1,0 Zgodne z normą EN 455 1-2-3-4, EN 420,EN 388 , EN 16523-1; Przebadane zgodnie z normą ASTM D 6978-05 lub normą równoważną w zakresie odporności na przenikanie leków do chemioterapii . Oznaczenie CE zgodne MDD 93/42/EWG UE2016/425 Rozmiary 6.0-9.0 |  | 4000 | para
Wartość zamówienia ogółem:
* Wymagany sposób obliczania wartości brutto: Ilość x Cena jedn. netto = Wartość netto + Wartość VAT = Wartość brutto.
Oświadczamy, że spełniamy wszystkie parametry techniczno-użytkowe przedmiotu zamówienia.
.................................................. ………………………………………
Data podpis Wykonawcy

## Zadanie 2
Załącznik Nr 2/2
do SWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-87/24
Specyfikacja asortymentowo-ilościowo-cenowa przedmiotu zamówienia, wymagane parametry techniczno-użytkowe oraz inne wymagania jakościowe odnoszące się do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia
Zadanie Nr 2 Dostawa rękawic sterylnych, lateksowych, bezpudrowych.
Lp. | Przedmiot zamówienia | Nazwa producenta / Nr katalogowy | Szacunkowa zamawiana ilość na okres 24 m-ce | Jednostka miary | Wielkość opakowania (podać) | Ilość opakowań (podać) | Cena jednostkowa netto za opakowanie | Stawka podatku VAT | Wartość netto | Wartość podatku VAT | Wartość brutto *
1. | Rękawice sterylne, lateksowe, bezpudrowe do przygotowywania cytostatyków. Zarejestrowane jako produkt ochrony osobistej i wyrób medyczny, testowane na przenikalność większości najczęściej używanych cytostatyków w kontrolowanych dynamicznych warunkach; o anatomicznym kształcie zróżnicowanym na prawą i lewą dłoń. Mankiet prosty z niechlorowaną opaską. Wewnętrzna powierzchnia rękawic polimerowa z powłoką hydrofobową. Zewnętrzna powierzchnia rękawic teksturowana. Grubość rękawicy: - na palcu 0,22 mm (+/- 0,02 mm) - na dłoni 0,20 mm (+/- 0,02 mm) - na mankiecie 0,20 mm (+/- 0,02 mm) - długość min. 290 mm - AQL maks. 1,0 Zgodnie z normą EN 455 1-2-3-4, EN 420 , EN 388, EN 16523-1; Przebadane zgodnie z normą ASTM D 6978-05 lub normą równoważną w zakresie odporności na przenikanie leków do chemioterapii . Oznaczenie CE zgodne MDD 93/42/EWG UE 2016/425 Rozmiary 6.0-9.0 |  | 14000 | para
Wartość zamówienia ogółem:
* Wymagany sposób obliczania wartości brutto: Ilość x Cena jedn. netto = Wartość netto + Wartość VAT = Wartość brutto.
Oświadczamy, że spełniamy wszystkie parametry techniczno-użytkowe przedmiotu zamówienia.
.................................................. ………………………………………
Data podpis Wykonawcy

## Zadanie 3
Załącznik Nr 2/3
do SWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-87/23
Specyfikacja asortymentowo-ilościowo-cenowa przedmiotu zamówienia, wymagane parametry techniczno-użytkowe oraz inne wymagania jakościowe odnoszące się do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia
Zadanie Nr 3 Dostawa rękawic niesterylnych, nitrylowych.
Lp. | Przedmiot zamówienia | Nazwa producenta / Nr katalogowy | Szacunkowa zamawiana ilość na okres 24 m-ce | Jednostka miary | Wielkość opakowania (podać) | Ilość opakowań (podać) | Cena jednostkowa netto za opakowanie | Stawka podatku VAT | Wartość netto | Wartość podatku VAT | Wartość brutto *
1. | Rękawice niesterylne, nitrylowe do przenoszenia cytostatyków. Zarejestrowane jako produkt ochrony osobistej i wyrób medyczny, testowane na przenikalność większości najczęściej używanych cytostatyków w kontrolowanych dynamicznych warunkach. Kształt uniwersalny pasujące na lewą i prawą rękę. Mankiet rolowany, teksturowane na końcówkach palców, powierzchani zewnętrzna teksturowana. Grubość rękawicy: - na palcu 0,14 mm (+/- 0,02 mm) - na dłoni 0,13 (+/- 0,02 mm) - na mankiecie 0,11 mm (+/- 0,02 mm) - długość min. 290 mm Zgodne z normami EN 455-1-2-3, EN 374 , EN 420, przebadane zgodnie z normą ASTM D-6978-05 lub normą równoważną w zakresie odporności na przenikanie leków do chemioterapii. Rozmiary S-XL |  | 66000 | sztuka
Wartość zamówienia ogółem:
* Wymagany sposób obliczania wartości brutto: Ilość x Cena jedn. netto = Wartość netto + Wartość VAT = Wartość brutto.
Oświadczamy, że spełniamy wszystkie parametry techniczno-użytkowe przedmiotu zamówienia.
.................................................. ………………………………………
Data podpis Wykonawcy

## Zadanie 4
Załącznik Nr 2/4
do SWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-87/24
Specyfikacja asortymentowo-ilościowo-cenowa przedmiotu zamówienia, wymagane parametry techniczno-użytkowe oraz inne wymagania jakościowe odnoszące się do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia
Zadanie Nr 4 Dostawa rękawic chirurgicznych sterylnych lateksowych bezpudrowych.
Lp. | Przedmiot zamówienia | Nazwa producenta / Nr katalogowy | Szacunkowa zamawiana ilość na okres 24 m-ce | Jednostka miary | Wielkość opakowania (podać) | Ilość opakowań (podać) | Cena jednostkowa netto za opakowanie | Stawka podatku VAT | Wartość netto | Wartość podatku VAT | Wartość brutto *
1. | Rękawice chirurgiczne lateksowe, bezpudrowe, sterylne, kształt anatomiczny, kolor biały, mankiet prosty z taśmą adhezyjną, powierzchania zewnętrzna mikroteksturowa i silikonowa, chlorowana, powierzchnia wewnętrzna pokryta polimerem i silikonem. Grubość rękawicy: - na palcu 0,22 mm (+/- 0,02 mm) - na dłoni 0,20 (+/- 0,02 mm) - na mankiecie 0,20mm (+/- 0,02 mm) - długość min. 290 mm Poziom protein lateksu<30µg/g; badane metodą Lowry'ego. Zgodnie z normą EN 455 1-2-3 Rozmiary 6.0-8.0 |  | 4000 | para
Wartość zamówienia ogółem:
* Wymagany sposób obliczania wartości brutto: Ilość x Cena jedn. netto = Wartość netto + Wartość VAT = Wartość brutto.
Oświadczamy, że spełniamy wszystkie parametry techniczno-użytkowe przedmiotu zamówienia.
.................................................. ………………………………………
Data podpis Wykonawcy

## Zadanie 5
Załącznik Nr 2/5
do SWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-87/24
Specyfikacja asortymentowo-ilościowo-cenowa przedmiotu zamówienia, wymagane parametry techniczno-użytkowe oraz inne wymagania jakościowe odnoszące się do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia
Zadanie Nr 5 Dostawa rękawic chirurgicznych, niesterylnych nitrylowych bezpudrowych.
Lp. | Przedmiot zamówienia | Nazwa producenta / Nr katalogowy | Szacunkowa zamawiana ilość na okres 24m-cy | Jednostka miary | Wielkość opakowania (podać) | Ilość opakowań (podać) | Cena jednostkowa netto za opakowanie | Stawka podatku VAT | Wartość netto | Wartość podatku VAT | Wartość brutto *
1. | Rękawice diagnostyczne niesterylne nitrylowe bezpudrowe chlorowane, teksturowane na końcach palców, o grubości na palcu 0,09 - 0,10 mm, na dłoni 0,06- 0,07 mm, na mankiecie 0,05-0,06 mm, o długości minimum 240 mm; będące wyrobem medycznym klasy I zgodnym z Rozporządzeniem (UE) 2017/745 i środkiem ochrony indywidulanej kategorii III typu B potwierdzone certyfikatem, zgodne z normami EN 455-1,2,3,4; EN 374-1, EN 374-2, EN 16523-1; EN 374-5, EN 420; przebadane zgodnie z normą EN 16523-1 na przenikanie 3 substancji chemicznych: 40% wodorotlenku sodu na poziomie 6; 37% formaldehydu na poziomie 6; 30% nadtlenku wodoru - na poziomie 2; potwierdzone badaniami Jednostki Notyfikowanej; przebadane na przenikanie wirusów i patogenów krwiopochodnych zgodnie z ASTM F 1671; dopuszczone do kontaktu z żywnością zgodnie z Rozporządzeniem (WE) 1935/2004 i Rozporządzeniem (WE) 10/2011, potwierdzone stosowną deklaracją; AQL 1,00 - 1,5; na opakowaniu jednostkowym umieszczone oznakowanie: 2017/745 klasa I, 2016/425 kategoria III, EN 455, EN 374, EN 16523-1, EN 420, ASTM F 1671, poziom AQL, piktogram "do kontaktu z żywnością" zgodny z Rozporządzeniem (WE) 1935/2004; piktogram „wyrób medyczny”, oznakowanie poziomów odporności na przenikanie substancji w postaci piktogramu i tabeli, piktogramy określające warunki przechowywania w tym temperaturę od 5 do 35 stopni Celsjusza; rozmiary XS -XL. 1 opakowanie 100 szt. |  | 150000 | opakowanie
1 opakowanie -100 szt.
* Wymagany sposób obliczania wartości brutto: Ilość x Cena jedn. netto = Wartość netto + Wartość VAT = Wartość brutto.
Oświadczamy, że spełniamy wszystkie parametry techniczno-użytkowe przedmiotu zamówienia.
Zamawiający dopuszcza inną wielkość opakowania z przeliczeniem.
.................................................. ………………………………………
Data podpis Wykonawcy