## INSTRUKCJA
INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA ARKUSZA ASORTYMENTOWO- CENOWEGO
WYKONAWCA WYPEŁNIA ARKUSZ ASORTYMENTOWO- CENOWY (Załącznik nr 2 do ogłoszenia), poprzez wypełnienie wszystkich białych, niezacienionych pól podając dane oferowanego asortymentu, w tym konkretne wartości parametrów
Dostawa obejmuje sprzęt fabrycznie nowy, wcześniej nie używany. Niedopuszczalne jest zaoferowanie sprzętu pokazowego, powystawowego itp.
Poprawnie wypełniony oryginalny ARKUSZ ASORTYMENTOWO- CENOWY, w kolumie 2 musi zawierać jego jednoznaczne określenie sprzętu poprzez podanie nazwy producenta, nazwy handlowej urządzenia wraz ze wskazaniem modelu (jeżeli dotyczy) oraz numer katalogowy producenta, tj. indywidualny numer nadany przez producenta swojemu produktowi, który określa jego charakterystyczne i indywidualne cechy i parametry. W przypadku, gdy dany producent nie nadaje swojemu produktowi „numeru katalogowego” - wykonawca wpisuje np. "nie dotyczy"
Każdy z wierszy, w których Zamawiający określił wymagane parametry minimalne, Wykonawca zobowiązany jest wypełnić poprzez podanie wartości parametrów zaoferowanego sprzętu. Wpisana przez Wykonawcę treść powinna w sposób nie budzący wątpliwości potwierdzać, że zaoferowane urządzenie spełnia wymagania określone przez Zamawiającego. Ewentualne wyjaśnienia treści oferty nie mogą prowadzić do zmiany treści oferty, tj. zmiany modelu/typu zaoferowanego sprzętu
W przypadku, gdy Wykonawca dokona przepisania informacji z kolumny "Parametry wymagane minimalne" bez podania jakichkolwiek innych wymaganych informacji tj. nazwy producenta, typu/modelu i Kodu producenta (w przypadku konieczności jego wpisania), Zamawiający uzna, że oferta została złożona niezgodnie z zapisami SWZ i taką ofertę wykonawcy odrzuci.
Wprowadzenie zmian treści Załącznika nr 2, w których wyniku Wykonawca nie potwierdzi wszystkich wymaganych przez Zamawiającego parametrów i właściowości oferowanych urządzeń, skutkować będzie odrzuceniem oferty zgodnie z przepisami ustawy. Zamawiający zaleca wykorzystanie formularza załącznika nr 2 stanowiącego część dokumentacji postępowania
Zamawiający bezwględnie wymaga, by asortyment zaoferowany przez Wykonawcę w swojej ofercie był oznaczony w sposób bezspornie go indentyfikujący. Takie oznaczenie oferowanego asortymentu pozwoli Zamawiającemu jednocznie ocenić, czy zaoferowany sprzęt spełnia parametry wymagane minimalne oraz uchroni Wykonawcę przed ewentualnymi skutkami zmiany treści oferty w przypadku konieczności jej wyjaśnienia przez Zamawiającego w przypadku jej niejednoznaczności.
W przypadku rozbieżności pomiędzy danymi technicznymi oferowanego sprzętu a danymi występującymi pod podanym numerem katalogowym, Zamawiający przyjmie dane wynikające z numeru katalogowego producenta
Plik należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym Wykonawcy, bądź osoby uprawnionej do występowania w jego imieniu.

## CZĘŚĆ 1
11/ZP/2023/N
CZĘŚĆ 1
ARKUSZ ASORTYMENTOWO- CENOWY |  | Załącznik nr 2a do Ogłoszenia/Umowy
Parametry wymagane nie gorsze niż | Parametry oferowane | Liczba sztuk | Cena jednostkowa brutto (PLN) za szt. | Wartość brutto w PLN (kol. 3 x kol. 4)
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Inkubator laboratoryjny Preferowany producent: STEINBERG Preferowany model: EX10030734 | Inkubator laboratoryjny | 1 |  | 0
Producent: ………………………………………………………………
Model :…………………………………………………
Wyświetlacz LCD | TAK/NIE*
Napięcie 230 V | TAK/NIE*
Moc 600 W | Moc ….......... W
Wymiar wewnętrzny 50 x 45 x 55 cm | Wymiar wewnętrzny ….... x ….... x ….... cm
Temperatura utrzymywana wewnątrz urządzenia w zakresie: 5 - 70 °C | Temperatura wewnątrz w zakresie: …...- …..... °C
Wahanie temperatury ± 1.5 °C | Wahanie temperatury ± …....... °C
Pojemność: 125 l | Pojemność: …...... l
Materiał:  stal (Q235),  stal nierdzewna (SS 201),  plastik (ABS),  organiczna krzemionka,  szkło hartowane,  aluminium,  wełna mineralna. | Materiał:  …..................................,  …..................................,  …..................................,  …..................................,  …..................................,  …..................................,  …..................................,
Rozdzielczość 0,1 | Rozdzielczość …......
Minutnik - zakres czasu 0-9999 min | Minutnik - zakres czasu …...-…...... min
Minutnik: Tak z automatycznym wyłączaniem po upływie nastawionego czasu | TAK/NIE*
Cyrkulacja powietrza: Tak | TAK/NIE*
Samoregulacja PID: Tak | TAK/NIE*
Ostrzeżenie o przekroczeniu temperatury: Tak | TAK/NIE*
Hermetyczność – żaroodporna uszczelka drzwi wykonana z gumy silikonowej | TAK/NIE*
Wymiary: (DxSxW) 67.5 x 58 x 82 cm | Wymiary: (DxSxW) …...... x …...... x …......cm
Waga: 48.5 kg | Waga: …...... kg
Okablowanie: Tak | TAK/NIE*
Instrukcja obsługi: Tak | TAK/NIE*
Instalacja oraz przeszkolenie z obsługi sprzętu dla 2 osób. | TAK/NIE*
Gwarancja: - zakres: standardowa producenta, - czas: 24 miesiące. | Gwarancja: - zakres: ….................................................................. - czas: …...................................................
| RAZEM |  |  | 0
* Niepotrzebne skreślić lub wykasować |  | Plik należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym Wykonawcy, bądź osoby uprawnionej do występowania w jego imieniu.
Miejsce dostawy:
Katedra Geobotaniki i Ekologii Roślin, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, ul. Banacha 12/16, 90-237 Łódź, Budynek Biologii A, pokój 110

## CZĘŚĆ 2
11/ZP/2023/N
CZĘŚĆ 2
ARKUSZ ASORTYMENTOWO- CENOWY |  | Załącznik nr 2b do Ogłoszenia/Umowy
Parametry wymagane nie gorsze niż | Parametry oferowane | Liczba sztuk | Cena jednostkowa brutto (PLN) za szt. | Wartość brutto w PLN (kol. 3 x kol. 4)
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Spektrofotometr Preferowany producent: AOE Instruments Preferowany model: UV 1800 | Spektrofotometr | 1 |  | 0
Producent: ………………………………………………………………
Model :…………………………………………………
Zakres pracy 190-1100 nm. | Zakres pracy …………… - …………… nm.
Jednowiązkowy spektrofotometr, | TAK/NIE*
monochromator 1200 linii/mm. | monochromator ………………… linii/mm.
Szczelina 2 nm. | Szczelina ………… nm.
Dokładność długości fali ±0,5 nm. | Dokładność długości fali ±………… nm.
Powtarzalność długości fali 0,2 nm. | Powtarzalność długości fali ………nm.
Dokładność fotometryczna ± 0.002A (0-0.5Abs), ± 0.004A (0.5-1.0Abs), ± 0.5% T (0100% T). | Dokładność fotometryczna ± ………A (………-………Abs), ± ………A (………-………Abs), ± ………% T (………-………% T).
Światło rozproszone < 0.04 T @ 360nm; 220nm. | Światło rozproszone < ……… T @ ………nm; …………nm.
Stabilność ± 0.001 A / h @ 500nm | Stabilność ± ………………… A / h @ …………………nm
Szumy ± 0.0005Abs | Szumy ± …………………………Abs
Kolorowy wyświetlacz LCD, | Kolorowy wyświetlacz ……………,
­ 480x256 pikseli, | ­ ……………x…………… pikseli,
­ klawiatura membranowa. | ­ klawiatura ………………………….
Źródło światła: lampa wolframowa i deuterowa. | Źródło światła: ………………………………………………………………….
Detektor fotodioda. | TAK/NIE*
Porty: USB do podłączenia do komputera, dysku USB, port do podłączenia drukarki. | TAK/NIE*
Uchwyt minimum 4 pozycyjny na kuwety 10 mm. | Uchwyt ……… pozycyjny na kuwety ……… mm.
Pomiary: absorbancji, krzywej standardowej, kinetyczne, przy wielu długościach fali. | TAK/NIE*
Minimum 2 kuwety kwarcowe i 4 kuwety szklane w zestawie dołączonym do urządzenia | …………… kuwety kwarcowe i …………… kuwety szklane w zestawie dołączonym do urządzenia
Oprogramowanie komputerowe umożliwiające dokonanie pomiarów: | Oprogramowanie komputerowe umożliwiające dokonanie pomiarów:
­ przy stałej długości fali, | TAK/NIE*
­ analiz ilościowej z krzywymi kalibracyjnymi, | TAK/NIE*
­ pomiarów widma, | TAK/NIE*
­ pomiarów kinetycznych oraz | TAK/NIE*
­ oznaczania stężenia DNA/RNA i białek, | TAK/NIE*
­ analiz danych oraz ich przetwarzania, | TAK/NIE*
­ pomiarów jednej, dwóch lub trzech długości fali oraz pochodnych pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia. | TAK/NIE*
Instalacja oraz przeszkolenie z obsługi sprzętu dla 2 osób. | TAK/NIE*
Gwarancja: - zakres: standardowa producenta, - czas: 24 miesiące. | Gwarancja: - zakres: ….................................................................. - czas: …...................................................
| RAZEM |  |  | 0
* Niepotrzebne skreślić lub wykasować |  | Plik należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym Wykonawcy, bądź osoby uprawnionej do występowania w jego imieniu.
Miejsce dostawy:
Katedra Geobotaniki i Ekologii Roślin, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, ul. Banacha 12/16, 90-237 Łódź, pokój 8A

## CZĘŚĆ 3
11/ZP/2023/N
CZĘŚĆ 3
ARKUSZ ASORTYMENTOWO- CENOWY |  | Załącznik nr 2c do Ogłoszenia/Umowy
Parametry wymagane nie gorsze niż | Parametry oferowane | Liczba sztuk | Cena jednostkowa brutto (PLN) za szt. | Wartość brutto w PLN (kol. 3 x kol. 4)
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Uchwyt termostatowany systemem Peltiera do spektrofotometru | Uchwyt termostatowany do spektrofotometru | 1 |  | 0
Producent: ………………………………………………………………
Model :…………………………………………………
możliwość umieszczenia dwóch kuwet 1 cm - kuweta pomiarowa oraz kuweta referencyjna | TAK/NIE*
tepmperatura pracy co najmniej od -5°C do 105°C przy temperaturze pokojowej 25°C | tepmperatura pracy ]od ….....°C do …..........°C przy temperaturze pokojowej 25°C
dokładność temperatury nie gorsza niż +/-0,1°C | dokładność temperatury +/- ..............°C
chłodzony powietrzem | TAK/NIE*
Temperatura kontrolowana z poziomu oprogramowania | TAK/NIE*
uchwyt zapewnia możliwość mieszania próbki | TAK/NIE*
Kompatybilność ze spektrofotometrem UV - Vis Analityk Jena SPECORD | TAK/NIE*
Instalacja oraz przeszkolenie z obsługi sprzętu dla 3 osób. | TAK/NIE*
Gwarancja: - zakres: standardowa producenta, - czas: 12 miesiące. | Gwarancja: - zakres: ….................................................................. - czas: …...................................................
| RAZEM |  |  | 0
* Niepotrzebne skreślić lub wykasować |  | Plik należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym Wykonawcy, bądź osoby uprawnionej do występowania w jego imieniu.
Miejsce dostawy:
Katedra Chemii Fizycznej, Wydział Chemii, ul. Pomorska 165, 90-236 Łódź pokój 19c

## CZĘŚĆ 4
11/ZP/2023/N
CZĘŚĆ 4
ARKUSZ ASORTYMENTOWO- CENOWY |  | Załącznik nr 2d do Ogłoszenia/Umowy
Parametry wymagane nie gorsze niż | Parametry oferowane | Liczba sztuk | Cena jednostkowa brutto (PLN) za szt. | Wartość brutto w PLN (kol. 3 x kol. 4)
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Suszarka Laboratoryjna do suszenia osadów w datowaniu metodą optycznie stymulowanej luminesencji | Suszarka Laboratoryjna | 1 |  | 0
Producent: …………………………………………………
Model :…………………………………………………
- obieg powietrza: naturalny, | TAK/NIE*
- pojemność komory: 14 - 16 l | - pojemność komory: …............. l |  |  |  | ▪
- zakres temperatury od 5°C powyżej temperatury otoczenia do minimum 250°C | - zakres temperatury od ….....°C powyżej temperatury otoczenia do …........°C
- drzwi prawe | TAK/NIE*
- wymiary zewnętrzne: ▪szerokość maksimum 520mm, ▪wysokość minimum 540 mm, ▪głębokość minimum 450mm | - wymiary zewnętrzne: ▪szerokość …........mm, ▪wysokość ….......... mm, ▪głębokość …...........mm
- moc znamionowa: minimum 600W | - moc znamionowa: …............W
- brak światła we wnętrzu komory | TAK/NIE*
Gwarancja: - zakres: standardowa producenta, - czas: 24 miesiące. | Gwarancja: - zakres: ….................................................................. - czas: …...................................................
| RAZEM |  |  | 0
* Niepotrzebne skreślić lub wykasować |  | Plik należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym Wykonawcy, bądź osoby uprawnionej do występowania w jego imieniu.
Miejsce dostawy:
Pracownia Datowania i Konserwacji Zabytków, Instytut Archeologii UŁ, ul. Narutowicza 65, 90-131 Łódź, poziom -1