[image: image4.jpg]Fundusze
Europejskie

Dofinansowane przez
Unie Europejska

*

* X

* ok

PLAN
=-—_- ODBUDOWY

KRAJOWY
=





Szp-241/FZ-062/  945  /2025





             Wrocław, dnia 14.11.2025 r.
INFORMACJA NR 2 DLA WYKONAWCÓW 
Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu przy ul. Kamieńskiego 73a zgodnie z art. 135 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 t.j.) jako kierownik Zamawiającego przekazuje treść zapytań oraz wyjaśnienia do postępowania pn.: ,, „KPO 1 D1 - 6.6 - Zakup sprzętu i wyposażenia wykorzystywanego w terapii pacjentów onkologicznych - Zakup systemu chłodzenia skóry oraz urządzenia do kontroli płynów”
Pytanie nr 1 - Dotyczy  Załącznik nr 6 Zadania nr 1 - System do chłodzenia skóry w trakcie chemioterapii – 2 szt.
Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie urządzenia ChemoCare CIA niemieckiej firmy Hilotherm jako rozwiązania funkcjonalnie zbliżonego, przeznaczonego do chłodzenia skóry głowy w celu ograniczenia ryzyka utraty włosów u pacjentów poddawanych chemioterapii.

[image: image5.png]



Informujemy, że systemy chłodzenia skóry głowy tej firmy są powszechnie stosowane zarówno w Niemczech jak i 20 innych krajach. Wysoka skuteczność terapeutyczna została potwierdzona badaniami i referencjami. Urządzenia cechują się kompaktową konstrukcją i niskimi kosztami eksploatacji ze względu na wykorzystanie demineralizowanej wody jako czynnika chłodzącego. Uniwersalne okrycia do chłodzenia głowy posiadają funkcjonalność dopasowania do wielkości głowy pacjenta a czepki mocujące dostępne są w kilku rozmiarach.

[image: image2]
Ze względu na fakt, iż urządzenie ChemoCare CIA przystosowane jest do obsługi jednego pacjenta, zwracamy się z prośbą o dopuszczenie zaoferowania zestawu składającego się z 2 urządzeń umieszczonych na jednym wózku w celu spełniania zapisów pkt. 6 – jak na zdjęciu poniżej
[image: image3.jpg]



W przypadku dopuszczenia ww. rozwiązania prosimy dopuszczenie poniższych parametrów:
	Parametr obecny:
	Prosimy o dopuszczenie:

	Urządzenie mobilne, umożliwiające łatwy i bezpieczny transport. Wyposażone w 4 kółka z opcją blokady.
	Urządzenie mobilne, umożliwiające łatwy i bezpieczny transport -wyposażone w wózek

	Urządzenie chłodnicze w obudowie ze stali powlekanej.
	Urządzenie chłodnicze w obudowie ze tworzywa ABS

	Urządzenie wyposażone w dwa uchwyty do transportu.
	Urządzenie wyposażone w uchwyt do przenoszenia
-może być transportowane zarówno na wózku jak i bez wózka.

	Urządzenie obsługiwane za pomocą ekranu dotykowego LCD minimum 7''.
	Urządzenie obsługiwane za pomocą przycisków membranowych z wyświetlaczem o wymiarach 7x4 cm

	Urządzenie do obsługi jednego lub dwóch pacjentów w tym samym czasie.
	Zestaw 2 urządzeń - każde do obsługi jednego pacjenta w tym samym czasie

Możliwość umieszczenia 2 urządzeń na jednym wózku – wózek w komplecie.


	Zabezpieczenie w przypadku osiągnięcia zbyt niskich temperatur płynu.
	Zabezpieczenie w przypadku osiągnięcia zbyt niskich temperatur płynu.

	Pojemność zbiornika na płyn: 3,5 litra.
	Pojemność zbiornika na płyn: 2,25 litra.

	Temperatura pracy płynu chłodzącego utrzymywana w zakresie od -4°C do -3.5°C.
	Urządzenie pracuje w trybie temperatury docelowej 5°C, co pozwala na uzyskanie temperatury skóry głowy ok. 19°C pod okryciem chłodzącym.

	Waga: do 44 kg.
	Waga urządzenia około 10 kg bez płynu / 12 kg z płynem

	Maksymalne wymiary zewnętrzne urządzenia: 320 x 640 x 420 mm (Szerokość x Wysokość x Głębokość).
	Wymiary zewnętrzne urządzenia: 430 mm x 275 mm x 268 mm

	Maksymalna wysokość urządzenia z wspornikami: 1650 mm.
	Wysokość z urządzeniem poniżej 1650mm. Możliwość regulacji uchwytu na czepki w zakresie 1350mm do 1800 mm.

	Napięcie zasilania: 220-240 V, 50/60 Hz, 850 VA
	Napięcie zasilania: 230 V, 50 Hz, 320 VA.

	Temperatura kontrolowana przez termostat elektroniczny.
	Temperatura kontrolowana przez czujniki temperatury z dokładnością ±1°C

	Ciągła kontrola temperatury płynu chłodzącego.
	Ciągła kontrola temperatury płynu chłodzącego

	Ciągła kontrola przepływu płynu chłodzącego.
	Wizualna kontrola przepływu

	Optyczny i akustyczny alarm wysokiej temperatury.
	Optyczny i akustyczny alarm wysokiej temperatury.


	Optyczny i akustyczny alarm niedoboru płynu chłodzącego.
	Optyczny i akustyczny alarm niedoboru płynu chłodzącego.

	Sprężarka: Jednostka uszczelniona hermetycznie z chłodziwem bez freonu.
	Sprężarka: Jednostka hermetycznie uszczelniona z czynnikiem chłodniczym wolnym od freonu

(CFC-free). Czynnik chłodniczy R513A.

	Ciecz robocza: roztwór soli organicznych i substancji zapobiegających korozji, koloryzowany nietoksycznym barwnikiem roślinnym klasy spożywczej.
	Ciecz robocza: woda demineralizowana ze środkiem dezynfekującym, np. Sanosil.

	Przewód zasilający o długości 2 m.
	Przewód zasilający o długości 2 m.

	Zestaw izolowanych węży na płyn chłodzący z szybkozłączkami, regulowanymi ramionami z uchwytem na wąż z płynem chłodzącym - 2 szt.
	Zestaw izolowanych węży na płyn chłodzący z szybkozłączkami - 2 szt.

	Znak CE. Wyrób medyczny wyprodukowany zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych.
	Znak CE. Wyrób medyczny wyprodukowany zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych.

	Certyfikat FDA.
	Prosimy o odstąpienie od wymogu posiadania certyfikatu FDA. Certyfikat ten potwierdza dopuszczenie wyrobu medycznego do obrotu na rynku Stanów Zjednoczonych i nie ma mocy prawnej na terenie Unii Europejskiej.


	Czepki wraz ze stojakiem dla 2 czepków
	Czepki wraz ze stojakiem dla 2 czepków

	Czepki z pokrowcem neoprenowym w różnych rozmiarach oznaczonych kolorystycznie:
8 (osiem) sztuk (dla jednego systemu)
	Czepki z pokrowcem mocującym w różnych rozmiarach:
8 (osiem) sztuk (dla jednego systemu – zestawu 2 urządzeń)

	Waga: maksimum 1kg każdy, wliczając płyn i powłokę ochronną.
	Waga: maksimum 1kg każdy, wliczając płyn i powłokę ochronną.


Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe i podtrzymuje zapisy zgodnie z SWZ.
     Powyższe zmiany są integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia i dotyczą wszystkich Wykonawców, biorących udział w w/w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę z uwzględnieniem powyższego.
PAGE  
Szp-241/FZ-062/2025


KPO1 D1- 6.6






[image: image1.jpg]


[image: image4.jpg]