Załącznik nr 2

PARAMETRY TECHNICZNE

Pakiet II. Autokeratorefraktometr z wyposażeniem – 1 kpl.

Wykonawca:	                 ……………………………………………..

Nazwa i typ:	……………………………………………..

Producent/ Kraj :	……………………………………………..

Rok produkcji :	sprzęt fabrycznie nowy – nieużywany / nie wcześniej niż 2020r

Do oferty należy  załączyć materiały w języku polskim potwierdzające spełnienie poniższych wymagań – z zaznaczeniem w tabeli nr strony na której jest potwierdzony dany parametr, w załączonych materiałach należy zakreślić właściwy fragment i wpisać którego punktu dotyczy.

*Odpowiedź NIE w przypadku parametrów wymaganych  powoduje odrzucenie oferty

| Lp. | PARAMETRY TECHNICZNE | PARAMETRY WYMAGANE | PARAMETRY OFEROWANE / NR STRONY W MATERIAŁACH INFORMACYJNYCH DOŁĄCZONYCH DO OFERTY |
| --- | --- | --- | --- |
| A | PARAMETRY OGÓLNE |  |  |
|  | Wszystkie ruchy główne głowicy sterowane joystickiem | TAK, podać |  |
|  | Kolorowy, dotykowy, ekran LCD o przekątnej min. 8,5”. | TAK, podać |  |
|  | Funkcja pomiaru auto start i manualnie | TAK, podać |  |
|  | Minimalna średnica źrenicy 2 mm, | TAK, podać |  |
|  | Możliwość pomiaru średnicy źrenicy, rogówki, | TAK, podać |  |
|  | Zakres pomiaru refrakcji sfery od -25D do +22D z dokładnością 0,12D i 0,25D | TAK, podać |  |
|  | Zakres pomiaru cylindra od -10D do +10D, z dokładnością 0,12D i 0,25D | TAK, podać |  |
|  | Pomiar osi cylindra od 0 do 180 stopni, co 1 stopień | TAK, podać |  |
|  | Możliwość przedstawienia wyniku dla soczewki oddalonej (pomiar od jej tylnej powierzchni) od szczytu rogówki (VD) w odległości 0mm, 12.00mm, 13.75mm | TAK, podać |  |
|  | Pojedynczy pomiar refrakcji realizowany poprzez skanowanie układu optycznego oka wiązką w kształcie okręgu, w obszarze większym niż wielkość kołowa wiązki, fizyczne uśrednienie pojedynczego wyniku w obszarze pomiarowym | TAK, podać |  |
|  | Rozluźnianie akomodacji badanego poprzez ruch optotypu | TAK, podać |  |
|  | Funkcja szybkich pomiarów, realizowana poprzez wyłączenie procedury rozluźnienia akomodacji po pierwszym pomiarze | TAK, podać |  |
|  | Możliwość pomiarów keratometrycznych | TAK, podać |  |
|  | Zakres pomiaru mocy rogówki od 67,5D do 33,75D z krokiem 0,12D lub 0,25D | TAK, podać |  |
|  | Zakres pomiaru mocy astygmatyzmu rogówki od -10D do +10D z krokiem 0,12D lub 0,25D | TAK, podać |  |
|  | Pomiar osi astygmatyzmu rogówki od 0 do 180 stopni co 1 stopień | TAK, podać |  |
|  | Funkcja pomiaru oka z soczewką wszczepioną (IOL) | TAK, podać |  |
|  | Wbudowana drukarka, umożliwiająca bezpośredni wydruk dokonanych pomiarów | TAK, podać |  |
|  | Możliwość podłączenia z urządzeniami peryferyjnymi poprzez złącze LAN (Export), USB (Import), RS-232C (Export). | TAK, podać |  |
|  | W zestawie stolik okulistyczny pod dwa urządzenia z elektryczną regulacją wysokości oraz taboret z regulacją hydrauliczną wysokości, stabilny, na pięcioramiennej podstawie, osadzony na stabilnych stopkach (bez kółek), siedzisko tapicerowane o grubości minimum 50mm, tapicerka zmywalna, możliwość wyboru koloru tapicerki przed dostawą | TAK, podać |  |
| B. | INNE |  |  |
| 1 | Instrukcja obsługi i użytkowania w języku polskim, w formie papierowej i elektronicznej, skrócona wersja instrukcji obsługi i BHP w formie zalaminowanej (jeżeli Wykonawca posiada), paszport techniczny, karta gwarancyjna, wykaz punktów serwisowych, kopie dokumentów wraz z tłumaczeniem w przypadku oryginału w języku obcym: Certyfikat CE (jeżeli dotyczy) oraz Deklaracja Zgodności – wystawiona przez producenta wykazu czynności serwisowych, które mogą być wykonywane przez użytkownika samodzielnie nieskutkujące utratą gwarancji | TAK z dostawą |  |
| 2 | Czy producent zaleca wykonywanie przeglądów technicznych? Jeżeli TAK podać częstotliwość wykonania przeglądów technicznych zalecanych przez producenta | TAK/NIE Podać jeśli zalecane |  |

Treść oświadczenia wykonawcy:

- Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania postępowania do dostarczenia sprzętu spełniającego wyspecyfikowane parametry.

- Oświadczamy, że oferowany, powyżej wyspecyfikowany sprzęt jest kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do eksploatacji, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo