CZĘŚĆ 1

Opis wymagań granicznych

Wymagania graniczne dotyczące dostawy: (1) różnych zestawów diagnostycznych CE IVD 
do badań molekularnych posiadających walidację Producenta z dzierżawionym przez Zamawiającego aparatem GeneProof croBEE Real-Time PCR System oraz (2) materiałów zużywalnych do dzierżawionego aparatu GeneProof croBEE Real-Time PCR System w technologii RT PCR

Część 1 poz. 1  Zestaw CE IVD do wykrywania DNA wirusa Espatin Barr (EBV) metodą ilościową**

| Lp. | ### Nazwa parametru | Potwierdzenie spełnienia (należy wpisać Tak lub Nie)* |
| --- | --- | --- |
| 1 | Walidacja zestawu obejmuje następujące materiały: - płyn mózgowo-rdzeniowy (PMR) - Krew pełna z EDTA Informacja o walidacji podana w manualu do testu |  |
| 2 | Jednoetapowa reakcja amplifikacji/detekcji w technologii Real-time PCR |  |
| 3 | Testy zawierają kompletny zestaw odczynników oraz kontroli koniecznych do amplifikacji/detekcji EBV DNA z użyciem specyficznych dla EBV DNA starterów i sond detekcyjnych |  |
| 4 | Wymagana kontrola wewnętrzna reakcji PCR (IC) - użycie na etapie izolacji (kontrola izolacji oraz inhibicji) |  |
| 5 | Wewnętrzny standard ilościowy dla każdej próbki badanej i kontroli lub gotowe do użycia standardy (kalibratory) o znanym stężeniu w celu uzyskania krzywej standardowej. Liczba standardów nie mniejsza niż cztery. Wymaga się podania wartości stężeń kalibratorów w instrukcji do testu |  |
| 6 | Dolny zakres liniowości testu nie wyższy niż 400-500 kopii/ml |  |
| 7 | Przygotowanie mieszaniny PCR do amplifikacji/detekcji dla wybranej liczby próbek badanych (brak konieczności wykorzystania odczynników w seriach) |  |
| 8 | Enzymatyczna lub inna metoda ochrony przed kontaminacją |  |
| 9 | Wymaga się dostarczenia metodyki (instrukcji) w języku polskim oraz angielskim obejmującą szczegółową procedurę wykonania badania oraz walidacji testu, w tym: ocenę ważności serii testowej, interpretację wyników, kontrolę jakości, granicę wykrywalności, dokładność, zakres liniowy testu, swoistość, czułość analityczna |  |
| 10 | Ilość odczynników w zestawie nie większa niż 100 oznaczeń |  |
| 11 | Odczynniki zachowują przydatność do użycia przez okres co najmniej 6 miesięcy od daty dostawy |  |
| 12 | Wsparcie merytoryczne i techniczne na każdym etapie badania przez podmiot posiadający autoryzację Producenta |  |

Uwaga:

* Niespełnienie któregokolwiek z wymagań granicznych przedstawionych w powyższych tabelach spowoduje odrzucenie oferty.

Część 1 poz. 2  Zestaw CE IVD do wykrywania DNA Cytomegalowirusa (CMV) metodą ilościową**

| Lp. | ### Nazwa parametru | Potwierdzenie spełnienia (należy wpisać Tak lub Nie)* |
| --- | --- | --- |
| 1 | Walidacja Producenta zestawu obejmuje następujące materiały: - krew pełna z EDTA - mocz - płyn mózgowo-rdzeniowy (PMR), - materiały z dolnych dróg oddechowych, np. BAL Informacja o walidacji podana w manualu do testu |  |
| 2 | Jednoetapowa reakcja amplifikacji/detekcji w technologii Real-time PCR |  |
| 3 | Testy zawierają kompletny zestaw odczynników oraz kontroli koniecznych do amplifikacji/detekcji EBV DNA z użyciem specyficznych dla EBV DNA starterów i sond detekcyjnych |  |
| 4 | Wymagana kontrola wewnętrzna reakcji PCR (IC) - użycie na etapie izolacji (kontrola izolacji oraz inhibicji) |  |
| 5 | Wewnętrzny standard ilościowy dla każdej próbki badanej i kontroli lub gotowe do użycia standardy (kalibratory) o znanym stężeniu w celu uzyskania krzywej standardowej. Liczba standardów nie mniejsza niż cztery. |  |
| 6 | Wymaga się podania wartości stężeń kalibratorów w instrukcji do testu |  |
| 7 | Dolny zakres liniowości testu nie wyższy niż 400-500 kopii/ml |  |
| 8 | Przygotowanie mieszaniny PCR do amplifikacji/detekcji dla wybranej liczby próbek badanych (brak konieczności wykorzystania odczynników w seriach) |  |
| 9 | Enzymatyczna lub inna metoda ochrony przed kontaminacją |  |
| 10 | Wymaga się dostarczenia metodyki (instrukcji) w języku polskim oraz angielskim obejmująca szczegółową procedurę wykonania badania oraz walidacji testu, w tym: ocenę ważności serii testowej, interpretację wyników, kontrolę jakości, granicę wykrywalności, dokładność, zakres liniowy testu, swoistość, czułość analityczna |  |
| 11 | Ilość odczynników w zestawie nie większa niż 100 oznaczeń |  |
| 12 | Odczynniki zachowują przydatność do użycia przez okres co najmniej 6 miesięcy od daty dostawy |  |
| 13 | Wsparcie merytoryczne i techniczne na każdym etapie badania przez podmiot posiadający autoryzację Producenta |  |

Uwaga:

* Niespełnienie któregokolwiek z wymagań granicznych przedstawionych w powyższych tabelach spowoduje odrzucenie oferty.

Część 1 poz. 3 Zestaw CE IVD do wykrywania DNA Herpes simplex typ 1 lub jednoczasowa detekcja DNA HSV typ 1 i HSV typ 2 (duplex) metodą ilościową**

| Lp. | ### Nazwa parametru | Potwierdzenie spełnienia (należy wpisać Tak lub Nie)* |
| --- | --- | --- |
| 1 | Walidacja Producenta zestawu obejmuje następujące materiały: - płyn mózgowo-rdzeniowym (PMR) - wymazy ze zmian skórnych i śluzówkowo-skórnych - krew pełna (nie jest wymogiem obligatoryjnym) |  |
| 2 | Jednoetapowa reakcja amplifikacji/detekcji w technologii Real-time PCR |  |
| 3 | Testy zawierają kompletny zestaw odczynników oraz kontroli koniecznych do amplifikacji/detekcji HSV-1 & HSV-1/HSV-2 DNA z użyciem specyficznych starterów i sond detekcyjnych |  |
| 4 | Wymagana kontrola wewnętrzna reakcji PCR (IC) - użycie na etapie izolacji (kontrola izolacji oraz inhibicji) |  |
| 5 | Wewnętrzny standard ilościowy dla każdej próbki badanej i kontroli lub gotowe do użycia standardy (kalibratory) o znanym stężeniu w celu uzyskania krzywej standardowej. Liczba standardów nie mniejsza niż cztery. |  |
| 6 | Wymaga się podania wartości stężeń kalibratorów w instrukcji do testu |  |
| 7 | Przygotowanie mieszaniny PCR do amplifikacji/detekcji dla wybranej liczby próbek badanych (brak konieczności wykorzystania odczynników w seriach) |  |
| 8 | Enzymatyczna lub inna metoda ochrony przed kontaminacją |  |
| 9 | Wymaga się dostarczenia metodyki (instrukcji) w języku polskim oraz angielskim obejmująca szczegółową procedurę wykonania badania oraz walidacji testu, w tym: ocenę ważności serii testowej, interpretację wyników, kontrolę jakości, granicę wykrywalności, dokładność, zakres liniowy testu, swoistość, czułość analityczna |  |
| 10 | Ilość odczynników w zestawie nie większa niż 100 oznaczeń |  |
| 11 | Odczynniki zachowują przydatność do użycia przez okres co najmniej 6 miesięcy od daty dostawy |  |
| 12 | Wsparcie merytoryczne i techniczne na każdym etapie badania przez podmiot posiadający autoryzację Producenta |  |

Uwaga:

* Niespełnienie któregokolwiek z wymagań granicznych przedstawionych w powyższych tabelach spowoduje odrzucenie oferty.

Część 1 poz. 4 Zestaw CE IVD do wykrywania DNA Herpes simplex typ 2 lub jednoczasowa detekcja DNA HSV typ 1 i HSV typ 2 (duplex) metodą ilościową**

| Lp. | ### Nazwa parametru | Potwierdzenie spełnienia (należy wpisać Tak lub Nie)* |
| --- | --- | --- |
| 1 | Walidacja Producenta zestawu obejmuje następujące materiały: - płyn mózgowo-rdzeniowym (PMR) - wymazy ze zmian skórnych i śluzówkowo-skórnych - krew pełna (nie jest wymogiem obligatoryjnym) |  |
| 2 | Jednoetapowa reakcja amplifikacji/detekcji w technologii Real-time PCR |  |
| 3 | Testy zawierają kompletny zestaw odczynników oraz kontroli koniecznych do amplifikacji/detekcji HSV-2 & HSV-1/HSV-2 DNA z użyciem specyficznych starterów i sond detekcyjnych |  |
| 4 | Wymagana kontrola wewnętrzna reakcji PCR (IC) - użycie na etapie izolacji (kontrola izolacji oraz inhibicji) |  |
| 5 | Wewnętrzny standard ilościowy dla każdej próbki badanej i kontroli lub gotowe do użycia standardy (kalibratory) o znanym stężeniu w celu uzyskania krzywej standardowej. Liczba standardów nie mniejsza niż cztery. |  |
| 6 | Wymaga się podania wartości stężeń kalibratorów w instrukcji do testu |  |
| 7 | Przygotowanie mieszaniny PCR do amplifikacji/detekcji dla wybranej liczby próbek badanych (brak konieczności wykorzystania odczynników w seriach) |  |
| 8 | Enzymatyczna lub inna metoda ochrony przed kontaminacją |  |
| 9 | Wymaga się dostarczenia metodyki (instrukcji) w języku polskim oraz angielskim obejmująca szczegółową procedurę wykonania badania oraz walidacji testu, w tym: ocenę ważności serii testowej, interpretację wyników, kontrolę jakości, granicę wykrywalności, dokładność, zakres liniowy testu, swoistość, czułość analityczna |  |
| 10 | Ilość odczynników w zestawie nie większa niż 100 oznaczeń |  |
| 11 | Odczynniki zachowują przydatność do użycia przez okres co najmniej 6 miesięcy od daty dostawy |  |
| 12 | Wsparcie merytoryczne i techniczne na każdym etapie badania przez podmiot posiadający autoryzację Producenta |  |

Uwaga:

* Niespełnienie któregokolwiek z wymagań granicznych przedstawionych w powyższych tabelach spowoduje odrzucenie oferty.

Część 1 poz. 5  Zestaw CE IVD wykrywania DNA Varicella zoster (VZV) metodą ilościową**

| Lp. | ### Nazwa parametru | Potwierdzenie spełnienia (należy wpisać Tak lub Nie)* |
| --- | --- | --- |
| 1 | Walidacja Producenta zestawu obejmuje następujące materiały: - płyn mózgowo-rdzeniowym (PMR) - osocze |  |
| 2 | Jednoetapowa reakcja amplifikacji/detekcji w technologii Real-time PCR |  |
| 3 | Testy zawierają kompletny zestaw odczynników oraz kontroli koniecznych do amplifikacji/detekcji VZV DNA z użyciem specyficznych dla VZV DNA starterów i sond detekcyjnych |  |
| 4 | Wymagana kontrola wewnętrzna reakcji PCR (IC) - użycie na etapie izolacji (kontrola izolacji oraz inhibicji) |  |
| 5 | Wewnętrzny standard ilościowy dla każdej próbki badanej i kontroli lub gotowe do użycia standardy (kalibratory) o znanym stężeniu w celu uzyskania krzywej standardowej. Liczba standardów nie mniejsza niż cztery. |  |
| 6 | Wymaga się podania wartości stężeń kalibratorów w instrukcji do testu |  |
| 7 | Przygotowanie mieszaniny PCR do amplifikacji/detekcji dla wybranej liczby próbek badanych (brak konieczności wykorzystania odczynników w seriach) |  |
| 8 | Enzymatyczna lub inna metoda ochrony przed kontaminacją |  |
| 9 | Wymaga się dostarczenia metodyki (instrukcji) w języku polskim oraz angielskim obejmująca szczegółową procedurę wykonania badania oraz walidacji testu, w tym: ocenę ważności serii testowej, interpretację wyników, kontrolę jakości, granicę wykrywalności, dokładność, zakres liniowy testu, swoistość, czułość analityczna |  |
| 10 | Ilość odczynników w zestawie nie większa niż 100 oznaczeń |  |
| 11 | Odczynniki zachowują przydatność do użycia przez okres co najmniej 6 miesięcy od daty dostawy |  |
| 12 | Wsparcie merytoryczne i techniczne na każdym etapie badania przez podmiot posiadający autoryzację Producenta |  |

Uwaga:

* Niespełnienie któregokolwiek z wymagań granicznych przedstawionych w powyższych tabelach spowoduje odrzucenie oferty.

Część 1 poz. 6 Zestaw CE IVD do jednoczasowej amplifikacji/detekcji DNA wirusa BK (BKV) 
oraz wirusa JC metodą ilościową**

| Lp. | ### Nazwa parametru | Potwierdzenie spełnienia (należy wpisać Tak lub Nie)* |
| --- | --- | --- |
| 1 | Walidacja Producenta zestawu obejmuje następujące materiały: - krew pełna z EDTA - mocz - płyn mózgowo-rdzeniowy Informacja o walidacji podana w instrukcji do testu |  |
| 2 | Jednoetapowa reakcja amplifikacji/detekcji w technologii Real-time PCR |  |
| 3 | Testy zawierają kompletny zestaw odczynników oraz kontroli koniecznych do jednoczasowej amplifikacji/detekcji BKV DNA oraz JC DNA z użyciem specyficznych starterów i sond detekcyjnych |  |
| 4 | Wymagana kontrola wewnętrzna reakcji PCR (IC) - użycie na etapie izolacji (kontrola izolacji oraz inhibicji) |  |
| 5 | Wewnętrzny standard ilościowy dla każdej próbki badanej i kontroli lub gotowe do użycia standardy (kalibratory) o znanym stężeniu w celu uzyskania krzywej standardowej. Liczba standardów nie mniejsza niż cztery. |  |
| 6 | Wymaga się podania wartości stężeń kalibratorów w instrukcji do testu |  |
| 7 | Dolny zakres liniowości testu nie wyższy niż 400-500 kopii/ml |  |
| 8 | Przygotowanie mieszaniny PCR do amplifikacji/detekcji dla wybranej liczby próbek badanych (brak konieczności wykorzystania odczynników w seriach) |  |
| 9 | Enzymatyczna lub inna metoda ochrony przed kontaminacją |  |
| 10 | Wymaga się dostarczenia metodyki (instrukcji) w języku polskim oraz angielskim obejmującą szczegółową procedurę wykonania badania oraz walidacji testu, w tym: ocenę ważności serii testowej, interpretację wyników, kontrolę jakości, granicę wykrywalności, dokładność, zakres liniowy testu, swoistość, czułość analityczna |  |
| 11 | Ilość odczynników w zestawie nie większa niż 100 oznaczeń |  |
| 12 | Odczynniki zachowują przydatność do użycia przez okres co najmniej 6 miesięcy od daty dostawy |  |
| 13 | Wsparcie merytoryczne i techniczne na każdym etapie badania przez podmiot posiadający autoryzację Producenta |  |

Uwaga:

* Niespełnienie któregokolwiek z wymagań granicznych przedstawionych w powyższych tabelach spowoduje odrzucenie oferty.

Część 1 poz. 7 Materiały zużywalne do dzierżawionego aparatu GeneProof croBEE Real-Time PCR System w technologii Real-time PCR

| Lp. | ### Nazwa parametru | Potwierdzenie spełnienia (należy wpisać Tak lub Nie)* |
| --- | --- | --- |
| 1 | Wszystkie materiały zużywalne, tj. probówki do PCR (stripy) oraz zatyczki do probówek posiadają walidację Producenta z aparatem GeneProof croBEE Real-Time PCR System |  |
| 2 | Oferowane materiały zużywalne są przydatne do zastosowania w PCR, tj. wolne od kontaminacji enzymami DNase lub RNase oraz pozbawione kontaminacji ludzkim genomowym DNA |  |
| 3 | Wszystkie wymagane materiały zużywalne wyszczególnić w arkuszu cenowym |  |

Uwaga:

* Niespełnienie któregokolwiek z wymagań granicznych przedstawionych w powyższych tabelach spowoduje odrzucenie oferty.

**Oferowany zestaw diagnostyczny CE IVD posiada udokumentowaną (potwierdzoną w instrukcji do testu) walidację Producenta z dzierżawionym przez Zamawiającego aparatem GeneProof croBEE Real-Time PCR System w technologii Real-time PCR