## Arkusz1
Aparat do genetycznej identyfikacji Mycoplasma pneumoniae z wymazów z gardła Aparat do genetycznej identyfikacji Mycoplasma pneumoniae z wymazów z gardła
Parametry eksploatacyjno - użytkowe analizatora
Lp.	Określenie parametru					Odpowiedź TAK/NIE
1	Model/ marka oraz producent oferowanego analizatora - proszę podać Model/ marka oraz producent oferowanego analizatora - proszę podać
2	Automatyczny system oparty na technologii amplifikacji i detekcji kwasów nukleinowych w warunkach izotermicznych					TAK
3	Czułość kliniczna oferowanych testów molekularnych oceniana powyżej 87%					TAK
4	Specyficzność kliniczna oferowanych testów molekularnych oceniana powyżej 90%					TAK
5	Urządzenie wyposażone w skaner kodów kreskowych					TAK
6	Aparat wyposażony w dwa nielależne bloki grzewcze, pozwalające na badanie różnych patogenów w tym samym czasie					TAK
7	Rok produkcji analizatora min. 2011, analizator nowy lub używany					TAK
8	Aparat wyposażony w zestaw do kalibracji przeprowazanej przez uzytkownika, brak wymaganej kalibracji przez serwis					TAK
9	Aparat wraz z osprzętem (klawiatura, blok grzewczy, zestaw statywów do przygotowania prób)					TAK
10	Możliwość przebadania do 10 próbek klinicznych					TAK
11	Możliwość przebadania pojedyńczej próbki					TAK
12	Aparat nie wymagający specjalnych warunków pracowni molekularnej					TAK
13	Pozytywna opinia/referencje testów do diagnostyki szczepów atypowych Mycoplasma pneumoniaePozytywna opinia/referencje testów do diagnostyki szczepów atypowych Mycoplasma pneumoniae					TAK
14	Czas amplifikacji próbki do 40-60 minut					TAK

Parametry testu
Lp.	Określenie parametru					Odpowiedź TAK/NIE
1	Rodzaj próby: wymaz z gardła ludzkiego w kierunku M.pneumoniae					TAK
2	Rodzaj próby: wymazy z pochwy, szyjki macicy, moczu w kierunku C.trachomatis					TAK
3	Wykorzystywana metoda: technologii amplifikacji i detekcji kwasów nukleinowych w warunkach izotermicznych					TAK
4	Uzyskanie wynik w czasie poniżej 1 godziny					TAK
5	Detekcja Mycoplasma pneumoniae 1 dzień od wystąpienia symptomów					TAK
6	Posiada Certyfikat CE IVD					TAK
7	Czułość kliniczna oceniana powyżej 95%					TAK
8	Specyficzność kliniczna oferowanych testów molekularnych oceniana powyżej 96%					TAK
	Wielkość opakowania: 50sztuk					TAK