PN 73/24 - Zakup, dostawa i montaż sprzętu medycznego - Urządzenia sterylizujące, dezynfekcyjne i higieniczne dla Centralnej Sterylizatorni wraz z ich  adaptacją do pomieszczeń CS.

Lista asortymentowo-cenowa oraz Opis Przedmiotu Zamówienia                                                                                 Załącznik nr 1 do SWZ

| Lp. | Nazwa sprzętu | Ilość [szt.] | Cena netto [PLN] | Wartość netto [PLN] | Stawka VAT [%] | Wartość brutto [PLN] | Gwarancja [m-ce] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Sterylizator parowy | 2 |  |  |  |  |  |
| 2. | Myjnia - dezynfektor | 2 |  |  |  |  |  |
| 3. | Wyposażenie dodatkowe – komplet dla 2 szt. myjni | 1 |  |  |  |  |  |
| 4. | Prace adaptacyjno – budowlane w pomieszczeniach Sterylizatorni | 1 |  |  |  |  |  |

Maksymalny termin dostawy 150 dni od podpisania umowy.

Wartość netto: ……………………

słownie:  .......................................................................................................................................................................

Wartość brutto: ……………………

słownie: .......................................................................................................................................................................

- Sterylizator parowy

| Lp. | Opis/ Parametr wymagany | Parametry wymagane | Parametry oceniane | Parametry oferowane/ podać zakres lub opisać |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Producent | Podać |  |  |
| 2. | Model | Podać |  |  |
| 3. | Rok produkcji min. 2024 (produkt fabrycznie nowy, nierekondycjonowany, nie powystawowy) | Podać |  |  |
| Dane sprzętu medycznego |  |  |  |  |
| 4. | Wykonanie zgodnie z normą PN-EN 285 / EN 285, możliwość walidacji zgodnie z PN-EN 17665-1 / EN 17665-1, załączyć deklarację zgodności producenta. | TAK |  |  |
| 5. | Zgodność z Dyrektywą 2017/745/EU dot. wyrobów medycznych, urządzenie posiada oznakowanie CE z czterocyfrową notyfikacją (jednostka notyfikująca wymieniona w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej) załączyć odpowiedni certyfikat producenta | TAK |  |  |
| 6. | Zgodność z dyrektywą dotyczącą urządzeń ciśnieniowych 2014/68/EU dla elementów ciśnieniowych oferowanego urządzenia., urządzenie posiada oznakowanie CE z czterocyfrową notyfikacją (jednostka notyfikująca wymieniona w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej) | TAK |  |  |
| 7. | Oprogramowanie urządzenia medycznego zgodnie z norma DIN EN 62304 | TAK |  |  |
| 8. | Przelotowy, do zabudowy w istniejącym otworze montażowym, NIE przewiduje się prac adaptacyjnych na strefie sterylnej | TAK |  |  |
| 9. | Pojemność komory 6 jednostek wsadu zgodnie z PN-EN 285 (600 x 300 x 300 mm) (D x S x W) | TAK |  |  |
| 10. | Min. 1 wspólny zawór bezpieczeństwa dla komory, wytwornicy i płaszcza grzejnego | TAK | 3 lub 2 oddzielne zawory bezpieczeństwa – 0 pkt; 1 zawór bezpieczeństwa – 5 pkt |  |
| 11. | Płaszcz grzejny pierścieniowy komory wykonany ze stali kwasoodpornej min. AISI 316 Ti | TAK |  |  |
| 12. | Komora wykonana z blachy ze stali kwasoodpornej min. AISI 316 L o grubości min. 5 mm | TAK |  |  |
| 13. | Wykonanie: komora, płaszcz grzejny pierścieniowy komory, drzwi komory, wewnętrzne instalacje parowe, rama i panele zewnętrzne ze stali kwasoodpornej | TAK |  |  |
| 14. | Wewnętrzne rurowe instalacje pary łączone połączeniami gwintowanymi, uniemożliwiającymi przypadkowe rozpięcie bez użycia narzędzi | TAK |  |  |
| 15. | Przesuwne pionowo drzwi komory sterylizacyjnej, automatycznie zamykane oraz otwierane po procesie, napęd drzwi elektryczny lub pneumatyczny | TAK | Napęd drzwi: pneumatyczny – 0 pkt; elektryczny – 5 pkt |  |
| 16. | Zintegrowana, elektryczna wytwornica pary w obrysie sterylizatora | TAK |  |  |
| 17. | Niezależny od sterylizatora sterownik mikroprocesorowy wytwornicy pary wyposażony w wyświetlacz komunikatów o błędach | TAK |  |  |
| 18. | Zasilanie wytwornicy pary sterylizatora wodą demineralizowaną | TAK |  |  |
| 19. | Automatyczny system oczyszczenia wytwornicy pary | TAK |  |  |
| 20. | Automatyczny system odgazowania wody zdemineralizowanej zasilającej wytwornicę pary wyposażony w zbiornik rezerwowy wody demineralizowanej | TAK |  |  |
| 21. | Pomiar ciśnienia w komorze niezależny od ciśnienia atmosferycznego | TAK |  |  |
| 22. | Docisk uszczelki drzwiowej przy użyciu pary wodnej pod ciśnieniem | TAK |  |  |
| 23. | Frakcjonowana próżnia wstępna | TAK |  |  |
| 24. | Sterowanie mikroprocesorowe | TAK |  |  |
| 25. | Test BowieDick | TAK |  |  |
| 26. | Program testu szczelności | TAK |  |  |
| 27. | Min. 6 programów do sterylizacji w temperaturze 121°C, 134°C | TAK |  |  |
| 28. | Liczba programów do sterylizacji możliwa do zaprogramowania; minimum 50 w tym nie mniej niż 12 wybieranych bezpośrednio z kolorowego ekranu dotykowego sterownika. | TAK |  |  |
| 29. | Diagnostyczny program serwisowy i programowalna książka serwisowa w sterowniku (informacja o potrzebie wykonania przeglądu technicznego), zdalne diagnozowanie i podgląd stanu urządzenia bezpośrednio poprzez złącze sieciowe | TAK |  |  |
| 30. | Możliwość modyfikacji programów przez użytkownika | TAK |  |  |
| 31. | Po stronie załadowczej wbudowany, kolorowy ekran dotykowy o przekątnej minimum 9,5" | TAK | Przekątna ekranu: = 9,5” – 0 pkt; > 9,5” – 5 pkt |  |
| 32. | Wizualizacja w czasie rzeczywistym na ekranie dotykowym wykresu temperatury i ciśnienia | TAK |  |  |
| 33. | Wyświetlanie na ekranie dotykowym komunikatów o błędach w języku polskim | TAK |  |  |
| 34. | Wyświetlanie na ekranie dotykowym aktualnego etapu procesu i czasu do zakończenia całego procesu | TAK |  |  |
| 35. | Wbudowana drukarka do wydruku protokołów tekstowych i wykresów przebiegu procesu sterylizacji w postaci gotowego raportu na papierze o szerokości min. 10,5 cm, możliwość wydruku raportu procesu z wykresem parametrów w kolorze w formacie A4 na zewnętrznej drukarce sieciowej | TAK | Wydruk gotowego raportu z wykresem z wbudowanej drukarki na papierze o szerokości: > 10,5 cm – 5 pkt. = i < 10,5 cm – 0 pkt. |  |
| 36. | Możliwość podłączenia do sterownika sterylizatora skanera kodów kreskowych do sczytywania do sterownika kodów załadunków | TAK |  |  |
| 37. | Możliwość podłączenia do zewnętrznego systemu komputerowego z oprogramowaniem dla Centralnej Sterylizatorni, automatyczna transmisja danych parametrów procesu i danych dot. załadunku ze sterownika sterylizatora do systemu komputerowego | TAK |  |  |
| 38. | Automatyczna archiwizacja wszystkich raportów i wykresów procesu w sterowniku sterylizatora minimum 45000 cykli, oraz automatyczna transmisja raportów procesu do komputera zewnętrznego klasy PC, oprogramowanie archiwizacyjne w języku polskim dla oferowanego sterylizatora dostarczane wraz z urządzeniem, instalacja oprogramowania na wskazanym przez Zamawiającego komputerze | TAK |  |  |
| 39. | Możliwość odtworzenia oprogramowania urządzenia w przypadku utraty danych sterownika bez udziału serwisu producenta | TAK |  |  |
| 40. | Możliwość programowania czasu automatycznego rozpoczęcia pracy przez sterylizator | TAK |  |  |
| 41 | Zdalne, zaprogramowane, automatyczne wykonanie każdego dnia sekwencji programów testowych, min.: test szczelności, program rozgrzewający, test Bowie&Dick z archiwizacją wyniku przeprowadzonej sekwencji w sterowniku urządzenia | TAK |  |  |
| 42. | Próżnia w komorze wytwarzana za pomocą wbudowanej w sterylizator mechanicznej pompy próżniowej z uszczelnieniem wodnym | TAK |  |  |
| 43. | Układ wytwarzania próżni bez dodatkowych elementów powodujących dodatkowe zużycie wody (np. wyrzutnik wodny – ejector) | TAK |  |  |
| 44. | Wbudowany automatyczny elektroniczny system testu Bowie – Dick z archiwizacją raportu testu w oprogramowaniu archiwizacyjnym - ciągła automatyczna kontrola jakości pary wewnątrz komory bez konieczności stosowania dodatkowych testów | TAK |  |  |
| 45. | Wbudowany system oszczędzania wody | TAK |  |  |
| 46. | Zasilanie elektryczne: 3/N/PE; 400V; 50 Hz; moc max. 49 kW | TAK |  |  |
| 47. | Opanelowanie uszczelniające / uzupełniające otwór montażowy ze stali kwasoodpornej na zakończenie montażu, łącznie z zabudową otworu po zdemontowanym sterylizatorze typu formomat | TAK |  |  |
| 48. | Wymiary zewnętrzne sterylizatora łącznie z wbudowaną wytwornicą pary: max. 1300 x 1930 mm (S x G) | TAK |  |  |
| 49. | Wózek załadowczy sterylizatora parowego na 6 JW | TAK |  |  |
| 50. | Konstrukcja nośna wózka z profili zamkniętych ze stali kwasoodpornej | TAK |  |  |
| 51. | 4 kółka jezdne z obrotnicami, w tym min. dwa z hamulcem | TAK |  |  |
| 52. | Bieżnie kółek z niebrudzącej gumy | TAK |  |  |
| 53. | Mechanizm sprzęgający ze sterylizatorem i blokadą wózka wsadowego | TAK |  |  |
| 54. | Wózek wsadowy sterylizatora parowego na 6 JW | TAK |  |  |
| 55. | Konstrukcja nośna wózka i półek ze stali kwasoodpornej | TAK |  |  |
| 56. | Dwie ażurowe półki wózka, dolna stała, górna o regulowanej wysokości w min. 3 położeniach | TAK |  |  |

- Myjnia - dezynfektor

| Lp. | Opis/ Parametr wymagany | Parametry wymagane | Parametry oceniane | Parametry oferowane/ podać zakres lub opisać |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Producent | Podać |  |  |
| 2. | Model | Podać |  |  |
| 3. | Rok produkcji min. 2024 (produkt fabrycznie nowy, nierekondycjonowany, nie powystawowy) | Podać |  |  |
| Dane sprzętu medycznego |  |  |  |  |
| 4. | Komora przelotowa, dwudrzwiowa | TAK |  |  |
| 5. | Drzwi przesuwne w pionie (otwierane w dół), całkowicie przeszklone z ramą ze stali kwasoodpornej, automatycznie otwierane i zamykane przy pomocy przycisków na panelu sterującym urządzeniem, uszczelnienie drzwi za pomocą rozprężanej uszczelki dostęp do przestrzeni serwisowej z przodu lub z tyłu urządzenia, automatyczna blokada drzwi w trakcie procesu | TAK |  |  |
| 6. | Pojemność komory nie mniej niż 15 szt. dużych tac instrumentowych o wymiarach minimum 595 x 255 x 70 mm lub 6 pojemników sterylizacyjnych ½ STE lub 4 pojemników 1 STE, zgodnych ze standardem DIN 1/1 | TAK |  |  |
| 7. | Kompaktowa konstrukcja, maksymalna szerokość urządzenia 1000 mm, maksymalna głębokość urządzenia 1000 mm | TAK |  |  |
| 8. | Zasilanie i ogrzewanie elektrycznie (400V), moc urządzenia nie przekraczająca 21 kW | TAK |  |  |
| 9. | Możliwość mycia i dezynfekcji narzędzi chirurgicznych w tym laparoskopowych, osprzętu anestezjologicznego, pojemników sterylizacyjnych, akcesoriów i butów operacyjnych | TAK |  |  |
| 10. | Komora myjni, elementy funkcjonalne (ramiona spryskujące, przewody rurowe, elementy grzejne), obudowa – wykonanie ze stali nierdzewnej / kwasoodpornej | TAK |  |  |
| 11. | Końcowe płukanie wodą zdemineralizowaną, wlot wody zimniej i zdemineralizowanej w górnej części komory | TAK |  |  |
| 12. | Wyposażenie w dodatkowy zbiornik / system oszczędzania wody polegający na odzysku i wykorzystaniu wody z fazy ostatniego płukania do innej fazy następnego procesu zlokalizowany poza komorą mycia | TAK |  |  |
| 13. | Wyposażenie w dodatkowy zbiornik/podgrzewacz wody zdemineralizowanej do płukania końcowego i dezynfekcji termicznej zlokalizowany poza komorą mycia | TAK |  |  |
| 14. | W komorze minimum dwa przyłącza - zlokalizowane po przeciwnych stronach komory - układu cyrkulacji roztworów roboczych do podłączenia wózka załadowczego i zasilenia obiegu wewnętrznego wózka i ramion natryskowych na poszczególnych poziomach wózka | TAK |  |  |
| 15. | Końcowe płukanie wodą zdemineralizowaną | TAK |  |  |
| 16. | Temperatura ścieku nie przekraczająca 60°C | TAK |  |  |
| 17. | Minimum trzy pompy detergentu każda z możliwością ustawienia dozowania środka bezpośrednio z panelu sterującego dla każdego programu zawartego w sterowniku oddzielnie. | TAK |  |  |
| 18. | Możliwość umieszczenia w myjni minimum 4 kanistrów 5-cio litrowych ze środkami lub zbiorników buforowych centralnego systemu dozowania | TAK |  |  |
| 19. | Pomiar dozowanych środków przy pomocy przepływomierzy | TAK |  |  |
| 20. | Kontrola poziomu dozowanych środków chemicznych w zbiornikach. | TAK |  |  |
| 21. | Sterowanie i kontrola pracy urządzenia za pomocą sterownika mikroprocesorowego, wysuwany sterownik ułatwiający dostęp serwisowy | TAK |  |  |
| 22. | Sterownik wyposażony w złącze umożliwiające podłączenie urządzenia do systemu komputerowego do monitorowania procesów sterylizacji, mycia, dezynfekcji oraz ewidencji narzędzi a także wyliczania kosztów obróbki narzędzi | TAK |  |  |
| 23. | Możliwość podłączenia sterownika myjni do komputera zewnętrznego klasy PC ze specjalistycznym oprogramowaniem do archiwizacji cyklów sterylizacji i jednolitego informatycznego systemu do zarządzania obiegiem wyrobów sterylnych wraz z rejestracją pracy innych urządzeń Centralnej Sterylizatorni, | TAK |  |  |
| 24. | Automatyczna archiwizacja wszystkich raportów i wykresów procesu w sterowniku sterylizatora przez minimum 20.000 cykli, oraz automatyczna transmisja raportów procesu do komputera zewnętrznego klasy PC, jednolite oprogramowanie archiwizacyjne w języku polskim dla oferowanej myjni do narzędzi i oferowanych sterylizatorów dostarczane wraz z urządzeniem instalowane na wskazanym przez Zamawiającego komputerze | TAK |  |  |
| 25. | Procesy realizowane automatycznie bez potrzeby ingerencji ze strony użytkownika. | TAK |  |  |
| 26. | Sterownik urządzenia wyposażony kolorowy ekran dotykowy o przekątnej minimum 6,5” do obsługi urządzenia, wyświetlania komunikatów tekstowych, wizualizacja na ekranie wykresu temperatury i ciśnienia w systemie obiegowym | TAK | Przekątna ekranu: = 6,5” – 0 pkt; > 6,5” – 10 pkt |  |
| 27. | Wyświetlanie na ekranie i na wyświetlaczu po stronie rozładowczej czasu do zakończenia procesu | TAK |  |  |
| 28. | Sygnalizacja świetlna stanu myjni, faz procesu, poprzez zmianę koloru oświetlenia komory myjącej | TAK |  |  |
| 29. | Wbudowana drukarka do wydruku protokołów tekstowych i wykresów przebiegu procesu mycia i dezynfekcji (temperatura i ciśnienie w systemie cyrkulacyjnym w postaci gotowego raportu o szerokości min. 10,5 cm, możliwość wydruku raportu procesu z wykresem parametrów w kolorze w formacie A4 na zewnętrznej drukarce sieciowej | TAK | Wydruk gotowego raportu z wykresem z wbudowanej drukarki na papierze o szerokości: > 10,5 cm – 5 pkt. = i < 10,5 cm – 0 pkt. |  |
| 30. | Diagnostyczny program serwisowy i programowalna książka serwisowa w sterowniku (informacja o potrzebie wykonania przeglądu technicznego), zdalne diagnozowanie poprzez złącze sieciowe | TAK |  |  |
| 31. | Zabezpieczenie możliwości zmiany parametrów w postaci kodu. | TAK |  |  |
| 32. | Programy mycia i dezynfekcji termicznej ze sterowaniem wg wymaganej wartości A0 i dezynfekcji chemiczno-termicznej | TAK |  |  |
| 33. | Liczba programów mycia – dezynfekcji minimum 20 w tym nie mniej niż 4 wybieranych bezpośrednio z ekranu dotykowego sterownika. | TAK | Ilość programów: = 20 – 0 pkt; > 20 – 5 pkt |  |
| 34. | Możliwość zaprogramowania dowolnych programów użytkownika bezpośrednio z panelu sterującego, zabezpieczenie możliwości zmiany parametrów w postaci kodu. | TAK |  |  |
| 35. | Wyposażona w zintegrowaną, wydajną suszarkę załadunku, konstrukcja suszarki zapewniająca mycie i dezynfekcję przestrzeni wewnętrznych suszarki w trakcie procesu, element grzejny suszarki umieszczony wewnątrz komory | TAK |  |  |
| 36. | Suszarka z możliwością nastawy temperatury i czasu, wyposażona w system filtrów powietrza używanego do suszenia, zgodny z norma PN EN 15883 | TAK |  |  |
| 37. | Automatyczne monitorowanie różnicy ciśnień filtra powietrza – sygnalizacja stanu awaryjnego | TAK |  |  |
| 38. | Wyposażona w wydajny, monitorowany na bieżąco system cyrkulacji wody do mycia powierzchni zewnętrznych i wewnętrznych załadunku, przyłącza obiegu wody wewnątrz wózka z dwóch stron komory | TAK |  |  |
| 39. | Spust wody z komory za pomocą wydajnej pompy odpływowej | TAK |  |  |
| 40. | Powierzchnia czołowa myjni wykonana w sposób higieniczny łatwy do utrzymania w czystości i możliwa do dezynfekcji (brak wystających śrub, klawiatur, wystających elementów elektrycznych z wyjątkiem wyłącznika bezpieczeństwa), których mycie jest utrudnione | TAK |  |  |
| 41 | Oświetlenie elektryczne wnętrza komory umożliwiające obserwację prawidłowości procesu mycia. | TAK |  |  |

- Wyposażenie dodatkowe

| Lp. | Opis/ Parametr wymagany | Parametry wymagane | Parametry oferowane/ podać zakres lub opisać |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Producent | Podać |  |
| 2 | Model | Podać |  |
| 3 | Rok produkcji min. 2024 (produkt fabrycznie nowy, nierekondycjonowany, nie powystawowy) | Podać |  |
| Dane sprzętu medycznego |  |  |  |
| 4. | Wózek transportowy z systemem dokowania do oferowanej myjni dezynfektora i zbiorniczkiem ociekowym - 2 szt. | TAK |  |
| 5. | Wózek załadowczy na 12 szt. dużych tac instrumentowych o wymiarach (D x S x W) 595 x 255 x 100 mm (± 5 mm), ramiona spryskujące zapewniające natrysk każdej mytej tacy od góry oraz od dołu wyposażony w minimum 30 przyłączy do mycia endoskopów sztywnych / narzędzi mikrochirurgicznych z kanałem roboczym | TAK |  |
| 6. | Wózek załadowczy na 15 szt. dużych tac instrumentowych o wymiarach (D x S x W) 595 x 255 x 70 mm (± 5 mm), ramiona spryskujące zapewniające natrysk każdej mytej tacy od góry oraz od dołu, doposażony w minimum 2 przyłącza do mycia endoskopów sztywnych / narzędzi mikrochirurgicznych z kanałem roboczym, o możliwości podpięcia min. 7 narzędzi każde | TAK |  |
| 7. | Wózek załadowczy na 9 szt. dużych tac instrumentowych o wymiarach (D x S x W) 595 x 255 x 130 mm (± 5 mm), ramiona spryskujące zapewniające natrysk każdej mytej tacy od góry oraz od dołu, wyposażony w minimum 30 przyłączy do mycia endoskopów sztywnych / narzędzi mikrochirurgicznych z kanałem roboczym | TAK |  |
| 8. | Wózek załadowczy do pojemników sterylizacyjnych o pojemności 4 pojemników wielkości 1 STU (D x S x W) 600 x 300 x 300 mm , z pokrywami | TAK |  |
| 9. | Wózek załadowczy, dwupoziomowy, pozwalający na jednoczesne mycie min. 70 butelek o pojemności 200 ml, o wysokości do 18 cm oraz średnicy min. 55 mm | TAK |  |
| 10. | Zestaw startowy płynnych środków chemicznych, na których zostało skalibrowane i kwalifikowane podczas instalacji i uruchomienia urządzenie (w opakowaniach 5 dm3 - ± 5%) | TAK |  |

- Prace adaptacyjno – budowlane w pomieszczeniach Sterylizatorni

| Lp. | Opis/ Parametr wymagany | Parametry wymagane | Parametry oferowane/ podać zakres lub opisać |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wykonanie odpływów i kanalizacji odprowadzających urobek z 2 szt. sterylizatorów i 2 szt. myjni - dezynfektorów, z zastosowaniem materiału odpornego na temp. 100 °C. Dodatkowo w przypadku zaproponowania urządzeń o temperaturze ścieków powyżej 80 °C wymaga się wykonania studzienek schładzających ścieki. | TAK |  |
| 2. | Wykonanie wyrzutu wilgotnego powietrza po suszeniu ze stali nierdzewnej wyposażonego w komin dostosowany do, warunków technicznych budynku, wraz z wentylatorem wyciągowym | TAK |  |
| 3. | Modernizacja systemu wentylacji przestrzeni serwisowej urządzeń zapewniającej pozwalającej na uzyskanie max. temp. w zamkniętej przestrzeni serwisowej poniżej 50 °C | TAK |  |
| 4. | Wykonanie niezbędnej modernizacji podłączeń wody zimnej, ciepłej i demineralizowanej w celu właściwego podłączenia urządzeń. | TAK |  |
| 5. | Modernizacja instalacji elektrycznej pozwalającej na podłączenie urządzeń opisanych powyżej. Wykonanie i zaprojektowanie oraz dokonanie pomiarów wraz z protokołem, instalacji elektrycznej z zastosowaniem kabli miedzianych YKY. Zamontowanie wyłączników prądowych mechanicznych typu "hebel" do urządzeń oraz przygotowanie podłączenia do urządzeń z zastosowaniem elastycznego kabla miedzianego typu "linka". | TAK |  |
| 6. | Wykonanie i udostępnienie Projektu Technicznego Powykonawczego dla zmodernizowanych instalacji. | TAK |  |

Warunki serwisu gwarancyjnego dla wszystkich oferowanych urządzeń

| Lp. | Opis/ Parametr wymagany | Parametry wymagane | Parametry oferowane/ podać zakres lub opisać |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Okres gwarancji – min. 36 miesięcy | TAK |  |
| 2. | Autoryzowany serwis na oferowane urządzenia (załączyć stosowną autoryzację), podać dane teleadresowe autoryzowanego serwisu. | TAK |  |
| 3. | Posiadanie wymaganych uprawnień przez etatowych pracowników serwisu (w szczególności szkolenie producenta oferowanego urządzenia oraz uprawnienia elektryczne i ciśnieniowe). | TAK |  |
| 4. | Możliwość zgłaszania usterek 24 h / dobę (podać sposób oraz numery telefonów kontaktowych i faksu) | TAK |  |
| 5. | Magazyn części zamiennych w Polsce | TAK |  |
| 6. | Czas reakcji: przyjęcie zgłoszenia – podjęta naprawa max. w ciągu 48 godzin (dni robocze) | TAK |  |
| 7. | Maksymalny czas usuwania awarii – max. w ciągu 5 dni roboczych | TAK |  |
| 8. | Minimalna liczba dni przestoju przedłużająca termin gwarancji – 3 dni | TAK |  |
| 9. | Wymieniane podzespoły, części do napraw, przeglądów, winny być nowe nie regenerowane | TAK |  |
| 10. | Okres gwarancji dla nowo zainstalowanych elementów po naprawie – min. 6 miesięcy | TAK |  |
| 11. | Gwarancja produkcji części zamiennych – min. 10 lat | TAK |  |
| 12. | Przeprowadzenie szkoleń z obsługi przedmiotu umowy dla wskazanego personelu, które zostaną wykonane w obecności przedstawicieli Zamawiającego - minimum dla 4 osób w wymiarze minimum 5 godzin. | TAK |  |

UWAGI do Zadania:

Urządzenia powinny spełniać także poniższe wymagania.

|  | Opis/ Parametr wymagany | Parametry wymagane | Parametry oferowane/ Podać zakres lub opisać |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Oferowane towary muszą być dopuszczone do obrotu i stosowania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej zgodnie z prawem, a w szczególności z przepisami o wyrobach medycznych. | TAK |  |
|  | Deklaracja zgodności i Certyfikat CE na produkt zgodne z aktualnie obowiązującym prawem (w tym dyrektywy UE) w j. polskim – należy dołączyć do oferty. Dokumenty sporządzone w języku obcym są obowiązkowo składane wraz z tłumaczeniem na język polski. | TAK |  |
|  | Przedstawienie harmonogramu z terminami wykonania prac adaptacyjno-budowlanych wraz z uwzględnieniem dostaw urządzeń. Dołączyć do oferty. | TAK |  |
|  | Utylizacja starego sprzętu zgodnie z obowiązującym prawem. | TAK |  |

- Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty. Parametry muszą być potwierdzone folderami lub karatami katalogowymi oferowanego wyrobu.

- Brak odpowiedniego wpisu przez Wykonawcę w kolumnie parametr oferowany będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia i będzie podstawą odrzucenia oferty.

- Oświadczam, że oferowane urządzenie (sprzęt) spełnia wymagania techniczne zawarte w SWZ, jest kompletne i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi) oraz gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego i zapewnia wymagany poziom usług medycznych.

……………………………		                                                              …………………………………………………………………………………………………………

miejscowość i data 						podpis i pieczęć osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy