## Pakiet 1
DZP/PN/2/2024 Dostawa produktów medycznych i implantów | [9 empty] | Załacznik nr 2 do SWZ
Formularz asortymentowo-cenowy
Pakiet nr 1 - Endoprotezy i implanty do zespolenia złamań
Lp. | Nazwa i opis | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto [zł] | Vat [%] | Kwota VAT [zł] | Cena jednostkowa brutto [zł] | Wartość netto [zł] | Wartość brutto [zł] | Nazwa handlowa i numer katalogowy | Klasa wyrobu medycznego
1 | Endoproteza bezcementowa stawu biodrowego z panewka w technologii 3D. Trzpień prosty, proporcjonalny wykonany ze stopu tytanu w części bliższej pokryty porowatym czystym tytanem i hydroksyapatytem. Trzpień musi posiadać wzdłużne rowki antyrotacyjne w 12 rozmiarach. Kąt szyjkowo trzonowy CCD w rozmiarach 127 i 132 stopnie dostępny w 12 rozmiarach dla każdego kąta CCD. Trzpień kompatybilny z głowami o stożku V40. Trzpień powinien posiadać zmieniające się krzywizny w części przyśrodkowej jak i bocznej. Wymaga się dostepności instrumentów do wykonania zabiegów metodą małoinwazyjną (MIS – metodą anterior). | szt. | 250
2 | Głowa ceramiczna 28mm, 32mm, 36mm w min. 3 rozmiarach długości szyjki lub głowa metalowa CoCr o średnicy 36 mm, 40mm, 44 mm w min. 3 rozmiarach długości szyjki | szt. | 250
3 | Panewka pierwotna, sferyczna wdrukowana z tytanu w technologii 3D. Implant o strukturze przestrzennej, imitujący kość gąbczastą, umożliwiająca przerost tkanką kostną wraz z jej unaczynieniem i unerwieniem, tzw. biointegrację panewki. Współczynnik tarcia 1,2 ; porowatość powierzchni panewki wynosi 76%. Dostępna w opcji pełnej jak i otworowej do dodatkowej fiksacji śrubami. Panewka w rozm. zewnętrznych 42-66mm. W opcji wielootworowej do 72mm. Możliwość zastosowania głowy 36 mm już do panewki 48 mm. Panewka pozwala zastosować wszystkie systemy artykulacyjne: dwumobilny, ceramikę, polietylen. Opcjonalne śruby mocujące pozwalają na fixację kątową w promieniu 37 stopni. | szt. | 250
4 | Wkładka polietylenowa z 0 i 10 stopniowym okapem, o średnicy wewnętrznej 28mm, 32mm, 36mm, 40mm, 44mm, z możliwością zastosowania wkładu ekscentrycznego dającego, co najmniej 6mm lateralizacji, oraz wkładu typu związanego (constrained) zapobiegającego dyslokacji. Możliwość zastosowania głowy 36 mm w rozmiarze panewki od 48 mm. | szt. | 250
5 | Śruby oraz plug do panewki | szt. | 80
6 | Ostrze do piły | szt. | 250
7 | Endoproteza stawu biodrowego rewizyjna bezcementowa modularna. Skład:Trzpień tytanowy w kształcie konikalnym oraz element krętarzowy pokryty napylonym tytanem i hydroksyapatytem, min. cztery offsety z możliwością rotacji po założeniu trzpienia. Trzpienie długości 155, 195, 235 mm. Głowa metalowa CoCr o średnicy 28mm lub 32 mm w minimum 3 rozmiarach długości szyjki.Panewka pierwotna, sferyczna wdrukowana z tytanu w technologii 3D. Implant o strukturze przestrzennej, imitujący kość gąbczastą, umożliwiająca przerost tkanką kostną wraz z jej unaczynieniem i unerwieniem, tzw. biointegrację panewki. Współczynnik tarcia 1,2 ; porowatość powierzchni panewki wynosi 76%. Dostępna w opcji pełnej jak i otworowej do dodatkowej fiksacji śrubami. Panewka w rozm. zewnętrznych 42-66mm. W opcji wielootworowej do 72mm. Możliwość zastosowania głowy 36 mm już do panewki 48 mm. Panewka pozwala zastosować wszystkie systemy artykulacyjne: dwumobilny, ceramikę, polietylen. Opcjonalne śruby mocujące pozwalają na fixację kątową w promieniu 37 stopni. Wkładka polietylenowa z 0 i 10 stopniowym okapem, o średnicy wewnętrznej 28mm lub 32mm, z możliwością zastosowania wkładu ekscentrycznego dającego co najmniej 6mm lateralizacji, oraz wkładu typu związanego (constrained) zapobiegającego dyslokacji. Możliwość zastosowania hemisferycznej panewki w technologii 3D w rozmiarach 44-66 mm. W przypadku użycia kombinacji ceramika-ceramika średnica zewnętrzna głowy musi rosnąć wraz ze wzrostem średnicy zewnętrznej panewki. Możliwość zastosowania głów 36,40 i 44mm w wersji metalowej. Głowy kompatybilne z polietylenem w rozmiarach 36,44 i 44 mm. Trzpień- 1szt. Panewka- 1 szt. Wkładka polietylenowa- 1szt. Głowa metalowa 28, 32 mm- 1 szt. Element krętarzowy- 1szt. ostrze do piły oscylacyjnej- 1 szt. | kpl | 30
8 | Kable i płyty do zespoleń kości długich
9 | Kable stalowe o średnicy 1,6mm oraz 2,0mm i długości min. 500mm z plecionki "49 drutów" ze stali w komplecie z zaciskiem lub zaślepka do płyty prostej. | szt. | 60
10 | Płyty proste do złamań okołoprotezowych min. 4 długości | szt. | 20
11 | Wkład antyluksacyjny. System wkładek chromokobaltowych implantowanych w czaszach metalowych panewek bezcementowych dzięki zastosowaniu systemu Innerchange, umozliwających zastosowanie artykulacji dwupłaszczyznowej. Wkładki akceptujące głowy polietylenowe w rozmiarach 42 mm OD do 64 mm OD, wykonane z nowoczesnego ultra usieciowanego polietylenu o wzmocnionej odporności na ścieranie i zwiększonej wytrzymałości mechanicznej.Głowy polietylenowe umożliwiające jednocześnie artykulację wewnętrzną o średnicy 22,2 mm ID i 28 mm ID.Rozmiary wkładek chromokobaltowych : od 36 mm ID do 58mm ID , o możliwości zastosowania głowy polietylenowej o srednicy zewnętrznej 36 mm już w panewce o rozmiarze 44 mm . Zastosowanie możliwe z wkładami polietylenowymi kompatybilnymi z głowami 22 i 28 mm w dowolnej formie materiałowej. Wkład ceramiczny w rozmiarach 28,32 i 36 mm, do zastosowania z panewką pełną bądź z 3-5 dziurami. Skład: • wkład do artykulacji dwupłaszczyznowej-1szt. • wkład ceramiczny-1szt. • wkład polietylenowy-1szt. | kpl. | 60
12 | Endoproteza stawu kolanowego, cementowa,anatomiczna,kłykciowa z zachowaniem lub bez zachowania PCL. Element udowy jednoosiowy w osi A/P, anatomiczny ( prawy, lewy) wykonany ze stopu kobaltowo-chromowego, przynajmniej w 8 rozmiarach dla każdej ze stron. Modularna, uniwersalna (jednakowa dla strony lewej i prawej) część piszczelowa wykonana ze stopu kobaltowo-chromowego, przynajmniej w 8 rozmiarach. Wkładka polietylenowa z polietylenu III generacji poddana trzykrotnemu procesowi wyżarzania (annealing), min. w 5 grubościach dla wkładki zachowującej PCL i min. w 7 grubościach dla wkładki bez zachowania PCL, o geometrii zapewniającej zwiększoną rotację komponentu udowego. Możliwość rozbudowy systemu o system rewizyjny. Możliwość zastosowania wkładek CR/PS/CS. Możliwość zastosowania wersjii bezcementowej Komponent udowy- 1 szt. Komponent piszczelowy- 1 szt. Wkładka polietylenowa- 1 szt. komponent rzepki- 1szt. ostrze do piły- 1 szt. | kpl. | 80
13 | Endoproteza stawu kolanowego, bezcementowa , anatomiczna , kłykciowa z zachowaniem lub bez zachowania PCL. Element udowy jednoosiowy w osi A/P, anatomiczny ( prawy, lewy) wykonany ze stopu kobaltowo-chromowego, przynajmniej w 8 rozmiarach dla każdej ze stron. Modularna, uniwersalna (jednakowa dla strony lewej i prawej) część piszczelowa wykonana ze stopu kobaltowo-chromowego, przynajmniej w 8 rozmiarach. Wkładka polietylenowa z polietylenu III generacji poddana trzykrotnemu procesowi wyżarzania (annealing), min. w 5 grubościach dla wkładki zachowującej PCL i min. w 7 grubościach dla wkładki bez zachowania PCL, o geometrii zapewniającej zwiększoną rotację komponentu udowego.Możliwość zastosowania wkładek CR/PS/CS. Możliwość zastosowania wersjii 3d Tritanium w piszczeli. Pierwotna płyta piszczelowa modularna wykonana ze stopu tytanowego Ti64 oraz częściowo z powłoką z czystego tytanu Tritanium (komercyjnie czysty tytan- CpTi). Posiadająca 4 pegi zlokalizowane obwodowo, częściowo pokryte strukturą 3D poprawiające pierwotne umocowanie płyty w kości gąbczastej. Wkładki o geometrii zapewniającej poruszanie się elementu udowego po łuku rotacyjnym; w grubościach: 9mm, 11mm, 13mm, 16mm i 19mm mocowane do płyty piszczelowej za pomocą systemu zatrzaskowego. W instrumentarium dostępne prowadnice do pegów wraz z wiertłami w dwóch średnicach. Dostępna w ośmiu rozmiarach: od 1 do 8. Przeznaczona zarówno do zastosowania bezcementowego, jak i cementowanego. Komplet: -komponent udowy - 1szt. - komponent piszczelowy- 1 szt. - wkładka polietylenowa - 1 szt. - ostrze do piły 1 szt. | kpl. | 100
14 | Endoproteza cementowa stawu kolanowego, anatomiczna, rewizyjna. Wymagany Komponent udowy anatomiczny (prawy, lewy) o geometrii jednoosiowej (w osi A/P). W wersjach do zabiegów bez zachowania więzadeł krzyżowych (tylna.ostabilizowana). System powinien dawać możliwość zastosowania podkładek pod płytę piszczelową (prostych i kątowych), bloczków uzupełniających ubytki kostne do elementu udowego. Przedłużki umożliwiające przesunięcie osi za pomocą mimośrodu. Wkładka piszczelowa z możliwością dodatkowej stabilizacji za pomocą trzpienia. Element udowy oraz piszczelowy w minimum 8 rozmiarach. Trzpienie w długościach od 100 mm skok co 25 mm. Możliwość zastosowania offsetów w rozmiarach 2,4,6,8 mm zarówno w elemencie udowym jak i piszczelowym. Komplet stożków do systemu rewizyjnego do realloplastyki stawu kolanowego. Kony – stożki modularne wykonane z tytanu Tritanium (komercyjnie czysty tytan- CpTi .System stożków dedykowany do uzupełniania dużych ubytków kostnych kości gąbczastej rewidowanego stawu kolanowego. Stożki fiksują się w części przynasadowej kości udowej i piszczelowej stawu kolanowego. Struktura 3D stożków, poprawia pierwotne, biologiczne umocowanie tych implantów do istniejących w pozostałej kości gąbczastej. Zastosowanie stożków nie ogranicza użycia mimośrodów śródszpikowych – offsetów. Możliwość rotacji 5 stopni w udzie oraz 5 - 10 stopni w piszczeli. Stożki są dostępne w 3 wersjach: 5 rozmiarów symetrycznych stożków piszczelowych, 8 rozmiarów asymetrycznych stożków piszczelowych; po 4 dla strony prawej przyśrodkowej/lewej bocznej i 4 dla strony prawej bocznej/lewej przyśrodkowej. 12 rozmiarów symetrycznych stożków udowych, po 6 dla stawu kolanowego prawego i lewego. Przeznaczone do zastosowania bezcementowanego. Komponent udowy- 1szt. Komponent piszczelowy- 1 szt Wkładka polietylenowa- 1 szt. Trzpień udowy- 1 szt. Trzpień piszczelowy- 1 szt. Podkładka dystalna/tylna- 1 szt Podkładka piszczelowa- 1szt. Stożki udowe/piszczelowe- 1 szt Mimośród/offset- 1szt. Ostrze do piły oscylacyjnej- 1 szt. mieszalnik próżniowy- 1 szt | kpl. | 20
15 | Endoproteza jednoprzedziałowa stawu kolanowego przeznaczona zarówno do przedziału bocznego, jak i przyśrodkowego. Dostępnych 6 rozmiarów elementu udowego i piszczelowego , odpowiednio do każdego przedziału. Wkładki wykonane z polietylenu tzw. III generacji, wysokousieciowanego radiacyjnie (gamma; 9 Mrad; 3 dawki x 3 Mrad) i kolejno trzykrotnie wyżarzanego (temp. 130 o) w wyniku naprzemiennego, sekwencyjnego procesu, sterylizowanego nieradiacyjnie, w plazmie gazu, w czterech wysokościach. Komponent udowy jednopromieniowy w zakresie od 10 ° do 110 °. Część piszczelowa wykonana ze stopu kobaltowo- chromowego w 6 rozmiarach Wkładki w 6 rozmiarach i 4 grubościach. Właściwy balans w zgięciu i wyproście uzyskuje się zmieniając wielkość resekcji dystalnej (wielkość tylnej resekcji pozostaje stała i wynosi 7mm, a resekcji dystalnej jest zróżnicowana, aby uwzględnić zmiany zwyrodnieniowe kłykcia). Komplet: Element udowy- 1szt. Element piszczelowy- 1szt. Wkładka polietylenowa- 1szt. | kpl. | 10
16 | Gwoździe śródszpikowe blokowane Gamma z kompletem śrub blokujących i śrubą szyjkową. Wymagania: • Średnica gwoździa w części dalszej od 10 do 11mm • Długość gwoździa od 180 do 420 mm • Kąt pomiędzy śrubą szyjkową a gwoździem 120,125, 130 stopni • Śruby szyjkowe samogwintujące o średnicy 10,5 mm i o długości od 80 do 120 mm ( skok co 5 mm) • Śruby ryglujące dystalne samogwintujące w rozmiarach dostosowanych do gwoździa ( 2 śruby do 1 gwoździa) • Śruba zaślepiająca • Możliwość wprowadzenia gwoździa za pomocą celownika przeziernego dla promieniowania rtg • Wielopoziomowe rozplanowanie rozłożenia wszczepów i narzędzi na tackach w obrębie pojemników zmniejszające ich gabaryty oraz ułatwiające ich ułożenie na stole operacyjnym i podawanie ich w czasie operacji. Wykonawca gwarantuje udostępnienie zestawu narzędzi( instrumentarium poszerzone o wiertła giętkie do rozwiercania śródszpikowego kompatybilne z nasadką Hudson modified Trincle) do zakładania i usuwania ww. implantów z dostawą do 7 dni od daty podpisania umowy oraz wymianę zużytych lub uszkodzonych w czasie eksploatacji narzędzi. | kpl. | 150
RAZEM
W punkcie 1-5,9-16 zamawiający wymaga na czas trwania umowy udostępnienia zestawu narzędzi ( instrumentarium) do zakładania ww. implantów z dostawą do 7 dni od daty podpisania umowy oraz wymianę zużytych lub uszkodzonych w czasie eksploatacji narzędzi - depozyt na czas trwania umowy. Zamawiający wymaga użyczenia kontenerów do sterylizacji dostarczonego instrumentarium z dostawą do 7 dni od daty podpisania umowy. W punkcie 7 zamawiający wymaga użyczenia instrumentarium i implantów na pojedyncze zabiegi , dostawa do 48 godzin od zgłoszenia zapotrzebownia- na czas trwania zabiegu z jego użyciem. W punkcie 1-16 zamawiający wymaga udostępnienia na czas trwania umowy zestawu napędów ortopedycznych z osprzętem i wiertłami do zakładania ww. implantów do 7 dni od daty podpisania umowy. W punkcie 1-6 , 9-16 zamawiający wymaga stworzenia depozytu zawierającego pełny asortyment implantów do 7 dni od daty podpisania umowy oraz uzupełnienie na podstawie protokołu zużycia poszczególnych implantów w ciągu maksymalnie 48 godzin od zgłoszenia zużycia. Depozyt na czas trwania umowy. Płatność zgodna z protokołem zużycia.
|  | …..................... |  |  |  | ……………………………………………………………………
|  | data |  |  |  | podpis osoby uprawnionej

## Pakiet 2
DZP/PN/2/2024 Dostawa produktów medycznych i implantów | [9 empty] | Załacznik nr 2 do SWZ
Formularz asortymentowo-cenowy
Pakiet nr 2 - Panewkowy koszyk rewizyjny i systemy biodrowe z panewką 3D
Lp. | Nazwa i opis | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto [zł] | Vat [%] | Kwota VAT [zł] | Cena jednostkowa brutto [zł] | Wartość netto [zł] | Wartość brutto [zł] | Nazwa handlowa i numer katalogowy | Klasa wyrobu medycznego
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Panewka rewizyjna ,bezcementowa, anatomiczna(strona prawa lub lewa)wykonana w technologii 3D z wysoce porowatego czystego tytanu(CPTi) z przesunięciem osiowym (offsetem) centrum rotacji (w zależności od rozmiaru od 3,3 mm do 8,4 mm) oraz ściętym przednim stropem zmniejszającym ryzyko konfliktu z sąsiadującymi tkankami miękkimi . Budowa panewki umożliwiająca użycie tradycyjnych srub panewkowych do kości gąbczastej(od 15 mm do 60 mm),w zależności od rozmiaru 6 lub 7 śrub oraz dzięki pogrubionemu górnemu stropowi panewki użycie śrub obwodowych skierowanych w stronę kolumny tylnej miednicy ,w zależności od rozmiaru 22 lub 5 . Panewka dostępna dla strony prawej oraz lewej w rozmiarach od 54mm do 80 mm ze skokiem co 2 mm. Panewka w pełni kompatybilna z wkładkami ceramicznymi , polietylenowymi oraz wkładką dwumobilną . Panewka umożliwia zastosowanie głowy ceramicznej lub CoCr. Panewka, Śruba, Plug. | kpl. | 10
2 | System panewkowych implantów rewizyjnych do uzupełniania ubytków kostnych w obrębie panewki stawu biodrowego. System umożliwiający zastosowanie zarówno z sferyczną panewką bezcementową jak i z implantami cementowanymi. Implanty systemu wykonane z czystego tytanu (CpTi), w pełni biokompatybilne z tkanką kości ludzkiej o budowie przestrzennej umożliwiającej wrastanie tkanki kostnej w implant. Implanty w kształcie półksiężyca umożliwiające ich stabilizację w tkance kostnej w dwóch wariantach. Implanty w 18 rozmiarach i 3 wielkościach: od 46 mm średnicy zewnętrznej do 66 mm średnicy zewnętrznej, o skoku co 4 mm. Średnica wewnętrzna każdego implantu jest o 2 mm mniejsza od średnicy zewnętrznej. Każdy rozmiar posiada wersje w 3 wielkościach : 15 mm , 20 mm i 25 mm. Implanty augmentów wyposażone są w otwory pod druty Kirschnera o średnicy 1,6 mm do 2,0 mm i otwory pod śruby tytanowe do stabilizacji augmentów . Śruby tytanowe o średnicy 6.5 mm mogą być dzięki specjalnej konstrukcji otworów wprowadzane pod kątem 18 stopni , niezależnie w każdym kierunku. Przymiary implantów kodowane kolorami w zależności od rozmiaru. Tytanowy koszyk do panewki. Koszyk anatomiczny prawy i lewy w rozmiarach 48,52, 56, 60, 64, 68 mm. Śruby tytanowe o średnicy 6,5mm do tytanowego koszyka do wypełniania ubytków panewki wypełniania ubytków panewki. Śruby tytanowe o długości 15, 20,25,30, 35,40,45,50,55, 60 mm. Augment rewizyjny, śruba, koszyk. | kpl. | 10
3 | Wkład typu związanego (constrained) zapobiegającu dyslokacji. Cementowa panewka typu constrained zapobiegająca dyslokoacji dostępna w rozmiarze od 44 mm. Głowy ceramiczne wykonane z ceramiki Biolox Delta. Offset regulowany za pomocą tytanowego sleeve'a. Wkład antyluksacyjny do panewki pressfit Panewka antyluksacyjna cementowa Głowa ceramiczna Biolox Delta Sleeve do głowy ceramicznej | kpl. | 20
4 | System elektromechaniczny do usuwania bezcementowych panewek stawu biodrowego Zestaw składa się z urządzenia roboczego, elektromechanicznego wraz z zestawem baterii i ładowarką oraz kompletem ostrzy we wszystkich rozmiarach. System wyposażony w przymiary pozwalające ocenić wielkość panewki oraz dobranie wielkości ostrza. System do resekcji zawiera 2 ostrza długie oraz krótkie, rozmiar rozliczany po zużyciu. Ostrza w wymiarach 42mm-74mm. | kpl. | 10
5 | Trzpień stalowy, prosty, wysokopolerowany w kształcie podwójnego klina bez kołnierza z centralizatorem. Dostępny w rozmiarach offestu 37,5 do 44mm (min. 9 rozmiarów trzpienia w tym dla pacjentów z dysplazją). Trzpień wraz z centralizerem. Kąt CCD 130°. Niezależne instrumentarium do systemu cementowanego. Długości trzpieni 125-260mm. Konus trzpienia V40. Trzpień cementowy dł. 200mm-260mm, korek do cementu. | kpl. | 6
6 | Trzpień stalowy, prosty, wysokopolerowany w kształcie podwójnego klina bez kołnierza z centralizatorem. Dostępny w rozmiarach offestu 37,5 do 44mm (min. 9 rozmiarów trzpienia w tym dla pacjentów z dysplazją). Trzpień wraz z centralizerem. Kąt CCD 130°. Niezależne instrumentarium do systemu cementowanego. Długości trzpieni 125-150 mm. Konus trzpienia V40. | kpl. | 6
RAZEM
Zamawiający wymaga użyczenia instrumentarium w kontenerach sterylizacyjnych i implantów na pojedyncze zabiegi , dostawa do 48 godzin od zgłoszenia zapotrzebownia- na czas trwania zabiegu z jego użyciem. Zamawiający wymaga udostępnienia na czas trwania umowy zestawu napędów ortopedycznych z osprzętem i wiertłami do zakładania ww. implantów do 7 dni od daty podpisania umowy. Płatność zgodna z protokołem zużycia.
|  | ….................. |  |  |  | ……………………………………………………………………
|  | data |  |  |  | podpis osoby uprawnionej

## Pakiet 3
DZP/PN/2/2024 Dostawa produktów medycznych i implantów | [9 empty] | Załącznik nr 2 do SWZ
Formularz asortymentowo-cenowy
Pakiet nr 3 - Endoproteza poresekcyjna stawu biodrowego i kolanowego
Modularny system endoprotez stosowanych w zabiegach poresekcyjnych i onkologicznych. System zapewnia zaopatrzenie części bliższej i dalszej kości udowej oraz części bliższej kości piszczelowej. W częściach wymagających resekcji kości implant mocowany jest za pomocą trzpieni cementowych lub bezcementowych z możliwością regulacji wielkości resekcji za pomocą elementów przedłużających. System za pomocą elementu łączącego daje możliwość odtworzenia całej długości kości udowej. W obrębie stawu kolanowego element udowy i piszczelowy połączony jest ze sobą zawiasowo za pomocą osi i elementu rotacyjnego pozwalając z stworzenie kolana rotacyjno-zawiasowego. Połączenie jest kompatybilne z endoprotezą rotacyjno – zawiasową , stosowaną w nie uszkodzonej części stawu kolanowego. Elementy protezy muszą być kompatybilne ze sobą i łączone bez użycia śruby za pomocą stożka dające możliwośc szybkiego rozłączenia jej elementów i płynną, bezstopniową ich regulację.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Lp. | Nazwa i opis | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto [zł] | Vat [%] | Kwota VAT [zł] | Cena jednostkowa brutto [zł] | Wartość netto [zł] | Wartość brutto [zł] | Nazwa handlowa i numer katalogowy | Klasa wyrobu medycznego
1 | Element udowy zawiasowy: Wykonany ze stopu chromowo – kobaltowego (CoCr) , anatomiczny ( prawy i lewy ) . Element udowy posiada po 5 rozmiarów , odpowiednio dla każdej ze stron. | szt | 4
2 | Element udowy poresekcyjny: Wykonany ze stopu chromowo – kobaltowego (CoCr) , anatomiczny ( prawy i lewy ) . Element udowy posiadajacy min 2 rozmiary , standardowy i mały. | szt | 4
3 | Element piszczelowy poresekcyjny: Wykonany ze stopu chromowo – kobaltowego (CoCr) , uniwersalny Element piszczelowy posiadajacy min 2 rozmiary , standardowy i mały. | szt | 2
4 | Element piszczelowy zawiasowy: Wykonany ze stopu chromowo – kobaltowego (CoCr) , uniwersalny Elemment piszczelowy posiadajacy min. 4 rozmiary. | szt | 4
5 | Elementy polietylenowe do polączeń w obrębie elemetów rotacyjno-zawiasowych kolana | szt | 4
6 | Element rotacyjny uniwersalny dla wszystkich elementów kolana, w opcji element mały | szt | 4
7 | Wkładki polietylenowe w min. 5 grubościach od 10-24 mm | szt | 4
8 | Trzpienie śródszpikowe do systemu zawiasowego Wykonane z CoCr o długościach 80 i 155 mm , średnice od 10 do 23 mm | szt | 8
9 | Trzpienie śródszpikowe do systemu poresekcyjnego:Wykonane ze stopu tytanowego bezcementowe długościach 125,150 i 200 mm , średnice od 11 do 19 mm.Cementowane ze stopu chromokobaltowego o długości 102 i 127 mm i srednicach od 8 do 17 mm | szt | 4
10 | Podkładki pod element piszczelowy.Wykonane z CoCr występuja jako połówkowe bloki o grubościach 5 i 10 mm . | szt | 8
11 | Mimośrody wykonane z CoCr pozwalające na zróżnicowanie osi komponentu udowego o 4mm. | szt | 4
12 | Elementy przedłużające o długościach od 30 mm do 80 mm o skoku co 10 mm i w zakresie od 100mm do 220 mm o skoku 20 mm. | szt | 6
13 | Komponenty do zastąpienia części bliższej kości udowej Wykonane z CoCr standardowy i krętarzowy oraz w anatomiczny prawy i lewy montowany bez uzycia śruby. Konus V40 | szt | 2
14 | Element przedłużający w min 2 długościach umożliwiający połączenie elementów biodrowych z kolanowymi lączony za pomocą stożka bezśrubowo | szt | 2
15 | Oś łącząca element udowy i piszczelowy | szt | 8
RAZEM
Zamawiający wymaga użyczenia instrumentarium w kontenerach sterylizacyjnych i implantów na pojedyncze zabiegi , dostawa do 48 godzin od zgłoszenia zapotrzebownia- na czas trwania zabiegu z jego użyciem. Zamawiający wymaga udostępnienia na czas trwania umowy zestawu napędów ortopedycznych z osprzętem i wiertłami do zakładania ww. implantów do 7 dni od daty podpisania umowy. Płatność zgodna z protokołem zużycia.
……………………………………………………………………
podpis osoby uprawnionej

## Pakiet 4
DZP/PN/2/2024 Dostawa produktów medycznych i implantów | [9 empty] | Załacznik nr 2 do SWZ
Formularz asortymentoto-cenowy
Pakiet nr 4 - Materiały jednorazowe do zabiegów artroskopowych
Lp. | Nazwa i opis | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto [zł] | Vat [%] | Kwota VAT [zł] | Cena jednostkowa brutto [zł] | Wartość netto [zł] | Wartość brutto [zł] | Nazwa handlowa i numer katalogowy | Klasa wyrobu medycznego
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Jednorazowa kaseta z drenami odpływu do pompy Cross Flow | sz. | 120
2 | Elektroda do waporyzacji kompatybilna z konsolą do Cross Fire, średnica 2,5/ 3,5/ 40 mm elektrody z ręcznym sterowaniem, jednoczęściowe, z/ bez kanału ssącego, do wyboru z katalogu | szt. | 80
3 | Śruby kotwicowe do rekonstrukcji obrąbka stawowego barku. Śruby kotwicowe,tytanowe, stożkowe, osadzone na jednorazowym osadzaczu, zakończonym rękojeścią, zaopatrzone w nić o grubości min. 2 średnica zewnętrzna gwintu 3 mm. Wymagane instrumentarium do zakładania. | szt. | 40
4 | Śruby kotwicowe tytanowe do leczenia stożka rotatorów, stożkowe, osadzone na jednorazowym wprowadzaczu, zakończone rękojeścią, zaopatrzone w 2 nici o grubości nr 2; w dwóch kolorach, poprowadzone w dwóch nieezależnych oczkach śruby kotwicowej, średnicz zewnętrzna gwintu 5 mm. Wymagane instrumentarium do zakładania. | szt. | 80
5 | AIR+ to urządzenie do naprawy łąkotki typu ALL-INSIDE, zbudowane z przezroczystej rękojeści, elastycznej igły i czarnego suwaka (służącego do wypuszczania implantów na zewnątrz urządzenia - implanty ułożone liniowo, wypuszczane poprzez przesunięcie suwaka w przód), wyposażone w dwa profilowane implanty wykonane z PEEK do przytrzymywania szwów, wstępnie związanych niebieskim szwem z polietylenu o ultrawysokiej masie cząsteczkowej 2-0, urządzenie wyposażone w ogranicznik głębokości penetracji z zakresem 14-24mm (standardowe ustawienie 20mm), regulacja głębokości uzyskiwana poprzez biały suwak. Urządzenie dostępne z igłą wygięta do góry pod katem 15 stopni i w dół pod katem 9 stopni, oba z możliwością dodatkowego wyginania igły. Pakowany sterylnie. | szt. | 120
6 | Kotwica niciowa do zaopatrywania stożka rotatorów i niestabilności, wykonana z poliestru, średnica 2,3 mm, na sterylnym podajniku kodowanym kolorem czarnym, zaopatrzona w dwie różnokolorowe nici typu #2 Force Fiber, stosowana przy użyciu celowników prostych lub kątowych z końcówką typu Fish Mouth zabezpieczającą przed niekontrolowanym przesunięciem się celownika, kodowanym kolorem czarnym. Szerokość kotwicy po implantacji w kanale min. 4,0 mm. Głębokość kanału uzyskana za pomocą wiertła kodowanego kolorem czarnym lub staplera z ogranicznikiem głębokości, głębokość kanału na poziomie 21 mm+/- 0,5 mm. Wiertło wielorazowe i celowniki proste i kątowe, obturator oraz starter do przygotowania kanału zapewnia oferujący. | szt. | 50
7 | Jednorazowe ostrze do tkanek miękkich do shavera artroskopowego, średnica ostrza 3,5mm-5,5mm, kodowane kolorem niebieskim, typ końcówki roboczej Agressive Bite Cutter, do wyboru z katalogu. | szt. | 250
8 | Jednorazowy frez kostny do shavera artroskopowego, średnica frezu 4,0mm-5,5mm, kodowane kolorem czerwonym, typ końcówki roboczej Standard 12 Flute Barrer Burs, agresive 6 Flute Barrel Burs, Unhooded standard 12 Flute Round Bur, Unhooded 6 Flute Round Bur, Egg 6 Flute Bur, 6 Flute SLAPr Bur, do wyboru z katalogu. | szt. | 25
RAZEM
Zamawiający wymaga udostępnienia wyłącznika nożnego oraz rękojeści shavera artroskopowego, z zakresem obrotów maksymalnych od 12000 obr./ min., oscylacje os 30000 cykli/min, zatrzaskowe mocowanie ostrzy, z regulacją siły ssania 0-10%, sterylizacja w autoklawie, wyposażony w silnik bezszczotkowy- nie wymaga smarowania, automatycznie rozpoznawany przez konsolę, która dobiera optymalne nastawy pracy. Shaver artroskopowy oraz wyłącznik nożny kompatybilny z konsolą Crossfire będącą na wyposażeniu Zamawiającego- depozyt na czas trwania umowy. Dodatkowo Zamawiający wymaga dostarczenia kamery endoskopowej 4K, źródła światła LED oraz monitora 4K. W punkcie 1-7 Zamawiający wymaga stworzenia depozytu do 7 dni od daty podpisania umowy- depozyt na czas trwania umowy. Uzupełnienie depozytu na podstawie protokołu zużycia w terminie do 48 godzin od zgłoszenia zużycia. Płatność zgodna z protokołem zużycia.
……………………………………………………………………
podpis osoby uprawnionej

## Pakiet 5
DZP/PN/2/2024 Dostawa produktów medycznych i implantów | [9 empty] | Załącznik nr 2 do SWZ
Formularz asortymentowo-cenowy
Pakiet nr 5 Ostrze do piły oscylacyjnej
Lp. | Nazwa i opis | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto [zł] | Vat [%] | Kwota VAT [zł] | Cena jednostkowa brutto [zł] | Wartość netto [zł] | Wartość brutto [zł] | Nazwa handlowa | Numer katalogowy | Klasa wyrobu medycznego
1 | Ostrze do piły oscylacyjnej kompatybilne z napędem będącej na wyposażeniu Zamawiającego: • wymiary 18,5 mm x 7,0 mm, ząbki 0,51 mm; • wymiary 35,0mm x 9,0 mm, ząbki 0,61 mm; • wymiary 45,0mm x 13,0mm, ząbki 0,56 mm; • wymiary 29,5 mm x 7,0 mm, • wymiary 34,5 mm x13,0 mm, • wymiary mm x mm, ząbki mm; Sterylne, jednorazowe, pakowane pojedynczo w 2 worki . | szt | 100
2 | Ostrze do piły oscylacyjnej kompatybilne będącej na wyposażeniu Zamawiającego: • wymiary 100 mm x 25,0 mm, ząbki 1,27 mm; • wymiary 100 mm x 18 mm, ząbki 1,27 mm; • wymiary 110 mm x 18 mm, ząbki 1,27 mm; Krawędź tnąca podzielona na 2 części z przestrzenią w ostrzu ułatwiającą odprowadzenie opiłków kostnych z linii cięcia; sterylne, jednorazowe, pakowane pojedynczo w 2 worki . | szt | 24
3 | Ostrze do piły oscylacyjnej kompatybilne z napędem będącej na wyposażeniu Zamawiającego: Ostrze do mikropiły Osc/Ssg o wymiarach: szer. 2,5-19,05 ( szerokość/linia cięcia) x grubość 0,33-0,76 x długość 11,0-45,00. Ostrze montowane beznarzędziowo na szybkozłączkę. Konstrukcja umożliwiająca montowanie w 5 pozycjach. Ostrze jednorazowe, sterylne w podwójnym opakowaniu.Do wyboru min. 100 ostrzy różnego kształtu i długości . | szt | 80
Razem
Zamawiający wymaga stworzenia depozytu do 7 dni od daty podpisania umowy oraz uzupełnienie na podstawie protokołu zużycia w ciągu maksymalnie 48 godzin od zgłoszenia zużycia-depozyt na czas trwania umowy. Płatność zgodna z protokołem zużycia.
|  | ….......................... |  |  |  | ……………………………………………………………………
|  | data |  |  |  | podpis osoby uprawnionej

## Pakiet 6
DZP/PN/2/2024 Dostawa produktów medycznych i implantów | [9 empty] | Załącznik nr 2 do SWZ
Formularz asortymentowo-cenowy
Pakiet nr 6 - Narzędzia chirurgiczne ortopedyczne
Lp. | Nazwa i opis | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto [zł] | Vat [%] | Kwota VAT [zł] | Cena jednostkowa brutto [zł] | Wartość netto [zł] | Wartość brutto [zł] | Nazwa handlowa | Numer katalogowy | Klasa wyrobu medycznego
1 | Wkrętak kaniulowany S2,5 z chwytakiem | szt | 2
Razem
Zaoferowane produkty (objęte stawką VAT 8%) spełniają wymagania ustawy z dnia 07 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (tj. Dz. U. z 2022 poz. 974)
…..................................................................................
(podpis osoby upoważnionej)

## Pakiet 7
DZP/PN/2/2024 Dostawa produktów medycznych i implantów | [8 empty] | Załącznik nr 2 do SWZ
Formularz asortymentowo-cenowy
Pakiet nr 7 - Płyty do DSB, gwoździe śródszpikowe
Lp. | Nazwa i opis | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto [zł] | Vat [%] | Kwota VAT [zł] | Cena jednostkowa brutto [zł] | Wartość netto [zł] | Wartość brutto [zł] | Nazwa handlowa i numer katalogowy | Klasa wyrobu medycznego
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
3 | Płytka ustalająca DSB | szt | 10
4 | Płytka ustalająca DSK | szt | 10
5 | Śruba zespalająca DSB/DSK | szt | 10
6 | Ś ruba kompresyjna DSB/DSK | szt | 10
7 | Wkręty korowe samogwintujące fi 4,5mm dł. 20-60mm, materiał: tytan | szt | 100
8 | Wkręty korowe lub gąbczaste kaniulowane samogwintujące fi 3,5mm dł. 10-90mm, pełny gwint lub częściowy | szt | 200
9 | System implantów do łączenia kości udowej i piszczelowej w miejscu resekcji stawu kolanowego. gwóźdź udo lity o przekroju okrągłym z czterema kanałkami, dedykowany do lewej i prawej kończyny. Promień gięcia w części bliższej R=2800mm skierowany ku tyłowi oraz kącie gięcia w kierunku bocznym 5°-7°. Długość L=180÷480mm (ze skokiem co 20mm), średnica d=10÷12mm ze skokiem (co 1mm). W części bliższej 2 otwory z niskim blokowaniem (w tym 1 dynamiczny) zaopatrywane wkrętami o średnicy 5mm. gwóźdź piszczel lity o przekroju okrągłym na całej długości z czterema kanałkami przeznaczony zarówno do lewej i prawej kończyny, wygięty ku tyłowi o 5°-7°. Długość L=180÷480mm (ze skokiem co 20mm), średnica d=10÷12mm ze skokiem (co 1mm). W części dalszej posiadający 2 otwory z niskim blokowaniem (w tym 1 dynamiczny) zaopatrywane wkrętami o średnicy 5mm. Dystans – składający się z części górnych i dolnych, w zakresie 60÷100mm (ze skokiem co 10mm). Montowany w miejscu łączenia gwoździa udowego i piszczelowego z możliwością przesuwania się po gwoździach. Śruba – do łączenia gwoździ – udo i piszczel oraz poszczególnych części dystansu. Długość 20mm z gwintem M6. Wkręt blokujący średnicy 5,0mm, długość 30-90mm (ze skokiem co 5mm), gniazdo torx. Komplet niesterylny: gwóźdź – udo – 1 szt; gwóźdź – piszczel – 1 szt. ; dystans – 1 komplet; śruba 2 szt., Wkręt blokujący 2-4 szt.
10 | gwóźdź udo | szt | 2
11 | gwóźdź piszczel | szt | 2
12 | dystans | szt | 2
13 | śruba T | szt | 2
14 | wkręt blokujący | szt | 2
RAZEM
Zamawiający wymaga stworzenia depozytu do 7 dni od daty podpisania umowy oraz uzupełnienie na podstawie protokołu zużycia w ciągu maksymalnie 48 godzin od zgłoszenia zużycia-depozyt na czas trwania umowy. Płatność zgodna z protokołem zużycia.
|  | …........................ |  |  |  |  | ….............................................................................
|  | data |  |  |  |  | podpis osoby uprawnionej