ZAŁĄCZNIK NR 1B – dot. Pakietu nr 13

##### ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH

Przedmiot zamówienia: Ssak elektryczny do odsysania dla Oddziału Psychiatrycznego – 5 szt.

Nazwa oferenta:

Producent:

Nazwa i typ:

| Lp. | WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI | PARAMETR WYMAGANY | PARAMETR OFEROWANY Wykonawca winien wskazać nr strony, na której w załączonych przedmiotowych środkach dowodowych potwierdzone jest spełnienie parametru. Jednocześnie Wykonawca w załączonych przedmiotowych środkach dowodowych winien wyraźnie wskazać przy opisywanym parametrze nr liczby porządkowej parametru wymaganego z niniejszego formularza. W przypadku zastosowania przez producenta innej nazwy parametru niż wymagany przez Zamawiającego, Wykonawca winien udokumentować i wykazać tożsamość nazwy parametru producenta z nazwą parametru wymaganego przez Zamawiającego. |
| --- | --- | --- | --- |
| Ssak elektryczny do odsysania dla Oddziału Psychiatrycznego – 5 szt. |  |  |  |
|  | Zasilanie 230 V/50-60 Hz. | Tak |  |
|  | Ssak do stosowania w salach operacyjnych, wysokie podciśnienie/niski przepływ. | Tak |  |
|  | Dwa porty ssące. | Tak |  |
|  | Maksymalny przepływ nie mniejszy niż 89 l/min i nie większy niż 93 l/min. | Tak |  |
|  | Maksymalne podciśnienie regulowane - 90kPa. | Tak |  |
|  | Czas pracy dostosowany do pracy ciągłej. | Tak |  |
|  | Poziom głośności poniżej 47dB. | Tak |  |
|  | Dwie butle 2 litrowe wielorazowe na wydzielinę, z zabezpieczeniem przed przepełnieniem, z podziałką, nietłukące z tworzywa, z możliwością sterylizacji. | Tak |  |
|  | Zbiornik zabezpieczający przelewowy oraz filtr do każdej butli. | Tak |  |
|  | Przełącznik do wyboru butli ssącej. Przełączanie z butli na butlę za pomocą przycisków znajdujących na panelu przednim. Przełącznik trybu pracy z ciągłej na przerywaną. | Tak |  |
|  | Panel przedni wyposażony w 5 przycisków funkcyjnych oraz pokrętło do zmiany podciśnienia i siły ssania. | Tak |  |
|  | Pedał do sterowania nożnego. | Tak |  |
|  | Przełącznik wyboru trybu pracy pedału sterowania nożnego: ssak włączony tylko przy wciśniętym pedale lub tryb - ssak włączony/wyłączony przy każdym naciśnięciu pedału. | Tak |  |
|  | Wieloobrotowy regulator podciśnienia. | Tak |  |
|  | Podstawa jezdna na 4 kółkach antystatycznych w tym dwa z blokadą. | Tak |  |
|  | Urządzenie dostosowane do systemu wkładów jednorazowych typu np. FLOVAC. | Tak |  |
|  | Pojemnik na akcesoria w tylnej części obudowy ssaka. | Tak |  |
|  | Masa ssaka nie większa niż 20 kg. | Tak |  |
|  | Pompa ssąca bezolejowa i bezobsługowa. | Tak |  |
| Warunki dodatkowe |  |  |  |
|  | Okres gwarancji na wszystkie elementy dostawy od momentu uruchomienia i protokolarnego odbioru całości zrealizowanego zamówienia | Tak 24 miesiące |  |
|  | Wymagane dokumenty: - Certyfikat CE i/lub Deklaracja Zgodności, - wpis do ustawy o wyrobach medycznych | Tak |  |
|  | Możliwość zgłaszania usterek – należy podać sposób oraz dane teleadresowe. | Podać |  |
|  | Termin przystąpienia do naprawy uszkodzonego elementu dostawy po zgłoszeniu usterki nie dłuższy niż 3 dni robocze. | Tak |  |
|  | Termin usunięcia usterki od momentu przyjęcia zgłoszenia nie dłuższy niż 5 dni roboczych | Tak |  |
|  | Na czas naprawy/innej usługi serwisowej elementu dostawy Wykonawca, w przypadku przekroczenia terminu przeznaczonego na naprawę, na żądanie Zamawiającego dostarczy do 3 dni roboczych zamiennie analogiczny element dostawy. | Tak |  |
|  | Wymiana uszkodzonego podzespołu na nowy podzespół po 3 naprawach gwarancyjnych. | Tak |  |
|  | Wymiana uszkodzonego elementu dostawy na nowy element dostawy tzn. po 3 wymianach gwarancyjnych tego samego podzespołu, wystąpienie ponownej usterki tego podzespołu skutkuje wymianą przez Wykonawcę elementu dostawy na nowy na żądanie Zamawiającego. | Tak |  |
|  | Każdy czas trwania naprawy gwarancyjnej powoduje przedłużenie okresu gwarancji o czas trwania naprawy. | Tak |  |
|  | Wszelkie akcesoria zużywalne będące podzespołami lub elementami składowymi elementu dostawy a podlegające wymianie (z wyłączeniem elementów jednorazowego użytku), zgodnie z dokumentacją producenta, w okresie gwarancji wymieniane będą na koszt Wykonawcy. | Tak |  |
|  | Wszelkie czynności przeglądowo-konserwacyjne określone w niniejszej instrukcji obsługi, innej dokumentacji producenta oraz w obowiązujących przepisach prawnych, w okresie gwarancji wykonywane będą na koszt Wykonawcy. Dokumentacja z przedmiotowych działań wraz ze stosownym świadectwem Bezpieczeństwa zostanie przekazana Zamawiającemu. | Tak |  |
|  | Okres zagwarantowania dostępności części zamiennych od daty sprzedaży w latach min. 7 lat. | Tak / podać |  |

UWAGA : Nie spełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

Nie spełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.