## Pakiet1
Pakiet nr 1 - zestawy urologiczne
MODYFIKACJA 29.10.2024 R.
Lp. | NAZWA | Nazwa i nr katalogowy | J.M | Ilość B | Ilość K | Ilość P | Suma | Cena jednostkowa netto | Vat | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto
1 | Zestaw do nefrostomii Zestaw do nefrostomii: 9F,10F,12F,14F x 45cm Skład zestawu: kateter PIGTAIL 9F,10F,12F,14FX45cm; prowadnik J typ Lunderquist 0.038"x 80cm; igła dwuczęsciowa 18Gx20cm; rozszerzacz z koszulką rozrywalną 15 F; rozszerzacz;strzykawka 10 ml Luer-Lock,skalpel,kołnierz mocujący ,opaska uciskowa |  | szt | 0 | 0 | 400 | 400 |  | 8% | 0 | 0 | 0
2 | Zestaw do cystostomii Zestaw do cystostomii 9F,10F,12F,14F. Skład zestawu;kateter PIGTAIL 9F,10F,12F,14Fx45cm; igła rozrywalna np..12Fx120mm; strzykawka 10ml Luer-Lock; skalpel;kołnierz mocujący; opaska uciskowa |  | szt | 0 | 0 | 100 | 100 |  | 8% | 0 | 0 | 0
3 | Cewnik moczowodowy Cewnik moczowodowy typ Nelaton 4F-7F/70cm; oznaczony posziałką centymetrową co 5 cm; bez lateksu i PCV; widoczny w RTG; z prowadnicą stalową na całej długości katetera ; otwór centrany- typ otwarty. Opakowanie 10- szt |  | szt | 0 | 0 | 250 | 250 |  | 8% | 0 | 0 | 0
4 | Cewnik do nefrostomii Kateter moczowodowy;Pojedyńczy Pigtail ; rozmiar 4F-7Fx70,80cm; średnica pętli pęcherzowej 2 lub 4 cm; oznaczony podziałką centymetrową co 5 cm |  | szt | 0 | 0 | 100 | 100 |  | 8% | 0 | 0 | 0
5 | Łącznik urologiczny Łącznik urologiczny komplatybilny z powyższymi produktami |  | szt | 0 | 0 | 300 | 300 |  | 8% | 0 | 0 | 0
6 | Kateter do odsysania pola operacyjnego Kateter do odsysania pola operacyjnego. Możliwość doboru katetera z odpowiednim końcem dalszym (koncówka zakrzywiona lub prosta). Kateter wykonany jest z przezroczystego materiału. Istnieje możliwośc wyboru wariantu kateteru z regulacją siły ssania lub bez regulacji. |  | szt | 0 | 0 | 150 | 150 |  | 8% | 0 | 0 | 0
7 | Dren brzuszny Dren brzuszny wykonany jest silikonowego tworzywa o optymalnej spreżystości i giętkości, sterylny, (EO), pakowany pojedyńczo. Oferowany w wersji z 3 lub 7 otworami bocznymi lub bez otworów. |  | szt | 0 | 0 | 250 | 250 |  | 8% | 0 | 0 | 0
8 | Igła do nefrostomii Igła jednorazowa, jałowa, dwuczęsciowa. Posiadająca mandryn ostro ścięty na poziomie skośnego ścięcia igły. Przezroczysta nassadka zabezpieczająca igłę ,wejście luer. Koncówka igły widoczna w USG z uchwytem typu "motylek" z niezintegrowanymi skrzydełkami możliwymi do demontażu w czasie zabiegu. |  | szt | 0 | 0 | 100 | 100 |  | 8% | 0 | 0 | 0
9 | Kateter do cystostomii Kateter moczowodowy;Pojedyńczy Pigtail ; rozmiar 4F-7Fx70,80cm; średnica pętli pęcherzowej 2 lub 4 cm; oznaczony podziałką centymetrową co 5 cm |  | szt | 0 | 0 | 100 | 100 |  | 8% | 0 | 0 | 0
Razem | [9 empty] | 0 | 0 | 0

## Pakiet2
Pakiet nr 2 - przewody do cystoskopu
Lp. | Opis | Producent, nazwa, nr katal. | J.M. | Ilość B | Ilość K | Ilość P | Suma | Cena jednostkowa netto | Vat | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto
1 | Przewód do cystoskopu podwójny, wykonany z PCV, dwie jednokanałowe igły zbiorcze z osłonkami lub zatyczkami, komora do wytworzenia ciśnienia, rolkowy regulator przepływu, łącznik stożkowy, średnica drenu 4,8 mmx6,8 mm, końcówka drenu z miękkiego silikonu, sterylny, pakowany podwójnie (opakowanie wewnetrzne foliowe, zewnetrzne papier/folia), sterylizowane tlenkiem etylenu, nie zawiera lateksu, op. maks. 50 szt. |  | zestaw | 0 | 0 | 2500 | 2500 |  | 8% | 0 | 0 | 0
| Razem | [9 empty] | 0 | 0

## Pakiet3
Pakiet nr 3 - włókna wielorazowego użytku, elektrody resekcyjne
Lp. | Opis | Producent, nazwa, nr katal. | J.M. | Ilość B | Ilość K | Ilość P | Suma | Cena jednostkowa netto | Vat | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto
1 | Włókno wielorazowego użytku (10 użyć), rozmiar rdzenia 272 µm, kompatybilne z systemami laserowymi Olympus EMPOWER, sterylne, 5 szt./op. Sterylizacja: autoklaw, Sterrad 100NX, Sterrad Flex (w zgodności z normą ANSI/AAMI/ISO 17665:2006 lub ENISO 17665:2006). |  | op |  |  | 10 | 10 |  | 8% | 0 | 0 | 0
2 | Włókno wielorazowego użytku (10 użyć), rozmiar rdzenia 365 µm, kompatybilne z systemami laserowymi Olympus EMPOWER, sterylne, 5 szt./op. Sterylizacja: autoklaw, Sterrad 100NX, Sterrad Flex (w zgodności z normą ANSI/AAMI/ISO 17665:2006 lub ENISO 17665:2006). |  | op |  |  | 5 | 5 |  | 8% | 0 | 0 | 0
3 | Włókno wielorazowego użytku (10 użyć), rozmiar rdzenia 550 µm, kompatybilne z systemami laserowymi Olympus EMPOWER, sterylne, 5 szt./op. Sterylizacja: autoklaw, Sterrad 100NX, Sterrad Flex (w zgodności z normą ANSI/AAMI/ISO 17665:2006 lub ENISO 17665:2006). |  | op |  |  | 2 | 2 |  | 8% | 0 | 0 | 0
4 | Wkład do nożyczek typu Metzenbaum HiQ+, średnica 5 mm, długość 330 mm, |  | szt |  |  | 5 | 5 |  | 8% | 0 | 0 | 0
5 | Płaszcz HiQ+, średnica 5mm, długość 330 mm; pokrętło do obrotu narzędzia o 360st.; przycisk do uwolnienia uchwytu narzędzia |  | szt |  |  | 2 | 2 |  | 8% | 0 | 0 | 0
6 | Uchwyt, do narzędzia laparoskopowego HiQ+, monopolarny, bez zapinki |  | szt |  |  | 2 | 2 |  | 8% | 0 | 0 | 0
7 | Wkład "HiQ+",bipolarny, średnica 5 mm, długość 330 mm, do kleszczyków chwytających typu Johann |  | szt |  |  | 2 | 2 |  | 8% | 0 | 0 | 0
8 | Wkład "HiQ+", średnica 5mm, długość 330mm, imadło do szycia, proste |  | szt |  |  | 1 | 1 |  | 8% | 0 | 0 | 0
9 | Wkład do narzędzi HiQ+ (WA63718A) średnica 5 mm, długość 330 mm, imadło do igieł, wygięte w lewo |  | szt |  |  | 1 | 1 |  | 8% | 0 | 0 | 0
10 | Wkład "HiQ+", średnica 5mm, długość 330mm, imadło do szycia, wygięte w prawo |  | szt |  |  | 1 | 1 |  | 8% | 0 | 0 | 0
11 | Elektroda resekcyjna, monopolarna, pętla do płaszcza wewnętrznego 24 Fr, do optyki 30°, średnica elektrody 0,35 mm,lub 0,2 jednorazowego użytku, sterylna, 12 szt./op. |  | 12szt.op |  |  | 10 | 10 |  | 8% | 0 | 0 | 0
12 | Elektroda resekcyjna HF, kulka w rozmiarze dużej lub małej, do optyki 30°, sterylne, jednorazowego użytku, 12 sztuk |  | 12szt.op |  |  | 5 | 5 |  | 8% | 0 | 0 | 0
13 | Elektroda kulkowa TURis/TCRis, do płaszcza 24 Fr., do optyk 12° i 30°, sterylna, jednorazowego użytku, 12 sztuk |  | 12szt.op |  |  | 10 | 10 |  | 8% | 0 | 0 | 0
14 | Sonda litotryptora hybrydowego ShockPulse SE do zabiegu PCNL lub cystolitotrypsji, średnica 3,76 mm (11,3 Fr) x 396 mm. Kod kolorystyczny - srebrny - dla identyfikacji rozmiaru sondy. Wielorazowa. |  | szt |  |  | 2 | 2 |  | 8% | 0 | 0 | 0
15 | Sonda litotryptora hybrydowego ShockPulse SE do zabiegu PCNL lub cystolitotrypsji, średnica 3,40 mm (10,2 Fr) x 396 mm. Kod kolorystyczny - niebieski - dla identyfikacji rozmiaru sondy. Wielorazowa. |  | szt |  |  | 2 | 2 |  | 8% | 0 | 0 | 0
16 | Sonda litotryptora hybrydowego ShockPulse SE do zabiegu mini-PCNL lub cystolitotrypsji, średnica 1,83 mm (5,5 Fr) x 418 mm. Kod kolorystyczny - czerwony - dla identyfikacji rozmiaru sondy. Wielorazowa. |  | szt |  |  | 3 | 3 |  | 8% | 0 | 0 | 0
17 | Soczewka ochronna(blast shield) do systemu laserowego Olympus EMPOWER (H35/H65/H100) |  | szt |  |  | 5 | 5 |  | 23% | 0 | 0 | 0
| Razem |  | szt | [7 empty] | 0 | 0

## Pakiet4
Pakiet nr 4 - klipsy, nożyczki laparaskopowe
Lp. | Opis | Producent, nazwa, nr katal. | J.M. | Ilość B | Ilość K | Ilość P | Suma | Cena jednostkowa netto | Vat | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto
1 | Preparat przeciw roszeniu optyki endoskopowej , wykonany z wysokochłonnej gąbki nasączonej preparatem z zawartością 4% alkoholu , łatwo otwierające opakowanie z klejem na spodniej stronie, sterylny |  | szt | 0 |  | 200 | 200 |  | 8% | 0 | 0 | 0
2 | Klips tytanowy rozmiar M/L , wykonany z biologicznie obojętnego tytanu, długość całkowita 9,1mm, długość robocza 8,1mm, nietraumatyzująca powierzchnia wewnętrzna klipsa (brak ostrych brzegów), dwufazowe zamykanie klipsa – w pierwszej kolejności schodzą się dystalne części ramion a w kolejnym etapie klips jest zamykany, pojedynczy podłużny rowek wzdłuż całej wewnętrznej powierzchni klipsa zabezpieczający przed zjawiskiem nożycowania, poprzeczne rowkowanie wewnętrznej powierzchni klipsa zabezpieczające przed ześlizgiwaniem, zasobnik zawierający 6 szt. klipsów (opcjonalnie dostępne po 4szt w zasobniku), produkt posiadający Deklarację Zgodności w klasyfikacji IIb, dwie samoprzylepne naklejki (metryczki) do umieszczenia w dokumentacji medycznej pacjenta, posiadające informacje o dacie ważności, numerze serii i producencie, etykieta zasobnika z klipsami zawierająca informację o producencie, rozmiarze klipsów, numerze katalogowym, dacie produkcji, dacie ważności, znaku CE z numerem jednostki notyfikowanej, sterylne Produkt posiada oświadczenie producenta, że klipsy są wykonane z tytanu medycznego, i nie generują żadnego istotnego klinicznie ryzyka dla pacjenta poddawanego badaniu w rezonansie magnetycznym o natężeniu pola do 3 Tesli |  | op | 0 |  | 2 | 2 |  | 8% | 0 | 0 | 0
3 | Klips tytanowy rozmiar L , wykonane z biologicznie obojętnego tytanu, długość całkowita 12,5mm, długość robocza 11mm, nietraumatyzująca powierzchnia wewnętrzna klipsa (brak ostrych brzegów), dwufazowe zamykanie klipsa – w pierwszej kolejności schodzą się dystalne części ramion a w kolejnym etapie klips jest zamykany, pojedynczy podłużny rowek wzdłuż całej wewnętrznej powierzchni klipsa zabezpieczający przed zjawiskiem nożycowania, poprzeczne rowkowanie wewnętrznej powierzchni klipsa zabezpieczające przed ześlizgiwaniem, zasobnik zawierający 6 szt. klipsów (opcjonalnie dostępne po 4szt w zasobniku), produkt posiadający Deklarację Zgodności w klasyfikacji IIb, dwie samoprzylepne naklejki (metryczki) do umieszczenia w dokumentacji medycznej pacjenta, posiadające informacje o dacie ważności, numerze serii i producencie, etykieta zasobnika z klipsami zawierająca informację o producencie, rozmiarze klipsów, numerze katalogowym, dacie produkcji, dacie ważności, znaku CE z numerem jednostki notyfikowanej, sterylne Produkt posiada oświadczenie producenta, że klipsy są wykonane z tytanu medycznego, i nie generują żadnego istotnego klinicznie ryzyka dla pacjenta poddawanego badaniu w rezonansie magnetycznym o natężeniu pola do 3 Tesli |  | op | 0 |  | 2 | 2 |  | 8% | 0 | 0 | 0
4 | Klipsy polimerowe rozmiar X/L, L, M i M/L (do wyboru przez Zamawiającego), zasobniki zawierające po 4 sztuki i po 6 sztuk klipsów . Wewnętrzna górna i dolna płaszczyzna zaopatrzona na całej długości ramienia klipsa w walce stabilizacyjne. Konstrukcja zamka uniemożliwiająca samoistne otwarcie klipsa bądź jego nożycowanie, dodatkowo taśma samoprzylepna na spodzie zasobnika pozwalająca przykleić zasobnik do rękawicy lub obłożenia operacyjnego, produkt posiadający Deklarację Zgodności w klasyfikacji IIb, dwie samoprzylepne naklejki (metryczki) do umieszczenia w dokumentacji medycznej pacjenta, posiadające informacje o dacie ważności, numerze serii i producencie, etykieta zasobnika z klipsami zawierająca informację o producencie, rozmiarze klipsów, numerze katalogowym, dacie produkcji, dacie ważności, znaku CE z numerem jednostki notyfikowanej, sterylne, Opakowanie zawierające 20 zasobników Produkt posiada oświadczenie producenta, że klipsy są wykonane z materiału medycznego, i nie generują żadnego istotnego klinicznie ryzyka dla pacjenta poddawanego badaniu w rezonansie magnetycznym o natężeniu pola do 3 Tesli |  | op | 0 |  | 30 | 30 |  | 8% | 0 | 0 | 0
5 | Klipsy wykonane z niewchłanialnego polimeru, rozmiar ML, L, XL (do wyboru przez Zamawiającego), klips o podwyższonej stabilności na naczyniu. Wewnętrzna górna i dolna płaszczyzna zaopatrzona na całej długości ramienia klipsa w zęby zakończone ostrzem o kącie podcięcia 45°. Magazynki: składające się z jednej części, co eliminuje rozpadnięcie się magazynka; zawierające 6sztuk klipsów w magazynku, posiadające taśmę mocującą do stołu lub ręki chirurga, instrumentariuszki, produkt posiadający Deklarację Zgodności w klasyfikacji IIb, dwie samoprzylepne naklejki (metryczki) do umieszczenia w dokumentacji medycznej pacjenta, posiadające informacje o dacie ważności, numerze serii i producencie, etykieta zasobnika z klipsami zawierająca informację o producencie, rozmiarze klipsów, numerze katalogowym, dacie produkcji, dacie ważności, znaku CE z numerem jednostki notyfikowanej, sterylne. Opakowanie zawierające 20 zasobników Produkt posiada oświadczenie producenta, że klipsy są wykonane z materiału medycznego, i nie generują żadnego istotnego klinicznie ryzyka dla pacjenta poddawanego badaniu w rezonansie magnetycznym o natężeniu pola do 3 Tesli |  | op | 0 |  | 30 | 30 |  | 8% | 0 | 0 | 0
6 | Ewakuator laparoskopowy pojemność 200ml i 400ml, łatwy w obsłudze, otwierany samoczynnie, przeźroczysty materiał wytrzymujący bardzo wysokie naprężenia i ciśnienia (napięcia o sile do 50-60N), ścianki worka nieprzepuszczalne dla płynów, system Nitinol ze stopu niklowo-tytanowego z efektem pamięci, automatycznie utrzymujący woreczek otwarty bez dalszej manipulacji i bez blokowania trocara, tubus z 2 bocznymi uchwytami przeznaczony do trokara o średnicy 10mm, kolorystyczne oznakowanie tubusa pozwalające na identyfikację pojemności woreczka, sterylny. Opakowanie 5szt. |  | op | 0 |  | 30 | 30 |  | 8% | 0 | 0 | 0
7 | Ewakuator laparoskopowy pojemność 200ml,800ml i 1200ml,2000ml łatwy w obsłudze, otwierany samoczynnie, przeźroczysty materiał wytrzymujący bardzo wysokie naprężenia i ciśnienia (napięcia o sile do 50-60N), ścianki worka nieprzepuszczalne dla płynów, system Nitinol ze stopu niklowo-tytanowego z efektem pamięci, automatycznie utrzymujący woreczek otwarty bez dalszej manipulacji i bez blokowania trocara, tubus z 2 bocznymi uchwytami przeznaczony do trokara o średnicy 10mm, kolorystyczne oznakowanie tubusa pozwalające na identyfikację pojemności woreczka, op.po 5szt |  | op | 0 |  | 10 | 10 |  | 8% | 0 | 0 | 0
8 | Zestaw trocarów laparoskopowych składający się z : trokar 10 mm typ bezpieczny liniowy z mechanizmem aktywującym ostrze i wskaźnikiem aktywacji, kaniula żłobkowana przeźroczysta o średnicy 10 mm bez portu do insuflacji, kaniula żłobkowana przeźroczysta o średnicy10 mm z portem do insuflacji, redukcja do kaniul 5/10 mm, trokar 5 mm typ piramidalny rozpychający, kaniula żłobkowana przeźroczysta 5 mm bez portu do insuflacji, kaniula żłobkowana 5 mm z portem do insuflacji, igła Verresa z kranikiem, woreczek ekstrakcyjny ze ściągaczem, dwa zasobniki (po 6 sztuk) klipsów tytanowych w rozmiarze M/L, opakowanie blister pack, sterylny |  | szt | 0 |  | 10 | 10 |  | 8% | 0 | 0 | 0
9 | Nożyczki laparoskopowe LIMITED USE, średnica 5mm, typ Metzenbaum - zagięte, wyposażone w kanał płuczący oraz 4mm port do koagulacji, kanał płuczący umieszczony przy pokrętle, zatyczka silikonowa zamykająca kanał płuczący, nożyczki umożliwiającą 9 krotną sterylizację w autoklawie, wskaźnik ilości sterylizacji, oznaczenie kolorystyczne rodzaju narzędzia, sterylne |  | szt | 0 |  | 20 | 20 |  | 8% | 0 | 0 | 0
10 | Swing Top System. Redukcja 10mm x 5mm, rozmiary uszczelek oznaczone kolorami dla łatwej identyfikacji , w komplecie zastawka silikonowa, sterylna |  | szt | 0 |  | 20 | 20 |  | 8% | 0 | 0 | 0
11 | Swing Top System. Głowica 10mm do optyki, w komplecie zastawka silikonowa, sterylna |  | szt | 0 |  | 20 | 20 |  | 8% | 0 | 0 | 0
12 | Dwufunkcyjny silikonowy system uszczelniający (uszczelko -zastawka) do trocara 5mm/95mm |  | szt | 0 |  | 20 | 20 |  | 8% | 0 | 0 | 0
| Razem | [7 empty] | 8% |  | 0 | 0

## Pakiet 5
Pakiet nr 5 - sterylny fartuch urologiczny
Lp. | Opis | Producent, nazwa, nr katal. | J.M. | Ilość B | Ilość K | Ilość P | Suma | Cena jedn. netto | Vat | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Wartość brutto
1 | Sterylny fartuch urologiczny rozmiar XL Fartuch przeznaczony do operacji generujących dużą ilość płynów, wykonany z następujących materiałów: - górna część fartucha (powyżej piersi) – bawełnopodobna, hydrofobowa, paroprzepuszczalna włóknina spunlace o gramaturze 68 g/m2 - rękawy – nieprzemakalny, chłonny laminat dwuwarstwowy: od wewnątrz włóknina polipropylenowa oraz od zewnątrz folia PE niebiesko- zielona. - mankiety wykonane z poliestru , długość mankietów min. 8 cm - pozostałe części fartucha, wykonane z nieprzemakalnej folii PE bez PCV dwukolorowej biało/ niebiesko- zielonej; o grubości 50 mikronów ( gramatura 48 g/m2 ), na szerokości klatki piersiowej połączenie materiałów szwem tradycyjnym zabezpieczonym dodatkowo samoprzylepną taśmą foliową od wewnątrz. Rozmiar fartucha oznaczony na dwa sposoby: w centymetrach oznaczających jego długość - 150 cm (+/- 5 cm) oraz literowo XL Konstrukcja fartucha umożliwia zabezpieczenie kończyn dolnych operatora przed zamoczeniem, szczególnie w pozycji siedzącej. Fartuch, w przedniej części posiada kontrafałdy oraz zabezpiecza górną część pleców operującego. W tylnej części fartuch posiada zapięcie typu rzep, oraz dwa troki wykonane z foli PE o długości min. 60 cm. Fartuch dodatkowo zabezpieczony (owinięty) w papier krepowy. Fartuch nie zawiera elementów wykonanych z lateksu Pakowany razem z ręcznikiem do wycierania rąk – 1 szt. Na zewnętrznym opakowaniu dwie etykiety samoprzylepne dla potrzeb dokumentacji zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta. |  |  | 0 |  | 2000 | 2000 |  | 8% | 0 | 0 | 0
| Razem | [9 empty] | 0 | 0

## Pakiet 6
Pakiet nr 6 - samoprzylepny uchwyt do drenów i kabli, sterylna torba do zbiórki płynów i tkanek, sterylna kieszeń samoporzylepna
Lp. | Opis | Producent, nazwa, nr katal. | J.M. | Ilość B | Ilość K | Ilość P | Suma | Cena jedn. netto | Vat | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Wartość brutto
1 | Sterylny, samoprzylepny uchwyt do drenów i kabli 9 x 11 cm, posiadający dwie taśmy mocujące długości min.30 cm |  | szt | 0 |  | 200 | 200 |  | 8% | 0 | 0 | 0
2 | Sterylna kieszeń samoprzylepna 1 lub 2 - komorowa, wykonana z folii PE, 38 x 40 cm |  | szt | 0 |  | 200 | 200 |  | 8% | 0 | 0 | 0
3 | Uchwyt rzep typu Velcro na przewody i dreny 2,5 x 20/24 cm |  | szt | 0 |  | 200 | 200 |  | 8% | 0 | 0 | 0
4 | Sterylna torba do zbiórki płynów i tkanek 60 x 90 cm, dwuczęściowa, wykonana z folii o grubości 50µm. Torba posiada wycięcie "U" 36 cm x 60 cm, wymiar dolnej części w kształcie trójkątka 56x56x60 cm. Dolna część posiada taśmę samoprzylepną 5 cm,sztywnik oraz drobne sito i zawór . Obie serwety w miejscu łączenia posiadaja perforację na całej szerokości (umożliwia zastosowanie w różnych procedurach chirurgicznych); oznaczoną ciemnozieloną taśmą samoprzylepną o szerokości 2 cm, po której oderwaniu widoczna jest perforacja, . Materiał obłożenia spełnia wymagania normy EN PN 13795. Opakowanie jednostkowe posiada 2 etykiety samoprzylepne zawierające dane producenta, nr katalogowy, LOT i datę ważności. |  | szt | 0 |  | 200 | 200 |  | 8% | 0 | 0 | 0
| Razem | [9 empty] | 0 | 0

## Pakiet 7
Pakiet nr 7 - rękawice chirurgiczne, bezpudrowe, sterylne, lateksowe
Lp. | Opis | Producent, nazwa, nr katal. | J.M. | Ilość B | Ilość K | Ilość P | Suma | Cena jedn. netto | Vat | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Wartość brutto
1 | Rękawice chirurgiczne, bezpudrowe, sterylne, wykonane z naturalnego lateksu w kolorze naturalnym, kształt anatomiczny.Wewnętrzna powierzchnia rękawic to polimer powlekany powłoką, która pozwala na szybkie i łatwe zakładanie rękawic na wilgotne i suche dłonie. Powłoka ta ma hydrofobową powierzchnię minimalizującą tarcie powierzchniowe przy zakładaniu na suche dłonie, a w kontakcie z wilgotną dłonią aktywowana jest hydrofilowa substancja, która ułatwia zakładanie i zdejmowanie. Zewnętrzna powierzchnia rękawic teksturowana. Mankiet prosty z niechlorowaną opaską na końcu, eliminującą zwijanie się mankietu, Grubość rękawicy (typowa pojedyncza warstwa ) 0,22 mm na palcu, 0,20 mm na dłoni, 0,20 mm na mankiecie. Długość ( typowa ) 290 mm. Wytrzymałość na rozdarcie przed starzeniem ( typowa siła przy rozdarciu ) 19,3 N, Wytrzymałość na rozdarcie po starzeniu ( typowa siła przy rozdarciu ) 16,4 N. Poziom protein 30 μg/g lub mniej łącznych protein podlegających ekstrakcji. AQL ( ostateczna kontrola produkcyjna ) 0,65. Rękawice spełniają normy EN 455 części 1-4,EN ISO 374-1, EN 374-2 i -4,EN 16523-1, EN ISO 374-5, EN 420. Oznaczenie CE zgodne z MDD 93/42/EWG (klasa IIa) oraz z rozporządzeniem UE 2016/425 w sprawie ŚOI (zagrożenia kat. III). Sterylizacja promieniowaniem GAMMA. Rozmiary od 5,5 do 9,5. |  | para | 0 |  | 5000 | 5000 |  | 8% | 0 | 0 | 0
| Razem | [9 empty] | 0 | 0

## Pakiet 8
Pakiet 8 prowadniki, nitinolowy koszyk, zestawy do szynowania moczowodów
Lp. | NAZWA | Nazwa i nr katalogowy | J.M | Ilość B | Ilość K | Ilość P | Suma | Cena jednostkowa netto | Vat | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto
1 | Prowadnik czarny obustronnie zakończony miękką, atraumatyczną 3cm końcówką, jedną zagiętą, drugą prostą, z nieruchomym nitinolowym rdzeniem o standardowej sztywności (przeznaczony do wprowadzania do moczowodu na drodze wstępującej), widoczny w promieniach RTG, długość 150 cm, rozmiar 0,035 cala, pokryty na całej długości warstwą hydrofilowego polimeru |  | szt | 0 |  | 120 | 120 |  | 1.08 | 0 | 0 | 0
2 | Prowadniki wiodące hydrofilne białe, umożliwiające poślizg po zetknięciu z płynem, do ureterorenoskopii, usztywnione z miękką atraumatyczną platynową końcówką 3 cm, z nieruchomym nitynolowym rdzeniem, widoczne w promieniach rtg, dł. 145 cm, rozmiar: 0,35” pokryte warstwą hydrofilnego polimeru |  | szt | 0 |  | 120 | 120 |  | 1.08 | 0 | 0 | 0
3 | Prowadniki wiodące hydrofilne czarne, umożliwiające poślizg po zetknięciu z płynem, do ureterorenoskopii, usztywnione z miękką atraumatyczną platynową końcówką 3 cm, z nieruchomym nitynolowym rdzeniem, widoczne w promieniach rtg, dł. 150 cm, rozmiar: 0,35 pokryte warstwą hydrofilnego polimeru |  | szt | 0 |  | 120 | 120 |  | 1.08 | 0 | 0 | 0
4 | Nitinolowy koszyk do przechwytywania i wydobywania złogów w kształcie parasolki/chochli o rozmiarach: 2,8Fr długość 145cm, rozmiar koszyka 7mm |  | szt | 0 |  | 10 | 10 |  | 1.08 | 0 | 0 | 0
5 | Nitinolowy ekstraktor złogów od 1,5 do 3,0 Fr, długość 115 cm, 4 drutowy, średnica koszyka 1 cm, bezkońcówkowy |  | szt | 0 |  | 40 | 40 |  | 1.08 | 0 | 0 | 0
6 | Nitinolowy koszyk do przechwytywania i wydobywania złogów z dróg moczowych, bezkońcówkowy, w ksztalcie chwytaka , umożliwiający przechwycenie złogu i w razie potrzeby uwolnienie, z mechanizmem otwierającym, 4 drutowy, rozmiary 1,7 oraz 2.2 Fr , długość 115 cm , rozmiar koszyka 8 mm . |  | szt | 0 |  | 40 | 40 |  | 1.08 | 0 | 0 | 0
7 | Zestaw rozszerzadeł nefrostomijnych Amplatz, zawierający: cieniodajny cewnik z PTFE o rozmiarze 8,0 Fr, trzy cieniodajne rozszerzacze 6 do 10 Fr stożkowe pasujące do prowadnika 0.038 cala, 11 rozszerzaczy od 10 do 30 Fr pasujące do cewnika z PTFE o rozmiarze 8 Fr, cieniodajne koszulki Amplatz z PTFE z czterema największymi rozszerzaczami. |  | zestaw | 0 |  | 20 | 20 |  | 1.08 | 0 | 0 | 0
8 | Złączę służące do zapobiegania wstecznemu przepływowi płynów wokół narzędzia wprowadzonego przez kanał roboczy giętkiego lub sztywnego ureteroskopu |  | szt | 0 |  | 50 | 50 |  | 1.08 | 0 | 0 | 0
9 | Koszulka dostępu moczowodowego do wytworzenia kanału z powłoką hydrofilną.Jeden kanał roboczy Rozmiary: 12/14 dł. 35 cm I 45 cm oraz 10,7/12,7 dł. 35 cm i 45 cm |  | szt | 0 |  | 250 | 250 |  | 1.08 | 0 | 0 | 0
10 | Ureteskopowy system irygacyjny służący do kontrolowanej ręcznej irygacji w trakcie endoskopii zawierający pompkę w kształcie walca |  | szt | 0 |  | 350 | 350 |  | 1.08 | 0 | 0 | 0
11 | Dwukanałowy moczowodowy cewnik dostępowy pokryty powłoką AQ, która jest mikroskopijnie cienką warstwą hydrofilnego polimeru, który po aktywacji przyciąga do cewnika i zatrzymuje na nim wodę i inne cięcie tworząc powierzchnie o niskim współczynniku tarcia.. Cewnik służący do wstrzykiwania środka kontrastowego zew. znieczulającego lub do umieszczania prowadnika zabezpieczającego. Dwukanałowa konstrukcja eliminuje konieczność wielokrotnego cewnikowania. Cewnik typu Flexi-Tip, sterylny, jednorazowy.Wymiary:6/10Fr dł. 24 cm-50 cm, średnica otworu 0,40, średnica otworu do injekcji 0,50 |  | szt | 0 |  | 20 | 20 |  | 1.08 | 0 | 0 | 0
12 | Prowadnica drutowa pokryta PTFE w miekkej koszulce , gietki koniec na 3 cm stały rdzeń prowadnicy pakowana po 10 sztuk w opakowaniu |  | op/10szt | 0 |  | 250 | 250 |  | 1.08 | 0 | 0 | 0
13 | Zestaw rozszerzacza moczowodu służący do rozszerzania moczowodu przed ureteroskopią i/lub usuwaniem złogów. Powłoka AQ rozszerzacza to mikrocienka warstwa hydrofilowego polimeru, która po aktywowaniu przyciąga i zatrzymuje wodę i inne płyny w prowadniku, tworząc powierzchnię o niskim współczynniku tarcia. Zestaw o rozmiarch od 6 Fr do 18 Fr o długości rozszerzadeł 60 cm |  | zestaw | 0 |  | 20 | 20 |  | 1.08 | 0 | 0 | 0
14 | Zestaw do szynowania wewnętrznego moczowodów od 6 Fr do 7 Fr i dł. 26 do 28 cm Skład zestawu: cewnik PIGTAIL podwójnie zagięty otwarty-otwarty, średnica pętli pęcherzowej 2 cm, prowadnik nitinolowy hydrofilny 0.038", system blokujący. Możliwość utrzymania w moczowodzie conajmniej 6 miesięcy. Zestaw jednorazowy, sterylny, pakowany łącznie. |  | szt | 0 |  | 600 | 600 |  | 1.08 | 0 | 0 | 0
15 | Zestaw do szynowania wewnętrznego moczowodów od 6 Fr do 7 Fr i dł. 26 do 28 cm Skład zestawu: cewnik PIGTAIL podwójnie zagięty otwarty-otwarty, średnica pętli pęcherzowej 2 cm, prowadnik nitinolowy hydrofilny 0.038", system blokujący. Możliwość utrzymania w moczowodzie conajmniej 12 miesięcy. Zestaw jednorazowy, sterylny, pakowany łącznie. |  | szt | 0 |  | 40 | 40 |  | 1.08 | 0 | 0 | 0
16 | Zestaw do szynowania wewnętrznego moczowodów od 6 Fr do 7 Fr i dł. 26 do 28 cm oraz 8Fr dl 28 cm ,Skład zestawu: cewnik PIGTAIL podwójnie zagięty otwarty-otwarty, średnica pętli pęcherzowej 2 cm, prowadnik stalowy, Możliwość utrzymania w moczowodzie co najmniej 12 miesięcy. Zestaw jednorazowy, sterylny, pakowany łącznie. |  | szt | 0 |  | 5 | 5 |  | 1.08 | 0 | 0 | 0
17 | Zestaw do szynowania wewnętrznego moczowodów od 6 do 8 Fr 26cm i 28 cm, Skład zestawu: cewnik PIGTAIL podwójnie zagięty otwarty-otwarty, średnica pętli pęcherzowej 2 cm, prowadnik 0.038" Możliwość utrzymania w moczowodzie do 6 msc. Zestaw jednorazowy, sterylny, pakowany łącznie. |  | szt | 0 |  | 20 | 20 |  | 1.08 | 0 | 0 | 0
18 | Zestaw do szynowania wewnętrznego moczowodów 6Fr, długość24-26cm, zawierający cewnik Pig Tail wyposażony w części pęcherzowej w nitkę. Możliwość utrzymania w moczowodzie do 6 miesięcy. |  | szt | 0 |  | 20 | 20 |  | 1.08 | 0 | 0 | 0
19 | Kleszczyki biopsyjne do wstecznego wprowadzania do endoskopu służące do uzyskania próbek tkanki do oceny patologicznej lub w celu usunięcia ciał obcych z dróg moczowych. Duża część chwytna umożliwia jednorazowe pobranie, zapewniające uzyskanie próbki wystarczająco dużej do uzyskania dokładnej oceny bez konieczności powtarzania zabiegu. Urządzenie jest przeznaczone do wstecznego wprowadzania przez kanał roboczy ureteroskopu. Rozmiar : 2,4 Fr , dł 115 cm |  | szt | 0 |  | 20 | 20 |  | 1.08 | 0 | 0 | 0
20 | Zestaw stentu moczowodowego stosowany do czasowego drenażu wewnętrznego z poziomu połączenia miedniczkowo-moczowodowego do pęcherza. Zespół stentu nitkowatego umożliwia wprowadzanie typu one-pass. Zestaw zawiera stent, prowadnik i pozycjoner stentu. (12 mięsięcy okres implantacji) Materiał: czarny silikon , Rozmiar 6 Fr dlugosc 26 cm i 28 cm |  | szt | 0 |  | 20 | 20 |  | 1.08 | 0 | 0 | 0
21 | Zestaw do wewnetrznego szynowania moczowodu , uzywany w przypadkach zewnątrz pochodnej obstrukcji moczowodu , zestaw zawiera : - stent JJ 6 Fr 26 cm i 28 cm będący mieszanką metali szlachetnych w tym tytanu , - prostownik końcówki piqtail , - cieniodajny cewnik wprowadzający oraz koszulkę wprowadzającą stent spiralnie skręcony , możliwy do terminowego drenażu przez 12 miesięcy |  | szt | 0 |  | 5 | 5 |  | 1.08 | 0 | 0 | 0
22 | Bezkońcówkowy ekstraktor złogów wykonany z nitinolu , przeznaczony do usuwania złogów pod kontrolą wzroku w trakcie PCNL, specjalna rękojeść umożliwiająca kontrolę podczas ekstrakcji złogów , sztywna prowadnica , rozmiar 10 Fr oraz 12 Fr i długość 38 cm , średnica koszyka 2,0 cm . |  | szt |  |  | 20 | 20 |  | 1.08 | 0 | 0 | 0
23 | Bezkońcówkowy ekstraktor złogów wykonany z nitinolu , przeznaczony do usuwania złogów pod kontrolą wzroku w trakcie PCNL, specjalna rękojeść umożliwiająca kontrolę podczas ekstrakcji złogów , sztywna prowadnica , rozmiar 10 Fr i długość 38 cm , średnica koszyka 1,5 cm . koñcówka w ksztalcie chwytaka umozliwiajaca zlapanie zlogu i w kazdym momencie uwolnienie |  | szt | 0 |  | 20 | 20 |  | 1.08 | 0 | 0 | 0
24 | Kleszczyki do wydobywania z „zębami szczura” Służą do wydobywania złogów, stentów lub innych obiektów obecnych w drogach moczowych pod bezpośrednią kontrolą wizualną. Kleszczyki do usuwania są przeznaczone do stosowania z endoskopami sztywnymi i elastycznymi rozmiar : 3,3 Fr dl 115 cm |  | szt | 0 |  | 20 | 20 |  | 1.08 | 0 | 0 | 0
25 | Kleszczyki do wydobywania z „zębami aligatorowymi” Służą do wydobywania złogów, stentów lub innych obiektów obecnych w drogach moczowych pod bezpośrednią kontrolą wizualną. Kleszczyki do usuwania są przeznaczone do stosowania z endoskopami sztywnymi i elastycznymi rozmiar 3,3 Fr dl 115 cm |  | szt | 0 |  | 20 | 20 |  | 1.08 | 0 | 0 | 0
Razem | [10 empty] | 0 | 0

## Pakiet9
Pakiet nr 9 - worki urostomijne
Lp. | Opis | Producent, nazwa, nr katal. | J.M. | Ilość B | Ilość K | Ilość P | Suma | Cena jednostkowa netto | Vat | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto
1 | worek urostomijny, jednoczęściowy, płytka hydrokoloidowa, elastyczna, dostosowująca się do kształtów ciała, do docięcia 10-45 mm, miękka, nieprzepuszczalna tkanina, kolor przezroczysty, ujście zamykane na miękki kurek., łącznik do worka na zbiórkę moczu. Pakowane po 30 szt. |  | op. |  |  | 20 | 20 |  | 8% | 0 | 0 | 0
2 | worek urostomijny jednoczęściowy, płytka delikatna wypukłość, kształt dopasowujący się do nierównych obszarów wokół stomii, do docięcia 10-50 mm, dla stomii wymagajacych dodatkowego zabezpieczenia lub lekka i głęboka wypukłość, do docięcia 10-43 mm dla stomii z nierównościami, fałdami lub głęboka wypukłość dla stomii w zagłębieniach, materiał tekstylny, wodoodporny, kolor przezroczysty, łącznik do worka na zbiórkę moczu. Pakowane po 30 szt. |  | op. |  |  | 2 | 2 |  | 8% | 0 | 0 | 0
3 | worek urostomijny, dwuczęściowy, elastyczny, łatwy w obsłudze pierścień, mocowanie zatrzaskowe do płytki w rozmiarach 40, 50, 60, 70 mm, worek z miękkiej, nieprzepuszczalnej tkaniny, kolor przezroczysty, ujście zamykane na miękki kurek, łącznik do worka na zbiórkę moczu. Pakowane po 30 szt. |  | op. |  |  | 20 | 20 |  | 8% | 0 | 0 | 0
4 | płytka stomijna, hydrokoloidowa, elastyczna, dostosowująca się do kształtów ciała, rozmiary: 40/10-35 mm, 50/10-45 mm, 60/10-55 mm, 70/10-65 mm Pakowane po 5 szt. |  | op. |  |  | 20 | 20 |  | 8% | 0 | 0 | 0
5 | płytka stomijna, hydrokoloidowa, elastyczna, kształ dopasowujący się do nierównych obszarów wokół stomii, lekka lub głęboka wypukłość, dla stomii z nierównościami, fałdami lub w zagłębieniach, rozmiary: 40/10-20 mm., 50/15-30 mm., 60/15-40 mm, 70/15-53 mm Pakowane po 5 szt. |  | op. | 0 | 0 | 4 | 4 |  | 8% | 0 | 0 | 0
| Razem | [9 empty] | 0 | 0

## Pakiet10
Pakiet nr 10 zestaw do wymiany kateterów do nefrostomii
Lp. | Nazwa | Producent i nr katalogowy | J.m. | ilość B | Ilość K | ilość P | Suma | Cena jednostkowa netto | Vat | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto
1 | Zestaw do wymiany kateterów do nefrostomii w rozmiarach: 9/12/14 F i długości katetera 45 cm. Posiadający prowadnik 0.038”o dł. 80 cm. Posiadający rozszerzacz oraz rozszerzacz z koszulką rozrywalną kompatybilny z kateterem. Posiadający kołnierz mocujący i opaskę zaciskową. W zestawie poliuretanowy, radiocieniujący kateter z końcówką typu pigtail (z otworami wewnątrz pętli) posiadający końcówkę dystalną atraumatyczną oraz oznaczenia głębokości wprowadzenia. |  | zestaw | 0 | 0 | 400 | 400 |  | 8% | 0 | 0 | 0
RAZEM | [10 empty] | 0 | 0

## Pakiet11
Pakiet nr 11 włókna laserowe
Lp. | NAZWA | Nazwa, nr katalogowy | J.M. | ilość | cena jdn. netto | VAT | cena jedn. brutto | wartość netto | wartość brutto
1 | włokno laserowe o średnicy 272 um i długości 3 m, kompatybilne z urządzeniami emitującymi wiązkę o długości 2100 um. Włókno wyposażone w system RFID, z rdzeniem kwarcowym w otulinie koloru niebieskiego z tworzywa sztucznego. Przeznaczone do użycia w połączeniu z laserem holmowym Cyber Ho 150. |  | szt. | 40 |  | 8% | 0 | 0 | 0
2 | włokno laserowe o średnicy 365 um i długości 3 m, kompatybilne z urządzeniami emitującymi wiązkę o długości 2100 um. Włókno wyposażone w system RFID, z rdzeniem kwarcowym w otulinie koloru niebieskiego z tworzywa sztucznego. Przeznaczone do użycia w połączeniu z laserem holmowym Cyber Ho 150. |  | szt. | 20 |  | 8% | 0 | 0 | 0
3 | włokno laserowe o średnicy 550 um i długości 3 m, kompatybilne z urządzeniami emitującymi wiązkę o długości 2100 um. Włókno wyposażone w system RFID, z rdzeniem kwarcowym w otulinie koloru niebieskiego z tworzywa sztucznego. Przeznaczone do użycia w połączeniu z laserem holmowym Cyber Ho 150. |  | szt. | 10 |  | 8% | 0 | 0 | 0
4 | Soczewka ochronna Blast Shield zabezpieczająca przed zanieczyszczeniem wewnetrznej optyki lasera, na wypadek spalenia włokna lub innych zanieczyszczeń, , przeznaczona do użytku w połączeniu z laserem holmowym Cyber Ho 150. |  | szt. | 10 |  | 23% | 0 | 0 | 0
| RAZEM | [6 empty] | 0 | 0

## Pakiet12
Pakiet nr 12 - system płucząco-ssący do zabiegów laparoskopowych, rozszerzadła moczowodowe, cewniki okluzyjne
Lp. | Opis | Producent, nazwa, nr katal. | J.M. | Ilość B | Ilość K | Ilość P | Suma | Cena jednostkowa netto | Vat | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto
1 | Jednorazowy system płucząco – ssący do zabiegów laparoskopowych .Ergonomiczny , bardzo lekki , zakończenie z 6 bocznymi otworami zapewniającymi perfekcyjne ssanie i płukanie . Kaniula długości 35cm , średnicy 5mm na całej długości bez przewężeń – dzięki czemu nie możliwości zablokowania przepływu. Wykonany z „E” włókna szklanego – atraumatycznego , nieprzewodzącego. System dostępny z drenem dł. 3m rozmiar wewnętrzny 6,4mm zewnętrzny 9,5mm, lub bez drenu do wyboru przez Zamawiającego. |  | szt | 0 |  | 10 | 10 |  | 8% | 0 | 0 | 0
2 | Rozszerzadła moczowodowe 8/10CH lub 12/14CH , długość 48cm kompatybilne z prowadnicą o,o38" . |  | szt | 0 |  | 20 | 20 |  | 8% | 0 | 0 | 0
3 | Cewnik okluzyjny 5F lub 6F. Z balonem 1,5ml długość 80cm. |  | szt | 0 |  | 10 | 10 |  | 8% | 0 | 0 | 0
| Razem | [9 empty] | 0 | 0

## Arkusz1
| netto | brutto
Pakiet 1 | 0 | 0
Pakiet 2 | 0 | 0
Pakiet 3 | 0 | 0
pakiet 4 | 0 | 0
Pakiet 5 | 0 | 0
Pakiet 6 | 0 | 0
Pakiet 7 | 0 | 0
Pakiet 8 | 0 | 0
Pakiet 9 | 0 | 0
Pakiet 10 | 0 | 0
Pakiet11 | 0 | 0
Pakiet 12 | 0 | 0
OGÓŁEM | 0 | 0