## Cz. 5
Załącznik nr 1 do SWZ
Formularz asortymentowo-cenowy z opisem wymaganych czynności przeglądowych | [5 empty] | ZMIANA
Cz. 5 - Urządzenia firmy Dräger | [6 empty] | Oferta cenowa na przeglądy |  |  |  | Oferta cenowa na naprawę |  |  | Orientacyjna liczba roboczogodzin w trakcie obowiązywania umowy
L.P. | Nazwa sprzętu | Producent | Model | Ilość | Rok produkcji | Liczba przeglądów w trakcie trwania umowy | Cena netto jednego przeglądu | Stawka Vat | Cena brutto jednego przeglądu | Łączny koszt przeglądów (kol. 7 x kol. 10) | Cena netto roboczogodziny | Stawka VAT | Cena brutto roboczogodziny
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1. | Aparat do znieczulania | Dräger | Primus | 6 | 2016, 2018 | 24 | [7 empty] | 100h
2. | Kardiomonitor | Dräger | Infinity Delta | 6 | 2018 | 6
3. | Respirator | Dräger | Evita XL | 1 | 2013 | 4
4. | Respirator | Dräger | Evita V500 | 3 | 2018 | 6
SUMA:
Lp. | Opis wymaganych, niezbędnych czynności do zrealizowania podczas przeglądu technicznego (minimum):
Zakres czynności do wykonania w czasie przeglądu dla wszystkich urządzeń:
1. | Sprawdzenie numerów seryjnych wszystkich elementów składowych urządzeń,
2. | Wymiana części eksploatacyjnych zgodnie z harmonogramem i zaleceniami producenta (Wykonawca przedstawi harmonogram na wezwanie Zamawiającego)
3. | Testy bezpieczeństwa elektrycznego zgodnie z normą EN62353
4. | wizualna inspekcja bezpieczników – zgodności parametrów z przewidzianymi przez producenta,
5. | wizualna inspekcja przewodu zasilającego,
6. | pomiar rezystancji przewodu ochronnego (wraz z urządzeniem),
7. | pomiar rezystancji w punktach testowych,
8. | pomiar prądu upływu urządzenia,
9. | pomiar prądu upływu części aplikacyjnych,
10. | wizualna inspekcja uszkodzeń urządzenia.
Zakres czynności do wykonania w czasie przeglądu dla respiratora Evita V500, poz. 4
1. | Przeprowadzenie testu urządzenia i testu obwodu oddechowego.
2. | Przeprowadzenie testu działania pomiaru ciśnienia w drogach oddechowych oraz testu dzialania pomiaru przepływu.
3. | Przeprowadzenie testu działania baterii.
4. | Kontrola bezpieczników zewnętrznych.
5. | Kontrola wizualna urządzenia wraz z wyposażeniem.
6. | Przeprowadzenie testu bezpieczeństwa elektrycznego zgodnie z normą IEC 62353.
7. | Kontrola funkcji bezpieczeństwa, poprawność działania: - zastawki wydechowej, - zaworu jednokierunkowego w zastawce wydechowej, - awaryjnej zastawki oddechowej, - generatora alarmu, zaworów jednokierunkowych na wlocie gazu do tlenu i powietrza.
8. | Konfiguracja urządzeń, wersji oprogramowania.
9. | Wymiana filtra gazu oddechowego w dmuchawie oraz maty.
10. | Wymiana filtra powietrza i filtra tlenu we wlotach gazów.
Zakres czynności do wykonania w czasie przeglądu dla respiratora Evita XL, poz. 3
1. | konfiguracje urządzeń, wersji oprogramowania, numerów ID, liczby przepracowanych godzin,
2. | czyszczenia układu grzania oraz ekranu dotykowego, inspekcji bloku wdechowego,
3. | wymiana czujnika tlenu co 12 miesięcy,
4. | sprawdzenie braku uszkodzeń mechanicznych obudowy, szuflady, kompletności śrub montażowych, filtrów, przewodów zasilających, wyłącznika, czujnika CO2, wentylatora, pokrywki bloku wdechowego, drenów zasilających w gazy, portów podłączeniowych elektrycznych i pneumatycznych.
5. | sprawdzenie:
6. | bloku wdechowego i wydechowego wraz z mocowaniem, panelu sterującego, drenów zasilających w gazy wraz z korespondencją kolorów, układu oddechowego wraz z płucami testowymi, nebulizatora,
7. | elementów i ramion montażowych,
8. | czujnika temperatury,
9. | uchwytu na monitor,
10. | obciążników stabilizujących wózek, akcesoriów,
11. | kalibracji czujników PIP oraz zastawki PEEP,
12. | testu początkowego, kalibracji CO2,
13. | zaworu zwrotnego D5.1,
14. | zaworu zwrotnego D3.2,
15. | zaworu Y3.1, D3.1,
16. | zaworu D3.3,
17. | czujników ciśnienia w drogach oddechowych,
18. | czujników ciśnienia w drogach oddechowych oraz zaworów kalibracyjnych w ciśnieniu maksymalnym,
19. | czujników ciśnienia w bloku zasilania w gazy,
20. | reduktorów ciśnienia i przepływu w nebulizatorze,
21. | napięcia kalibracyjnego czujnika O2,
22. | zasilacza wraz zasilaniem awaryjnym,
23. | ekranu dotykowego,
24. | przełącznika pozycji czujnika przepływu,
25. | wentylacji w trybie dorosłego pacjenta,
26. | kalibracji czujnika O2 i przepływu,
27. | stężenia podawanego O2 przy pomocy urządzenia wzorcowego,
28. | funkcji odsysania pacjenta,
29. | obliczania objętości oddechowej i pomiaru przepływu,
30. | wentylacji w trybie neonatologicznym,
31. | wentylacji w trybie dziecięcym,
32. | pomiaru temperatury,
33. | klawiatury membranowej,
34. | ostrzeżenia awarii zasilania GoldCap,
35. | zasilania awaryjnego,
36. | wentylatorów,
37. | portów elektronicznych,
38. | CO2 sensora przy pomocy filtra i gazu testowego,
39. | wózka i śrub mocujących
Zakres czynności do wykonania w czasie przeglądu dla kardiomonitora Infinity Delta, poz. 2
1. | Sprawdzenie:
2. | Kompletności i czytelności napisów, naklejek, instrukcji obsługi
3. | Braku uszkodzeń mechanicznych urządzenia
4. | Poprawności włączania, funkcjonowania diod informacyjnych, głośnika, poziomu naładowania baterii.
5. | Poprawności działania zasilania zewnętrznego urządzenia
6. | Stanu wyświetlacza: wypalonych pikseli, możliwości regulacji kontrastu
7. | Poprawnej pracy przycisków stałych programowo,
8. | Poprawności działania EKG, zgodności wyświetlanych parametrów symulatorem, detekcji rozrusznika serca, załączania alarmów HR
9. | Poprawności działania SPO2
10. | Poprawności działania pomiaru temperatury, zgodności z symulatorem
11. | Poprawności działania inwazyjnego pomiaru ciśnienia, zgodności wyświetlanych parametrów z symulatorem (dwóch kanałów), kalibracja.
12. | Szczelności układu nieinwazyjnego pomiaru ciśnienia.
13. | Wskazań czujników ciśnienia nieinwazyjnego z kalibrowanym wzorcem.
14. | Poprawności działania awaryjnego obniżenia ciśnienia nieinwazyjnego w poszczególnych kategoriach pacjenta
15. | Poprawności działania układu ładowania akumulatora
16. | Poprawności wyłączania urządzenia, działania generatora piezo
Zakres czynności do wykonania w czasie przeglądu dla aparatu do znieczulania Primus, poz. 1
1. | Sprawdzenie:
2. | Kompletności i czytelności napisów, naklejek, instrukcji obsługi
3. | Braku uszkodzeń mechanicznych: klawiatury i pokręteł, zaworu bezpieczeństwa O2, kółek i hamulców, szuflad, półki i lampki do pisania, uchwytów i blokad parowników, układu pacjenta, przycisku przepłukiwania O2, wentylatora, śrub mocujących, drzwiczek, uchwytów i szyn, drenów zasilających i pacjenta, pułapki wodnej i jej mocowania, portów i gniazd elektrycznych, zastawki APL, pokrywy układu oddechowego, ramion, worka oddechowego i jego uchwytu, krateru zastawki APL, membran, dysków i uszczelnień płyty zaworów, połączeń elektrycznych grzania układu pacjenta, króćców podłączeń układu pacjenta, kraterów bloku oddechowego, uszczelnień mocowania wapna, uszczelnień interfejsu podłączenia pneumatyki, całego układu ssaka i AGS.
4. | Zasilania awaryjnego
5. | Wersji oprogramowania komponentów Mobi, Mixer MA, VGC MA, PGM, zasilacza
6. | Łącznego czasu pracy komponentów miksera, wentylatora, silnika, zasilacza, baterii
7. | Kalibracja czujników ciśnienia Pinsp, Pexp
8. | Ustawienie offsetu czujników ciśnienia Pz, Pe, Pu
9. | Sprawdzenie czujnika temperatury ogrzewania układu pacjenta oraz analog i power PCB
10. | Sprawdzenie wypalonych pikseli wyświetlacza, diod LED, kontrastu wyświetlacza, głośnika alarmów
11. | Portu komunikacji
12. | Układu zasilania: napięć, temperatury pracy, alarmów, włącznika
13. | Układu PGM: szczelności, spadku ciśnienia, charakterystyki czujnika ciśnienia, przełączania zaworów podczas zerowania, wskazań czujnika ciśnienia, przepływu, alarmów okluzji, prawidłowości ciśnień, precyzji wskazań stężenia gazów w otoczeniu i testowego
14. | Bloku wlotowego gazów, poprawności wskazań czujników ciśnienia, szczelności układu
15. | Szczelności miksera i zaworu zwrotnego
16. | Poprawności wskazań czujników ciśnienia PTANK, PRP, PSYS,
17. | Poprawności wskazań czujników ciśnienia PRPO2, PRPAIR, PRPN2O, PDMGSHI, PDMGSLO
18. | Wartości kalibracyjnych PRSDET, MGS_CAL_FLOW_O2, MGS_FLW_FCT_DET, MIX_OFS_PRS_DET, MIX_OFFS_DET
19. | Kontrolek LED obecności zasilania w gazy, czujnika temperatury TMGS
20. | Tolerancji przypływu VGMS
21. | Poprawnego podawania przepływu przez zawór bezpieczeństwa O2
22. | Poprawnego podawania przepływu przez zawór przepłukiwania O2
23. | Szczelności układu wapna „Click”.
24. | Liniowość zastawki APL
25. | Sprawdzenie układu A-Cone
26. | Szczelności układu świeżych gazów
27. | Sprawdzenie offsetu zaworu PEEP
28. | Sygnału włączania / wyłączania urządzenia
29. | Testu szczelności urządzenia
30. | Wentylacji manualnej/spontanicznej, trybów ciśnieniowego i objętościowego
31. | Alarmu rozpięcia układu pacjenta
32. | Mocowania ramion
33. | Poprawności podaży tlenu przez zewnętrzny przepływomierz
34. | Pomiaru SPO2
35. | Poprawnej siły ssania ssaka
36. | Butli awaryjnego zasilania w gazy szczelności, daty przydatności
37. | Sprawdzenie poprawności podłączenia gazów dla zasilania centralnego i butli