## Pakiet nr 1
| Pakiet nr 1 | [7 empty] | Załącznik nr 1.1 do SWZ
System endoprotez bezcementowych stawu biodrowego I - elementy systemu wzajemnie kompatybilne
Lp. | Nazwa elementu | Komis | Ilość szt. | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Vat | Wartość Vat | Wartość brutto | Kod produktu
%
1 | Trzpień przynasadowy, bezcementowy, wykonany ze stopu tytanu, pokryty porowatym tytanem i hydroksyapatytem w czesci bliższej i kołnierzowej umożliwiającymi pierwotną stabilizację oraz osteointegrację. Dostępny w co najmniej 12 rozmiarach, w wersji standard oraz high offset, z kątem szyjkowym 130 stopni oraz stożku 12/14. Trzepień przystosowany do implantacji z dostępu małoinwazyjnego przedniego (DAA) | Tak | 240
2 | Trzpień modularny ze stopu tytanowego, prosty, zwężający się dystalnie, prostokątny w przekroju na całej długości, w opcji kołnierzowy i bezkołnierzowy oraz w opcji standard, coxa vara i high offset; uniwersalny dla biodra prawego i lewego, porowaty na całej długości i na całej długości pokryty hydroksyapatytem (średnia grubość 100 - 200µm); długość trzpienia co najmniej od 115mm do 190mm. Dla typu Coxa Vara ze 125' kątem szyjki w rozmiarach od 130mm do 170mm długości. Trzpień posiada na całej powierzchni wzdłużne i poprzeczne nacięcia umożliwiające dobrą pierwotną stabilizację. Szyjka polerowana, spłaszczona w płaszczyźnie A/P. W opcji trzpień dysplastyczny w opcji kołnierzowej i bezkołnierzowej | Tak | 80
3 | Trzpień rewizyjny tytanowy, prosty, nieanatomiczny, zwężający się dystalnie, kołnierzowy, pokryty hydroxyapatytem na całej długości, w minimum 5 rozmiarach, od 180mm do 240mm, w opcji trzpień typu standard i high offset. Dodatkowo posiada nacięcia w płaszczyźnie AP i ML w części dystalnej umożliwiające dopasowanie trzpienia do krzywizny kości. Stożek trzpienia 12/14 | Nie | 10
4 | Trzpień rewizyjny modularny, wykonany z tytanu, składający się z elementu proksymalnego i dystalnego połączonego śrubą. Element proxymalny w co najmniej czterech długościach i co najmniej dwóch opcjach offsetu. Element dystalny dostepny w opcji prostej i zagietej dostosowanej do krzywizny kości udowej. | Nie | 4
5 | Panewka hemisferyczna, bezcementowa typu "press-fit", wykonana ze stopu tytanowego posiadająca uniwersalny mechanizm osadzania wkładek polietylenowych i ceramicznych, bezotworowa oraz z możliwością opcjonalnego zastosowania do 3 śrub mocujących. Średnica zewnętrzna panewki 48-66mm ze skokiem co 2mm. W opcji panewka mała o średnicy zewnętrznej 38-46mm wielootworowa z możliwością użycia 5-7 śrub (w zależności od rozmiaru) | Tak | 360
6 | Zaślepka centralna do panewki | Tak | 320
7 | Panewka rewizyjna, bezcementowa, typu press-fit, hemisferyczna, pokryta porowatą okładziną w formie nieregularnych szorstkich blaszek tytanu z dodatkowymi prostopadłymi otworami na obwodzie, w rozmiarach co najmniej 54-80 mm. W opcji panewka rewizyjna z pogłębieniem bocznym (lateralizacja co najmniej od 4 do 6mm), z dodatkowymi prostopadłymi otworami na obwodzie, w rozmiarach co najmniej 54-72mm. Panewki posiadają uniwersalny mechanizm umożliwiający osadzenie wkładki polietylenowej lub ceramicznej w dostępnych rozmiarach. | Nie | 14
8 | Wkład do panewki z polietylenu typu crosslink (XLPE) o zmniejszonej ścieralności poniżej 5mm3/M_cykli, o średnicy wewnętrznej 22.225mm, 28mm, 32mm, 36mm w opcji neutralnej, z lateralizacją, z lateralizacją i dziesięciostopniową reorientacją oraz z okapem („high wall”) | Tak | 300
9 | Wkład do panewki z polietylenu typu crosslink (XLPE) z pierścieniem tytanowym blokującym możliwość zwichnięcia protezy. | Nie | 4
10 | Wkład do panewki ceramiczny o średnicy wewnętrznej 28mm, 32mm, 36mm. | Nie | 20
11 | Głowa metalowa o średnicy 22.225mm, 28mm, 32mm wysokopolerowana, co najmniej 4 długości szyjki dla rozmiaru 28. | Tak | 260
12 | Głowa metalowa o średnicy 36mm wysokopolerowana | Tak | 20
13 | Głowa ceramiczna 28mm, 32mm i 36mm, min. 3 długości szyjki, wybór średnicy i typu głowy śródoperacyjnie. | Nie | 40
14 | Śruba gąbczasta do panewki o długości co najmniej od 15mm do 50mm | Tak | 30
15 | Śruba peryferyjna o śr. 5mm do obwodowego mocowania panewki rewizyjnej o długości co najmniej 25mm - 65mm | Nie | 10
16 | Augmenty do rekonstrukcji ubytków kostnych panewki przeznaczone do mocowania z panewkami rewizyjnymi, wykonane z tytanu o gąbczastej strukturze, pokrytego porowatą okładziną w formie nieregularnych szorstkich blaszek umożliwiającymi pierwotną stabilizację oraz osteointegrację, dostępne w co najmniej 3 różnych kształtach. Mocowanie do implantu panewki za pomocą śrub lub/i cementu kostnego, mocowanie do kości za pomocą śrub blokowanych. Podstawowy augment w kształcie półksiężyca dostępny co najmniej w grubości od 10 mm do 30mm dla implantów panewek o średnicy od 50 mm do 72 mm. | Nie | 10
17 | Śruba blokowana do augmentu o długości co najmniej od 25mm do 70mm | Nie | 30
| RAZEM | x | x |  |  | x |  |  | x
Możliwość zmiany pozycji w ramach wartości pakietu
Użyczenie instrumentarium umożliwiającego przeprowadzenie zabiegu zgodnie z techniką operacyjną producenta
…...............................................
pieczęć i podpis oferenta

## Pakiet nr 2
| Pakiet nr 2 | [7 empty] | Załącznik nr 1.2 do SWZ
System endoprotez bezcementowych stawu biodrowego II- elementy systemu wzajemnie kompatybilne
Lp. | Nazwa elementu | Komis | Ilość szt. | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Vat | Wartość Vat | Wartość brutto | Kod produktu
%
1 | Trzpień przynasadowy bezcementowy tytanowy o kielichowatym kształcie zwężającym się obwodowo. W czesci 1/3 bliższej napylany tytanem samocentrujący się w kanale. Szyjka o przekroju trapezoidalnym zwiększającym zakres ruchu, dostepny w co najmniej 12 rozmiarach w opcji standardowej i high offset , stożek 12/14 | Nie | 40
2 | Trzpień bezcementowy, stożkowaty w dwóch płaszczyznach, powierzchnia o strukturze poprzecznych w części proxymalnej i podłużnych w części dystalnej rowków zapobiegających zapadaniu się trzpienia i zwiększających stabilność antyrotacyjną, pokryty porowatym tytanem i hydroxyapatytem, z poszerzoną częścią proksymalną zwiększającą stabilność antyrotacyjną, w co najmniej 9 rozmiarach w wersji standard (kąt szyjkowo-trzonowy 135 stopni), w co najmniej 8 rozmiarach w wersji high offset (kąt szyjkowo-trzonowy 126 stopni) w zakresie długości części trzonowej od 132mm do 163mm. Szyjka zwężona gładko polerowana zwiększająca zakres ruchu. Konus 12/14 skrócony. | Tak | 120
3 | Trzpień rewizyjny bezcementowy tytanowy dajacy mozliwość zastosowania kołnierzy o długości 50mm pokrytych porowatym tytanem oraz hydroksyapatytem (HA) wypełniającym bliższą cześc kości udowej w co najmniej czterech rozmiarach. Trzpień o kształcie stozka z głebokim ożebrowaniem zapewniającym pierwotną stabilizację w conajmniej dwóch długosciach oraz średnicach od 12 do 27mm ze skokiem co jeden milimetr.Trzpień w opcji standardowej i high offset , stożek 12/14 | Nie | 8
4 | Panewka bezcementowa tytanowa, pokryta porowatą okładziną tytanową w rozmiarach co najmniej 40-68 mm ze skokiem co 2 mm w wersji presfit gładko polerowana wewnętrznie z antyrotacyjnym systemem zatrzaskowym, dostępna w wersji z 3 otworami i bez | Tak | 160
5 | System wymiennych wkładek do panewki XLPE (crosslinkowany polietylen) do głów ZrNb i CoCr 36 mm w rozmiarach 52-68 mm, do głów 32 mm w rozmiarach 48-62 mm, do głów 28 mm w rozmiarach 46-60 mm; do głów 22 w rozmiarach 40-44mm | Tak | 160
6 | Zaślepka centralna do panewki | Tak | 160
7 | Zaślepka do otworu na śrubę | Tak | 30
8 | Śruba do panewki | Tak | 30
9 | Głowa metalowa CoCr o średnicy 22mm w co najmniej 4 długościach szyjki oraz o średnicach 28mm, 32mm w co najmniej pięciu długościach szyjki | Tak | 140
10 | Głowa metalowa CoCr o średnicy 36mm w co najmniej pięciu długościach szyjki |  | 10
11 | Głowa ze stopu cyrkonu z niobem którego zewnętrzna warstwa jest przekształcona w ceramikę; przeznaczona dla pacjentów uczulonych na metal oraz młodszych – nie zawierająca niklu. Rozmiary 28, 32, 36 mm, w co najmniej 4 długości szyjki. | Nie | 10
12 | Koszyki rekonstrukcyjne tytanowe do operacji rewizyjnych stawu biodrowego wzmacniające lub odtwarzające ubytek panewki. Stosowane w przypadku ubytku stropu panewki, przedniej lub tylnej kolumny miednicy, bądź ściany przyśrodkowej i/lub w przypadku protruzji. Koszyki rekonstrukcyjne dostępne w minimum trzech rozmiarach o średnicy zewnętrznej od 50 do 62 mm anatomiczne lewe i prawe, z dającymi się modelować tytanowymi blaszkami z wieloma otworami na śruby, ułatwiającymi mocowanie do panewki. Koszyki wzmacniające dostępne w dziewięciu rozmiarach o średnicy zewnętrznej od 44 do 68 mm. Szorstka powierzchnia przygotowana w celu poprawy wiązania cementu i lepszego przyczepu kości. | Nie | 8
13 | Panewka z polietylenu typu crosslink (XLPE) o średnicy wewnętrznej 28mm, 32mm, 36mm z okapem („high wall”) | Nie | 8
| RAZEM | x | x |  |  | x |  |  | x
Możliwość zmiany pozycji w ramach wartości pakietu
Użyczenie instrumentarium umożliwiającego przeprowadzenie zabiegu zgodnie z techniką operacyjną producenta
…...............................................
pieczęć i podpis oferenta

## Pakiet nr 3
| Pakiet nr 3 | [7 empty] | Załącznik nr 1.3 do SWZ
System endoprotez stawu kolanowego I - elementy systemu wzajemnie kompatybilne
Lp. | Nazwa elementu | Komis | Ilość szt. | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Vat | Wartość Vat | Wartość brutto | Kod produktu
%
1 | Element udowy bezcementowy, anatomiczny (lewy i prawy) o proporcjonalnie zmniejszającym się promieniu w opcji CR i PS, kompatybilny z wkładką typu „mobile bearing” i „fixed bearing”, w co najmniej 14 rozmiarach. Element pokryty porowatym tytanem. | Tak | 20
2 | Element udowy cementowany, anatomiczny (lewy i prawy) o proporcjonalnie zmniejszającym się promieniu w opcji CR i PS, kompatybilny z wkładką typu „mobile bearing” i „fixed bearing”, w co najmniej 14 rozmiarach. | Tak | 200
3 | Element piszczelowy stawu kolanowego bezcementowy z pokrytą porowatym tytanem powierzchnia dolną. Opcja rotacyjna (MB) i zatrzaskowa (FB). Możliwość zastosowania wkładek piszczelowych CR i PS w rozmiarach +/- 2. Element dostepny w co najmniej 10 rozmiarach. | Tak | 20
4 | Element piszczelowy stawu kolanowego cementowany. Opcja rotacyjna (MB) i zatrzaskowa (FB). Możliwość zastosowania wkładek piszczelowych CR i PS w rozmiarach +/- 2. Element dostepny w co najmniej 10 rozmiarach. | Tak | 200
5 | Wkładka z polietylenu z przecwutleniaczem stabilizującym wolne rodniki. W co najmniej 10 rozmiarach i wysokości od 5 do 16mm w opcji CR oraz od 5 do 20 w opcji PS | Tak | 220
6 | Element udowy rewizyjny anatomiczny protezy stawu kolanowego cementowany z wycięciem PCL, kompatybilny z wkładką półzwiązaną typu „mobile bearing”; z możliwością zastosowania bezcementowego kołnierza oraz trzpienia. | Nie | 10
7 | Element piszczelowy rewizyjny stawu kolanowego cementowany kompatybilny z wkładką typu „mobile bearing” w co najmniej 3 opcjach: z zachowaniem PCL, z wycięciem PCL oraz półzwiązanej; z możliwością zastosowania bezcementowego kołnierza oraz trzpienia. | Nie | 10
8 | Wkładka z polietylenu z przecwutleniaczem stabilizującym wolne rodniki typu „mobile bearing” ze stożkowym trzpieniem stanowiącym środek rotacji wkładki, zapewniająca półzwiązanie endoprotezy | Nie | 10
9 | Kołnierz udowy bezcementowy w co najmniej 5 rozmiarach uzupełniający ubytki kostne wewnątrz przynasady kości udowej. | Nie | 4
10 | Kołnierz piszczelowy bezcementowy w co najmniej 5 rozmiarach uzupełniający ubytki kostne wewnątrz przynasady kości piszczelowej. | Nie | 10
11 | Podkładki udowe wyrównawcze dystalne w co najmniej 4 grubościach od 4mm do 16mm i tylne w co najmniej 2 grubościach od 4mm do 8mm. | Nie | 16
12 | Podkładki piszczelowe wyrównawcze w co najmniej 3 grubościach od 5mm do 15mm. | Nie | 8
13 | Trzpień przedłużający w co najmniej 3 długościach od 75mm do 150mm, uniwersalny do uda i piszczeli, bezcementowy, zapobiegający rotacji. | Nie | 20
14 | adapter udowy | Nie | 10
15 | śruba adaptera udowego | Nie | 10
16 | Ostrze do piły oscylacyjnej kompatybilne z użyczonym napędem ortopedycznym | Tak | 220
| RAZEM | x | x |  |  | x |  |  | x
Możliwość zmiany pozycji w ramach wartości pakietu
Użyczenie instrumentarium umożliwiającego przeprowadzenie zabiegu zgodnie z techniką operacyjną producenta
Użyczenie napędu ortopedycznego akumulatorowego obejmującego piłe oscylacyjną i wiertarkę na czas trwania umowy
…...............................................
pieczęć i podpis oferenta

## Pakiet nr 4
| Pakiet nr 4 | [7 empty] | Załącznik nr 1.4 do SWZ
System endoprotez stawu kolanowego II - elementy systemu wzajemnie kompatybilne
Lp. | Nazwa elementu | Komis | Ilość szt. | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Vat | Wartość Vat | Wartość brutto | Kod produktu
%
1 | Część udowa cementowana anatomiczna lewa/prawa, w opcji z zachowaniem więzadła krzyżowego tylnego(CR) oraz z wycięciem więzadła krzyżowego tylnego (PS), dostępna w 7 rozmiarach dla każdej ze stron. | Tak | 180
2 | Część udowa cementowana anatomiczna lewa/prawa w opcji z zachowaniem więzadła krzyżowego tylnego(CR) oraz z wycięciem więzadła krzyżowego tylnego (PS), dostępna w 7 rozmiarach dla każdej ze stron, wykonana ze stopu cyrkonu z niobem, którego zewnętrzna warstwa jest przekształcona w ceramikę, przeznaczona dla pacjentów uczulonych na metal. | Nie | 20
3 | Taca piszczelowa typu „fixed bearing”, tytanowa, cementowana, anatomiczna lewa/prawa dostępna w co najmniej 8 rozmiarach dla każdej ze stron, powierzchnia górna gładko polerowana z mechanizmem zatrzaskowym. Taca umożliwia zastosowanie trzpienia piszczelowego oraz podkładek piszczelowych. | Tak | 200
4 | Wkładka z polietylenu typu crosslink (XLPE) typu „fixed bearing” w co najmniej trzech opcjach: CR, CR pogłębionej oraz PS, w co najmniej 6 grubościach od 9mm do 21mm. | Tak | 200
5 | Część udowa rewizyjna anatomiczna prawa/lewa, dostępna w co najmniej 8 rozmiarach dla każdej ze stron, z możliwością stosowania podkładek tytanowych i trzpieni tytanowych prostych, możliwość zastosowania offsetu (przesunięcia osi trzpienia) w dowolnym kierunku o co najmniej 2, 4, 6mm. | Nie | 12
6 | Część udowa rewizyjna anatomiczna prawa/lewa, dostępna w co najmniej 8 rozmiarach dla każdej ze stron, z możliwością stosowania podkładek tytanowych i trzpieni tytanowych prostych, możliwość zastosowania offsetu (przesunięcia osi trzpienia) w dowolnym kierunku o co najmniej 2, 4, 6mm, wykonana z metalu, którego zewnętrzna warstwa jest przekształcona w ceramikę, przeznaczona dla pacjentów uczulonych na metal. | Nie | 4
7 | Część piszczelowa rewizyjna anatomiczna prawa/lewa, zapewniająca lepsze pokrycie płaszczyzny plateau piszczelowego. Tytanowa, gładko polerowana i bez otworów dla zmniejszenia zużycia i wydzielania do organizmu polietylenu, z mechanizmem zatrzaskowym dla wkładki polietylenowej dostępna w co najmniej 8 rozmiarach dla każdej ze stron. Możliwość stosowania podkładek tytanowych prostych, klinowych, całościowych oraz trzpieni tytanowych prostych, możliwość zastosowania offsetu (przesunięcia osi trzpienia) w dowolnym kierunku o co najmniej 2, 4, 6mm. | Nie | 16
8 | Wkładka z polietylenu typu crosslink (XLPE), półzwiązana dostępna w co najmniej 8 grubościach dla każdego rozmiaru tacy piszczelowej. | Nie | 16
9 | Podkładka uzupełniająca do komponentu udowego dystalna, tylna i dystalno - tylna. | Nie | 16
10 | Podkładka uzupełniająca pod tacę piszczelową połowicza i całościowa tytanowa. | Nie | 16
11 | Trzpień bezcementowy tytanowy co najmniej w 3 długościach od 120mm do 220mm uniwersalny do tacy piszczelowej i do komponentu udowego, o średnicach co najmniej od 10mm do 24mm | Nie | 32
12 | Offset uniwersalny udowy lub piszczelowy umożliwiający przesunięcie od osi w dowolnym kierunku o 2mm, 4mm lub 6mm | Nie | 32
13 | Ostrze do piły oscylacyjnej kompatybilne z użyczonym napędem ortopedycznym | Tak | 200
| RAZEM | x | x |  |  | x |  |  | x
Możliwość zmiany pozycji w ramach wartości pakietu
Użyczenie instrumentarium umożliwiającego przeprowadzenie zabiegu zgodnie z techniką operacyjną producenta
Użyczenie napędu ortopedycznego akumulatorowego obejmującego piłe oscylacyjną i wiertarkę na czas trwania umowy
…...............................................
pieczęć i podpis oferenta

## Pakiet nr 5
| Pakiet nr 5 | [7 empty] | Załącznik nr 1.5 do SWZ
Endoproteza jednoprzedziałowa stawu kolanowego
Lp. | Nazwa elementu | Komis | Ilość szt. | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Vat | Wartość Vat | Wartość brutto | Kod produktu
%
1 | Komponent udowy cementowany dostępny w co najmniej 5 rozmiarach. | Tak | 20
2 | Komponent piszczelowy cementowany dostępny w co najmniej 6 rozmiarach. | Tak | 20
3 | Komponent udowy bezcementowy dostępny w co najmniej 5 rozmiarach opcjonalnie również w wersji antyalergicznej | Tak | 120
4 | Komponent piszczelowy bezcementowy dostępny w co najmniej 6 rozmiarach opcjonalnie również w wersji antyalergicznej | Tak | 120
5 | Wkładka niezwiązana z komponentem piszczelowym, ruchoma typu „mobile bearing”. W co najmniej 7 rozmiarach o kształcie przystosowanym do przedziału przyśrodkowego | Tak | 140
6 | Zestaw jednorazowych narzędzi – jeśli są wymagane do przeprowadzenia zabiegu (zgodnie z techniką operacyjną producenta) | Tak | 140
| RAZEM | x | x |  |  | x |  |  | x
Dodatkowe warunki: 1. użyczenie na czas trwania umowy kompletnego (zgodnego z techniką operacyjną producenta) instrumentarium do prowadzenia zbiegów
Obecność na rynku co najmniej 15 lat, przeżywalność 10 - letnia implantu co najmniej 90% na podstawie narodowych rejestrów obejmujących minimum 2500 pacjentów rocznie z zaimplantowaną endoprotezą.
Możliwość zmiany pozycji w ramach wartości pakietu
…...............................................
pieczęć i podpis oferenta

## Pakiet nr 6
| Pakiet nr 6 | [7 empty] | Załącznik nr 1.6 do SWZ
Cement kostny
Lp. | Nazwa elementu | Komis | Ilość szt. | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Vat | Wartość Vat | Wartość brutto | Kod produktu
%
1 | Ortopedyczny cement kostny z gentamycyną. Opakowanie co najmniej 40g. W zestawie mieszalnik próżniowy. | Tak | 460
3 | Ortopedyczny cement kostny z gentamycyną i wancomycyną. Opakowanie co najmniej 40g. W zestawie mieszalnik próżniowy. | Tak | 20
| RAZEM | x | x |  |  | x |  |  | x
…...............................................
pieczęć i podpis oferenta

## Pakiet nr 7
Pakiet nr 7
System kablowo-płytowy do stabilizacji złamań i osteotomii okołoprotezowych | [7 empty] | Załacznik nr 1.7 do SWZ
Lp. | Nazwa elementu | Ilość szt. | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Vat | Wartość Vat | Wartość brutto | Kod produktu
%
1 | Płyty hakowe w 9-ciu rozmiarach do 210mm umożliwiające założenie kabla przez otwory w płycie i ich zaciśnięcie bez użycia dodatkowych zacisków | 20
3 | Kable o grubościach 1,6mm i 2mm z zaciskiem | 40
4 | Kable o grubościach 1,6mm i 2mm bez zacisku | 40
5 | Zacisk kabla | 8
| RAZEM | x |  |  | x |  |  | x
Dodatkowe warunki: 1. użyczenie instrumentarium wymaganego do implantacji systemu oraz zapewnienie komisu implantów na czas trwania umowy
Dopuszczalna tolerancja podanych wymiarów 10%
Możliwość zmiany pozycji w ramach wartości pakietu
…...............................................
pieczęć i podpis oferenta

## Pakiet nr 8
| Pakiet nr 8 | [7 empty] | Załącznik nr 1.8 do SWZ
Wypełniacz (spacer) stawu biodrowego
Lp. | Nazwa elementu | Komis | Ilość szt. | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Vat | Wartość Vat | Wartość brutto | Kod produktu
%
1 | Czasowy implant stawu biodrowego zbudowany z metalowego rdzenia oraz cementu kostnego z gentamycyną w min. 3 rozmiarach głowy, w wersjach z długim i krótkim trzpieniem oraz w wersjach ze standardowym oraz zwężanym trzpieniem dla każdego rozmiary głowy. Implant stosowany przy dwuetapowym leczeniu infekcji okołoprotezowych. | Tak | 32
2 | Czasowy implant stawu biodrowego zbudowany z metalowego rdzenia oraz cementu kostnego z gentamycyną i wankomycyną w min. 3 rozmiarach głowy, w wersjach z długim i krótkim trzpieniem dla każdego rozmiary głowy. Implant stosowany przy dwuetapowym leczeniu infekcji okołoprotezowych. | Nie | 8
| RAZEM | x | x |  |  | x |  |  | x
Możliwość zamiany pozycji w ramach wartości pakietu
…...............................................
pieczęć i podpis oferenta

## Pakiet nr 9
| Pakiet nr 9 | [7 empty] | Załącnik nr 1.9 do SWZ
Substytut kostny do miejscowego leczenia infekcji
Lp. | Nazwa elementu | Komis | Ilość szt. | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Vat | Wartość Vat | Wartość brutto | Kod produktu
%
1 | Substytut kości składający się z wchłanialnego siarczanu wapnia w postaci granulek. Preparat umożliwia mieszanie z antybiotykami i ich długotrwałe miejscowe uwalnianie. Opakowanie 10 cm3 (+/- 10%) | Tak | 20
2 | Substytut kości składający się z wchłanialnego siarczanu wapnia w postaci granulek. Preparat umożliwia mieszanie z antybiotykami i ich długotrwałe miejscowe uwalnianie. Opakowanie 5 cm3 (+/- 10%) | Tak | 4
3 | Substytut kości składający się z wchłanialnego siarczanu wapnia w postaci granulek. Preparat umożliwia mieszanie z antybiotykami i ich długotrwałe miejscowe uwalnianie. Opakowanie 20 cm3 (+/- 10%) | Tak | 4
| RAZEM | x | x |  |  | x |  |  | x
Możliwość zamiany pozycji w ramach wartości pakietu
…...............................................
pieczęć i podpis oferenta

## Pakiet nr 10
| Pakiet nr 10 | [7 empty] | Załacznik nr 1.10 do SWZ
System do rekonstrukcji ACL
Lp. | Nazwa elementu | Komis | Ilość szt. | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Vat | Wartość Vat | Wartość brutto | Kod produktu
%
1 | Implant tytanowy do mocowania udowego typu „endobutton” zaopatrzony w pętlę o regulowanej długości umożliwiającą dociśnięcie przeszczepu do czoła kanału i bezwęzłowe zablokowanie. Skracanie pętli poprzez nić od strony kości udowej. Implant wyposażony w dodatkową, wzmocnioną nić do przeciągnięcia go przez kanały oraz osobny mechanizm odblokowujący pętlę na każdym etapie zabiegu, również po wciągnięciu przeszczepu w kanał udowy. Kanał wymagany do przeprowadzenia implantu nie szerszy niż 3,5mm | Tak | 100
2 | Śruba interferencyjna z PLA z dodatkiem trójfosforanu wapnia lub PLA z hydroksyapatytem lub PEEK w co najmniej 6 średnicach od 5mm do 11mm | Tak | 60
3 | Śruba interferencyjna tytanowa w co najmniej 3 średnicach | Tak | 40
4 | Podkładka tytanowa rewizyjna pod zawieszkę udową | Tak | 4
5 | Zestaw jednorazowych narzędzi – jeśli są wymagane do przeprowadzenia zabiegu (zgodnie z techniką operacyjną producenta) | Tak | 100
| RAZEM |  | x |  |  | x |  |  | x
Użyczenie instrumentarium umożliwiającego przeprowadzanie zabiegów zgodnie z techniką operacyjną producenta na czas trwania umowy
Możliwość zmiany pozycji w ramach wartości pakietu
Dopuszczalna tolerancja podanych wymiarów 10%
…...............................................
pieczęć i podpis oferenta

## Pakiet nr 11
| Pakiet nr 11 | [6 empty] | Załącznik nr 1.11 do SWZ
System do szycia łąkotki
Lp. | Nazwa elementu | Ilość szt. | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Vat | Wartość Vat | Wartość brutto | Kod produktu
%
1 | Sterylny zestaw do szycia łąkotek złożony z co najmniej 7 podłużnych implantów wykonanych z materiału PEEK pozwalający założyć co najmniej 2 szwy z jednego aplikatora. Aplikatory dostępne w zagięciu 15 stopni. System zaopatrzony w samo zaciskający się węzeł z kontrolowanym dociskiem. Zestaw fabrycznie wyposażony w jednorazową kaniulę prowadzącą mocowaną na igle aplikatora, chroniącą implanty przed uszkodzeniem podczas wprowadzania igły aplikatora do stawu i służącą do pomiaru wielkości uszkodzenia. | 10
2 | Sterylny zestaw do szycia łąkotek złożony z co najmniej 4 podłużnych implantów wykonanych z materiału PEEK pozwalający założyć co najmniej 3 szwy z jednego aplikatora. Aplikatory dostępne w zagięciu 15 stopni. System zaopatrzony w samo zaciskający się węzeł z kontrolowanym dociskiem. Zestaw fabrycznie wyposażony w jednorazową kaniulę prowadzącą mocowaną na igle aplikatora, chroniącą implanty przed uszkodzeniem podczas wprowadzania igły aplikatora do stawu i służącą do pomiaru wielkości uszkodzenia. | 40
| RAZEM | x |  |  | x |  |  | x
Dodatkowe warunki: zapewnienie komisu implantów na czas trwania umowy
Dopuszczalna tolerancja podanych wymiarów 10%
Możliwość zmiany pozycji w ramach wartości pakietu
…...............................................
pieczęć i podpis oferenta

## Pakiet nr 12
| Pakiet nr 12 | [6 empty] | Załącznik nr 1.12 do SWZ
Implanty do stabilizacji fragmentów chrzęstno-kostnych
Lp. | Nazwa elementu | Ilość szt. | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Vat | Wartość Vat | Wartość brutto | Kod produktu
%
1 | Biowchłanialny gwóźdź (strzałka z główką) do stabilizacji fragmentów chrzęstnych, chrzęstno-kostnych techniką artroskopową. | 20
| RAZEM | x |  |  | x |  |  | x
Dodatkowe warunki: 1. użyczenie instrumentarium do implantacji gwoździ 2. zapewnienie komisu implantów na czas trwania umowy
…...............................................
pieczęć i podpis oferenta

## Pakiet nr 13
| Pakiet nr 13 | [7 empty] | Załącznik nr 1.13 do SWZ
Membrana do leczenia ubytków chrząstnych i chrzęstno-kostnych
Lp. | Nazwa elementu | Komis | Ilość szt. | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Vat | Wartość Vat | Wartość brutto | Kod produktu
%
1 | Membrana do leczenia ubytków chrząstnych i chrzęstno-kostnych stanowiaca podłoże dla komórek, mozliwość implantacji w procedurze artroskopowej, wielkość co najmniej 2x2cm | Tak | 10
| RAZEM | x | x |  |  | x |  |  | x
Użyczenie instrumentarium umożliwiającego przeprowadzanie zabiegów zgodnie z techniką operacyjną producenta na czas trwania umowy (jeśli jest wymagane)
Dopuszczalna tolerancja podanych wymiarów 10%
…...............................................
pieczęć i podpis oferenta

## Pakiet nr 14
| Pakiet nr 14 | [7 empty] | Załącznik nr 1.14 do SWZ
Implanty do osteotomii korekcyjnej (k. udowa, piszczelowa)
Lp. | Nazwa elementu | Komis | Ilość szt. | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Vat | Wartość Vat | Wartość brutto | Kod produktu
%
1 | Biowchłanialne, osteokondukcyjne kliny do wypełnienia szczeliny, wykonane z trójfosforanu wapnia. Dostępne w min. 10 rozmiarach/kątach (od 6mm do 15mmm) | NIE | 12
2 | Płytka do stabilizacji osteotomii kosci piszczelowej, umożliwiająca dostęp małoinwazyjny. Anatomiczny kształt (w kształcie litery C, płytka prawa i lewa), z możliwością dogięcia, grubość 3,5mm 4 blokowane otwory na śruby kątowo stabilne. | NIE | 12
| Płytka do stabilizacji osteotomii udowej umożliwiająca dostęp małoinwazyjny- grubość max 3 mm. Anatomiczny kształt, płytka prawa i lewa, otwory na śruby kątowo stabilne i na śruby kompresyjne. | NIE | 4
3 | Śruby do stabilizacji płyt min. w 12 rozmiarach (od 27mm do 70mm) umożliwiające jedno lub dwukorowe mocowanie. | NIE | 64
| RAZEM |  | x |  |  | x |  |  | x
Możliwość zamiany pozycji w ramach wartości pakietu
Użyczenie instrumentarium umożliwiającego przeprowadzanie zabiegów zgodnie z techniką operacyjną producenta na czas trwania umowy
Dopuszczalna tolerancja podanych wymiarów 10%
…...............................................
pieczęć i podpis oferenta

## Pakiet nr 15
| Pakiet nr 15 | [7 empty] | Załącznik nr 1.15 do SWZ
Implanty do augmentacji więzadeł
Lp. | Nazwa elementu | Komis | Ilość szt. | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Vat | Wartość Vat | Wartość brutto | Kod produktu
%
1 | Implanty do rekonstrukcji więzadła skokowo-strzałkowego przedniego. Zestaw obejmujący dwie kotwice/śruby do mocowania w kości skokowej i kości strzałkowej oraz supermocną taśmę wzmacniającą więzadło | Tak | 20
2 | Kotwica/śruba do kości pietowej uzupelnaijąca zestaw o możliwość rekonstrukcji więzadła piętowo – strzałkowego | Tak | 6
| RAZEM | x | x |  |  | x |  |  | x
Dodatkowe warunki: 1. użyczenie na czas trwania umowy kompletnego (zgodnego z techniką operacyjną producenta) instrumentarium do przeprowadzenia zabiegu rekonstrukcji więzadeł

## Pakiet nr 16
| Pakiet nr 16 | [7 empty] | Zalącznik nr 1.16 do SWZ
Proteza stawu śródstopno-paliczkowego
Lp. | Nazwa elementu | Komis | Ilość szt. | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Vat | Wartość Vat | Wartość brutto | Kod produktu
%
1 | Silikonowa, jednoczęściowa proteza stawu śródstopno-paliczkowego I-go . Dostępne protezy do pierwszego stawu śródstopno-paliczkowego w minimum 4 rozmiarach , wyposażona w dodatkowe pierścienie tytanowe zwiększające trwałość implantu. | NIE | 40
2 | Silikonowa, jednoczęściowa proteza mniejszych stawów śródstopno-paliczkowych. Dostępne protezy w minimum 4 rozmiarach. | NIE | 10
| RAZEM | x | x |  |  | x |  |  | x
Użyczenie instrumentarium umożliwiającego przeprowadzanie zabiegów zgodnie z techniką operacyjną producenta na czas trwania umowy (jeśli jest wymagane)
Możliwość zamiany pozycji w ramach wartości pakietu
…...............................................
pieczęć i podpis oferenta

## Pakiet nr 17
| Pakiet nr 17 | [7 empty] | Załącznik nr 1.17 do SWZ
Implanty do stopy
Lp. | Nazwa elementu | Komis | Ilość szt. | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Vat | Wartość Vat | Wartość brutto | Kod produktu
%
1 | Tytanowe śruby kompresyjne typu Herberta, samotnące, samowiercące kaniulowane o średnicy 2,3mm i długościach co najmniej od 10 do 30 mm w minimum 11 rozmiarach. Kaniulacja śruby pod drut prowadzący maksymalnie Ø 0,9 mm. | TAK | 300
2 | Tytanowe śruby kompresyjne typu Herberta, samotnące, samowiercące kaniulowane o średnicy 2,9mm i długościach co najmniej od 10 do 34 mm w minimum 13 rozmiarach. Kaniulacja śruby pod drut prowadzący maksymalnie Ø 1,1 mm. | TAK | 80
3 | Tytanowe śruby typu "snap-off", do ostetotomii Weil'a o średnicy 2mm, w minimum 6 długościch. Długość od 11 do 16mm, długość uchwytu min. 22mm | TAK | 80
4 | Tytanowe śruby kompresyjne typu Herberta, kaniulowane o średnicy 5.0 mm i minimum 20 długościach od 30 do 100 mm. Skok max. co 2 mm dla długości od 30 do 50. | TAK | 40
5 | Tytanowe śruby kompresyjne typu Herberta, kaniulowane o średnicy 7.0 mm i minimum 17 długościach od 40 do 120 mm. | TAK | 30
6 | Tytanowe płytki do artrodezy pierwszego stawu śródstopno-paliczkowego o grubości nie większej niż 1,4 mm. Płytki anatomiczne: lewe i prawe posiadające min. 4 uniwersalne otwory na śruby kompresyjne i kątowo-stabilne. | TAK | 20
7 | Tytanowe płytki długie do artrodezy pierwszego stawu śródstopno-paliczkowego o grubości od 1.3 do 1,6 mm. Płytki anatomiczne: lewe i prawe posiadające min. 7 uniwersalnych otworów na śruby kompresyjne i kątowo-stabilne. | TAK | 4
8 | Tytanowa płytka dedykowana do operacji Lapidusa, 4 i 5 otworowa, o grubości max. 1,5 mm. Płytki grzbietowe krótkie i długie - wyposażone w otwór zapewniający dodatkową kompresję. Płytka anatomiczna - prawa i lewa | TAK | 20
9 | Tytanowa płytka dedykowana do osteotomii przypodstawnej I kości śródstopia prawa i lewa - czterootworowa o grubości 1 mm. Płytka płaska oraz z klinem o wys 3, 4 i 5 mm. | TAK | 30
10 | Tytanowa płytka prosta, dwuotworowa, do artrodezy międzystawowej o grubości nie większej niż 1,6 mm. Płytki posiadające uniwersalny otwór, pozwalacjący na kompresję w 1 fazie a następnie zablokowanie śruby. Płytki w min 3 rozmiarach. | TAK | 16
11 | Tytanowa płytka typu H, czterootworowa, do artrodezy międzystawowej o grubości nie większej niż 1,6 mm. Płytki posiadające uniwersalne otwory, pozwalacjące na kompresję w 1 fazie a następnie zablokowanie śruby. Płytki w min 3 rozmiarach. | TAK | 8
12 | Śruby kompresyjne i kątowo-stabilne do płytek, tytanowe o średnicy 3.0 i 3.5 mm w minimum 10 długościach od 10-40mm | TAK | 120
| RAZEM | x | x |  |  | x |  |  | x
Możliwość zamiany pozycji w ramach wartości pakietu
Użyczenie instrumentarium umożliwiającego przeprowadzanie zabiegów zgodnie z techniką operacyjną producenta na czas trwania umowy
Instrumentarium musi w szczególności uwzględniać frezy do artrodezy MTP I
Dopuszczalna tolerancja podanych wymiarów 10%
…...............................................
pieczęć i podpis oferenta

## Pakiet nr 18
Pakiet nr 18 |  |  | Załącznik nr 1.18 do SWZ
Kotwice
Nazwa elementu | Ilość | Opis
Kotwica elastyczna | 40 | Kotwica elastyczna z materiału wzmocnionego UHMWPE średnica 2,8mm, do mocowania tkanek miękkich do kości, zaopatrzona w dwie
supermocne nici #2 oznaczone różnymi kolorami, na podajniku jednorazowym, umożliwiającym implantację bez konieczności nawiercania kości, pakowana jednostkowo, sterylnie
Kotwica elastyczna z taśmą | 10 | Kotwica elastyczna z materiału wzmocnionego UHMWPE średnica 2,8mm, do mocowania tkanek miękkich do kości, zaopatrzona w jedną
supermocną nić #2 oraz taśmę o szerokości 2mm, na podajniku jednorazowym, umożliwiającym implantację bez konieczności nawiercania kości, pakowana jednostkowo, sterylnie
Kotwica tytanowa | 30 | Kotwica tytanowa, samowiercąca o średnicy 5mm z dwiema supermocnymi nićmi w rozmiarze #2 oznaczonymi różnymi kolorami, z poziomo usytuowanym oczkiem, wyposażona w jednorazowy śrubokręt (komplet sterylny).
Kotwica bezwęzłowa | 20 | Sterylny zestaw z kotwicą bezwęzłową o średnicy 4,5mm, z 2 blokującymi
skrzydełkami, rozłożonymi na obwodzie implantu co 180 stopni. Mechanizm kotwicy umożliwiający sterowanie napięciem nici po wprowadzeniu implantu do kości
Kotwica bezwęzłowa z nićmi | 10 | Sterylny zestaw z kotwicą bezwęzłową o średnicy 4,5mm, z 2 blokującymi
skrzydełkami, rozłożonymi na obwodzie implantu co 180 stopni i 2 szt. supermocnych nici oznaczonych różnymi kolorami. Mechanizm kotwicy umożliwiający sterowanie napięciem nici po wprowadzeniu implantu do kości
Kotwica do tenodezy ścięgna m. dwugłowego | 20 | Kotwica przeznaczona do silnego mocowania ścięgna do kości, zapewniająca minimalne uszkodzenie ścięgna oraz szybką procedurę implantacji
Dodatkowe warunki:
1. Użyczenie instrumentarium wymaganego do implantacji kotwic.
2. Zapewnienie komisu implantów na czas trwania umowy.
3. Możliwość zamiany pozycji w ramach wartości pakietu.
4. Dopuszczalna tolerancja podanych wymiarów 10%

## Pakiet nr 19
| Pakiet nr 19 | [7 empty] | Załącznik nr 1.19 do SWZ
Endoprotezy w obrebie ręki
Lp. | Nazwa elementu | Komis | Ilość szt. | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Vat | Wartość Vat | Wartość brutto | Kod produktu
%
1 | Endoproteza stawu nadgarstkowo-śródręcznego CMC1 | NIE | 10
2 | Silikonowa endoproteza stawów MCP | NIE | 10
3 | Silikonowa endoproteza stawów międzypaliczkowych bliższych | NIE | 10
| RAZEM | x | x |  |  | x |  |  | x
Możliwość zamiany pozycji w ramach wartości pakietu
Użyczenie instrumentarium umożliwiającego przeprowadzanie zabiegów zgodnie z techniką operacyjną producenta na czas trwania umowy