Załącznik nr 1A

Zestawienie wymaganych parametrów technicznych

| Videoprocesor z osprzętem – 1 kpl. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nazwa i typ/model: |  |  |  |
| Producent: |  |  |  |
| Rok produkcji: |  |  |  |
| Lp. | PARAMETR | Wartość wymagana | Wartość oferowana |
| I | Videoprocesor obrazu wraz ze zintegrowanym źródłem światła LED – 1 szt. |  |  |
|  | Funkcja uwydatnienia naczyń krwionośnych i struktury tkanek | TAK |  |
|  | Optyczny i cyfrowy filtr uwydatniający naczynia oraz zmiany | TAK |  |
|  | Rozdzielczość sygnału video min.1920x1080p | TAK |  |
|  | Opcjonalnie możliwość uruchomienia na wyjściu sygnału w rozdzielczości sygnału video min. 3840x1080 / 60p | TAK |  |
|  | Współpraca z endoskopami typu min.: videogastroskop i videokolonoskop, | TAK |  |
|  | Min. sygnały wizyjne / wyjścia video typu: 1x DVI 1920x1080p, 1x 3G-SDI 1920x1080p, 1x HD-SDI 1920x1080i, 1x Y/C | TAK |  |
|  | Min. sygnały wizyjne / wejście video typu: 1x DVI 1920x1080/ 1280x1024/ 1024x768 | TAK |  |
|  | Min. sygnały sterujące typu: 1x RJ-45, 3x Remote | TAK |  |
|  | Min. 5x USB 2.0 do podłączenia pamięci zewnętrznej (w tym min. 1x umieszczony na panelu przednim) | TAK |  |
|  | Menu funkcyjne w pełni w języku polskim | TAK |  |
|  | Zewnętrzna klawiatura sterująca funkcjami procesora ze złączem typu USB | TAK |  |
|  | Możliwość podłączenia min. 2 przycisków nożnych do sterowania funkcjami procesora | TAK |  |
|  | Funkcja / wyświetlacz P-in-P | TAK |  |
|  | Ciekłokrystaliczny panel dotykowy, sterujący funkcjami procesora z dodatkową funkcją wyświetlenia obrazu badania w przypadku awarii monitora głównego min. 7 cali | TAK |  |
|  | Panel przedni procesora z bezpośrednim dostępem do przycisków w tym min.: lampa (wł./wył.), pompa (wł./wył.), regulacja jasności, regulacja przepływu powietrza, regulacja trybu przesłony, balans bieli, balans koloru, konfiguracja (menu ustawień) | TAK |  |
|  | Funkcja tzw. TWIN – wyświetlanie w czasie rzeczywistym 2 obrazów na monitorze (jeden w świetle białym, drugi w świetle filtrowanym) | TAK |  |
|  | Funkcja maksymalnej, stałej ekspozycji światła przypisana do klawisza na panelu przednim lub przycisku endoskopu do uwidocznienia końcówki endoskopu przez powłoki skórne (m.in. dla procedury PEG) | TAK |  |
|  | Informacje (dane badania) – wyświetlane na ekranie monitora min.: data badania, czas badania, stoper, imię i nazwisko pacjenta, ID pacjenta, wiek pacjenta, nazwa użytkownika/operatora, nazwa placówki | TAK |  |
|  | Funkcja ZOOM min. x2 | TAK |  |
|  | Możliwość wyświetlania niezależnie min. 2 obrazów na ekranie głównym (video + stopklatka) | TAK |  |
|  | Możliwość wyświetlania ekranu pomocniczego na ekranie monitora bez zasłonięcia ekranu głównego badania | TAK |  |
|  | Możliwość wyświetlania ekranu pomocniczego na ekranie monitora z podglądem zapisanych zdjęć | TAK |  |
|  | Możliwość wyświetlania na ekranie monitora podglądu z zapisanych sekwencji wideo | TAK |  |
|  | Wycięcie min 3 zakresów pasma światła (min. pasma czerwonego, zielonego, niebieskiego) | TAK |  |
|  | Dowolna programowalność wszystkich funkcji procesora na min 4 przyciski endoskopów (w tym rejestracja zdjęć i filmów) | TAK |  |
|  | Możliwość zapisania dowolnej funkcji procesora (min. rejestracja zdjęć, filmów, wycięcia pasma światła, regulacja kontrastu, przesłony irysowej) na minimum 10 pól dotykowego panelu sterującego | TAK |  |
|  | Pompa insuflacyjna z min. 5-stopniową regulacja pracy (0,1,2,3,4,5) | TAK |  |
|  | Przepływ pompy insuflacyjnej regulowany do przepływu 7,2 l/min | TAK |  |
|  | Wyposażony w butelkę wodną o pojemności min. 200 ml | TAK |  |
|  | Funkcja obrazowania w stopniach: detekcji (min. 3 stopnie), zarysu tkanki (min. 3 stopnie), weryfikacji zmiany (min. 3 stopnie) | TAK |  |
|  | Funkcja rozszerzenia dynamiki min. 3 stopnie | TAK |  |
|  | Możliwość zaprogramowania min. 3 funkcji obrazowania na panelu przednim) dla diagnostyki G(D)OPP | TAK |  |
|  | Regulacja kontrastu w min. 3 stopniach | TAK |  |
|  | Licznik podłączeń danego endoskopu do procesora (licznik indywidualny dla każdego endoskopu) | TAK |  |
|  | Możliwość zapisu konfiguracji procesora na pamięci USB | TAK |  |
|  | Możliwość wczytania konfiguracji na pamięci USB | TAK |  |
|  | Gniazdo do endoskopu z dźwignią blokującą i zabezpieczającą przed wypadnięciem endoskopu podczas badania | TAK |  |
|  | Możliwość podłączenia min. 2 przycisków nożnych do sterowania funkcjami procesora | TAK |  |
|  | Programowalność funkcji sterowania procesorem, dostępnych z dotykowego panelu | TAK |  |
|  | Dostęp z panelu dotykowego do funkcji min.: zoom, kontrast, wyostrzenie obrazu, wycięcie pasma światła, regulacja pompy, eksport zdjęcia do USB, marker kątnicy, nagrywanie sekwencji wideo | TAK |  |
|  | Regulacja oświetlenia z panelu dotykowego ręczna lub automatyczna | TAK |  |
|  | Układ regulacji jasności z min. 3 ustawieniami: ręczne, uśrednione, szczytowe | TAK |  |
|  | Możliwość regulacji ręcznej oświetlania w min. 10 stopniach | TAK |  |
|  | Możliwość regulacji barwy czerwonej w min. 10 stopniach | TAK |  |
|  | Możliwość regulacji barwy niebeskiej w min. 10 stopniach | TAK |  |
|  | Automatyczny lub ręczny balans bieli (balanser bieli na wyposażeniu) | TAK |  |
|  | Możliwość podłączania endoskopów światłowodowych i bez światłowodowych | TAK |  |
|  | Wbudowane źródło światła LED dla obsługi endoskopów światłowodowych (min. 5 diod LED) | TAK |  |
|  | Parametry zasilania: 100-240V / 50-60 Hz | TAK |  |
|  | Waga maks. 25 kg | TAK |  |
|  | Wymiary (w x h x d): 400 x 205 x 520 mm | TAK |  |
|  | Pełna kompatybilność z posiadanymi w pracowni endoskopowej Zamawiającego gastroskopami i kolonoskopami serii 90K | TAK |  |
| II | Monitor medyczny endoskopowy – 1 szt. |  |  |
| 53. | Rozmiar matrycy min. 26 cali, matryca aktywna TFL LCD z podświetleniem LED | TAK |  |
| 54. | Jasność/luminacja min. 300 cd/m2 | TAK |  |
| 55. | Kontrast min. 1000:1 | TAK |  |
| 56. | Rozdzielczość min.: 1920 x 1080 | TAK |  |
| 57. | Format/proporcje min.: 16:9 | TAK |  |
| 58. | Matryca w standardzie ok. 16,7 mln kolorów | TAK |  |
| 59. | Kąt widzenia G/D/L/P min. 89° | TAK |  |
| 60. | Wejścia video min. DVI-D, SDI, HD 15, RGB, Y/C, Kompozytowe (BNC) | TAK |  |
| 61. | Wyjścia video min. DVI-D, DC 5V | TAK |  |
| 62. | Mocowanie do wózka standard typu VESA | TAK |  |
| 63. | Waga maks. 10 kg | TAK |  |
| III | Wózek medyczny endoskopowy – 1 szt. |  |  |
| 64. | Podstawa jezdna z blokadą min. 2 kół | TAK |  |
| 65. | 4 podwójne koła skrętne o średnicy min. 125mm | TAK |  |
| 66. | Min. 4 półki w tym jedna z wysięgnikiem do mocowania monitora | TAK |  |
| 67. | Wysuwana szuflada na klawiaturę sterującą funkcjami procesora | TAK |  |
| 68. | Wysuwana szuflada na akcesoria | TAK |  |
| 69. | Centralna listwa zasilająca z min. 8 gniazdami | TAK |  |
| IV | Pompa płucząca endoskopowa – 1 szt. |  |  |
| 71. | Pompa zapewniająca możliwość spłukiwania wodą poprzez dodatkowy kanał endoskopów t.j. kanał typu WJ | TAK |  |
| 72. | Pompa wodna perystaltyczna 3-rolkowa | TAK |  |
| 73. | Możliwość ustawienia na półce wózka endoskopowego | TAK |  |
| 74. | Zbiornik na płyn/wodę o pojemności: min. 0.5 litr | TAK |  |
| 75. | Uruchamianie pracy pompy z przycisku nożnego | TAK |  |
| 76. | Mikroprocesorowa kontrola przepływu cieczy, dająca możliwość regulacji prędkości przepływu za pomocą sterowania elektronicznego – min. 8 poziomów regulacji przepływu | TAK |  |
| 77. | Przepływ regulowany w zakresie min. 0-1000 ml/min | TAK |  |
| 78. | Zasilanie 230 V / 50 Hz , Waga maks: 6,5 kg | TAK |  |
|  | INNE WYMAGANIA |  |  |
| 1. | Długość pełnej gwarancji na przedmiot zamówienia (nie dopuszcza się gwarancji w formie ubezpieczenia) min. 24 miesiące | TAK, podać |  |
| 2. | Certyfikat CE lub Deklaracja Zgodności (dołączyć do oferty) | TAK |  |

Oświadczam, że oferowane powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest fabrycznie nowe, nierekondycjonowane, niepowystawowe, kompletne, gotowe do pracy.

UWAGA:

1. Wszystkie parametry graniczne oraz zaznaczone “TAK” w powyższej tabeli są parametrami bezwzględnie wymaganymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty

2. Wykonawca zobowiązany jest do podania wartości parametrów w jednostkach fizycznych wskazanych w powyższej tabeli.

3. Wszystkie zaoferowane parametry i wartości podane w zestawieniu muszą dotyczyć oferowanej konfiguracji.

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji danych technicznych u producenta w przypadku niezgodności lub niewiarygodności zaoferowanych parametrów.

Załącznik nr 1B

Zestawienie wymaganych parametrów technicznych

| Videogastroskop diagnostyczno-zabiegowy – 1 szt. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nazwa i typ/model: |  |  |  |
| Producent: |  |  |  |
| Rok produkcji: |  |  |  |
| Lp. | PARAMETR | Wartość wymagana | Wartość oferowana |
|  | Chip CMOS w końcówce endoskopu z obrazowaniem w pełnej wysokiej rozdzielczości HDTV | TAK |  |
|  | Średnica kanału roboczego: min. 3,2mm | TAK |  |
|  | Średnica zewnętrzna tuby wziernikowej: 9,8mm (+/- 0,2mm) | TAK |  |
|  | Długość robocza sondy wziernikowej: 1050 mm | TAK |  |
|  | Kąt widzenia: min. 140o | TAK |  |
|  | Wychylenie końcówki sondy wziernikowej min.: - góra: 210° - prawo: 120° - dół: 120° - lewo: 120° | TAK |  |
|  | Głębia ostrości: 3-100 mm | TAK |  |
|  | Dodatkowy kanał do spłukiwania pola obserwacji, tzw. water-jet system | TAK |  |
|  | Funkcja identyfikacji endoskopu: numer seryjny i model urządzenia | TAK |  |
|  | Programowalne przyciski endoskopowe: min. 4 przyciski z możliwością przypisania dowolnej funkcji procesora | TAK |  |
|  | System rotacji przyłącza do procesora min.: 180 stopni, redukujący ryzyko uszkodzenia endoskopu | TAK |  |
|  | Złącze kanału WATER-JET oraz zawór testera szczelności zintegrowane z konektorem do procesora | TAK |  |
|  | Źródło światła LED zintegrowane w końcówce dystalnej endoskopu min. 2 diody LED | TAK |  |
|  | Barwa oświetlenia biała neutralna 4500-5000K | TAK |  |
|  | System oświetlenia bez światłowodów w endoskopach – eliminujący ryzyko ich uszkodzenia | TAK |  |
|  | Aparat w pełni zanurzalny bez konieczności stosowania nakładek uszczelniających dla bezpieczeństwa styków elektrycznych przez działaniem środków dezynfekcyjnych | TAK |  |
|  | Pełna kompatybilność z posiadanymi w pracowni endoskopowej Zamawiającego myjniami endoskopowymi typu Innova | TAK |  |
|  | Długość pełnej gwarancji na przedmiot zamówienia (nie dopuszcza się gwarancji w formie ubezpieczenia) min. 24 miesiące | TAK, podać |  |
|  | Certyfikat CE lub Deklaracja Zgodności (dołączyć do oferty) | TAK |  |

Oświadczam, że oferowane powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest fabrycznie nowe, nierekondycjonowane, niepowystawowe, kompletne, gotowe do pracy.

UWAGA:

1. Wszystkie parametry graniczne oraz zaznaczone “TAK” w powyższej tabeli są parametrami bezwzględnie wymaganymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty

2. Wykonawca zobowiązany jest do podania wartości parametrów w jednostkach fizycznych wskazanych w powyższej tabeli.

3. Wszystkie zaoferowane parametry i wartości podane w zestawieniu muszą dotyczyć oferowanej konfiguracji.

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji danych technicznych u producenta w przypadku niezgodności lub niewiarygodności zaoferowanych parametrów.