Kraków, 26.11.2025

DZ.271.125.1344.2025

Dział Zamówień Publicznych

tel. 0-12 614 22 61

e-mail: przetargi@szpitaljp2.krakow.pl

dotyczy: postępowania DZ.271.125.2025 pn. Dostawa i uruchomienie sprzętu monitorującego parametry hemodynamiczne, sprzętu laboratoryjnego, automatycznego wstrzykiwacza kontrastu, mobilnej osłony RTG oraz kaset obrazowych do skanera RTG

Do wszystkich Wykonawców biorących udział w postępowaniu

Krakowski Szpital Specjalistyczny im. św. Jana Pawła II, ul. Prądnicka 80 w Krakowie, powiadamia zainteresowane strony, że w związku z ww. postępowaniem, zostały zadane następujące pytania:

PAKIET I – Echokardiograf wysokiej klasy dla Oddziału Hepatologii Ogólnej

Pytanie 1.

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy Echokardiograf współpracujący z głowicą liniową do badań

naczyniowych pracującą w zakresie częstotliwości 2,9 – 9,9 MHz?

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.

PAKIET III – Zamrażarka niskotemperaturowa

Pytanie 2.

Czy Zamawiający dopuści urządzenie o pojemności 58 litrów?

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 3.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostawy do 60 dni. Jest to minimalny termin

niezbędny do wyprodukowania urządzenia oraz jego importu, odprawy celnej i dostawy lokalnej?

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 4.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu naprawy do 14 dni roboczych? Naprawa w ciągu

3 dni jest terminem niemożliwym do zagwarantowania ze względu na złożoność awarii tego rodzaju

urządzeń i występującą często konieczność przetransportowania urządzenia do specjalistycznego

warsztatu?
Odp.: Nie.

Pytanie 5.

Czy Zamawiający dopuści wymiary wewnętrzne 320x450x610mm (SzxGxW) i zewnętrzne

795x680x815 mm (SzxGxW)?
Odp.: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 6.

Czy Zamawiający dopuści wnętrze ze stali galwanizowanej malowanej na biało?

Odp.: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 7.

Czy Zamawiający dopuści dotykowy graficzny wyświetlacz LCD?

Odp.: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 8.

Czy Zamawiający dopuści uchwyt do otwierania drzwi w formie dźwigni ułatwiającej otwieranie, z

wbudowanym zamkiem na klucz?
Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 9.

Czy Zamawiający może określić dokładne miejsce dostawy przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem piętra budynku oraz informacji czy jest dostępna winda lub jakiekolwiek przeszkody mogące utrudnić dostawę. Informacja ta jest niezbędna do wyceny oferty oraz zaplanowania logistycznej obsługi kontraktu.

Odp.: Budynek M5, wejście D, drugie piętro, winda dostępna, brak przeszkód.

Pytanie 10.

Prosimy o informację czy prawidłowo zostały określone parametry zamrażarki w zakresie SxGxW.

Prosimy Zamawiającego o zgodę na następujące parametry zamrażarki

a) wym. zew. (SxGxW) 1066*742*820 mm

b) wym. wew. (SxGxW)  450*450*514 mm  przy pojemności 100 litrów

Odp.: Nie, Zamawiający nie dopuszcza wariantów a i b.

Pytanie 11.

dot. pkt 24

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu przeprowadzenia przeglądów. Rezygnacja z wymogu przeglądów, serwisu oraz konserwacji wpłynie korzystnie na wartość oferty. Producenci urządzeń opisanych w w/w pakiecie nie wymagają serwisów, konserwacji i przeglądów wykonywanych przez dystrybutora. Zalecają jedynie kontrole przez użytkownika sprzętu. Rezygnacja z tych wymagań wpłynie korzystnie na obniżenie wartości oferty, ze względu na brak konieczności delegowania pracownika do wykonania tych czynności. Jeżeli Zamawiający nie wyraża zgody, prosimy o akceptację 1 przeglądu gwarancyjnego na miesiąc przed upływem gwarancji.

Odp.: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 12.

dot. pkt 25

Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby terminy opisane w w/w ustępie dotyczyły dni roboczych, czyli od poniedziałku do piątku, bez sobót i niedziel oraz dni ustawowo wolnych od pracy?

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 13.

dot. pkt 26

Prosimy o wydłużenie czasu naprawy do 5 dni roboczych od zgłoszenia konieczności naprawy a w przypadku naprawy wymagającej sprowadzenia części zamiennych z zagranicy do 21 dni roboczych.

Odp.: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 14.

Prosimy o informację, czy Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć naczynie z cieczą niezamarzającą czy Zamawiający posiada takie naczynie.

Odp.: Nie, Zamawiający nie jest zobowiązany do dostarczenia naczynia z cieczą niezamarzającą. Zamawiający posiada takie naczynie na ciecz niezamarzającą.

Pytanie 15.

Prosimy o informację w jakich temperaturach mają być wzorcowane sondy

Odp.: Zamawiający uściśla, że sondy mają być wzorcowanie w zakresie temperatur roboczych zamrażarki dostarczanej w pakiecie.

PAKIET VI – Osłona RTG mobilna na salę operacyjną Oddziału Chirurgii Naczyń

Pytanie 16.

Prosimy o sprecyzowanie czy Zamawiający wymaga zaoferowania osłony RTG mobilnej pojedynczej czy podwójnej ?

Odp.: Zamawiający wymaga zaoferowania osłony RTG mobilnej pojedynczej

Pytanie 17.

dot. pkt 10

W przypadku kiedy producent nie przewiduje wykonywania przeglądów okresowych czy Zamawiający uzna za prawidłowo wypełniony załączniku 3 pkt 3 wpisanie odpowiedzi „TAK, 0 „ czy „Nie, 0”?

Odp.: Zgodnie z SWZ.

PAKIET VIII – Drobny sprzęt medyczny

Pytanie 18.

Czy zamawiający wyrazi zgodę na podnośnik elektryczny o następujących

parametrach :

Wyposażenie :

- podnośnik pacjenta wyposażony w kółka w tym koła przednie z hamulcem nożnym

- siedzisko dzielone o 180 stopni

- siedzisko wyposażone w otwór sanitarny

- miękką poduszkę zapewniającą większy komfort

- elektryczną regulację wysokości siedziska

Wykonanie :

- wodoodporny zgodnie z normą IP44

- wysokość najazdowa siedziska mierzona od podłoża w zakresie 390-645 mm

- wykonanie ze stali o wysokiej wytrzymałości

- maksymalne obciążenie 135 kg

- miękkie oparcie pleców

- siedzisko pokryte wyściółką zapewniającą większy komfort podczas długotrwałego

użytkowania

- uchwyty piankowe

Wymiary : - długość x szerokość x wysokość 750 x 545 x 1240 [mm]

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.