## PAKIETY-1-9
PAKIET, NA KTÓRY WYKONAWCA NIE SKŁADA OFERTY, NALEŻY USUNĄĆ Z ARKUSZA
Pakiet nr 1- Układ oddechowy do respiratora Ivent VersaMed
Lp. | Przedmiot zamówienia | Jm. | Szacunkowa ilość "j.m." na 12 m-cy | Cena jednostkowa netto /j.m. | Wartość netto /d*e / | VAT (%) | Wartość brutto w zł | Producent/ Nazwa handlowa produktu / Numer katalogowy / Klasa wyrobu medycznego -jeżeli dotyczy | Numer i nazwa dokumentu dopuszczającego do obrotu i do używania /jeżeli dotyczy/
a | b | c | d | e | f | g | h | i | j
1. | Układ oddechowy do respiratora IVENT 201 , typ-Y, dł. 1,8m, jednorazowy – zestaw 2 rurowy, jedno z ramion zakończone niebieską złączką kompatybilną z respiratorem, drugie zakończone filtrem z kontrastowym niebieskim drenem, łącznik Y z 2 odprowadzeniami z drenami ( zakończonymi : luer, luer-lock ) , wejście zabezpieczone czerwoną zatyczką. W zestawie dodatkowo zapasowa czerwona zatyczka , na całej długości układu mocowania małych drenów zapobiegające zaplątaniu | szt. | 50 |  | 0 | 8% | 0
2. | Układ oddechowy do respiratora IVENT 201 , typ-Y, dł. 4 m, jednorazowy – zestaw 2 rurowy, jedno z ramion zakończone niebieską złączką kompatybilną z respiratorem, drugie zakończone filtrem z kontrastowym niebieskim drenem, łącznik Y z 2 odprowadzeniami z drenami ( zakończonymi : luer, luer-lock ) , wejście zabezpieczone czerwoną zatyczką. W zestawie dodatkowo zapasowa czerwona zatyczka , na całej długości układu mocowania małych drenów zapobiegające zaplątaniu. Możliwa wentylacja w środowisku MRI | szt. | 50 |  | 0 | 8% | 0
► | WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA PODSTAWOWEGO: |  |  | RAZEM: | 0 |  | 0
► | WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA UWZGLĘDNIAJĄCA PRAWO OPCJI (80%): |  |  | RAZEM: | 0 |  | 0
► | DEKLAROWANE TERMINY:
Deklarowany termin dostawy (od 1 do max. 4 dni w dni robocze (pon. – pt.) od złożenia zapotrzebowania)-KRYTERIUM OCENY: | [8 empty] | dni
Deklarowany termin wykonania reklamacji (min. 5 dni - max. 10 dni w dni robocze (pon. – pt.) od dnia złożenia reklamacji)-KRYTERIUM OCENY: | [8 empty] | dni
Deklarowany termin płatności (min. 45 dni - max 60 dni, licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT)-KRYTERIUM OCENY: | [8 empty] | dni
UWAGA:
► | Zamawiający zastrzega, iż ocenie zostanie poddana tylko ta oferta, która będzie zawierała 100% oferowanych propozycji cenowych.
► | Brak podania przez Wykonawcę wymaganego terminu, będącego kryterium oceny oferty lub podanie terminu poza określonym zakresem, będzie skutkować odrzuceniem oferty.
► | Wartości i liczby w kolumnach e), f), h) należy wpisać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
► | Formularz zawiera formuły ułatwiajace sporządzenie oferty. Wystarczy wprowadzić dane do kolumny e) Cena jednostkowa netto/ j.m. i zaakceptować bądź zmienić stawkę podatku VAT, aby uzyskać cenę oferty.
kwalifikowany podpis elektroniczny przedstawiciela Wykonawcy
Pakiet nr 2- Zawór biopsyjny i ssący do bronchoskopu
Lp. | Przedmiot zamówienia | Jm. | Szacunkowa ilość "j.m." na 12 m-cy | Cena jednostkowa netto /j.m. | Wartość netto /d*e / | VAT (%) | Wartość brutto w zł | Producent/ Nazwa handlowa produktu / Numer katalogowy / Klasa wyrobu medycznego -jeżeli dotyczy | Numer i nazwa dokumentu dopuszczającego do obrotu i do używania /jeżeli dotyczy/
a | b | c | d | e | f | g | h | i | j
1. | Zawór biopsyjny j.u. do bronchoskopu Olympus, model Maj - 210. Opakowanie po 20 szt. | op. | 2 |  | 0 | 8% | 0
2. | Zawór ssący j.u. do bronchoskopu Olympus, model Maj - 209. Opakowanie po 20 szt. | op. | 2 |  | 0 | 8% | 0
► | WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA PODSTAWOWEGO: |  |  | RAZEM: | 0 |  | 0
► | WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA UWZGLĘDNIAJĄCA PRAWO OPCJI (80%): |  |  | RAZEM: | 0 |  | 0
► | DEKLAROWANE TERMINY:
Deklarowany termin dostawy (od 1 do max. 4 dni w dni robocze (pon. – pt.) od złożenia zapotrzebowania)-KRYTERIUM OCENY: | [8 empty] | dni
Deklarowany termin wykonania reklamacji (min. 5 dni - max. 10 dni w dni robocze (pon. – pt.) od dnia złożenia reklamacji)-KRYTERIUM OCENY: | [8 empty] | dni
Deklarowany termin płatności (min. 45 dni - max 60 dni, licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT)-KRYTERIUM OCENY: | [8 empty] | dni
UWAGA:
► | Zamawiający zastrzega, iż ocenie zostanie poddana tylko ta oferta, która będzie zawierała 100% oferowanych propozycji cenowych.
► | Brak podania przez Wykonawcę wymaganego terminu, będącego kryterium oceny oferty lub podanie terminu poza określonym zakresem, będzie skutkować odrzuceniem oferty.
► | Wartości i liczby w kolumnach e), f), h) należy wpisać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
► | Formularz zawiera formuły ułatwiajace sporządzenie oferty. Wystarczy wprowadzić dane do kolumny e) Cena jednostkowa netto/ j.m. i zaakceptować bądź zmienić stawkę podatku VAT, aby uzyskać cenę oferty.
kwalifikowany podpis elektroniczny przedstawiciela Wykonawcy
Pakiet nr 3- Produkty anestezjologiczne na blok operacyjny i intensywną terapię (system zamknięty do odsysania z dróg oddechowych z akcesoriami, maski anestetyczne, rękojeści do laryngoskopu, łyżki, nebulizator do obwodu, rurki Guedela, rurki Wendla)
Lp. | Przedmiot zamówienia | Jm. | Szacunkowa ilość "j.m." na 12 m-cy | Cena jednostkowa netto /j.m. | Wartość netto /d*e / | VAT (%) | Wartość brutto w zł | Producent/ Nazwa handlowa produktu / Numer katalogowy / Klasa wyrobu medycznego -jeżeli dotyczy | Numer i nazwa dokumentu dopuszczającego do obrotu i do używania /jeżeli dotyczy/
a | b | c | d | e | f | g | h | i | j
1. | Zamknięty system do odsysania z rurki intubacyjnej CH 14/16, długość 56 cm lub 62 cm oraz rurki tracheostomijnej CH 14/16, długość 36 cm. Właściwości ogólne: możliwość stosowania przez min. 72h (potwierdzona instrukcją obsługi). Zintegrowany/wbudowany podwójnie obrotowy łącznik o kącie 90 st., zamykany, obrotowy port do przepłukiwania cewnika o długości min. 5 cm, zamykany port do podawania leków wziewnych (MDI) zintegrowany bezpośrednio w części łącznika podłączanej do rurki pacjenta, komora pozwalająca do obserwację wydzieliny pacjenta, zabezpieczenie łącznika podciśnienia w postaci kapturka, zamocowane do zestawu w sposób zapobiegający zagubieniu, aktywacja podciśnienia za pomocą przycisku ściskanego wnętrzem dłoni, blokada przycisku aktywacji podciśnienia poprzez jego obrót o 90 st., uniemożliwiająca przypadkową aktywację odsysania. Przekręcana zastawka na wysokości portu do przepłukiwania oddzielająca cewnik od pacjenta po usunięciu go z rurki, zapewniająca szczelność zestawu. Cewnik: bez konieczności wymiany po każdorazowej procedurze odsysania, zakończony atraumatycznie (zaokrąglona końcówka bez żadnych ostrych krawędzi oraz ścięć), z dwoma otworami po przeciwległych stronach, zakończony obwódką w kolorze czarnym pozwalającym na jego wizualizację podczas przepłukiwania, oznaczenie rozmiaru cewnika bezpośrednio na dystalnym końcu cewnika, cewnik z widocznymi oznaczeniami głębokości insercji skalowanymi co 1 cm. System stanowiący integralną całość, nierozłączalny, wszystkie elementy systemu sterylne. Nie dopuszcza się systemu wymagającego dodatkowych elementów koniecznych do odłączania systemu od rurki intubacyjnej / tracheostomijnej. Opakowanie zbiorcze: 10 szt. | szt. | 480 |  | 0 | 8% | 0
2. | Sterylny adapter do zamkniętych systemów do odsysania z rurek intubacyjnych i tracheostomijnych, umożliwiający prowadzenie bronchoskopii bez konieczności rozłączenia układu. Adapter posiada: -zintegrowany/wbudowany podwójnie obrotowy łącznik; -kąt nachylenia pomiędzy systemem, a portem służącym do wprowadzenie bronchofiberoskopu nie większy niż 45 stopni; port do wprowadzania bronchofiberoskopu posiadający silikonową zastawkę wewnętrzną oraz silikonowy kapturek zabezpieczający – zapewniający szczelność systemu w trakcie użytkowania; -wewnętrzna średnica ramienia łączącego się z systemem zamkniętym 22mm. Możliwość stosowania adaptera przez min 72h - potwierdzona dokumentem od producenta | szt. | 70 |  | 0 | 8% | 0
3. | Dreny do zamkniętych systemów do odsysania. Sterylny, kompletny zestaw drenów przeznaczony do stosowania z zamkniętymi systemami do odsysania oraz akcesoriami do higieny jamy ustnej. W skład zestawu wchodzi łącznik "Y" do podłączenia pojemnika na wydzielinę, 2 dreny z zaciskami umożliwiające niezależne połączenie z zamkniętym systemem do odsysania oraz standardowym cewnikiem do odsysania z jamy ustnej (końcówka drenu zaopatrzona w łącznik prosty, schodkowy z zatyczką umożliwiającą regulację siły odsysania w systemie otwartym). Możliwość stosowania do 72 godz - potwierdzone przez Producenta. Długość drenów min. 2 metry, średnica drenów 25Ch. Opakowanie zbiorcze: 10 szt. | szt. | 50 |  | 0 | 8% | 0
4. | Sterylny zestaw do pobierania próbek wydzieliny pacjenta o pojemności 8-10 ml. Możliwość stosowania z zamkniętymi systemami do odsysania oraz ze standardowymi cewnikami w systemie otwartym. W skład zestawu wchodzi: pojemnik na próbki śluzu połączony z dwoma drenami służącymi do podłączenia do systemu ssącego. Dreny zakończone końcówką "lejek" oraz łącznikiem „schodkowym”, dodatkowa nakrętka, etykieta samoprzylepna. | szt. | 500 |  | 0 | 8% | 0
5. | Jednorazowa łyżka do laryngoskopu, światłowodowa, typ Macintosh. Łyżka wykonana z chirurgicznej stali nierdzewnej, kompatybilna z rękojeściami w standardzie ISO 7376 (tzw. zielony standard). Antyrefleksyjna, satynowa powierzchnia. Końcówka łyżki od strony pacjenta atraumatyczna, zaokrąglona (przekrój w formie walca), pogrubiona. Światłowód osłonięty, zapewniający mocne skupienie światła. Stopka mocująca wykonana z tworzywa sztucznego w kolorze zielonym, połączona z łyżką wspawanym wewnątrz hakiem ze stali nierdzewnej widocznym na zewnątrz. Mocowanie łyżki w rękojeści sprężynowym zatrzaskiem kulkowym w postaci 2 kulek stabilizujących oraz metalowym hakiem wewnątrz stopki. Łyżka przetestowana pod kątem wytrzymałości w połączeniu z rękojeścią siłą nacisku 20 kg (Potwierdzić oświadczeniem producenta - załączyć do oferty) Na górnej części łyżki wyraźnie oznaczony: rozmiar i typ łyżki, symbol CE, numer katalogowy, symbol „nie do powtórnego użycia” (przekreślona cyfra 2). Na bocznej części łyżki logo z nazwą producenta. Rozmiar łyżki - kodowany kolorem na opakowaniu / dł. x szer.: #0 - czerwony / dł. 61.0 mm x szer. 8.5 mm #1 - biały / dł. 75 mm x szer. 11.5 mm #2 - niebieski / dł. 93.0 mm x szer. 12.5 mm #3 - żółty / dł. 110.0 mm x szer. 13.5 mm #4 - różowy / dł. 135.0 mm x szer. 14.0 mm #5 - zielony / dł. 156.0 mm x szer. 14.0 mm Opakowanie jednostkowe - podwójna folia. Łatwe do otwarcia saszetki, oznaczone symbolem strzałki, wskazującym miejsce otwarcia opakowania. Na opakowaniu jednostkowym etykieta zawierająca: rozmiar, długość i typ łyżki, nr katalogowy, nr seryjny (LOT) oraz w postaci kodu QR. Opakowanie oznaczone nazwą i logiem producenta. Produkt bez zawartości lateksu, czysty mikrobiologicznie. | szt. | 100 |  | 0 | 8% | 0
6. | Jednorazowa łyżka do laryngoskopu, światłowodowa, typ Miller. Łyżka wykonana z chirurgicznej stali nierdzewnej, kompatybilna z rękojeściami w standardzie ISO 7376 (tzw. zielony standard). Antyrefleksyjna, satynowa powierzchnia. Łyżka w kształcie rynienki. Końcówka łyżki od strony pacjenta atraumatyczna, płaska z zaokrągloną krawędzią. Światłowód osłonięty, zapewniający mocne skupienie światła. Stopka mocująca wykonana z tworzywa sztucznego w kolorze zielonym połączona z łyżką wspawanym wewnątrz hakiem ze stali nierdzewnej widocznym na zewnątrz. Mocowanie łyżki w rękojeści sprężynowym zatrzaskiem kulkowym w postaci 2 kulek stabilizujących oraz metalowym hakiem wewnątrz stopki. Łyżka przetestowana pod kątem wytrzymałości w połączeniu z rękojeścią siłą nacisku 20 kg. (Potwierdzić oświadczeniem producenta - załączyć do oferty) Na górnej części łyżki wyraźnie oznaczony: rozmiar i typ łyżki, symbol CE, numer katalogowy, symbol „nie do powtórnego użycia” (przekreślona cyfra 2), logo z nazwą producenta. Rozmiar łyżki - kodowany kolorem na opakowaniu / dł. x szer.: #00- morski / dł. 44.0 mm x szer. 10.5 mm #0 - fioletowy / dł. 55.0 mm x szer. 10.5 mm #1 - pomarańczowy / dł. 81.0 mm x szer. 10.5 mm #2 - szary / dł. 131.0 mm x szer. 13.0 mm #3 - łososiowy / dł. 171.0 mm x szer. 13.0 mm #4 - grafitowy / dł. 182.0 mm x szer. 17.0 mm Opakowanie jednostkowe - podwójna folia. Łatwe do otwarcia saszetki. Na opakowaniu jednostkowym oznaczony: rozmiar, długość i typ łyżki, nr katalogowy, nr seryjny (LOT), nazwa i logo producenta. Produkt bez zawartości lateksu, czysty mikrobiologicznie. | szt. | 100 |  | 0 | 8% | 0
7. | Jednorazowa łyżka do laryngoskopu, światłowodowa, do trudnych intubacji typ McCoy (ruchoma końcówka łyżki). Łyżka wykonana z chirurgicznej stali nierdzewnej, kompatybilna z rękojeściami w standardzie ISO 7376 (tzw. Zielony Standard). Antyrefleksyjna, satynowa powierzchnia. Końcówka łyżki od strony pacjenta atraumatyczna, zaokrąglona (przekrój w formie walca), pogrubiona. Światłowód osłonięty, zapewniający mocne skupienie światła. Stopka mocująca wykonana z tworzywa sztucznego w kolorze zielonym, połączona z łyżką wspawanym wewnątrz hakiem ze stali nierdzewnej widocznym na zewnątrz. Mocowanie łyżki w rękojeści sprężynowym zatrzaskiem kulkowym w postaci 2 kulek stabilizujących oraz metalowym hakiem wewnątrz stopki. Łyżka przetestowana pod kątem wytrzymałości w połączeniu z rękojeścią siłą nacisku 20 kg. (Potwierdzić oświadczeniem producenta - załączyć do oferty) Na górnej części łyżki wyraźnie oznaczony: rozmiar i typ łyżki, symbol CE, numer katalogowy, symbol „nie do powtórnego użycia” (przekreślona cyfra 2). Na bocznej krawędzi oznaczone logo z nazwą producenta. Rozmiar łyżki - kodowany kolorem na opakowaniu / dł. x szer.: #2 - niebieski / dł. 93.0 mm x szer. 12.5 mm #3 - żółty / dł. 110.0 mm x szer. 13.5 mm #4 - fioletowy / dł. 135.0 mm x szer. 14.0 mm Opakowanie jednostkowe - folia. Łatwe do otwarcia saszetki. Na opakowaniu jednostkowym podany: rozmiar, długość i typ łyżki, nr katalogowy, nr seryjny (LOT). Opakowanie oznaczone nazwą i logiem producenta. Produkt bez zawartości lateksu, czysty mikrobiologicznie. |  | 10 |  | 0 | 8% | 0
8. | Rękojeść do laryngoskopu, jednorazowa z zainstalowaną baterią o napięciu 6V oraz wbudowanym źródłem światła - LED, gotowa do użytku po wyjęciu z opakowania. Rękojeść metalowa z podłużnymi frezami zapewniającymi pewny chwyt, zakończona zakrętką z tworzywa sztucznego w kolorze zielonym, identyfikującą tzw. zielony standard ISO 7376. Rękojeść po użyciu umożliwiająca szybkie wyjęcie baterii w celu ich bezpiecznej utylizacji. Przetestowana pod kątem wytrzymałości w połączeniu z łyżką siłą nacisku 20 kg. (Potwierdzić oświadczeniem producenta - załączyć do oferty) Na bocznych ściankach rękojeści oznaczenia tj: symbol CE, numer katalogowy, symbol „nie do powtórnego użycia” (przekreślona cyfra 2), logo i nazwa producenta. Rozmiar rękojeści - kodowany kolorem na opakowaniu / dł. x śr.: # Dorosły - różowy / dł. 140.0 mm x śr. 29.0 mm # Pediatryczny - niebieski / dł. 140.0 mm x śr. 21.0 mm #Krótka - stalowy / dł. 110.0 mm x śr. 29.0 mm) Opakowanie folia. Możliwość przetestowania działania rękojeści bez jej otwierania. Łatwe do otwarcia saszetki, oznaczone symbolem strzałki, wskazującym miejsce otwarcia opakowania. Na opakowaniu jednostkowym etykieta zawierająca: rozmiar, nr katalogowy, datę ważności, nr serii (LOT), kod QR. Opakowanie oznaczone nazwą i logiem producenta. Produkt bez zawartości lateksu, czysty mikrobiologicznie. | szt. | 200 |  | 0 | 8% | 0
9. | Jednorazowa łyżka do laryngoskopu, światłowodowa, typ Macintosh zaprojektowana do użytku w warunkach rezonansu magnetycznego. Wykonana z odpornego na odkształcenia poliwęglanu, kompatybilna z dedykowanymi do rezonansu magnetycznego rękojeściami w standardzie ISO 7376 (tzw. Zielony Standard). Końcówka łyżki od strony pacjenta atraumatyczna, zaokrąglona, pogrubiona. Światłowód osłonięty, zapewniający mocne skupienie światła. Stopka mocująca wykonana z tworzywa sztucznego z zielonym znacznikiem standardu ISO 7376 na bocznej krawędzi. Mocowanie w rękojeści sprężynowym zatrzaskiem kulkowym w postaci 2 kulek stabilizujących, wykonanych z niemagnetycznego metalu i plastikowym hakiem. Łyżka przetestowana pod kątem wytrzymałości w połączeniu z rękojeścią, siłą nacisku 15 kg. (Potwierdzić oświadczeniem producenta - załączyć do oferty) Na górnej krawędzi łyżki wyraźny symbol „MR” - Rezonans Magnetyczny oraz kod łyżki. Na bocznej krawędzi podane informacje tj.: symbol CE, numer katalogowy zawierający rozmiar i typ łyżki, symbol „nie do powtórnego użycia” (przekreślona cyfra 2), logo i nazwa producenta. Łyżka testowana laboratoryjnie pod kątem bezpiecznego użycia w następujących warunkach rezonansu magnetycznego: - statyczne pole magnetyczne do 3 Tesli pole gradientu przestrzennego do 2250 Gausów/cm maksymalny uśredniony dla całego ciała współczynnik absorpcji swoistej (SAR) wynoszący 2,68 W/kg przez 15 minut skanowania (potwierdzić oświadczeniem producenta lub instrukcją obsługi) Rozmiar łyżek - kodowany kolorem na opakowaniu / dł. x szer.: #1 - czerwony / dł. 70.0 mm x szer. 10.0 mm #2 - biały / dł. 90.0 mm x szer. 12.0 mm #3 - niebieski / dł. 110.0 mm x szer. 15.0 mm #4 - żółty / dł. 133.0 mm x szer. 15.0 mm Opakowanie jednostkowe - podwójna folia. Łatwe do otwarcia saszetki, oznaczone symbolem strzałki, wskazującym miejsce otwarcia opakowania. Na opakowaniu jednostkowym etykieta zawierająca: rozmiar, długość i typ łyżki, nr katalogowy, nr serii (LOT), kod QR. Opakowanie oznaczone nazwą i logiem producenta oraz wyraźnym symbolem MR (Rezonans Magnetyczny). Produkt bez zawartości lateksu, czysty mikrobiologicznie. | szt. | 10 |  | 0 | 8% | 0
10. | Jednorazowa łyżka do laryngoskopu, światłowodowa, typ Miller zaprojektowana do użytku w warunkach rezonansu magnetycznego. Wykonana z odpornego na odkształcenia tworzywa sztucznego, poliwęglanu, kompatybilna z dedykowanymi do rezonansu magnetycznego rękojeściami w standardzie ISO 7376 (tzw. Zielony Standard). Końcówka łyżki od strony pacjenta atraumatyczna, płaska. Światłowód osłonięty, zapewniający mocne skupienie światła. Stopka mocująca wykonana z tworzywa sztucznego z zielonym znacznikiem standardu ISO 7376 na bocznej krawędzi. Mocowanie w rękojeści sprężynowym zatrzaskiem kulkowym w postaci 2 kulek stabilizujących, wykonanych z niemagnetycznego metalu i plastikowym hakiem. Łyżka przetestowana pod kątem wytrzymałości w połączeniu z rękojeścią, siłą nacisku 15 kg. (Potwierdzić oświadczeniem producenta - załączyć do oferty) Na górnej części łyżki wyraźny symbol „MR” - Rezonans Magnetyczny oraz kod łyżki. Na bocznej krawędzi podane informacje tj.: rozmiar i typ łyżki, symbol CE, numer katalogowy, symbol „nie do powtórnego użycia” (przekreślona cyfra 2), logo i nazwa producenta. Łyżki testowane laboratoryjnie mogą być bezpiecznie używane w następujących warunkach rezonansu magnetycznego: - statyczne pole magnetyczne do 3 Tesli włącznie - pole gradientu przestrzennego do 2250 Gausów/cm włącznie - maksymalny uśredniony dla całego ciała współczynnik absorpcji swoistej (SAR) wynoszący 2,68 W/kg przez 15 minut skanowania. (Potwierdzenie oświadczeniem producenta lub instrukcją obsługi) Rozmiar łyżek - kodowany kolorem na opakowaniu / dł. x szer.: #00 - różowy / dł. 43.0 mm x szer. 11.5 mm #0 - zielony / dł. 56.0 mm x szer. 11.5 mm #1 - morski / dł. 80.0 mm x szer. 11.5 mm #2 - fioletowy / dł. 131.0 mm x szer. 13.0 mm #3 - łososiowy / dł. 171.0 mm x szer. 13.0 mm) Opakowanie jednostkowe - podwójna folia. Łatwe do otwarcia saszetki, oznaczone symbolem strzałki, wskazującym miejsce otwarcia opakowania. Na opakowaniu jednostkowym etykieta zawierająca: rozmiar, długość i typ łyżki, nr katalogowy, nr serii (LOT), kod QR. Opakowanie oznaczone nazwą i logiem producenta oraz wyraźnym dużym symbolem MR (Rezonans Magnetyczny). Produkt bez zawartości lateksu, czysty mikrobiologicznie. | szt. | 10 |  | 0 | 8% | 0
11. | Rękojeść do laryngoskopu, jednorazowa przeznaczona do użytku w warunkach rezonansu magnetycznego z wbudowanym źródłem światła - dioda LED. Rękojeść w kolorze czarnym, metalowa niemagnetyczna z podłużnymi frezami zapewniającymi pewny chwyt. W górnej części rękojeści znacznik w postaci zielonej obwódki identyfikujący tzw. Zielony Standard ISO 7376. Na bocznych ściankach rękojeści oznaczenia tj: symbol CE, numer katalogowy, symbol „nie do powtórnego użycia” (przekreślona cyfra 2), symbol „MR”, logo i nazwa producenta. Dodatkowy symbol „MR” na spodzie uchwytu. Przetestowana pod kątem wytrzymałości w połączeniu z łyżką siłą nacisku 15 kg (Potwierdzić oświadczeniem producenta - załączyć do oferty). W zestawie wielorazowa litowa bateria 3.7V (z limitem użyć do 5 razy), zapewniająca do 100 min. świecenia. Rękojeść pozwalająca na szybkie, bezkontaktowe wyjęcie lub włożenie baterii w celu uniknięcia zakażeń krzyżowych. Rękojeści testowane laboratoryjnie, mogą być bezpiecznie używane w następujących warunkach rezonansu magnetycznego: - statyczne pole magnetyczne do 3 Tesli włącznie - pole gradientu przestrzennego do 2250 Gausów/cm włącznie - maksymalny uśredniony dla całego ciała współczynnik absorpcji swoistej (SAR) wynoszący 2,68 W/kg przez 15 minut skanowania (Potwierdzenie oświadczeniem producenta lub instrukcją obsługi) Rozmiar rękojeści - kodowany kolorem na opakowaniu / dł. x szer.: # Dorosły - różowy / dł. 140.0 mm x szer. 29.0 mm Opakowanie jednostkowe - folia. Możliwość przetestowania działania rękojeści bez jej otwierania. Łatwa do otwarcia saszetka. Na opakowaniu jednostkowym etykieta zawierająca: rozmiar, nr katalogowy, datę ważności, nr serii (LOT), kod QR. Opakowanie oznaczone nazwą i logiem producenta oraz wyraźnym dużym symbolem „MR” (Rezonans Magnetyczny). Produkt bez zawartości lateksu, czysty mikrobiologicznie. Opakowanie zbiorcze (karton) zawiera 10 szt. rękojeści oraz 2 baterie litowe 3.7V z limitowanym użyciem do 5 razy każda. | op | 2 |  | 0 | 8% | 0
12. | Wielorazowa, litowa bateria o napięciu 3.7V, niemagnetyczna z limitem użyć do 5 razy. Bateria kompatybilna z rękojeścią PRO-ACT MRGSHB01 do zastosowania w warunkach rezonansu magnetycznego. Zapewniająca ciągłość świecenia przez min. 100 minut. | szt. | 2 |  | 0 | 8% | 0
13. | Jednorazowy zestaw laryngoskopowy, nierozłączalny (łyżka połączona z rękojeścią na stałe), gotowy do użytku po wyjęciu z opakowania, zgodny z normą ISO 7376. W skład zestawu wchodzi: łyżka typu Macintosh z chirurgicznej stali nierdzewnej oraz metalowa rękojeść z zainstalowaną baterią 6V. Rękojeść metalowa z podłużnymi frezami zapewniającymi pewny chwyt, zakończona zakrętką z tworzywa sztucznego. Możliwość szybkiego wyjęcia baterii po użyciu w celu ich bezpiecznej utylizacji. Łyżka z wbudowanym źródłem światła typu LED oraz antyrefleksyjną, satynową powierzchnią. Od strony pacjenta atraumatyczna, zaokrąglona (przekrój w formie walca), pogrubiona. Stopka mocująca wykonana z tworzywa sztucznego połączona z łyżką wspawanym wewnątrz elementem ze stali nierdzewnej. Zestaw przetestowany pod kątem wytrzymałości połączenia siłą nacisku 20 kg. (Potwierdzić oświadczeniem producenta - załączyć do oferty) Na górnej krawędzi łyżki podane informacje tj.: rozmiar i typ łyżki, symbol CE, numer katalogowy, symbol „nie do powtórnego użycia” (przekreślona cyfra 2). Na bocznej krawędzi łyżki logo i nazwa producenta. Rozmiar zestawu - kodowany kolorem na opakowaniu / dł. x szer. / typ rękojeści: #0 - czerwony / dł. 61.0 mm x szer. 8.5 mm / rękojeść pediatryczna #1 - biały / dł. 75.0 mm x szer. 11.5 mm / rękojeść pediatryczna #2 - niebieski / dł. 93.0 mm x szer. 12.5 mm / rękojeść pediatryczna #2 - niebieski / dł. 93.0 mm x szer. 12.5 mm / rękojeść dorosły #2 - niebieski / dł. 93.0 mm x szer. 12.5 mm / rękojeść krótka #3 - żółty / dł. 110.0 mm x szer. 13.5 mm / rękojeść dorośli #3 - żółty / dł. 110.0 mm x szer. 13.5 mm / rękojeść krótka #3.5 - żółty / dł. 122.0 mm x szer. 13.5 mm / rękojeść dorośli #4 - różowy / dł. 135.0 mm x szer. 14.0 mm / rękojeść dorośli #4 - różowy / dł. 131.0 mm x szer. 14.0 mm / rękojeść krótka #5 - zielony / dł. 156.0 mm x szer. 14.0 mm / rękojeść dorośli Opakowanie jednostkowe folia. Możliwości sprawdzenia wszystkich elementów oraz poprawności działania zestawu w opakowaniu bez potrzeby jego otwierania. Łatwe do otwarcia saszetki. Na opakowaniu jednostkowym etykieta zawierająca: rozmiar i typ łyżki, nr katalogowy, datę ważności, nr serii (LOT), kod QR. Opakowanie oznaczone nazwą i logiem producenta. Produkt bez zawartości lateksu, czysty mikrobiologicznie. | szt. | 1000 |  | 0 | 8% | 0
14. | Jednorazowy zestaw laryngoskopowy, nierozłączalny (łyżka połączona z rękojeścią na stałe), gotowy do użytku po wyjęciu z opakowania, zgodny z normą ISO 7376. W skład zestawu wchodzi: łyżka typ Macintosh z chirurgicznej stali nierdzewnej oraz rękojeść z tworzywa sztucznego z poprzecznymi frezami w postaci okręgów oraz zainstalowaną baterią 6V. Możliwość szybkiego i bezdotykowego wyjęcia baterii po użyciu w celu ich bezpiecznej utylizacji. Łyżka z wbudowanym źródłem światła typu LED o oraz antyrefleksyjną, satynową powierzchnią. Końcówka od strony pacjenta atraumatyczna, zaokrąglona (przekrój w formie walca), pogrubiona. Zestaw przetestowany pod kątem wytrzymałości połączenia siłą nacisku 15 kg. (Potwierdzić oświadczeniem producenta - załączyć do oferty) Na górnej części łyżki podane informacje tj.: rozmiar i typ łyżki, symbol CE, numer katalogowy, symbol „nie do powtórnego użycia” (przekreślona cyfra 2). Na bocznej krawędzi łyżki logo i nazwa producenta. Rozmiar zestawu - kodowany kolorem na opakowaniu / dł. x szer. /typ rękojeści: #0 - czerwony / dł. 61.0 mm x szer. 8.5 mm rękojeść pediatryczna #1 - biały / dł. 75.0 mm x szer. 11.5 mm rękojeść pediatryczna #2 - niebieski / dł. 93.0 mm x szer. 12.5 mm rękojeść dla dorosłych #3 - żółty / dł. 110.0 mm x szer. 13.5 mm rękojeść dla dorosłych #4 - różowy / dł. 135.0 mm x szer. 14.0 mm rękojeść dla dorosłych #5 - zielony / dł. 156.0 mm x szer. 14.0 mm rękojeść dla dorosłych Możliwości sprawdzenia wszystkich elementów oraz poprawności działania zestawu w opakowaniu bez potrzeby jego otwierania. Opakowanie jednostkowe foliowe. Łatwe do otwarcia saszetki, oznaczone symbolem strzałki, wskazującym miejsce otwarcia opakowania. Na opakowaniu jednostkowym etykieta zawierająca: rozmiar, długość i typ łyżki, typ rękojeści, nr katalogowy, datę ważności, nr serii (LOT), kod QR. Opakowanie oznaczone nazwą i logiem producenta. Okres ważności 3 lata. Produkt czysty mikrobiologicznie. | szt. | 1000 |  | 0 | 8% | 0
15. | Zestaw do nebulizacji do obwodu oddechowego dla dorosłych, jednorazowego użytku. W skład zestawu wchodzi nebulizator do podawania leków w obwodzie oddechowym o pojemności min. 6 ml z łącznikiem T, dren tlenowy długości min. 210 cm, 2 standardowe łączniki, wykonany z PVC. Cały zestaw jest wolny od ftalanów DEHP, mikrobiologicznie czysty. Ilość nebulizacji (NaCl 9 g/l) (mg / min): 100 (przy 4 LPM); 200 (przy 6 LPM), 340 (przy 10 LPM) przy przepływie na poziomie 3,5 bar. | szt. | 20 |  | 0 | 8% | 0
16. | Maska anestetyczna typu Flex, jednorazowego użytku, korpus przezroczysty, kolor oznaczony odpowiednim kolorem pierścienia oraz cyfrą na korpusie maski, z nadmuchiwanym mankietem i końcówką dreny, Rozmiar 0-zielony, 1-różowy, 2-czerwony, 3-żółty, 4-biały, 5-niebieski, 6-bezbarwny. Bezlateksowa, brak ftalanów DEHP. Mikrobiologicznie czysta, opakowanie - folia. | szt. | 5000 |  | 0 | 8% | 0
17. | Rurka ustno-gardłowa Guedela, wykonane z półprzezroczystego medycznego PCV, kodowane kolorystycznie (000 - różowa (40 mm), 00 - niebieska (50 mm), 0 - czarna (60 mm), 1 - biała (70 mm), 2 - zielona (80 mm), 3 - żółta (90 mm), 4 - czerwona (100 mm), 5 - pomarańczowa (110 mm)), standardowa sztywność, pakowane pojedynczo, opakowanie papier-folia, sterylne. | szt. | 1000 |  | 0 | 8% | 0
18. | Rurka nosowo-gardłowa, rurka Wendla, w rozmiarach 6,0 - 8,5 (rozmiary co pół), pakowane pojedynczo, opakowanie papier-folia, sterylna. | szt. | 50 |  | 0 | 8% | 0
19. | Zamknięty system do kontrolowanej zbiórki stolca, składający się z silikonowego cewnika powlekanego obustronnie polimerem dla zmniejszenia tarcia powierzchniowego, łatwego przepływu i redukcji przenoszenia zapachów z niskociśnieniowym pierścieniem uszczelniającym. Pierścień uszczelniający posiadający obustronną kieszonkę dla umieszczenia palca wiodącego i ułatwienia aplikacji. Cewnik o długości min. 170 cm, posiadający znacznik pozycyjny w postaci czarnej kreski, niebieski marker lokalizacji pierścienia uszczelniającego w RTG, port do wypełniania pierścienia uszczelniającego w kolorze białym, port irygacyjny w kolorze niebieskim oraz port do pobierania próbek stolca z zastawką i zatyczką. Port do wypełniania pierścienia uszczelniającego z wbudowanym zaworem redukcji pojemności wody do max. 45 ml. Podstawa montażowa do worka z plastikowym paskiem do jego podwieszenia na ramie łóżka oraz centralnie umieszczoną rurką obrotową. Worek zbiorczy o pojemności 1500 ml z super chłonną wkładką żelującą, filtrem z wentylem dezodoryzującym oraz wewnętrzną zastawką zabezpieczającą przed wylaniem zawartości. Wkładka żelująca w worku zbiorczym będąca połączeniem papieru celulozowego i super-chłonnego granulatu poliakrylanu sodu. W zestawie: 3 worki zbiorcze o pojemności 1500 ml z super chłonną wkładką żelującą, filtrem z wentylem dezodoryzującym oraz wewnętrzną zastawką zabezpieczającą przed wylaniem zawartości, 3 dodatkowe zaślepki zabezpieczające przed wydostaniem się zawartości i/lub zapachu przy zmianie worka, strzykawka z gumowym tłokiem o pojemności 45 ml, zacisk irygacyjny na cewnik, zestaw 5 samoprzylepnych etykiet do opisu produktu wg potrzeb użytkownika, instrukcja obsługi w języku polskim. System jednorazowego użytku nie zawierający lateksu z możliwością stosowania przez 29 dni. | szt. | 50 |  | 0 | 8% | 0
20. | Worki jednorazowego użytku o pojemności min. 1500 ml kompatybilne z systemem do kontrolowanej zbiórki stolca ww. pozycji. | szt. | 30 |  | 0 | 8% | 0
21. | Przedłużacz do obwodów oddechowych dł. 15 cm z portem do odsysania i bronchoskopii z podwójnie obrotowym łącznikiem o 180 stopni | szt. | 50 |  | 0 | 8% | 0
22. | Osłona na oczy w celu ochrony przed uszkodzeniem rogówki i utrzymania zamknięcia powiek podczas znieczulenia ogólnego na bloku operacyjnym lub sedacji, np. na OIOM. Zapewnia szczelność wokół oka, zatrzymuje wilgoć dzięki czemu oko nie wysycha. Osłona naklejana na oczy posiadająca przejrzyste okienko centralne umożliwiające kontrolę oczu pacjenta oraz nieprzylepne boczne zakładki ułatwiające aplikację i usuwanie nawet w rękawiczkach. Opakowanie sterylne zawierające dwie sztuki osłon o wymiarach 3.7cm x 9.3cm. | szt. | 500 |  | 0 | 8% | 0
23. | Plastikowa osłona oczu pacjenta przed zewnętrznym naciskiem. Możliwość zastosowania na bloku operacyjnym lub oddziale intensywnej terapii. Produkt wykonany z pojedynczej, plastikowej osłony o zakrzywionej powierzchni z wcięciem w linii środkowej na nos zapewniający doskonałe dopasowanie do twarzy. Od spodu gruba, miękka pianka medyczna pokryta na brzegach hipoalergicznym klejem. Osłona niskoprofilowa, przezroczysta, przyklejana do twarzy z możliwością kontroli oczu pacjenta. Produkt posiadający otwory po bokach oraz w części środkowej zapobiegające kondensacji pary. Produkt jednorazowy, rozmiar uniwersalny dla dorosłych. | szt. | 100 |  | 0 | 8% | 0
24. | Rurka intubacyjna sterylna z mankietem HVLP. Rurka posiadająca znacznik głębokości w postaci dwóch czarnych kresek nad mankietem, linia RTG na całej długości, podwójne oko Murphego na przeciwko siebie. Końcówka rurki atraumatyczna, gładka o kształcie wycentrowanego stożka, z zaokrąglonymi brzegami ułatwiającymi intubację bez „zahaczania" o boczne ścianki krtani, strun głosowych czy tchawicy. Rozmiary rurek 3.5, 4.0, 4.5, 5.0, 5.5, 6.0, 6.5, 7.0, 7.5, 8.0, 8.5, 9.0, . Skalowana co 2 cm, pakowana folia - papier, nie zawierająca lateksu. | szt. | 100 |  | 0 | 8% | 0
25. | Rurka intubacyjna sterylna z mankietem niskociśnieniowym z dodatkowym portem umożliwiającym ciągłe lub czasowe odsysanie z nad mankietu. Port do odsysania w kolorze żółtym z zatyczką, balonik kontrolny wypełnienia mankietu w kolorze niebieskim z zaworem. Rurka posiadająca znacznik głębokości w postaci dwóch czarnych kresek nad mankietem, linia RTG na całej długości, podwójne oko Murphego na przeciwko siebie. Końcówka rurki atraumatyczna, gładka o kształcie wycentrowanego stożka, z zaokrąglonymi brzegami ułatwiającymi intubację bez „zahaczania" o boczne ścianki krtani, strun głosowych czy tchawicy. Rozmiary rurek 6.0, 6.5, 7.0, 7.5, 8.0, 8.5, 9.0. Skalowana co 2 cm, pakowana folia - papier, nie zawierająca lateksu. | szt. | 50 |  | 0 | 8% | 0
26. | System refletora kompatybilny z elektronicznym parownikiem zintegrowanym z monitorem gazów. Mikrosystem recyrkulacji anesteztyków wziewnych z reflektorem węglowym. Martwa przestrzeń reflektora max 44 ml. Możliwość stosowania do 7 dni u jednego pacjenta W zestawie min. 7 filtrów dedykowanych przez producenta. | zestaw | 10 |  | 0 | 8% | 0
27. | Jednorazowe sterylne przedłużacze infuzyjne o długości 575 cm, średnica 4 mm, pojemność napełnienia 40 ml, kompatybilne z urządzeniem Astotherm PLUS 220S, będącym na stanie Zamawiającego. | szt. | 200 |  | 0 | 8% | 0
28 | Rurka karbowana do podłączenia zastawki wydechowej respiratora z systemem usuwania gazów anestetycznych do próżni | szt. | 30 |  | 0 | 23% | 0
► | WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA PODSTAWOWEGO: |  |  | RAZEM: | 0 |  | 0
► | WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA UWZGLĘDNIAJĄCA PRAWO OPCJI (80%): |  |  | RAZEM: | 0 |  | 0
► | DEKLAROWANE TERMINY:
Deklarowany termin dostawy (od 1 do max. 4 dni w dni robocze (pon. – pt.) od złożenia zapotrzebowania)-KRYTERIUM OCENY: | [8 empty] | dni
Deklarowany termin wykonania reklamacji (min. 5 dni - max. 10 dni w dni robocze (pon. – pt.) od dnia złożenia reklamacji)-KRYTERIUM OCENY: | [8 empty] | dni
Deklarowany termin płatności (min. 45 dni - max 60 dni, licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT)-KRYTERIUM OCENY: | [8 empty] | dni
► | DOPUSZCZENIA:
1. | Zamawiający w poz. 8 o dopuszcza rękojeści: # Dorosły - różowy / dł. 140.0 mm x śr. 29.0 mm +/- 2 mm # Pediatryczny - niebieski / dł. 140.0 mm x śr. 21.0 mm +/- 2 mm #Krótka - stalowy / dł. 110.0 mm x śr. 29.0 mm) +/- 2 mm Pozostałe parametry zgodne z SWZ.
2. | Zamawiający w poz. 12 dopuszcza wielorazową, litową baterię jako wyrób niemedyczny tj. 23% VAT.
UWAGA:
► | Zamawiający zastrzega, iż ocenie zostanie poddana tylko ta oferta, która będzie zawierała 100% oferowanych propozycji cenowych.
► | Brak podania przez Wykonawcę wymaganego terminu, będącego kryterium oceny oferty lub podanie terminu poza określonym zakresem, będzie skutkować odrzuceniem oferty.
► | Wartości i liczby w kolumnach e), f), h) należy wpisać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
► | Formularz zawiera formuły ułatwiajace sporządzenie oferty. Wystarczy wprowadzić dane do kolumny e) Cena jednostkowa netto/ j.m. i zaakceptować bądź zmienić stawkę podatku VAT, aby uzyskać cenę oferty.
kwalifikowany podpis elektroniczny przedstawiciela Wykonawcy
Pakiet nr 4 - Kaniula dializacyjna długoterminowa
Lp. | Przedmiot zamówienia | Jm. | Szacunkowa ilość "j.m." na 12 m-cy | Cena jednostkowa netto /j.m. | Wartość netto /d*e / | VAT (%) | Wartość brutto w zł | Producent/ Nazwa handlowa produktu / Numer katalogowy / Klasa wyrobu medycznego -jeżeli dotyczy | Numer i nazwa dokumentu dopuszczającego do obrotu i do używania /jeżeli dotyczy/
a | b | c | d | e | f | g | h | i | j
1. | Zestaw do hemodializy permanentnej z cewnikiem zakładanym metodą tunelizacji retrograde/anterograde w składzie minimum: 1 szt. cewnik 2-św. o symetrycznej końcówce z bocznymi otworami, wykonany z Quadrathanu, w rozm. 15F i następujących długościach od końcówki do mufy (tip to cuff), do swobodnego wyboru: 19cm, 23cm, 27cm, 31cm, 42cm, 55cm. 1 szt. Prowadnik z powłoką PTFE .038" z jednej strony końcówka J z drugiej strony miękka końcówka prosta, prowadnica umieszczona w pochewce w kształcie koła. 1 szt. rozrywalna koszulka z podwójną zastawką hemostatyczną i rozszerzadłem: 16 Fr/13cm 1 szt. cienkościenna igła punkcyjna 6,35cm/18Ga 1 szt. tunelizator metalowy 1 szt. zespół rozgałęziacza 2 szt. korki Luer-Lock 1 szt. opatrunek 10 cm x 12 cm 1 szt. zbiornik na zużyte igły z blokadą 1 szt. bezpieczny skalpel rozmiar 11 1 szt. karta indentyfikacyjna pacjenta 1 szt. rozszerzadło 12 Fr 1 szt. rozszerzadło 14 Fr 2 szt. uszczelki silikonowe 1szt. gwintowana nasadka Zestaw owinięty w serwetę operacyjną, zapakowany w opakowanie typu folia-papier oraz karton | szt. | 100 |  | 0 | 8% | 0
► | WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA PODSTAWOWEGO: |  |  | RAZEM: | 0 |  | 0
► | WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA UWZGLĘDNIAJĄCA PRAWO OPCJI (80%): |  |  | RAZEM: | 0 |  | 0
► | DEKLAROWANE TERMINY:
Deklarowany termin dostawy (od 1 do max. 4 dni w dni robocze (pon. – pt.) od złożenia zapotrzebowania)-KRYTERIUM OCENY: | [8 empty] | dni
Deklarowany termin wykonania reklamacji (min. 5 dni - max. 10 dni w dni robocze (pon. – pt.) od dnia złożenia reklamacji)-KRYTERIUM OCENY: | [8 empty] | dni
Deklarowany termin płatności (min. 45 dni - max 60 dni, licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT)-KRYTERIUM OCENY: | [8 empty] | dni
UWAGA:
► | Zamawiający zastrzega, iż ocenie zostanie poddana tylko ta oferta, która będzie zawierała 100% oferowanych propozycji cenowych.
► | Brak podania przez Wykonawcę wymaganego terminu, będącego kryterium oceny oferty lub podanie terminu poza określonym zakresem, będzie skutkować odrzuceniem oferty.
► | Wartości i liczby w kolumnach e), f), h) należy wpisać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
► | Formularz zawiera formuły ułatwiajace sporządzenie oferty. Wystarczy wprowadzić dane do kolumny e) Cena jednostkowa netto/ j.m. i zaakceptować bądź zmienić stawkę podatku VAT, aby uzyskać cenę oferty.
kwalifikowany podpis elektroniczny przedstawiciela Wykonawcy
Pakiet nr 5 - Tace i naklejki na leki anestezjologiczne na Blok Operacyjny , Intensywną Terapię, Intensywną Terapię Kardiochirurgiczną
Lp. | Przedmiot zamówienia | Jm. | Szacunkowa ilość "j.m." na 12 m-cy | Cena jednostkowa netto /j.m. | Wartość netto /d*e / | VAT (%) | Wartość brutto w zł | Producent/ Nazwa handlowa produktu / Numer katalogowy / Klasa wyrobu medycznego -jeżeli dotyczy | Numer i nazwa dokumentu dopuszczającego do obrotu i do używania /jeżeli dotyczy/
a | b | c | d | e | f | g | h | i | j
1. | Tace umożliwiające prawidłową i bezpieczną segregację leków anestezjologicznych używanych na salach operacyjnych i innych miejscach gdzie jest wykonywane znieczulenie pacjenta. Tace składają się z podstawowej tacy która może być użyta minimum 100 razy i tacek jednorazowych przeźroczystych wkładanych do wnętrza podstawowej tacy. Tace są zgodne z normą ISO 26825:2008 i są zgodne z zaleceniami: -Royal Pharmaceutical Society -Europejskie Towarzystwo Anestezjologiczne Tace wykonane są w 80% z materiałów pochodzących z recyclingu, zużyte tace jednorazowe można poddać w 100% recyclingowi. Zestaw zawierający główną podstawową tacę oraz 10 tacek jednorazowych | szt. | 10 |  | 0 | 23% | 0
2. | Tace umożliwiające prawidłową i bezpieczną segregację leków anestezjologicznych używanych na salach operacyjnych i innych miejscach gdzie jest wykonywane znieczulenie pacjenta. Tace składają się z podstawowej tacy która może być użyta minimum 100 razy i tacek jednorazowych przeźroczystych wkładanych do wnętrza podstawowej tacy. Tace są zgodne z normą ISO 26825:2008 i są zgodne z zaleceniami: -Royal Pharmaceutical Society -Europejskie Towarzystwo Anestezjologiczne Tace wykonane są w 80% z materiałów pochodzących z recyclingu, zużyte tace jednorazowe można poddać w 100% recyclingowi. Zestaw zawierający tacę na leki do anestezji regionalnej oraz 10 tacek jednorazowych | szt. | 10 |  | 0 | 23% | 0
3. | Tace umożliwiające prawidłową i bezpieczną segregację leków anestezjologicznych używanych na salach operacyjnych i innych miejscach gdzie jest wykonywane znieczulenie pacjenta. Tace składają się z podstawowej tacy która może być użyta minimum 100 razy i tacek jednorazowych przeźroczystych wkładanych do wnętrza podstawowej tacy. Tace są zgodne z normą ISO 26825:2008 i są zgodne z zaleceniami: -Royal Pharmaceutical Society -Europejskie Towarzystwo Anestezjologiczne Tace wykonane są w 80% z materiałów pochodzących z recyclingu, zużyte tace jednorazowe można poddać w 100% recyclingowi. Zestaw zawierający trzy tace : podstawową główną, na leki do anestezji regionalnej, na leki ratujące życie oraz 10 tac jednorazowych | szt. | 20 |  | 0 | 23% | 0
4. | Kolorowe etykiety na leki anestezjologiczne wykonane z wysokiej jakości papieru pokryte klejem który umożliwi w trwały sposób oznaczyć leki znajdujące się w strzykawkach , ampułkostrzykawkach, ampułkach. Etykiety są zgodne z normą ISO 26825:2008 i są zgodne z zaleceniami: -Royal Pharmaceutical Society -Europejskie Towarzystwo Anestezjologiczne Etykiety są drukowane zgodnie z określonymi kolorami pantone ISO, czytelna czcionka i rozmiar etykiety pozwalają w prawidłowy sposób oznakować strzykawkę za pomocą wytrzymałego kleju. Etykiety dostarczane są na dwóch rolkach po 500 sztuk. Etykiety muszą być ułożone w przeźroczystym pudełku plastykowym zamykanym od góry, do pudełka ma wejść minimum 20 rolek po 500 szt. etykiet. Pudełka muszą być wyposażone w specjalne wypustki które umożliwią łączenie ze sobą kilku na raz bez konieczności używania jakichkolwiek narzędzi i bez stosowania kleju ( JEDNO OPAKOWANIE - 2 ROLKI PO 500 SZTUK) | rolka | 200 |  | 0 | 23% | 0
► | WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA PODSTAWOWEGO: |  |  | RAZEM: | 0 |  | 0
► | WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA UWZGLĘDNIAJĄCA PRAWO OPCJI (80%): |  |  | RAZEM: | 0 |  | 0
► | DEKLAROWANE TERMINY:
Deklarowany termin dostawy (od 1 do max. 4 dni w dni robocze (pon. – pt.) od złożenia zapotrzebowania)-KRYTERIUM OCENY: | [8 empty] | dni
Deklarowany termin wykonania reklamacji (min. 5 dni - max. 10 dni w dni robocze (pon. – pt.) od dnia złożenia reklamacji)-KRYTERIUM OCENY: | [8 empty] | dni
Deklarowany termin płatności (min. 45 dni - max 60 dni, licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT)-KRYTERIUM OCENY: | [8 empty] | dni
► | DOPUSZCZENIA:
1. | Do poz. 4- Zgodnie z SWZ rolki mają być dostarczone w przezroczystym pudełku plastikowym. Mogą być dostarczane w pojedynczych opakowaniach. Zamawiający dopuszcza żeby pudełko mieściło 10 rolek. Zamawiający nie ingeruje w sposób i metodę wyceny oferty. W przypadku etykiet pakowanych po dwie rolki zamawiający będzie zamawiał ich liczbę parzystą.
UWAGA:
► | Zamawiający zastrzega, iż ocenie zostanie poddana tylko ta oferta, która będzie zawierała 100% oferowanych propozycji cenowych.
► | Brak podania przez Wykonawcę wymaganego terminu, będącego kryterium oceny oferty lub podanie terminu poza określonym zakresem, będzie skutkować odrzuceniem oferty.
► | Wartości i liczby w kolumnach e), f), h) należy wpisać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
► | Formularz zawiera formuły ułatwiajace sporządzenie oferty. Wystarczy wprowadzić dane do kolumny e) Cena jednostkowa netto/ j.m. i zaakceptować bądź zmienić stawkę podatku VAT, aby uzyskać cenę oferty.
kwalifikowany podpis elektroniczny przedstawiciela Wykonawcy
Pakiet nr 6 - Stabilizator kaniul centralnych
Lp. | Przedmiot zamówienia | Jm. | Szacunkowa ilość "j.m." na 12 m-cy | Cena jednostkowa netto /j.m. | Wartość netto /d*e / | VAT (%) | Wartość brutto w zł | Producent/ Nazwa handlowa produktu / Numer katalogowy / Klasa wyrobu medycznego -jeżeli dotyczy | Numer i nazwa dokumentu dopuszczającego do obrotu i do używania /jeżeli dotyczy/
a | b | c | d | e | f | g | h | i | j
1. | Klej mocujący do dostępów naczyniowych. Sterylny preparat zawiera mieszankę 80/20 cyjanoakrylanu 2-oktylu i cyjanoakrylan n-butylu. Każdy aplikator zawiera 0,15 ml sterylnego kleju i jest pakowane pojedynczo w Blistry Tyvek®. Opakowanie zawiera 50 aplikatory. | op. | 2 |  | 0 | 8% | 0
► | WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA PODSTAWOWEGO: |  |  | RAZEM: | 0 |  | 0
► | WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA UWZGLĘDNIAJĄCA PRAWO OPCJI (80%): |  |  | RAZEM: | 0 |  | 0
► | DEKLAROWANE TERMINY:
Deklarowany termin dostawy (od 1 do max. 4 dni w dni robocze (pon. – pt.) od złożenia zapotrzebowania)-KRYTERIUM OCENY: | [8 empty] | dni
Deklarowany termin wykonania reklamacji (min. 5 dni - max. 10 dni w dni robocze (pon. – pt.) od dnia złożenia reklamacji)-KRYTERIUM OCENY: | [8 empty] | dni
Deklarowany termin płatności (min. 45 dni - max 60 dni, licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT)-KRYTERIUM OCENY: | [8 empty] | dni
UWAGA:
► | Zamawiający zastrzega, iż ocenie zostanie poddana tylko ta oferta, która będzie zawierała 100% oferowanych propozycji cenowych.
► | Brak podania przez Wykonawcę wymaganego terminu, będącego kryterium oceny oferty lub podanie terminu poza określonym zakresem, będzie skutkować odrzuceniem oferty.
► | Wartości i liczby w kolumnach e), f), h) należy wpisać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
► | Formularz zawiera formuły ułatwiajace sporządzenie oferty. Wystarczy wprowadzić dane do kolumny e) Cena jednostkowa netto/ j.m. i zaakceptować bądź zmienić stawkę podatku VAT, aby uzyskać cenę oferty.
kwalifikowany podpis elektroniczny przedstawiciela Wykonawcy
Pakiet nr 7 - Akcesoria do biopsji tkanek
Lp. | Przedmiot zamówienia | Jm. | Szacunkowa ilość "j.m." na 12 m-cy | Cena jednostkowa netto /j.m. | Wartość netto /d*e / | VAT (%) | Wartość brutto w zł | Producent/ Nazwa handlowa produktu / Numer katalogowy / Klasa wyrobu medycznego -jeżeli dotyczy | Numer i nazwa dokumentu dopuszczającego do obrotu i do używania /jeżeli dotyczy/
a | b | c | d | e | f | g | h | i | j
1. | Prowadnica do igły biopsyjnej 16 Ga Produkt sterylny , jednorazowego użytku, zapewniający precyzyjne prowadzenie igły pod kontrolą USG Kompatybilny z systemem PROTEK ASPEN | szt. | 150 |  | 0 | 8% | 0
► | WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA PODSTAWOWEGO: |  |  | RAZEM: | 0 |  | 0
► | WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA UWZGLĘDNIAJĄCA PRAWO OPCJI (80%): |  |  | RAZEM: | 0 |  | 0
► | DEKLAROWANE TERMINY:
Deklarowany termin dostawy (od 1 do max. 4 dni w dni robocze (pon. – pt.) od złożenia zapotrzebowania)-KRYTERIUM OCENY: | [8 empty] | dni
Deklarowany termin wykonania reklamacji (min. 5 dni - max. 10 dni w dni robocze (pon. – pt.) od dnia złożenia reklamacji)-KRYTERIUM OCENY: | [8 empty] | dni
Deklarowany termin płatności (min. 45 dni - max 60 dni, licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT)-KRYTERIUM OCENY: | [8 empty] | dni
UWAGA:
► | Zamawiający zastrzega, iż ocenie zostanie poddana tylko ta oferta, która będzie zawierała 100% oferowanych propozycji cenowych.
► | Brak podania przez Wykonawcę wymaganego terminu, będącego kryterium oceny oferty lub podanie terminu poza określonym zakresem, będzie skutkować odrzuceniem oferty.
► | Wartości i liczby w kolumnach e), f), h) należy wpisać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
► | Formularz zawiera formuły ułatwiajace sporządzenie oferty. Wystarczy wprowadzić dane do kolumny e) Cena jednostkowa netto/ j.m. i zaakceptować bądź zmienić stawkę podatku VAT, aby uzyskać cenę oferty.
kwalifikowany podpis elektroniczny przedstawiciela Wykonawcy
Pakiet nr 8 - Koagulacja
Lp. | Przedmiot zamówienia | Jm. | Szacunkowa ilość "j.m." na 12 m-cy | Cena jednostkowa netto /j.m. | Wartość netto /d*e / | VAT (%) | Wartość brutto w zł | Producent/ Nazwa handlowa produktu / Numer katalogowy / Klasa wyrobu medycznego -jeżeli dotyczy | Numer i nazwa dokumentu dopuszczającego do obrotu i do używania /jeżeli dotyczy/
a | b | c | d | e | f | g | h | i | j
1. | Jednorazowy kauter elektryczny na baterie. Produkt sterylny. Maksymalna temperatura robocza 1200 C Rzegadło chromowo - niklowe . Opakowanie zawierające po 10 sztuk. | op. | 10 |  | 0 | 8% | 0
► | WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA PODSTAWOWEGO: |  |  | RAZEM: | 0 |  | 0
► | WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA UWZGLĘDNIAJĄCA PRAWO OPCJI (80%): |  |  | RAZEM: | 0 |  | 0
► | DEKLAROWANE TERMINY:
Deklarowany termin dostawy (od 1 do max. 4 dni w dni robocze (pon. – pt.) od złożenia zapotrzebowania)-KRYTERIUM OCENY: | [8 empty] | dni
Deklarowany termin wykonania reklamacji (min. 5 dni - max. 10 dni w dni robocze (pon. – pt.) od dnia złożenia reklamacji)-KRYTERIUM OCENY: | [8 empty] | dni
Deklarowany termin płatności (min. 45 dni - max 60 dni, licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT)-KRYTERIUM OCENY: | [8 empty] | dni
UWAGA:
► | Zamawiający zastrzega, iż ocenie zostanie poddana tylko ta oferta, która będzie zawierała 100% oferowanych propozycji cenowych.
► | Brak podania przez Wykonawcę wymaganego terminu, będącego kryterium oceny oferty lub podanie terminu poza określonym zakresem, będzie skutkować odrzuceniem oferty.
► | Wartości i liczby w kolumnach e), f), h) należy wpisać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
► | Formularz zawiera formuły ułatwiajace sporządzenie oferty. Wystarczy wprowadzić dane do kolumny e) Cena jednostkowa netto/ j.m. i zaakceptować bądź zmienić stawkę podatku VAT, aby uzyskać cenę oferty.
kwalifikowany podpis elektroniczny przedstawiciela Wykonawcy
Pakiet nr 9- Pakiety do anestezji regionalnej
Lp. | Przedmiot zamówienia | Jm. | Szacunkowa ilość "j.m." na 12 m-cy | Cena jednostkowa netto /j.m. | Wartość netto /d*e / | VAT (%) | Wartość brutto w zł | Producent/ Nazwa handlowa produktu / Numer katalogowy / Klasa wyrobu medycznego -jeżeli dotyczy | Numer i nazwa dokumentu dopuszczającego do obrotu i do używania /jeżeli dotyczy/
a | b | c | d | e | f | g | h | i | j
1. | Igła do wykonywania blokad obwodowych, widoczna w USG, Elementy echogeniczne tworzące strukturę trzech płaszczyzn, stykających się pod kątem 90o, umożliwiające odbicie wiązki ultrasonograficznej od trzech powierzchni, gwarantując widoczność końcówki igły również pod dużym kątem wprowadzania. Struktura echogeniczna rozmieszczona równomiernie ( 360o) wokół igły, na pierwszych 20mm w postaci dwóch odcinków 10mm. Uchwyt igły kodowany kolorystycznie, na stałe przyczepiony dren iniekcyjny. Rozmiary: 22G x 50 mm, 22G x 80mm ( pak po 10 sztuk) | szt. | 50 |  | 0 | 8% | 0
2. | Igła do wykonywania blokad powięziowych widoczna w USG. Elementy echogeniczne tworzące strukturę trzech płaszczyzn, stykających się pod kątem 90o, umożliwiające odbicie wiązki ultrasonograficznej od trzech powierzchni, gwarantując widoczność końcówki igły również pod dużym kątem wprowadzania. Struktura echogeniczna rozmieszczona równomiernie ( 360o) wokół igły, na pierwszych 20mm w postaci dwóch odcinków 10mm.Uchwyt igły kodowany kolorystycznie, na stałe przyczepiony dren iniekcyjny: 22G x 50 mm, 22G x 80mm, 21Gx110mm ( pak po 10 sztuk) | szt. | 50 |  | 0 | 8% | 0
3. | Sterylne osłony na głowice USG w rozmiarze 15 x 100 cm wraz z żelem 1 x 20g, gumkami do mocowania na głowicy (2 szt.) z paskiem adhezyjnym, pakowane pojedynczo, sterylne. ( pak po 25 sztuk) | szt. | 100 |  | 0 | 8% | 0
4. | System mocowania cewnika wraz z opatrunkiem, umożliwiający bezpieczne przymocowanie cewnika do skóry pacjenta. (pak po 10 sztuk) | szt. | 100 |  | 0 | 8% | 0
5. | Zestaw do infiltracji ran składający się z: • cewnika do infiltracji ran 19G x 600 mm zbrojonego spiralą ze stali nierdzewnej zapewniającego wypływ leku nawet przy nacisku tkanek na na cewnik, z 60 otworami na pierwszych 150 mm, NRFit • mikroperforacja prowadzona w linii spiralnej wokół cewnika, ściśle i równomiernie rozmieszczona, zapewnia rozkład środka znieczulającego na całej długości perforacji, w promieniu 360° wokół cewnika• rozrywalnego systemu służącego do umiejscowienia cewnika, zintegrowanego z kaniulą wprowadzającą cewnik (kaniulą do wkłucia) 18G x 116 mm • zintegrowanego mocowania filtra i cewnika do ciała pacjenta wypustki na spodzie mocowania zapewniają stabilizację cewnika, NRFit • płaskiego, okrągłego filtra 0,2 µm NRFit • Adapter zaciskowy, biały, NRFi ( pak po 10 sztuk) | szt. | 10 |  | 0 | 8% | 0
6. | Zestaw do infiltracji ran składający się z: • cewnika do infiltracji ran 19G x 500 mm, zbrojonego spiralą ze stali nierdzewnej zapewniającego wypływ leku nawet przy nacisku tkanek na cewnik, z 30 otworami na pierwszych 75 mm, NRFit • mikroperforacja prowadzona w linii spiralnej wokół cewnika, ściśle i równomiernie rozmieszczona, zapewnia rozkład środka znieczulającego na całej długości perforacji, w promieniu 360° wokół cewnika • rozrywalnego systemu służącego do umiejscowienia cewnika, zintegrowanego z kaniulą wprowadzającą cewnik (kaniulą do wkłucia) 18G x 116 mm • zintegrowanego mocowania filtra i cewnika do ciała pacjenta wypustki na spodzie mocowania zapewniają stabilizację cewnika, NRFit • płaskiego, okrągłego filtra 0,2 µm NRFit • Adapter zaciskowy, biały, NRFi (pak po 10 sztuk) | szt. | 10 |  | 0 | 8% | 0
7. | Zestaw do znieczulenia podpajęczynówkowego 25G x 90mm NRFit składający się z: • Strzykawka Slip 3 ml • Igła Iniekcyjna 18G (1,2x38mm) • Igła Iniekcyjna 22G (0,7x32mm) • Słomka filtracyjna 50mm • Słomka filtracyjna 50mm NRFit • Strzykawka Slip 5 ml NRFit • Kulki z gazy Ø 40mm / 30x30mm – 3 szt • Kompresy włókninowe (7,5x7,5 cm) – 7 szt • Penseta (dł.12,5cm/końcówka 3,5cm) • Serweta 75x90 cm, niebieska, 2-warstwowa z przezroczystym okienkiem 35 x 35 cm, otwór centralny 10x15 cm, pasek klejący wokół otworu • Taca z dwiema przegrodam, przezroczysta • Opatrunek • Igła do znieczuleń podpajęczynówkowych z atraumatyczną końcówką w kształcie ostrołuku z podłużnym oczkiem wypływu leku z efektem szkła powiększającego, z prowadnicą ściśle dopasowaną do rozmiaru igły, uchwyt kodowany kolorem z naniesioną informacją o rozmiarze w G i w mm z zakończeniem NRFit o Rozmiar 25G o długości 90mm (pak po 10 sztuk) | szt. | 50 |  | 0 | 8% | 0
8. | Zestaw do znieczulenia podpajęczynówkowego 27G x 90mm NRFit składający się z: • Strzykawka Slip 3 ml • Igła Iniekcyjna 18G (1,2x38mm) • Igła Iniekcyjna 22G (0,7x32mm) • Słomka filtracyjna 50mm • Słomka filtracyjna 50mm NRFit • Strzykawka Slip 5 ml NRFit • Kulki z gazy Ø 40mm / 30x30mm – 3 szt • Kompresy włókninowe (7,5x7,5 cm) – 7 szt • Penseta (dł.12,5cm/końcówka 3,5cm) • Serweta 75x90 cm, niebieska, 2-warstwowa z przezroczystym okienkiem 35 x 35 cm, otwór centralny 10x15 cm, pasek klejący wokół otworu • Taca z dwiema przegrodami, przezroczysta • Opatrunek • Igła do znieczuleń podpajęczynówkowych z atraumatyczną końcówką w kształcie ostrołuku z podłużnym oczkiem wypływu leku z efektem szkła powiększającego, z prowadnicą ściśle dopasowaną do rozmiaru igły, uchwyt kodowany kolorem z naniesioną informacją o rozmiarze w G i w mm z zakończeniem NRFit, rozmiar 27G o długości 90mm (pak po 10 sztuk) | szt. | 50 |  | 0 | 8% | 0
9. | Zestaw do znieczulenia kombinowanego Epidural-Spinal (27G), z cewnikiem „Soft tip” składający się z: • Strzykawka Slip 3 ml • Igła Iniekcyjna 18G (1,2x38mm) • Igła Iniekcyjna 22G (0,7x32mm) • Słomka filtracyjna 50mm • Kulki z gazy Ø 40mm / 30x30mm – 3 szt • Kompresy włókninowe (7,5x7,5 cm) – 7 szt • Penseta (dł.12,5cm/końcówka 3,5cm)• Serweta 75x90 cm, niebieska, 2-warstwowa z przezroczystym okienkiem 35 x 35 cm, otwór centralny 10x15 cm, pasek klejący wokół otworu • Taca z dwiema przegrodami, przezroczysta • Opatrunek • igła Tuohy NRFit 18G x 90 mm z dodatkowym otworem dystalnym w geometrii końcówki Tuohy dla optymalnego ustawienie igły podpajęczynówkowej. • Igła do znieczuleń podpajęczynówkowych z atraumatyczną końcówką w kształcie ostrołuku 27 G NRFit • System blokowania igły podpajęczynówkowej w żądanej pozycji • cewnik z końcówką „Soft”, zbrojony, widoczny w USG z oznaczeniem długości, ślepo zakończony z sześcioma otworami bocznymi na pierwszych 2 cm rozmiar 20G x 90cm • łącznik zaciskowy NRFit • Słomka filtracyjna 50mm NRFit • filtr 0.2 μm NRFit • strzykawka LOR 10 ml NRFit • Strzykawka Slip 5 ml NRFit. (pak po 10 sztuk) | szt. | 50 |  | 0 | 8% | 0
10. | Zestaw do znieczulenia kombinowanego Epidural-Spinal (25G), z cewnikiem „Soft tip” składający się z: • Strzykawka Slip 3 ml • Igła Iniekcyjna 18G (1,2x38mm) • Igła Iniekcyjna 22G (0,7x32mm) • Słomka filtracyjna 50mm • Kulki z gazy Ø 40mm / 30x30mm – 3 szt • Kompresy włókninowe (7,5x7,5 cm) – 7 szt • Penseta (dł.12,5cm/końcówka 3,5cm)• Serweta 75x90 cm, niebieska, 2-warstwowa z przezroczystym okienkiem 35 x 35 cm, otwór centralny 10x15 cm, pasek klejący wokół otworu • Taca z dwiema przegrodami, przezroczysta • Opatrunek • igła Tuohy NRFit 18G x 90 mm z dodatkowym otworem dystalnym w geometrii końcówki Tuohy dla optymalnego ustawienie igły podpajęczynówkowej. • Igła do znieczuleń podpajęczynówkowych z atraumatyczną końcówką w kształcie ostrołuku 27 G NRFit • System blokowania igły podpajęczynówkowej w żądanej pozycji • cewnik z końcówką „Soft”, zbrojony, widoczny w USG z oznaczeniem długości, ślepo zakończony z sześcioma otworami bocznymi na pierwszych 2 cm rozmiar 20G x 90cm • łącznik zaciskowy NRFit • Słomka filtracyjna 50mm NRFit • filtr 0.2 μm NRFit • strzykawka LOR 10 ml NRFit • Strzykawka Slip 5 ml NRFit. (pak po 10 sztuk) | szt. | 50 |  | 0 | 8% | 0
11. | Kaniula filtracyjna 18G x 50 mm, tępa, NRFit | szt. | 200 |  | 0 | 8% | 0
12. | Spike NRFit | szt. | 200 |  | 0 | 8% | 0
13. | Dren iniekcyjny 125 cm NRFit męska / NRFit żeńska | szt. | 200 |  | 0 | 8% | 0
14. | Dren iniekcyjny 60 cm NRFit męska / NRFit żeńska | szt. | 200 |  | 0 | 8% | 0
15. | Strzykawka L.O.R 7 ml, NRFit slip | szt. | 200 |  | 0 | 8% | 0
16. | Adapter zaciskowy Żółty (do cewników 20 G), NRFit | szt. | 100 |  | 0 | 8% | 0
17. | Koreczek NRFit męski | szt. | 200 |  | 0 | 8% | 0
18. | Filtr 0,2 µm NRFit wraz z mocowaniem do skóry pacjenta | szt. | 100 |  | 0 | 8% | 0
19. | Koreczek NRFit żeński | szt. | 200 |  | 0 | 8% | 0
20. | Strzykawka 10 ml NRFit Lock | szt. | 200 |  | 0 | 8% | 0
21. | Strzykawka 20 ml - NRFit Lock, 20 ml - NRFit Slip | szt. | 200 |  | 0 | 8% | 0
22. | Strzykawk 5 ml NRFit Lock | szt. | 200 |  | 0 | 8% | 0
23. | Strzykawk 3 ml NRFit Lock | szt. | 200 |  | 0 | 8% | 0
24. | Strzykawk 50 ml NRFit Lock | szt. | 200 |  | 0 | 8% | 0
25. | Pojedynczy adapter Luer-NRFit NRFit Lock męski. Żeński Luer | szt. | 100 |  | 0 | 8% | 0
26. | Pojedynczy adapter NRFit-Luer LuerLock męski. Żeński NRFit | szt. | 100 |  | 0 | 8% | 0
27. | Pompa elastomerowa o pojemności 350 ml NRFit, składająca się • z otworu iniekcyjnego, węża iniekcyjnego o długość ok. 120 cm, NRFit • filtra odpowietrzającego i bakteryjnego, • regulatora przepływu z możliwymi nastawieniami: 3 ml/h, 5 ml/h, 8 ml/h, • strzykawki 50ml służącej do napełnienia pompy NRFit • worka transportowego. • Nakłuwacza NRFit | szt. | 99 |  | 0 | 8% | 0
28. | Strzykawka 10ml umożliwiająca wizualne wskazanie utraty oporu podczas zabiegów zewnątrzoponowych. Posiadająca specjalną kapilarę w wewnętrznej części tłoka z efektem szkła powiększającego, z otworem w uszczelce, umożliwiająca przedostanie się płynu do wnętrza kapilary w trakcie wzrostu ciśnienia lub wypływ w trakcie spadku ciśnienia | szt. | 50 |  | 0 | 8% | 0
► | WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA PODSTAWOWEGO: |  |  | RAZEM: | 0 |  | 0
► | WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA UWZGLĘDNIAJĄCA PRAWO OPCJI (80%): |  |  | RAZEM: | 0 |  | 0
► | DEKLAROWANE TERMINY:
Deklarowany termin dostawy (od 1 do max. 4 dni w dni robocze (pon. – pt.) od złożenia zapotrzebowania)-KRYTERIUM OCENY: | [8 empty] | dni
Deklarowany termin wykonania reklamacji (min. 5 dni - max. 10 dni w dni robocze (pon. – pt.) od dnia złożenia reklamacji)-KRYTERIUM OCENY: | [8 empty] | dni
Deklarowany termin płatności (min. 45 dni - max 60 dni, licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT)-KRYTERIUM OCENY: | [8 empty] | dni
UWAGA:
► | Zamawiający zastrzega, iż ocenie zostanie poddana tylko ta oferta, która będzie zawierała 100% oferowanych propozycji cenowych.
► | Brak podania przez Wykonawcę wymaganego terminu, będącego kryterium oceny oferty lub podanie terminu poza określonym zakresem, będzie skutkować odrzuceniem oferty.
► | Wartości i liczby w kolumnach e), f), h) należy wpisać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
► | Formularz zawiera formuły ułatwiajace sporządzenie oferty. Wystarczy wprowadzić dane do kolumny e) Cena jednostkowa netto/ j.m. i zaakceptować bądź zmienić stawkę podatku VAT, aby uzyskać cenę oferty.
kwalifikowany podpis elektroniczny przedstawiciela Wykonawcy