UNIWERSYTET MEDYCZNY W BIAŁYMSTOKU

ul. Jana Kilińskiego 1, 15 – 089 Białystok

Dział Zamówień Publicznych

tel. 85 748 57 39, 748 56 25, 748 56 26, 748 56 40, 748 55 39,  fax 85 748 56 27

e-mail: zampubl@umb.edu.pl

Nr sprawy: AZP.25.1.4.2024					                            Białystok, 29.02.2024 r.

WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI  SWZ

- Zamawiający informuje, iż w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia w zakresie dostarczenia, rozładunku, wniesienia, zainstalowania, uruchomienia urządzeń i dostarczenia instrukcji stanowiskowej oraz jej wdrożenia z podziałem na 7 części w dniu 07.02.2024 r., pod numerem 79197-2024, od uczestników postępowania wpłynęły zapytania do treści SIWZ.

- Zgodnie z art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.) - zwanej dalej ustawą Pzp, Zamawiający publikuje treść zapytań i udziela następujących wyjaśnień:

Część nr 1: Lodówka laboratoryjna - 2szt

- Czy zamawiający dopuści pojemność komory 56 litrów?

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza pojemności komory 56 litrów.  Zmniejszenie pojemności wiązałoby się ze zmniejszeniem powierzchni przechowywania odczynników. Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SWZ.

- Czy zamawiający dopuści drzwi przeszklone z szyby zespolonej o bardzo dobrych parametrach izolacyjności termicznej?

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza drzwi przeszklonych z szyby zespolonej z uwagi na brak izolacji świetlnej i ryzyko rozłożenia się odczynników światłoczułych. Zamawiający  podtrzymuje zapisy zawarte w SWZ.

- Czy zamawiający dopuści następujące wymiary zewnętrzne?

Szerokość: 445mm

Głębokość: 480mm

Wysokość: 715mm

Odp.: Zamawiający dopuszcza powyższe wymiary zewnętrzne.

- Czy Zamawiający dopuści nośnik typu pendrive zamiast karty SD?

Odp.: Zamawiający dopuszcza nośnik typu pendrive.

Część nr 5: Wirówka laboratoryjna - 2szt

- Czy Zamawiający dopuści wirówkę z rotorem 8 x 15 mL ?

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza wirówki z rotorem 8 x 15 mL. Zamawiający nie dopuszcza mniejszej ilości próbek w rotorze z uwagi na wydłużenie pracy wirówki oraz pracy pracowników. Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SWZ.

Część nr 1: Lodówka laboratoryjna – 2 szt.

Część nr 3: Zamrażarka skrzyniowa – 2 szt.

- Prosimy Zamawiającego o informację jak wygląda droga transportowa do miejsca posadowień urządzeń

a. Prosimy o wyjaśnienie, na którym poziomie będzie umieszczone urządzenie?

b. Czy jest winda towarowa/osobowa w budynku i jakie są jej wymiary - szer. głębokość, wysokość i nośność ?

c. Czy będzie konieczność przemieszczenia urządzenia po schodach ?

d. Jakiej wielkości są otwory drzwiowe?

e. Czy są jakieś inne ograniczenia architektoniczne na drodze transportu urządzenia ?

Informacja ta jest niezbędna do wyceny oferty oraz zaplanowania logistycznej obsługi kontraktu.

Odp.: Miejsce dostawy urządzeń Klinika Endokrynologii, Diabetologii i Chorób Wewnętrznych, IV piętro. Dostępne są 4 windy w tym 2 widny towarowe o wymiarach (szer. x wys.) 180 x 210 cm w świetle drzwi, 2 windy o wymiarach (szer. x wys.) 120 x 180 cm w świetle drzwi. Drzwi są szer. 90 cm. Nie ma konieczności przemieszczania urządzeń po schodach oraz brak innych przeszkód architektonicznych.

Część nr 1: Lodówka laboratoryjna – 2 szt.

- Prosimy o zgodę na drzwi przeszklone.

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza drzwi przeszklonych z uwagi na przechowywanie odczynników światłoczułych. Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SWZ.

- Czy Zamawiający uzna za element równoważny do kart SD wraz z oprogramowaniem rejestrator wewnętrzny i możliwość zgrywania zarejestrowanych danych przez port USB.

Odp.: Zamawiający dopuszcza nośnik typu pendrive.

- Pkt. 4 Prosimy o odstąpienie od wymogu „Automatyczne odszranianie z możliwością wyłączenia” a pozostawienie wymogu automatyczne odszranianie  „Prosimy o i informację w jakich okolicznościach zamierza korzystać z funkcji wyłączenia automatycznego odszraniania skoro cykl pracy chłodziarki zaprogramowany jest w fabryce.

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SWZ. Możliwość wyłączenia automatycznego odszraniania jest jedną z funkcji w jakie lodówka laboratoryjna powinna być wyposażona.

Część nr 3: Zamrażarka skrzyniowa – 2 szt.

- Prosimy o zgodę na pojemność użytkową 130L.

Odp.: Zamawiający dopuszcza pojemność użytkową 130L.

- Prosimy o zgodę na głębokość zewnętrzną 655mm

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza głębokości zewnętrznej 655 mm. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

- Prosimy o zgodę na wymiary wew.

Szerokość F- 320mm, E-520mm     Głębokość G- 450mm    Wysokość H- 650mm

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

- W związku z udzielonymi odpowiedziami Zamawiający wprowadza modyfikacje: część nr 1 - Załącznik nr 2 do SWZ pkt. 13, pkt. 16 oraz część nr 3: Załącznik nr 2 do SWZ pkt. 2.

W imieniu Zamawiającego

Kanclerz UMB

....................................................

mgr Konrad Raczkowski