## Pakiet Nr 1
Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym
| Pakiet nr: | 1
| Tytuł/nazwa pakietu: | Protezy przełyku
| Okres/Termin obowiązywania: | 36 miesięcy
| Ilość pozycji w pakiecie: | 1
| Uwagi dodatkowe (np. mini-bank, użyczenie): | brak
| Kryteria: | TD+TRR
| CPV: | 33140000-3 Materiały medyczne, 33168000-5 Przyrządy do endoskopii, endochirurgii
Suma:
L.p. | Nazwa i opis produktu | Wymóg do spełnienia/ /Punktacja | należy oświadczyć czy spełnia się warunek wpisując Tak / Nie i podać wartość tam gdzie wymagane | J.m. | Szacunkowa ilość | Cena jednostkowa netto | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto | Producent | Nazwa własna | Numer katalogowy | Numer UDI-DI
A | B | B1 | B2 | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I1 | I2 | I3 | I4
1.0 | Proteza przełyku |  |  | szt. | 48
1.1 | Proteza do leczenia dylatacji i zwężenia przełyku | Tak
1.2 | Protezy częściowo i całkowicie powlekane - do swobodnego wyboru przez Zamawiającego w czasie trwania umowy | Tak
1.3 | Długość - 12 cm | Tak
1.4 | Wyrób medyczny jednorazowy | Tak

## Pakiet Nr 2
Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym
| Pakiet nr: | 2
| Tytuł/nazwa pakietu: | Wyroby medyczne do papilotomii
| Okres/Termin obowiązywania: | 36 miesięcy
| Ilość pozycji w pakiecie: | 5
| Uwagi dodatkowe (np. mini-bank, użyczenie): | brak
| Kryteria: | TD+TRR
| CPV: | 33140000-3 Materiały medyczne, 33168000-5 Przyrządy do endoskopii, endochirurgii
Suma:
L.p. | Nazwa i opis produktu | Wymóg do spełnienia/ /Punktacja | należy oświadczyć czy spełnia się warunek wpisując Tak / Nie i podać wartość tam gdzie wymagane | J.m. | Szacunkowa ilość | Cena jednostkowa netto | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto | Producent | Nazwa własna | Numer katalogowy | Numer UDI-DI
A | B | B1 | B2 | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I1 | I2 | I3 | I4
1.0 | Ustnik przezprzełykowy |  |  | szt. | 1000
1.1 | Ustnik do wprowadzenia endoskopu | Tak
1.2 | Ustnik do wszystkich endoskopów stosowanych w górnym odcinku przewodu pokarmowego | Tak
1.3 | Wymiary otworu głównego: 22 mm (+/- 10%) x 27 mm (+/- 10%) lub 54-60Fr | Tak
1.4 | Ustnik z założoną gumką pozbawioną lateksu | Tak
1.5 | Wyrób wykonany ze sztywnego materiału (np. polipropylenu), całkowicie wolny od lateksu | Tak
1.6 | Wyrób medyczny jednorazowy | Tak
1.7 | Wyrób medyczny wolny od lateksu | Tak
1.8 | Opakowanie bezpośrednie: 1 szt./opakowanie | Tak
1.9 | Opakowanie zbiorcze: maksymalnie 100 sztuk/opakowanie | Tak. Wpisać
2.0 | Prowadnik do dróg żółciowych |  |  | szt. | 350
2.1 | Prowadnik do zabiegów ERCP | Tak
2.2 | Średnica: 0,025'' oraz 0,035'' do swobodnego wyboru przez Zamawiającego w czasie trwania umowy | Tak
2.3 | Długość: minimum 4500 mm | Tak
2.4 | Końcówka: prosta lub zagięta do swobodnego wyboru przez Zamawiającego w czasie trwania umowy (dla obu średnic dostępne oba typy końcówek) | Tak
2.5 | Dla obu typów końcówek dostępne dwa rodzaje sztywności | Tak
2.6 | Końcówka pokryta powłoką hydrofilną na odcinku 5-7 cm | Tak
2.7 | Przynajmniej rdzeń prowadnika wykonany z nitinolu | Tak
2.8 | Prowadnik pokryty substancją zmniejszającą tarcie przy przechodzeniu przez przewody żółciowe | Tak
2.9 | Wyrób medyczny jednorazowy | Tak
2.10 | Wyrób medyczny jałowy | Tak
2.11 | Opakowanie bezpośrednie: 1 szt./op. | Tak
2.12 | Opakowanie zbiorcze: maksymalnie 5 sztuk/opakowanie | Tak. Wpisać
3.0 | Papilotom trójkanałowy |  |  | szt. | 240
3.1 | Papilotom trójkanałowy o zakrzywionym nosku | Tak
3.2 | Kanały: na prowadnicę, cięciwę, do iniekcji środka kontrastowego | Tak
3.3 | Markery na końcówce dystalnej | Tak
3.4 | W części dystalnej umieszczony zagięty mandryn zapewniający stabilność | Tak
3.5 | Końcówka dystalna widoczna we fluoroskopii | Tak
3.6 | Długość końcówki dystalnej 7mm | Tak
3.7 | Średnica końcówki dystalnej 4.4Fr-4.5Fr | Tak
3.8 | Długość narzędzia: 1950 - 2000 mm | Tak
3.9 | Długość cięciwy: 20 i 30 mm do swobodnego wyboru przez Zamawiającego w czasie trwania umowy | Tak
3.10 | Wyrób pasuje do endoskopu o kanale roboczym 2.8 mm przy czym maksymalna średnica części wprowadzanej do endoskopu - 2.5 mm | Tak
3.11 | Wyrób medyczny jednorazowy | Tak
3.12 | Wyrób kompatybilny z prowadnicą 0,035'' (0.89 mm) | Tak
3.13 | Opakowanie bezpośrednie: 1-2 szt./opakowanie | Tak. Wpisać
4.0 | Papilotom igłowy |  |  | szt. | 100
4.1 | Papilotom igłowy | Tak
4.2 | Posiada chowane ostrze w kształcie okrągłej igiełki długości 4 mm | Tak
4.3 | Długość narzędzia: 1950-2000 mm | Tak
4.4 | Wyrób pasuje do endoskopu o kanale roboczym 2,2 mm | Tak
4.5 | Wyrób medyczny jednorazowy | Tak
4.6 | Opakowanie bezpośrednie: 1-2 szt./opakowanie | Tak. Wpisać
5.0 | Szczoteczka cytologiczna do dróg żółciowych |  |  | szt. | 120
5.1 | Szczoteczka cytologiczna do pobierania próbek z przewodu trzustkowego i przewodów żółciowych | Tak
5.2 | Rozmiary: długość narzędzia 1900 mm - 2000 mm | Tak
5.3 | Wyrób posiada port iniekcyjny | Tak
5.4 | Szczoteczka posiada minimum 1 znacznik radiologiczny na końcu | Tak
5.5 | Wyrób pasuje do endoskopu o kanale roboczym 3.2 mm przy czym maksymalna średnica części wprowadzanej - 2.9 mm. | Tak
5.6 | Wyrób kompatybilny z prowadnicą 0,035'' (0,89 mm) | Tak
5.7 | Możliwość wprowadzenia szczoteczki dzięki oczku na końcówce dystalnej szczoteczki | Tak
5.8 | Wyrób medyczny jałowy | Tak
5.9 | Opakowanie bezpośrednie: 1 szt./op. | Tak
6.0 | Wykonawca na prośbę Zamawiającego zapewni/przeprowadzi bezpłatne szkolenie z zakresu używania wyrobów (dotyczy wszystkich pozycji z pakietu) | Tak

## Pakiet Nr 3
Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym
| Pakiet nr: | 3
| Tytuł/nazwa pakietu: | Inflator do zabiegów endoskopowych
| Okres/Termin obowiązywania: | 36 miesięcy
| Ilość pozycji w pakiecie: | 1
| Uwagi dodatkowe (np. mini-bank, użyczenie): | brak
| Kryteria: | TD+TRR
| CPV: | 33140000-3 Materiały medyczne, 33168000-5 Przyrządy do endoskopii, endochirurgii, 33141310-6 Strzykawki
Suma:
L.p. | Nazwa i opis produktu | Wymóg do spełnienia/ /Punktacja | należy oświadczyć czy spełnia się warunek wpisując Tak / Nie i podać wartość tam gdzie wymagane | J.m. | Szacunkowa ilość | Cena jednostkowa netto | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto | Producent | Nazwa własna | Numer katalogowy | Numer UDI-DI
A | B | B1 | B2 | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I1 | I2 | I3 | I4
1.0 | Inflator |  |  | szt. | 100
1.1 | Inflator dedykowany do zabiegów endoskopowych, do balonów do dróg żółciowych | Tak
1.2 | Zakres ciśnień: 0-20 atm. | Tak
1.3 | Pojemność: 20 cm3 | Tak

## Pakiet Nr 4
Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym
| Pakiet nr: | 4
| Tytuł/nazwa pakietu: | Sprzęt do udrażniania dróg żółciowych i protezy do dróg żółciowych
| Okres/Termin obowiązywania: | 36 miesięcy
| Ilość pozycji w pakiecie: | 6
| Uwagi dodatkowe (np. mini-bank, użyczenie): | brak
| Kryteria: | TD+TRR
| CPV: | 33140000-3 Materiały medyczne, 33168000-5 Przyrządy do endoskopii, endochirurgii, 33184100-4 Implanty chirurgiczne
Suma:
L.p. | Nazwa i opis produktu | Wymóg do spełnienia/ /Punktacja | należy oświadczyć czy spełnia się warunek wpisując Tak / Nie i podać wartość tam gdzie wymagane | J.m. | Szacunkowa ilość | Cena jednostkowa netto | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto | Producent | Nazwa własna | Numer katalogowy | Numer UDI-DI
A | B | B1 | B2 | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I1 | I2 | I3 | I4
1.0 | Prowadnica do dróg żółciowych |  |  | szt. | 100
1.1 | Prowadnik do zabiegów ERCP | Tak
1.2 | Średnica: 0,035'' | Tak
1.3 | Długość: minimum 4000 mm długości roboczej | Tak. Wpisać
1.11 | Wyrób medyczny jednorazowy | Tak
1.12 | Wyrób medyczny jałowy | Tak
1.13 | Opakowanie bezpośrednie: 1 szt./op. | Tak
1.14 | Możliwość zamawiania na sztuki | Tak
2.0 | Cewnik do usuwania złogów żółciowych | Tak |  | szt. | 240
2.1 | Kateter do okluzji i ekstrakcji złogów żółciowych | Tak
2.2 | Przyrząd do usuwania złogów z dróg żółciowych | Tak
2.3 | Przyrząd umożliwia podanie kontrastu oraz płynu do przepłukiwania dróg żółciowych | Tak
2.4 | Przyrząd w formie dwukanałowego cewnika z balonem na końcu | Tak
2.5 | Materiał: poliamid, dobrze widoczny w RTG | Tak
2.6 | Średnice: 5F oraz 7F do swobodnego wyboru przez Zamawiającego w czasie trwania umowy | Tak
2.7 | Długość [cm]: 80, 170, 200 - do swobodnego wyboru przez Zamawiającego w czasie trwania umowy. Dla obu średnic dostępna każda długość. | Tak
2.8 | Pojemność balonu (odpowiednio dla rozmiaru cewnika): 0.5 oraz 1.5 ml | Tak
2.9 | Średnica otworu centralnego (odpowiednio dla rozmiaru cewnika): 0.6 mm, 1.0 mm | Tak
2.10 | Wyrób medyczny jałowy | Tak
2.11 | Wyrób medyczny jednorazowy | Tak
3.0 | Zestaw do wprowadzania protez do dróg żółciowych |  |  | szt. | 240
3.1 | Zestaw umożliwiający endoskopowe wprowadzenie protez dróg żółciowych z pozycji 4.0-6.0 - w pełni kompatybilny | Tak
3.2 | Minimalny skład zestawu: prowadnik, cewnik prowadzący, popychacz | Tak
3.3 | Wyrób medyczny jałowy | Tak
3.4 | Wyrób medyczny jednorazowy | Tak
4.0 | Endoproteza dróg żółciowych (typ prosty) | Tak |  | szt. | 150
4.1 | Endoproteza do dróg żółciowych (do wewnętrznego drenażu dróg żółciowych) | Tak
4.2 | Typ: prosty | Tak
4.3 | Proteza zakładana przez endoskop (daje się łatwo wprowadzać, nie ulega zagięciom podczas wprowadzania) | Tak
4.4 | Z materiału zapewniającego przedłużoną drożność, o gładkiej powierzchni wewnętrznej | Tak
4.5 | Wykonana w technologii cienkościennej | Tak
4.6 | Posiada boczne otwory drenujące | Tak
4.7 | Widoczna w RTG | Tak
4.8 | Posiada dwa zaczepy ("skrzydełka") stabilizujące położenie | Tak
4.9 | Długości [cm]: 5, 7, 9, 12, 15 - do swobodnego wyboru przez Zamawiającego w czasie trwania umowy. Dopuszcza się, aby długość liczona była jako odległość między zaczepami. | Tak
4.10 | Średnice: 5F, 7F, 8.5F, 10F, 12F, 15F - do swobodnego wyboru przez Zamawiającego w czasie trwania umowy. Dla każdej ze średnic dostępna każda z długości z punktu 4.9 | Tak
4.11 | Wyrób medyczny jałowy | Tak
4.12 | Wyrób medyczny jednorazowy | Tak
5.0 | Endoproteza dróg żółciowych (typ pigtail) |  |  | szt. | 150
5.1 | Endoproteza do dróg żółciowych (do wewnętrznego drenażu dróg żółciowych) | Tak
5.2 | Typ: podwójny pigtail (pętla na obu końcach) | Tak
5.3 | Proteza zakładana przez endoskop (daje się łatwo wprowadzać, nie ulega zagięciom podczas wprowadzania) | Tak
5.4 | Z materiału zapewniającego przedłużoną drożność, o gładkiej powierzchni wewnętrznej | Tak
5.5 | Wykonana w technologii cienkościennej | Tak
5.6 | Posiada boczne otwory drenujące | Tak
5.7 | Widoczna w RTG | Tak
5.8 | Końce pętli wychodzą za trzon protezy | Tak
5.9 | Odległość między pętlami [cm]: 5, 7, 10, 12, 15 - do swobodnego wyboru przez Zamawiającego w czasie trwania umowy. | Tak
5.10 | Średnice: 7F, 10F - do swobodnego wyboru przez Zamawiającego w czasie trwania umowy. Dla każdej ze średnic dostępna każda z długości z punktu 5.9 | Tak
5.11 | Wyrób medyczny jałowy | Tak
5.12 | Wyrób medyczny jednorazowy | Tak
6.0 | Endoproteza dróg żółciowych (typ Geenen) |  |  | szt. | 20
6.1 | Endoproteza do dróg żółciowych (do wewnętrznego drenażu dróg żółciowych) | Tak
6.2 | Typ: Geenen - zwężająca się na końcu | Tak
6.3 | Proteza zakładana przez endoskop (daje się łatwo wprowadzać, nie ulega zagięciom podczas wprowadzania) | Tak
6.4 | Z materiału zapewniającego przedłużoną drożność, o gładkiej powierzchni wewnętrznej | Tak
6.5 | Wykonana w technologii cienkościennej | Tak
6.6 | Posiada boczne otwory drenujące | Tak
6.7 | Widoczna w RTG | Tak
6.8 | Posiada cztery zaczepy ("skrzydełka") stabilizujące położenie | Tak
6.9 | Odległość między zaczepami [cm]: 3, 5, 7, 10, 12 - do swobodnego wyboru przez Zamawiającego w czasie trwania umowy. | Tak
6.10 | Średnice: 5F, 7F - do swobodnego wyboru przez Zamawiającego w czasie trwania umowy. Dla każdej ze średnic dostępna każda z długości z punktu 6.9 | Tak
6.11 | Wyrób medyczny jałowy | Tak
6.12 | Wyrób medyczny jednorazowy | Tak
7.0 | Wykonawca na prośbę Zamawiającego zapewni/przeprowadzi bezpłatne szkolenie z zakresu używania wyrobów (dotyczy wszystkich pozycji z pakietu) | Tak

## Pakiet Nr 5
Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym
| Pakiet nr: | 5
| Tytuł/nazwa pakietu: | Wyroby medyczne do polipektomii
| Okres/Termin obowiązywania: | 36 miesięcy
| Ilość pozycji w pakiecie: | 5
| Uwagi dodatkowe (np. mini-bank, użyczenie): | brak
| Kryteria: | TD+TRR
| CPV: | 33140000-3 Materiały medyczne, 33168000-5 Przyrządy do endoskopii, endochirurgii, 33141320-9 Igły medyczne
Suma:
L.p. | Nazwa i opis produktu | Wymóg do spełnienia/ /Punktacja | należy oświadczyć czy spełnia się warunek wpisując Tak / Nie i podać wartość tam gdzie wymagane | J.m. | Szacunkowa ilość | Cena jednostkowa netto | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto | Producent | Nazwa własna | Numer katalogowy | Numer UDI-DI
A | B | B1 | B2 | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I1 | I2 | I3 | I4
1.0 | Endoloop endoskopowy |  |  | szt. | 180
1.1 | Narzędzie do zapobiegania lub opanowania krwawienia po usunięciu uszypułowionych polipów | Tak
1.2 | Długość robocza narzędzia: 230 cm | Tak
1.3 | Wyrób pasuje do endoskopu o kanale roboczym 2,8 mm | Tak
1.4 | Narzędzie składa się z pierwotnie zmontowanych: uchwytu, osłonki, rurki osłonowej i odłączanej pętli nylonowej | Tak
1.5 | Średnica pętli: 30 mm | Tak
1.6 | Wyrób medyczny jednorazowy | Tak
1.7 | Wyrób medyczny jałowy | Tak
1.8 | Opakowanie bezpośrednie: 1 szt./op. | Tak
1.9 | Opakowanie zbiorcze: do 5 szt./op. | Tak
2.0 | Klipsownica obrotowa |  |  | szt. | 480
2.1 | Klipsownica | Tak
2.2 | Wyrób medyczny do mechanicznej hemostazy górnego i dolnego odcinka przewodu pokarmowego. Długość narzędzia minimum 230 cm | Tak
2.3 | Wyrób medyczny umożliwia kolonoskopowe zakładanie klipsów na krwawiące naczynia i szypuły polipów | Tak
2.4 | Wyrób pasuje do endoskopu o kanale roboczym 2,8 mm | Tak
2.5 | Wyrób medyczny z funkcją rotacji | Tak
2.6 | Wyrób medyczny jednorazowy | Tak
3.0 | Klips do klipsownicy obrotowej |  |  | szt. | 1000
3.1 | Klipsy w pełni kompatybilne z klipsownicą z pozycji 2.0 | Tak
3.2 | Rozmiary (kąt rozwarcia/długość ramienia): 90 stopni/9 mm oraz 135 stopni/7.5 mm, do swobodnego wyboru przez Zamawiającego w czasie trwania umowy | Tak
3.3 | Klipsy jednorazowe | Tak
3.4 | Klipsy sterylne | Tak
3.5 | Klipsy umieszczony w aplikatorze ułatwiającym zakładanie/wyjmowanie | Tak
3.6 | Opakowanie bezpośrednie: 1 szt./opakowanie | Tak
3.7 | Opakowanie zbiorcze: maksymalnie 50 sztuk/opakowanie | Tak
4.0 | Pętla elektrochirurgiczna |  |  | szt. | 300
4.1 | Pętla elektrochirurgiczna kolonoskopowa | Tak
4.2 | Kształt: owal o średnicy 15 mm lub owal o średnicy 25 mm do swobodnego wyboru przez Zamawiającego w czasie trwania umowy (dopuszcza się zaoferowanie większej ilości rozmiarów, jednak powyższe są wymagane) | Tak
4.3 | Długość: 230 cm | Tak
4.4 | Materiał: pleciony drut grubości 0,47 mm | Tak
4.5 | Wyrób pasuje do endoskopu o kanale roboczym 2,8 mm | Tak
4.6 | Wyrób medyczny jednorazowy | Tak
4.7 | Opakowanie bezpośrednie: 1 szt./opakowanie | Tak
5.0 | Igła do ostrzykiwania przewodu pokarmowego | Tak |  | szt. | 120
5.1 | Igła iniekcyjna - do ostrzykiwania i uzyskiwania hemostazy | Tak
5.2 | Posiada port do podawania leków | Tak
5.3 | Igła umieszczona w osłonce zabezpieczającej przed przekłuciem kanału endoskopu | Tak
5.4 | Całkowite schowanie i zablokowanie igły w osłonce zabezpieczającej jest potwierdzane przez dobrze słyszalne kliknięcie | Tak
5.5 | Dostępne igły długościęte i krótkościęte (do górnego i dolnego odcinka przewodu pokarmowego) | Tak
5.6 | Rozmiary igieł długościętych: 23G/4 mm, 23G/5 mm, 25G/4mm, 25G/5mm do swobodnego wyboru przez Zamawiającego w czasie trwania umowy (dopuszcza się zaoferowanie szerszej rozmiarówki) | Tak
5.7 | Rozmiary igieł krótkościętych: 23G/3 mm, 23G/4 mm do swobodnego wyboru przez Zamawiającego w czasie trwania umowy (dopuszcza się zaoferowanie szerszej rozmiarówki) | Tak
5.8 | Długości narzędzia: 1650 mm lub 2300 mm do wyboru przez Zamawiającego w czasie trwania umowy. | Tak
5.9 | Wyrób pasuje do endoskopu o kanale roboczym 2,8 mm przy czym maksymalna średnica części wprowadzanej - 2,5 mm. | Tak
5.10 | Wyrób medyczny jednorazowy | Tak
5.11 | Wyrób medyczny jałowy | Tak
5.12 | Opakowanie bezpośrednie: 1 szt./op. | Tak
5.13 | Opakowanie zbiorcze: do 5 szt./op. | Tak

## Pakiet Nr 6
Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym
| Pakiet nr: | 6
| Tytuł/nazwa pakietu: | Ustniki przezprzełykowe
| Okres/Termin obowiązywania: | 36 miesięcy
| Ilość pozycji w pakiecie: | 1
| Uwagi dodatkowe (np. mini-bank, użyczenie): | brak
| Kryteria: | TD+TRR
| CPV: | 33140000-3 Materiały medyczne, 33168000-5 Przyrządy do endoskopii, endochirurgii
Suma:
L.p. | Nazwa i opis produktu | Wymóg do spełnienia/ /Punktacja | należy oświadczyć czy spełnia się warunek wpisując Tak / Nie i podać wartość tam gdzie wymagane | J.m. | Szacunkowa ilość | Cena jednostkowa netto | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto | Producent | Nazwa własna | Numer katalogowy | Numer UDI-DI
A | B | B1 | B2 | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I1 | I2 | I3 | I4
1.0 | Ustnik przezprzełykowy |  |  | szt. | 960
1.1 | Ustnik do wprowadzenia endoskopu | Tak
1.2 | Ustnik do wszystkich endoskopów stosowanych w górnym odcinku przewodu pokarmowego | Tak
1.3 | Wymiary otworu głównego: 22 mm (+/- 10%) x 27 mm (+/- 10%) | Tak
1.4 | Głębokość otworu głównego (tunelu, przez który przechodzi endoskop - minimum 2,5 cm) | Tak
1.5 | Ustnik z silikonową gumką | Tak
1.6 | Silikonowa gumka posiada otwory mocujące na obu końcach | Tak
1.7 | Otwory mocujące zaczynają się od 1.5 do 2 cm od końca i ciągną się przez minimum14-15 cm od końca, na takim odcinku równomiernie rozmieszczone jest minimum 6 otworów (tzn. na odcinku 14-15 cm od końca tasiemki ma znajdować się co najmniej 6 równomiernie względem siebie rozmieszczonych otworów - co ok. 2 cm celem zapewnienia możliwie wielu możliwości regulacji i wygody użycia). | Tak
1.8 | Otwory na obu końcach gumki - umieszczone jak opisano w punkcie 1.7 | Tak
1.9 | Wyrób wykonany ze sztywnego materiału (np. polipropylenu), całkowicie wolny od lateksu | Tak
1.10 | Ustnik od strony pacjenta posiada rant utrudniający przypadkowe wypchnięcie ustnika poza zęby | Tak
1.11 | Zewnętrzna krawędź ustnika (od strony operatora) - kształtem zbliżona do owalu - osłaniająca-blokująca zarówno górną, jak i dolną wargę pacjenta. | Tak
1.12 | Wyrób medyczny jednorazowy | Tak
1.13 | Wyrób medyczny wolny od lateksu | Tak
1.14 | Opakowanie bezpośrednie: 1 szt./opakowanie | Tak
1.15 | Opakowanie zbiorcze: maksymalnie 50 sztuk/opakowanie | Tak

## Pakiet Nr 7
Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym
| Pakiet nr: | 7
| Tytuł/nazwa pakietu: | Stenty i akcesoria do endoskopowego zaopatrywania przewodu pokarmowego
| Okres/Termin obowiązywania: | 36 miesięcy
| Ilość pozycji w pakiecie: | 8
| Uwagi dodatkowe (np. mini-bank, użyczenie): | brak
| Kryteria: | TD+TRR
| CPV: | 33140000-3 Materiały medyczne, 33168000-5 Przyrządy do endoskopii, endochirurgii, 33141620-2 Zestawy medyczne
Suma:
L.p. | Nazwa i opis produktu | Wymóg do spełnienia/ /Punktacja | należy oświadczyć czy spełnia się warunek wpisując Tak / Nie i podać wartość tam gdzie wymagane | J.m. | Szacunkowa ilość | Cena jednostkowa netto | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto | Producent | Nazwa własna | Numer katalogowy | Numer UDI-DI
A | B | B1 | B2 | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I1 | I2 | I3 | I4
1.0 | Prowadnica do dróg żółciowych |  |  | szt. | 50
1.1 | Prowadnik do zabiegów protezowania dróg żółciowych | tak
1.2 | Średnica: 0,025'' oraz 0,035'' do swobodnego wyboru przez Zamawiającego w czasie trwania umowy | tak
1.3 | Długość: minimum 4800 mm | tak
1.4 | Końcówka: prosta lub zagięta do swobodnego wyboru przez Zamawiającego w czasie trwania umowy (dla obu średnic dostępne oba typy końcówek) | tak
1.5 | Końcówka pokryta powłoką hydrofilną na odcinku 5 cm | tak
1.6 | Końcówka na odcinku 5 cm cieniodajna | tak
1.7 | Prowadnica dwukolorowa celem identyfikacji ruchu | tak
1.8 | Skala na odcinku przynajmniej od 5 do 25 cm (dopuszcza się skalę szerszą to jest oznaczenie rozpoczynające się wcześniej niż 5 cm i biegnące do 25 cm lub dalej) | tak
1.9 | Przynajmniej co 5 cm wyraźny system znakowania głębokości (np. poprzez większą ilość pierścieni danego koloru w określonych odległościach) | tak
1.10 | Wyrób medyczny jednorazowy | tak
1.11 | Wyrób medyczny jałowy | tak
1.12 | Opakowanie bezpośrednie: 1 szt./op. | tak
1.13 | Możliwość zamawiania na sztuki | tak
2.0 | Zestaw do protezowania dróg żółciowych |  |  | szt. | 100
2.1 | Zestaw do protezowania dróg żółciowych jednostopniowy, cewnik prowadzący 5 lub 6 Fr na nim cewnik popychający 8.5F lub 10F do swobodnego wyboru przez Zamawiającego w czasie trwania umowy, w dystalnym końcu cztery cieniodajne opaski ułożone co 5 cm umożliwiające ocenę odległości, akceptujące prowadnik 0,035''. | tak - całość wg opisu
3.0 | Poszerzadło balonowe do dróg żółciowych |  |  | szt. | 100
3.1 | Poszerzadło balonowe do dróg żółciowych wysokociśnieniowe, cewnik dł. 190 cm, balon średnicy długości 4 cm, średnicy 6, 8, 10 mm do swobodnego wyboru przez Zamawiającego w czasie trwania umowy, na prowadnik 0,035''. | tak - całość wg opisu
4.0 | Stent trzustkowy (typ Geenen) |  |  | szt. | 300
4.1 | Stent trzustkowy z otworami drenującymi na całej długości, cztery języki uniemożliwiające migrację, temperowany koniec, rozmiar 3 Fr, 5 Fr, 7 Fr długość od 3 do 15 cm do swobodnego wyboru przez Zamawiającego w czasie trwania umowy. Dopuszcza się, aby długość liczona była jako odległość do języka. | tak - całość wg opisu
5.0 | Ligator do żylaków przełyku |  |  | szt. | 200
5.1 | Zestaw do opaskowania żylaków przełyku | tak
5.2 | Pleciony sznur zapadkowy oraz wpuszczone w niego gumki (6) z piątą gumką o jasnym, wyróżniającym się kolorze (system uwalniający opaski oparty na jednej cienkiej nici i nici zrzucającej opaski) | tak
5.3 | Dostępne zestawy z 4, 6 lub 10 gumkami do swobodnego wyboru przez zamawiającego w czasie trwania umowy | tak
5.4 | Wyrób kompatybilny z endoskopem o kanale roboczym 2.8 mm | tak
6.0 | Balon do poszerzania przewodu pokarmowego |  |  | szt. | 300
6.1 | Balon ciśnieniowy do poszerzania odźwiernika, przełyku, dwunastnicy i jelita grubego | tak
6.2 | Długość balonu: 5,5 cm | tak
6.3 | Cewnik: 8F | tak
6.4 | Średnice balonu: 8-9-10, 10-11-12, 12-13.5-15, 15-16.5-18, 18-19-20 mm do swobodnego wyboru przez Zamawiającego w czasie trwania umowy | tak
7.0 | Koszyk do ekstrakcji złogów żółciowych |  |  | szt. | 20
7.1 | Koszyk do ekstrakcji złogów żółciowych | Tak
7.2 | Rozmiar: 2x4 oraz 3x6, proste | Tak
8.0 | Koszyk z możliwością litotrypsji |  |  | szt. | 30
8.1 | Koszyk do ekstrakcji złogów żółciowych | Tak
9.0 | Wykonawca na prośbę Zamawiającego zapewni/przeprowadzi bezpłatne szkolenie z zakresu używania wyrobów (dotyczy wszystkich pozycji z pakietu) | tak

## Pakiet Nr 8
Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym
| Pakiet nr: | 8
| Tytuł/nazwa pakietu: | Prowadnik Savary
| Okres/Termin obowiązywania: | 36 miesięcy
| Ilość pozycji w pakiecie: | 1
| Uwagi dodatkowe (np. mini-bank, użyczenie): | brak
| Kryteria: | TD+TRR
| CPV: | 33140000-3 Materiały medyczne, 33168000-5 Przyrządy do endoskopii, endochirurgii
Suma:
L.p. | Nazwa i opis produktu | Wymóg do spełnienia/ /Punktacja | należy oświadczyć czy spełnia się warunek wpisując Tak / Nie i podać wartość tam gdzie wymagane | J.m. | Szacunkowa ilość | Cena jednostkowa netto | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto | Producent | Nazwa własna | Numer katalogowy | Numer UDI-DI
A | B | B1 | B2 | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I1 | I2 | I3 | I4
1.0 | Prowadnik Savary |  |  | szt. | 2
1.1 | Prowadnik Savary | Tak
1.2 | Wyrób medyczny wielorazowy | Tak

## Pakiet Nr 9
Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym
| Pakiet nr: | 9
| Tytuł/nazwa pakietu: | Cienki sfinkterotom
| Okres/Termin obowiązywania: | 36 miesięcy
| Ilość pozycji w pakiecie: | 2
| Uwagi dodatkowe (np. mini-bank, użyczenie): | brak
| Kryteria: | TD+TRR
| CPV: | 33140000-3 Materiały medyczne, 33168000-5 Przyrządy do endoskopii, endochirurgii
Suma:
L.p. | Nazwa i opis produktu | Wymóg do spełnienia/ /Punktacja | należy oświadczyć czy spełnia się warunek wpisując Tak / Nie i podać wartość tam gdzie wymagane | J.m. | Szacunkowa ilość | Cena jednostkowa netto | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto | Producent | Nazwa własna | Numer katalogowy | Numer UDI-DI
A | B | B1 | B2 | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I1 | I2 | I3 | I4
1.0 | Sfinkterotom |  |  | szt. | 10
1.1 | Sfinkterotom | Tak
1.2 | Pierwotnie zagięta, zwężająca się końcówka | Tak
1.3 | Bardzo cienki - współpracuje z endoskopem o kanale 2 mm | Tak
1.4 | Współpracuje z prowadnicą 0,021'' | Tak
1.5 | Wyrób medyczny jałowy | Tak
1.6 | Wyrób medyczny jednorazowy | Tak
1.7 | Cięciwy o długości od 15, 20, 25, 30 mm do swobodnego wyboru przez Zamawiającego w czasie trwania umowy | Tak
2.0 | Prowadnik |  |  | szt. | 10
2.1 | Prowadnik endoskopowy | Tak
2.2 | Prowadnik o średnicy 0,021'' w pełni kompatybilny z wyrobem z pozycji 1.0 | Tak
2.3 | Wyrób medyczny jednorazowy | Tak
2.4 | Wyrób medyczny jałowy | Tak

## PakietNr 10
Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym
| Pakiet nr: | 10
| Tytuł/nazwa pakietu: | Zgłębnik gastrostomijny o dużej średnicy
| Okres/Termin obowiązywania: | 36 miesięcy
| Ilość pozycji w pakiecie: | 1
| Uwagi dodatkowe (np. mini-bank, użyczenie): | brak
| Kryteria: | TD+TRR
| CPV: | 33140000-3 Materiały medyczne, 33168000-5 Przyrządy do endoskopii, endochirurgii, 33141200-2 Cewniki
Suma:
L.p. | Nazwa i opis produktu | Wymóg do spełnienia/ /Punktacja | należy oświadczyć czy spełnia się warunek wpisując Tak / Nie i podać wartość tam gdzie wymagane | J.m. | Szacunkowa ilość | Cena jednostkowa netto | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto | Producent | Nazwa własna | Numer katalogowy | Numer UDI-DI
A | B | B1 | B2 | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I1 | I2 | I3 | I4
1.0 | Zgłębnik gastrostomijny PEG |  |  | zestaw | 5
1.1 | zestaw do zakładania przezskórnej gastrostomii endoskopowej (PEG) | Tak
1.2 | zestaw zakładania metodą Pull | Tak
1.3 | cewnik wykonany z przezroczystego poliuretanu lub silikonu | Tak
1.4 | znaczniki głębokości co 2 cm, oznaczenie - co 2 cm (dopuszcza się częściej) | Tak
1.5 | zakończenie do podawania żywienia zgodne z międzynarodowym standardem EnFit | Tak
1.6 | przy zakończeniu do podawania żywienia - koreczek do zamknięcia cewnika | Tak
1.7 | na całej długości cewnika - pasek kontrastujący w RTG | Tak
1.8 | rozmiary: CH20, CH24 do swobodnego wyboru przez Zamawiającego w czasie trwania umowy | Tak
1.9 | dwie silikonowe płytki mocujące (wewnętrzna i zewnętrzna) | Tak
1.10 | wraz ze zgłębnikiem - zestaw akcesoriów i narzędzi umożliwiających założenie zgłębnika | Tak. Wypisać akcesoria
1.11 | wyrób medyczny sterylny | Tak
1.12 | wyrób medyczny jednorazowy | Tak
1.13 | wyrób medyczny pakowany pojedynczo lub podwójnie | Tak
1.14 | gastrostomia do długotrwałego użytku (do stosowania ponad 30 dni) | Tak

## Pakiet Nr 11
Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym
| Pakiet nr: | 11
| Tytuł/nazwa pakietu: | Sonda moczowodowa
| Okres/Termin obowiązywania: | 24 miesiące
| Ilość pozycji w pakiecie: | 1
| Uwagi dodatkowe (np. mini-bank, użyczenie): | brak
| Kryteria: | TD+TRR
| CPV: | 33140000-3 Materiały medyczne, 33141200-2 Cewniki, 33141640-8 Dreny
Suma:
L.p. | Nazwa i opis produktu | Wymóg do spełnienia/ /Punktacja | należy oświadczyć czy spełnia się warunek wpisując Tak / Nie i podać wartość tam gdzie wymagane | J.m. | Szacunkowa ilość | Cena jednostkowa netto | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto | Producent | Nazwa własna | Numer katalogowy | Numer UDI-DI
A | B | B1 | B2 | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I1 | I2 | I3 | I4
1.0 | Sonda moczowodowa z końcówką Tiemanna |  |  | szt. | 480
1.1 | Zestaw sonda+mandryn w jednym jałowym opakowaniu | Tak
1.2 | Sonda - cewnik spełnia wszystkie z punktów 1.2.1-1.2.4: | Tak
1.2.1 | Cewnik z zagiętym końcem typu Tiemann - uwaga - ugięcie pod niewielkim kątem (do 15 stopni) względem osi cewnika | Tak
1.2.2 | Materiał: poliamid lub PVC | Tak, wpisać
1.2.3 | Minimum jeden boczny otwór na cewniku | Tak
1.2.4 | Długość: 70-74 cm | Tak, wpisać
1.2.5 | Rozmiary: CH03, CH04, CH05, CH06 do swobodnego wyboru przez Zamawiającego w czasie trwania umowy | Tak, wpisać dostępne rozmiary
1.3 | Mandryn spełnia wszystkie z punktów 1.3.1-1.3.3: | Tak
1.3.1 | Mandryn metalowy | Tak
1.3.2 | Mandryn kontrastujący w RTG | Tak
1.3.3 | Mandryn dostosowany wielkościowo do cewnika | Tak
1.4 | Opakowanie bezpośrednie: folia-papier, 1 szt./op. | Tak
1.5 | Wyrób medyczny jałowy | Tak
1.6 | Wyrób medyczny jednorazowy | Tak

## Pakiet Nr 12
Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym
| Pakiet nr: | 12
| Tytuł/nazwa pakietu: | Akcesoria do wstrzykiwacza kontrastu CT EXPRES
| Okres/Termin obowiązywania: | 24 miesiące
| Ilość pozycji w pakiecie: | 4
| Uwagi dodatkowe (np. mini-bank, użyczenie): | brak
| Kryteria: | TD+TRR
| CPV: | 33140000-3 Materiały medyczne, 33141310-6 Strzykawki, 33141640-8 Dreny
Suma:
L.p. | Nazwa i opis produktu | Wymóg do spełnienia/ /Punktacja | należy oświadczyć czy spełnia się warunek wpisując Tak / Nie i podać wartość tam gdzie wymagane | J.m. | Szacunkowa ilość | Cena jednostkowa netto | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto | Producent | Nazwa własna | Numer katalogowy | Numer UDI-DI
A | B | B1 | B2 | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I1 | I2 | I3 | I4
1.0 | Zestaw wielu pacjentów do wstrzykiwacza CT Expres |  |  | szt. | 1200
1.1 | Zestaw wielu pacjentów składający się z kasety perystaltycznej oraz przewodu zakończonego złączem luer-lock | tak - całość wg. opisu
2.0 | Aparat CT Express-Spike (do butelek do kontrastu) |  |  | szt. | 3600
2.1 | Jednorazowe przekłuwacze do butelek z kontrastem | tak - całość wg. opisu
3.0 | Zestaw dzienny do trzech źródeł do CT Expres |  |  | szt. | 400
3.1 | Zestaw dzienny łączący trzy źródła (2 x kontrast + 1 x sól) | tak - całość wg. opisu
4.0 | Linia pacjenta do CT Expres |  |  | szt. | 1000
4.1 | Jednorazowy łącznik o długości 120 cm z jednokierunkowym zaworem na każdym z końców liniii ze złączem luer-lock | tak - całość wg. opisu
5.0 | Wszystkie oferowane elementy (każdy z punktów) są kompatybilne z urządzeniem CT Express i są dopuszczone przez producenta aparatu | tak

## Pakiet Nr 13
Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym
| Pakiet nr: | 13
| Tytuł/nazwa pakietu: | Przyrząd do pompy Alaris
| Okres/Termin obowiązywania: | 24 miesiące
| Ilość pozycji w pakiecie: | 1
| Uwagi dodatkowe (np. mini-bank, użyczenie): | brak
| Kryteria: | TD+TRR
| CPV: | 33140000-3 Materiały medyczne, 33194120-3 Artykuły do infuzji, 33194000-6 Urządzenia i przyrządy do transfuzji i infuzji
Suma:
L.p. | Nazwa i opis produktu | Wymóg do spełnienia/ /Punktacja | należy oświadczyć czy spełnia się warunek wpisując Tak / Nie i podać wartość tam gdzie wymagane | J.m. | Szacunkowa ilość | Cena jednostkowa netto | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto | Producent | Nazwa własna | Numer katalogowy | Numer UDI-DI
A | B | B1 | B2 | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I1 | I2 | I3 | I4
1.0 | Przyrząd do podawania płynów infuzyjnych do pompy ALARIS GW |  |  | szt. | 2500
1.1 | Przyrząd do wlewów infuzyjnych do pompy ALARIS GW 800 - w pełni kompatybilny z pompą | tak
1.2 | Przyrząd umożliwia podawanie płynów oraz żywienia pozajelitowego | tak
1.3 | Z uwagi na zachowanie gwarancji: Oświadczamy, że zaoferowany wyrób jest kompatybilny z posiadaną przez Zamawiającego pompą i jego stosowanie nie narusza warunków gwarancji. Na potwierdzenie w każdym czasie na wezwanie Zamawiającego, jako Wykonawca przedstawimy dokumenty potwierdzające wymóg od: - producenta pompy - lub dostawcy pompy - lub autoryzowanego serwisu pompy lub oświadczamy, że oferujemy oryginalne elementy wskazane w instrukcji pompy. | Wpisać
1.4 | Wyrób medyczny sterylny | tak
1.5 | Wyrób medyczny jednorazowy | tak

## Pakiet Nr 14
Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym
| Pakiet nr: | 14
| Tytuł/nazwa pakietu: | Maski krtaniowe
| Okres/Termin obowiązywania: | 24 miesiące
| Ilość pozycji w pakiecie: | 1
| Uwagi dodatkowe (np. mini-bank, użyczenie): | brak
| Kryteria: | TD+TRR
| CPV: | 33140000-3 Materiały medyczne, 33157000-5 Urządzenia do terapii gazowej i oddechowej, 33171000-9 Przyrządy do anestezji i resuscytacji
Suma:
L.p. | Nazwa i opis produktu | Wymóg do spełnienia/ /Punktacja | należy oświadczyć czy spełnia się warunek wpisując Tak / Nie i podać wartość tam gdzie wymagane | J.m. | Szacunkowa ilość | Cena jednostkowa netto | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto | Producent | Nazwa własna | Numer katalogowy | Numer UDI-DI
A | B | B1 | B2 | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I1 | I2 | I3 | I4
1.0 | Maska krtaniowa jednorazowego użytku |  |  | szt. | 1700
1.1 | Maska krtaniowa | Tak
1.2 | Maska silikonowa (zarówno mankiet-maska, jak i rurka) lub z innego delikatnego i sprężystego materiału | Tak
1.3 | Z zabezpieczeniem przed wklinowaniem się nagłośni | Tak. Opisać formę zabezpieczenia
1.4 | Z drenem do napełnienia balonu | Tak
1.5 | Dren umieszczony luźno (niewbudowany w rurkę) | Tak
1.6 | Możliwość kontroli wypełnienia maski - możliwość oceny wypełnienia maski za pomocą złączki z wewnętrznym przesuwającym się wskaźnikiem w trzech kolorach - zbyt niskie, zbyt wysokie i prawidłowe wypełnienie | Tak
1.7 | Rozmiary: od 1 do 5 (co 1 lub częściej) do swobodnego wyboru przez Zamawiającego w czasie trwania umowy | Tak. Wpisać jakie rozmiary są zaoferowane
1.8 | Rozmiar maski określony na łączniku 15 mm lub baloniku kontrolnym | Tak
1.9 | Opakowanie bezpośrednie: folia lub papier-folia lub sztywny blister, 1 szt./op. | Tak
1.10 | Wyrób medyczny wolny od lateksu | Tak
1.11 | Wyrób medyczny wolny od ftalanów | Tak
1.12 | Wyrób medyczny jałowy | Tak
1.13 | Wyrób medyczny jednorazowy | Tak

## Pakiet Nr 15
Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym
| Pakiet nr: | 15
| Tytuł/nazwa pakietu: | Przyrząd do pompy Ambix Active
| Okres/Termin obowiązywania: | 24 miesiące
| Ilość pozycji w pakiecie: | 1
| Uwagi dodatkowe (np. mini-bank, użyczenie): | brak
| Kryteria: | TD+TRR
| CPV: | 33140000-3 Materiały medyczne, 33194120-3 Artykuły do infuzji, 33194000-6 Urządzenia i przyrządy do transfuzji i infuzji
Suma:
L.p. | Nazwa i opis produktu | Wymóg do spełnienia/ /Punktacja | należy oświadczyć czy spełnia się warunek wpisując Tak / Nie i podać wartość tam gdzie wymagane | J.m. | Szacunkowa ilość | Cena jednostkowa netto | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto | Producent | Nazwa własna | Numer katalogowy | Numer UDI-DI
A | B | B1 | B2 | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I1 | I2 | I3 | I4
1.0 | Przyrząd do podawania płynów infuzyjnych do pompy Ambix Active |  |  | szt. | 750
1.1 | Przyrząd do wlewów infuzyjnych do pompy Ambix Active - w pełni kompatybilny z pompą | Tak
1.2 | Przyrząd umożliwia podawanie płynów oraz żywienia pozajelitowego | Tak
1.3 | Zestaw umożliwia ambulatoryjne korzystanie z pompy | Tak
1.4 | Z uwagi na bezpieczeństwo pacjenta (zapisy w instrukcji obsługi pompy): Oświadczamy, że zaoferowany wyrób jest w pełni kompatybilny z posiadaną przez Zamawiającego pompą. Na potwierdzenie w każdym czasie na wezwanie Zamawiającego, jako Wykonawca przedstawimy dokumenty potwierdzające wymóg od: - producenta pompy - lub dostawcy pompy - lub autoryzowanego serwisu pompy lub oświadczamy, że oferujemy oryginalne elementy wskazane w instrukcji pompy. | Wpisać
1.5 | Wyrób medyczny sterylny | Tak
1.6 | Wyrób medyczny jednorazowy | Tak

## Pakiet Nr 16
Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym
| Pakiet nr: | 16
| Tytuł/nazwa pakietu: | Filtry antybakteryjne do obwodów oddechowych
| Okres/Termin obowiązywania: | 24 miesiące
| Ilość pozycji w pakiecie: | 5
| Uwagi dodatkowe (np. mini-bank, użyczenie): | brak
| Kryteria: | TD+TRR
| CPV: | 33140000-3 Materiały medyczne, 33157000-5 Urządzenia do terapii gazowej i oddechowej, 33171000-9 Przyrządy do anestezji i resuscytacji
Suma:
L.p. | Nazwa i opis produktu | Wymóg do spełnienia/ /Punktacja | należy oświadczyć czy spełnia się warunek wpisując Tak / Nie i podać wartość tam gdzie wymagane | J.m. | Szacunkowa ilość | Cena jednostkowa netto | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto | Producent | Nazwa własna | Numer katalogowy | Numer UDI-DI
A | B | B1 | B2 | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I1 | I2 | I3 | I4
1.0 | Filtr do obwodu oddechowego - antybakteryjny i antywirusowy z HME |  |  | szt. | 1000
1.1 | Filtr do obwodów oddechowych - złącza 15F oraz 15M | Tak
1.2 | Filtr dedykowany dla noworodków: TV od 30 do 100 ml (dopuszcza się szerszy zakres - od mniej jak 30 oraz jednocześnie do 100 lub więcej ml) | Tak
1.3 | Filtr elektrostatyczny | Tak
1.4 | Filtr z funkcją wymiennika ciepła i wilgoci | Tak
1.5 | Rodzaj wymiennika: celulozowy | Tak
1.6 | Obudowa filtra przezroczysta | Tak
1.7 | Filtr posiada port do kapno zabezpieczony zakrętką/zatyczką | Tak
1.8 | Skuteczność filtracji bakteryjnej oraz wirusowej: minimum 99,99% | Tak
1.9 | Skuteczność filtracji NaCl (zgodnie z normą ISO 23328-1): minimum 94%. Wykonawca na każde żądanie dostarczy Zamawiającemu protokół badania/kartę techniczną potwierdzającą spełnienie wymogu w oparciu o badanie według normy | Tak. Wpisać skuteczność filtracji
1.10 | Wydajność nawilżania: minimum 27 mg H2O/l przy TV 50 ml | Tak. Wpisać
1.11 | Objętość martwa: maksymalnie 10 ml | Tak
1.12 | Waga filtra: maksymalnie 10 g | Tak
1.13 | Opakowanie bezpośrednie: folia-papier lub sztywny blister, 1 szt./op. | Tak
1.14 | Na opakowaniu bezpośrednim informacja o zakresie TV | Tak
1.15 | Na opakowaniu bezpośrednim informacja o rodzaju filtra (elektrostatyczny/mechaniczny) | Tak
1.16 | Wyrób medyczny wolny od lateksu | Tak
1.17 | Wyrób medyczny wolny od ftalanów | Tak
1.18 | Wyrób medyczny jednorazowy | Tak
1.19 | Wyrób medyczny jałowy | Tak
2.0 | Filtr do obwodu oddechowego - antybakteryjny i antywirusowy z HME |  |  | szt. | 1500
2.1 | Filtr do obwodów oddechowych - złącza 22M/15F oraz 22F/15M | Tak
2.2 | Filtr dedykowany dla dzieci: TV od 100 do 300 ml (dopuszcza się szerszy zakres - od mniej jak 100 oraz jednocześnie do 300 lub więcej ml) | Tak
2.3 | Filtr elektrostatyczny | Tak
2.4 | Filtr z funkcją wymiennika ciepła i wilgoci | Tak
2.5 | Rodzaj wymiennika: celulozowy | Tak
2.6 | Obudowa filtra przezroczysta | Tak
2.7 | Filtr posiada port do kapno zabezpieczony zakrętką/zatyczką | Tak
2.8 | Skuteczność filtracji bakteryjnej oraz wirusowej: minimum 99,99% | Tak
2.9 | Skuteczność filtracji NaCl (zgodnie z normą ISO 23328-1): minimum 95%. Wykonawca na każde żądanie dostarczy Zamawiającemu protokół badania/kartę techniczną potwierdzającą spełnienie wymogu w oparciu o badanie według normy. | Tak. Wpisać skuteczność filtracji
2.10 | Wydajność nawilżania: minimum 31 mg H2O/l przy TV 250 ml | Tak. Wpisać
2.11 | Objętość martwa: maksymalnie 30 ml | Tak
2.12 | Waga filtra: maksymalnie 25 g | Tak
2.13 | Opakowanie bezpośrednie: folia-papier lub sztywny blister, 1 szt./op. | Tak
2.14 | Na opakowaniu bezpośrednim informacja o zakresie TV | Tak
2.15 | Na opakowaniu bezpośrednim informacja o rodzaju filtra (elektrostatyczny/mechaniczny) | Tak
2.16 | Wyrób medyczny wolny od lateksu | Tak
2.17 | Wyrób medyczny wolny od ftalanów | Tak
2.18 | Wyrób medyczny jednorazowy | Tak
2.19 | Wyrób medyczny jałowy | Tak
3.0 | Filtr do obwodu oddechowego - antybakteryjny i antywirusowy z HME |  |  | szt. | 12200
3.1 | Filtr do obwodów oddechowych - złącza 22M/15F oraz 22F/15M | Tak
3.2 | Filtr dedykowany dla dorosłych: TV od 300 do 1200 ml (dopuszcza się szerszy zakres - od mniej jak 300 oraz jednocześnie do 1200 lub więcej ml) | Tak
3.3 | Filtr elektrostatyczny | Tak
3.4 | Filtr z funkcją wymiennika ciepła i wilgoci | Tak
3.5 | Rodzaj wymiennika: celulozowy | Tak
3.6 | Obudowa filtra przezroczysta | Tak
3.7 | Filtr posiada port do kapno zabezpieczony zakrętką/zatyczką | Tak
3.8 | Skuteczność filtracji bakteryjnej oraz wirusowej: minimum 99,99% | Tak
3.9 | Skuteczność filtracji NaCl (zgodnie z normą ISO 23328-1): minimum 95%. Wykonawca na każde żądanie dostarczy Zamawiającemu protokół badania/kartę techniczną potwierdzającą spełnienie wymogu w oparciu o badanie według normy. | Tak. Wpisać skuteczność filtracji
3.10 | Wydajność nawilżania: minimum 32 mg H2O/l przy TV 500 ml | Tak. Wpisać
3.11 | Objętość martwa: maksymalnie 55 ml | Tak
3.12 | Waga filtra: maksymalnie 35 g | Tak
3.13 | Opakowanie bezpośrednie: folia-papier lub sztywny blister, 1 szt./op. | Tak
3.14 | Na opakowaniu bezpośrednim informacja o zakresie TV | Tak
3.15 | Na opakowaniu bezpośrednim informacja o rodzaju filtra (elektrostatyczny/mechaniczny) | Tak
3.16 | Wyrób medyczny wolny od lateksu | Tak
3.17 | Wyrób medyczny wolny od ftalanów | Tak
3.18 | Wyrób medyczny jednorazowy | Tak
3.19 | Wyrób medyczny jałowy | Tak
4.0 | Filtr do obwodu oddechowego - antybakteryjny i antywirusowy z HME |  |  | szt. | 6600
4.1 | Filtr do obwodów oddechowych - złącza 22M/15F oraz 22F/15M | Tak
4.2 | Filtr uniwersalny: TV od 300 do 1500 ml (dopuszcza się szerszy zakres - od mniej jak 300 oraz jednocześnie do 1500 lub więcej ml) | Tak
4.3 | Filtr mechaniczny, hydrofobowy | Tak
4.4 | Filtr z funkcją wymiennika ciepła i wilgoci | Tak
4.5 | Rodzaj wymiennika: celulozowy | Tak
4.6 | Obudowa filtra przezroczysta | Tak
4.7 | Filtr posiada port do kapno zabezpieczony zakrętką/zatyczką | Tak
4.8 | Skuteczność filtracji bakteryjnej oraz wirusowej: minimum 99,9999% (w tym filtracja przeciwko HCV, HIV, prątkom gruźlicy) | Tak
4.9 | Skuteczność filtracji NaCl (zgodnie z normą ISO 23328-1): minimum 99%. Wykonawca na każde żądanie dostarczy Zamawiającemu protokół badania/kartę techniczną potwierdzającą spełnienie wymogu w oparciu o badanie według normy. | Tak. Wpisać skuteczność filtracji
4.10 | Wydajność nawilżania: minimum 34 mg H2O/l przy TV 500 ml | Tak. Wpisać
4.11 | Objętość martwa: maksymalnie 100 ml | Tak
4.12 | Waga filtra: maksymalnie 50 g | Tak
4.13 | Opakowanie bezpośrednie: folia-papier lub sztywny blister, 1 szt./op. | Tak
4.14 | Na opakowaniu bezpośrednim informacja o zakresie TV | Tak
4.15 | Na opakowaniu bezpośrednim informacja o rodzaju filtra (elektrostatyczny/mechaniczny) | Tak
4.16 | Wyrób medyczny wolny od lateksu | Tak
4.17 | Wyrób medyczny wolny od ftalanów | Tak
4.18 | Wyrób medyczny jednorazowy | Tak
4.19 | Wyrób medyczny jałowy | Tak
4.20 | Filtr wyraźnie się różni cechami zewnętrznymi od filtra z pozycji 5 - możliwe natychmiastowe stwierdzenie przy minimalnym ryzyku pomyłki, że są to różne filtry. Cechą taką może być np. kształt (jeden filtr - kształt warstwy filtrującej walcowaty, drugi filtr - kształt zbliżony do prostopadłościanu) lub kolor obudowy warstwy filtrującej | Tak
5.0 | Filtr do obwodu oddechowego - antybakteryjny i antywirusowy bez HME |  |  | szt. | 600
5.1 | Filtr do obwodów oddechowych - złącza 22M/15F oraz 22F | Tak
5.2 | Filtr uniwersalny: TV od 150 do 1500 ml (dopuszcza się szerszy zakres - od mniej jak 150 oraz jednocześnie do 1500 lub więcej ml) | Tak
5.3 | Filtr mechaniczny, hydrofobowy | Tak
5.4 | Filtr bez funkcji wymiennika ciepła i wilgoci | Tak
5.5 | Obudowa filtra przezroczysta | Tak
5.6 | Skuteczność filtracji bakteryjnej oraz wirusowej: minimum 99,9999% (w tym filtracja przeciwko HCV, HIV, prątkom gruźlicy) | Tak
5.7 | Opór przepływu 0.5 cm H2O przy 15l/min, 1.2 cm H2O przy 15 l/min | Tak
5.8 | Objętość martwa: maksymalnie 100 ml | Tak
5.9 | Waga filtra: maksymalnie 20 g | Tak
5.10 | Opakowanie bezpośrednie: folia-papier lub sztywny blister, 1 szt./op. | Tak
5.11 | Na opakowaniu bezpośrednim informacja o zakresie TV | Tak
5.12 | Na opakowaniu bezpośrednim informacja o rodzaju filtra (elektrostatyczny/mechaniczny) | Tak
5.13 | Wyrób medyczny wolny od lateksu | Tak
5.14 | Wyrób medyczny wolny od ftalanów | Tak
5.15 | Wyrób medyczny jednorazowy | Tak
5.16 | Wyrób medyczny jałowy | Tak

## Pakiet Nr 17
Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym
| Pakiet nr: | 17
| Tytuł/nazwa pakietu: | Wymiennik ciepła i wilgoci do rurek tracheostomijnych
| Okres/Termin obowiązywania: | 24 miesiące
| Ilość pozycji w pakiecie: | 1
| Uwagi dodatkowe (np. mini-bank, użyczenie): | brak
| Kryteria: | TD+TRR
| CPV: | 33140000-3 Materiały medyczne, 33157000-5 Urządzenia do terapii gazowej i oddechowej, 33171000-9 Przyrządy do anestezji i resuscytacji
Suma:
L.p. | Nazwa i opis produktu | Wymóg do spełnienia/ /Punktacja | należy oświadczyć czy spełnia się warunek wpisując Tak / Nie i podać wartość tam gdzie wymagane | J.m. | Szacunkowa ilość | Cena jednostkowa netto | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto | Producent | Nazwa własna | Numer katalogowy | Numer UDI-DI
A | B | B1 | B2 | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I1 | I2 | I3 | I4
1.0 | Wymiennik ciepła i wilgoci (HME) do rurek tracheostomijnych (nosek) |  |  | szt. | 5500
1.1 | Wymiennik ciepła i wilgoci (HME) do rurek tracheostomijnych | Tak
1.2 | Złącze do rurki - zgodne z ISO 15F | Tak
1.3 | Wymiennik z portem do podawania tlenu | Tak
1.4 | Wymiennik z portem do odsysania zamknięty zatyczką | Tak
1.5 | Port do odsysania zabezpieczony zatyczką | Tak
1.6 | Wymiennik celulozowy | Tak
1.7 | Przezroczysta obudowa wymiennika | Tak
1.8 | Wydajność nawilżania minimum 28 mg H2O/l przy TV 500 ml | Tak. Wpisać
1.9 | Waga: 8.5 g lub mniej | Tak
1.10 | Wyrób medyczny wolny od lateksu | Tak
1.11 | Wyrób medyczny wolny od ftalanów | Tak
1.12 | Wyrób medyczny jednorazowy | Tak
1.13 | Wyrób medyczny jałowy | Tak

## Pakiet Nr 18
Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym
| Pakiet nr: | 18
| Tytuł/nazwa pakietu: | Strzykawka do podawania żywienia
| Okres/Termin obowiązywania: | 24 miesiące
| Ilość pozycji w pakiecie: | 2
| Uwagi dodatkowe (np. mini-bank, użyczenie): | brak
| Kryteria: | TD+TRR
| CPV: | 33140000-3 Materiały medyczne, 33141310-6 Strzykawki
Suma:
L.p. | Nazwa i opis produktu | Wymóg do spełnienia/ /Punktacja | należy oświadczyć czy spełnia się warunek wpisując Tak / Nie i podać wartość tam gdzie wymagane | J.m. | Szacunkowa ilość | Cena jednostkowa netto | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto | Producent | Nazwa własna | Numer katalogowy | Numer UDI-DI
A | B | B1 | B2 | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I1 | I2 | I3 | I4
1.0 | Strzykawka typu EnFit do podawania żywienia |  |  | szt. | 1000
1.1 | Strzykawka trzyczęściowa | Tak
1.2 | przeźroczysty cylinder | Tak
1.3 | na cylindrze trwała, nieścieralna podziałka | Tak
1.4 | z zabezpieczeniem przed przypadkowym wysunięciem tłoka | Tak
1.5 | szczelny gumowy uszczelniacz tłoka zapewniający płynny ruch | Tak
1.6 | niepirogenna | Tak
1.7 | nietoksyczna | Tak
1.8 | sterylna | Tak
1.9 | pojemność 10 ml | Tak
1.10 | końcówka: umożliwiająca bezproblemowe i szczelne podawanie żywienia przez złącze typu EnFit. | Tak
2.0 | Strzykawka typu EnFit do podawania żywienia |  |  | szt. | 33000
2.1 | Strzykawka trzyczęściowa | Tak
2.2 | przeźroczysty cylinder | Tak
2.3 | na cylindrze trwała, nieścieralna podziałka | Tak
2.4 | z zabezpieczeniem przed przypadkowym wysunięciem tłoka | Tak
2.5 | szczelny gumowy uszczelniacz tłoka zapewniający płynny ruch | Tak
2.6 | niepirogenna | Tak
2.7 | nietoksyczna | Tak
2.8 | sterylna | Tak
2.9 | pojemność minimum 50 ml | Tak. Wpisać pojemność
2.10 | końcówka: umożliwiająca bezproblemowe i szczelne podawanie żywienia przez złącze typu EnFit. | Tak

## Pakiet Nr 19
Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym
| Pakiet nr: | 19
| Tytuł/nazwa pakietu: | Opatrunki specjalistyczne - utrzymujące wilgotne środowisko
| Okres/Termin obowiązywania: | 24 miesiące
| Ilość pozycji w pakiecie: | 1
| Uwagi dodatkowe (np. mini-bank, użyczenie): | brak
| Kryteria: | TD+TRR
| CPV: | 33140000-3 Materiały medyczne, 33141110-4 Opatrunki
Suma:
L.p. | Nazwa i opis produktu | Wymóg do spełnienia/ /Punktacja | należy oświadczyć czy spełnia się warunek wpisując Tak / Nie i podać wartość tam gdzie wymagane | J.m. | Szacunkowa ilość | Cena jednostkowa netto | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto | Producent | Nazwa własna | Numer katalogowy | Numer UDI-DI
A | B | B1 | B2 | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I1 | I2 | I3 | I4
1.0 | Opatrunek do ran ze średnim wysiękiem - kość krzyżowa |  |  | szt. | 10
1.1 | Opatrunek hydrokoloidowy lub hydrokomórkowy | tak
1.2 | opatrunek od zewnątrz posiada warstwę ochronną - przepuszczalną dla gazów, nieprzepuszczalną dla cieczy i drobnoustrojów | tak
1.3 | opatrunek utrzymujący wilgotne środowisko | tak
1.4 | opatrunek wiążący wydzielinę z rany | tak
1.5 | Zastosowanie (zgodne z pkt. 1.5.1-1.5.4): | tak
1.5.1 | opatrunek może być stosowany na rany niezakażone, z wysiękiem, w każdej z faz gojenia | tak
1.5.2 | opatrunek do ran z umiarkowanym lub większym wysiękiem (tzn. Zamawiający wymaga, aby opatrunek był przeznaczony przynajmniej do ran z małym oraz średnim wysiękiem, dopuszcza także, aby mógł być zastosowany do ran z małym, średnim oraz dużym wysiękiem) | tak
1.5.3 | opatrunek dedykowany do zaopatrywania ran przy kości krzyżowej | tak
1.5.4 | Opatrunek może pozostawać na ranie 7 dni. | tak
1.6 | Wyrób medyczny jałowy | tak
1.7 | Opatrunki pakowane pojedynczo (1 szt./op. bezpośrednie) | tak
1.8 | Opakowanie zbiorcze: maksymalnie 10 szt./op. | wpisać wielkość opakowania
1.9 | Opatrunki zawierają instrukcję obsługi w języku polskim w każdym opakowaniu zbiorczym | tak
1.10 | Orientacyjny rozmiar: 12 cm x 18 cm (+/- 2 cm) | tak

## Pakiet Nr 20
Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym
| Pakiet nr: | 20
| Tytuł/nazwa pakietu: | Akcesoria jednorazowe do respiratorów Hamilton
| Okres/Termin obowiązywania: | 24 miesiące
| Ilość pozycji w pakiecie: | 3
| Uwagi dodatkowe (np. mini-bank, użyczenie): | brak
| Kryteria: | TD+TRR
| CPV: | 33140000-3 Materiały medyczne, 33157000-5 Urządzenia do terapii gazowej i oddechowej, 33171000-9 Przyrządy do anestezji i resuscytacji
Suma:
L.p. | Nazwa i opis produktu | Wymóg do spełnienia/ /Punktacja | należy oświadczyć czy spełnia się warunek wpisując Tak / Nie i podać wartość tam gdzie wymagane | J.m. | Szacunkowa ilość | Cena jednostkowa netto | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto | Producent | Nazwa własna | Numer katalogowy | Numer UDI-DI
A | B | B1 | B2 | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I1 | I2 | I3 | I4
1.0 | Układ rur do respiratora Hamilton |  |  | szt. | 120
1.1 | Układ rur do respiratora Hamilton C-6 i T-1 - w pełni kompatybilne. | Tak
1.2 | Układ w zestawie z czujnikiem przepływu i zastawką oddechową - w jednym opakowaniu (zamawiający nie dopuszcza zaoferowania poszczególnych elementów i wyceny jako zestaw) | Tak
2.0 | Układ rur do respiratora Hamilton |  |  | szt. | 100
2.1 | Układ rur do respiratora Hamilton C-6 i T-1 - w pełni kompatybilne. | Tak
2.2 | Układ w zestawie z czujnikiem przepływu - w jednym opakowaniu (zamawiający nie dopuszcza zaoferowania poszczególnych elementów i wyceny jako zestaw) | Tak
3.0 | Układ rur do nawilżacza Hamilton-H900 |  |  | szt. | 60
3.1 | Układ rur do nawilżacza Hamilton-H900 - w pełni kompatybilny z nawilżaczem | Tak
4.0 | Z uwagi na zachowanie gwarancji: Oświadczamy, że zaoferowane wyroby medyczne są kompatybilne z posiadanym przez Zamawiającego sprzętem (p. punkt 1.1 oraz 3.1) i ich stosowanie nie narusza warunków gwarancji Na potwierdzenie w każdym czasie na wezwanie Zamawiającego, jako Wykonawca przedstawimy dokumenty potwierdzające wymóg od: - producenta sprzętu - lub dostawcy sprzętu - lub autoryzowanego serwisu sprzętu lub oświadczamy, że oferujemy oryginalny zestaw (oryginalne elementy) wskazany w instrukcji aparatu. | Tak

## Pakiet Nr 21
Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym
| Pakiet nr: | 21
| Tytuł/nazwa pakietu: | Kaniule donosowe i akcesoria do HiFlow
| Okres/Termin obowiązywania: | 24 miesiące
| Ilość pozycji w pakiecie: | 3
| Uwagi dodatkowe (np. mini-bank, użyczenie): | brak
| Kryteria: | TD+TRR
| CPV: | 33140000-3 Materiały medyczne, 33157000-5 Urządzenia do terapii gazowej i oddechowej, 33141620-2 Zestawy medyczne
Suma:
L.p. | Nazwa i opis produktu | Wymóg do spełnienia/ /Punktacja | należy oświadczyć czy spełnia się warunek wpisując Tak / Nie i podać wartość tam gdzie wymagane | J.m. | Szacunkowa ilość | Cena jednostkowa netto | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto | Producent | Nazwa własna | Numer katalogowy | Numer UDI-DI
A | B | B1 | B2 | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I1 | I2 | I3 | I4
1.0 | Kaniula donosowa kompatybilna z układem rur do respiratora Hamilton oraz do aparatu Airvo2, do prowadzenia terapii High Flow, rozmiary M i L do swobodnego wyboru przez Zamawiającego w czasie trwania umowy | tak - całość wg. opisu |  | szt. | 60
2.0 | Maski donosowe + łączniki - kompatybilne z układem rur do respiratora Hamilton oraz do aparatu Airvo2, do prowadzenia terapii High Flow, rozmiary M i L do swobodnego wyboru przez Zamawiającego w czasie trwania umowy | tak - całość wg. opisu |  | szt. | 60
3.0 | Łączniki bezpośrednie do tracheostomii - kompatybilne do respiratora Hamilton oraz do aparatu Airvo2, do prowadzenia terapii High Flow | tak - całość wg. opisu |  | szt. | 40

## Pakiet Nr 22
Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym
| Pakiet nr: | 22
| Tytuł/nazwa pakietu: | Opatrunki alginianowe
| Okres/Termin obowiązywania: | 24 miesiące
| Ilość pozycji w pakiecie: | 2
| Uwagi dodatkowe (np. mini-bank, użyczenie): | brak
| Kryteria: | TD+TRR
| CPV: | 33140000-3 Materiały medyczne, 33141110-4 Opatrunki
Suma:
L.p. | Nazwa i opis produktu | Wymóg do spełnienia/ /Punktacja | należy oświadczyć czy spełnia się warunek wpisując Tak / Nie i podać wartość tam gdzie wymagane | J.m. | Szacunkowa ilość | Cena jednostkowa netto | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto | Producent | Nazwa własna | Numer katalogowy | Numer UDI-DI
A | B | B1 | B2 | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I1 | I2 | I3 | I4
1.0 | Opatrunek uniwersalny na odleżyny |  |  | szt. | 500
1.1 | Opatrunek alginianowy | tak
1.2 | Opatrunek miękki, przypominający włókninę | tak
1.3 | Opatrunek ze srebrem | tak
1.4 | Opatrunek nieprzylepny (tj. bez dodatkowych warstw-powierzchni lepnych-mocujących na obwodzie) | tak
1.5 | Opatrunek może być stosowany jako opatrunek pierwotny | tak
1.6 | Opatrunek nieprzywierający do rany | tak
1.7 | Opatrunek nie wymagający aktywacji przed zastosowaniem | tak
1.8 | Opatrunek możliwy do przycinania bez utraty właściwości | tak
1.9 | Opatrunek wykazujący działanie hemostatyczne | tak
1.10 | Może być stosowany przez minimum 2 dni | tak
1.11 | Rozmiar: 10 cm x 10 cm | tak
1.12 | Opakowanie bezpośrednie: 1 szt./op. | tak
1.13 | Opakowanie zbiorcze: maksymalnie 10 szt./op. | Tak. Określić wielkość op.
1.14 | Wyrób medyczny jednorazowy | tak
1.15 | Wyrób medyczny jałowy | tak
2.0 | Opatrunek uniwersalny na odleżyny |  |  | szt. | 500
2.1 | Opatrunek alginianowy | tak
2.2 | Opatrunek miękki, przypominający włókninę | tak
2.3 | Opatrunek ze srebrem | tak
2.4 | Opatrunek nieprzylepny (tj. bez dodatkowych warstw-powierzchni lepnych-mocujących na obwodzie) | tak
2.5 | Opatrunek może być stosowany jako opatrunek pierwotny | tak
2.6 | Opatrunek nieprzywierający do rany | tak
2.7 | Opatrunek nie wymagający aktywacji przed zastosowaniem | tak
2.8 | Opatrunek możliwy do przycinania bez utraty właściwości | tak
2.9 | Opatrunek wykazujący działanie hemostatyczne | tak
2.10 | Może być stosowany przez minimum 2 dni | tak
2.11 | Rozmiar: 15 cm x 15 cm | tak
2.12 | Opakowanie bezpośrednie: 1 szt./op. | tak
2.13 | Opakowanie zbiorcze: maksymalnie 10 szt./op. | Tak. Określić wielkość op.
2.14 | Wyrób medyczny jednorazowy | tak
2.15 | Wyrób medyczny jałowy | tak

## Pakiet Nr 23
Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym
| Pakiet nr: | 23
| Tytuł/nazwa pakietu: | Opatrunki alginianowe
| Okres/Termin obowiązywania: | 24 miesiące
| Ilość pozycji w pakiecie: | 1
| Uwagi dodatkowe (np. mini-bank, użyczenie): | brak
| Kryteria: | TD+TRR
| CPV: | 33140000-3 Materiały medyczne, 33141110-4 Opatrunki
Suma:
L.p. | Nazwa i opis produktu | Wymóg do spełnienia/ /Punktacja | należy oświadczyć czy spełnia się warunek wpisując Tak / Nie i podać wartość tam gdzie wymagane | J.m. | Szacunkowa ilość | Cena jednostkowa netto | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto | Producent | Nazwa własna | Numer katalogowy | Numer UDI-DI
A | B | B1 | B2 | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I1 | I2 | I3 | I4
1.0 | Opatrunek uniwersalny na odleżyny w formie taśmy |  |  | szt. | 250
1.1 | Opatrunek alginianowy | tak
1.2 | Opatrunek miękki, przypominający włókninę | tak
1.3 | Opatrunek ze srebrem | tak
1.4 | Opatrunek nieprzylepny (tj. bez dodatkowych warstw-powierzchni lepnych-mocujących na obwodzie) | tak
1.5 | Opatrunek może być stosowany jako opatrunek pierwotny | tak
1.6 | Opatrunek nieprzywierający do rany | tak
1.7 | Opatrunek nie wymagający aktywacji przed zastosowaniem | tak
1.8 | Opatrunek możliwy do przycinania bez utraty właściwości | tak
1.9 | Opatrunek wykazujący działanie hemostatyczne | tak
1.10 | Może być stosowany przez minimum 2 dni | tak
1.11 | Rozmiar: 3 cm x 44 cm | tak
1.12 | Opakowanie bezpośrednie: 1 szt./op. | tak
1.13 | Opakowanie zbiorcze: maksymalnie 10 szt./op. | Tak. Określić wielkość op.
1.14 | Wyrób medyczny jednorazowy | tak
1.15 | Wyrób medyczny jałowy | tak

## Pakiet Nr 24
Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym
| Pakiet nr: | 24
| Tytuł/nazwa pakietu: | Rurki tracheostomijne z mankietem
| Okres/Termin obowiązywania: | 24 miesiące
| Ilość pozycji w pakiecie: | 1
| Uwagi dodatkowe (np. mini-bank, użyczenie): | brak
| Kryteria: | TD+TRR
| CPV: | 33140000-3 Materiały medyczne, 33157000-5 Urządzenia do terapii gazowej i oddechowej, 33171000-9 Przyrządy do anestezji i resuscytacji
Suma:
L.p. | Nazwa i opis produktu | Wymóg do spełnienia/ /Punktacja | należy oświadczyć czy spełnia się warunek wpisując Tak / Nie i podać wartość tam gdzie wymagane | J.m. | Szacunkowa ilość | Cena jednostkowa netto | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto | Producent | Nazwa własna | Numer katalogowy | Numer UDI-DI
A | B | B1 | B2 | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I1 | I2 | I3 | I4
1.0 | Rurka tracheostomijna z mankietem niskociśnieniowym |  |  | szt. | 250
1.1 | Rurka tracheostomijna | Tak
1.2 | Rurka z mankietem niskociśnieniowym | Tak
1.3 | Rurka z prowadnicą | Tak
1.4 | Rurka z szyldem | Tak
1.5 | Skrzydełka szyldu miękkie i gładkie (atraumatyczne) | Tak
1.6 | Szyld przezroczysty | Tak
1.7 | Rurka silikonowana | Tak
1.8 | Linia RTG na całej długości rurki | Tak
1.9 | Atraumatyczne krawędzie rurki | Tak
1.10 | Rurka przezroczysta | Tak
1.11 | Rurka z balonikiem kontrolnym ułatwiającym ocenę wypełnienia mankietu | Tak
1.12 | Średnice wewnętrzne: od 5.0 do 10.0 co 0.5 (dopuszcza się zaoferowanie większej ilości rozmiarów) do swobodnego wyboru przez Zamawiającego w czasie trwania umowy | Tak
1.13 | Oznaczenie rozmiaru na łączniku 15 mm lub na szyldzie | Tak
1.14 | Oznaczenie rozmiaru na baloniku kontrolnym | Tak
1.15 | Tasiemki (troczki) osobno w jednym jałowym opakowaniu z rurką (tj. nie dopuszcza się rurek z założonymi pierwotnie troczkami) | Tak
1.16 | Opakowanie bezpośrednie: sztywny blister, 1 szt./op. | Tak
1.17 | Wyrób medyczny wolny od lateksu | Tak
1.18 | Wyrób medyczny jałowy | Tak
1.19 | Wyrób medyczny jednorazowy | Tak

## Pakiet Nr 25
Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym
| Pakiet nr: | 25
| Tytuł/nazwa pakietu: | Rurki tracheostomijne z odsysaniem
| Okres/Termin obowiązywania: | 24 miesiące
| Ilość pozycji w pakiecie: | 1
| Uwagi dodatkowe (np. mini-bank, użyczenie): | brak
| Kryteria: | TD+TRR
| CPV: | 33140000-3 Materiały medyczne, 33157000-5 Urządzenia do terapii gazowej i oddechowej, 33171000-9 Przyrządy do anestezji i resuscytacji
Suma:
L.p. | Nazwa i opis produktu | Wymóg do spełnienia/ /Punktacja | należy oświadczyć czy spełnia się warunek wpisując Tak / Nie i podać wartość tam gdzie wymagane | J.m. | Szacunkowa ilość | Cena jednostkowa netto | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto | Producent | Nazwa własna | Numer katalogowy | Numer UDI-DI
A | B | B1 | B2 | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I1 | I2 | I3 | I4
1.0 | Rurka tracheostomijna z odsysaniem znad mankietu |  |  | szt. | 300
1.1 | Rurka tracheostomijna | Tak
1.2 | Rurka z mankietem niskociśnieniowym | Tak
1.3 | Rurka z możliwością odsysania wydzieliny znad mankietu | Tak
1.4 | Rurka z prowadnicą | Tak
1.5 | Prowadnica z otworem na prowadnicę Seldingera - do założenia lub wymiany rurki | Tak
1.6 | Rurka z szyldem | Tak
1.7 | Skrzydełka szyldu miękkie i gładkie (atraumatyczne) | Tak
1.8 | Szyld przezroczysty | Tak
1.9 | Szyld ruchomy lub nieruchomy | wpisać
1.10 | Rurka silikonowana | Tak
1.11 | Linia RTG na całej długości rurki | Tak
1.12 | Atraumatyczne krawędzie rurki | Tak
1.13 | Rurka przezroczysta | Tak
1.14 | Rurka z balonikiem kontrolnym ułatwiającym ocenę wypełnienia mankietu | Tak
1.15 | Średnice wewnętrzne: 6.0, 7.0, 7.5, 8.0, 8.5, 9.0, 10,0 (dopuszcza się zaoferowanie większej ilości rozmiarów) do swobodnego wyboru przez Zamawiającego w czasie trwania umowy | Tak
1.16 | Końcówka cewnika do odsysania - z zatyczką/nasadką | Tak
1.17 | Oznaczenie rozmiaru na łączniku 15 mm lub na szyldzie | Tak
1.18 | Oznaczenie rozmiaru na baloniku kontrolnym | Tak
1.19 | Tasiemki (troczki) osobno w jednym jałowym opakowaniu z rurką (tj. nie dopuszcza się rurek z założonymi pierwotnie troczkami) | Tak
1.20 | Opakowanie bezpośrednie: sztywny blister, 1 szt./op. | Tak
1.21 | Wyrób medyczny wolny od lateksu | Tak
1.22 | Wyrób medyczny jałowy | Tak
1.23 | Wyrób medyczny jednorazowy | Tak

## Pakiet Nr 26
Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym
| Pakiet nr: | 26
| Tytuł/nazwa pakietu: | Rurki tracheostomijne z podwójnym mankietem
| Okres/Termin obowiązywania: | 24 miesiące
| Ilość pozycji w pakiecie: | 1
| Uwagi dodatkowe (np. mini-bank, użyczenie): | brak
| Kryteria: | TD+TRR
| CPV: | 33140000-3 Materiały medyczne, 33157000-5 Urządzenia do terapii gazowej i oddechowej, 33171000-9 Przyrządy do anestezji i resuscytacji
Suma:
L.p. | Nazwa i opis produktu | Wymóg do spełnienia/ /Punktacja | należy oświadczyć czy spełnia się warunek wpisując Tak / Nie i podać wartość tam gdzie wymagane | J.m. | Szacunkowa ilość | Cena jednostkowa netto | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto | Producent | Nazwa własna | Numer katalogowy | Numer UDI-DI
A | B | B1 | B2 | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I1 | I2 | I3 | I4
1.0 | Rurka tracheostomijna z podwójnym mankietem |  |  | szt. | 5
1.1 | Rurka tracheostomijna | Tak
1.2 | Rurka z dwoma mankietami niskociśnieniowymi | Tak
1.3 | Rurka z termoplastycznego materiału | Tak
1.4 | Rurka z prowadnicą | Tak
1.5 | Rurka z szyldem | Tak
1.6 | Skrzydełka szyldu miękkie i gładkie (atraumatyczne) | Tak
1.7 | Szyld przezroczysty | Tak
1.8 | Rurka silikonowana | Tak
1.9 | Linia RTG na całej długości rurki | Tak
1.10 | Atraumatyczne krawędzie rurki | Tak
1.11 | Rurka przezroczysta | Tak
1.12 | Rurka z balonikami kontrolnymi (dla każdego mankietu osobny balonik) ułatwiającymi ocenę wypełnienia mankietu | Tak
1.13 | Średnice wewnętrzne: 7.0, 7.5, 8.0, 9.0, 10.0 (dopuszcza się zaoferowanie większej ilości rozmiarów) do swobodnego wyboru przez Zamawiającego w czasie trwania umowy | Tak
1.14 | Oznaczenie rozmiaru na łączniku 15 mm lub na szyldzie | Tak
1.15 | Oznaczenie rozmiaru na baloniku kontrolnym | Tak
1.16 | Tasiemki (troczki) osobno w jednym jałowym opakowaniu z rurką (tj. nie dopuszcza się rurek z założonymi pierwotnie troczkami) | Tak
1.17 | Opakowanie bezpośrednie: sztywny blister, 1 szt./op. | Tak
1.18 | Wyrób medyczny wolny od lateksu | Tak
1.19 | Wyrób medyczny jałowy | Tak
1.20 | Wyrób medyczny jednorazowy | Tak

## Pakiet Nr 27
Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym
| Pakiet nr: | 27
| Tytuł/nazwa pakietu: | Rurki tracheostomijne z kaniulą wielokrotnego użytku
| Okres/Termin obowiązywania: | 24 miesiące
| Ilość pozycji w pakiecie: | 3
| Uwagi dodatkowe (np. mini-bank, użyczenie): | brak
| Kryteria: | TD+TRR
| CPV: | 33140000-3 Materiały medyczne, 33157000-5 Urządzenia do terapii gazowej i oddechowej, 33171000-9 Przyrządy do anestezji i resuscytacji
Suma:
L.p. | Nazwa i opis produktu | Wymóg do spełnienia/ /Punktacja | należy oświadczyć czy spełnia się warunek wpisując Tak / Nie i podać wartość tam gdzie wymagane | J.m. | Szacunkowa ilość | Cena jednostkowa netto | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto | Producent | Nazwa własna | Numer katalogowy | Numer UDI-DI
A | B | B1 | B2 | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I1 | I2 | I3 | I4
1.0 | Rurka tracheostomijna z kaniulą wielokrotnego użytku bez mankietu |  |  | szt. | 110
1.1 | Rurka tracheostomijna w zestawie z kaniulą (rurką) wewnętrzną, prowadnicą, troczkiem lub troczkami do mocowania | Tak
1.2 | Rurka bez mankietu | Tak
1.3 | Rurka przeznaczona dla pacjentów oddychających samodzielnie | Tak
1.4 | Rurka bez otworu foniatrycznego | Tak
1.5 | Rurka z szyldem | Tak
1.6 | Skrzydełka szyldu miękkie i gładkie (atraumatyczne) | Tak
1.7 | Rurka silikonowana | Tak
1.8 | Linia RTG na całej długości rurki lub rurka widoczna w RTG w inny sposób | Tak
1.9 | Atraumatyczne krawędzie rurki | Tak
1.10 | Rozmiary: 5.0, 6.0, 7.0, 8.0, 9.0, 10.0 (dopuszcza się zaoferowanie większej ilości rozmiarów) do swobodnego wyboru przez Zamawiającego w czasie trwania umowy | Tak
1.11 | Oznaczenie rozmiaru na łączniku 15 mm lub na szyldzie | Tak
1.12 | Kaniula wewnętrzna - możliwa do wyjęcia i czyszczenia | Tak
1.13 | Kaniula z niższym (krótszym, mniej wystającym) wyjściem (otwarta) | Tak
1.14 | Kaniula wkładana i mocowana w miejsce łącznika 15 mm | Tak
1.15 | Kaniula przezroczysta | Tak
1.16 | Tasiemki (troczki) osobno w jednym jałowym opakowaniu z rurką (tj. nie dopuszcza się rurek z założonymi pierwotnie troczkami) | Tak
1.17 | Opakowanie bezpośrednie: 1 szt./op. | Tak
1.18 | Wyrób medyczny wolny od lateksu | Tak
1.19 | Wyrób medyczny jałowy | Tak
1.20 | Wyrób medyczny jednorazowy | Tak
2.0 | Rurka tracheostomijna z kaniulą wielokrotnego użytku bez mankietu |  |  | szt. | 70
2.1 | Rurka tracheostomijna w zestawie z kaniulą (rurką) wewnętrzną z otworem foniatrycznym, kaniulą (rurką) wewnętrzną bez otworu foniatrycznego, prowadnicą, troczkiem lub troczkami do mocowania, koreczkiem zamykającym | Tak
2.2 | Rurka bez mankietu | Tak
2.3 | Rurka przeznaczona dla pacjentów oddychających samodzielnie | Tak
2.4 | Rurka z otworem/otworami foniatrycznymi | Tak
2.5 | Rurka z szyldem | Tak
2.6 | Skrzydełka szyldu miękkie i gładkie (atraumatyczne) | Tak
2.7 | Rurka silikonowana | Tak
2.8 | Linia RTG na całej długości rurki lub rurka widoczna w RTG w inny sposób | Tak
2.9 | Atraumatyczne krawędzie rurki | Tak
2.10 | Rozmiary: 5.0, 6.0, 7.0, 8.0, 9.0, 10.0 (dopuszcza się zaoferowanie większej ilości rozmiarów) do swobodnego wyboru przez Zamawiającego w czasie trwania umowy | Tak
2.11 | Oznaczenie rozmiaru na łączniku 15 mm lub na szyldzie | Tak
2.12 | Kaniula wewnętrzna bez otworu foniatrycznego | Tak
2.13 | Kaniula wewnętrzna - możliwa do wyjęcia i czyszczenia | Tak
2.14 | Kaniula z niższym (krótszym, mniej wystającym) wyjściem (otwarta) | Tak
2.15 | Kaniula wkładana i mocowana w miejsce łącznika 15 mm | Tak
2.16 | Kaniula przezroczysta | Tak
2.17 | Kaniula wewnętrzna z otworem foniatrycznym - jeden duży otwór | Tak
2.18 | Kaniula wewnętrzna - możliwa do wyjęcia i czyszczenia | Tak
2.19 | Kaniula wkładana i mocowana w miejsce łącznika 15 mm | Tak
2.20 | Kaniula przezroczysta | Tak
2.21 | Tasiemki (troczki) osobno w jednym jałowym opakowaniu z rurką (tj. nie dopuszcza się rurek z założonymi pierwotnie troczkami) | Tak
2.22 | Opakowanie bezpośrednie: 1 szt./op. | Tak
2.23 | Wyrób medyczny wolny od lateksu | Tak
2.24 | Wyrób medyczny jałowy | Tak
2.25 | Wyrób medyczny jednorazowy | Tak
3.0 | Rurka tracheostomijna z kaniulą wielokrotnego użytku bez mankietu |  |  | szt. | 15
3.1 | Rurka tracheostomijna w zestawie z kaniulą (rurką) wewnętrzną z otworem foniatrycznym, kaniulą (rurką) wewnętrzną bez otworu foniatrycznego, prowadnicą, troczkiem lub troczkami do mocowania, koreczkiem zamykającym | Tak
3.2 | Rurka bez mankietu | Tak
3.3 | Rurka przeznaczona dla pacjentów oddychających samodzielnie | Tak
3.4 | Rurka z otworem/otworami foniatrycznymi | Tak
3.5 | Rurka z szyldem | Tak
3.6 | Skrzydełka szyldu miękkie i gładkie (atraumatyczne) | Tak
3.7 | Rurka silikonowana | Tak
3.8 | Linia RTG na całej długości rurki lub rurka widoczna w RTG w inny sposób | Tak
3.9 | Atraumatyczne krawędzie rurki | Tak
3.10 | Rozmiary: 5.0, 6.0, 7.0, 8.0, 9.0, 10.0 (dopuszcza się zaoferowanie większej ilości rozmiarów) do swobodnego wyboru przez Zamawiającego w czasie trwania umowy | Tak
3.11 | Oznaczenie rozmiaru na łączniku 15 mm lub na szyldzie | Tak
3.12 | Kaniula wewnętrzna bez otworu foniatrycznego | Tak
3.13 | Kaniula wewnętrzna - możliwa do wyjęcia i czyszczenia | Tak
3.14 | Kaniula z niższym (krótszym, mniej wystającym) wyjściem (otwarta) | Tak
3.15 | Kaniula wkładana i mocowana w miejsce łącznika 15 mm | Tak
3.16 | Kaniula przezroczysta | Tak
3.17 | Kaniula wewnętrzna z kilkoma otworami foniatrycznymi | Tak
3.18 | Kaniula wewnętrzna - możliwa do wyjęcia i czyszczenia | Tak
3.19 | Kaniula wkładana i mocowana w miejsce łącznika 15 mm | Tak
3.20 | Kaniula przezroczysta | Tak
3.21 | Tasiemki (troczki) osobno w jednym jałowym opakowaniu z rurką (tj. nie dopuszcza się rurek z założonymi pierwotnie troczkami) | Tak
3.22 | Opakowanie bezpośrednie: 1 szt./op. | Tak
3.23 | Wyrób medyczny wolny od lateksu | Tak
3.24 | Wyrób medyczny jałowy | Tak
3.25 | Wyrób medyczny jednorazowy | Tak

## Pakiet Nr 28
Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym
| Pakiet nr: | 28
| Tytuł/nazwa pakietu: | Układ rur do respiratora Medumat Standard2
| Okres/Termin obowiązywania: | 24 miesiące
| Ilość pozycji w pakiecie: | 1
| Uwagi dodatkowe (np. mini-bank, użyczenie): | brak
| Kryteria: | TD+TRR
| CPV: | 33140000-3 Materiały medyczne, 33157000-5 Urządzenia do terapii gazowej i oddechowej, 33141620-2 Zestawy medyczne, 33171000-9 Przyrządy do anestezji i resuscytacji
Suma:
L.p. | Nazwa i opis produktu | Wymóg do spełnienia/ /Punktacja | należy oświadczyć czy spełnia się warunek wpisując Tak / Nie i podać wartość tam gdzie wymagane | J.m. | Szacunkowa ilość | Cena jednostkowa netto | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto | Producent | Nazwa własna | Numer katalogowy | Numer UDI-DI
A | B | B1 | B2 | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I1 | I2 | I3 | I4
1.0 | Układ rur do respiratora Medumat Standard 2 |  |  | szt. | 70
1.1 | Układy rur do respiratora Medumat Standard 2 z zastawką - w pełni kompatybilne | Tak
1.2 | Układ bez czujnika przepływu i bez czujnika CO2 | Tak
1.3 | Długość ok. 2. m | Tak
1.4 | Wyrób medyczny jednorazowy | Tak
1.5 | Powinien mieć możliwość założenia trigerrów do ręcznej inicjacji oddechów | Tak

## Pakiet Nr 29
Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym
| Pakiet nr: | 29
| Tytuł/nazwa pakietu: | Układ rur do respiratora Flight 60
| Okres/Termin obowiązywania: | 24 miesiące
| Ilość pozycji w pakiecie: | 1
| Uwagi dodatkowe (np. mini-bank, użyczenie): | brak
| Kryteria: | TD+TRR
| CPV: | 33140000-3 Materiały medyczne, 33157000-5 Urządzenia do terapii gazowej i oddechowej, 33141620-2 Zestawy medyczne, 33171000-9 Przyrządy do anestezji i resuscytacji
Suma:
L.p. | Nazwa i opis produktu | Wymóg do spełnienia/ /Punktacja | należy oświadczyć czy spełnia się warunek wpisując Tak / Nie i podać wartość tam gdzie wymagane | J.m. | Szacunkowa ilość | Cena jednostkowa netto | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto | Producent | Nazwa własna | Numer katalogowy | Numer UDI-DI
A | B | B1 | B2 | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I1 | I2 | I3 | I4
1.0 | Układ rur do respiratora Flight 60 |  |  | szt. | 80
1.1 | Zestaw rur jednorazowych do respiratora Flight Medical 60 Po stronie podłączanej do respiratora - rura oddechowa oraz panel trzech rurek podłączanych za pomocą szybkozłączki. Rury w pełni kompatybilne z respiratorem. | Tak - całość wg. opisu

## Pakiet Nr 30
Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym
| Pakiet nr: | 30
| Tytuł/nazwa pakietu: | Przyrządy do precyzyjnego podawania płynów infuzyjnych
| Okres/Termin obowiązywania: | 24 miesiące
| Ilość pozycji w pakiecie: | 2
| Uwagi dodatkowe (np. mini-bank, użyczenie): | brak
| Kryteria: | TD+TRR
| CPV: | 33140000-3 Materiały medyczne, 33190000-8 Różne urządzenia i produkty medyczne, 33194000-6 Urządzenia i przyrządy do transfuzji i infuzji
Suma:
L.p. | Nazwa i opis produktu | Wymóg do spełnienia/ /Punktacja | należy oświadczyć czy spełnia się warunek wpisując Tak / Nie i podać wartość tam gdzie wymagane | J.m. | Szacunkowa ilość | Cena jednostkowa netto | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto | Producent | Nazwa własna | Numer katalogowy | Numer UDI-DI
A | B | B1 | B2 | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I1 | I2 | I3 | I4
1.0 | Przyrząd do podawania płynów infuzyjnych z kontrolą objętości |  |  | szt. | 5
1.1 | Przyrząd do infuzji płynów o określonej objętości infuzji (z biuretą) - do podawania ściśle określonych dawek. | Tak
1.2 | Elementy przyrządu: igła biorcza, biureta, komora kroplowa, zaciski rolkowe, dren do leku, port Y | Tak
1.3 | Igła biorcza przyrządu z filtrem odpowietrzającym przeciwbakteryjnym | Tak
1.4 | Igła biorcza zabezpieczona pierwotnie nasadką | Tak
1.5 | Biureta o pojemności 150 - 200 ml | Tak
1.6 | Skala na biurecie - co 1 ml | Tak
1.7 | Biureta z filtrem odpowietrzającym przeciwbakteryjnym | Tak
1.8 | Biureta z automatycznym zaworem zapobiegającym zapowietrzeniu | Tak
1.9 | Biureta z mikrokroplomierzem | Tak
1.10 | Biureta połączona z komorą kroplową | Tak
1.11 | W komorze kroplowej filtr infuzyjny 15 mikrometrów | Tak
1.12 | Zacisk rolkowy przed i za biuretą | Tak
1.13 | Przynajmniej jeden z zacisków rolkowych - z zabezpieczeniem na kolec biorczy przyrządu | Tak
1.14 | Port Y do dodatkowych wstrzyknięć - za biuretą, na drenie | Tak
1.15 | Dren do leku - zakończony złączem zgodnym z luer-lock | Tak
1.16 | Końcówka drenu - zabezpieczona nasadką | Tak
1.17 | Opakowanie bezpośrednie: folia-papier, 1 szt./op. | Tak
1.18 | Wyrób medyczny wolny od lateksu | Tak
1.19 | Wyrób medyczny wolny od ftalanów | Tak
1.20 | Wyrób medyczny jałowy | Tak
1.21 | Wyrób medyczny jednorazowy | Tak
2.0 | Przyrząd do precyzyjnego podawania płynów infuzyjnych |  |  | szt. | 5
2.1 | Przyrząd do infuzji płynów z precyzyjnym regulatorem przepływu | Tak
2.2 | Elementy przyrządu: igła biorcza, komora kroplowa, zacisk, regulator przepływu, dren do leku | Tak
2.3 | Igła biorcza zabezpieczona pierwotnie nasadką | Tak
2.4 | Komora kroplowa z filtrem infuzyjnym 15 mikrometrów | Tak
2.5 | Przy igle biorczej lub komorze kroplowej - filtr odpowietrzający antybakteryjny | Tak
2.6 | Regulator przepływu - umożliwia nastaw w żądanej wartości w ml/h | Tak
2.7 | Dren do leku - zakończony złączem zgodnym z luer-lock | Tak
2.8 | Końcówka drenu - zabezpieczona nasadką | Tak
2.9 | Opakowanie bezpośrednie: folia-papier, 1 szt./op. | Tak
2.10 | Wyrób medyczny wolny od lateksu | Tak
2.11 | Wyrób medyczny wolny od ftalanów | Tak
2.12 | Wyrób medyczny jałowy | Tak
2.13 | Wyrób medyczny jednorazowy | Tak

## Pakiet Nr 31
Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym
| Pakiet nr: | 31
| Tytuł/nazwa pakietu: | Płyny do płukania cewnika moczowego
| Okres/Termin obowiązywania: | 24 miesiące
| Ilość pozycji w pakiecie: | 3
| Uwagi dodatkowe (np. mini-bank, użyczenie): | brak
| Kryteria: | TD+TRR
| CPV: | 33140000-3 Materiały medyczne, 33190000-8 Różne urządzenia i produkty medyczne, 33141240-4 Akcesoria cewnikowe
Suma:
L.p. | Nazwa i opis produktu | Wymóg do spełnienia/ /Punktacja | należy oświadczyć czy spełnia się warunek wpisując Tak / Nie i podać wartość tam gdzie wymagane | J.m. | Szacunkowa ilość | Cena jednostkowa netto | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto | Producent | Nazwa własna | Numer katalogowy | Numer UDI-DI
A | B | B1 | B2 | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I1 | I2 | I3 | I4
1.0 | Płyn do płukania cewnika moczowego |  |  | szt. | 200
1.1 | Płyn do płukania cewnika moczowego - dedykowany do profilaktyki zakażeń układu moczowego | Tak
1.2 | Płyn gotowy do użycia, z końcówką pasującą do zakończenia cewnika moczowego oraz zaciskiem na drenie | Tak
1.3 | Wyrób medyczny jałowy/Zamawiający dopuszcza również zaoferowanie produktu leczniczego o takim samym zastosowaniu, postaci i opakowaniu. | Tak
1.4 | Wyrób medyczny jednorazowy/Zamawiający dopuszcza również zaoferowanie produktu leczniczego o takim samym zastosowaniu, postaci, opakowaniu, składzie i objętości | Tak
1.5 | Zawiera 3,23% kwasu cytrynowego | Tak
1.6 | Objętość: 100 ml | Tak
2.0 | Płyn do płukania cewnika moczowego |  |  | szt. | 200
2.1 | Płyn do płukania cewnika moczowego - dedykowany do profilaktyki zakażeń układu moczowego | Tak
2.2 | Płyn gotowy do użycia, z końcówką pasującą do zakończenia cewnika moczowego oraz zaciskiem na drenie | Tak
2.3 | Wyrób medyczny jałowy/Zamawiający dopuszcza również zaoferowanie produktu leczniczego o takim samym zastosowaniu, postaci i opakowaniu. | Tak
2.4 | Wyrób medyczny jednorazowy/Zamawiający dopuszcza również zaoferowanie produktu leczniczego o takim samym zastosowaniu, postaci, opakowaniu, składzie i objętości | Tak
2.5 | Zawiera 6% kwasu cytrynowego | Tak
2.6 | Objętość: 100 ml | Tak
3.0 | Płyn do płukania cewnika moczowego |  |  | szt. | 300
3.1 | Płyn do płukania cewnika moczowego - dedykowany do profilaktyki zakażeń układu moczowego | Tak
3.2 | Płyn gotowy do użycia, z końcówką pasującą do zakończenia cewnika moczowego oraz zaciskiem na drenie | Tak
3.3 | Wyrób medyczny jałowy/Zamawiający dopuszcza również zaoferowanie produktu leczniczego o takim samym zastosowaniu, postaci i opakowaniu. | Tak
3.4 | Wyrób medyczny jednorazowy/Zamawiający dopuszcza również zaoferowanie produktu leczniczego o takim samym zastosowaniu, postaci, opakowaniu, składzie i objętości | Tak
3.5 | Zawiera 0,02% poliheksanidyny | Tak
3.6 | Objętość: 100 ml | Tak

## Pakiet Nr 32
Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym
| Pakiet nr: | 32
| Tytuł/nazwa pakietu: | Silikon medyczny
| Okres/Termin obowiązywania: | 24 miesiące
| Ilość pozycji w pakiecie: | 1
| Uwagi dodatkowe (np. mini-bank, użyczenie): | brak
| Kryteria: | TD+TRR
| CPV: | 33140000-3 Materiały medyczne, 33157000-5 Urządzenia do terapii gazowej i oddechowej, 33190000-8 Różne urządzenia i produkty medyczne
Suma:
L.p. | Nazwa i opis produktu | Wymóg do spełnienia/ /Punktacja | należy oświadczyć czy spełnia się warunek wpisując Tak / Nie i podać wartość tam gdzie wymagane | J.m. | Szacunkowa ilość | Cena jednostkowa netto | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto | Producent | Nazwa własna | Numer katalogowy | Numer UDI-DI
A | B | B1 | B2 | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I1 | I2 | I3 | I4
1.0 | Silikon w sprayu |  |  | ml | 1500
1.1 | Silikon w sprayu | Tak
1.2 | Preparat w aerozolu zwiększający poślizg powierzchni spryskiwanych urządzeń medycznych | Tak
1.3 | Może być stosowany na powierzchnie z syntetycznej gumy, lateksu oraz PVC | Tak
1.4 | Zapobiega przyleganiu urządzenia do błon śluzowych - ułatwia wprowadzenie w trakcie zabiegu | Tak
1.5 | Pojemność: 300 - 600 ml | wpisać pojemność
1.6 | Możliwy zakup po 5 sztuk (tj. na opakowań bezpośrednie) lub mniej na dostawę. | Tak
1.7 | Wyrób medyczny przeznaczony do stosowania u ludzi | Tak

## Pakiet Nr 33
Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym
| Pakiet nr: | 33
| Tytuł/nazwa pakietu: | Pojemniki z wodą destylowaną do nawilżaczy powietrza w systemach zamkniętych
| Okres/Termin obowiązywania: | 24 miesiące
| Ilość pozycji w pakiecie: | 2
| Uwagi dodatkowe (np. mini-bank, użyczenie): | brak
| Kryteria: | TD+TRR
| CPV: | 33140000-3 Materiały medyczne, 33157000-5 Urządzenia do terapii gazowej i oddechowej, 33190000-8 Różne urządzenia i produkty medyczne
Suma:
L.p. | Nazwa i opis produktu | Wymóg do spełnienia/ /Punktacja | należy oświadczyć czy spełnia się warunek wpisując Tak / Nie i podać wartość tam gdzie wymagane | J.m. | Szacunkowa ilość | Cena jednostkowa netto | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto | Producent | Nazwa własna | Numer katalogowy | Numer UDI-DI
A | B | B1 | B2 | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I1 | I2 | I3 | I4
1.0 | Pojemnik z wodą destylowaną do systemów nawilżania tlenu |  |  | 100 ml | 2000
1.1 | Pojemnik ze sterylną wodą do nawilżania powietrza do zamkniętych systemów tlenowych | Tak
1.2 | Wraz z pojemnikiem adapter (głowica) do podłączenia do przepływomierza | Tak
1.3 | Adapter jałowy | Tak
1.4 | Pojemnik z wodą oraz adapter w jednym opakowaniu - całość jako jeden zestaw (nie dopuszcza się osobnej wyceny głowicy oraz pojemnika i zaoferowania jako zestaw) | Tak
1.5 | Na pojemniku - po obu jego stronach umieszczona miarka ilości wody | Tak
1.6 | Wyrób medyczny może być bezpiecznie używany przez minimum 30 dni | Tak
1.7 | Pojemność: 200-400 ml | wpisać pojemność
2.0 | Pojemnik z wodą destylowaną do systemów nawilżania tlenu |  |  | 100 ml | 23000
2.1 | Pojemnik ze sterylną wodą do nawilżania powietrza do zamkniętych systemów tlenowych | Tak
2.2 | Wraz z pojemnikiem adapter (głowica) do podłączenia do przepływomierza | Tak
2.3 | Adapter jałowy | Tak
2.4 | Pojemnik z wodą oraz adapter w jednym opakowaniu - całość jako jeden zestaw (nie dopuszcza się osobnej wyceny głowicy oraz pojemnika i zaoferowania jako zestaw) | Tak
2.5 | Na pojemniku - po obu jego stronach umieszczona miarka ilości wody | Tak
2.6 | Wyrób medyczny może być bezpiecznie używany przez minimum 30 dni | Tak
2.7 | Pojemność: 400-600 ml | wpisać pojemność

## Pakiet Nr 34
Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym
| Pakiet nr: | 34
| Tytuł/nazwa pakietu: | Opatrunki specjalistyczne - chłonące silny wysięk
| Okres/Termin obowiązywania: | 24 miesiące
| Ilość pozycji w pakiecie: | 3
| Uwagi dodatkowe (np. mini-bank, użyczenie): | brak
| Kryteria: | TD+TRR
| CPV: | 33140000-3 Materiały medyczne , 33141110-4 Opatrunki
Suma:
L.p. | Nazwa i opis produktu | Wymóg do spełnienia/ /Punktacja | należy oświadczyć czy spełnia się warunek wpisując Tak / Nie i podać wartość tam gdzie wymagane | J.m. | Szacunkowa ilość | Cena jednostkowa netto | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto | Producent | Nazwa własna | Numer katalogowy | Numer UDI-DI
A | B | B1 | B2 | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I1 | I2 | I3 | I4
1.0 | Opatrunek do ran z dużym wysiękiem |  |  | szt. | 150
1.1 | Opatrunek poliuretanowy w tym również piankowy | Tak
1.2 | Opatrunek od zewnątrz posiada warstwę ochronną - przepuszczalną dla gazów, nieprzepuszczalną dla cieczy i drobnoustrojów | Tak
1.3 | Opatrunek utrzymujący wilgotne środowisko | Tak
1.4 | Opatrunek wiążący wydzielinę z rany | Tak
1.5 | Zastosowanie (zgodne z pkt. 1.5.1-1.5.4): | Tak
1.5.1 | Opatrunek może być stosowany na rany płaskie niezakażone, z wysiękiem, w każdej z faz gojenia | Tak
1.5.2 | Opatrunek do ran z dużym, obfitym wysiękiem | Tak
1.5.3 | Opatrunek może być stosowany w połączeniu z terapią kompresyjną | Tak
1.5.4 | Opatrunek może być stosowany do ran powierzchniowych ziarninujących, opatrunek tak skonstruowany, że tkanki nie wrastają w niego podczas stosowania | Tak
1.6 | Opatrunek może pozostawać na ranie 7 dni. | Tak
1.7 | Opatrunek przylepny (tj. z warstwą lepną ułatwiającą mocowanie) | Tak
1.8 | Wyrób medyczny jałowy | Tak
1.9 | Opatrunki pakowane pojedynczo (1 szt./op. bezpośrednie) | Tak
1.10 | Opakowanie zbiorcze: maksymalnie 10 szt./op. | Tak. Wpisać wielkość opakowania
1.11 | Opatrunki zawierają instrukcję obsługi w języku polskim w każdym opakowaniu zbiorczym | Tak
1.12 | Rozmiar 10 cm x 10 cm | Tak
2.0 | Opatrunek do ran z dużym wysiękiem |  |  | szt. | 150
2.1 | Opatrunek poliuretanowy w tym również piankowy | Tak
2.2 | Opatrunek od zewnątrz posiada warstwę ochronną - przepuszczalną dla gazów, nieprzepuszczalną dla cieczy i drobnoustrojów | Tak
2.3 | Opatrunek utrzymujący wilgotne środowisko | Tak
2.4 | Opatrunek wiążący wydzielinę z rany | Tak
2.5 | Zastosowanie (zgodne z pkt. 2.5.1-2.5.4): | Tak
2.5.1 | Opatrunek może być stosowany na rany płaskie niezakażone, z wysiękiem, w każdej z faz gojenia | Tak
2.5.2 | Opatrunek do ran z dużym, obfitym wysiękiem | Tak
2.5.3 | Opatrunek może być stosowany w połączeniu z terapią kompresyjną | Tak
2.5.4 | Opatrunek może pozostawać na ranie 7 dni. | Tak
2.6 | Opatrunek przylepny (tj. z warstwą lepną ułatwiającą mocowanie) | Tak
2.7 | Wyrób medyczny jałowy | Tak
2.8 | Opatrunki pakowane pojedynczo (1 szt./op. bezpośrednie) | Tak
2.9 | Opakowanie zbiorcze: maksymalnie 10 szt./op. | Tak. Wpisać wielkość opakowania
2.10 | Opatrunki zawierają instrukcję obsługi w języku polskim w każdym opakowaniu zbiorczym | Tak
2.11 | Rozmiar 15 cm x 15 cm | Tak
3.0 | Opatrunek do ran z dużym wysiękiem |  |  | szt. | 10
3.1 | Opatrunek poliuretanowy w tym również piankowy | Tak
3.2 | Opatrunek od zewnątrz posiada warstwę ochronną - przepuszczalną dla gazów, nieprzepuszczalną dla cieczy i drobnoustrojów | Tak
3.3 | Opatrunek utrzymujący wilgotne środowisko | Tak
3.4 | Opatrunek wiążący wydzielinę z rany | Tak
3.5 | Zastosowanie (zgodne z pkt. 3.5.1-3.5.4): | Tak
3.5.1 | Opatrunek może być stosowany na rany płaskie niezakażone, z wysiękiem, w każdej z faz gojenia | Tak
3.5.2 | Opatrunek do ran z dużym, obfitym wysiękiem | Tak
3.5.3 | opatrunek może być stosowany w połączeniu z terapią kompresyjną | Tak
3.5.4 | Opatrunek może pozostawać na ranie 7 dni. | Tak
3.6 | Opatrunek przylepny (tj. z warstwą lepną ułatwiającą mocowanie) | Tak
3.7 | Wyrób medyczny jałowy | Tak
3.8 | Opatrunki pakowane pojedynczo (1 szt./op. bezpośrednie) | Tak
3.9 | Opakowanie zbiorcze: maksymalnie 10 szt./op. | Tak. Wpisać wielkość opakowania
3.10 | Opatrunki zawierają instrukcję obsługi w języku polskim w każdym opakowaniu zbiorczym | Tak
3.11 | Rozmiar 10 cm x 30 cm | Tak

## Pakiet Nr 35
Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym
| Pakiet nr: | 35
| Tytuł/nazwa pakietu: | Elektrody do krótkotrwałego monitorowania
| Okres/Termin obowiązywania: | 24 miesiące
| Ilość pozycji w pakiecie: | 5
| Uwagi dodatkowe (np. mini-bank, użyczenie): | brak
| Kryteria: | TD+TRR
| CPV: | 33140000-3 Materiały medyczne, 31711140-6 Elektrody, 35125110-0 Czujniki biometryczne
Suma:
L.p. | Nazwa i opis produktu | Wymóg do spełnienia/ /Punktacja | należy oświadczyć czy spełnia się warunek wpisując Tak / Nie i podać wartość tam gdzie wymagane | J.m. | Szacunkowa ilość | Cena jednostkowa netto | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto | Producent | Nazwa własna | Numer katalogowy | Numer UDI-DI
A | B | B1 | B2 | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I1 | I2 | I3 | I4
1.0 | Elektroda HOLTER / STRESS |  |  | op. (50 szt.) | 1000
1.1 | Elektroda EKG do wykonywania badania poprzez Holter oraz odpowiednie do prób wysiłkowych | Tak
1.2 | Z możliwością podklejenia/zamocowania kabla | Tak
1.3 | Baza: wodoszczelna, wodoodporna, elastyczna, piankowa | Tak
1.4 | Mocowanie: żel stały o dobrej przewodności | Tak
1.5 | Czujnik: Ag/AgCl | Tak
1.6 | Kształt i wymiary: zbliżony do prostokąta 40 mm x 50 mm (+/- 10%) | Tak
1.7 | Wyrób medyczny wolny od lateksu | Tak
1.8 | Wyrób medyczny jednorazowy | Tak
1.9 | Opakowanie: maksymalnie 50 sztuk w opakowaniu zbiorczym | wpisać wielkość opakowania
2.0 | Elektroda EKG dla dorosłych |  |  | op. (50 szt.) | 4000
2.1 | Elektroda do wykonywania badania EKG | Tak
2.2 | Przeznaczona dla dorosłych | Tak
2.3 | Baza: wodoszczelna, wodoodporna, elastyczna, piankowa | Tak
2.4 | Mocowanie: żel stały o dobrej przewodności | Tak
2.5 | Czujnik: Ag/AgCl | Tak
2.6 | Kształt i wymiary: elektrody okrągłe z wypustką, promień 40 mm (+/- 10%) | Tak
2.7 | Wyrób medyczny wolny od lateksu | Tak
2.8 | Wyrób medyczny jednorazowy | Tak
2.9 | Opakowanie: maksymalnie 50 sztuk w opakowaniu zbiorczym | wpisać wielkość opakowania
2.10 | Możliwość użycia po otwarciu opakowania - minimum 7 dni | wpisać czas stosowania
3.0 | Elektroda EKG dla dzieci |  |  | op. (50 szt.) | 50
3.1 | Elektroda do wykonywania badania EKG | Tak
3.2 | Przeznaczona dla starszych dzieci (pacjentów pediatrycznych) | Tak
3.3 | Baza: wodoszczelna, wodoodporna, elastyczna, piankowa | Tak
3.4 | Mocowanie: żel stały o dobrej przewodności | Tak
3.5 | Czujnik: Ag/AgCl | Tak
3.6 | Kształt i wymiary: elektrody okrągłe z wypustką, promień 30-35 mm | Tak
3.7 | Wyrób medyczny wolny od lateksu | Tak
3.8 | Wyrób medyczny jednorazowy | Tak
3.9 | Opakowanie: maksymalnie 50 sztuk w opakowaniu zbiorczym | wpisać wielkość opakowania
3.10 | Możliwość użycia po otwarciu opakowania - minimum 7 dni | wpisać czas stosowania
4.0 | Elektroda EKG dla dzieci i niemowląt |  |  | op. (50 szt.) | 10
4.1 | Elektroda do wykonywania badania EKG | Tak
4.2 | Przeznaczona dla dzieci, noworodków oraz niemowląt | Tak
4.3 | Baza: wodoszczelna, wodoodporna, elastyczna, piankowa | Tak
4.4 | Mocowanie: żel stały o dobrej przewodności | Tak
4.5 | Czujnik: Ag/AgCl | Tak
4.6 | Kształt i wymiary: elektrody w kształcie kwiatka, promień 25 mm (+/- 10%) | Tak
4.7 | Wyrób medyczny wolny od lateksu | Tak
4.8 | Wyrób medyczny jednorazowy | Tak
4.9 | Opakowanie: maksymalnie 50 sztuk w opakowaniu zbiorczym | wpisać wielkość opakowania
4.10 | Możliwość użycia po otwarciu opakowania - minimum 7 dni | wpisać czas stosowania
5.0 | Elektroda EKG kompatybilna z MR |  |  | szt. | 500
5.1 | Elektroda do monitoringu EKG | Tak
5.2 | Przeznaczona dla dorosłych | Tak
5.3 | Elektroda radioprzezierna - nie zaburza badań RTG, TK, może być stosowana w środowisku MR | Tak
5.4 | Elektroda kompatybilna - tj. bezpieczna dla pacjenta, możliwa do stosowania w środowisku MR oraz nie dająca zaburzeń odczytu (artefaktów) podczas badania. Elektroda nadaje się do przeprowadzania badań z tzw. bramkowaniem EKG | Tak
5.5 | baza: gąbka PE | Tak
5.6 | Mocowanie: żel stały o dobrej przewodności | Tak
5.7 | opakowanie zbiorcze minimalnie po 10, maksymalnie po 60 szt. | Tak. Wpisać wielkość opakowania.

## Pakiet Nr 36
Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym
| Pakiet nr: | 36
| Tytuł/nazwa pakietu: | Lignina
| Okres/Termin obowiązywania: | 24 miesiące
| Ilość pozycji w pakiecie: | 1
| Uwagi dodatkowe (np. mini-bank, użyczenie): | brak
| Kryteria: | TD+TRR
| CPV: | 33140000-3 Materiały medyczne,33141110-4 Opatrunki
Suma:
L.p. | Nazwa i opis produktu | Wymóg do spełnienia/ /Punktacja | należy oświadczyć czy spełnia się warunek wpisując Tak / Nie i podać wartość tam gdzie wymagane | J.m. | Szacunkowa ilość | Cena jednostkowa netto | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto | Producent | Nazwa własna | Numer katalogowy | Numer UDI-DI
A | B | B1 | B2 | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I1 | I2 | I3 | I4
1.0 | Lignina |  |  | kg | 15000
1.1 | wata celulozowa bielona bez użycia związków chloru | Tak
1.2 | postać: arkusze/płaty | Tak
1.3 | chłonna | Tak
1.4 | rozmiar: 40 cm x 60 cm (+/- 5 cm) | Tak
1.5 | opakowanie bezpośrednie: folia lub papier od 1 kg do 5 kg | Tak. Wpisać
1.6 | opakowanie zbiorcze: karton/sztywny papier, maksymalnie po 15 kg/opakowanie. Uwaga! w przypadku kiedy opakowanie zawiera 15 kg ligniny Zamawiający wymaga, aby opakowania bezpośrednie były umieszczone w kartonowym pudełku posiadającym dwa poziome wycięcia (po jednym na każdej stronie) ułatwiające przenoszenie | Tak. Wpisać wielkość opakowania
1.7 | wyrób medyczny | Tak
1.8 | opakowanie transportowe - karton/sztywny papier, oznakowane (nazwa, numer katalogowy, seria, data ważności) | Tak

## Pakiet Nr 37
Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym
| Pakiet nr: | 37
| Tytuł/nazwa pakietu: | Kaniule do wkłuć dożylnych - bezpieczne
| Okres/Termin obowiązywania: | 24 miesiące
| Ilość pozycji w pakiecie: | 7
| Uwagi dodatkowe (np. mini-bank, użyczenie): | brak
| Kryteria: | TD+TRR
| CPV: | 33140000-3 Materiały medyczne, 33141310-6 Strzykawki, 33141220-8 Kaniula, 33194000-6 Urządzenia i przyrządy do transfuzji i infuzji
Suma:
L.p. | Nazwa i opis produktu | Wymóg do spełnienia/ /Punktacja | należy oświadczyć czy spełnia się warunek wpisując Tak / Nie i podać wartość tam gdzie wymagane | J.m. | Szacunkowa ilość | Cena jednostkowa netto | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto | Producent | Nazwa własna | Numer katalogowy | Numer UDI-DI
A | B | B1 | B2 | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I1 | I2 | I3 | I4
1.0 | Kaniula dożylna - bezpieczna |  |  | szt. | 6000
1.1 | Kaniula do żył obwodowych | Tak
1.2 | Kaniula umożliwiająca podawanie leków i płynów infuzyjnych (w tym również żywienia pozajelitowego) | Tak
1.3 | Kaniula bezpieczna - posiadające plastikową osłonkę zabezpieczającą przez zakłuciem igłą i rozpryskiwaniem się krwi, osłonka działa automatycznie przy wyjęciu igły | Tak
1.4 | Kaniula zabezpieczona plastikową nasadką na igle | Tak
1.5 | Kaniula wykonana z poliuretanu | Tak
1.6 | Kaniula z portem bocznym z samodomykającym się korkiem | Tak
1.7 | Kaniula ze wskaźnikiem wypływu krwi w postaci zastawki antyzwrotnej | Tak
1.8 | Kaniula widoczna w RTG - posiadająca minimum 5 pasków kontrastujących | Tak
1.9 | Kaniula oznaczona kolorystycznie zgodnie z ISO 10555:2013 | Tak
1.10 | Kolorystyczne oznaczenie bezpośrednio na kaniuli/połączone z kaniulą (zamawiający nie dopuszcza, aby kolorystyczne oznaczenie było jedynie na opakowaniu bezpośrednim tj. oznaczenie musi być powiązane z kaniulą) | Tak
1.11 | Kaniula umożliwia podawanie leków zarówno za pomocą strzykawek oraz przyrządów do przetoczeń z końcówkami Luer, jak i Luer-Lock | Tak
1.12 | Wyrób medyczny wolny od lateksu | Tak
1.13 | Wyrób medyczny wolny od PVC | Tak
1.14 | Wyrób medyczny wolny od ftalanów (DEHP) | Tak
1.15 | Wyrób medyczny jednorazowy | Tak
1.16 | Wyrób medyczny jałowy | Tak
1.17 | Opakowanie bezpośrednie: sztywny blister, 1 szt./op. | Tak
1.18 | Opakowanie zbiorcze - po 50 lub po 100 sztuk | Tak. Wpisać
1.19 | Opakowanie bezpośrednie oraz opakowanie zbiorcze zawiera informację o grubości wyrażoną w G oraz w mm | Tak
1.20 | Opakowanie zbiorcze kolorystycznie oznaczone tak samo jak kaniula | Tak
1.21 | Rozmiar: 22G (0,9 x 25 mm) | Tak
1.22 | Przepływ: minimum 42 ml/min | Tak
2.0 | Kaniula dożylna - bezpieczna |  |  | szt. | 4500
2.1 | Kaniula do żył obwodowych | Tak
2.2 | Kaniula umożliwiająca podawanie leków i płynów infuzyjnych (w tym również żywienia pozajelitowego) | Tak
2.3 | Kaniula bezpieczna - posiadające plastikową osłonkę zabezpieczającą przez zakłuciem igłą i rozpryskiwaniem się krwi, osłonka działa automatycznie przy wyjęciu igły | Tak
2.4 | Kaniula zabezpieczona plastikową nasadką na igle | Tak
2.5 | Kaniula wykonana z poliuretanu | Tak
2.6 | Kaniula z portem bocznym z samodomykającym się korkiem | Tak
2.7 | Kaniula ze wskaźnikiem wypływu krwi w postaci zastawki antyzwrotnej | Tak
2.8 | Kaniula widoczna w RTG - posiadająca minimum 5 pasków kontrastujących | Tak
2.9 | Kaniula oznaczona kolorystycznie zgodnie z ISO 10555:2013 | Tak
2.10 | Kolorystyczne oznaczenie bezpośrednio na kaniuli/połączone z kaniulą (zamawiający nie dopuszcza, aby kolorystyczne oznaczenie było jedynie na opakowaniu bezpośrednim tj. oznaczenie musi być powiązane z kaniulą) | Tak
2.11 | Kaniula umożliwia podawanie leków zarówno za pomocą strzykawek oraz przyrządów do przetoczeń z końcówkami Luer, jak i Luer-Lock | Tak
2.12 | Wyrób medyczny wolny od lateksu | Tak
2.13 | Wyrób medyczny wolny od PVC | Tak
2.14 | Wyrób medyczny wolny od ftalanów (DEHP) | Tak
2.15 | Wyrób medyczny jednorazowy | Tak
2.16 | Wyrób medyczny jałowy | Tak
2.17 | Opakowanie bezpośrednie: sztywny blister, 1 szt./op. | Tak
2.18 | Opakowanie zbiorcze - po 50 lub po 100 sztuk | Tak. Wpisać
2.19 | Opakowanie bezpośrednie oraz opakowanie zbiorcze zawiera informację o grubości wyrażoną w G oraz w mm | Tak
2.20 | Opakowanie zbiorcze kolorystycznie oznaczone tak samo jak kaniula | Tak
2.21 | Rozmiar: 20G (1,1 x 32 mm) | Tak
2.22 | Przepływ: minimum 67 ml/min | Tak
3.0 | Kaniula dożylna - bezpieczna |  |  | szt. | 2000
3.1 | Kaniula do żył obwodowych | Tak
3.2 | Kaniula umożliwiająca podawanie leków i płynów infuzyjnych (w tym również żywienia pozajelitowego) | Tak
3.3 | Kaniula bezpieczna - posiadające plastikową osłonkę zabezpieczającą przez zakłuciem igłą i rozpryskiwaniem się krwi, osłonka działa automatycznie przy wyjęciu igły | Tak
3.4 | Kaniula zabezpieczona plastikową nasadką na igle | Tak
3.5 | Kaniula wykonana z poliuretanu | Tak
3.6 | Kaniula z portem bocznym z samodomykającym się korkiem | Tak
3.7 | Kaniula ze wskaźnikiem wypływu krwi w postaci zastawki antyzwrotnej | Tak
3.8 | Kaniula widoczna w RTG - posiadająca minimum 5 pasków kontrastujących | Tak
3.9 | Kaniula oznaczona kolorystycznie zgodnie z ISO 10555:2013 | Tak
3.10 | Kolorystyczne oznaczenie bezpośrednio na kaniuli/połączone z kaniulą (zamawiający nie dopuszcza, aby kolorystyczne oznaczenie było jedynie na opakowaniu bezpośrednim tj. oznaczenie musi być powiązane z kaniulą) | Tak
3.11 | Kaniula umożliwia podawanie leków zarówno za pomocą strzykawek oraz przyrządów do przetoczeń z końcówkami Luer, jak i Luer-Lock | Tak
3.12 | Wyrób medyczny wolny od lateksu | Tak
3.13 | Wyrób medyczny wolny od PVC | Tak
3.14 | Wyrób medyczny wolny od ftalanów (DEHP) | Tak
3.15 | Wyrób medyczny jednorazowy | Tak
3.16 | Wyrób medyczny jałowy | Tak
3.17 | Opakowanie bezpośrednie: sztywny blister, 1 szt./op. | Tak
3.18 | Opakowanie zbiorcze - po 50 lub po 100 sztuk | Tak. Wpisać
3.19 | Opakowanie bezpośrednie oraz opakowanie zbiorcze zawiera informację o grubości wyrażoną w G oraz w mm | Tak
3.20 | Opakowanie zbiorcze kolorystycznie oznaczone tak samo jak kaniula | Tak
3.21 | Rozmiar: 18G (1,3 x 32 mm) | Tak
3.22 | Przepływ: minimum 103 ml/min | Tak
4.0 | Kaniula dożylna - bezpieczna |  |  | szt. | 2600
4.1 | Kaniula do żył obwodowych | Tak
4.2 | Kaniula umożliwiająca podawanie leków i płynów infuzyjnych (w tym również żywienia pozajelitowego) | Tak
4.3 | Kaniula bezpieczna - posiadające plastikową osłonkę zabezpieczającą przez zakłuciem igłą i rozpryskiwaniem się krwi, osłonka działa automatycznie przy wyjęciu igły | Tak
4.4 | Kaniula zabezpieczona plastikową nasadką na igle | Tak
4.5 | Kaniula wykonana z poliuretanu | Tak
4.6 | Kaniula z portem bocznym z samodomykającym się korkiem | Tak
4.7 | Kaniula ze wskaźnikiem wypływu krwi w postaci zastawki antyzwrotnej | Tak
4.8 | Kaniula widoczna w RTG - posiadająca minimum 5 pasków kontrastujących | Tak
4.9 | Kaniula oznaczona kolorystycznie zgodnie z ISO 10555:2013 | Tak
4.10 | Kolorystyczne oznaczenie bezpośrednio na kaniuli/połączone z kaniulą (zamawiający nie dopuszcza, aby kolorystyczne oznaczenie było jedynie na opakowaniu bezpośrednim tj. oznaczenie musi być powiązane z kaniulą) | Tak
4.11 | Kaniula umożliwia podawanie leków zarówno za pomocą strzykawek oraz przyrządów do przetoczeń z końcówkami Luer, jak i Luer-Lock | Tak
4.12 | Wyrób medyczny wolny od lateksu | Tak
4.13 | Wyrób medyczny wolny od PVC | Tak
4.14 | Wyrób medyczny wolny od ftalanów (DEHP) | Tak
4.15 | Wyrób medyczny jednorazowy | Tak
4.16 | Wyrób medyczny jałowy | Tak
4.17 | Opakowanie bezpośrednie: sztywny blister, 1 szt./op. | Tak
4.18 | Opakowanie zbiorcze - po 50 lub po 100 sztuk | Tak. Wpisać
4.19 | Opakowanie bezpośrednie oraz opakowanie zbiorcze zawiera informację o grubości wyrażoną w G oraz w mm | Tak
4.20 | Opakowanie zbiorcze kolorystycznie oznaczone tak samo jak kaniula | Tak
4.21 | Rozmiar: 18G (1,3 x 45 mm) | Tak
4.22 | Przepływ: minimum 103 ml/min | Tak
5.0 | Kaniula dożylna - bezpieczna |  |  | szt. | 800
5.1 | Kaniula do żył obwodowych | Tak
5.2 | Kaniula umożliwiająca podawanie leków i płynów infuzyjnych (w tym również żywienia pozajelitowego) | Tak
5.3 | Kaniula bezpieczna - posiadające plastikową osłonkę zabezpieczającą przez zakłuciem igłą i rozpryskiwaniem się krwi, osłonka działa automatycznie przy wyjęciu igły | Tak
5.4 | Kaniula zabezpieczona plastikową nasadką na igle | Tak
5.5 | Kaniula wykonana z poliuretanu | Tak
5.6 | Kaniula z portem bocznym z samodomykającym się korkiem | Tak
5.7 | Kaniula ze wskaźnikiem wypływu krwi w postaci zastawki antyzwrotnej | Tak
5.8 | Kaniula widoczna w RTG - posiadająca minimum 5 pasków kontrastujących | Tak
5.9 | Kaniula oznaczona kolorystycznie zgodnie z ISO 10555:2013 | Tak
5.10 | Kolorystyczne oznaczenie bezpośrednio na kaniuli/połączone z kaniulą (zamawiający nie dopuszcza, aby kolorystyczne oznaczenie było jedynie na opakowaniu bezpośrednim tj. oznaczenie musi być powiązane z kaniulą) | Tak
5.11 | Kaniula umożliwia podawanie leków zarówno za pomocą strzykawek oraz przyrządów do przetoczeń z końcówkami Luer, jak i Luer-Lock | Tak
5.12 | Wyrób medyczny wolny od lateksu | Tak
5.13 | Wyrób medyczny wolny od PVC | Tak
5.14 | Wyrób medyczny wolny od ftalanów (DEHP) | Tak
5.15 | Wyrób medyczny jednorazowy | Tak
5.16 | Wyrób medyczny jałowy | Tak
5.17 | Opakowanie bezpośrednie: sztywny blister, 1 szt./op. | Tak
5.18 | Opakowanie zbiorcze - po 50 lub po 100 sztuk | Tak. Wpisać
5.19 | Opakowanie bezpośrednie oraz opakowanie zbiorcze zawiera informację o grubości wyrażoną w G oraz w mm | Tak
5.20 | Opakowanie zbiorcze kolorystycznie oznaczone tak samo jak kaniula | Tak
5.21 | Rozmiar: 17G (1,5 x 45 mm) | Tak
5.22 | Przepływ: minimum 133 ml/min | Tak
6.0 | Kaniula dożylna - bezpieczna |  |  | szt. | 400
6.1 | Kaniula do żył obwodowych | Tak
6.2 | Kaniula umożliwiająca podawanie leków i płynów infuzyjnych (w tym również żywienia pozajelitowego) | Tak
6.3 | Kaniula bezpieczna - posiadające plastikową osłonkę zabezpieczającą przez zakłuciem igłą i rozpryskiwaniem się krwi, osłonka działa automatycznie przy wyjęciu igły | Tak
6.4 | Kaniula zabezpieczona plastikową nasadką na igle | Tak
6.5 | Kaniula wykonana z poliuretanu | Tak
6.6 | Kaniula z portem bocznym z samodomykającym się korkiem | Tak
6.7 | Kaniula ze wskaźnikiem wypływu krwi w postaci zastawki antyzwrotnej | Tak
6.8 | Kaniula widoczna w RTG - posiadająca minimum 5 pasków kontrastujących | Tak
6.9 | Kaniula oznaczona kolorystycznie zgodnie z ISO 10555:2013 | Tak
6.10 | Kolorystyczne oznaczenie bezpośrednio na kaniuli/połączone z kaniulą (zamawiający nie dopuszcza, aby kolorystyczne oznaczenie było jedynie na opakowaniu bezpośrednim tj. oznaczenie musi być powiązane z kaniulą) | Tak
6.11 | Kaniula umożliwia podawanie leków zarówno za pomocą strzykawek oraz przyrządów do przetoczeń z końcówkami Luer, jak i Luer-Lock | Tak
6.12 | Wyrób medyczny wolny od lateksu | Tak
6.13 | Wyrób medyczny wolny od PVC | Tak
6.14 | Wyrób medyczny wolny od ftalanów (DEHP) | Tak
6.15 | Wyrób medyczny jednorazowy | Tak
6.16 | Wyrób medyczny jałowy | Tak
6.17 | Opakowanie bezpośrednie: sztywny blister, 1 szt./op. | Tak
6.18 | Opakowanie zbiorcze - po 50 lub po 100 sztuk | Tak. Wpisać
6.19 | Opakowanie bezpośrednie oraz opakowanie zbiorcze zawiera informację o grubości wyrażoną w G oraz w mm | Tak
6.20 | Opakowanie zbiorcze kolorystycznie oznaczone tak samo jak kaniula | Tak
6.21 | Rozmiar: 16G (1,8 x 45 mm) | Tak
6.22 | Przepływ: minimum 236 ml/min | Tak
7.0 | Kaniula dożylna - bezpieczna |  |  | szt. | 100
7.1 | Kaniula do żył obwodowych | Tak
7.2 | Kaniula umożliwiająca podawanie leków i płynów infuzyjnych (w tym również żywienia pozajelitowego) | Tak
7.3 | Kaniula bezpieczna - posiadające plastikową osłonkę zabezpieczającą przez zakłuciem igłą i rozpryskiwaniem się krwi, osłonka działa automatycznie przy wyjęciu igły | Tak
7.4 | Kaniula zabezpieczona plastikową nasadką na igle | Tak
7.5 | Kaniula wykonana z poliuretanu | Tak
7.6 | Kaniula z portem bocznym z samodomykającym się korkiem | Tak
7.7 | Kaniula ze wskaźnikiem wypływu krwi w postaci zastawki antyzwrotnej | Tak
7.8 | Kaniula widoczna w RTG - posiadająca minimum 5 pasków kontrastujących | Tak
7.9 | Kaniula oznaczona kolorystycznie zgodnie z ISO 10555:2013 | Tak
7.10 | Kolorystyczne oznaczenie bezpośrednio na kaniuli/połączone z kaniulą (zamawiający nie dopuszcza, aby kolorystyczne oznaczenie było jedynie na opakowaniu bezpośrednim tj. oznaczenie musi być powiązane z kaniulą) | Tak
7.11 | Kaniula umożliwia podawanie leków zarówno za pomocą strzykawek oraz przyrządów do przetoczeń z końcówkami Luer, jak i Luer-Lock | Tak
7.12 | Wyrób medyczny wolny od lateksu | Tak
7.13 | Wyrób medyczny wolny od PVC | Tak
7.14 | Wyrób medyczny wolny od ftalanów (DEHP) | Tak
7.15 | Wyrób medyczny jednorazowy | Tak
7.16 | Wyrób medyczny jałowy | Tak
7.17 | Opakowanie bezpośrednie: sztywny blister, 1 szt./op. | Tak
7.18 | Opakowanie zbiorcze - po 50 lub po 100 sztuk | Tak. Wpisać
7.19 | Opakowanie bezpośrednie oraz opakowanie zbiorcze zawiera informację o grubości wyrażoną w G oraz w mm | Tak
7.20 | Opakowanie zbiorcze kolorystycznie oznaczone tak samo jak kaniula | Tak
7.21 | Rozmiar: 14G (2,0 x 45 mm) | Tak
7.22 | Przepływ: minimum 270 ml/min | Tak

## Pakiet Nr 38
Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym
| Pakiet nr: | 38
| Tytuł/nazwa pakietu: | Żele medyczne
| Okres/Termin obowiązywania: | 24 miesiące
| Ilość pozycji w pakiecie: | 3
| Uwagi dodatkowe (np. mini-bank, użyczenie): | brak
| Kryteria: | TD+TRR
| CPV: | 33140000-3 Materiały medyczne, 33190000-8 Różne urządzenia i produkty medyczne, 33112100-9 Ultrasonograf do badania serca
Suma:
L.p. | Nazwa i opis produktu | Wymóg do spełnienia/ /Punktacja | należy oświadczyć czy spełnia się warunek wpisując Tak / Nie i podać wartość tam gdzie wymagane | J.m. | Szacunkowa ilość | Cena jednostkowa netto | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto | Producent | Nazwa własna | Numer katalogowy | Numer UDI-DI
A | B | B1 | B2 | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I1 | I2 | I3 | I4
1.0 | Żel do EKG |  |  | op. 250 g | 35
1.1 | Żel przewodzący prąd elektryczny przeznaczony do wykonywania EKG | Tak
1.2 | Może być także stosowany podczas elektrostymulacji, kardiowersji, defibrylacji | Tak
1.3 | Nie wpływający negatywnie na elektrody | Tak
1.4 | Nie wpływający negatywnie na skórę pacjenta | Tak
1.5 | Opakowanie typu butelka z tworzywa sztucznego możliwego do uciśnięcia dłonią | Tak
1.6 | Zamknięcie butelki połączone z butelką (tj. korek/zatyczka po otwarciu nadal jest połączona z butelką, co zapobiega np. przypadkowemu upuszczeniu zatyczki) | Tak
1.7 | Zamknięcie butelki ułatwiające aplikację - np. zakrętka typu Push-Pull | Tak
1.8 | Opakowanie zawiera 250 g żelu | Tak
2.0 | Żel do EKG |  |  | op. 500 g | 90
2.1 | Żel przewodzący prąd elektryczny przeznaczony do wykonywania EKG | Tak
2.2 | Może być także stosowany podczas elektrostymulacji, kardiowersji, defibrylacji | Tak
2.3 | Nie wpływający negatywnie na elektrody | Tak
2.4 | Nie wpływający negatywnie na skórę pacjenta | Tak
2.5 | Opakowanie typu butelka z tworzywa sztucznego możliwego do uciśnięcia dłonią | Tak
2.6 | Zamknięcie butelki połączone z butelką (tj. korek/zatyczka po otwarciu nadal jest połączona z butelką, co zapobiega np. przypadkowemu upuszczeniu zatyczki) | Tak
2.7 | Zamknięcie butelki ułatwiające aplikację - np. zakrętka typu Push-Pull | Tak
2.8 | Opakowanie zawiera 500 g żelu | Tak
3.0 | Żel do USG |  |  | litry lub kilogramy (1g = 1 ml) | 800
3.1 | Zgodny z częstotliwością drgań występujących w różnych aparatach USG | Tak
3.2 | Całkowicie wodny roztwór | Tak
3.3 | Nie pozostawia zabrudzeń na ubraniach | Tak
3.4 | Nie uszkadza głowic i przetworników | Tak
3.5 | Hipoalergiczny | Tak
3.6 | Bakteriostatyczny | Tak
3.7 | Niewywołujący podrażnień | Tak
3.8 | Niezawierający aldehydu mrówkowego | Tak
3.9 | Niepowodujący odbarwień głowicy | Tak
3.10 | Żel bezbarwny | Tak
3.11 | Żel bezwonny | Tak
3.12 | Opakowanie typu butelka z tworzywa sztucznego możliwego do uciśnięcia dłonią | Tak
3.13 | Zamknięcie butelki połączone z butelką (tj. korek/zatyczka po otwarciu nadal jest połączona z butelką, co zapobiega np. przypadkowemu upuszczeniu zatyczki) | Tak
3.14 | Żel posiada rekomendację/zalecenia/dopuszczenie do stosowania z aparatami USG produkcji General Electric. Na potwierdzenie w każdym czasie na wezwanie Zamawiającego, Wykonawca przedstawi dokumenty potwierdzające wymóg. | Tak
3.15 | Opakowanie: 250 g lub 250 ml oraz 500 g lub 500 ml do swobodnego wyboru przez Zamawiającego w czasie trwania umowy | Tak

## Pakiet Nr 39
Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym
| Pakiet nr: | 39
| Tytuł/nazwa pakietu: | Drobny sprzęt medyczny - specjalistyczny
| Okres/Termin obowiązywania: | 24 miesiące
| Ilość pozycji w pakiecie: | 12
| Uwagi dodatkowe (np. mini-bank, użyczenie): | brak
| Kryteria: | TD+TRR
| CPV: | 33140000-3 Materiały medyczne,33141320-9 Igły medyczne, 33141620-2 Zestawy medyczne, 33190000-8 Różne urządzenia i produkty medyczne
Suma:
L.p. | Nazwa i opis produktu | Wymóg do spełnienia/ /Punktacja | należy oświadczyć czy spełnia się warunek wpisując Tak / Nie i podać wartość tam gdzie wymagane | J.m. | Szacunkowa ilość | Cena jednostkowa netto | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto | Producent | Nazwa własna | Numer katalogowy | Numer UDI-DI
A | B | B1 | B2 | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I1 | I2 | I3 | I4
1.0 | Sączek membranowy - do cząstek stałych |  |  | szt. | 100
1.1 | Filtr/Sączek umożliwiający odsączenie cząstek stałych w recepturze podczas przenoszenia roztworu za pomocą strzykawki | Tak
1.2 | Filtr umożliwia nakręcenie na złącze luer-lock (np. na nasadkę igły, aparat typu spike itp.) | Tak
1.3 | Filtr umożliwia nakręcenie strzykawki ze złączem luer-lock | Tak
1.4 | Rozmiar porów - nie większe niż 15 mikrometrów | Tak
1.5 | Kierunek sączenia - obustronny lub w kierunku od strzykawki na zewnątrz | Tak
1.6 | Opakowanie bezpośrednie: 1 szt./op. | Tak
1.7 | Opakowanie zbiorcze: maksymalnie 50 sztuk/op. | Tak
1.8 | Wyrób medyczny jałowy | Tak
1.9 | Wyrób medyczny wolny od lateksu | Tak
1.10 | Wyrób medyczny wolny od ftalanów (przynajmniej w części stykającej się z lekiem) | Tak
1.11 | Wyrób medyczny wolny od PVC (przynajmniej w części stykającej się z lekiem) | Tak
1.12 | Wyrób medyczny apirogenny | Tak
1.13 | Wyrób medyczny jednorazowy | Tak
2.0 | Sączek membranowy (strzykawkowy) - mikrobiologiczny |  |  | szt. | 100
2.1 | Filtr/Sączek umożliwiający przeprowadzenie sączenia wyjaławiającego w recepturze podczas przenoszenia roztworu za pomocą strzykawki | Tak
2.2 | Filtr umożliwia nakręcenie na złącze luer-lock (np. na nasadkę igły, aparat typu spike itp.) | Tak
2.3 | Filtr umożliwia nakręcenie strzykawki ze złączem luer-lock | Tak
2.4 | Rozmiar porów - nie większe niż 0,22 mikrometrów | Tak
2.5 | Kierunek sączenia - obustronny lub w kierunku od strzykawki na zewnątrz | Tak
2.6 | Opakowanie bezpośrednie: 1 szt./op. | Tak
2.7 | Opakowanie zbiorcze: maksymalnie 50 sztuk/op. | Tak
2.8 | Wyrób medyczny jałowy | Tak
2.9 | Wyrób medyczny wolny od lateksu | Tak
2.10 | Wyrób medyczny wolny od ftalanów (przynajmniej w części stykającej się z lekiem) | Tak
2.11 | Wyrób medyczny wolny od PVC (przynajmniej w części stykającej się z lekiem) | Tak
2.12 | Wyrób medyczny apirogenny | Tak
2.13 | Wyrób medyczny jednorazowy | Tak
3.0 | Kaniula ssąca do otochirurgii |  |  | szt. | 100
3.1 | Kaniula ssąca do otochirurgii | Tak
3.2 | Zgięta bliżej nasadki (kąt ok. 30-40 stopni) | Tak
3.3 | Rozmiar: 1,2 x 70 mm | Tak
3.4 | Możliwość podłączenia strzykawki Luer-Lock | Tak
3.5 | Igła ze stali nierdzewnej | Tak
3.6 | Atraumatyczny zaokrąglony koniec igły | Tak
3.7 | Opakowanie bezpośrednie: 1 szt./op. | Tak
3.8 | Opakowanie zbiorcze - maksymalnie po 100 sztuk | Tak
3.9 | Wyrób medyczny jałowy | Tak
3.10 | Wyrób medyczny jednorazowy | Tak
4.0 | Płytka do ogrzewacza krwi i płynów infuzyjnych |  |  | szt. | 110
4.1 | Płytka/kaseta do ogrzewacza krwi i płynów infuzyjnych w pełni kompatybilna z systemem GE VitalSigns enFlow | Tak
4.2 | Wraz z płytką w jednym opakowaniu - dren przedłużający o długości 8-12,5 cm | Tak
4.3 | Opakowanie bezpośrednie: folia-papier, 1 szt./op. | Tak
4.4 | Wyrób medyczny wolny od lateksu | Tak
4.5 | Wyrób medyczny wolny od ftalanów | Tak
4.6 | Wyrób medyczny jałowy | Tak
4.7 | Wyrób medyczny jednorazowy | Tak
5.0 | Zestaw do c. żył centralnych - trójkanałowy - antybakteryjny |  |  | szt. = 1 zestaw | 5
5.1 | Elementy zestawu:
5.2 | Cewnik do zakładania metodą Seldingera | Tak
5.3 | Cewnik do żył centralnych | Tak
5.4 | Cewnik z poliuretanu | Tak
5.5 | Cewnik o działaniu antybakteryjnym - impregnowany srebrem | Tak
5.6 | Cewnik widoczny w RTG | Tak
5.7 | Grubość cewnika: 7.5F | Tak
5.8 | Długość cewnika: 16 cm | Tak
5.9 | Grubości kanałów i przepływy: 14G x 18G x 18G (63, 34, 36 ml/min.) | Tak
5.10 | Przy cewniku skrzydełka z otworkami do mocowania | Tak
5.11 | Prowadnik typu "J" | Tak
5.12 | Strzykawka 5 ml | Tak
5.13 | Skalpel | Tak
5.14 | Igła 18G x 70 mm | Tak
5.15 | Kaniula 18G x 64 mm | Tak
5.16 | Rozszerzadło | Tak
5.17 | Trzy korki do zabezpieczenia końcówek cewnika | Tak
5.18 | Korki typu zaworów bezigłowych samozamykających się lub z membraną - umożliwiającą wstrzyknięcia | Tak
5.19 | Całość pakowana w jedno opakowanie (nie dopuszcza się wyceny poszczególnych elementów osobno) | Tak
5.20 | Wyrób medyczny jałowy | Tak
5.21 | Opakowanie bezpośrednie: 1 szt./op. | Tak
6.0 | Zestaw do c. żył centralnych - trójkanałowy - antybakteryjny |  |  | szt. = 1 zestaw | 5
6.1 | Elementy zestawu:
6.2 | Cewnik do zakładania metodą Seldingera | Tak
6.3 | Cewnik do żył centralnych | Tak
6.4 | Cewnik z poliuretanu | Tak
6.5 | Cewnik o działaniu antybakteryjnym - impregnowany srebrem | Tak
6.6 | Cewnik widoczny w RTG | Tak
6.7 | Grubość cewnika: 7.5F | Tak
6.8 | Długość cewnika: 20 cm | Tak
6.9 | Grubości kanałów i przepływy: 14G x 18G x 18G (63, 34, 36 ml/min.) | Tak
6.10 | Przy cewniku skrzydełka z otworkami do mocowania | Tak
6.11 | Prowadnik typu "J" | Tak
6.12 | Strzykawka 5 ml | Tak
6.13 | Skalpel | Tak
6.14 | Igła 18G x 70 mm | Tak
6.15 | Kaniula 18G x 64 mm | Tak
6.16 | Rozszerzadło | Tak
6.17 | Trzy korki do zabezpieczenia końcówek cewnika | Tak
6.18 | Korki typu zaworów bezigłowych samozamykających się lub z membraną - umożliwiającą wstrzyknięcia | Tak
6.19 | Całość pakowana w jedno opakowanie (nie dopuszcza się wyceny poszczególnych elementów osobno) | Tak
6.20 | Wyrób medyczny jałowy | Tak
6.21 | Opakowanie bezpośrednie: 1 szt./op. | Tak
7.0 | System elektrod do defibrylacji |  |  | komplet = 2 szt. | 2
7.1 | Komplet elektrod (lewa i prawa) do defibrylatora | Tak
7.2 | Elektrody do podłączenia bezpośrednio do defibrylatora (nie wymagają przejściówek ani dołączania kabli) | Tak
7.3 | Elektrody dla dorosłych | Tak
7.4 | Elektrody kolorowo oraz rysunkowo oznakowane celem szybkiej i łatwej identyfikacji | Tak
7.5 | Elektrody w pełni kompatybilne z defibrylatorem Schiller Defigard 4000 | Tak
7.6 | Opakowanie bezpośrednie:1 komplet (2 szt.)/op. | Tak
7.7 | Wyrób medyczny wolny od lateksu | Tak
7.8 | Wyrób medyczny wolny od ftalanów | Tak
7.9 | Wyrób medyczny jałowy | Tak
7.10 | Wyrób medyczny jednorazowy | Tak
8.0 | System elektrod do defibrylacji |  |  | komplet = 2 szt. | 2
8.1 | Komplet elektrod (lewa i prawa) do defibrylatora | Tak
8.2 | Elektrody do podłączenia bezpośrednio do defibrylatora (nie wymagają przejściówek ani dołączania kabli) | Tak
8.3 | Elektrody dla dzieci | Tak
8.4 | Elektrody kolorowo oraz rysunkowo oznakowane celem szybkiej i łatwej identyfikacji | Tak
8.5 | Elektrody w pełni kompatybilne z defibrylatorem CardiAid | Tak
8.6 | Opakowanie bezpośrednie:1 komplet (2 szt.)/op. | Tak
8.7 | Wyrób medyczny wolny od lateksu | Tak
8.8 | Wyrób medyczny wolny od ftalanów | Tak
8.9 | Wyrób medyczny jałowy | Tak
8.10 | Wyrób medyczny jednorazowy | Tak
9.0 | Zestaw do znieczuleń regionalnych z igłą Tuohy |  |  | szt. = 1 zestaw | 30
9.1 | W skład zestawu wchodzić musi (w jednym jałowym opakowaniu): | Tak
9.2 | Igła typu Touhy do znieczuleń regionalnych, 18G dł. 80-100 mm, igła musi być bardzo dobrze widoczna w USG (podwyższona widoczność dzięki laserowym nacięciom lub drobinkom szkła na igle), pozbawiona skrzydełek lub z możliwością ich odczepienia | Tak
9.3 | Igła z minimum 8 mm znakowaniem lub ze znakowaniem w skracających się odstępach ku końcowi igły - celem zapewnienia większego bezpieczeństwa pacjenta podczas zabiegu | Tak
9.4 | Cewnik 90-100 cm, z atraumatycznym końcem | Tak
9.5 | Filtr 0,20-0,22 mikrometrów | Tak
9.6 | Strzykawka 5 - 10 ml | Tak
9.7 | Naklejka/etykietka - do opisania cewnika | Tak
9.8 | zestaw wolny od lateksu, pirogenów i DEHP | Tak
9.9 | Zestaw sterylny, wszystkie elementy w jednym sterylnym opakowaniu | Tak
10.0 | Łącznik międzystrzykawkowy |  |  | szt. | 1200
10.1 | Łącznik Męskie Luer-Lock - Męskie Luer-Lock | Tak
10.2 | Łącznik umożliwiający połączenie dwóch strzykawek luer-lock wylotami, tak, że możliwe jest przetoczenie płynów pomiędzy tymi strzykawkami bez dodatkowych manipulacji (nie dopuszcza się zaoferowania kranika czy rampy, przy której należy kręcić pokrętłem) | Tak
10.3 | Wyrób medyczny wolny od lateksu | Tak
10.4 | Opakowanie bezpośrednie: folia-papier, 1 szt./op. | Tak
10.5 | Wyrób medyczny jałowy | Tak
10.6 | Wyrób medyczny jednorazowy | Tak
10.7 | Wyrób medyczny wolny od ftalanów | Tak
10.8 | Wyrób medyczny wolny od PVC | Tak
11.0 | Przyrząd do podawania płynów infuzyjnych z cytostatykami bez PCV z filtrem 0,2 µm |  |  | szt. | 250
11.1 | Przyrząd do podawania płynów infuzyjnych | Tak
11.2 | Przyrząd dedykowany dla produktów niezgodnych z PCW - w tym dla paklitakeslu. Jeżeli na opakowaniu bezpośrednim lub instrukcji obsługi nie jest zaznaczone, że przyrząd może być stosowany do infuzji paklitakselu - wymagane jest stosowne potwierdzenie przez producenta | Tak
11.3 | Elementy przyrządu: igła biorcza, komora kroplowa z filtrem, dren, zaciskacz rolkowy | Tak
11.4 | Przyrząd wolny od ftalanów oraz od PCW tzn. musi być zapewniona pełna kompatybilność z taksolem - np. przyrząd wykonany z tworzywa EVA/poliuretanu lub wyścielany takim tworzywem - tj. wymagane jest takie rozwiązanie technologiczne, które zapewnia możliwość prawidłowego podania paklitakselu | Tak
11.5 | W linii infuzyjnej filtr 0,20-0,22 mikrometra | Tak
11.6 | Długość: 150-180 cm | Tak
11.7 | Wyrób medyczny jałowy | Tak
11.8 | Wyrób medyczny jednorazowy | Tak
11.9 | Wyrób medyczny wolny od lateksu | Tak
12.0 | Wymazówka sterylna do badań PCR |  |  | szt. | 100
12.1 | Wymazówka dedykowana do badań PCR | Tak
12.2 | Trzonek: tworzywo sztuczne | Tak
12.3 | Wacik z nylonu | Tak
12.4 | Długość użytkowa wymazówki: od 12 do 16 cm | Tak
12.5 | Wymazówka w probówce transportowej | Tak
12.6 | Brak podłoża | Tak
12.7 | Na probówce naklejka-etykietka - do uzupełnienia danymi pacjenta | Tak
12.8 | Wymazówki pakowane indywidualnie (tj. każda sztuka sterylnie i osobno zapakowana) | Tak
12.9 | Wymazówka w opakowaniu | Tak
12.10 | Wymazówka sterylna | Tak

## Pakiet Nr 40
Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym
| Pakiet nr: | 40
| Tytuł/nazwa pakietu: | Siatka opatrunkowa
| Okres/Termin obowiązywania: | 24 miesiące
| Ilość pozycji w pakiecie: | 1
| Uwagi dodatkowe (np. mini-bank, użyczenie): | brak
| Kryteria: | TD+TRR
| CPV: | 33140000-3 Materiały medyczne,33141110-4 Opatrunki
Suma:
L.p. | Nazwa i opis produktu | Wymóg do spełnienia/ /Punktacja | należy oświadczyć czy spełnia się warunek wpisując Tak / Nie i podać wartość tam gdzie wymagane | J.m. | Szacunkowa ilość | Cena jednostkowa netto | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto | Producent | Nazwa własna | Numer katalogowy | Numer UDI-DI
A | B | B1 | B2 | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I1 | I2 | I3 | I4
1.0 | Siatka opatrunkowa |  |  | szt. | 10
1.1 | Siatka opatrunkowa o wysokiej elastyczności, niestrzępiąca | Tak
1.2 | Siatka może być stosowania w wykonywaniu badań wysiłkowych EKG na bieżni. Przytrzymuje ściśle elektrody na ciele pacjenta i umożliwia wykonanie badania bez zakłóceń - artefaktów. | Tak
1.3 | Siatka doskonale dopasowuje się do ciała jednocześnie nie krępując ruchów | Tak
1.4 | Siatka z możliwością zastosowania na klatkę piersiową dorosłego człowieka | Tak
1.5 | opakowanie bezpośrednie: 1 szt./op. | Tak
1.6 | Rozmiar: 14 x 10 m | Tak
1.7 | Możliwość przycinania bez utraty właściwości | Tak
1.8 | Wyrób medyczny niejałowy | Tak

## Pakiet Nr 41
Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym
| Pakiet nr: | 41
| Tytuł/nazwa pakietu: | Zgłębniki dożołądkowe/dojelitowe o grubej średnicy
| Okres/Termin obowiązywania: | 24 miesiące
| Ilość pozycji w pakiecie: | 1
| Uwagi dodatkowe (np. mini-bank, użyczenie): | brak
| Kryteria: | TD+TRR
| CPV: | 33140000-3 Materiały medyczne, 33141640-8 Dreny, 33141200-2 Cewniki
Suma:
L.p. | Nazwa i opis produktu | Wymóg do spełnienia/ /Punktacja | należy oświadczyć czy spełnia się warunek wpisując Tak / Nie i podać wartość tam gdzie wymagane | J.m. | Szacunkowa ilość | Cena jednostkowa netto | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto | Producent | Nazwa własna | Numer katalogowy | Numer UDI-DI
A | B | B1 | B2 | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I1 | I2 | I3 | I4
1.0 | Zgłębnik żołądkowy/zgłębnik dwunastniczy |  |  | szt. | 60
1.1 | Zgłębnik żołądkowy lub zgłębnik dwunastniczy | Tak
1.2 | Materiał: miękki, antyzałamaniowy | Tak
1.3 | Powierzchnia ułatwiająca wprowadzenie | Tak
1.4 | Końcówka wprowadzana zamknięta lub otwarta, atraumatyczna | Tak
1.5 | Końcówka zewnętrzna - zgodna ze złączem strzykawki cewnikowej | Tak
1.6 | Końcówka zewnętrzna - z oznaczeniem rozmiaru | Tak
1.7 | Przynajmniej dwa otwory boczne na końcu | Tak
1.8 | Zgłębnik skalowany/ze znacznikami głębokości | Tak
1.9 | Linia kontrastująca w RTG na całej długości zgłębnika | Tak
1.10 | Długość: nie krótsze niż 100 cm - wszystkie grubości, 120 cm lub dłuższe przynajmniej dla trzech grubości | Tak. Wpisać rozmiary grubość/długość.
1.11 | Grubości: 20 Ch, 22 Ch, 25 lub 26 Ch, 28 Ch, 30 Ch, 32 Ch, 35 Ch do swobodnego wyboru przez Zamawiającego w czasie trwania umowy | Tak. Wpisać rozmiary grubość/długość.
1.12 | Opakowanie bezpośrednie: folia-papier, 1 szt./op. | Tak
1.13 | Wyrób medyczny jałowy | Tak
1.14 | Wyrób medyczny jednorazowy | Tak

## Pakiet Nr 42
Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym
| Pakiet nr: | 42
| Tytuł/nazwa pakietu: | Przedłużacze do pomp infuzyjnych
| Okres/Termin obowiązywania: | 24 miesiące
| Ilość pozycji w pakiecie: | 5
| Uwagi dodatkowe (np. mini-bank, użyczenie): | brak
| Kryteria: | TD+TRR
| CPV: | 33140000-3 Materiały medyczne, 33141640-8 Dreny, 33141200-2 Cewniki
Suma:
L.p. | Nazwa i opis produktu | Wymóg do spełnienia/ /Punktacja | należy oświadczyć czy spełnia się warunek wpisując Tak / Nie i podać wartość tam gdzie wymagane | J.m. | Szacunkowa ilość | Cena jednostkowa netto | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto | Producent | Nazwa własna | Numer katalogowy | Numer UDI-DI
A | B | B1 | B2 | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I1 | I2 | I3 | I4
1.0 | Przedłużacz do pomp infuzyjnych |  |  | szt. | 6000
1.1 | Przedłużacz do pomp infuzyjnych | Tak
1.2 | Końcówki na wejściu i wyjściu Luer-Lock (na jednym końcu męska, na drugim żeńska), obie zabezpieczone nasadkami | Tak
1.3 | Zgodny ze wszelkimi środkami farmaceutycznymi | Tak
1.4 | Przedłużacz przezroczysty, bezbarwny | Tak
1.5 | Materiał: polietylen lub PVC | Tak. Określić materiał.
1.6 | Opakowanie bezpośrednie: folia lub papier-folia 1 szt./op. | Tak
1.7 | Wyrób medyczny apirogenny | Tak
1.8 | Wyrób medyczny nietoksyczny | Tak
1.9 | Wyrób medyczny wolny od lateksu | Tak
1.10 | Wyrób medyczny wolny od ftalanów | Tak
1.11 | Wyrób medyczny jałowy | Tak
1.12 | Wyrób medyczny jednorazowy | Tak
1.13 | długość 0,3 m | Tak
2.0 | Przedłużacz do pomp infuzyjnych |  |  | szt. | 10000
2.1 | Przedłużacz do pomp infuzyjnych | Tak
2.2 | Końcówki na wejściu i wyjściu Luer-Lock (na jednym końcu męska, na drugim żeńska), obie zabezpieczone nasadkami | Tak
2.3 | Zgodny ze wszelkimi środkami farmaceutycznymi | Tak
2.4 | Przedłużacz przezroczysty, bezbarwny | Tak
2.5 | Materiał: polietylen lub PVC | Tak. Określić materiał.
2.6 | Opakowanie bezpośrednie: folia lub papier-folia 1 szt./op. | Tak
2.7 | Wyrób medyczny apirogenny | Tak
2.8 | Wyrób medyczny nietoksyczny | Tak
2.9 | Wyrób medyczny wolny od lateksu | Tak
2.10 | Wyrób medyczny wolny od ftalanów | Tak
2.11 | Wyrób medyczny jałowy | Tak
2.12 | Wyrób medyczny jednorazowy | Tak
2.13 | długość 0,9 m | Tak
3.0 | Przedłużacz do pomp infuzyjnych |  |  | szt. | 15000
3.1 | Przedłużacz do pomp infuzyjnych | Tak
3.2 | Końcówki na wejściu i wyjściu Luer-Lock (na jednym końcu męska, na drugim żeńska), obie zabezpieczone nasadkami | Tak
3.3 | Zgodny ze wszelkimi środkami farmaceutycznymi | Tak
3.4 | Przedłużacz przezroczysty, bezbarwny | Tak
3.5 | Materiał: polietylen lub PVC | Tak. Określić materiał.
3.6 | Opakowanie bezpośrednie: folia lub papier-folia 1 szt./op. | Tak
3.7 | Wyrób medyczny apirogenny | Tak
3.8 | Wyrób medyczny nietoksyczny | Tak
3.9 | Wyrób medyczny wolny od lateksu | Tak
3.10 | Wyrób medyczny wolny od ftalanów | Tak
3.11 | Wyrób medyczny jałowy | Tak
3.12 | Wyrób medyczny jednorazowy | Tak
3.13 | długość 1,2 m | Tak
4.0 | Przedłużacz do pomp infuzyjnych |  |  | szt. | 15000
4.1 | Przedłużacz do pomp infuzyjnych | Tak
4.2 | Końcówki na wejściu i wyjściu Luer-Lock (na jednym końcu męska, na drugim żeńska), obie zabezpieczone nasadkami | Tak
4.3 | Zgodny ze wszelkimi środkami farmaceutycznymi | Tak
4.4 | Przedłużacz przezroczysty, bezbarwny | Tak
4.5 | Materiał: polietylen lub PVC | Tak. Określić materiał.
4.6 | Opakowanie bezpośrednie: folia lub papier-folia 1 szt./op. | Tak
4.7 | Wyrób medyczny apirogenny | Tak
4.8 | Wyrób medyczny nietoksyczny | Tak
4.9 | Wyrób medyczny wolny od lateksu | Tak
4.10 | Wyrób medyczny wolny od ftalanów | Tak
4.11 | Wyrób medyczny jałowy | Tak
4.12 | Wyrób medyczny jednorazowy | Tak
4.13 | długość 1,5 m | Tak
5.0 | Przedłużacz do pomp infuzyjnych |  |  | szt. | 11000
5.1 | Przedłużacz do pomp infuzyjnych | Tak
5.2 | Końcówki na wejściu i wyjściu Luer-Lock (na jednym końcu męska, na drugim żeńska), obie zabezpieczone nasadkami | Tak
5.3 | Zgodny ze wszelkimi środkami farmaceutycznymi | Tak
5.4 | Przedłużacz przezroczysty, bursztynowy | Tak
5.5 | Materiał: polietylen lub PVC | Tak. Określić materiał.
5.6 | Opakowanie bezpośrednie: folia lub papier-folia 1 szt./op. | Tak
5.7 | Wyrób medyczny apirogenny | Tak
5.8 | Wyrób medyczny nietoksyczny | Tak
5.9 | Wyrób medyczny wolny od lateksu | Tak
5.10 | Wyrób medyczny wolny od ftalanów | Tak
5.11 | Wyrób medyczny jałowy | Tak
5.12 | Wyrób medyczny jednorazowy | Tak
5.13 | długość 1,5 m | Tak

## Pakiet Nr 43
Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym
| Pakiet nr: | 43
| Tytuł/nazwa pakietu: | Stenty naczyniowe obwodowe z lekiem
| Okres/Termin obowiązywania: | 24 miesiące
| Ilość pozycji w pakiecie: | 1
| Uwagi dodatkowe (np. mini-bank, użyczenie): | wymagany mini-bank
| Kryteria: | TD + TRR
| CPV: | 33140000-3 Materiały medyczne, 33184100-4 Implanty chirurgiczne, 33184200-5 Protezy naczyniowe, 33111730-7 Wyroby do angioplastyki
Suma:
L.p. | Nazwa i opis produktu | Wymóg do spełnienia/ /Punktacja | należy oświadczyć czy spełnia się warunek wpisując Tak / Nie i podać wartość tam gdzie wymagane | J.m. | Szacunkowa ilość | Cena jednostkowa netto | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto | Producent | Nazwa własna | Numer katalogowy | Numer UDI-DI
A | B | B1 | B2 | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I1 | I2 | I3 | I4
1.0 | Stent samorozprężalny pokryty lekiem |  |  | szt. | 75
1.1 | Zastosowany lek: paclitaxel | Tak
1.2 | Stent wykonany z nitinolu | Tak
1.3 | O spiralnej, mikrosiateczkowej konstrukcji | Tak
1.4 | Dedykowany do tętnicy udowej powierzchownej i podkolanowej | Tak
1.5 | System umożliwia uwolnienie stentu jedną ręką za pomocą pokrętła lub suwaka znajdujących się na uchwycie | Tak
1.6 | 6 znaczników cieniujących na każdym końcu stentu | Tak
1.7 | Średnice stentu: 5 – 7 mm | Tak
1.8 | Długości stentu: 20 – 150 mm | Tak
1.9 | Długości systemu dostarczania – 80 i 125 cm | Tak
1.10 | Wykonawca na prośbę Zamawiającego zapewni/przeprowadzi bezpłatne szkolenie z zakresu używania wyrobów | Tak

## Pakiet Nr 44
Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym
| Pakiet nr: | 44
| Tytuł/nazwa pakietu: | Stenty naczyniowe obwodowe z lekiem
| Okres/Termin obowiązywania: | 24 miesiące
| Ilość pozycji w pakiecie: | 1
| Uwagi dodatkowe (np. mini-bank, użyczenie): | wymagany mini-bank
| Kryteria: | TD + TRR
| CPV: | 33140000-3 Materiały medyczne, 33184100-4 Implanty chirurgiczne, 33184200-5 Protezy naczyniowe, 33111730-7 Wyroby do angioplastyki
Suma:
L.p. | Nazwa i opis produktu | Wymóg do spełnienia/ /Punktacja | należy oświadczyć czy spełnia się warunek wpisując Tak / Nie i podać wartość tam gdzie wymagane | J.m. | Szacunkowa ilość | Cena jednostkowa netto | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto | Producent | Nazwa własna | Numer katalogowy | Numer UDI-DI
A | B | B1 | B2 | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I1 | I2 | I3 | I4
1.0 | Stent samorozprężalny pokryty lekiem |  |  | szt. | 75
1.1 | Zastosowany lek: paclitaxel | Tak
1.2 | Stent wykonany z nitinolu | Tak
1.3 | Stent o konstrukcji typu Z zapobiegającej skręcaniu | Tak
1.4 | Dedykowany do tętnicy udowej powierzchownej i podkolanowej | Tak
1.5 | System umożliwia uwolnienie stentu jedną ręką za pomocą pokrętła lub suwaka znajdujących się na uchwycie | Tak
1.6 | 8 znaczników cieniujących - po 4 na każdym końcu stentu | Tak
1.7 | Średnice stentu: 5 – 8 mm | Tak
1.8 | Długości stentu: 40 – 120 mm | Tak
1.9 | Długości systemu dostarczania – 80 i 125 cm | Tak
1.10 | Wykonawca na prośbę Zamawiającego zapewni/przeprowadzi bezpłatne szkolenie z zakresu używania wyrobów | Tak

## Pakiet Nr 45
Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym
| Pakiet nr: | 45
| Tytuł/nazwa pakietu: | Cewnik balonowy z lekiem
| Okres/Termin obowiązywania: | 24 miesiące
| Ilość pozycji w pakiecie: | 1
| Uwagi dodatkowe (np. mini-bank, użyczenie): | wymagany mini-bank
| Kryteria: | TD + TRR
| CPV: | 33140000-3 Materiały medyczne, 33141200-2 Cewniki, 33111730-7 Wyroby do angioplastyki
Suma:
L.p. | Nazwa i opis produktu | Wymóg do spełnienia/ /Punktacja | należy oświadczyć czy spełnia się warunek wpisując Tak / Nie i podać wartość tam gdzie wymagane | J.m. | Szacunkowa ilość | Cena jednostkowa netto | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto | Producent | Nazwa własna | Numer katalogowy | Numer UDI-DI
A | B | B1 | B2 | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I1 | I2 | I3 | I4
1.0 | Cewnik balonowy z lekiem |  |  | szt. | 40
1.1 | Cewnik balonowy do PTA | Tak
1.2 | Balon pokryty lekiem: paklitakselem | Tak
1.3 | Dawka leku: 3 mikrogramy/mm2 | Tak
1.4 | Pokrycie w technologii UltraFree | Tak
1.5 | Średnice balonu: 2 - 12 mm | Tak
1.6 | Długości balonu: 20 - 220 mm | Tak
1.7 | Cewnik współpracujący z prowadnikiem: 0,018” i 0,035” | Tak
1.8 | Długości cewnika: 75, 100, 130 cm | Tak
1.9 | Kompatybilny z koszulkami: 4 – 8 Fr | Tak
1.10 | Efektywne dostarczenie leku przez balon na poziomie min. 80% | Tak
1.11 | Wykonawca na prośbę Zamawiającego zapewni/przeprowadzi bezpłatne szkolenie z zakresu używania wyrobów | Tak

## Pakiet Nr 46
Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym
| Pakiet nr: | 46
| Tytuł/nazwa pakietu: | Opatrunek do hemostazy zewnętrznej
| Okres/Termin obowiązywania: | 24 miesiące
| Ilość pozycji w pakiecie: | 1
| Uwagi dodatkowe (np. mini-bank, użyczenie): | brak
| Kryteria: | TD+TRR
| CPV: | 33140000-3 Materiały medyczne,33141110-4 Opatrunki
Suma:
L.p. | Nazwa i opis produktu | Wymóg do spełnienia/ /Punktacja | należy oświadczyć czy spełnia się warunek wpisując Tak / Nie i podać wartość tam gdzie wymagane | J.m. | Szacunkowa ilość | Cena jednostkowa netto | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto | Producent | Nazwa własna | Numer katalogowy | Numer UDI-DI
A | B | B1 | B2 | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I1 | I2 | I3 | I4
1.0 | Opatrunek do hemostazy zewnętrznej |  |  | szt. | 200
1.1 | Opatrunek do hamowania krwawienia w tym krwawienia tętniczego po dostępie naczyniowym do 12Fr, dostępie do tętnicy udowej | Tak
1.2 | Możliwość hamowania krwawienia tętniczego uwzględniona w instrukcji obsługi | Tak
1.3 | Opatrunek niewchłanialny | Tak
1.4 | Opatrunek o strukturze włókniny | Tak
1.5 | Hemostaza wywoływana poprzez działanie kaolinu lub chitosanu | Tak
1.6 | Rozmiar: 4 cm x 4 cm (+/- 10% w każdym wymiarze) | Tak
1.7 | Wyrób medyczny jałowy | Tak
1.8 | Wyrób medyczny jednorazowy | Tak
1.9 | Aktywny obustronnie (tj. może być przykładany do rany dowolną stroną) | Tak

## Pakiet Nr 47
Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym
| Pakiet nr: | 47
| Tytuł/nazwa pakietu: | Stent do tętnicy szyjnej
| Okres/Termin obowiązywania: | 24 miesiące
| Ilość pozycji w pakiecie: | 1
| Uwagi dodatkowe (np. mini-bank, użyczenie): | wymagany mini-bank
| Kryteria: | TD+TRR
| CPV: | 33140000-3 Materiały medyczne, 33184100-4 Implanty chirurgiczne, 33184200-5 Protezy naczyniowe, 33111730-7 Wyroby do angioplastyki
Suma:
L.p. | Nazwa i opis produktu | Wymóg do spełnienia/ /Punktacja | należy oświadczyć czy spełnia się warunek wpisując Tak / Nie i podać wartość tam gdzie wymagane | J.m. | Szacunkowa ilość | Cena jednostkowa netto | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto | Producent | Nazwa własna | Numer katalogowy | Numer UDI-DI
A | B | B1 | B2 | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I1 | I2 | I3 | I4
1.0 | Stent do tętnicy szyjnej |  |  | szt. | 50
1.1 | Stent do tętnicy szyjnej | Tak
1.2 | Stent nitinolowy o strukturze plecionej | Tak
1.3 | Dwuwarstwowa konstrukcja z mikrosiateczką zapobiegająca mikroembolizacji | Tak
1.4 | Bardzo małe komórki stentu uniemożliwiające uwalnianie się blaszki, miażdżycowej o powierzchni 0,381 mm2 | Tak
1.5 | Minimalny zakres średnic: od 5 do 10 mm | Tak
1.6 | Zakres długości: 25, 37, 47, 22, 33, 40, 25, 43 mm | Tak
1.7 | Stent w systemie RX, długość segmentu RX 30 cm | Tak
1.8 | Wszystkie rozmiary stentu kompatybilne z koszulką 5Fr | Tak
1.9 | Wykonawca na prośbę Zamawiającego zapewni/przeprowadzi bezpłatne szkolenie z zakresu używania wyrobów | Tak

## Pakiet Nr 48
Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym
| Pakiet nr: | 48
| Tytuł/nazwa pakietu: | Prowadnik interwencyjny hybrydowy
| Okres/Termin obowiązywania: | 24 miesięce
| Ilość pozycji w pakiecie: | 1
| Uwagi dodatkowe (np. mini-bank, użyczenie): | brak
| Kryteria: | TD+TRR
| CPV: | 33140000-3 Materiały medyczne, 33111730-7 Wyroby do angioplastyki, 33141200-2
Suma:
L.p. | Nazwa i opis produktu | Wymóg do spełnienia/ /Punktacja | należy oświadczyć czy spełnia się warunek wpisując Tak / Nie i podać wartość tam gdzie wymagane | J.m. | Szacunkowa ilość | Cena jednostkowa netto | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto | Producent | Nazwa własna | Numer katalogowy | Numer UDI-DI
A | B | B1 | B2 | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I1 | I2 | I3 | I4
1.0 | Prowadnik interwencyjny hybrydowy |  |  | szt. | 280
1.1 | Prowadnik interwencyjny hybrydowy | Tak
1.2 | Prowadnik o budowie hybrydowej w proksymalnej części pokrytej PTFE oraz dystalnej pokrytej powłoką hydrofilną | Tak
1.3 | Długość powłoki hydrofilnej w części dystalnej 25 cm | Tak
1.4 | Proksymalna część prowadnika extra sztywna | Tak
1.5 | Dystalna końcówka prowadnika zagięta lub prosta dla średnicy 0,035” | Tak
1.6 | Dostępne średnice 0,035”, 0,014”, 0,018” | Tak
1.7 | Długości: 180, 260, oraz 300 cm dla średnicy 0,014” i 0,018” | Tak
1.8 | Wykonawca na prośbę Zamawiającego zapewni/przeprowadzi bezpłatne szkolenie z zakresu używania wyrobów | Tak

## Pakiet Nr 49
Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym
| Pakiet nr: | 49
| Tytuł/nazwa pakietu: | Prowadniki 0.014
| Okres/Termin obowiązywania: | 24 miesięce
| Ilość pozycji w pakiecie: | 1
| Uwagi dodatkowe (np. mini-bank, użyczenie): | brak
| Kryteria: | TD+TRR
| CPV: | 33140000-3 Materiały medyczne, 33111730-7 Wyroby do angioplastyki
Suma:
L.p. | Nazwa i opis produktu | Wymóg do spełnienia/ /Punktacja | należy oświadczyć czy spełnia się warunek wpisując Tak / Nie i podać wartość tam gdzie wymagane | J.m. | Szacunkowa ilość | Cena jednostkowa netto | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto | Producent | Nazwa własna | Numer katalogowy | Numer UDI-DI
A | B | B1 | B2 | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I1 | I2 | I3 | I4
1.0 | Prowadnik |  |  | szt. | 50
1.1 | Prowadnik naczyniowy, obwodowy | Tak
1.2 | Prowadnik pokrywany hydrofilnie w części dystalnej na długości 10 lub 38 cm | Tak
1.3 | Sztywność końcówek 3g i 6g do swobodnego wyboru przez Zamawiającego w czasie trwania umowy | Tak
1.4 | Powłoka polimerowa z domieszką wolframu (w części dystalnej na długości 2 cm 90% wagi, w części proksymalnej 55% wagi). | Tak
1.5 | Średnica 0.014” (0,37mm) | Tak
1.6 | Długości: 182 i 300 cm do swobodnego wyboru przez Zamawiającego w czasie trwania umowy | Tak
1.7 | Kształtowalna końcówka: prosta i zagięta do swobodnego wyboru przez Zamawiającego w czasie trwania umowy | Tak
1.8 | Dystalna część miękka na długości 8 oraz 11 cm | Tak
1.9 | Stalowy rdzeń pokryty PTFE w części proksymalnej. | Tak
1.10 | Wykonawca na prośbę Zamawiającego zapewni/przeprowadzi bezpłatne szkolenie z zakresu używania wyrobów | Tak

## Pakiet Nr 50
Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym
| Pakiet nr: | 50
| Tytuł/nazwa pakietu: | Prowadniki 0.018
| Okres/Termin obowiązywania: | 24 miesiące
| Ilość pozycji w pakiecie: | 1
| Uwagi dodatkowe (np. mini-bank, użyczenie): | brak
| Kryteria: | TD+TRR
| CPV: | 33140000-3 Materiały medyczne, 33111730-7 Wyroby do angioplastyki
Suma:
L.p. | Nazwa i opis produktu | Wymóg do spełnienia/ /Punktacja | należy oświadczyć czy spełnia się warunek wpisując Tak / Nie i podać wartość tam gdzie wymagane | J.m. | Szacunkowa ilość | Cena jednostkowa netto | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto | Producent | Nazwa własna | Numer katalogowy | Numer UDI-DI
A | B | B1 | B2 | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I1 | I2 | I3 | I4
1.0 | Prowadnik |  |  | szt. | 120
1.1 | Prowadnik naczyniowy, obwodowy | Tak
1.2 | Prowadnik pokrywany hydrofilnie – warstwa buforowa. | Tak
1.3 | Średnica 0.018” | Tak
1.4 | Długości 110/150/200/300cm. | Tak
1.5 | Kształtowalny koniec o długości 2cm. | Tak
1.6 | Dystalna część miękka na długości 8 oraz 12cm. | Tak
1.7 | Sztywności końcówek 6g i 8g. | Tak
1.8 | Rdzeń ze stali nierdzewnej. | Tak
1.9 | Wykonawca na prośbę Zamawiającego zapewni/przeprowadzi bezpłatne szkolenie z zakresu używania wyrobów | Tak

## Pakiet Nr 51
Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym
| Pakiet nr: | 51
| Tytuł/nazwa pakietu: | Cewnik hydrofilny, superselektywny
| Okres/Termin obowiązywania: | 24 miesiące
| Ilość pozycji w pakiecie: | 1
| Uwagi dodatkowe (np. mini-bank, użyczenie): | brak
| Kryteria: | TD+TRR
| CPV: | 33140000-3 Materiały medyczne, 33111730-7 Wyroby do angioplastyki, 33141200-2 Cewniki
Suma:
L.p. | Nazwa i opis produktu | Wymóg do spełnienia/ /Punktacja | należy oświadczyć czy spełnia się warunek wpisując Tak / Nie i podać wartość tam gdzie wymagane | J.m. | Szacunkowa ilość | Cena jednostkowa netto | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto | Producent | Nazwa własna | Numer katalogowy | Numer UDI-DI
A | B | B1 | B2 | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I1 | I2 | I3 | I4
1.0 | Cewnik hydrofilny, superselektywny |  |  | szt. | 40
1.1 | Cewnik hydrofilny, superselektywny | Tak
1.2 | Średnice 4Fr, 5Fr obie kompatybilne z prowadnikiem 0.038” | Tak
1.3 | Długości: do wyboru w zakresie 40 - 120 cm | Tak
1.4 | Kompatybilny z prowadnikiem 0.038” | Tak
1.5 | Duża średnica wewnętrzna: 1.03 mm dla 4Fr i 1.10 mm dla 5Fr | Tak
1.6 | Atraumatyczna, miękka końcówka (koniec dystalny bez zbrojenia) | Tak
1.7 | Dystalna część pokryta warstwą hydrofilną na długości co najmniej 40 cm, bardzo dobre przechodzenie przez okluzje i stenozy obwodowe | Tak
1.8 | Kontrola trakcji 1:1 | Tak
1.9 | Duży wybór krzywizn, w tym krzywizny z otworami bocznymi | Tak
1.10 | Dwuwarstwowa ściana zbudowana z PTFE (poliuretanu): warstwa zewnętrzna bardziej miękka, warstwa wewnętrzna z PTFE wzbogaconego nylonem – sztywniejsza i twardsza | Tak
1.11 | 4 Fr zbrojony podwójnym oplotem ze stali nierdzewnej (dystalne 15 cm bez zbrojenia; max ciśnienie podania kontrastu p=750 psi) | Tak
1.12 | 5 Fr zbrojony pojedynczym oplotem ze stali nierdzewnej (dystalne 10 cm bez zbrojenia; max ciśnienie podania kontrastu p=1000 psi) | Tak
1.13 | Wykonawca na prośbę Zamawiającego zapewni/przeprowadzi bezpłatne szkolenie z zakresu używania wyrobów | Tak

## Pakiet Nr 52
Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym
| Pakiet nr: | 52
| Tytuł/nazwa pakietu: | Cewnik współpracujący z prowadnikiem do przewlekłych okluzji
| Okres/Termin obowiązywania: | 24 miesiące
| Ilość pozycji w pakiecie: | 1
| Uwagi dodatkowe (np. mini-bank, użyczenie): | brak
| Kryteria: | TD+TRR
| CPV: | 33140000-3 Materiały medyczne, 33111730-7 Wyroby do angioplastyki, 33141200-2 Cewniki
Suma:
L.p. | Nazwa i opis produktu | Wymóg do spełnienia/ /Punktacja | należy oświadczyć czy spełnia się warunek wpisując Tak / Nie i podać wartość tam gdzie wymagane | J.m. | Szacunkowa ilość | Cena jednostkowa netto | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto | Producent | Nazwa własna | Numer katalogowy | Numer UDI-DI
A | B | B1 | B2 | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I1 | I2 | I3 | I4
1.0 | Cewnik współpracujący z prowadnikiem do przewlekłych okluzji |  |  | szt. | 50
1.1 | Cewnik współpracujący z prowadnikiem do przewlekłych okluzji | Tak
1.2 | Kompatybilny z prowadnikiem 0.018'', 0.035” i koszulką 4Fr do swobodnego wyboru przez Zamawiającego w czasie trwania umowy | Tak
1.3 | Długości do wyboru w zakresie co najmniej 65 - 150 cm | Tak
1.4 | Trwała powłoka hydrofilna na odcinku dystalnym co najmniej 40 cm | Tak
1.5 | Shaft wzmocniony podwójnym oplotem stalowym odporny na załamanie struktury podłużnej | Tak
1.6 | Końcówka dystalna taperowana o stożkowatym kształcie | Tak
1.7 | Trzy markery widoczne pod skopią, | Tak
1.8 | Kształt prosty lub zagięty pod kątem 30 stopni | Tak
1.9 | Wykonawca na prośbę Zamawiającego zapewni/przeprowadzi bezpłatne szkolenie z zakresu używania wyrobów | Tak

## Pakiet Nr 53
Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym
| Pakiet nr: | 53
| Tytuł/nazwa pakietu: | Przyrząd do zamykania nakłucia tętnicy udowej
| Okres/Termin obowiązywania: | 24 miesiące
| Ilość pozycji w pakiecie: | 1
| Uwagi dodatkowe (np. mini-bank, użyczenie): | brak
| Kryteria: | TD+TRR
| CPV: | 33140000-3 Materiały medyczne, 33111730-7 Wyroby do angioplastyki, 33141200-2 Cewniki
Suma:
L.p. | Nazwa i opis produktu | Wymóg do spełnienia/ /Punktacja | należy oświadczyć czy spełnia się warunek wpisując Tak / Nie i podać wartość tam gdzie wymagane | J.m. | Szacunkowa ilość | Cena jednostkowa netto | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto | Producent | Nazwa własna | Numer katalogowy | Numer UDI-DI
A | B | B1 | B2 | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I1 | I2 | I3 | I4
1.0 | Przyrząd do zamykania nakłucia tętnicy udowej |  |  | szt. | 1200
1.1 | Przyrząd do zamykania nakłucia tętnicy udowej | Tak
1.2 | Zamykanie naczynia od wewnątrz (kotwica) i zewnątrz (kolagen) | Tak
1.3 | Wszystkie komponenty wchłanialne do 90 dni | Tak
1.4 | System umożliwiający zamykanie otworów po introducerach 5F - 8F | Tak
1.5 | Dwa mechanizmy homeostatyczne: mechaniczny (kanapka) i biochemiczny (kolagen) | Tak
1.6 | W zestawie: urządzenie zamykające, koszulka, lokalizator arteriotomii, prowadnik | Tak
1.7 | Zamykacze w dwóch rozmiarach: 6F dla wkłucia 5-6F oraz 8F dla wkłucia 7-8F | Tak
1.8 | Wykonawca na prośbę Zamawiającego zapewni/przeprowadzi bezpłatne szkolenie z zakresu używania wyrobów | Tak

## Pakiet Nr 54
Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym
| Pakiet nr: | 54
| Tytuł/nazwa pakietu: | Introducery zbrojone
| Okres/Termin obowiązywania: | 24 miesiące
| Ilość pozycji w pakiecie: | 3
| Uwagi dodatkowe (np. mini-bank, użyczenie): | brak
| Kryteria: | TD+TRR
| CPV: | 33140000-3 Materiały medyczne, 33111730-7 Wyroby do angioplastyki, 33141200-2 Cewniki, 33141220-8 Kaniula, 33141322-3 Igły do tętnic, 33141230-1 Rozszerzadła
Suma:
L.p. | Nazwa i opis produktu | Wymóg do spełnienia/ /Punktacja | należy oświadczyć czy spełnia się warunek wpisując Tak / Nie i podać wartość tam gdzie wymagane | J.m. | Szacunkowa ilość | Cena jednostkowa netto | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto | Producent | Nazwa własna | Numer katalogowy | Numer UDI-DI
A | B | B1 | B2 | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I1 | I2 | I3 | I4
1.0 | Introducer zbrojony |  |  | szt. | 300
1.1 | Introducer naczyniowy - do dostępu kontrlateralnego. | Tak
1.2 | Introducer zbrojony - konstrukcja polimerowa ze stalowym zbrojeniem, zapewniającym utrzymanie średnicy wewnętrznej | Tak
1.3 | Umożliwia dostęp kontrlateralny | Tak
1.4 | Introducer zbrojony typu „crossover” | Tak
1.5 | Długości: 40-45 cm (fabrycznie zagięta – cross over i prosta, do swobodnego wyboru przez Zamawiającego w czasie trwania umowy), dopuszcza się zaoferowanie większej ilości długości, jednak długość 40-45 cm również musi być zaoferowana | Tak
1.6 | Średnica 4F, 5F, 6F - do swobodnego wyboru przez Zamawiającego w czasie trwania umowy | Tak
1.7 | Kompatybilny z prowadnikiem 0.035” | Tak
1.8 | Fabrycznie taperowana | Tak
1.9 | Zastawka hemostatyczna i trójdrożny kranik | Tak
1.10 | Wykonawca na prośbę Zamawiającego zapewni/przeprowadzi bezpłatne szkolenie z zakresu używania wyrobów | Tak
2.0 | Introducery zbrojony |  |  | szt. | 20
2.1 | Introducer naczyniowy - do dostępu kontrlateralnego. | Tak
2.2 | Introducer zbrojony - konstrukcja polimerowa ze stalowym zbrojeniem, zapewniającym utrzymanie średnicy wewnętrznej | Tak
2.3 | Długości: 90 - 100 cm | Tak
2.4 | Do wybory prosta oraz zagięta końcówka (różne krzywizny) | Tak
2.5 | Średnica 4F, 5F, 6F - do swobodnego wyboru przez Zamawiającego w czasie trwania umowy | Tak
2.6 | Kompatybilna z prowadnikiem 0.035” | Tak
2.7 | Fabrycznie taperowana | Tak
2.8 | Zastawka hemostatyczna i trójdrożny kranik | Tak
2.9 | Wykonawca na prośbę Zamawiającego zapewni/przeprowadzi bezpłatne szkolenie z zakresu używania wyrobów | Tak
3.0 | Introducery zbrojony | Tak |  | szt. | 20
3.1 | Introducer naczyniowy - do dostępu kontrlateralnego. | Tak
3.2 | Introducer zbrojony - konstrukcja polimerowa ze stalowym zbrojeniem, zapewniającym utrzymanie średnicy wewnętrznej | Tak
3.3 | Długości: 40-45 cm | Tak
3.4 | Końcówka prosta oraz zagięta końcówka (różne krzywizny) - do swobodnego wyboru przez Zamawiającego w czasie trwania umowy | Tak
3.5 | Koszulka zagięta pozwalająca na bezpieczne przeprowadzenie przez rozwidlenie aorty | Tak
3.6 | Średnica 7Fr, 8Fr | Tak
3.7 | Kompatybilna z prowadnikiem 0.035” | Tak
3.8 | Dilatator wewnątrz cewnika pozwalający na atraumatyczne wprowadzenie po prowadniku do naczynia i przeprowadzenie przez rozwidlenie aorty | Tak
3.9 | Zastawka hemostatyczna i trójdrożny kranik | Tak
3.10 | Marker na końcu koszulki widoczny w obrazie RTG | Tak
3.11 | Wykonawca na prośbę Zamawiającego zapewni/przeprowadzi bezpłatne szkolenie z zakresu używania wyrobów | Tak

## Pakiet Nr 55
Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym
| Pakiet nr: | 55
| Tytuł/nazwa pakietu: | Introducery zbrojone - specjalne
| Okres/Termin obowiązywania: | 24 miesiące
| Ilość pozycji w pakiecie: | 1
| Uwagi dodatkowe (np. mini-bank, użyczenie): | brak
| Kryteria: | TD+TRR
| CPV: | 33140000-3 Materiały medyczne, 33111730-7 Wyroby do angioplastyki, 33141200-2 Cewniki, 33141220-8 Kaniula, 33141322-3 Igły do tętnic, 33141230-1 Rozszerzadła
Suma:
L.p. | Nazwa i opis produktu | Wymóg do spełnienia/ /Punktacja | należy oświadczyć czy spełnia się warunek wpisując Tak / Nie i podać wartość tam gdzie wymagane | J.m. | Szacunkowa ilość | Cena jednostkowa netto | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto | Producent | Nazwa własna | Numer katalogowy | Numer UDI-DI
A | B | B1 | B2 | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I1 | I2 | I3 | I4
1.0 | Introducer zbrojony |  |  | szt. | 200
1.1 | Koszulki wprowadzające zbrojone metalowym oplotem, o dużej oporności na zagięcie do zastosowania w tętnicach szyjnych o trudnej anatomii | Tak
1.2 | Średnice: 4Fr, 5Fr, 6Fr, 7Fr, 8Fr, 10Fr - do swobodnego wyboru przez Zamawiającego w czasie trwania umowy | Tak
1.3 | Duże światło wewnętrzne: od 0,074" w 5F i 0,087" w 6F. | Tak
1.4 | Długość: 90 cm oraz 45-55 cm do specjalnych zastosowań (p. pkt. poniżej) | Tak
1.5 | Dostępne różne konfiguracje ukształtowania końcówki: prosta i multipurpose, dostępna wersja koszulki do tętnic szyjnych z atraumatyczną końcówką, z 3-stopniową lub 2-stopniową strefą przejściową redukująca uszkodzenie naczyń. Dostępne wersje krzywizn do tętnic trzewnych i nerkowych i długościach 45 i 55 cm | Tak
1.6 | Marker na końcu koszulki widoczny w obrazie RTG | Tak
1.7 | Miękka atraumatyczna końcówka koszulki introducera, wyraźnie taperowana na końcu | Tak
1.8 | Powłoka hydrofilna pokrywająca koszulkę oraz poszerzasz na całej długości | Tak
1.9 | Zastawka hemostatyczna zaopatrzona w system zatrzaskowy współpracujący z rozszerzaczem oraz boczny kranik | Tak
1.10 | Rozszerzadło posiada na porcie oznaczenie określające maksymalną wielkość prowadnika, który może być bezpiecznie stosowany z introducerem | Tak
1.11 | Koszulka posiada oznaczenie średnicy, a także logo lub nazwę producenta, dopuszcza się aby oznaczenie umieszczone było na kraniku lub na drenie | Tak
1.12 | W opakowaniu bezpośrednim plastikowa tacka usztywniająca zapobiegająca przypadkowemu załamaniu introducera | Tak
1.13 | Wykonawca na prośbę Zamawiającego zapewni/przeprowadzi bezpłatne szkolenie z zakresu używania wyrobów | Tak

## Pkaiet Nr 56
Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym
| Pakiet nr: | 56
| Tytuł/nazwa pakietu: | Stent samorozprężalny
| Okres/Termin obowiązywania: | 24 miesięce
| Ilość pozycji w pakiecie: | 1
| Uwagi dodatkowe (np. mini-bank, użyczenie): | wymagany mini-bank
| Kryteria: | TD+TRR
| CPV: | 33140000-3 Materiały medyczne, 33184100-4 Implanty chirurgiczne, 33184200-5 Protezy naczyniowe, 33111730-7 Wyroby do angioplastyki
Suma:
L.p. | Nazwa i opis produktu | Wymóg do spełnienia/ /Punktacja | należy oświadczyć czy spełnia się warunek wpisując Tak / Nie i podać wartość tam gdzie wymagane | J.m. | Szacunkowa ilość | Cena jednostkowa netto | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto | Producent | Nazwa własna | Numer katalogowy | Numer UDI-DI
A | B | B1 | B2 | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I1 | I2 | I3 | I4
1.0 | Stent samorozprężalny |  |  | szt. | 120
1.1 | Stent samorozprężalny | Tak
1.2 | Stent wykonany z nitinolu, o spiralnej, mikrosiateczkowej konstrukcji | Tak
1.3 | System umożliwia uwolnienie stentu jedną ręką za pomocą pokrętła lub suwaka znajdujących się na uchwycie | Tak
1.4 | 6 znaczników cieniujących na każdym końcu stentu | Tak
1.5 | Średnice stentu: 4 – 9 mm | Tak
1.6 | Długości stentu: 20 – 150 mm | Tak
1.7 | Długości systemu dostarczania – 80 i 125 cm | Tak
1.8 | Profil systemu 6F | Tak
1.9 | Kompatybilny z prowadnikiem 0.035” | Tak
1.10 | Wykonawca na prośbę Zamawiającego zapewni/przeprowadzi bezpłatne szkolenie z zakresu używania wyrobów | Tak

## Pakiet Nr 57
Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym
| Pakiet nr: | 57
| Tytuł/nazwa pakietu: | Cewnik wspomagający do trudnych przejść
| Okres/Termin obowiązywania: | 24 miesiące
| Ilość pozycji w pakiecie: | 1
| Uwagi dodatkowe (np. mini-bank, użyczenie): | brak
| Kryteria: | TD+TRR
| CPV: | 33140000-3 Materiały medyczne, 33111730-7 Wyroby do angioplastyki, 33141200-2 Cewniki
Suma:
L.p. | Nazwa i opis produktu | Wymóg do spełnienia/ /Punktacja | należy oświadczyć czy spełnia się warunek wpisując Tak / Nie i podać wartość tam gdzie wymagane | J.m. | Szacunkowa ilość | Cena jednostkowa netto | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto | Producent | Nazwa własna | Numer katalogowy | Numer UDI-DI
A | B | B1 | B2 | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I1 | I2 | I3 | I4
1.0 | Cewnik wspomagający |  |  | szt. | 200
1.1 | Cewnik wspomagający do trudnych przejść | Tak
1.2 | Cewnik wspierający kompatybilny z prowadnikiem 0.014”, 0.018”, 0.035” | Tak
1.3 | Odporny na zginanie i łamanie | Tak
1.4 | Dystalny koniec taperowany | Tak
1.5 | Wyposażony w markery ułatwiające jego lokalizację (min. 3 markery) | Tak
1.6 | Marker dystalny w odległości 2 mm od końca cewnika | Tak
1.7 | Długości cewników: 65, 90, 135 i 150 cm | Tak
1.8 | Pokrywany hydrofilnie na długości 40 cm | Tak
1.9 | Wykonawca na prośbę Zamawiającego zapewni/przeprowadzi bezpłatne szkolenie z zakresu używania wyrobów | Tak

## Pakiet Nr 58
Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym
| Pakiet nr: | 58
| Tytuł/nazwa pakietu: | Spirala embolizacyjna
| Okres/Termin obowiązywania: | 24 misiące
| Ilość pozycji w pakiecie: | 1
| Uwagi dodatkowe (np. mini-bank, użyczenie): | wymagany mini-bank
| Kryteria: | TD+TRR
| CPV: | 33140000-3 Materiały medyczne, 33184100-4 Implanty chirurgiczne, 33111730-7 Wyroby do angioplastyki
Suma:
L.p. | Nazwa i opis produktu | Wymóg do spełnienia/ /Punktacja | należy oświadczyć czy spełnia się warunek wpisując Tak / Nie i podać wartość tam gdzie wymagane | J.m. | Szacunkowa ilość | Cena jednostkowa netto | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto | Producent | Nazwa własna | Numer katalogowy | Numer UDI-DI
A | B | B1 | B2 | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I1 | I2 | I3 | I4
1.0 | Spirala embolizacyjna |  |  | szt. | 40
1.1 | Wyrób medyczny do embolizacji naczyń | Tak
1.2 | Implantacyjne, trwała, a nie czasowa embolizacja | Tak
1.3 | Materiał: platyna | Tak
1.4 | Kształt spiralny/zbliżony do spirali | Tak
1.5 | Spirala pokryta hydrożelowym polimerem zwiększającym objętość | Tak
1.6 | Dystalna część bez pokrycia | Tak
1.7 | Możliwość nawet 6-krotnego zwiększenia objętości, zwiększenie objętości tylko w kierunku wolnej przestrzeni | Tak
1.8 | Spirala zakładana metodą popychania | Tak
1.9 | Wyrób kompatybilny z prowadnikiem 0.018'' oraz 0.035'' | Tak
1.10 | Dostępne średnice: 2-16 mm do swobodnego wyboru przez Zamawiającego w czasie trwania umowy | Tak
1.11 | Dostępne długości: 2-20 cm do swobodnego wyboru przez Zamawiającego w czasie trwania umowy | Tak
1.12 | Wyrób medyczny jałowy | Tak
1.13 | Wyrób medyczny jednorazowy | Tak
1.14 | Wykonawca na prośbę Zamawiającego zapewni/przeprowadzi bezpłatne szkolenie z zakresu używania wyrobów | Tak

## Pakiet Nr 59
Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym
| Pakiet nr: | 59
| Tytuł/nazwa pakietu: | Zestaw do cewnikowania żył centralnych
| Okres/Termin obowiązywania: | 24 miesiące
| Ilość pozycji w pakiecie: | 1
| Uwagi dodatkowe (np. mini-bank, użyczenie): | brak
| Kryteria: | TD+TRR
| CPV: | 33140000-3 Materiały medyczne, 33141620-2 Zestawy medyczne, 33141200-2 Cewniki, 33141220-8 Kaniula, 33141320-9 Igły medyczne
Suma:
L.p. | Nazwa i opis produktu | Wymóg do spełnienia/ /Punktacja | należy oświadczyć czy spełnia się warunek wpisując Tak / Nie i podać wartość tam gdzie wymagane | J.m. | Szacunkowa ilość | Cena jednostkowa netto | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto | Producent | Nazwa własna | Numer katalogowy | Numer UDI-DI
A | B | B1 | B2 | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I1 | I2 | I3 | I4
1.0 | Zestaw do cewnikowania żył centralnych |  |  | szt. | 20
1.1 | Zestaw do cewnikowania żył centralnych - odpowiedni dla noworodków/wcześniaków | Tak
1.2 | Zestaw zawiera wszystkie elementy z pkt. 1.3-1.11 | Tak
1.3 | Cewnik centralny, spełniający wszystkie z punktów 1.12-1.17 | Tak
1.4 | Bezlateksowe zatyczki | Tak
1.5 | Zaciski typu Roberts | Tak
1.6 | Strzykawkę 5 ml | Tak
1.7 | Kaniula wprowadzająca, metalowa, echogeniczna o rozmiarze 21G/40 mm | Tak
1.8 | Kaniula wprowadzająca, teflonowa, 24G/19 mm | Tak
1.9 | Skalpel | Tak
1.10 | Prowadnik nitynolowy prosty | Tak
1.11 | Rozszerzacze - 2 szt. (3Fr/30 mm, 3Fr/50 mm) | Tak
1.12 | Cewnik dwuświatłowy | Tak
1.13 | Rozmiary: 3Fr/6 cm | Tak
1.14 | Materiał: termowrażliwy PUR | Tak
1.15 | Cewnik ze znacznikami długości | Tak
1.16 | Cewnik o elastycznej końcówce | Tak
1.17 | Końcówki-porty znakowane kolorystycznie | Tak
1.18 | Wszystkie elementy zestawu wzajemnie ze sobą kompatybilne | Tak
1.19 | Całość zapakowana w jedno jałowe opakowanie (nie dopuszcza się zaoferowania poszczególnych elementów i wyceny jako zestaw) | Tak
1.20 | Wyrób medyczny jałowy | Tak
1.21 | Wyrób medyczny jednorazowy | Tak

## Pakiet Nr 60
Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym
| Pakiet nr: | 60
| Tytuł/nazwa pakietu: | Cewnik pępowinowy dwuświatłowy
| Okres/Termin obowiązywania: | 24 miesiące
| Ilość pozycji w pakiecie: | 1
| Uwagi dodatkowe (np. mini-bank, użyczenie): | brak
| Kryteria: | TD+TRR
| CPV: | 33140000-3 Materiały medyczne, 33141620-2 Zestawy medyczne, 33141200-2 Cewniki, 33141220-8 Kaniula, 33141320-9 Igły medyczne, 33141300-3 Urządzenia do nakłuwania żył, pobierania krwi
Suma:
L.p. | Nazwa i opis produktu | Wymóg do spełnienia/ /Punktacja | należy oświadczyć czy spełnia się warunek wpisując Tak / Nie i podać wartość tam gdzie wymagane | J.m. | Szacunkowa ilość | Cena jednostkowa netto | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto | Producent | Nazwa własna | Numer katalogowy | Numer UDI-DI
A | B | B1 | B2 | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I1 | I2 | I3 | I4
1.0 | Cewnik pępowinowy dwuświatłowy antybakteryjny |  |  | szt. | 20
1.1 | Cewnik pępowinowy | Tak
1.2 | Cewnik z poliuretanu (PUR) | Tak
1.3 | Cewnik impregnowany srebrem | Tak
1.4 | Cewnik dwuświatłowy | Tak
1.5 | Cewnik ze znacznikami długości | Tak
1.6 | Cewnik z zaciskiem | Tak
1.7 | Porty do podawania kolorystycznie oznaczone | Tak
1.8 | Rozmiar: 4Fr/20 cm | Tak
1.9 | Objętość przestrzeni martwej dalszy/bliższy 0.3/0.3 ml | Tak
1.10 | Przepływ dalszy/bliższy: 13.8/13.8 [ml/min] | Tak
1.11 | Średnica (przekrój): 0.5 x 1.5 mm | Tak

## Pakiet Nr 61
Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym
| Pakiet nr: | 61
| Tytuł/nazwa pakietu: | Cewnik do drenażu klatki piersiowej z trokarem
| Okres/Termin obowiązywania: | 24 miesiące
| Ilość pozycji w pakiecie: | 1
| Uwagi dodatkowe (np. mini-bank, użyczenie): | brak
| Kryteria: | TD+TRR
| CPV: | 33140000-3 Materiały medyczne, 33141200-2 Cewniki, 33141320-9 Igły medyczne, 33157000-5 Urządzenia do terapii gazowej i oddechowej
Suma:
L.p. | Nazwa i opis produktu | Wymóg do spełnienia/ /Punktacja | należy oświadczyć czy spełnia się warunek wpisując Tak / Nie i podać wartość tam gdzie wymagane | J.m. | Szacunkowa ilość | Cena jednostkowa netto | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto | Producent | Nazwa własna | Numer katalogowy | Numer UDI-DI
A | B | B1 | B2 | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I1 | I2 | I3 | I4
1.0 | Cewnik do drenażu klatki piersiowej z trokarem |  |  | szt. | 50
1.1 | Cewnik do drenażu klatki piersiowej do stosowania w celu odbarczenia odmy opłucnej | Tak
1.2 | Wyrób może być stosowany u noworodków | Tak
1.3 | Średnica 8Fr | Tak
1.4 | Dren przezroczysty z PVC | Tak
1.5 | Dren posiada linię XRO | Tak
1.6 | Dren z 1 otworem bocznym | Tak
1.7 | Dren ze znacznikami co 1 cm | Tak
1.8 | Dren prosty | Tak
1.9 | Ostry trokar pozwalający na łatwe wprowadzenie | Tak
1.10 | Wyrób medyczny jałowy | Tak
1.11 | Wyrób medyczny jednorazowy | Tak

## Pakiet Nr 62
Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym
| Pakiet nr: | 62
| Tytuł/nazwa pakietu: | Łącznik wieloświatłowy do podawania leków
| Okres/Termin obowiązywania: | 24 miesiące
| Ilość pozycji w pakiecie: | 1
| Uwagi dodatkowe (np. mini-bank, użyczenie): | brak
| Kryteria: | TD+TRR
| CPV: | 33140000-3 Materiały medyczne, 33141620-2 Zestawy medyczne, 33141200-2 Cewniki, 33141220-8 Kaniula
Suma:
L.p. | Nazwa i opis produktu | Wymóg do spełnienia/ /Punktacja | należy oświadczyć czy spełnia się warunek wpisując Tak / Nie i podać wartość tam gdzie wymagane | J.m. | Szacunkowa ilość | Cena jednostkowa netto | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto | Producent | Nazwa własna | Numer katalogowy | Numer UDI-DI
A | B | B1 | B2 | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I1 | I2 | I3 | I4
1.0 | Łącznik wieloświatłowy |  |  | szt. | 80
1.1 | System do podawania leków 3-kanałowy | Tak
1.2 | Może być podłączony do linii centralnej (wkłuć centralnych z obwodu, wkłuć do żył centralnych, do żyły pępowinowej) | Tak
1.3 | Umożliwia utworzenie zamkniętego układu | Tak
1.4 | Może być stosowany do 7 dni | Tak
1.5 | Prosty w obsłudze | Tak
1.6 | Pozwala na łatwą dezynfekcję | Tak
1.7 | Długość: 6 cm | Tak

## Pakiet Nr 63
Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym
| Pakiet nr: | 63
| Tytuł/nazwa pakietu: | Zestaw do zakładania cewników pępowinowych
| Okres/Termin obowiązywania: | 24 miesiące
| Ilość pozycji w pakiecie: | 1
| Uwagi dodatkowe (np. mini-bank, użyczenie): | brak
| Kryteria: | TD+TRR
| CPV: | 33140000-3 Materiały medyczne, 33141620-2 Zestawy medyczne, 33141200-2 Cewniki, 33141220-8 Kaniula, 33141320-9 Igły medyczne
Suma:
L.p. | Nazwa i opis produktu | Wymóg do spełnienia/ /Punktacja | należy oświadczyć czy spełnia się warunek wpisując Tak / Nie i podać wartość tam gdzie wymagane | J.m. | Szacunkowa ilość | Cena jednostkowa netto | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto | Producent | Nazwa własna | Numer katalogowy | Numer UDI-DI
A | B | B1 | B2 | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I1 | I2 | I3 | I4
1.0 | Zestaw do zakładania cewników pępowinowych |  |  | szt. = 1 zestaw | 15
1.1 | Zestaw przeznaczony do zakładania cewników pępowinowych | Tak
1.2 | W skład zestawu wchodzą wszystkie elementy wymienione w pkt. 1.3-1.30 | Tak
1.3 | Bezpieczna igła 18G | Tak
1.4 | Bezpieczna igła 20G | Tak
1.5 | Skalpel | Tak
1.6 | 2 obłożenia | Tak
1.7 | Przezroczyste rozdzieralne obłożenie 40 x 40 cm | Tak
1.8 | Ręczniki | Tak
1.9 | 1 nożyczki zagięte | Tak
1.10 | 8 wacików 10 x 10 cm | Tak
1.11 | 8 wacików 5 x 5 cm | Tak
1.12 | Przezroczysta miseczka 60 ml | Tak
1.13 | Czerwona miseczka 60 ml | Tak
1.14 | Obłożenie zewnętrzne | Tak
1.15 | Instrukcja | Tak
1.16 | Taśma mierząca | Tak
1.17 | Kleszcze zagięte | Tak
1.18 | Kleszcze proste | Tak
1.19 | Pęseta neonatologiczna prosta zagięta - 2 szt. (dopuszcza się różnego rozmiaru) | Tak
1.20 | Pęseta neonatologiczna prosta | Tak
1.21 | Pęseta zębata neonatologiczna | Tak
1.22 | Imadło chirurgiczne | Tak
1.23 | 2 stripy | Tak
1.24 | Strzykawka 1 ml | Tak
1.25 | Strzykawka 3 ml | Tak
1.26 | Strzykawka 5 ml | Tak
1.27 | Rozszerzacz do pępka | Tak
1.28 | Szwy 3.0 | Tak
1.29 | Opakowanie typu tacka | Tak
1.30 | Całość zapakowana w jedno sterylne opakowanie (Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania poszczególnych elementów i wyceny jako zestaw) | Tak
1.31 | Wyrób medyczny jałowy | Tak
1.32 | Wyrób medyczny jednorazowy | Tak

## Pakiet Nr 64
Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym
| Pakiet nr: | 64
| Tytuł/nazwa pakietu: | Cewnik żylny
| Okres/Termin obowiązywania: | 24 miesiące
| Ilość pozycji w pakiecie: | 1
| Uwagi dodatkowe (np. mini-bank, użyczenie): | brak
| Kryteria: | TD+TRR
| CPV: | 33140000-3 Materiały medyczne, 33141620-2 Zestawy medyczne, 33141200-2 Cewniki, 33141220-8 Kaniula, 33141320-9 Igły medyczne, 33141300-3 Urządzenia do nakłuwania żył, pobierania krwi
Suma:
L.p. | Nazwa i opis produktu | Wymóg do spełnienia/ /Punktacja | należy oświadczyć czy spełnia się warunek wpisując Tak / Nie i podać wartość tam gdzie wymagane | J.m. | Szacunkowa ilość | Cena jednostkowa netto | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto | Producent | Nazwa własna | Numer katalogowy | Numer UDI-DI
A | B | B1 | B2 | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I1 | I2 | I3 | I4
1.0 | Cewnik żylny |  |  | szt. | 25
1.1 | Jednoświatłowy, poliuretanowy cewnik, kontrastujący na całej długości do monitorowania ciśnienia obwodowego lub do wielokrotnego dostępu żylnego. Bezpieczne i automatyczne zakładanie cewnika, minimalizujące przestrzeń martwą, trwałe łącze z cewnikiem. Elastyczne skrzydełka mocujące zapewniające komfort pacjenta. W skład zestawu wchodzą: cewnik. kaniula wprowadzająca z metalu (21-22G, 40-42 mm), niegnący prowadnik z klasyczną końcówką. Rozmiar cewnika: 22G (2Fr)/60 mm, igła do punkcji: 21-22G/40-42 mm, prowadnik: 0.46 mm/230 mm. Cewnik może być stosowany w neonatologii | Tak - całość wg. opisu

## Pakiet Nr 65
Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym
| Pakiet nr: | 65
| Tytuł/nazwa pakietu: | Akcesoria neonatologiczne do Servo I
| Okres/Termin obowiązywania: | 24 miesiące
| Ilość pozycji w pakiecie: | 8
| Uwagi dodatkowe (np. mini-bank, użyczenie): | brak
| Kryteria: | TD+TRR
| CPV: | 33140000-3 Materiały medyczne, 33157000-5 Urządzenia do terapii gazowej i oddechowej
Suma:
L.p. | Nazwa i opis produktu | Wymóg do spełnienia/ /Punktacja | należy oświadczyć czy spełnia się warunek wpisując Tak / Nie i podać wartość tam gdzie wymagane | J.m. | Szacunkowa ilość | Cena jednostkowa netto | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto | Producent | Nazwa własna | Numer katalogowy | Numer UDI-DI
A | B | B1 | B2 | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I1 | I2 | I3 | I4
1.0 | Układ rur do respiratora Servo I (neonatologiczny) |  |  | szt. | 40
1.1 | Układ rur do respiratora Servo I | Tak
1.2 | Układ do zastosowań w neonatologii | Tak
1.3 | Układ z podgrzewanym ramieniem wdechowym | Tak
1.4 | Układ z pułapką wodną | Tak
1.5 | Układ w zestawie z komorą wodną, komora wodna spełnia wszystkie wymogi pkt. 1.6-1.9 | Tak
1.6 | Komora wodna automatycznie napełniana | Tak
1.7 | Komora wodna zgodna z nawilżaczem Fisher and Paykel model MR 850 | Tak
1.8 | Długość drenu komory wodnej 1.6 m (+/- 10 cm) | Tak
1.9 | W zestawie gałąź-rura do łączenia komory wodnej z nawilżaczem o długości 0.8 m | Tak
1.10 | W zestawie złącze do adaptera spirali grzejnej | Tak
1.11 | Ramię wdechowe długości 2.2 m | Tak
1.12 | Wyrób medyczny jednorazowy | Tak
1.13 | Możliwość zamawiania po 5 szt. lub mniej | Tak
2.0 | Adapter do nCPAP do respiratora Servo I (neonatologiczny) |  |  | szt. | 40
2.1 | Umożliwia wykorzystanie rur z pozycji 1.0 jako układu do nCPAPu - w pełni kompatybilny | Tak
2.2 | Możliwość zamawiania po 5 szt. lub mniej | Tak
3.0 | Maseczki neonatologiczne - do nCPAPu |  |  | szt. | 20
3.1 | Maseczki do nCPAPu możliwe do podłączenia do adaptera z pozycji 2.0, dostępne różne rozmiary | Tak
3.2 | Możliwość zamawiania po 5 szt. lub mniej | Tak
4.0 | Końcówki donosowe do nCPAPu |  |  | szt. | 20
4.1 | Końcówki do nCPAPu możliwe do podłączenia do adaptera z pozycji 2.0 - dostępne różne rozmiary | Tak
4.2 | Możliwość zamawiania po 5 szt. lub mniej | Tak
5.0 | Czepeczki jednorazowe z rzepem - do mocowania maseczek, końcówek donosowych | Tak - całość wg. opisu |  | szt. | 40
5.1 | Możliwość zamawiania po 5 szt. lub mniej | Tak
6.0 | Gąbka/podkładka do mocowania generatora | Tak - całość wg. opisu |  | szt. | 20
7.0 | Dodatkowe tasiemki do mocowania | Tak - całość wg. opisu |  | szt. | 20
8.0 | Filtr wydechowy pacjenta do respiratora Servo I |  |  | szt. | 240
8.1 | Filtr oddechowy typu Servo Duo Guard lub równoważny | Tak
8.2 | Filtr antybakteryjny, antywirusowy | Tak
8.3 | W pełni kompatybilny z respiratorem Servo I | Tak
8.4 | Kompatybilny ze złączem F12 | Tak
8.5 | Możliwość zamawiania po 10 szt. lub mniej | Tak

## Pakiet Nr 66
Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym
| Pakiet nr: | 66
| Tytuł/nazwa pakietu: | Łączniki urologiczne
| Okres/Termin obowiązywania: | 24 miesiące
| Ilość pozycji w pakiecie: | 1
| Uwagi dodatkowe (np. mini-bank, użyczenie): | brak
| Kryteria: | TD+TRR
| CPV: | 33140000-3 Materiały medyczne, 33141200-2 Cewniki, 33141310-6 Strzykawki
Suma:
L.p. | Nazwa i opis produktu | Wymóg do spełnienia/ /Punktacja | należy oświadczyć czy spełnia się warunek wpisując Tak / Nie i podać wartość tam gdzie wymagane | J.m. | Szacunkowa ilość | Cena jednostkowa netto | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto | Producent | Nazwa własna | Numer katalogowy | Numer UDI-DI
A | B | B1 | B2 | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I1 | I2 | I3 | I4
1.0 | Łącznik urologiczny |  |  | szt. | 200
1.1 | Łącznik/przejściówka/nasadka/adapter - z końcówki strzykawki cewnikowej (strzykawki typu Janetta, żaneta) na luer-lock | Tak
1.2 | Łącznik posiadający z jednej strony końcówkę męską luer-lock (jak w strzykawce luer-lock), z drugiej - nasadkę na strzykawkę typu Janetta | Tak
1.3 | Łącznik umożliwia wtłoczenie zawartości strzykawki, bądź pobranie do strzykawki typu Janetta substancji przez złącze luer-lock | Tak
1.4 | Opakowanie bezpośrednie: folia-papier, 1 szt./op. | Tak
1.5 | Wyrób medyczny jałowy | Tak
1.6 | Wyrób medyczny jednorazowy | Tak

## Pakiet Nr 67
Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym
| Pakiet nr: | 67
| Tytuł/nazwa pakietu: | Gaza hemostatyczna
| Okres/Termin obowiązywania: | 24 miesiące
| Ilość pozycji w pakiecie: | 2
| Uwagi dodatkowe (np. mini-bank, użyczenie): | brak
| Kryteria: | TD+TRR
| CPV: | 33140000-3 Materiały medyczne,33141110-4 Opatrunki
Suma:
L.p. | Nazwa i opis produktu | Wymóg do spełnienia/ /Punktacja | należy oświadczyć czy spełnia się warunek wpisując Tak / Nie i podać wartość tam gdzie wymagane | J.m. | Szacunkowa ilość | Cena jednostkowa netto | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto | Producent | Nazwa własna | Numer katalogowy | Numer UDI-DI
A | B | B1 | B2 | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I1 | I2 | I3 | I4
1.0 | Gaza hemostatyczna |  |  | szt. | 200
1.1 | Gaza hemostatyczna, do redukcji i hamowania miejscowego krwawienia | Tak
1.2 | Gaza z utlenionej regenerowanej celulozy (w całości pochodzenia roślinnego) | Tak
1.3 | Całkowicie wchłanialna (całkowite wchłonięcie pomiędzy 7, a 14 dniem od zastosowania) | Tak
1.4 | Wyrób może być przechowywany w temperaturze pokojowej (18 - 25 stopni C) bez utraty właściwości - tj. nie jest wymagane przechowywanie wyrobu w warunkach chłodniczych/lodówkach itp. | Tak
1.5 | Opakowanie bezpośrednie: blister, 1 szt./op. gaza spoczywa luźno w opakowaniu | Tak
1.6 | Opakowanie zbiorcze: kartonik - do 20 szt./op. | Tak. Wpisać wielkość opakowania
1.7 | Rozmiar: 5 cm x 35 cm | Tak
1.8 | Wyrób medyczny jednorazowy | Tak
1.9 | Wyrób medyczny jałowy | Tak
2.0 | Gaza hemostatyczna |  |  | szt. | 50
2.1 | Gaza hemostatyczna, do redukcji i hamowania miejscowego krwawienia | Tak
2.2 | Gaza z utlenionej regenerowanej celulozy (w całości pochodzenia roślinnego) | Tak
2.3 | Całkowicie wchłanialna (całkowite wchłonięcie pomiędzy 7, a 14 dniem od zastosowania) | Tak
2.4 | Wyrób może być przechowywany w temperaturze pokojowej (18 - 25 stopni C) bez utraty właściwości - tj. nie jest wymagane przechowywanie wyrobu w warunkach chłodniczych/lodówkach itp. | Tak
2.5 | Opakowanie bezpośrednie: blister, 1 szt./op. gaza spoczywa luźno w opakowaniu | Tak
2.6 | Opakowanie zbiorcze: kartonik - do 20 szt./op. | Tak. Wpisać wielkość opakowania
2.7 | Rozmiar: 5 cm x 7-7,5 cm | Tak
2.8 | Wyrób medyczny jednorazowy | Tak
2.9 | Wyrób medyczny jałowy | Tak

## Pakiet Nr 68
Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym
| Pakiet nr: | 68
| Tytuł/nazwa pakietu: | Cewnik do drenażu klatki piersiowej
| Okres/Termin obowiązywania: | 24 miesiące
| Ilość pozycji w pakiecie: | 1
| Uwagi dodatkowe (np. mini-bank, użyczenie): | brak
| Kryteria: | TD+TRR
| CPV: | 33140000-3 Materiały medyczne, 33141200-2 Cewniki, 33141320-9 Igły medyczne, 33157000-5 Urządzenia do terapii gazowej i oddechowej
Suma:
L.p. | Nazwa i opis produktu | Wymóg do spełnienia/ /Punktacja | należy oświadczyć czy spełnia się warunek wpisując Tak / Nie i podać wartość tam gdzie wymagane | J.m. | Szacunkowa ilość | Cena jednostkowa netto | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto | Producent | Nazwa własna | Numer katalogowy | Numer UDI-DI
A | B | B1 | B2 | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I1 | I2 | I3 | I4
1.0 | Cewnik do drenażu klatki piersiowej z trokarem |  |  | szt. | 400
1.1 | Cewnik do drenażu klatki piersiowej oraz punkcji jamy opłucnej - do odsysania powietrza i płynów | Tak
1.2 | Materiał: miękki, ale zapobiegający załamaniu się i niedrożności cewnika | Tak
1.3 | Cewnik skalowany - co 2 cm lub częściej | Tak
1.4 | Końcówka cewnika atraumatyczna, z otworami zapewniającymi sprawny drenaż | Tak
1.5 | Cewnik z trokarem, trokar również skalowany | Tak
1.6 | Długość w zakresie 20-50 cm (odpowiednio do grubości) | Tak
1.7 | Linia radiacyjna RTG na całej długości cewnika | Tak
1.8 | Barwne kodowanie rozmiarów - dla każdej grubości inny kolor | Tak
1.9 | Grubości: od 12 Ch do 32 Ch (co 4) do swobodnego wyboru przez Zamawiającego w czasie trwania umowy | Tak
1.10 | Opakowanie bezpośrednie: podwójne, 1 szt./op. | Tak
1.11 | Wyrób medyczny jałowy | Tak
1.12 | Wyrób medyczny jednorazowy | Tak
1.13 | Możliwość zakupu po 10 szt. | Tak

## Pakiet Nr 69
Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym
| Pakiet nr: | 69
| Tytuł/nazwa pakietu: | Kompresy neurochirurgiczne
| Okres/Termin obowiązywania: | 24 miesiące
| Ilość pozycji w pakiecie: | 3
| Uwagi dodatkowe (np. mini-bank, użyczenie): | brak
| Kryteria: | TD+TRR
| CPV: | 33140000-3 Materiały medyczne,33141110-4 Opatrunki
Suma:
L.p. | Nazwa i opis produktu | Wymóg do spełnienia/ /Punktacja | należy oświadczyć czy spełnia się warunek wpisując Tak / Nie i podać wartość tam gdzie wymagane | J.m. | Szacunkowa ilość | Cena jednostkowa netto | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto | Producent | Nazwa własna | Numer katalogowy | Numer UDI-DI
A | B | B1 | B2 | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I1 | I2 | I3 | I4
1.0 | Kompresy neurochirurgiczne z nitką z kontrastem RTG |  |  | szt. (tj. op. bezp. po 10 kompresów) | 500
1.1 | Kompresy lub waciki dedykowane do zabiegów neurochirurgicznych | Tak
1.2 | Rozmiar: 15 x 75 mm [+/- 2 mm w każdym wymiarze] | Tak
1.3 | Materiał: regenerowana oksydowana celuloza | Tak
1.4 | Wysoka chłonność: minimum 8 krotnie względem wagi suchego wacika | Tak
1.5 | Grubość: maksymalnie 1 mm | Tak
1.6 | Niestrzępiące | Tak
1.7 | Ze znacznikiem RTG na całej długości | Tak
1.8 | Z nitką do usunięcia | Tak
1.9 | Wyrób medyczny jałowy | Tak
1.10 | Wyrób medyczny jednorazowy | Tak
1.11 | Opakowanie bezpośrednie: blister, maksymalnie 10 kompresów/op. | Tak. Podać
1.12 | Opakowanie zbiorcze: maksymalnie 25 blistrów/op. | Tak. Podać
2.0 | Kompresy neurochirurgiczne z nitką z kontrastem RTG |  |  | szt. (tj. op. bezp. po 10 kompresów) | 200
2.1 | Rozmiar: 25 x 25 mm [+/- 2 mm w każdym wymiarze] | Tak
2.2 | Kompresy lub waciki dedykowane do zabiegów neurochirurgicznych | Tak
2.3 | Materiał: regenerowana oksydowana celuloza | Tak
2.4 | Wysoka chłonność: minimum 8 krotnie względem wagi suchego wacika | Tak
2.5 | Grubość: maksymalnie 1 mm | Tak
2.6 | Niestrzępiące | Tak
2.7 | Ze znacznikiem RTG na całej długości | Tak
2.8 | Z nitką do usunięcia | Tak
2.9 | Wyrób medyczny jałowy | Tak
2.10 | Wyrób medyczny jednorazowy | Tak
2.11 | Opakowanie bezpośrednie: blister, maksymalnie 10 kompresów/op. | Tak. Podać
2.12 | Opakowanie zbiorcze: maksymalnie 25 blistrów/op. | Tak. Podać
3.0 | Kompresy neurochirurgiczne z nitką z kontrastem RTG |  |  | szt. (tj. op. bezp. po 10 kompresów) | 200
3.1 | Rozmiar: 25 x 75 mm [+/- 2 mm w każdym wymiarze] | Tak
3.2 | Kompresy lub waciki dedykowane do zabiegów neurochirurgicznych | Tak
3.3 | Materiał: regenerowana oksydowana celuloza | Tak
3.4 | Wysoka chłonność: minimum 8 krotnie względem wagi suchego wacika | Tak
3.5 | Grubość: maksymalnie 1 mm | Tak
3.6 | Niestrzępiące | Tak
3.7 | Ze znacznikiem RTG na całej długości | Tak
3.8 | Z nitką do usunięcia | Tak
3.9 | Wyrób medyczny jałowy | Tak
3.10 | Wyrób medyczny jednorazowy | Tak
3.11 | Opakowanie bezpośrednie: blister, maksymalnie 10 kompresów/op. | Tak. Podać
3.12 | Opakowanie zbiorcze: maksymalnie 25 blistrów/op. | Tak. Podać

## Pakiet Nr 70
Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym
| Pakiet nr: | 70
| Tytuł/nazwa pakietu: | Zestaw drenów do manipulatora macicznego
| Okres/Termin obowiązywania: | 24 miesiące
| Ilość pozycji w pakiecie: | 1
| Uwagi dodatkowe (np. mini-bank, użyczenie): | brak
| Kryteria: | TD+TRR
| CPV: | 33140000-3 Materiały medyczne, 33162200-5 Przyrządy używane na salach operacyjnych, 33169000-2 Przyrządy chirurgiczne
Suma:
L.p. | Nazwa i opis produktu | Wymóg do spełnienia/ /Punktacja | należy oświadczyć czy spełnia się warunek wpisując Tak / Nie i podać wartość tam gdzie wymagane | J.m. | Szacunkowa ilość | Cena jednostkowa netto | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto | Producent | Nazwa własna | Numer katalogowy | Numer UDI-DI
A | B | B1 | B2 | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I1 | I2 | I3 | I4
1.0 | Zestaw do manipulatora macicznego |  |  | szt. | 30
1.1 | Zestaw do manipulatora macicznego - dreny i kapturki silikonowe | Tak
1.2 | Opakowanie bezpośrednie: 1 zestaw/op. | Tak
1.3 | Opakowanie zbiorcze: 10 zestawów/op. | Tak
1.4 | Wyrób medyczny sterylny | Tak
1.5 | Zestaw w pełni kompatybilny z manipulatorem ginekologicznym meden-inmed, model: Secufix | Tak
1.6 | Z uwagi na zachowanie gwarancji: Oświadczamy, że zaoferowany zestaw jest kompatybilny z posiadanym przez Zamawiającego manipulatorem i jego stosowanie nie narusza warunków gwarancji. Na potwierdzenie w każdym czasie na wezwanie Zamawiającego, jako Wykonawca przedstawimy dokumenty potwierdzające wymóg od: - producenta manipulatora - lub dostawcy manipulatora - lub autoryzowanego serwisu manipulatora lub oświadczamy, że oferujemy oryginalne akcesoria (oryginalne elementy) wskazane w instrukcji aparatu. | Tak

## Pakiet Nr 71
Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym
| Pakiet nr: | 71
| Tytuł/nazwa pakietu: | Zestaw do pobierania próbek wydzieliny z drzewa oskrzelowego
| Okres/Termin obowiązywania: | 24 miesiące
| Ilość pozycji w pakiecie: | 1
| Uwagi dodatkowe (np. mini-bank, użyczenie): | brak
| Kryteria: | TD + TRR
| CPV: | 33140000-3 Materiały medyczne, 33141200-2 Cewniki, 33141640-8 Dreny
Suma:
L.p. | Nazwa i opis produktu | Wymóg do spełnienia/ /Punktacja | należy oświadczyć czy spełnia się warunek wpisując Tak / Nie i podać wartość tam gdzie wymagane | J.m. | Szacunkowa ilość | Cena jednostkowa netto | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto | Producent | Nazwa własna | Numer katalogowy | Numer UDI-DI
A | B | B1 | B2 | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I1 | I2 | I3 | I4
1.0 | Zestaw do pobierania próbek wydzieliny z drzewa oskrzelowego | Tak |  | szt. | 1000
1.1 | Zestaw do pobierania próbek z drzewa oskrzelowego | Tak
1.2 | Minimalny skład zestawu: probówka/pojemnik z zakrętką z drenikami, zakrętka bez drenów, naklejka | Tak
1.3 | Probówka o pojemności 10 - 25 ml | Tak
1.4 | Zakrętka z dwoma drenikami - pierwotnie zakręcona na pojemniku, dreny zakończone złączkami | Tak
1.4.1 | Długość drenów: 25 - 30 cm mierząc wraz z łącznikami | Tak
1.4.2 | Dreny równej długości (dopuszcza się różnicę do 2 cm) | Tak
1.5 | Złączka do podłączenia cewnika do odsysania - schodkowa, męska, z kontrolą siły ssania | Tak
1.5.1 | Złączka z kontrolą siły ssania - zamocowana na stałe | Tak
1.6 | Złączka do podłączania źródła ssania - żeńska | Tak
1.7 | Wyrób medyczny jałowy | Tak
1.8 | Wyrób medyczny jednorazowy | Tak

## Pakiet Nr 72
Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym
| Pakiet nr: | 72
| Tytuł/nazwa pakietu: | Torba do przechwytywania płynów
| Okres/Termin obowiązywania: | 24 miesiące
| Ilość pozycji w pakiecie: | 1
| Uwagi dodatkowe (np. mini-bank, użyczenie): | brak
| Kryteria: | TD+TRR
| CPV: | 33140000-3 Materiały medyczne, 39518000-6 Bielizna szpitalna, 33141600-6 Zbiorniki i torby do gromadzenia płynów ustrojowych, dreny i zestawy, 33199000-1 Odzież medyczna
Suma:
L.p. | Nazwa i opis produktu | Wymóg do spełnienia/ /Punktacja | należy oświadczyć czy spełnia się warunek wpisując Tak / Nie i podać wartość tam gdzie wymagane | J.m. | Szacunkowa ilość | Cena jednostkowa netto | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto | Producent | Nazwa własna | Numer katalogowy | Numer UDI-DI
A | B | B1 | B2 | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I1 | I2 | I3 | I4
1.0 | Torba/serweta do przechwytywania płynów |  |  | szt. | 600
1.1 | Wyrób medyczny jałowy | Tak
1.2 | Rozmiar minimum 100 cm x 80 cm | Tak
1.3 | Wyrób będący połączeniem serwety chirurgicznej z polietylenowym workiem zbierającym płyny | Tak
1.4 | Serweta posiada wkomponowaną/zintegrowaną folię chirurgiczną o rozmiarze minimum 38 cm x 32 cm | Tak
1.5 | Worek foliowy znajduje się na powierzchni serwety - przylega jedną ścianką do serwety, druga ścianka jest wolna; przestrzeń pomiędzy tymi ściankami służy do zbierania płynu. Całość skonstruowana tak, że nie następuje kontakt zbieranych płynów z serwetą dotykającą ciała pacjenta | Tak
1.6 | Worek foliowy posiada otwór pozwalający na dostęp do folii operacyjnej | Tak
1.7 | Otwór worka foliowego usztywniony pianką | Tak
1.8 | Na obu dłuższych brzegach wyrobu otwory/organizery do drenów | Tak
1.9 | Worek foliowy posiada port do podłączenia drenu | Tak

## Pakiet Nr 73
Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym
| Pakiet nr: | 73
| Tytuł/nazwa pakietu: | Wszczepialne porty naczyniowe
| Okres/Termin obowiązywania: | 24 miesiące
| Ilość pozycji w pakiecie: | 2
| Uwagi dodatkowe (np. mini-bank, użyczenie): | wymagany mini-bank
| Kryteria: | TD+TRR
| CPV: | 33140000-3 Materiały medyczne, 33141320-9 Igły medyczne, 33141230-1 Rozszerzadła, 33141620-2 Zestawy medyczne, 33194000-6 Urządzenia i przyrządy do transfuzji i infuzji
Suma:
L.p. | Nazwa i opis produktu | Wymóg do spełnienia/ /Punktacja | należy oświadczyć czy spełnia się warunek wpisując Tak / Nie i podać wartość tam gdzie wymagane | J.m. | Szacunkowa ilość | Cena jednostkowa netto | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto | Producent | Nazwa własna | Numer katalogowy | Numer UDI-DI
A | B | B1 | B2 | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I1 | I2 | I3 | I4
1.0 | Port infuzyjny |  |  | szt. | 10
1.1 | Port wszczepialny | Tak
1.2 | Port wysokoprofilowy wymiary:
1.2.1 | Podstawa: 35-40 mm x 20-25 mm | Tak
1.2.2 | Wysokość portu: 11,5-12,5 mm | Tak
1.2.3 | Średnica membrany: minimum 12 mm | Tak
1.3 | Kształt portu podobny do stożka/ściętej piramidy (tj. podstawa portu szersza od jego szczytu z membraną celem łatwiejszego uchwycenia) | Tak
1.4 | Parametry cewnika:
1.4.1 | Cewnik 7-8F | Tak
1.4.2 | Długość całkowita: minimum 60 cm | Tak
1.4.3 | Dystalna końcówka cewnika atraumatyczna | Tak
1.4.4 | Cewnik skalowany co 1 cm | Tak
1.4.5 | Oznaczenie numeryczne skali minimum co 5 cm | Tak
1.5 | Materiał obudowy: tworzywo sztuczne | Tak
1.6 | Materiał komory: tytan | Tak
1.7 | Materiał cewnika: silikon | Tak
1.8 | Materiał membrany: silikon | Tak
1.9 | Wytrzymałość membrany: minimum 2000 nakłuć | Tak
1.10 | Port kompatybilny z rezonansem magnetycznym | Tak
1.11 | Port kompatybilny z tomografem komputerowym | Tak
1.12 | Możliwe podanie kontrastu przez port pod ciśnieniem 22,4 Bara lub większym | Tak
1.13 | Instrukcja obsługi w języku polskim | Tak
1.14 | Instrukcja obsługi do każdego portu | Tak
1.15 | Książeczka pacjenta w języku polskim | Tak
1.16 | Książeczka pacjenta do każdego portu | Tak
1.17 | Port posiada minimum cztery samoprzylepne naklejki zawierające przynajmniej informację: serię, datę ważności, typ/rodzaj portu | Tak
1.18 | Port w komplecie z zestawem wprowadzającym | Tak
1.19 | Zestaw zawiera:
1.19.1 | Silikonowe pierścienie zabezpieczające widoczne w RTG - 2 szt. | Tak
1.19.2 | Igła Hubera 22G - 1 szt. | Tak
1.19.3 | Poszerzadło rozrywalne (introducer) - rozmiarem odpowiedni do wprowadzenia cewnika - 1 szt. | Tak
1.19.4 | Prowadnik "J" (0,035'' - 60 cm) - 1 szt. | Tak
1.19.5 | Igła punkcyjna 18G x 70 mm - 1 szt. | Tak
1.19.6 | Tunelizator, długość: 20-30 cm | Tak
1.19.7 | Nasadka do płukania drenu - 1 szt. | Tak
1.19.8 | Strzykawka 10 ml - 1 szt. | Tak
1.20 | Możliwość podania przez port:
1.20.1 | Leków i płynów infuzyjnych (w tym cytostatyków) | Tak
1.20.2 | Krwi | Tak
1.20.3 | Żywienia pozajelitowego+C3 | Tak
1.20.4 | Środków kontrastowych | Tak
1.21 | Zapewniony przepływ 5 ml/s lub większy przy cewniku 20-30 cm | Tak
2.0 | Port infuzyjny |  |  | szt. | 350
2.1 | Port wszczepialny | Tak
2.2 | Port niskoprofilowy wymiary: | Tak
2.2.1 | Podstawa: 19-21 mm x 24-26 mm | Tak
2.2.2 | Wysokość portu: 9,5 - 10,5 mm | Tak
2.2.3 | Średnica membrany: minimum 12 mm | Tak
2.3 | Kształt portu podobny do stożka/ściętej piramidy (tj. podstawa portu szersza od jego szczytu z membraną celem łatwiejszego uchwycenia) | Tak
2.4 | Parametry cewnika: | Tak
2.4.1 | Cewnik 6F - 7,5F | Tak
2.4.2 | Przynajmniej 2 różne grubości cewnika, jeden w zakresie 6-7F, drugi 7-7,5F do swobodnego wyboru przez Zamawiającego w czasie trwania umowy (np. 6,5 i 7F) | Tak. Wpisać dostępne średnice
2.4.3 | Długość całkowita: minimum 60 cm | Tak
2.4.4 | Dystalna końcówka cewnika atraumatyczna | Tak
2.4.5 | Cewnik skalowany co 1 cm | Tak
2.4.6 | Oznaczenie numeryczne skali minimum co 5 cm | Tak
2.5 | Materiał obudowy: tworzywo sztuczne | Tak
2.6 | Materiał komory: tytan | Tak
2.7 | Materiał cewnika: silikon | Tak
2.8 | Materiał membrany: silikon | Tak
2.9 | Wytrzymałość membrany: minimum 2000 nakłuć | Tak
2.10 | Port kompatybilny z rezonansem magnetycznym | Tak
2.11 | Port kompatybilny z tomografem komputerowym | Tak
2.12 | Możliwe podanie kontrastu przez port pod ciśnieniem 22,4 Bara lub większym | Tak
2.13 | Instrukcja obsługi w języku polskim | Tak
2.14 | Instrukcja obsługi do każdego portu | Tak
2.15 | Książeczka pacjenta w języku polskim | Tak
2.16 | Książeczka pacjenta do każdego portu | Tak
2.17 | Port posiada minimum cztery samoprzylepne naklejki zawierające: serię, datę ważności, typ/rodzaj portu | Tak
2.18 | Port w komplecie z zestawem wprowadzającym | Tak
2.19 | Zestaw zawiera:
2.19.1 | Silikonowe pierścienie zabezpieczające widoczne w RTG - 2 szt. | Tak
2.19.2 | Igła Hubera 22G - 1 szt. | Tak
2.19.3 | Poszerzadło rozrywalne (introducer) - rozmiarem odpowiedni do wprowadzenia cewnika - 1 szt. | Tak
2.19.4 | Prowadnik "J" (0,035'' - 60 cm) - 1 szt. | Tak
2.19.5 | Igła punkcyjna 18G x 70 mm - 1 szt. | Tak
2.19.6 | Tunelizator, długość: 20-30 cm | Tak
2.19.7 | Nasadka do płukania drenu - 1 szt. | Tak
2.19.8 | Strzykawka 10 ml - 1 szt. | Tak
2.20 | Możliwość podania przez port:
2.20.1 | Leków i płynów infuzyjnych (w tym cytostatyków) | Tak
2.20.2 | Krwi | Tak
2.20.3 | Żywienia pozajelitowego | Tak
2.20.4 | Środków kontrastowych | Tak
2.21 | Zapewniony przepływ 5 ml/s lub większy przy cewniku 20-30 cm, dla większej grubości cewnika | Tak

## Pakiet Nr 74
Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym
| Pakiet nr: | 74
| Tytuł/nazwa pakietu: | Filtr infuzyjny do przeciwciał
| Okres/Termin obowiązywania: | 24 miesiące
| Ilość pozycji w pakiecie: | 1
| Uwagi dodatkowe (np. mini-bank, użyczenie): | brak
| Kryteria: | TD+TRR
| CPV: | 33140000-3 Materiały medyczne, 33141320-9 Igły medyczne, 33141230-1 Rozszerzadła, 33141620-2 Zestawy medyczne, 33194000-6 Urządzenia i przyrządy do transfuzji i infuzji
Suma:
L.p. | Nazwa i opis produktu | Wymóg do spełnienia/ /Punktacja | należy oświadczyć czy spełnia się warunek wpisując Tak / Nie i podać wartość tam gdzie wymagane | J.m. | Szacunkowa ilość | Cena jednostkowa netto | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto | Producent | Nazwa własna | Numer katalogowy | Numer UDI-DI
A | B | B1 | B2 | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I1 | I2 | I3 | I4
1.0 | Filtr infuzyjny |  |  | szt. | 1500
1.1 | Wyrób medyczny jałowy | Tak
1.2 | Wyrób medyczny jednorazowy | Tak
1.3 | Filtr z dwoma na stałe połączonymi drenikami - wlotowym i wylotowym, z zakończeniami luer-lock | Tak
1.4 | Filtr płaski | Tak
1.5 | Filtr o niskiej zdolności wiązania białek - może być bezpiecznie stosowany do podawania przeciwciał | Tak
1.6 | Filtr może być stosowany do podawania cytostatyków | Tak
1.7 | Dren wlotowy i wylotowy po tej samej stronie filtra lub całość ukształtowana tak, że filtr układa się równolegle do drenu | Tak
1.8 | na drenie wylotowym zacisk | Tak
1.9 | Dren wylotowy z portem do podania bolusa ("Y") | Tak
1.10 | Port do bolusa - zastawka bezigłowa | Tak
1.11 | Wyrób medyczny wolny od ftalanów | Tak
1.12 | Wyrób medyczny wolny od lateksu | Tak
1.13 | Długość wyrobu od złącza luer-lock do złącza luer lock - 40-50 cm | Tak
1.14 | Końcówki drenów zabezpieczone koreczkami bądź nasadkami | Tak

## Pakiet Nr 75
Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym
| Pakiet nr: | 75
| Tytuł/nazwa pakietu: | Pompy elastomerowe do podawania leków
| Okres/Termin obowiązywania: | 36 miesięcy
| Ilość pozycji w pakiecie: | 3
| Uwagi dodatkowe (np. mini-bank, użyczenie): | brak
| Kryteria: | TD+TRR
| CPV: | 33140000-3 Materiały medyczne, 33194000-6 Urządzenia i przyrządy do transfuzji i infuzji, 33194110-0 Pompy infuzyjne
Suma:
L.p. | Nazwa i opis produktu | Wymóg do spełnienia/ /Punktacja | należy oświadczyć czy spełnia się warunek wpisując Tak / Nie i podać wartość tam gdzie wymagane | J.m. | Szacunkowa ilość | Cena jednostkowa netto | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto | Producent | Nazwa własna | Numer katalogowy | Numer UDI-DI
A | B | B1 | B2 | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I1 | I2 | I3 | I4
1.0 | Pompa elastomerowa |  |  | szt. | 200
1.1 | Pompa elastomerowa do podawania leków (tzw. infuzor) | Tak
1.2 | Pompa wytłacza na skutek obkurczania się elastycznego balonu wypełnionego lekiem, niezależnie od działania grawitacji, bez udziału mechanizmów sprężynowych czy elektrycznych | Tak
1.3 | Możliwe podanie leków cytotoksycznych, w tym fluorouracylu | Tak
1.4 | Pompa wypełniana poprzez port luer-lock zamykany koreczkiem oraz dodatkowo, zamknięty/osłonięty - chroniony nasadką/klapką | Tak
1.5 | Sposób i mechanizm wypełniania tak opracowany, że niemożliwe jest cofnięcie się leku na powrót do strzykawki, ani też wybranie leku z urządzenia poprzez port do napełniania | Tak
1.6 | Balon z lekiem dodatkowo chroniony | Tak
1.7 | Ochrona balonu umożliwia wizualną, orientacyjną ocenę wypełnienia wyrobu | Tak
1.8 | Objętość urządzenia - płynu do podania: 125 ml | Tak
1.9 | Szybkość przepływu stała, skalibrowana przez producenta - niemożliwa do zmienienia przez użytkownika | Tak
1.10 | Szybkość przepływu: 5 ml/h | Tak
1.11 | Dren-linia do podawania leku z filtrem cząstek stałych lub mikrobiologicznym umożliwiającym również oczyszczenie leku z pęcherzyków powietrza | Tak. Wpisać wielkość porów filtra oraz materiał membrany filtrującej
1.12 | Na drenie zacisk umożliwiający zatrzymanie wypływu leku | Tak
1.13 | Dren zakończony złączem Luer-Lock | Tak
1.14 | Złącze Luer-lock pierwotnie zabezpieczone nasadką | Tak
1.15 | Długość drenu: 100-120 cm | Tak
1.16 | Cały wyrób lub przynajmniej dren - pierwotnie zwinięty i zabezpieczony taśmą lub gumką | Tak
1.17 | Wyrób zaprojektowany tak, że możliwe jest wstępne wypełnienie drenu roztworem obojętnym - pozbawionym leku, następnie zatrzymanie wypływu i dopiero wypełnienie wyrobu roztworem leku | Tak
1.18 | Na wyrobie przynajmniej następujące informacje: logo lub nazwa producenta, pojemność oraz szybkość przepływu, numer serii | Tak
1.19 | Wyrób medyczny jednorazowy | Tak
1.20 | Wyrób medyczny jałowy | Tak
2.0 | Pompa elastomerowa |  |  | szt. | 500
2.1 | Pompa elastomerowa do podawania leków (tzw. infuzor) | Tak
2.2 | Pompa wytłacza na skutek obkurczania się elastycznego balonu wypełnionego lekiem, niezależnie od działania grawitacji, bez udziału mechanizmów sprężynowych czy elektrycznych | Tak
2.3 | Możliwe podanie leków cytotoksycznych, w tym fluorouracylu | Tak
2.4 | Pompa wypełniana poprzez port luer-lock zamykany koreczkiem oraz dodatkowo, zamknięty/osłonięty - chroniony nasadką/klapką | Tak
2.5 | Sposób i mechanizm wypełniania tak opracowany, że niemożliwe jest cofnięcie się leku na powrót do strzykawki, ani też wybranie leku z urządzenia poprzez port do napełniania | Tak
2.6 | Balon z lekiem dodatkowo chroniony | Tak
2.7 | Ochrona balonu umożliwia wizualną, orientacyjną ocenę wypełnienia wyrobu | Tak
2.8 | Objętość urządzenia - płynu do podania: 270 ml | Tak
2.9 | Szybkość przepływu stała, skalibrowana przez producenta - niemożliwa do zmienienia przez użytkownika | Tak
2.10 | Szybkość przepływu: 5 ml/h | Tak
2.11 | Dren-linia do podawania leku z filtrem cząstek stałych lub mikrobiologicznym umożliwiającym również oczyszczenie leku z pęcherzyków powietrza | Tak. Wpisać wielkość porów filtra oraz materiał membrany filtrującej
2.12 | Na drenie zacisk umożliwiający zatrzymanie wypływu leku | Tak
2.13 | Dren zakończony złączem Luer-Lock | Tak
2.14 | Złącze Luer-lock pierwotnie zabezpieczone nasadką | Tak
2.15 | Długość drenu: 100-120 cm | Tak
2.16 | Cały wyrób lub przynajmniej dren - pierwotnie zwinięty i zabezpieczony taśmą lub gumką | Tak
2.17 | Wyrób zaprojektowany tak, że możliwe jest wstępne wypełnienie drenu roztworem obojętnym - pozbawionym leku, następnie zatrzymanie wypływu i dopiero wypełnienie wyrobu roztworem leku | Tak
2.18 | Na wyrobie przynajmniej następujące informacje: logo lub nazwa producenta, pojemność oraz szybkość przepływu, numer serii | Tak
2.19 | Wyrób medyczny jednorazowy | Tak
2.20 | Wyrób medyczny jałowy | Tak
3.0 | Pompa elastomerowa |  |  | szt. | 300
3.1 | Pompa elastomerowa do podawania leków (tzw. infuzor) | Tak
3.2 | Pompa wytłacza na skutek obkurczania się elastycznego balonu wypełnionego lekiem, niezależnie od działania grawitacji, bez udziału mechanizmów sprężynowych czy elektrycznych | Tak
3.3 | Możliwe podanie leków cytotoksycznych, w tym fluorouracylu | Tak
3.4 | Pompa wypełniana poprzez port luer-lock zamykany koreczkiem oraz dodatkowo, zamknięty/osłonięty - chroniony nasadką/klapką | Tak
3.5 | Sposób i mechanizm wypełniania tak opracowany, że niemożliwe jest cofnięcie się leku na powrót do strzykawki, ani też wybranie leku z urządzenia poprzez port do napełniania | Tak
3.6 | Balon z lekiem dodatkowo chroniony | Tak
3.7 | Ochrona balonu umożliwia wizualną, orientacyjną ocenę wypełnienia wyrobu | Tak
3.8 | Objętość urządzenia - płynu do podania: 100 ml | Tak
3.9 | Szybkość przepływu stała, skalibrowana przez producenta - niemożliwa do zmienienia przez użytkownika | Tak
3.10 | Szybkość przepływu: 2 ml/h | Tak
3.11 | Dren-linia do podawania leku z filtrem cząstek stałych lub mikrobiologicznym umożliwiającym również oczyszczenie leku z pęcherzyków powietrza | Tak. Wpisać wielkość porów filtra oraz materiał membrany filtrującej
3.12 | Na drenie zacisk umożliwiający zatrzymanie wypływu leku | Tak
3.13 | Dren zakończony złączem Luer-Lock | Tak
3.14 | Złącze Luer-lock pierwotnie zabezpieczone nasadką | Tak
3.15 | Długość drenu: 100-120 cm | Tak
3.16 | Cały wyrób lub przynajmniej dren - pierwotnie zwinięty i zabezpieczony taśmą lub gumką | Tak
3.17 | Wyrób zaprojektowany tak, że możliwe jest wstępne wypełnienie drenu roztworem obojętnym - pozbawionym leku, następnie zatrzymanie wypływu i dopiero wypełnienie wyrobu roztworem leku | Tak
3.18 | Na wyrobie przynajmniej następujące informacje: logo lub nazwa producenta, pojemność oraz szybkość przepływu, numer serii | Tak
3.19 | Wyrób medyczny jednorazowy | Tak
3.20 | Wyrób medyczny jałowy | Tak
4.0 | W zestawie wraz z pompami z poz. 1-3 - torebki/opaski umożliwiające pacjentowi zamocowanie pompy przy ciele. Dopuszcza się, aby torebka pakowana była osobno - ilość torebek odpowiadająca ilości pomp. | Tak
5.0 | Na prośbę Zamawiającego Wykonawca zapewni szkolenie dla pracowników Pracowni Leku Cytostatycznego, a także pracowników Oddziału Onkologii w zakresie obsługi pomp | Tak

## Pakiet Nr 76
Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym
| Pakiet nr: | 76
| Tytuł/nazwa pakietu: | Zestaw operacyjny okulistyczny
| Okres/Termin obowiązywania: | 24 miesiące
| Ilość pozycji w pakiecie: | 1
| Uwagi dodatkowe (np. mini-bank, użyczenie): | brak
| Kryteria: | TD+TRR
| CPV: | 33140000-3 Materiały medyczne, 39518000-6 Bielizna szpitalna, 33141600-6 Zbiorniki i torby do gromadzenia płynów ustrojowych, dreny i zestawy, 33199000-1 Odzież medyczna
Suma:
L.p. | Nazwa i opis produktu | Wymóg do spełnienia/ /Punktacja | należy oświadczyć czy spełnia się warunek wpisując Tak / Nie i podać wartość tam gdzie wymagane | J.m. | Szacunkowa ilość | Cena jednostkowa netto | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto | Producent | Nazwa własna | Numer katalogowy | Numer UDI-DI
A | B | B1 | B2 | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I1 | I2 | I3 | I4
1.0 | Zestaw operacyjny wyjałowiony okulistyczny |  |  | szt. | 150
1.1 | Sterylny zestaw/obłożenie okulistyczne wykonane z chłonnego nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze min. 63g/m2 lub hydrofobowej włókniny SMS o gramaturze minimum 50 g/m2 ze wzmocnioną strefą krytyczną (wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze minimum 80 g/m2) | Tak
1.2 | Zestaw zawiera wszystkie elementy z pkt. 1.3-1.5: | Tak
1.3 | Serweta o wym. 120-130 cm x 150-170 cm, wyposażona w otwór (9-10 x 10-12 cm) wypełniony folią chirurgiczną - 1 szt. | Tak
1.4 | Kieszeń przylepna do przechwytywania płynów o wym. 20 cm x 20 cm wyposażona w metalowy sztywnik – 1 szt. lub 2 torby do zbiórki płynów zintegrowane z serwetą z pkt. 1.3, wyposażone w sztywnik | Tak
1.5 | Zestaw musi zawierać repozycjonowane naklejki do umieszczenia w dokumentacji zawierające informacje o producencie, dacie ważności, numerze katalogowym i numerze serii - minimum 2 sztuki | Tak
1.6 | Całość zapakowana w jedno jałowe opakowanie (nie dopuszcza się zaoferowania poszczególnych elementów i wyceny jako zestaw) | Tak
1.7 | Wyrób medyczny jałowy | Tak
1.8 | Wyrób medyczny jednorazowy | Tak

## pakiet Nr 77
Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym
| Pakiet nr: | 77
| Tytuł/nazwa pakietu: | Bielizna jednorazowa dla potrzeb Pracowni Leku Cytostatycznego - dla operatora
| Okres/Termin obowiązywania: | 18 miesięcy
| Ilość pozycji w pakiecie: | 3
| Uwagi dodatkowe (np. mini-bank, użyczenie): | brak
| Kryteria: | TD+TRR
| CPV: | 33140000-3 Materiały medyczne, 33199000-1 Odzież medyczna, 35113400-3 Odzież ochronna i zabezpieczająca, 39518000-6 Bielizna szpitalna
Suma:
L.p. | Nazwa i opis produktu | Wymóg do spełnienia/ /Punktacja | należy oświadczyć czy spełnia się warunek wpisując Tak / Nie i podać wartość tam gdzie wymagane | J.m. | Szacunkowa ilość | Cena jednostkowa netto | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto | Producent | Nazwa własna | Numer katalogowy | Numer UDI-DI
A | B | B1 | B2 | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I1 | I2 | I3 | I4
1.0 | Czepek pełny wiązany |  |  | szt. | 300
1.1 | Czepek pełny wiązany | Tak
1.2 | Czepek wiązany z tyłu | Tak
1.3 | Czepek zapewniający ochronę bocznych części głowy (uszy, policzki), a także tylnych (szyja i kark) | Tak
1.4 | Czepek będący środkiem ochrony indywidualnej: kategoria III, odzież chroniąca przed substancjami chemicznymi, typ 6 lub niższy (tj. zapewniający większą ochronę) | Tak
1.5 | Materiał: nieprzemakalny | Tak
1.6 | Materiał: niepylący (czepek może być stosowany przy sporządzaniu leków - klasa czystości pomieszczenia B lub wyższa) | Tak
2.0 | Fartuch ochronny do procedur przygotowywania i podawania cytostatyków |  |  | szt. | 300
2.1 | Fartuch dedykowany do pracy z substancjami chemicznymi - w tym cytostatykami | Tak
2.2 | Materiał: nieprzemakalny | Tak
2.3 | Materiał: niepylący (fartuch może być stosowany przy sporządzaniu leków - klasa czystości pomieszczenia A - przedramiona, dłonie, pozostała część fartucha - klasa czystości pomieszczenia B lub wyższa) | Tak
2.4 | Fartuch zakładany przez głowę | Tak
2.5 | Fartuch posiada nacięcie do bezpiecznego ściągania | Tak
2.6 | Fartuch osłania tułów, ręce (do nadgarstków), przynajmniej część górną pleców, przynajmniej nogi poniżej kolan (zapewnia ochronę podczas pracy siedzącej) | Tak
2.7 | Mankiety fartucha posiadają zaczep na kciuk | Tak
2.8 | Fartuch będący środkiem ochrony indywidualnej: kategoria III, odzież chroniąca przed substancjami chemicznymi, typ 6 lub niższy (odzież chroniąca przed opryskaniem cieczą) | wpisać typ
2.9 | Fartuch zgodny z normami pkt. 2.11-2.20: | Tak
2.10 | PN-EN ISO 13688:2013-12 | Tak
2.11 | PN-EN 14605+A1:2010 - w zakresie czasu przebicia materiału oraz czasu przebicia połączeń materiału odpowiadające 3 lub 4 typowi odzieży chroniącej przed substancjami chemicznymi | Tak
2.12 | PN-EN ISO 6529:2005 - klasa 4 lub wyższa (tj. czas przebicia minimum 120 minut) zarówno dla materiału jak i połączeń (szwy, taśmy) dla: | Tak
2.12.1 | roztworu cisplatyny 1 mg/ml (lub o większym stężeniu) | Tak
2.12.2 | roztworu paklitakselu 6 mg/ml (lub o większym stężeniu) | Tak
2.12.3 | roztworu 5-fluorouracylu 50 mg/ml (lub o większym stężeniu) | Tak
2.12.4 | roztworu karmustyny 100 mg/3ml (lub o większym stężeniu) | Tak
2.12.5 | roztworu cyklofosfamidu 20 mg/ml (lub o większym stężeniu) | Tak
2.12.6 | roztworu etopozydu 20 mg/ml (lub o większym stężeniu) | Tak
2.19 | PN-EN ISO 6530:2008 | Tak
2.19.1 | Wskaźnik przesiąkliwości: mniejszy niż 1% | Tak
2.19.2 | Wskaźnik niezwilżalności: większy niż 95% | Tak
2.20 | PN-EN 13034+A1:2010 | Tak
2.21 | Fartuch jałowy | Tak
2.22 | Fartuch jednorazowy | Tak
2.23 | Fartuch pakowany pojedynczo | Tak
2.24 | Rozmiar fartucha: odpowiedni dla osoby o wzroście 195 | Tak
3.0 | Buty ochronne |  |  | szt. | 300
3.1 | Buty ochronne | Tak
3.2 | Zapewniają ochronę minimum do kolan | Tak
3.3 | Buty uniwersalne - pasujące na prawą i lewą stopę | Tak
3.4 | Buty posiadające paski antypoślizgowe na podeszwie | Tak
3.5 | Buty będące środkiem ochrony indywidualnej: kategoria III, odzież chroniąca przed substancjami chemicznymi, typ 6 lub niższy (tj. zapewniający większą ochronę) | Tak
3.6 | Materiał: nieprzemakalny | Tak
3.7 | Materiał: niepylący (buty mogą być stosowane przy sporządzaniu leków - klasa czystości pomieszczenia B lub wyższa) | Tak
Powyżej opisany zestaw ma zapewniać ochronę operatora sporządzającego leki cytostatyczne, jak również nie wpływać negatywnie na sporządzany preparat (wykonywanie leku w warunkach aseptycznych, w loży z nawiewem laminarnym jałowego powietrza - ręce operatora pracują w klasie czystości powietrza A).
Pakiet należy rozumieć jako zestaw - tj. jeżeli pojedynczo stosowany element nie zapewnia ochrony/spełnienia normy PN-EN 13034+A1:2010, ale stosowanie zestawu (czepka, fartuch i butów) - zapewnia ochronę/spełnia normę - to należy uznać, że norma jest także spełniona dla fartucha
Dotyczy wszystkich pozycji:
Na potwierdzenie parametrów technicznych Wykonawca dołączy do oferty karty techniczne produktów, karta musi potwierdzać czasy przebicia

## Pakiet Nr 78
Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym
| Pakiet nr: | 78
| Tytuł/nazwa pakietu: | Bielizna jednorazowa dla potrzeb Pracowni Leku Cytostatycznego - dla pomocnika
| Okres/Termin obowiązywania: | 18 miesięcy
| Ilość pozycji w pakiecie: | 3
| Uwagi dodatkowe (np. mini-bank, użyczenie): | brak
| Kryteria: | TD+TRR
| CPV: | 33140000-3 Materiały medyczne, 33199000-1 Odzież medyczna, 35113400-3 Odzież ochronna i zabezpieczająca, 39518000-6 Bielizna szpitalna
Suma:
L.p. | Nazwa i opis produktu | Wymóg do spełnienia/ /Punktacja | należy oświadczyć czy spełnia się warunek wpisując Tak / Nie i podać wartość tam gdzie wymagane | J.m. | Szacunkowa ilość | Cena jednostkowa netto | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto | Producent | Nazwa własna | Numer katalogowy | Numer UDI-DI
A | B | B1 | B2 | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I1 | I2 | I3 | I4
1.0 | Czepek pełny wiązany |  |  | szt. | 300
1.1 | Czepek pełny wiązany | Tak
1.2 | Czepek wiązany z tyłu | Tak
1.3 | Czepek zapewniający ochronę bocznych części głowy (uszy, policzki), a także tylnych (szyja i kark) | Tak
1.4 | Czepek będący środkiem ochrony indywidualnej: kategoria III, odzież chroniąca przed substancjami chemicznymi, typ 6 lub niższy (tj. zapewniający większą ochronę) | Tak
1.5 | Materiał: nieprzemakalny | Tak
1.6 | Materiał: niepylący (czepek może być stosowany przy sporządzaniu leków - klasa czystości pomieszczenia B lub wyższa) | Tak
2.0 | Fartuch ochronny do procedur przygotowywania i podawania cytostatyków |  |  | szt. | 300
2.1 | Fartuch dedykowany do pracy z substancjami chemicznymi - w tym cytostatykami | Tak
2.2 | Materiał: nieprzemakalny | Tak
2.3 | Materiał: niepylący (fartuch może być stosowany przy sporządzaniu leków - klasa czystości pomieszczenia A - przedramiona, dłonie, pozostała część fartucha - klasa czystości pomieszczenia B lub wyższa) | Tak
2.4 | Fartuch zakładany przez głowę | Tak
2.5 | Fartuch posiada nacięcie do bezpiecznego ściągania | Tak
2.6 | Fartuch osłania tułów, ręce (do nadgarstków), przynajmniej część górną pleców, przynajmniej nogi poniżej kolan (zapewnia ochronę podczas pracy siedzącej) | Tak
2.7 | Mankiety fartucha posiadają zaczep na kciuk | Tak
2.8 | Fartuch będący środkiem ochrony indywidualnej: kategoria III, odzież chroniąca przed substancjami chemicznymi, typ 6 lub niższy (odzież chroniąca przed opryskaniem cieczą) | Tak
2.9 | Fartuch zgodny z normami z pkt. 2.10-2.14: | Tak
2.10 | PN-EN ISO 13688:2013-12
2.11 | PN-EN 14605+A1:2010 - w zakresie czasu przebicia materiału oraz czasu przebicia połączeń materiału odpowiadające 3 lub 4 typowi odzieży chroniącej przed substancjami chemicznymi | Tak
2.12 | PN-EN ISO 6529:2005 - klasa 4 lub wyższa (tj. czas przebicia minimum 120 minut) zarówno dla materiału jak i połączeń (szwy, taśmy) dla: | Tak
2.12.1 | roztworu cisplatyny 1 mg/ml (lub o większym stężeniu) | Tak
2.12.2 | roztworu paklitakselu 6 mg/ml (lub o większym stężeniu) | Tak
2.12.3 | roztworu 5-fluorouracylu 50 mg/ml (lub o większym stężeniu) | Tak
2.12.4 | roztworu karmustyny 100 mg/3ml (lub o większym stężeniu) | Tak
2.12.5 | roztworu cyklofosfamidu 20 mg/ml (lub o większym stężeniu) | Tak
2.12.6 | roztworu etopozydu 20 mg/ml (lub o większym stężeniu) | Tak
2.13 | PN-EN ISO 6530:2008 | Tak
2.13.1 | Wskaźnik przesiąkliwości: mniejszy niż 1% | Tak
2.13.2 | Wskaźnik niezwilżalności: większy niż 95% | Tak
2.14 | PN-EN 13034+A1:2010 | Tak
2.15 | Fartuch jałowy lub niejałowy | Tak
2.16 | Fartuch jednorazowy | Tak
2.17 | Rozmiar fartucha: odpowiedni dla osoby o wzroście 195 | Tak
3.0 | Buty ochronne |  |  | szt. | 300
3.1 | Buty ochronne | Tak
3.2 | Zapewniają ochronę minimum do kolan | Tak
3.3 | Buty uniwersalne - pasujące na prawą i lewą stopę | Tak
3.4 | Buty posiadające paski antypoślizgowe na podeszwie | Tak
3.5 | Buty będące środkiem ochrony indywidualnej: kategoria III, odzież chroniąca przed substancjami chemicznymi, typ 6 lub niższy (tj. zapewniający większą ochronę) | Tak
3.6 | Materiał: nieprzemakalny | Tak
3.7 | Materiał: niepylący (buty mogą być stosowane przy sporządzaniu leków - klasa czystości pomieszczenia B lub wyższa) | Tak

## Pakiet Nr 79
Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym
| Pakiet nr: | 79
| Tytuł/nazwa pakietu: | Bielizna jednorazowa dla potrzeb Pracowni Leku Cytostatycznego - kombinezon ochronny
| Okres/Termin obowiązywania: | 18 miesięcy
| Ilość pozycji w pakiecie: | 1
| Uwagi dodatkowe (np. mini-bank, użyczenie): | brak
| Kryteria: | TD+TRR
| CPV: | 33140000-3 Materiały medyczne, 33199000-1 Odzież medyczna, 35113400-3 Odzież ochronna i zabezpieczająca, 39518000-6 Bielizna szpitalna
Suma:
L.p. | Nazwa i opis produktu | Wymóg do spełnienia/ /Punktacja | należy oświadczyć czy spełnia się warunek wpisując Tak / Nie i podać wartość tam gdzie wymagane | J.m. | Szacunkowa ilość | Cena jednostkowa netto | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto | Producent | Nazwa własna | Numer katalogowy | Numer UDI-DI
A | B | B1 | B2 | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I1 | I2 | I3 | I4
1.0 | Kombinezon ochronny (ze skarpetami) do procedur cytostatycznych |  |  | szt. | 800
1.1 | Kombinezon ochronny | Tak
1.2 | Kombinezon z kapturem, kaptur ma posiadać gumkę dopasowującą do twarzy, kombinezon ma posiadać dodatkową patkę osłaniającą podbródek | Tak
1.3 | Kombinezon chroniący także w całości nogi (tzw. kombinezon ze skarpetkami stanowiącymi jedność z pozostałą częścią) | Tak
1.4 | Rękawy zakończone pętelkami do przełożenia kciuków | Tak
1.5 | Mankiety przylegające do ciała (np. dzięki gumce na zakończeniach rękawów) | Tak
1.6 | Kombinezon będący środkiem ochrony indywidualnej: kategoria III, odzież chroniąca przed substancjami chemicznymi, typ 6 lub niższy (odzież chroniąca przed opryskaniem cieczą) - zapewniający większą ochronę | Tak
1.7 | Kombinezon przeznaczony do pracy w pomieszczeniach czystych (klasa czystości B lub A) | Tak
1.8 | Kombinezon bezszwowy, lub szwy dodatkowo chronione taśmą | Tak
1.9 | Kombinezon wiązany z tyłu lub zapinany z przodu na zamek błyskawiczny. W przypadku zamka - wymagana możliwość osłonięcia go przez dodatkowy fragment z takiego samego materiału jak materiał kombinezonu i przymocowania przy pomocy taśmy klejącej | Tak
1.10 | Materiał oddychający (zapewniający transfer pary wodnej i ciepła poza kombinezon) | Tak
1.11 | Kombinezon zgodny z normami pkt. 1.12-1.17: | Tak
1.12 | PN-EN ISO 13688:2013-12 | Tak
1.13 | PN-EN 14605+A1:2010 - w zakresie czasu przebicia materiału oraz czasu przebicia połączeń materiału odpowiadające 3 lub 4 typowi odzieży chroniącej przed substancjami chemicznymi | Tak
1.14 | PN-EN ISO 6529:2005 - klasa 4 lub wyższa (tj. czas przebicia minimum 120 minut) zarówno dla materiału jak i połączeń (szwy, taśmy) dla: | Tak
1.14.1 | roztworu cisplatyny 1 mg/ml (lub o większym stężeniu) | Tak
1.14.2 | roztworu paklitakselu 6 mg/ml (lub o większym stężeniu) | Tak
1.14.3 | roztworu 5-fluorouracylu 50 mg/ml (lub o większym stężeniu) | Tak
1.14.4 | roztworu karmustyny 100 mg/3ml (lub o większym stężeniu) | Tak
1.14.5 | roztworu cyklofosfamidu 20 mg/ml (lub o większym stężeniu) | Tak
1.14.6 | roztworu etopozydu 20 mg/ml (lub o większym stężeniu) | Tak
1.15 | PN-EN ISO 6530:2008 | Tak
1.15.1 | Wskaźnik przesiąkliwości: mniejszy niż 1% | Tak
1.15.2 | Wskaźnik niezwilżalności: większy niż 95% | Tak
1.16 | PN-EN 13034+A1:2010 - typ 6 | Tak
1.17 | PN-EN 13982-1 typ 5 | Tak
1.18 | Kombinezon nieemitujący zanieczyszczeń mechanicznych | Tak
1.19 | Kombinezon chroniący otoczenie przed emisją zanieczyszczeń mechanicznych przez użytkownika | Tak
1.20 | Kombinezon jałowy | Tak
1.21 | Kombinezon pakowany pojedynczo | Tak
1.22 | Kombinezon dostępny w różnych rozmiarach (w tym dla odpowiednich dla osób o wzroście: 160 cm, 170 cm, 180 cm, 190 cm) - do swobodnego wyboru przez Zamawiającego w trakcie trwania umowy | Tak