## Część 1 - Mechaniczna kompresja
Załącznik nr 2 do SWZ
Część 1 - Mechaniczna kompresja klatki piersiowej
Lp. | Nazwa | Opis przedmiotu zamówienia | J.m | Ilość | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT (%) | Wartość podatku VAT | Wartość netto | Wartość brutto
1 | Mechaniczna kompresja klatki piersiowej | Urządzenie do mechanicznej kompresji klatki piersiowej w pełni elektryczne. Akumulator wewnętrzny, zasilanie z instalacji elektrycznej ambulansu DC 12V i zasilanie z gniazda sieci AC min. 210-250V. Ładowarka wbudowana wewnątrz urządzenia. Możliwość automatycznego doładowywania akumulatora wewnętrznego podczas pracy urządzenia (RKO) z zewnętrznego źródła zasilania (230 V AC lub 12 V DC). Głębokość i częstotliwość kompresji zgodnie z aktualnymi wytycznymi ERC (głębokość w zakresie 5 do 6 cm, częstość ucisków regulowana manualnie od 100 do 120 uc./min.). Aktywna dekompresja klatki piersiowej, np. poprzez ssawkę (podciśnienie podczas ruchu zwrotnego). Waga urządzenia z akcesoriami i plecakiem <12kg. Funkcja bezprzewodowej transmisji danych z wbudowanej pamięci przy pomocy bluetooth/wi-fi lub za pośrednictwem modemu w defibrylatorze. W zestawie torba lub plecak nieabsorbujące wody, odporne na uszkodzenia. Pasy do mocowania rąk pacjenta. Instrukcja obsługi urządzenia w języku polskim w wersji papierowej i elektronicznej. Deklaracja zgodności lub certyfikat CE. Czas reakcji serwisu od powiadomienia do rozpocęcia naprawy max. 48 h. Czas skutecznej naprawy max. 7 dni licząc od dnia zgłoszenia. W przypadku naprawy dłuższej wykonawca zapewni element zastępczy lub urządzenie na czas trwania naprawy celem zapewnienia niezakłóconej pracy zamawiającego (dotyczy okresu gwarancyjnego). Wykonawca dostarczy, uruchomi, a także przeprowadzi szkolenie z obsługi i eksploatacji urządzenia. Urządzenie po zainstalowaniu gotowe do pracy bez konieczności dokonywania dodatkowych zakupów. Norma PN-EN 1789 lub równoważna. | szt. | 3 | 0 |  | 0 | 0 | 0
RAZEM | [7 empty] | 0 | 0

## Część 2 - Sprzęt ortopedyczny
Załącznik nr 2 do SWZ
Część 2 - Sprzęt ortopedyczny
Lp. | Nazwa | Opis przedmiotu zamówienia | J.m | Ilość | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT (%) | Wartość podatku VAT | Wartość netto | Wartość brutto
1 | Deska ortopedyczna dla dorosłych | Deska ortopedyczna dla pacjentów dorosłych przeznaczona do pracy w zespole ratownictwa medycznego. Wymiary maksymalne: 185 cm x 45 cm x 5 cm, waga deski maksymalna 8 kg. Udźwig maksymalny nie mniejszy niż 300 kg. Odległość uchwytów deski od podłoża gwarantująca bezpieczny uchwyt bez konieczności przechylania deski. Zwężany dystalny koniec noszy. 4 sztuki kompletów pasów do stabilizacji poszkodowanego mocowanych obrotowo. Metalowe karabinki z szybkozłączką. W zestawie z deską system stabilizowania głowy pacjenta: Wezgłowie wykonane z materiału zmywalnego i odpornego na dezynfekcję, mocowane stabilnie do deski. Zestaw klocków z materiału zmywalnego i odpornego na dezynfekcję. Gwrantujące unieruchomienie głowy. Z możliwością zmiany punktów mocowania pasów i obserwacją uszu. Przepuszczalna dla promieni X. Dodatnia pływalność. Kolor samej deski: żółty. Gwarancja 24 miesiące. Norma EN 1865-1:2010 lub równoważna. | szt. | 3 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2 | Deska ortopedyczna pediatryczna | Deska ortopedyczna dla pacjentów pediatrycznych przeznaczona do pracy w zespole ratownictwa medycznego. Wymiary maksymalne: 140 cm x 40 cm x 5 cm, waga deski maksymalna 6 kg. Udźwig maksymalny nie mniejszy niż 140 kg. W zestawie min. 3 sztuki pasów zabezpieczających. Dwuczęściowe z regulacja długości po obu stronach klamr. Pasy markowane kolorami dla uniknięcia krzyżowego zapięcia. kompletów pasów do stabilizacji poszkodowanego mocowanych obrotowo. Metalowe karabinki z szybkozłączką. W zestawie z deską system stabilizowania głowy pacjenta: Wezgłowie wykonane z materiału zmywalnego i odpornego na dezynfekcję, mocowane stabilnie do deski. Zestaw klocków z materiału zmywalnego i odpornego na dezynfekcję. Gwarantujące unieruchomienie głowy. Z możliwością zmiany punktów mocowania pasów i obserwacją uszu. Przepuszczalna dla promieni X. Dodatnia pływalność. Kolor samej deski: żółty. Gwarancja 24 miesiące. Norma EN 1865-1:2010 lub równoważna. | szt. | 3 | 0 |  | 0 | 0 | 0
3 | Stabilizator głowy do deski ortopedycznej dla dorosłych | Stabilizator głowy do deski ortopedycznej dla dorosłych przeznaczony do użytkowania w zespołach ratownictwa medycznego. Posiadający boczne otwory i moduły z możliwością zdejmowania i regulowania stopniowego. W zestawie elementy służące do przymocowania stabilizatora do noszy i unieruchomienia głowy. Oparcie potylicy mocowane do deski ortopedycznej przy pomocy trzech pasków. Zestaw przezierny dla promieni rentgenowskich. Kompatybilny z każdą deską ortopedyczną dla pacjentów dorosłych. Materiał z miękkiej gumy, pianki, wodoodporny. Wymiary nieprzekraczające: 45 x 30 x 20 cm. Waga maksymalna zestawu: 1,5 kg. Zgodność z przepisami Medical Device dyrektywy 93/42/EWG - Standardami: EN 980:2008, EN ISO 14971:2009, EN 1041:2008, EN 1865:1999 lub równoważnymi. | szt. | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0
4 | Stabilizator głowy do deski ortopedycznej dla dzieci | Stabilizator głowy do deski ortopedycznej dla dzieci przeznaczony do użytkowania w zespołach ratownictwa medycznego. Posiadający boczne otwory i moduły z możliwością zdejmowania i regulowania stopniowego. W zestawie elementy służące do przymocowania stabilizatora do noszy i unieruchomienia głowy. Oparcie potylicy mocowane do deski ortopedycznej przy pomocy trzech pasków. Zestaw przezierny dla promieni rentgenowskich. Kompatybilny z każdą deską ortopedyczną dla pacjentów dorosłych. Materiał z miękkiej gumy, pianki, wodoodporny. Wymiary nieprzekraczające: 35 x 28 x 15 cm. Waga maksymalna zestawu: 1 kg. Zgodność z przepisami Medical Device dyrektywy 93/42/EWG - Standardami: EN 980:2008, EN ISO 14971:2009, EN 1041:2008, EN 1865:1999 lub równoważnymi. | szt. | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0
RAZEM | [7 empty] | 0 | 0

## Część 3 - Nożyczki opatrunkowe
Załącznik nr 2 do SWZ
Część 3 - Nożyczki opatrunkowe
Lp. | Nazwa | Opis przedmiotu zamówienia | J.m | Ilość | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT (%) | Wartość podatku VAT | Wartość netto | Wartość brutto
1 | Nożyczki opatrunkowe | Nożyczki wykonane z wytrzymałej stali nierdzewnej oraz uchwytu z tworzywa sztucznego. Umożliwiają skuteczne przecinanie odzieży i innych materiałów. Możliwość mycia i dezynfekcji. Zakrzywiony kształt i zaokrąglone końce ostrzy. Dolna część ostrza ząbkowana, co ułatwia cięcie niektórych materiałów. Odpowiednie dla osób praworęcznych, jak i leworęcznych. Długość całkowita nożyczek maksymalna 20 cm, grubość ostrza minimum 1,0 mm. | szt. | 20 | 0 |  | 0 | 0 | 0
RAZEM | [7 empty] | 0 | 0

## Część 4 - Aparaty do pomiaru ci
Załącznik nr 2 do SWZ
Część 4 - Aparaty do pomiaru ciśnienia
Lp. | Nazwa | Opis przedmiotu zamówienia | J.m | Ilość | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT (%) | Wartość podatku VAT | Wartość netto | Wartość brutto
1 | Ciśnieniomierz manualny | Ciśnieniomierz manualny klasy klinicznej, naramienny w zestawie z mankietem umożliwiającym wymianę rozmiaru za pomocą metody kliknięcia w przeciągu paru sekund. Mankiet przeznaczony dla pacjenta z obwodem ramienia 25-35 cm. Wysoka odporność na uderzenia i wstrząsy. Dwuścienna obudowa z materiału ABS. Bezpośredni mechanizm pomiarowy bez podatnego na awarie systemu przekładni. Pokrętło regulujące ciśnienie w mankiecie wykonane z metalu. Manometr zintegrowany z gruszką z mateiału sztucznego służącą do pompowania mankietu. | szt. | 5 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2 | Ciśnieniomierz ścienny | Ciśnieniomierz manualny ścienny do pomiaru ciśnienia na ramieniu u pacjentów dorosłych. Duża skala ciśnienia z kontrastującą wskazówką. Precyzyjny pomiar w warunkach zespołu ratownictwa medycznego. W zestawie z jednoczęściowym mankietem oraz uchwytem ściennym z wbudowanym koszyczkiem na akcesoria. Dokładność pomiaru na poziomie +/- 3 mmHg. Nie zawiera lateksu i rtęci. Wymiary maksymalne: 20 x 25 x 18 cm. Waga maksymalna: 1,2 kg. Gwarancja 12 miesiecy. | szt. | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0
RAZEM | [7 empty] | 0 | 0

## Część 5 - Ładowarka do baterii
Załącznik nr 2 do SWZ
Część 5 - Ładowarka do baterii defibrylatora
Lp. | Nazwa | Opis przedmiotu zamówienia | J.m | Ilość | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT (%) | Wartość podatku VAT | Wartość netto | Wartość brutto
1 | Ładowarka do baterii defibrylatora | Przenośna ładowarka przeznaczona do ładowania akumulatorów litowo-jonowych deibrylatora Stryker/Physio Control Lifepak 15. Zasilanie: 230 V oraz 12V, Częstotliwość: 50/60 Hz, dwa gniazda na akumulatory, w zestawie przewód zasilający 230 V oraz na 12V, uchwyt mocujący. Wymiary: 18,5 x 27,5 x 11 cm, Waga: 3,1 kg. Komplet przewodów zasilających: stacjonarny i do ambulansu. | szt. | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0
RAZEM | [7 empty] | 0 | 0

## Część 6 - Pakiety suchego lodu
Załącznik nr 2 do SWZ
Część 6 - Pakiety suchego lodu
Lp. | Nazwa | Opis przedmiotu zamówienia | J.m | Ilość | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT (%) | Wartość podatku VAT | Wartość netto | Wartość brutto
1 | Pakiety suchego lodu | Natychmiastowy pakiet chłodzący jednorazowego użycia w formie woreczka z materiału sztucznego. Nie trzeba przechowywać go w zamrażarce, wystarczy nacisnąć i potrząsnąć saszetkę z jej zawartością w środku w celu aktywacji chemicznej uwalniającej zimno. Okład na bazie sztucznego lodu . Nadający się do wykorzystania jako wkład do lodówek turystycznych lub pojemników reimplantacyjnych. Waga maksymalna 450 g. Wymiary maksymalne: 20 cm x 20 cm. | szt. | 50 | 0 |  | 0 | 0 | 0
RAZEM | [7 empty] | 0 | 0

## Część 7 - Ampularia do leków
Załącznik nr 2 do SWZ
Część 7 - Ampularia do leków
Lp. | Nazwa | Opis przedmiotu zamówienia | J.m | Ilość | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT (%) | Wartość podatku VAT | Wartość netto | Wartość brutto
1 | Ampularium do leków | Ampularium dla zespołów ratownictwa medycznego. Układ gumek/uchwytów pozwalających na umieszczenie minimum 70 ampułek o różnej średnicy. Konstrukcja trwała i zapewniająca bezpieczeństwo leków. Przezroczysta kieszeń na listę leków. Rozmiar ampularium nieprzekraczający: 15 x 28 x 23 cm. Waga nieprzekraczająca 1 kg. Materiał pozwalający na łatwe czyszczenie i dezynfekcję. Materiał zewnętrzny Plan lub PVC lub Cordura. Ampularium wyposażone w zamki na suwak. Ampularium posiadające jeden uchwyt transportowy. Kolor ampularium: czerwony. Dodatkowe 2 szt. małego ampularium na minimum 9 ampułek każde, mieszczące się w kieszeniach głównego ampularium. | szt. | 20 | 0 |  | 0 | 0 | 0
RAZEM | [7 empty] | 0 | 0

## Część 8 - Plecaki medyczne
Załącznik nr 2 do SWZ
Część 8 - Plecaki medyczne
Lp. | Nazwa | Opis przedmiotu zamówienia | J.m | Ilość | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT (%) | Wartość podatku VAT | Wartość netto | Wartość brutto
1 | Plecak medyczny | Plecak medyczny dla zespołów ratownictwa medycznego w kolorze czerwonym/pomarańczowym. Wykonany z Cordury®, Hypalonu i Complanu. Konstrukcja wielokomorowa. Kieszenie na zewnątrz plecaka w ilości 4 szt. zamykane na zamek (3 małe wysokości do 15 cm każda, na prawym boku plecaka, 1 duża wysokości minimum 30 cm na lewym boku). Kieszenie wewnątrz plecaka dedykowane dla drobnego sprzętu medycznego otwierane na magnes w liczbie 18-20, w tym 3 przezroczyste kieszenie dedykowane dla rurek intubacyjnych długości 37cm. W plecaku 5 swobodnie umieszczonch torebek do segregacji sprzętu o następujących wymiarach: 12x20x15 cm 2 szt., 20x25x15 cm 2 szt., 12x38x15 cm 1 szt. Torebki otwerane na zamek, każda z jedną przezroczystą stroną oraz uchwytem do wyciągania z plecaka. Plecak posiada 1 uchwyt transportowy do przenoszenia w ręku, który umieszczony jest w sposób umożliwiający transport w pozycji pionowej oraz jeden uchwyt umożliwiający przypięcie detektora tlenku węgla (uchwyty na szczycie plecaka). System transportu na plecach składa się z dwóch szelek oraz paska spinającego szelki na wysokości klatki piersiowej. Plecak wyposażony jest w elementy odblaskowe na wszystkich kieszeniach. Spód plecaka wzmocniony materiałem odpornym na ścieranie. Do dna mocowane 5 plastikowych podstawek typu jeże. Wymiary plecaka : 55 cm wysokość x 52 cm szerokość x 26 cm głębokość (+/- 2 cm). Waga plecaka 4kg (+/- 500g). | szt. | 10 | 0 |  | 0 | 0 | 0
RAZEM | [7 empty] | 0 | 0

## Część 9 - Zestawy Triage
Załącznik nr 2 do SWZ
Część 9 - Zestawy Triage
Lp. | Nazwa | Opis przedmiotu zamówienia | J.m | Ilość | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT (%) | Wartość podatku VAT | Wartość netto | Wartość brutto
1 | Zestaw Triage | Zestaw do segregacji poszkodowanych (Triage) w opiece przedszpitalnej dla zespołu ratownictwa medycznego. Zestaw zawierający: 10-20 opasek odblaskowych CZERWONYCH, 10-20 opasek odblaskowych ŻÓŁTYCH, 10-20 opasek odblaskowych ZIELONYCH, 5-10 opasek odblaskowych SZACHOWNICA lub CZARNYCH, 2 karty zbiorcze do notatek po minimum 20 poszkodowanych każda, 1 niezmywalny marker. Całość umieszczona w torbie lub etui. | szt. | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0
RAZEM | [7 empty] | 0 | 0