ZESPÓŁ  OPIEKI  ZDROWOTNEJ  W  BRODNICY

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. R. Czerwiakowskiego

ul. Wiejska 9,   87-300 Brodnica,   tel.  56 66 89 100,

tel./fax.   56 66 89 101    e-mail:  sekretariat@zozbrodnica.pl

Brodnica, dn. 25.08.2023r

DO WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH

Sprawa nr: SZP.251.7.23

Pytania i odpowiedzi nr 1

- Dotyczy: wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia – sprawa numer SZP.251.7.23

Zamawiający – Zespół Opieki Zdrowotnej w Brodnicy działając na podstawie art. 135 ust.2 oraz art. 137 ust. 1 ustawy z dnia 11września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz.U. z 2023r. poz. 1605) udziela odpowiedzi na zadane pytania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pt. „Zakup sprzętu monitorującego, reanimacyjnego oraz zabiegowego w ramach projektu: Poprawa jakości i dostępu do usług medycznych w Zespole Opieki Zdrowotnej w Brodnicy.” Wpłynęły pytania do Specyfikacji Warunków Zamówienia o następującej treści:

Zestaw pytań nr 1:

Pytanie 1 – do  umowy  - § 5, pkt.7 b)

Czy zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu na :

Czas reakcji serwisu (rozumiany jako kontakt telefoniczny lub rozpoczęcie interwencji zdalne) od przyjęcia zgłoszenia awarii mailem na adres podany w umowie w czasie do 24 godz. – w dni robocze , tj. od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Odp.

Zamawiający nie wyraża zgody.

Zestaw pytań nr 2:

Prosimy o dopuszczenie na zasadzie równoważności nowoczesny aparat do znieczuleń, o parametrach technicznych jn.:

pkt. 1. – Aparat na podstawie jezdnej z hamulcem centralnym.

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

pkt. 8. – Prezentacja ciśnień gazów w sieci centralnej i w butlach rezerwowych poza monitorem, na manometrach, w widocznym miejscu na panelu głównym.

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

pkt. 18. – Wyposażony w absorber wielokrotnego użytku o pojemności 1500ml oraz 2 opakowania 5L wapna sodowanego.

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

pkt. 20. – Ekonomiczny respirator z napędem pneumatycznym, sterowany elektronicznie z możliwością wyboru gazu napędowego.

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

pkt. 25. – Funkcja pauzy przez użycie funkcji „Standby”.

Odp.

Zamawiający dopuszcza, punktacja bez zmian.

pkt. 26. – Przełączenie manualne na gaz zastępczy z menu aparatu.

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

pkt. 31. – Szerszy zakres regulacji plateau tj. od 5% do 60%.

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

pkt. 32. – Zakres regulacji I:E co najmniej od 4:1 do 1:8.

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

pkt. 34. – Zakres regulacji czułości wyzwalacza przepływowego co najmniej od 0,5 l/min do 15 l/min.

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

pkt. 35. – Ciśnienie wdechowe regulowane w zakresie od 5 do 70 hPa (cmH2O).

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

pkt. 40. – Zmiana cieśnienia PEEP nie powoduje zmiany ciśnienia wdechowego Pwdech.

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

pkt. 43. – Niewyposażony w funkcję timera za to z wyświetlaniem na ekranie zegara w formacie „HH:MM”.

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

pkt. 45. – Niewyposażony w funkcję stopera za to z wyświetlaniem na ekranie zegara  w formacie „HH:MM”.

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

pkt. 48. – Bez możliwości konfigurowania pól parametrów w czasie pracy i szybkiego dopasowania rozmieszczenia lub zmiany wyświetlanych parametrów w czasie operacji w zależności od aktualnych wymagań użytkownika.

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

pkt. 49. – Bez możliwości ustawienia różnych kolorów parametrów.

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

pkt. 50. – Wyświetlanie ustawionych granic alarmowych obok mierzonego parametru, bez możliwości wyłączenia tej funkcji?

Odp.

Zamawiający dopuszcza, bez zmiany puntacji.

pkt. 51. – Bez możliwości kontynuowania wentylacji mechanicznej w przypadku gdy pomiar przepływu ulegnie awarii.

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

pkt. 63. – Alarm braku zasilania w O2 i Powietrze, ale bez alarmu braku N2O.

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

pkt. 72. – Automatyczny test główny z interakcją z użytkownikiem w trakcie trwania procedury.

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

pkt. 86c. – Wyposażony w akumulator dostępny do wymiany przez użytkownika, wystarczający przynajmniej na 4 godziny pracy.

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

pkt. 86e. – Monitor posiada możliwość rozbudowy do uruchomienia łączności bezprzewodowej, umożliwiającej centralne monitorowanie podczas transportu i na stanowisku bez sieci przewodowej.

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

pkt. 90. – Trendy tabelaryczne i graficzne wszystkich mierzonych parametrów przynajmniej z 6 dni, z możliwością przeglądania przynajmniej ostatniej godziny z rozdzielczością lepszą niż 15 sekund.

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

pkt. 91b. – Kalkulator parametrów hemodynamicznych i natlenienia, bez wentylacyjnych.

Odp.

Pytanie nie dotyczy pkt 91.

pkt. 95. – Monitor zamocowany na oferowanym aparacie do znieczulania, ale niepołączony z nim, nie wyświetla przebiegów dynamicznych, łącznie z pętlami oddechowymi, ani wartości liczbowych danych z aparatu.

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

pkt. 101. – Monitorowanie arytmii z rozpoznawaniem przynajmniej 9 różnych arytmii z możliwością rozbudowy do 24.

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

pkt. 105. – Pomiar ciśnienia ręczny i automatyczny z ustawianym czasem powtarzania do 2 godzin.

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

pkt. 106. – Nieposiadający możliwości włączenia automatycznego blokowania alarmów saturacji podczas pomiaru saturacji i NIBP na tej samej kończynie.

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

pkt. 108. – Możliwość jednoczesnego pomiaru przynajmniej dwóch ciśnień z możliwością rozbudowy do czterech.

Odp.

Zamawiający dopuszcza z zachowaniem pozostałych parametrów.

pkt. 112-114. – Posiadający możliwość pomiaru NMT z modułu lub urządzenia zewnętrznego za pomocą metody równoważnej tj. z wykorzystaniem mankietu ze stymulacją nerwu. Zewnętrzny Monitor wyposażony w; ekran 7", wzorce stymulacji TOF, ST, PTC, tryb pracy automatyczny umożliwiający automatyczną zmianę typu wzorca i cyklu stymulacji zgodnie z różnymi fazami blokady podczas zabiegów, przeznaczony do pomiarów u pacjentów dorosłych.

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

Zestaw pytań nr 3:

DOTYCZY PAKIETU 1

Pytanie 1

Prosimy Zamawiającego do wydzielenie do oddzielnego pakietu Holterów EKG z pakietu 1.

Odp.

Zamawiający nie wydzieli.

Pytanie 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie Holtera EKG wraz z oprogramowaniem o poniższych parametrach:

| System holterowski EKG |  |
| --- | --- |
| 1 | Ocena zapisów 3-kanałowych |
| 2 | Możliwość edycji każdego pobudzenia, jego oceny, reklasyfikacji i pomiaru. Możliwość tworzenia własnych wzorców. |
| 3 | Możliwość dodatkowego grupowania pobudzeń - dodawanie, łączenie szablonów, wyszukiwanie pobudzeń podobnych do wybranych przez operatora w ramach poszczególnych grup templetów |
| 4 | Możliwość automatycznej reklasyfikacji pobudzeń wg poszczególnych kanałów EKG (autosortowanie wieloogniskowe VE) |
| 5 | Dodatkowe narzędzia do szybkiej oceny poszczególnych pobudzeń: sekwencja, złożenie, wykres Poincare’a dla każdego szablonu |
| 6 | Możliwość oznaczania fragmentów EKG jako artefakt |
| 7 | Arytmie komorowe: tachykardie komorowe, pary, bigeminie/trigeminie, VE, R/T |
| 8 | Arytmie nadkomorowe: napadowe częstoskurcze, tachykardie, bradykardie, SVE, pauzy. |
| 9 | Możliwość zmiany czasu trwania pauz bezpośrednio w oknie przykładów zdarzeń i automatycznej reanalizy badania |
| 10 | Przykłady Min. i Max. HR |
| 11 | Możliwość odrzucenia zdarzeń nieprawidłowo zaklasyfikowanych pojedynczo, strony, wszystkich. Możliwość ręcznego zachowania zdarzenia jako przykład do raportu |
| 12 | Możliwość automatycznego zapamiętywania przykładów z każdego typu zdarzeń do raportu |
| 13 | Prezentacja histogramów pobudzeń VE, SVE, normalnych: odstęp, przedwczesności, pole powierzchni. Histogram odstępów R-R. Przykłady. |
| 14 | Możliwość szybkiego przeglądania zapisu przez stronicowanie. Możliwość ustawienia rozdzielczości 30s/wiersz i prezentacja wartości HR i ST dla każdej minuty |
| 15 | Analiza migotania przedsionków: - automatyczne wykrywanie epizodów migotania, - możliwość edycji epizodów, dodawania i usuwania - możliwość oceny odstępów pomiędzy poszczególnymi pobudzeniami - możliwość szybkiej oceny zmian załamka P - możliwość usuwania pobudzeń nadkomorowych z okresów migotania - możliwość zamiany pobudzeń komorowych na zaberrowane |
| 16 | Analiza ST: - ocena przemieszczenia i nachylenia ST z całego zapisu EKG niezależnie dla każdego kanału - możliwość zmiany kryteriów uniesienia/obniżenia ST i linii bazowej dla każdego kanału |
| 17 | Analiza zmienności rytmu zatokowego w dziedzinie czasu i częstotliwości: - możliwość zmiany progów częstotliwościowych - tabelaryczna prezentacja wartości statystycznych w odstępach 5-minutowych z możliwością eksportu do pliku XLS - możliwość podziału 24h na 2 podokresy - plot Lorenza z kolorowym oznaczeniem rodzajów pobudzeń, możliwością wyświetlania tylko wybranych pobudzeń. Prezentacja pasków EKG dla wybranych elementów wykresu - ocena wpływu leków na moc widma – automatyczne przeliczenie mocy widma po wprowadzeniu informacji o czasie i nazwie leku |
| 18 | Analiza QT: - prezentacja trendów QT i QTc z podaniem wartości - histogram wartości QTc w poszczególnych przedziałach czasowych - ocena skorygowanego QT z możliwością wyboru zakresu HR - informacja o max wartościach QT i QTc wraz z czasem wystąpienia - wartości statystyczne QTc - prezentacja markerów pomiarowych dla analizy QT na zapisie EKG |
| 19 | Analiza późnych potencjałów w dziedzinie czasu i częstotliwości, wybór zespołów QRS do analizy |
| 20 | Ocena pracy różnych typów stymulatorów |
| 21 | Dodatkowy kanał dla wizualizacji pików rozrusznika |
| 22 | Wektokardiografia: - możliwość przeglądu i analizy pętli wektokardiograficznych z pierwszych 6 minut zapisu EKG wykreślonych w sposób ciągły |
| 23 | Prezentacja w formie tabeli istotnych zdarzeń EKG np. HR, ST arytmie. Możliwość przejścia do zapisu EKG. |
| 24 | Tworzenie raportów w oparciu o szablony zdefiniowane przez użytkownika |
| 25 | Możliwość zabezpieczenia otwarcia programu i dostępu do danych osobowych wrażliwych pacjentów poprzez hasło użytkownika |
| 26 | Oprogramowanie i instrukcja obsługi w języku polskim |
| 27 | System holterowski kompatybilny z systemem Windows 10 |
| Rejestrator holterowski EKG – 3 lub 12 kanałowy |  |
| 1 | Przesyłanie badań za pomocą kabla USB lub za pomocą czytnika kart SD |
| 2 | Pamięć ≥ 4GB |
| 3 | Nocny zapis krzywej oddechowej |
| 4 | Zapis pozycji pacjenta |
| 5 | Złącze HDMI dla ograniczenia artefaktów |
| 6 | Zapis 3 lub 12 kanałowego EKG (wystarczy użyć odpowiedniego kabla 3, 4, 7 lub 10 elektrodowego) |
| 7 | 3, 4 lub 7 elektrodowy kabel dla 3 kanałowego EKG |
| 8 | 10 elektrodowy kabel dla 12 kanałowego EKG |
| 9 | Osobny zapis SAECG w 1024 Hz oraz 16 bitach |
| 10 | Podgląd EKG, tętna, czasu badania, daty, poziomu naładowania baterii w dowolnym momencie na ekranie LCD |
| 11 | Niezależny kanał dla rozrusznika o częstotliwości próbkowania 10240 / sek. |
| 12 | 16 bitowa rozdzielczość przetwornika analogowo-cyfrowego w zakresie częstotliwości pomiędzy 0.05 do 150 Hz. |
| 13 | Zapis do 5 dni. |
| 14 | Zasilanie z 1 baterii AAA. |
| 15 | Szybkie połączenie przez USB. |
| 16 | Próbkowanie 4096 Hz, zapis do pamięci 128 Hz. |
| 17 | Zabezpieczenie przed impulsami kardiowertera |
| 18 | Wraz z rejestratorem kabel 7- odprowadzeniowy |

Odp.

Zamawiający dopuszcza powyższe parametry.

Zamawiający prosi aby na etapie wypełniania oferty Wykonawcy powołali się na udzieloną odpowiedz jeśli zmiana nie została uwzględniona w formularzu parametrów technicznych.

Termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie;

08.09.2023r. godz. 10:00 – składanie ofert, oraz 10:05 otwarcie ofert.

Dyrektor ZOZ w Brodnicy

Dariusz Szczepański

(podpis oryginalny w aktach sprawy)