FORMULARZ WYMAGANYCH WARUNKÓW TECHNICZNYCH – Pakiet nr 4

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Dostawa aparatury badawczej”, 
nr postępowania 6/ZP/2024.

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia / minimalne parametry techniczne i funkcjonalne wymagane przez Zamawiającego | Wypełnia Wykonawca poprzez odpowiednie wskazanie TAK lub NIE, a w miejscu wykropkowanym określa w sposób jednoznaczny oferowane parametry * niepotrzebne skreślić |
| --- | --- | --- |
| Dygestorium – 1 szt. |  |  |
| 1 | Producent | ………………………………….. (należy podać) |
| 2 | - Dygestorium wzmocnione wykonane w całości z blachy stalowej ocynkowanej, pokrytej dwustronnie proszkową farbą poliuretanową (posiadające certyfikaty z badań, potwierdzające badanie jakości zastosowanej farby poliuretanowej wg norm: PN – EN ISO 9227: 2012, PN – EN ISO 10289:2002, PN-EN ISO 4628:2005 lub równoważne oraz klasyfikację w zakresie reakcji na ogień dla farby poliuretanowej pokrywającej dygestoria, o stopniu co najmniej: A2-s1, d0, wg normy EN 13501-1 lub równoważne), pojedyncza ściana tylna (wentylacja wyłącznie przez sufit komory roboczej, bez dodatkowych elementów na tyle komory roboczej, ścięte pod kątem 45 stopni wszystkie pionowe narożniki pionowe (na całej wysokości komory roboczej) – ścięcie 10 cm x 10 cm +/- 10%; - ściany komory roboczej wyłożone płytami z białej lanej ceramiki. System wyłapywania i odprowadzania skroplin; - okno z napędem elektrycznym, uruchamiane: czujnikiem ruchu, przyciskiem nożnym, wielofunkcyjnym ekranem dotykowym. Wszystkie elementy układu podnoszenia okna muszą być umieszczone wyłącznie w przednim panelu dygestorium lub w kolumnach z boków okna. Wyklucza się prowadzenie linek wewnątrz komory roboczej; - blat niebieski z lanej ceramiki ze zlewikiem chemicznym z lanej ceramiki wzdłuż prawej ściany bocznej nie dalej niż 45 cm od frontu blatu (najdalsza cześć zlewika). Blat z zintegrowanym podwyższonym obrzeżem ze wszystkich stron. Twardość ceramiki: min 7 w skali Mohsa, potwierdzona certyfikatem z badań wg normy PN-EN 15771 lub równoważne. Emisja ołowiu i kadmu na poziomie poniżej 0,0005 mg/dm2, potwierdzona certyfikatem z badań wg normy PN-EN ISO 10545-15:1999 lub równoważne; - wymiary zewnętrzne: szer. 1200 mm, wys. 2250 mm (tył) /2550 mm (front), gł. 900 mm, króciec wentylacyjny na wysokości 2300 mm od podłogi, średnica króćca 250 mm; - wysokość blatu: 900 mm, głębokość płaskiej powierzchni blatu (pomiędzy przednią i tylną krawędzią podniesioną) min 750 mm; - wymiary wewnętrze/użytkowe: szer. 1088 mm, wys. 1195 mm, gł. 794 mm. - szerokość światła okna: 896 mm, okno ruchome o wysokości minimum 850 mm, możliwość otworzenia okna do wysokości 900 mm od powierzchni blatu, przeszklenie okna szybą ze szkła bezpiecznego VSG (wielowarstwowego laminowanego: szkło-folia-szkło) o grubości minimum 6 mm. Wymaga się, aby szyba dolna była wykonana z jednego kawałka szkła bezpiecznego. | TAK / NIE* |
| 3 | Posiada wystawione przez niezależne akredytowane laboratoria certyfikaty zgodności z normami PN-EN 14175 cz. 2, 3 i 7; EN 16121+A1 lub równoważne (szafki pod blatem) oraz dyrektywami Komisji Europejskiej 2014/30/UE lub równoważne (kompatybilność elektromagnetyczna); dyrektywa Komisji Europejskiej 2014/35/UE lub równoważne (niskie napięcie); dyrektywa Komisji Europejskiej 2006/42/UE lub równoważne (maszyny). Certyfikaty te potwierdzają zgodność oferowanego dygestorium z w/w normami i dyrektywami. | TAK / NIE* |
| 4 | Media umieszczone w wymiennych panelach z boków okna: - 1 x zimna woda (zawór na prawej kolumnie instalacyjnej, wylewka w prawej części komory roboczej, nie dalej niż 40 cm od frontu); - 2 x panel z 3 gniazdami elektrycznymi 230V IP 44 (na lewej kolumnie), stalowy, montowany w kolumnie zatrzaskowo, wyposażony w tylną obudowę i własne oznakowanie CE, gniazda połączone z instalacją dygestorium za pomocą wtyczek typu GST; klapki gniazdek elektrycznych muszą posiadać miejsce do zamontowania opisu gniazdka, przykryte przeźroczystym tworzywem. Klapki wypukłe, faktura połysk, kolor biały, gniazda elektryczne wyposażone w bolec; - lampa oświetlająca komorę roboczą, umieszczona w przedniej ścianie komory roboczej, poniżej sufitu, światło lampy skierowane ukośnie do wnętrz komory roboczej, dostęp do źródła światła z przodu dygestorium, ponad oknem; - TouchTronic - ekran dotykowy sterujący oraz monitorujący dygestorium (monitoring przepływu powietrza, programowanie wysokości blokady górnej i dolnej pozycji okna, sterowanie: otwieraniem okna, czasem samozamykania okna, możliwość wyłączenia napędu okna, programowanie gniazd wewnętrznych), wyświetlane na głównym dotykowym ekranie sterującym piktogramy GHS ostrzegające przed substancjami niebezpiecznymi używanymi w komorze roboczej (9 piktogramów z możliwością dodania komunikatu, 1, 2 i 3 piktogramy jednocześnie), na ekranie dotykowym wirtualny suwak do otwierania okna do żądanej wysokości, złącze USB do zdalnego serwisowania oprogramowania dygestorium; - czujnik ruchu inicjujący zamykanie okna; - przycisk nożny ze stali kwasoodpornej uruchamiający okno. | TAK / NIE* |
| 5 | Media umieszczone pod blatem: - 1 x listwa podblatowa z szufladą - szuflada ze stali ocynkowanej, na prowadnicach rolkowych z synchronizacją, samohamowaniem i dociągiem, prowadnice schowane w podwójnych bokach szuflady; - 1 x szafa na kwasy i zasady szer. 1100 mm, 2 drzwi, 4 wewnętrzne szuflady, zamek, króciec do wentylacji, szafka wykonana w całości z białego polipropylenu o grubości 20 mm (szuflady mogą być wykonane z cieńszego pp); uchwyty frontu szuflady i drzwi szafki o długości 200 mm, ze zdejmowaną przeźroczystą nakładką z tworzywa sztucznego, pod którą można włożyć fiszkę z opisem zawartości szuflady i szafki. | TAK / NIE* |
| 6 | Gwarancja: 24 miesiące | TAK / NIE* |

Niniejszy dokument należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym

przez osobę/osoby uprawnioną/e do reprezentowania Wykonawcy/Wykonawców.