System do chłodzenia całego ciała dla noworodków  - Wymagane parametry urządzenia

Model / typ / rok produkcji oferowanego sprzętu:

……………………………………………..

……………………………………………..

……………………………………………..

| Lp. | Parametry wymagane | Parametry i warunki zaoferowane przez Wykonawcę potwierdzające wymagania Zamawiającego (należy uzupełnić wszystkie wymagane pola podając parametry oferowanego produktu lub wpisać tak) |
| --- | --- | --- |
|  | Urządzenia do leczenie metodą indukowanej hipotermii niedokrwiennego niedotlenienia mózgu u noworodków |  |
|  | Urządzenie do chłodzenia całego ciała noworodka i dzieci do 50 kg |  |
|  | Trzy tryby leczenia: I SERVO CONTROL Pełny programowalny tryb leczenia( 1.szybkie schładzanie 2.Normoterapia -72 h 3.kontrolowane ogrzewanie –możliwość modyfikacji czasu i temperatur ustawień standardowych) II SERVO CONTROL Tryb stałego mierzenia temperatury rektalnej III Tryb materaca o stałej temperaturze |  |
|  | Zakres nastawienia temperatury materacyka w granicach od 12ºC do 39ºC |  |
|  | Wyświetlacz temperatury nastawionej i aktualnej |  |
|  | Urządzenie wyposażone w alarm zbyt niskiej temperatury i zbyt wysokiej temperatury |  |
|  | Urządzenie wyposażone w alarm braku lub zaburzonego przepływu płynu chłodzącego/ogrzewającego Alarm braku zasilania. |  |
|  | Menu i komunikaty w języku polskim |  |
|  | Urządzenie łatwe do dezynfekowania |  |
|  | Wymiary maksymalne 375 x215x310 mm (szer. wys. gł.) |  |
|  | Waga max. – 7,2 kg. |  |
|  | Napiecie : 230 V, 50 Hz |  |
|  | Alarmy akustyczne i wizualne |  |
|  | Przewody doprowadzające płyn chłodzący izolowane. |  |
|  | Stałość temperatury ± 0,3 ºC Ustawienia temp.0,1 C |  |
|  | Pojemność pamięci Danych 2 GB (50 000 godzin) Wszystkie parametry programowane i mierzone |  |
|  | Wyświetlacz LCD , kolorowy, graficzny zapis temperatur docelowych i aktualnych oraz czas danego trybu terapii. Wykresy trendu temp. |  |
|  | Medium chłodzące-woda destylowana , wymiana w urządzeniu co 2 m-ce |  |
|  | Komplety akcesoriów jednorazowego użytku niezbędnych do wykonania 3 terapii Po zamontowaniu urządzenie gotowe do pracy bez konieczności ponoszenia jakichkolwiek zakupów czy inwestycji przez Zamawiającego |  |
|  | Zakres kontroli ciepłoty głębokiej ciała w zakresie 30-38 C |  |
|  | 2 wyjścia czujników -rektalny 10 sztuk -naskórny 1 sztuka wielorazowego użytku |  |

Formularz należy podpisać

kwalifikowanym podpisem elektronicznym

podpisy osób/-y uprawnionych/-ej