## Arkusz1
Zadanie 1. Zestaw sprzętu jednorazowego użytku do wykonywania zabiegów koronarografii i koronaroplastyki I
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Oferowana nazwa handlowa/ Numer Katalogowy | Producent / wielkość opakowania | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto zł | Wartość netto zł | Stawka podatku VAT [%] | Wartość brutto zł | Klasa wyrobu medycznego | Data ważności certyfikatu zgodności (jeżeli dotyczy)
1. | Zestaw obłożeń wraz ze sprzętem jednorazowego użytku do wykonywania zabiegów angiografii o składzie: Chusta angiograficzna 235 x 380 cm z 2 otworami na tt. udowe w rozm. 10 x 7 cm i 2 otworami na tt. promieniowe w rozm. 5 x 8 cm; folia przezroczysta do zabezpieczenia pulpitu sterowniczego z 2 stron w rozm. 70 x 230 cm, warstwa wzmocniona, absorbująca w polu zabiegowym 75 x 235 cm; położenie otworów 90 – 95 cm od górnej krawędzi chusty Fartuch chirurgiczny wzmocniony z włókniny SMS, rozmiar XL – 1 szt. Ręcznik wysokochłonny do rąk, biały 30 x 40 cm -1 szt. Prowadnik diagnostyczny ze stali nierdzewnej typ J3 0,035” dł. 150 cm – 1 szt. Przetwornik do krwawego pomiaru ciśnienia kompatybilny z kardiomonitorem będącym na wyposażeniu Zamawiającego, połączenie z kablem pinowe; system do przepłukiwania w postaci skrzydełek – 1 zestaw Rampa wysokociśnieniowa 3 kranikowa testowana do 35 bar z adapterem rotacyjnym – 1 szt. Dren do oszczędności kontrastu z końcówką męsko – męską i zastawką bezzwrotną uniemożliwiającą cofanie się kontrastu, kompatybilny z rampą i kolcem do kontrastu, dł. 180 cm – 1 szt. Gaziki10 x10 cm, 8 warstwowe – 30 szt. Miska z uchwytami na prowadniki i cewniki 2500 ml, niebieska – 1 szt. Miska 250 ml, przezroczysta z podziałką – 1 szt. Chusta wysoko absorbująca z nieprzemakalną warstwą spodnią 40 x 60 cm – 1 szt. Pojemnik na zużyte igły – 1 szt. Igła iniekcyjna 0,80 x 40 mm, 21G – 1 szt. Igła iniekcyjna 1,20 x 40 mm, 18G – 1 szt. Igła iniekcyjna 0.55 x 25 mm, 24G – 1 szt. Strzykawka 3-częściowa z gumowym tłokiem 10 ml, Luer Lock – 1 szt. Strzykawka 3 częściowa z gumowym tłokiem 10 ml, Luer, oznaczona czerwoną etykietą z napisem Nitro Strzykawka 3 częściowa z gumowym tłokiem 10 ml, Luer, oznaczona zieloną etykietą z napisem HEP Strzykawka 2 częściowa 10 ml, Luer, z zielonym tłokiem – 1 szt. Strzykawka 2 częściowa 20 ml, Luer, z zielonym tłokiem – 1 szt. Strzykawka 3 częściowa z gumowym tłokiem 20 ml, Luer – 1 szt. Powłoka ochronna przezroczysta typu czepek z gumką 120 x 120 cm – 1 szt. Skalpel z rączką rozm. 11 – 1 szt. Serweta na stolik zabiegowy i do zawinięcia zestawu 100 x 150 cm Etykiety samoprzylepne z nazwą zestawu, numerem katalogowym, serią i datą ważności do wklejenia w dokumentację medyczną – min. 2 szt. Skład zestawu w j. polskim na etykiecie zewnętrznej |  |  | kpl | 450
2. | Zestaw obłożeń wraz ze sprzętem jednorazowego użytku do wykonywania zabiegów angioplastyki o składzie: Strzykawka wysokociśnieniowa /Inflator Y-Connector typu PUSH/PULL, torquer, tępa igła metalowa do prowadnika wieńcowego, dren z kranikiem trójdrożnym serweta absorbująca z nieprzemakalną warstwą spodnią 40x60 cm Etykiety samoprzylepne z nazwą zestawu, numerem katalogowym, serią i datą ważności do wklejenia w dokumentację medyczną – min. 2 szt. Skład zestawu w j. polskim na etykiecie zewnętrznej |  |  | kpl | 200
RAZEM:
Zadanie 2. Zestaw sprzętu jednorazowego użytku do wykonywania zabiegów koronarografii i koronaroplastyki II
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Oferowana nazwa handlowa/ Numer Katalogowy | Producent / wielkość opakowania | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto zł | Wartość netto zł | Stawka podatku VAT [%] | Wartość brutto zł | Klasa wyrobu medycznego | Data ważności certyfikatu zgodności (jeżeli dotyczy)
1. | Igła angiograficzna 18G do techniki Seldingera Rozm. 1,3 x 70 mm, cienkościenna wykonana ze stali nierdzewnej z ostrym szlifem, ostra i zdolna do pokonywania zwapnień |  |  | szt | 100
2. | Stent kobaltowo – chromowy uwalniający sirolimus bez powłoki polimerowej ‒ ilość substancji czynnej 1.2 µg/mm2 ‒ bezpolimerowe pokrycie stentu ‒ całkowita absorpcja leku w okresie do 90 dni po implantacji stentu ‒ min. zakres średnic 2.0 – 4.0 mm (min. 7 średnic) ‒ min. zakres długości: od 9 do min. 38 mm (min. 8 długości) ‒ shaft prox. 1,9 F; dystalny 2,5 F dla wszystkich rozmiarów ‒ hydrofilna powłoka dystalnej części shaftu ‒ długość systemu doprowadzającego min. 145 cm ‒ profil przejścia 0,016” ‒ crossing profile dla stentu o średnicy 3.0 mm ≤ 0.035” ‒ grubość rozpórek stentu 0,0022” dla średnicy 3.0 mm ‒ ciśnienie: RBP 18 atm dla średnic od 2,0 do 3,5 mm |  |  | szt | 60
RAZEM:
Zadanie 3. Zestaw sprzętu jednorazowego użytku do wykonywania zabiegów koronarografii i koronaroplastyki III
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Oferowana nazwa handlowa/ Numer Katalogowy | Producent / wielkość opakowania | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto zł | Wartość netto zł | Stawka podatku VAT [%] | Wartość brutto zł | Klasa wyrobu medycznego | Data ważności certyfikatu zgodności (jeżeli dotyczy) | Ilość w banku
1. | Cewniki diagnostyczne: Zakres średnic 4F, 5F oraz 6F; Zakres długości 65-110cm; Przepływ kontrastu 4-22 ml/sekundę; Cewnik zbrojony podwójnym oplotem stalowym o dobrej rotacyjności z atraumatyczną końcówką (dostępny cewnik z bocznymi otworami); Wymagane wszystkie standardowe krzywizny, w tym dla dostępu promieniowego (typu TIG, BLK lub równoważne, do cewnikowania graftów); Duża średnica wewnętrzna (≥0,047” dla 5F); Dostępne cewniki pozwalające wykonać badanie lewej i prawej tętnicy wieńcowej; Odporność na wysokie ciśnienia przepływu kontrastu do 1000 psi; |  |  | szt | 1400 | [6 empty] | Ilości ustalone przed podpisaniem umowy
2. | Zestaw introducera do tętnicy promieniowej: Koszulka wykonana z ETFE; Średnica wewnętrzna 4, 5, 6, 7 F; Długość 7 lub 10 cm (do wyboru przez Zamawiającego); Metalowy miniprowadnik o trzech średnicach dla igły 20, 21 i 22 G; Igła do nakłucia tętnicy 20, 21 i 22 G (38 mm) dla każdego rozmiaru zestawu; Rozszerzadło naczyniowe wyprofilowane atraumatycznie; Wymagana również koszulka z pokryciem hydrofilnym; Bezproblemowe wprowadzanie i usuwanie introducera z tętnicy promieniowej; Dostępny zestaw z prowadnikiem nitinolowym; |  |  | szt | 500 | [6 empty] | Ilości ustalone przed podpisaniem umowy
3. | Introducer do tętnicy udowej o długości 10 cm: Koszulka wykonana z ETFE; Kompatybilna z prowadnikiem 0,035” lub 0,038”, dla 4F kompatybilna z prowadnikiem 0,025” lub 0,035”; Średnica wewnętrzna 4-9F; W zestawie atraumatyczny rozszerzacz, wykonany z polipropylenu, łączący się zatrzaskowo z koszulką, mikroprowadnik o długości 45 cm oraz igła metalowa z krótkim ostrzem 18G; |  |  | szt | 100 | [6 empty] | Ilości ustalone przed podpisaniem umowy
4. | System do zamykania dostępu w tętnicy udowej po zabiegach PCI z wykorzystaniem wewnątrznaczyniowego, bioabsorbowalnego czopa. Wchłanialność komponentów do 90 dni. Wymagane rozmiary 5F – 8F do wyboru przez Zamawiającego. |  |  | szt | 100 | [6 empty] | nie dotyczy
5. | Prowadniki diagnostyczne o pokryciu hydrofilnym: Giętki z atraumatycznym, taperowanym zakończeniem, odporny na załamania, dobrze widoczny w skopii; Długości: 50, 80, 120 ,150, 180, 220, 260 oraz 300 cm; Średnice 0,018”, 0,025”, 0,032”0,035”, 0.038”; Dostępne różne długości ściętej końcówki rdzenia (taper); Końcówka prosta, zagięta, kształtowalna oraz typu Bolia; Rdzeń nitinolowy zatopiony w poliuretanie, wykonany z jednego kawałka, z bardzo dobrą kontrola trakcji 1:1, odporny na odkształcenia i na załamanie struktury podłużnej; W poliuretanie dodatkowo zatopione nitki wolframowe; Trwała powłoka hydrofilna na całej długości; Atraumatyczna, miękka końcówka, z pamięcią kształtu; Dostępne w wersji o standardowej sztywności, półsztywnej i sztywnej; |  |  | szt | 30 | [6 empty] | nie dotyczy
RAZEM:
Zadanie 4. Zestaw sprzętu jednorazowego użytku do wykonywania zabiegów koronarografii i koronaroplastyki IV
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Oferowana nazwa handlowa/ Numer Katalogowy | Producent / wielkość opakowania | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto zł | Wartość netto zł | Stawka podatku VAT [%] | Wartość brutto zł | Klasa wyrobu medycznego | Data ważności certyfikatu zgodności (jeżeli dotyczy) | Ilość w banku
1. | Cewnik prowadzący typu Launcher • średnica wewnętrzna: • 0,058”-5F; • 0,071”-6F; • długości od 80 do 118 cm • metalowe zbrojenie zachowujące niezmienne światło wewnątrz na całej długości cewnika • miękka atraumatyczna końcówka + marker widoczny w skopii, • stabilność krzywizny w temp. 37 °C przez okres całego zabiegu • odporność na skręcanie i załamania • dobra pamięć kształtu • dobra manewrowalność • wysoka trwałość cewnika • pełna gama krzywizn typowych i nietypowych – 89 w każdej średnicy : Judkins L&R, Amplatz J&R, Femoral J&R, Multipurpose, Bypass, Extra Back Up L&R, MAC – Multi Aortic Curve, Champ – umożliwiająca dostęp z nakłucia tętnicy udowej, promieniowej, ramieniowej, dojście do by-passów jak i innych nietypowych odejść naczyń • Możliwość zamówienia cewników z otworami bocznymi i z modyfikowanymi końcówkami |  |  | szt | 200 | [6 empty] | nie dotyczy
2. | Odsysacz do skrzeplin typu Export AP • Cewnik przeznaczony do użycia w systemie krążenia wieńcowego i obwodowego, łącznie z pomostami aortalno-wieńcowymi • Cewnik przeznaczony do pobierania i aspiracji materiału zatorowego (np. skrzeplin) w trakcie przezskórnej angioplastyki wieńcowej, innej przezskórnej angioplastyki i w czasie implantacji stentu, a także do selektywnego, donaczyniowego podawania środków diagnostycznych lub terapeutycznych, z okluzją naczyniową lub bez niej • Cewnik typu monorail; z końcówką typu Luer-lock położoną proksymalnie • Marker na dystalnym końcu cewnika • Hydrofilne pokrycie dystalnych 40 cm cewnika aspiracyjnego kompatybilnego z cewnikiem prowadzącym 6F. • metalowy oplot cewnika ułatwiający przejście (dostarczenie cewnika do chorobowo zmienionego naczynia) • Obecność w ofercie zestawu: o średnicy zewnętrznej max. 0,068” kompatybilnego z cewnikiem prowadzącym 6F (0,070") • Światło aspiracyjne min. 0,043” dla systemu kompatybilnego z cewnikiem prowadzącym 6F. • Wskaźnik przepływu aspiracji min. 52 cc/min (dla systemu kompatybilnego z cewnikiem prowadzącym 6F) • Długość cewnika aspiracyjnego kompatybilnego z cewnikiem prowadzącym 6F – 140 cm • Typu Rapid Exchange współpracujące z prowadnikiem 0,014” • System kompatybilny z cewnikiem prowadzącym 6F • W komplecie znajduje się: 6F - cewnik aspiracyjny, dwie strzykawki 30 ml, koszyczek, przedłużacz z kranikiem • Dostępne cewniki z otworami bocznymi. • Obecność w ofercie cewników z markerami rozlokowanymi na szafcie cewnika na jego 90 cm i 100 cm długości. |  |  | szt | 30 | [6 empty] | Ilości ustalone przed podpisaniem umowy
RAZEM:
Zadanie 5. Zestaw sprzętu jednorazowego użytku do wykonywania zabiegów koronarografii i koronaroplastyki V
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Oferowana nazwa handlowa/ Numer Katalogowy | Producent / wielkość opakowania | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto zł | Wartość netto zł | Stawka podatku VAT [%] | Wartość brutto zł | Klasa wyrobu medycznego | Data ważności certyfikatu zgodności (jeżeli dotyczy)
1. | Prowadniki do angioplastyki wieńcowej specyficznie dostosowane do charakteru zmian i anatomii naczyń wieńcowych - długość prowadników - 190 oraz 300cm - ukształtowanie końcówki dystalnej: prosta lub o krzywiźnie „J” - z powłoką hydrofilną na całej długości - średnica prowadnika – nie większa niż 0,014” |  |  | szt | 300
Zadanie 6. Zestaw sprzętu jednorazowego użytku do wykonywania zabiegów koronarografii i koronaroplastyki VI
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Oferowana nazwa handlowa/ Numer Katalogowy | Producent / wielkość opakowania | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto zł | Wartość netto zł | Stawka podatku VAT [%] | Wartość brutto zł | Klasa wyrobu medycznego | Data ważności certyfikatu zgodności (jeżeli dotyczy)
1. | • Stenty chromowo – kobaltowe pokryte pasywną powłoką z węglika krzemu, która nie aktywuje płytek krwi i fibrynogenu • Pokrycie (graft) nakładane metodą elektrospun (nie plecione) • Grubość pokrycia 90 µm • Długość: 20 mm • Średnice: 2,5; 3,0; 3,5; 4,0 mm • Różne grubości przęseł stentgraftu: o 60 µm (0,0024”) dla średnic 2,5 - 3,0 mm o 80 µm (0,0031”) dla średnic 3,5 - 4,0 mm • Crossing profile max. 1,25 mm dla średnicy 3,0 mm • Ciśnienie nominalne (NP): o 7 atm (ø 4,0 – 5,0 mm) o 8 atm (ø 2,5 – 3,5 mm) • Ciśnienie RBP: o 16 atm (ø 2,5 – 4,0mm) • Konstrukcja „double helix” (double helix – podwójna spirala) pozwala na uzyskanie doskonałej elastyczności, zwiększając dostarczalność stentu do zmiany i możliwość przechodzenia przez kręte naczynia. Łączniki i przejścia w konstrukcji „podwójnej spirali” zapewniają gładkie przemieszczanie stentu bez efektu „rybiej łuski” • Shaft proksymalny: 2.0F • Shaft dystalny: o 2.8F (ø 2,5 – 3,5 mm) o 3F (ø 4,0 – 5,0 mm) • Zawartość chromu w stopie konstrukcyjnym 20%, niklu 10% • Kompatybilny z cewnikiem prowadzącym 5F (ø 2,5 – 4,0 mm,) i 6F (ø 4,5 – 5,0 mm) • Długość systemu dostarczania 140 cm • Możliwość doprężenia: o do 3,5 mm (ø 2,5 – 3,0 mm) o do 4,65 mm (ø 3,5 – 4,0 mm) |  |  | szt | 12
Zadanie 7. Zestaw sprzętu jednorazowego użytku do wykonywania zabiegów koronarografii i koronaroplastyki VII
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Oferowana nazwa handlowa/ Numer Katalogowy | Producent / wielkość opakowania | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto zł | Wartość netto zł | Stawka podatku VAT [%] | Wartość brutto zł | Klasa wyrobu medycznego | Data ważności certyfikatu zgodności (jeżeli dotyczy)
1. | Igła angiograficzna zakończona rękojeścią z motylkiem; 21G, 18G |  |  | szt | 100
2. | Strzykawka wysokociśnieniowa o pojemności 20 ml i wytrzymałości 30 atm; do obsługi jednoręcznej; wersja pistoletowa |  |  | szt | 240
RAZEM:
Zadanie 8. Zestaw sprzętu jednorazowego użytku do wykonywania zabiegów koronarografii i koronaroplastyki VIII
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Oferowana nazwa handlowa/ Numer Katalogowy | Producent / wielkość opakowania | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto zł | Wartość netto zł | Stawka podatku VAT [%] | Wartość brutto zł | Klasa wyrobu medycznego | Data ważności certyfikatu zgodności (jeżeli dotyczy) | Ilość w banku
1. | Kateter typu Guidezilla II rozmiary 6F, 7F i 8F oraz 6F Long średnice wewnętrzne – 6F: 0,057” (1,45mm); 7F: 0,063” (1,60mm); 8F: 0,072” (1,83mm) długość systemu 150cm szaft typu hypotube pokrycie hydrofilne zbrojenie na całej długości kanału roboczego marker radiocieniujący 2mm od końca dystalnego znaczniki pozycjonujące na 90 cm i 100 cm długość kanału roboczego 25cm dla 6F, 7F i 8F oraz 40cm dla 6F Long (do dojścia promieniowego) |  |  | szt | 15 | [6 empty] | Ilości ustalone przed podpisaniem umowy
2. | Prowadnik wieńcowy typu FFR Comet (kompatybilny z modułem FFR Link): - Sensor optyczny - Długość robocza prowadnika – 185cm - Średnica prowadnika – 0.014” (≤0.36mm) - Długość końcówki widocznej w skopii – 3cm - Znaczniki odległości – 90cm (promieniowy) i 100cm (udowy) - Długość przewodu optycznego – 2m - Zakres pracy - -45mmHg do 300mmHg |  |  | szt | 50 | [6 empty] | Ilości ustalone przed podpisaniem umowy
3. | Cewnik typu HD IVUS OptiCross HD (kompatybilny z systemem iLab/Polaris): - Napęd mechaniczny, obroty rdzenia obrazującego – 30 obrotów na sekundę - Przetwornik ultradźwiękowy o częstotliwości – 60 MHz - Rozdzielczość osiowa – 22 µm - Długość od końcówki dystalnej do przetwornika – 20mm - Położenie markera radiocieniującego – 5mm od końcówki dystalnej - Maksymalna głębokość penetracji – 6mm - Długość robocza cewnika – 135cm - Cewnik kompatybilny z prowadnikiem 0,014” i cewnikiem prowadzącym 5F - Budowa teleskopowa umożliwiająca badanie naczynia na długości 150mm bez zmiany pierwotnego położenia cewnika. -Teleskop cewnika ze znacznikami zewnętrznymi umożliwiającymi ocenę położenia głowicy |  |  | szt | 25 | [6 empty] | Ilości ustalone przed podpisaniem umowy
4. | System jednorazowego użytku kompatybilny z głowicą mechaniczną System umożliwiający wykonanie badania i pomiaru na długości 100mm |  |  | szt | 25 | [6 empty] | Ilości ustalone przed podpisaniem umowy
5. | Stenty lekowe platynowo-chromoweśrednice 2.25 -4.00mm (2.25, 2.50, 2.75, 3.00, 3.50, 4.00) − długości 8-38mm (8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 38mm) z pominięciem rozmiaru 2.25 x 38mm − stop platynowo-chromowy (PtCr) – zawartość platyny 33% wagi. − pochodna rapamycyny (everolimus) uwalniana z trwałego polimeru akrylowo-fluorowego − ciśnienie nominalne 11 atm − ciśnienie RBP 18atm dla średnic 2.25 -2.75 i 16atm dla 3.0 – 4.0mm − stosunek powierzchni stentu do naczynia 12,5-15,1 %, − profil końcówki natarcia lesion entry profile - 0.018” dla wszystkich rozmiarów − profil przejścia stentu o średnicy 2.5 mm max. 0.040” (1,01 mm), − profil przejścia stentu o średnicy 3.0 mm max. 0.042” (1,07 mm), − długość balonu poza stentem („balloon overhang”) 0.4mm − recoil max. 3% − dotakowe łączniki na końcu proksymalnym zabezpieczające przed skróceniem − duża siła radialna min. 0.26 N/mm − możliwość zwiększenia średnicy stentu ponad nominalną w ramach RBP (tym samym balonem) o ponad 5% dla wszystkich rozmiarów (dla 3.00 – 3.17mm) − możliwość przeprężenia stentu (innym balonem) bez uszkodzenia struktury o 2.25 do 2.75; o 2.50-2.75 do 3.50; o 3.00-3.50 do 4.25; o 4.00 do 5.75; |  |  | szt | 350 | [6 empty] | Ilości ustalone przed podpisaniem umowy
6. | Cewnik balonowy wysokociśnieniowy średnice 2.00 -6.00mm (2.00, 2.25, 2.50, 2.75, 3.00, 3.25, 3.50, 3.75, 4.00, 4.50, 5.00, 5.50, 6.00) długości 6-30mm (6, 8, 12, 15, 20, 30) dla średnic 2.00 – 4.00mm, długości 6-20mm dla średnic 4,50 i 5,00mm (6, 8, 12, 15, 20) oraz długości 8-20mm dla średnic 5.50 i 6.00mm (8, 12, 15, 20) dwusegmentowa budowa shaft’u wewnętrznego ciśnienie nominalne 12atm. ciśnienie RBP 20atm dla 2.00-4.00 18atm dla 4.50-6.00 (RBP dla 3.00 - 20atm) profil końcówki natarcia lesion entry profile - 0.017” dla wszystkich rozmiarów duża niepodatność (precyzja doprężenia stentu), przyrost średnicy balonu ponad nominalną w ramach RBP o mniej niż 4,4% dla wszystkich rozmiarów (dla 3.00 – 3.13mm); przyrost średnicy w zakresie od 12atm. do 18atm wynosi zaledwie 3%. |  |  | szt | 100 | [6 empty] | Ilości ustalone przed podpisaniem umowy
7. | Cewnik balonowy półpodatny średnice 1.20 -4.00mm (1.20, 1.50, 2.00, 2.25, 2.50, 2.75, 3.00, 3.25, 3.50, 3.75, 4.00) w średnicy 1.20 oraz 1.50mm dostępne dwie sztywności szaftu do zmian krętych i CTO (Push) długości 8-20mm (8, 12, 15, 20) oraz 30mm dla średnic 2.0 – 4.0mm dostępne dwa typy balonów: Monorail i OTW we wszystkich rozmiarach hydrofilne pokrycie shaft’u ciśnienie nominalne 6atm. ciśnienie RBP 18 atm dla 1.20mm, 14atm dla 1.50-3.25 oraz 12atm dla 3.50-4.00 profil końcówki natarcia lesion entry profile - 0.017” dla wszystkich rozmiarów możliwość zwiększenia średnicy balonu ponad nominalną w ramach RBP o ponad 6% dla wszystkich rozmiarów |  |  | szt | 350 | [6 empty] | Ilości ustalone przed podpisaniem umowy
8. | Cewnik diagnostyczny typu Expo Światło wewnętrzne dla 7F 1.62mm / .064/, 6F 1.42mm /.056”/, dla 5F 1.14 mm /.045”/. − Długości cewnika 100, 110 i 125cm − Maksymalne ciśnienie przepływu z zachowaniem cech fizycznych cewnika 1200 PSI. − Konstrukcja strefowa: cztery strefy sztywności na długości cewnika − Jednorodne pojedyncze zbrojenie metalowe na całej długości. |  |  | szt | 700 | [6 empty] | Ilości ustalone przed podpisaniem umowy
9. | Cewnik diagnostyczny typu Impulse Światło wewnętrzne dla 6F 1.42mm /.056”/, dla 5F lewy 1.19mm /.047”/, 5F prawy 1.14mm /.045”/ (dwie różne średnice przy 5F do prawej i lewej tętnicy: większy przepływ do LCA i lepsze podparcie do RCA) − Długości cewnika 100, 110, 125cm − Maksymalne ciśnienie przepływu z zachowaniem cech fizycznych cewnika 1200 PSI. − Jednorodne podwójne zbrojenie metalowe na całej długości. − Konstrukcja strefowa: cztery strefy sztywności na długości cewnika − Miękkie pierwsze zagięcie i atraumatyczna końcówka |  |  | szt | 700 | [6 empty] | Ilości ustalone przed podpisaniem umowy
RAZEM:
Zadanie 9. Zestaw sprzętu jednorazowego użytku do podawania kontrastu
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Oferowana nazwa handlowa/ Numer Katalogowy | Producent / wielkość opakowania | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto zł | Wartość netto zł | Stawka podatku VAT [%] | Wartość brutto zł | Klasa wyrobu medycznego | Data ważności certyfikatu zgodności (jeżeli dotyczy)
1. | Sterownik ręczny sterylny jednorazowy pneumatyczny |  |  | szt | 450
2. | Zestaw do inwazyjnego pomiaru cisnienia sterylny |  |  | szt | 450
3. | Strzykawka do podawania kontrastu sterylna typu A2000 |  |  | szt | 450
RAZEM: