Załącznik nr 3 do SWZ

Opis przedmiotu zamówienia – oferowane parametry i warunki

Zakup platformy do monitorowania parametrów hemodynamicznych na potrzeby Działu Anestezjologii i Intensywnej Terapii Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach. IZP.2411.128.2024.AJ

Wykonawca: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Producent, nazwa, typ oferowanego urządzenia: ……………………………………………………………………………………………………………………………

| Lp | Nazwa parametru | Parametry wymagane | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Certyfikat CE | Tak |  |
| 2 | Gwarancja zgodnie z formularzem oferty (min. 24 miesiące), w tym: naprawa wykonywana bezpośrednio po zdiagnozowaniu uszkodzenia przez użytkownika | Tak |  |
| 3 | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny | Tak |  |
| 4 | Podać adres serwisu Telefon Adres mail | Tak |  |
| 5 | Trzykrotna naprawa tego samego podzespołu urządzenia w okresie gwarancji powoduje wymianę podzespołu na nowy nieużywany | Tak |  |
| 6 | Każda interwencja gwarancyjna powoduje wydłużenie gwarancji ponad podstawowy oferowany termin gwarancji o czas wyłączenia przedmiotu umowy z eksploatacji, trwający powyżej terminów przewidzianych na usunięcie wady. Wydłużeniu nie podlegają planowe przeglądy zgodne z wymaganiami producenta | Tak |  |
| 7 | Czas przystąpienia do podjęcia naprawy od momentu zgłoszenia: 48 godzin w dni robocze | Tak |  |
| 8 | W czasie gwarancji, w okresie przestoju aparatu (awaria, naprawa, przegląd) trwającego dłużej niż 5 dni roboczych oferent zobowiązany jest wstawić aparat o podobnych parametrach na swój koszt do czasu zakończenia naprawy | Tak |  |
| 9 | Oferent w ramach umowy wykona w okresie gwarancji przeglądy bezpłatnie zgodnie z zaleceniami producenta. Poda ilość przeglądów w okresie gwarancji. | Tak Podać ilość przeglądów |  |
| 10 | Podać wymaganą przez producenta ilość przeglądów pogwarancyjnych w odniesieniu do 1 roku | Tak Podać |  |
| 11 | Założenie „Paszportu technicznego” z wpisaniem danych o urządzeniu i informacji o instalacji , uruchomieniu i dopuszczeniu do użytkowania, w Paszporcie technicznym Paszport Techniczny dostarczy oferent Zamawiającemu w dniu instalacji aparatu. | Tak |  |
| 12 | Dostawa, instalacja, montaż i uruchomienie | Tak |  |
| 13 | Instrukcja oryginalna min. 1 sztuka | Tak |  |
| 14 | Instrukcje obsługi w języku polskim | Tak |  |
| 15 | Szkolenie personelu obsługującego urządzenie | Tak |  |
| 16 | Szkolenie personelu Zespołu Aparatury Medycznej | Tak |  |
| 17 | Dostępność i sprzedaż części zamiennych i akcesoriów 7 lat | Tak |  |
| 18 | Aparat nowy nieużywany, rok produkcji 2023/2024 | Tak |  |
| 19 | Zasilanie 230V AC 50 Hz | Tak |  |
| 20 | Sprzęt dedykowany jako zaawansowane monitorowanie hemodynamiczne pacjenta poddanym zabiegom onkologicznym wysokiego ryzyka | Tak |  |
| 21 | Menu w języku polskim | Tak |  |
| 22 | Instrukcja obsługi w języku polskim w wersji papierowej i/lub wersji elektronicznej PDF | Tak |  |
| 23 | Platforma hemodynamiczna do pomiarów parametrów hemodynamicznych metodą analizy krzywej ciśnienia tętniczego krwi oraz saturacji tkankowej. | Tak |  |
| 24 | Ekran dotykowy o przekątnej min 12 cali | Tak |  |
| 25 | Ocena hemodynamiczna układu krążenia wykorzystująca istniejącą krzywą ciśnienia tętniczego pacjenta do ciągłego pomiaru pojemności minutowej serca w oparciu o pomiar ciśnienia tętniczego. | Tak |  |
| 26 | Możliwość rozbudowy o moduł do oceny hemodynamicznej układu krążenia metodą termodylucji: - za pomocą cewnika Swan-Ganza, - za pomocą cewnika Swan-Ganza CCO | Tak |  |
| 27 | Ciągły pomiar parametrów hemodynamicznych za pomocą mankietów na palec wykorzystujących metodę Volume Clamp (zaciśniętej objętości). Algorytm wykorzystuje zaawansowane metody przetwarzania w celu zrekonstruowania krzywej ciśnienia w tętnicy w palcu do krzywej ciśnienia tętniczego w tętnicy promieniowej. Mankiety na palec są wyposażone w czujnik pletyzmograficzny, który stanowi połączenie źródła i odbiornika światła, w celu ciągłego monitorowania zmian objętości krwi tętniczej w palcu. | Tak |  |
| 28 | Ciągły pomiar saturacji tkankowej w celu emisji światła w zakresie bliskiej podczerwieni (metodą NIRS) przy wykorzystaniu analizy tkankowej 5 długości fal. Elektrody zapewniają głębokość penetracji światła powyżej 2 cm. | Tak |  |
| 29 | Możliwość rozbudowy o pomiar względnej zmiany stężenia hemoglobiny całkowitej — ΔctHb | Tak |  |
| 30 | Wymagane parametry monitorowane lub wyliczane: - rzut serca (CO); - rzut serca indeksowany (CI) - objętość wyrzutowa (SV); - indeks objętości wyrzutowej (SVI) - systemowy (obwodowy) opór naczyniowy (SVR); - indeks systemowego oporu naczyniowego (SVRI) - zmienność objętości wyrzutowej (SVV); - centralne ciśnienie żylne (OCŻ) - ciśnienie średnie tętnicze (MAP) - Częstość tętna (PR) - Saturacja tkankowa (StO2) - zmienność ciśnienia tętna (PPV) - wskaźnik ryzyka wystąpienia hipotensji HPI aktualizowany z częstotliwością co 20 sekund - dynamiczna elastancja tętnic (Eadyn) aktualizowany z częstotliwością co 20 sekund - wskaźnik obwodowy kurczliwości lewej komory (dP/dt) aktualizowany z częstotliwością co 20 sekund - trend względnej zmiany stężenia hemoglobiny całkowitej — ΔctHb | Tak |  |
| 31 | Wyświetlanie danych w postaci ekranów: -ekran graficzny lub/i tabelaryczny pokazujący monitorowane parametry - ekran zogniskowany umożliwia obserwację wartości ciśnienia tętniczego krwi wraz z monitorowanymi danymi z maksymalnie trzema parametrami kluczowymi - dodatkowy ekran ze wskaźnikiem informującym o HPI (wskaźnik ryzyka wystąpienia hipotennsji), który wyświetla informacje na temat przyczyn wysokiego prawdopodobieństwa niedociśnienia lub przyczyn wystąpienia niedociśnienia | Tak |  |
| 32 | Wyświetlanie danych w postaci ekranów: - kokpit wyświetlany jako ekran z dużymi kołami parametrów wskazujące granicznie zakresy i wartości alarmowe - ekran stanu fizjologicznego jako animacja obrazująca wzajemne interakcje między sercem, krwią a układem krwionośnym - ekran graficzny/ tabelaryczny umożliwia równoczesne przeglądanie bieżącego statusu i historii wybranych monitorowanych parametrów w formie graficznej oraz innych wybranych monitorowanych parametrów w formie tabelarycznej. - Możliwość rozbudowy o moduł do zarządzania płynami | Tak – 30 pkt Nie – 0 pkt |  |
| 33 | Dodatkowe zasilanie akumulatorowe | Tak – 3 pkt Nie – 0 pkt |  |
| 34 | Możliwość transferu danych przez port USB w postaci pliku Excel (do dalszej obróbki) | Tak – 2 pkt Nie – 0 pkt |  |
| 35 | Statyw lub wózek jezdny dedykowany przez producenta aparatu do zamontowania monitora | Tak |  |
| 36 | W cenie monitora uwzględniony pakiet startowy dodatkowych akcesoriów: - 5 czujników do pomiaru rzutu serca z dostępu tętniczego - 10 czujników do pomiaru rzutu serca metodą nieinwazyjną - 10 czujników do pomiarów OCŻ umożliwiających pomiar SVR - 20 elektrod do pomiaru saturacji mózgowej- tkankowej | Tak |  |

Oświadczamy, że w/w oferowany przedmiot zamówienia jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji. Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

Do oferty należy załączyć materiały informacyjne potwierdzające, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone przez Zamawiającego tj. prospekty, broszury, katalogi, ulotki, dane techniczne, materiały źródłowe producenta lub inne. W załączonych materiałach Wykonawca winien zaznaczyć fragmenty tekstu potwierdzające spełnienie określonego wymogu, ze wskazaniem numer pozycji z tabeli oferowanych parametrów.

W przypadku gdy w ww. materiałach przedstawiona jest tylko część parametrów i funkcjonalności sprzętu, Zamawiający w odniesieniu do wymaganych przez siebie parametrów, które nie są prezentowane w tych dokumentach dopuszcza ich potwierdzenie oświadczeniem Wykonawcy.