[image: image1.png]o’ ::';:}',ﬁ:‘ft';,‘::js"'e Rzeczpospolita  Dofinansowane przez
Kiimat, $rodowisko [ HNNEEI PO Uni Europejska

Narodowy Fundusz Zdrowia



Zespół Opieki Zdrowotnej „Legionowo” sp.  o.o. 05-120 Legionowo ul. Sowińskiego 4

[image: image1.png]www.nzozlegionowo.pl, sekretariat@nzozlegionowo.pl, tel/22 774-26-34,fax: 22 767-59-01

Zał. nr.2 do SWZ   ZP/4/2025
Mobilny aparat ultrasonograficzny
	Producent
	Podać
	

	Nazwa / Typ (model)
	Podać
	

	Kraj
	Podać
	

	Urządzenie fabrycznie nowe – rok produkcji 2025
	Podać
	


	Lp.
	Parametry Techniczne
	Parametr wymagany
	Parametr oferowany

	I.
	Konstrukcja i konfiguracja aparatu USG:

	
	

	1. 
	System w pełni cyfrowy, kompaktowy o konstrukcji laptopa i wadze max. 11 kg - parametr dodatkowo punktowany
	≤ 11 kg - 10 pkt
> 12 kg - 0 pkt


	

	2. 
	Aparat wyposażony w walizkę umożliwiającą bezpieczny transport aparatu
	TAK
	

	3. 
	Ilość niezależnych kanałów odbiorczych min. 4 500 000
	TAK
	

	4. 
	Monitor kolorowy LCD o przekątnej ekranu min. 15” i o rozdzielczości min. 1920 x 1080 pixeli
	TAK
	

	5. 
	Panel dotykowy o przekątnej min. 10”, wspomagający obsługę aparatu z możliwością regulacji jasności, przesuwania stron za pomocą dotyku jak tablet
	TAK
	

	6. 
	Panel dotykowy z możliwością regulacji kąta położenia względem pulpitu od 0 do 60 stopni - parametr dodatkowo punktowany
	TAK – 10 pkt 
NIE – 0 pkt
	

	7. 
	Panel (touchpad) zastępujący manipulator kulowy z trzema „programowalnymi” przyciskami gładzika
	TAK
	

	8. 
	Min. 8 cyfrowych regulatorów wzmocnienia głębokościowego  (TGC)
	TAK
	

	9. 
	Klawiatura alfanumeryczna do wpisywania danych pacjentów, komentarzy opisów obrazu oraz badań dostępna na dotykowym panelu
	TAK
	

	10. 
	Praca na baterii fabrycznie zainstalowanej/wbudowanej w aparat
	TAK
	

	11. 
	Rączka/uchwyt do przenoszenia aparatu bez torby
	TAK
	

	12. 
	Funkcja zdublowania na ekranie panelu dotykowego obrazu diagnostycznego celem ułatwienia dostępu do uzyskiwanego obrazu diagnostycznego np. podczas procedur interwencyjnych min. 2D, 2D/CD, 2D/CD/PW
	TAK
	

	13. 
	Tryb pełnoekranowy, gdzie obraz diagnostyczny wypełnia więcej niż 80 % powierzchni monitora  
	TAK
	

	14. 
	Liczba obrazów pamięci dynamicznej (cineloop) dla CD i obrazu 2D min. 2200 klatek oraz zapis Dopplera Spektralnego min. 45 sekund
	TAK
	

	15. 
	Dynamika aparatu min. 280 dB
	TAK
	

	16. 
	Wewnętrzny dysk twardy o pojemności min.500 GB, formaty zapisu min. DICOM, AVI, JPG
	TAK
	

	17. 
	Zakres częstotliwości pracy ultrasonografu min. od 1,0 do 18,0 MHz  
	TAK
	

	18. 
	Raporty dla każdego rodzaju i trybu badania z możliwością dołączenia obrazów do raportów
	TAK
	

	19. 
	Możliwość konfiguracji raportu poprzez zmianę jego wyglądu, definiowania pomiarów oraz np. możliwość zamieszczenia graficznego loga w nagłówku szpitala
	TAK
	

	II.
	Obrazowanie i prezentacja obrazu:
	
	

	1. 
	Regulacja głębokości penetracji w zakresie min. od 1 cm do 30 cm
	TAK
	

	2. 
	Obrazowanie harmoniczne
	TAK
	

	3. 
	Obrazowanie harmoniczne z odwróceniem impulsu (inwersją fazy)
	TAK
	

	4. 
	Częstotliwość odświeżania obrazu 2D wynosząca maksymalnie min. 1900 Hz
	TAK
	

	5. 
	Doppler pulsacyjny (PWD), Doppler (CWD) Color Doppler (CD), Power Doppler (PD)
	TAK
	

	6. 
	Częstotliwość odświeżania obrazu w trybie CD min. 220 obrazów/s
	TAK
	

	7. 
	Power Doppler z oznaczeniem kierunku przepływu
	TAK
	

	8. 
	Możliwość przesunięcia linii bazowej na zatrzymanym spektrum Dopplera
	TAK
	

	9. 
	Regulacja wielkości bramki Dopplerowskiej (SV) w zakresie min. 1 mm - 20,0 mm
	TAK
	

	10. 
	Doppler Tkankowy Kolorowy oraz Spektralny obrazujący z wysokim trybem odświeżania (frame rate) min. 240 Hz
	TAK
	

	11. 
	Tryb Triplex (B+ CD/PD + PWD)
	TAK
	

	12. 
	Jednoczesne wyświetlanie na ekranie dwóch obrazów w czasie rzeczywistym jeden standardowy B-mode drugi obraz B-mode + Color Doppler
	TAK
	

	13. 
	Anatomiczny M-mode
	TAK
	

	14. 
	Oprogramowanie wraz z pakietami pomiarowymi do badań: 
- jamy brzusznej
- naczyń ( TCD )
- małych narządów
- układu mięśniowo-szkieletowego
- pediatrycznych
	TAK
	

	15. 
	Powiększenie obrazu w czasie rzeczywistym i po zamrożeniu min. 16x
	TAK
	

	16. 
	Automatyczna optymalizacja obrazu 2D przy pomocy jednego przycisku (m.in. automatyczne dopasowanie wzmocnienia obrazu)
	TAK
	

	17. 
	Automatyczna optymalizacja widma dopplerowskiego przy pomocy jednego przycisku (m.in. automatyczne dopasowanie linii bazowej oraz PRF)
	TAK
	

	18. 
	Praca w trybie wielokierunkowego emitowania i składania wiązki ultradźwiękowej z głowic w pełni elektronicznych z min. 8 kątami emitowania wiązki tworzącymi obraz 2D
	TAK
	

	19. 
	Automatyczny obrys spektrum i wyznaczanie parametrów przepływu na zatrzymanym spektrum oraz w czasie rzeczywistym na ruchomym spektrum (min. S, D, PI, RI, HR)
	TAK
	

	20. 
	Adaptacyjne przetwarzanie obrazu redukujące artefakty i szumy
	TAK
	

	21. 
	Pomiar odległości, min. 8 pomiarów
	TAK
	

	22. 
	Pomiar obwodu, pola powierzchni, objętości
	TAK
	

	23. 
	Możliwość zaprogramowania w aparacie nowych pomiarów oraz kalkulacji
	TAK
	

	24. 
	Obrazowanie panoramiczne 2D
	TAK
	

	III.
	Głowice ulradźwiękowe
	
	

	
	Głowica covex
	
	

	1. 
	Zakres częstotliwości obrazowania min. 2.0 – 6.0 MHz.  (±1 MHz)
	TAK
	

	2. 
	Możliwość zastosowania przystawki biopsyjnej
	TAK
	

	3. 
	Obrazowanie harmoniczne
	TAK
	

	4. 
	Liczba elementów min. 380 - parametr dodatkowo punktowany
	≥ 380 - 10 pkt
 < 381 - 0 pkt


	

	5. 
	Kąt obrazowania w trybie B minimum 70º
	TAK
	

	6. 
	Szerokość płaszczyzny obrazowania min 63 mm
	TAK
	

	
	Głowica liniowa
	
	

	1. 
	Zakres częstotliwości obrazowania min. 4.0 – 12.0 MHz.  (±1 MHz)
	TAK
	

	2. 
	Możliwość zastosowania przystawki biopsyjnej
	TAK
	

	3. 
	Obrazowanie harmoniczne
	TAK
TAK
	

	4. 
	Liczba elementów min. 250 - parametr dodatkowo punktowany
	≥ 250 - 10 pkt
 < 251 - 0 pkt


	

	5. 
	Szerokość płaszczyzny obrazowania max 35 mm
	TAK
	

	IV.
	Wymagania dodatkowe
	
	

	1. 
	Okres gwarancji – minimum 12 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru
	TAK
	

	2. 
	Bezpłatna dostawa do siedziby Zamawiającego
	TAK
	

	3. 
	Instrukcja obsługi w języku polskim (z dostawą)
	TAK
	

	4. 
	Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny Producenta na terenie Polski
	TAK
	

	5. 
	Wykonawca posiadający autoryzację Producenta na sprzedaż oferowanego sprzętu na terenie Polski
	TAK
	

	6. 
	Bezpłatne wsparcie serwisowe (możliwość diagnostyki) oferowanego aparatu USG poprzez łącze zdalne
	TAK
	

	7. 
	Bezpłatny montaż oraz szkolenia w miejscu wskazanym przez Zamawiającego
	TAK
	

	VI
	Inne
	
	

	1. 
	Pełna integracja aparatu z systemem PACS/RIS   
	TAK
	

	2. 
	Opcja podłączenia aparatu do zdalnego serwisu online producenta poprzez udostępnioną sieć internetową. Podłączenie do zdalnego serwisu pozwalające na świadczenie zdalnych usług serwisowych na terenie Polski przez autoryzowany serwis producenta, co pozwala na zapewnienie bezpiecznej i stałej opieki serwisowej
	TAK
	

	3. 
	Szkolenie personelu z zakresu użytkowania i obsługi, przeprowadzane w siedzibie Zamawiającego, potwierdzone protokołem, minimum 3 spotkania po 6 godzin ( w zależności od potrzeb Zamawiającego) każde. Szkolenie w uzgodnionym z Zamawiającym terminie.
	TAK
	

	4. 
	Instrukcja obsługi w języku polskim w formie drukowanej i elektronicznej przy dostawie sprzętu
	TAK
	

	5. 
	Gwarancja wykonywana przez autoryzowany serwis producenta (bez wyłączeń i bez limitu badań) obejmująca cały sprzęt i system w okresie minimum 24 miesiące liczone od daty protokolarnego odbioru przedmiotu umowy
	TAK
	

	6. 
	Dostępność oryginalnych części zamiennych oraz dedykowanego wyposażenia eksploatacyjnego min. 10 lat 
	TAK
	

	7. 
	W okresie gwarancji, w ramach ceny przeglądy zgodnie z zaleceniami producenta, nie rzadziej niż raz w roku.
	TAK
	

	8. 
	Czas reakcji serwisu do 24 godzin w dni robocze z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy [w tym zdalna diagnoza urządzenia]
	TAK
	

	9. 
	Czas naprawy do 3 dni roboczych od daty zgłoszenia do serwisu, w przypadku konieczności sprowadzenia z zagranicy części zamiennych lub podzespołów do 5 dni roboczych od pon do pt z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy od daty zgłoszenia do serwisu.
	TAK
	



