## WSzSL_FZ_52_21
	Numer Sprawy WSZSL/FZ- 52 /21 Załącznik 2A
	Tabela A - Dostawa, montaż, przeprowadzenie testu bezpieczeństwa elektrycznego oraz szkolenia - Aparat usg z opcją Duplex
lp	Opis wymaganych parametrów	Informacja o parametrach punktowanych lub wymaganych - dotyczących parametrów opisanych w kolumnie B		Opis parametrów oferowanego przedmiotu zamówienia w kontekście zapisów w kolumnie B (wypełnia Wykonawca)
A	B	C	D	D
1	System o zwartej jednomodułowej konstrukcji wyposażony w cztery skrętne koła z możliwością blokowania na stałe min. 2 z nich.	wymagane
2	Monitor kolorowy LED lub LCD o przekątnej ekranu min. 21” oraz rozdzielczości min. 1920 x 1080	wymagane
3	Możliwość zmiany wysokości monitora niezależnie od panelu sterowania oraz regulacja pochyłu i obrotu.	wymagane
4	Maksymalna waga kompletnego aparatu 90 kg.	wymagane
5	Min. 3 aktywne i równoważne gniazda do przyłączenia głowic obrazowych	4 aktywne gniazda – 10 pkt
6	Klawiatura alfanumeryczna do wpisywania danych pacjentów oraz komentarzy i opisów obrazu oraz badań dostępna na dotykowym panelu	wymagane
7	Panel dotykowy wspomagający obsługę aparatu z możliwością regulacji jasności o przekątnej min 8”	10” i większy ekran – 10 pkt
8	Liczba obrazów pamięci dynamicznej (cineloop) dla CD i obrazu 2D min. 15 000 klatek	wymagane
9	Wymagana dynamika aparatu min 300 dB	350 dB i więcej – 10 pkt
10	Wewnętrzny dysk twardy SSD o pojemności min. 250 GB	wymagane
11	Zakres częstotliwości pracy ultrasonografu emitowanych przez głowice obrazowe możliwe do podłączenia na dzień składania ofert) min. 2.0 MHz do 20.0 MHz	wymagane
12	Videoprinter czarno-biały małego formatu, wbudowany w aparat	wymagane
13	Regulacja głębokości penetracji w zakresie min. (2 cm - 35 cm)	większy zakres – 10 pkt
14	Cyfrowa regulacja wzmocnienia głębokościowego (TGC) min. 8 stref	wymagane
15	Obrazowanie harmoniczne	wymagane
16	W pełni niezależny Duplex i Triplex Mode dla ułatwienia wszelkich operacji Dopplerowskich	wymagane
17	Częstotliwość odświeżania obrazu 2D min. 1500 obrazów na sek.	Powyzej 1700 obrazów -10 pkt
18	Doppler pulsacyjny (PWD), Color Doppler (CD), Power Doppler (PD) dostępny na wszystkich oferowanych głowicach	wymagane
19	Power Doppler z oznaczeniem kierunku przepływu	wymagane
20	Funkcja wyłączenia bramki kolorowego Dopplera na obrazach z pamięci	wymagane
21	Regulacja wielkości bramki Dopplerowskiej (SV) min (1,0 do 16,00mm)	wymagane
22	Korekcja kąta w zakresie minimum ± 90° na żywo, obrazie zatrzymanym, na obrazie zapisanym w archiwum na dysku	wymagane
23	Możliwość regulacji położenia linii bazowej i korekcji kąta na obrazach w trybie dopplera spektralnego zapisanych na dysku	wymagane
24	Doppler fali ciąłej CWD	wymagane
25	Jednoczesne wyświetlanie na ekranie dwóch obrazów w czasie rzeczywistym typu B i B/CD	wymagane
26	Min. 8-stopniowe powiększenie obrazy w czasie rzeczywistym	wymagane
27	Min. 16-stopniowe powiększenie obrazu zamrożonego	wymagane
28	Automatyczna optymalizacja obrazu 2D oraz w trybach Dopplera przy pomocy jednego przycisku (m. in. Automatyczne dopasowanie wzmocnienia obrazu)	Tak-10 pkt : Nie -0 pkt
29	Praca w trybie wieloekranowego emitowania i składania wiązki ultradźwiękowej z głowic w pełni elektronicznych , z min. 7 kątami emitowania wiązki tworzącymi obraz 2D np. SonoCT, SieClear, CrossBeam, Ibeam lub równoważny.	wymagane
30	Adaptacyjne przetwarzanie obrazu redukujące artefakty i szumy, np. SRI, Xres, DTCA lub równoważny	wymagane
31	Możliwość zaprogramowania w aparacie nowych pomiarów oraz kalkulacji	wymagane
32	Pomiar odległości, min. 8 pomiarów	wymagane
33	Pomiar obwodu, pola powierzchni, objętości, kątów	wymagane
34	Głowica liniowa szersza do naczyniowych	wymagane
35	Szerokopasmowa o zakresie częstotliwości min. 4.0 MHz - 12.0 MHz (± 1 MHz)	wymagane
36	Liczba elementów akustycznych min. 250	wymagane
37	Szerokość pola widzenia głowicy min. 45 mm	wymagane
38	Obrazowanie harmoniczne (min 3 pary częstotliwości harmonicznych)	wymagane
39	Ilość częstotliwości dla dopplera pulsacyjnego (PW) minimum 3	wymagane
40	Głowica liniowa do badań naczyniowych	wymagane
41	Szerokopasmowa o zakresie częstotliwości min. 4.0 MHz - 11.0 MHz (± 1 MHz)	wymagane
42	Liczba elementów akustycznych min. 192	wymagane
43	Szerokość pola widzenia głowicy max. 40 mm	wymagane
44	Obrazowanie harmoniczne (min 3 pary częstotliwości harmonicznych)	wymagane
45	Ilość częstotliwości dla dopplera pulsacyjnego (PW) minimum 3	wymagane
46	Głowica sektorowa do badań transkranialnych	wymagane
47	Szerokopasmowa o zakresie częstotliwości min. 2.0 MHz - 5.0 MHz (± 1 MHz)	wymagane
48	Liczba elementów akustycznych min. 64	wymagane
49	Kąt pola skanowania głowicy min. 110 stopni	wymagane
50	Obrazowanie harmoniczne (min 3 pary częstotliwości harmonicznych)	wymagane
51	Ilość częstotliwości dla dopplera pulsacyjnego (PW) minimum 3	wymagane
52	Protokół komunikacji DICOM 3,0 do przesyłania obrazów i danych, min. klasy DICOM print, store, worklist,	wymagane
53	Obrazowanie panoramiczne	wymagane
54	Obrazowanie trapezoidalne	wymagane
55	Moduł zainstalowany w aparacie do automatycznego pomiaru / kompleksu intima-media – pomiar z min. 90 punktów pomiarowych	wymagane
56	Możliwość rozbudowy o funkcję obrazowania Color M-Mode	wymagane
57	Możliwość rozbudowy o oprogramowanie do biopsji, poprawiające wizualizację igły.	wymagane
58	Możliwość rozbudowy o moduł Elastografii obliczający i wyświetlający sztywność względną tkanki w czasie rzeczywistym na obrazie z głowicy liniowej. / Wskaźnik prawidłowej siły ucisku w trybie elastografii wyświetlany na ekranie. / Możliwość wykonywania obliczeń odległości i powierzchni oraz oprogramowanie umożliwiające porównywanie elastyczności min. 2 miejsc.	wymagane
59	Możliwość rozbudowy o moduł Elastografii Shear Wave na głowicy konweksowej i głowicach liniowych	wymagane
60	Możliwość rozbudowy o głowicę liniową wieloczęstotliwościową matrycowa ze zmienna częstotliwością pracy w zakresie min. 8,0 – 15,0 MHz, obrazowanie harmonicznym, liczbą elementów tworzących obraz ultrasonograficzny min. 960	wymagane
61	Możliwość rozbudowy o głowicę liniową elektroniczna wieloczęstotliwościową o zakresie częstotliwości od min. 5,0 – 12,0 MHz, obrazowanie harmoniczne, programowalne przyciski sterujące wbudowane w korpus głowicy min. 3 przyciski	wymagane
62	Możliwość rozbudowy o głowicę typu Convex szerokopasmowa ze zmianą częstotliwości pracy. / Zakres częstotliwości pracy od min. 2,0 do 5,0 MHz. / Liczba elementów akustycznych: min. 192. / Kąt obrazowania min. 70 stopni. / Obrazowanie harmoniczne. / Funkcja elastografii typu „Shear Wave” z mapą koloru. / Tryb obrazowania ze środkiem kontrastującym	wymagane

	Tabela B – Informacje dotyczące oferowanego przedmiotu zamówienia
	Wytwórca :
	Nazwa i typ:
	Kraj pochodzenia:
	Podmioty upoważnione przez wytwórcę lub autoryzowanego przedstawiciela do wykonywania czynności, o których mowa w art. 90 ust. 4 i 5 ustawy o wyrobach medycznych (nazwa, adres, tel. kontaktowy, email, itp.)
	Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski (Podać nazwę serwisu i kontakt)
	Oferowany okres gwarancjii rękojmi (nie krótszy niż 36 miesięcy i nie dłuższy niż 60 miesięcy)
	Rok produkcji (wymagany nie wcześniej niż 2021)

	Tabela C – Cena urządzenia/rządzeń
	Przedmiot zamówienia	J.m.	ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Stawka podatku VAT %	Wartość brutto
	A	B	C	D	E=CxD	F	G=E powiększone o należny podatek VAT
	Aparat USG z opcją Duplex	szt.	1

	Tabela D – Cena za dostarczenie i rozładunek
	Przedmiot zamówienia	J.m.	ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Stawka podatku VAT %	Wartość brutto
	A	B	C	D	E=CxD	F	G=E powiększone o należny podatek VAT
	Dostarczenie i rozładunek	szt.	1

	Tabela E – Cena za pozostałe
	Przedmiot zamówienia	J.m.	ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Stawka podatku VAT %	Wartość brutto
	A	B	C	D	E=CxD	F	G=E powiększone o należny podatek VAT
	Montaż, uruchomienie, przeprowadzenie testu bezpieczeństwa elektrycznego, dostarczenie dokumentacji techniczno – ruchowej, założenie paszportu technicznego oraz przeszkolenie z zakresu prawidłowej obsługi urz ądzenia	szt.	1

	Tabela F – Cena oferty – łączna wartość określona w kolumnach G Tabeli C, Tabeli D i Tabeli E
	.................................................... zł

Oferta winna zostać złożona, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej - opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym	………………………………….. / (miejscowość, data)