Załącznik nr 1 do SWZ

Wymagania i parametry techniczne na dostawę układu do precyzyjnego rozcieńczania gazów w ramach zestawu aparaturowego do termicznej i jakościowej charakteryzacji materiałów

| Lp. | Nazwa parametru | Wymaganie | Kolumna do wypełnienia przez wykonawcę |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Urządzenie | Fabrycznie nowe, nieużywane. | potwierdzić |
| 2. | Ogólne wymagania | Układ do precyzyjnego rozcieńczania gazów składa się z urządzenia do mieszania gazów, oprogramowania PC do sterowania urządzeniem, reduktorów do gazu oraz stacji roboczej PC. | potwierdzić |
|  |  | Urządzenie do mieszania gazów ma możliwość jednoczesnego podłączenia źródła gazu rozcieńczającego i pierwszego oraz drugiego źródła gazu rozcieńczanego o ciśnieniu roboczym 3 bar. | potwierdzić |
|  |  | Urządzenie do mieszania gazów umożliwia tworzenie mieszanki z gazu pochodzącego ze źródła rozcieńczającego i pierwszego lub drugiego lub obu źródeł gazu rozcieńczanego. | potwierdzić |
|  |  | Urządzenie do mieszania gazów posiada możliwość rozcieńczenia gazu z jednego ze źródeł gazu rozcieńczanego w stosunku 1:1000 i z drugiego ze źródeł gazu rozcieńczanego w stosunku 1:100. | potwierdzić |
|  |  | Gazem rozcieńczającym może być powietrze lub azot lub argon. | potwierdzić |
|  |  | Urządzenie posiada możliwość regulacji przepływu mieszanki gazów na wylocie urządzenia w zakresie 10 ml/min do 1000 ml/min. | potwierdzić |
|  |  | Gazem rozcieńczanym w stosunku 1:1000 może być powietrze lub azot lub argon zawierający lotne związki organiczne o niskiej korozyjności o stężeniu do 1% oraz/lub gazy korozyjne - tlenki azotu, tlenki siarki, siarkowodór, chlorowodór, chlor, aldehyd octowy, formaldehyd, amoniak lub mieszaniny tych związków o stężeniu sumarycznym składników poniżej 50 ppm. Urządzenie posiada rozwiązanie techniczne zabezpieczające przed sorpcją składników na linii rozcieńczenia 1:1000 oraz chroniące przed korozją elementy stalowe tej linii. | potwierdzić |
|  |  | Błąd względny rozcieńczenia wynosi nie więcej 2%. | potwierdzić |
|  |  | Szczelność urządzenia większa niż 10-7 mbar l/s. | potwierdzić |
|  |  | Regulacja przepływów każdego ze składników mieszanki może być dokonywana z poziomu urządzenia lub z poziomu komputera PC. | potwierdzić |
|  |  | Układ zawiera oprogramowanie do urządzenia pozwalające sterować rozcieńczeniem gazu ze źródła pierwszego i drugiego. | potwierdzić |
|  |  | Układ zawiera 6 reduktorów butlowych dwustopniowych do DIN477 nr 14, do gazu o czystości 6.0, z manometrem wejściowym 300 bar, redukcja na wyjściu do 3,5 bar. | potwierdzić |
|  |  | Układ zawiera 2 reduktory butlowe dwustopniowe DIN477 nr 9, do gazu o czystości 6.0, z manometrem wejściowym 300 bar, redukcja na wyjściu do 3,5 bar. | potwierdzić |
|  |  | Układ zawiera 2 reduktory butlowe dwustopniowe DIN477 nr 13, do gazu o czystości 6.0, z manometrem wejściowym 300 bar, redukcja na wyjściu do 3,5 bar. | potwierdzić |
|  |  | Układ zawiera 2 reduktory butlowe dwustopniowe DIN477 nr 10, do gazu o czystości 6.0, z manometrem wejściowym 300 bar, redukcja na wyjściu do 3,5 bar. | potwierdzić |
|  |  | Układ zawiera stację robocza LAPTOP PC o pamięci operacyjnej co najmniej 32 GB RAM, system operacyjny, co najmniej 2 wejścia USB typu A, Dysk twardy SSD o pojemności co najmniej 512 MB. | potwierdzić |
| 3. | Dodatkowe wymagania | Możliwość serwisowania pogwarancyjnego. | potwierdzić |
|  |  | Instrukcje obsługi przedmiotu zamówienia muszą być w języku polskim. Obsługa wszystkich elementów przedmiotu zamówienia musi być możliwa przy wykorzystaniu języka polskiego lub angielskiego. | potwierdzić |

Załącznik nr 2 do SWZ

Oświadczenie Wykonawcy

składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11  września 2019 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

UWZGLĘDNIAJĄCE PRZESŁANKI WYKLUCZENIA Z ART. 7 UST. 1 USTAWY

O SZCZEGÓLNYCH ROZWIĄZANIACH W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA WSPIERANIU 
AGRESJI NA UKRAINĘ ORAZ SŁUŻĄCYCH OCHRONIE BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. ……………………………………………… (nazwa postępowania),prowadzonego przez Sieć Badawcza  Łukasiewicz - Instytutu Mikroelektroniki i  Fotoniki (oznaczenie zamawiającego), oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie 
art. 108 ust.1  i 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp oraz art. 7 ust 1 pkt 1-3 ustawy z 13 kwietnia 2022r. 
o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspierania agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego

lub

- zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. ustawy Pzp.

Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 110 ust. 2 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze: …………………………………………………………………………….

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

- Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: …………………………………………………………………….……………………… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

- Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, będący/e Podwykonawcą/mi: ……………………………………………… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie podlega/ą wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

- Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne 
z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

Wskazuję, że dokumenty na potwierdzenie tych faktów, o których mowa w Rozdziale VII SWZ znajdują się 
w formie elektronicznej pod następującymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych (należy zaznaczyć):

- https://prod.ceidg.gov.pl

- https://ems.ms.gov.pl

- inny rejestr:  ………………………………..

Załącznik nr 3 do SWZ

Wykonawcy wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres)

reprezentowany przez:

……………………………………………………………………..

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

O ZAKRESIE WYKONANIA ZAMÓWIENIA PRZEZ WYKONAWCÓW

WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

składane na podstawie art. 117 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.)

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.

………………………………………………………………………………………..

oświadczamy, że:

- Wykonawca …………………………………….. (nazwa i adres wykonawcy) zrealizuje następujące dostawy, usługi lub roboty budowlane*:…………………………………………………………………………

- Wykonawca …………………………………….. (nazwa i adres wykonawcy)zrealizuje następujące dostawy, usługi lub

roboty budowlane*:…………………………………………………………………………

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI

Oświadczam/my*, że wszystkie informacje podane w powyższym oświadczeniu są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

*niewłaściwe skreślić

Załącznik nr 4 do SWZ

FORMULARZ OFERTOWY

dla  Sieć Badawcza  Łukasiewicz - Instytutu Mikroelektroniki i Fotoniki

| Przedmiot zamówienia |  | Dostawa układu do precyzyjnego rozcieńczania gazów w ramach zestawu aparaturowego do termicznej i jakościowej charakteryzacji materiałów |
| --- | --- | --- |
| 1. | Nazwa i adres Wykonawcy | ………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………. |
| 2. | NIP REGON lub odpowiednie numery z państw | ……………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………. |
| 3. | Telefon: e-mail: | ............................................................................... .............................................................................. |
| 4. | Całkowita cena oferty netto Stawka podatku VAT Wartość VAT Całkowita cena oferty brutto | podać: ............................ PLN słownie:........................................................ podać: .....................% podać: .......................................... PLN podać: ............................ PLN słownie: ...................................................... |
| 5. | Termin wykonania zamówienia: maksymalnie do 15 tygodni od daty zawarcia umowy. | podać: ........................................ (w tygodniach) |
| 6. | Okres gwarancji: minimum 12 miesięcy | podać:…………………….. (w miesiącach) |
| 7. | Oświadczenie | Oświadczam, iż wybór mojej oferty będzie/ nie będzie* prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego. Wskazuje następujące nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazuje ich wartość bez kwoty podatku:........................................ nazwa towaru …..………………………………........................ |
| 8. | Rodzaj Wykonawcy | Oświadczam, iż jestem: - Mikro przedsiębiorcą - Małe przedsiębiorstwo - Średnie przedsiębiorstwo - Jednoosobowa działalność gospodarcza - Osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej - Inny rodzaj: podać ………………………. w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców. (Uwaga! Zaznaczyć „X” odpowiednią kratkę) |
| 9. | Oświadczenie | Oświadczam, iż zapoznałem się z treścią SWZ (wraz z załącznikami stanowiącymi jej integralną część) i akceptuję jej brzmienie bez zastrzeżeń. |
| 10. | Oświadczenie | Oświadczamy, że na dzień składania ofert oraz w całym okresie obowiązywania umowy realizacja przedmiotu umowy odbywać się będzie zgodnie z zasadą „nie czyń poważnej szkody” DNSH zgodnie z art. 5 ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/241 z 12 lutego 2021 r. ustanawiającego Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności w rozumieniu art. 17 rozporządzenia (UE) 2020/852 |
| 11. | Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu. | potwierdzić:…………………………………………….. W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie). |
| 12. | Osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy | podać: ........................................... |
| 13. | Części zamówienia, które Wykonawca powierzy podwykonawcom | podać części zamówienia : ....................... podać nazwy firm: ………………………….. |
| 14. | Dokumenty załączone do oferty | 1. 2. |

*niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 6 do SWZ

OŚWIADCZENIE

O AKTUALNOŚCI INFORMACJI ZAWARTYCH W OŚWIADCZENIU, 
O KTÓRYM MOWA W ART. 125 UST. 1 PZP, 
W ZAKRESIE PODSTAW WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Wykonawca:……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………….……

(pełna nazwa/firma, adres, NIP)

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….., oświadczamy, że informacje zawarte w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy PZP w zakresie odnoszącym się do podstaw wykluczenia z postępowania,  o których mowa w:

- art. 108 ust. 1  ustawy Pzp

- art. 7 ust 1 pkt 1-3 ustawy z 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach 
w zakresie przeciwdziałania wspierania agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego

są aktualne / są nieaktualne*

UWAGA!: W przypadku braku aktualności podanych uprzednio informacji należy złożyć dodatkową informację w tym zakresie, w szczególności określić jakich danych dotyczy zmiana i wskazać jej zakres.

*niewłaściwe skreślić