## Pakiet nr 1
Pakiet nr 1 Załącznik nr 1 do oferty
SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
URZĄDZENIE DO KRIOTERAPII ZE ZBIORNIKIEM I ZBIORNIKIEM DODATKOWYM
URZĄDZENIE DO KRIOTERAPII ZE ZBIORNIKIEM I ZBIORNIKIEM DODATKOWYM
Lp. | Parametry techniczne / Parametry graniczne wymagane
1 | Urządzenie do krioterapii zasilane ciekłym azotem ze zbiornikiem 30 litrów fabrycznie nowe
2 | Zbiornik na ciekły azot dodatkowy pojemność 30 litrów fabrycznie nowy dedykowany do oferowanego urządzenia, fabrycznie nowy
4 | Maksymalna temperatura strumienia gazu -160 °C
5 | 5 stopni regulacji intensywności nadmuchu
6 | Zużycie azotu na poziomie 3 do 10 kg/h (praca ciągła, w zależności od stopnia ndmuchu)
7 | Liczba zabiegów przy użyciu jednego zbiornika ciekłego azotu dla średniego czasu zabiegu 3 minut minimum 45 zabiegów
8 | Sygnalizacja niskiego poziomu azotu w butli
9 | sygnalizacja akustyczna końca zabiegu
10 | system jezdny z blokowanymi kołami
11 | ekran dotykowy
12 | baza gotowych programów terapeutycznych (31)
13 | możliwość wprowadzania własnych programow terapeutycznych
14 | menu w języku polskim
15 | intrukcja obsługi w języku polskim
16 | Wymiary 900 x 500 x 1100
17 | Waga: wraz ze zbiornikiem około 70 kg
18 | Pobór mocy 500 W
GWARANCJA I SERWIS
Lp. | Parametry techniczne / Parametry graniczne wymagane
1 | Gwarancja techniczna minimum 24 miesiące od momentu dostawy i uruchomienia urządzenia do krioterapii lub też wyższa wynosząca …......................................
2 | W okresie gwarancji zapewnienie bezpłatnych napraw oraz okresowych przeglądów serwisowych (co najmniej jeden raz w roku)
3 | Czas rekacji serwisu od momentu zgłoszenia awarii do 24 godzin
4 | W przypadku awarii zapewnienie aparatu zastępczego
5 | Dostarczenie urządzenia do kroterapii ze zbiornikiem, zbiornikiem dodatkowym oraz wózkiem na adres wskazany przez Zamawiającego oraz wniesienie do wskazanego przez Zamawiającego pomieszczenia
6 | Bezpłatne przeprowadzenie szkolenia personelu w zakresie obsługi urządzenia do krioterapii przez autoryzowanych przedstawicieli producenta
7 | Bezpłatna instalacja i uruchomienie urządzenia do krioterapii
8 | Przy instalacji Wykonawca dostarczy paszport techniczny i kartę gwarancyjną

## Pakiet nr 2
Pakiet nr 2 Załącznik nr 1 do oferty
SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
APARAT DO TERAPII ULTRADŻWIĘKOWEJ Z TRZEMA GŁOWICAMI WODOSZCZELNYMI
APARAT DO TERAPII ULTRADŻWIĘKOWEJ Z TRZEMA GŁOWICAMI
Lp. | Parametry techniczne / Parametry graniczne wymagane
1 | Aparat do terapii ultradźwiekowej z trzema głowicami wodoszczelnymi, fabrycznie nowy
2 | Trzy głowice wodoszczelne (jedna dwuczęstotliwościowa)
3 | Trzy częstotliwości robocze: 1 MHz, 3.2 MHz, 3.3 MHz
4 | Automatyczna kalibracja głowicy
5 | Intensywność 2.2W/cm2 (tryb ciągły), 3W/cm2 (tryb impulsowy)
6 | Praca ciągła i impulsowa (1% cyklu roboczego)
7 | Sygnał ciągły i impulsowy o modulacji 10, 20, 50 i 100 % cyklu
8 | Możliwość współpracy z wymiennymi głowicami o różnych powierzchniach emisji
9 | Możliwość wpsółpracy z głowicą dwuczęstotliwościową - 1 MHz i 3.2 MHz - 5 cm2
10 | Głowice wyposażone w diodę LED sygnalizującą sprzęganie
11 | Możliwość pracy aplikatorów w środowisku wodnym
12 | Możliwość pracy kombinowanej przy pomocy dodatkowego stymulatora elektrycznego (np. Sys Stim)
14 | Zestaw przewodów podłączeniowych
15 | Duży cieklokrystaliczny wyświetlacz
16 | Elektroniczny wskaźnik wszystkich parametrów zabiegu
17 | Aparat wyposażony w klawisze zmiany funkcji
18 | Aparat wyposażony w chwyt mocujący dla każdej głowicy
19 | Maksymalny czas trwania terapii 30 minut
20 | Maksymalna moc wyjściowa: 22 W dla aplokatora 10 cm2, 11 W dla aplikatora 5 cm2, 2,2 dla aplikatora 1 cm2
21 | Waga: 1.7 kg
22 | Wymiary (dł, x szer. X wys.) [mm] 343 x 241 x 178
GWARANCJA I SERWIS
Lp. | Parametry techniczne / Parametry graniczne wymagane
1 | Gwarancja techniczna minimum 24 miesiące od momentu dostawy i uruchomienia aparatu do elektroterapii lub też wyższa wynosząca …......................................
2 | W okresie gwarancji zapewnienie bezpłatnych napraw oraz okresowych przeglądów serwisowych (co najmniej jeden raz w roku)
3 | Czas rekacji serwisu od momentu zgłoszenia awarii do 24 godzin
4 | W przypadku awarii zapewnienie aparatu zastępczego
5 | Dostarczenie aparatu do elektroterapii na adres wskazany przez Zamawiającego
6 | Bezpłatne przeprowadzenie szkolenia personelu w zakresie obsługi aparatu do elektroterapii przez autoryzowanych przedstawicieli producenta
7 | Bezpłatna instalacja i uruchomienie aparatu do elektroterapii
8 | Przy instalacji Wykonawca dostarczy paszport techniczny i kartę gwarancyjną