## Arkusz1
Echokardiograf
KARTA PARAMETRÓW
L.p. | Parametry techniczne | strona oferty, na której znajduje się wymagany opis | punkty za parametry dodatkowe
1 | System o zwartej jednomodułowej konstrukcji wyposażony w cztery skrętne koła z możliwością blokowania na stałe i do jazdy na wprost min. dwóch kół, ze zintegrowanym systemem archiwizacji oraz urządzeniami do dokumentacji i archiwizacji sterowanymi z klawiatury |  | X
2 | Ilość niezależnych aktywnych kanałów przetwarzania min. 7 000 000 |  | X
3 | Zakres częstotliwości pracy ultrasonografu (podać całkowity zakres częstotliwości fundamentalnych [nie harmonicznych] emitowanych przez głowice obrazowe możliwe do podłączenia na dzień składania ofert) min. 1,0 do 26,0 MHz |  | X
4 | Architektura aparatu w pełni cyfrowa, dynamika systemu min. 310 dB |  | X
5 | Waga aparatu bez urządzeń peryferyjnych i głowic max 130 kg |  | X
6 | Monitor min. 21,5” rozdzielczość min. 1920x1080, umieszczony na ruchomym wysięgniku z regulacja góra-dół min. 15 cm, obrót o min. 180° |  | X
7 | Możliwość powiększenia obrazu USG do min. 80% wielkości monitora |  | X
8 | Konsola aparatu z możliwością regulacji; prawo-lewo min. ±120°, góra-dół min. 25 cm |  | X
9 | Dotykowy panel LCD o przekątnej min. 12” wykorzystywany do sterowania funkcjami aparatu i wprowadzania danych |  | X
10 | Zmiana stron na panelu dotykowym za pomocą przesuwu dotykiem jak tablet |  | X
11 | Możliwość zduplikowania obrazu diagnostycznego w trybach na ekranie dotykowym panelu sterowania celem ułatwienia wykonywania procedur interwencyjnych |  | X
12 | Klawiatura alfanumeryczna do wprowadzania danych dostępna na dotykowym panelu oraz dodatkowo wysuwana z obudowy panelu sterowania lub umieszczona na panelu sterowania |  | X
13 | Min. 4 równoważne gniazda do podłączenia głowic obrazowanych, przełączanych elektronicznie |  | X
14 | Aktywne gniazdo do podłączania głowicy nieobrazowej pracującej w trybie CW Doppler |  | X
15 | Regulacja wzmocnienia głębokościowego (TGC) min. 8 fizycznych regulatorów |  | X
16 | Regulacja wzmocnienia poprzecznego (LGC) wiązki min. 4 regulatory |  | X
17 | Regulacja głębokości pola obrazowania od 1 do min. 40 cm |  | X
18 | Cyfrowy tor przetwarzania wiązki ultradźwiękowej |  | X
19 | Aparat z wejściem EKG do podłączenia kabli, wraz z kompletem kabli dla osób dorosłych i dla dzieci |  | X
20 | Możliwość monitorowania sygnału EKG (wyświetlana krzywa na ekranie) przy pomocy elektrod EKG, bez dodatkowych zewnętrznych modułów |  | X
22 | Videoprinter czarno-biały małego formatu |  | X
23 | Współpraca aparatu z głowicami: |  | X
1. phased array
2. liniowe
3. convex
4. przezprzełykowe wielopłaszczyznowe
5. dopplerowskie typu ołówkowego
6. matrycowe do obrazowania 3D w czasie rzeczywistym dedykowanego do echokardiografii przezklatkowej i przezprzełykowej
| Archiwizacja |  | X
24 | Archiwizacja danych demograficznych, pomiarowych, raportów z badań, obrazów i pętli obrazowych na wewnętrznym twardym dysku min. 1 TB |  | X
25 | Napęd dysków DVD do zapisu obrazów, pętli obrazowych i raportów z badania |  | X
26 | Możliwość zapisu obrazów, pętli obrazowych i raportów na dysku DVD/CD w formatach, min. JPG, AVI, DICOM |  | X
27 | Zapis obrazów, pętli obrazowych i raportów na dysku DVD/CD w formatach DICOM wraz z załączanym oprogramowaniem do przeglądania obrazów DICOM |  | X
28 | Transmisja DICOM do stacji roboczej i serwera PACS (aparat wyposażony w oprogramowanie do transmisji DICOM, przewodowo i bezprzewodowo) |  | X
29 | Możliwość zabezpieczenia dostępu do badań pacjenta na dysku aparatu hasłem |  | X
30 | Możliwość zabezpieczenia dostępu do aparatu poprzez ustawienia hasła blokującego uruchomienie aparatu |  | X
31 | Komunikacja sieciowa (Ethernet) zgodnie z protokołem DICOM 3.0.; min. DICOM Worklist, DICOM Print, Commitment, Store, raporty strukturalne kardiologiczne I naczyniowe, Query/retrieve |  | X
32 | Możliwość dokonania pomiarów na obrazach i pętlach obrazowych z archiwum systemu |  | X
33 | Wsparcie serwisowe (możliwość diagnostyki) oferowanego aparatu USG poprzez łącze zdalne |  | X
34 | Aktywna funkcja komunikacji DICOM umożliwiająca pobierania danych z wielu metod obrazowania (umożliwiająca wyświetlanie obrazów DICOM min. CT, MRI i USG — w celu przeglądania tych obrazów w czasie obrazowania USG, w celu bezpośredniego porównania)
| Tryb obrazowania i oprogramowanie | X | X
35 | 1. 2D (B-mode) |  | X
2. M-mode
3. Kolor M-mode
4. Doppler pulsacyjny (PW) i HPRF
5. Doppler ciągły (CW) z głowic sektorowych obrazowych i głowicy nieobrazowej
6. Doppler kolorowy (CD) wszystkie głowice
7. Power (angio) Doppler
8. Duplex (2D +PW/CD/Power Doppler)
9. Triplex (2D + CD/Power Doppler + PW)
10. Doppler tkankowy kolorowy oraz spektralny
36 | Regulacja głębokości penetracji w zakresie od 1 cm do min. 40 cm |  | X
37 | Tryb 2D (B – mode), prędkość odświeżania obrazu min. 2700 obr./s |  | X
38 | Powiększenie (zoom) dla obrazów „na żywo” i zatrzymanych min. 16-stopniowy |  | X
39 | Automatyczna optymalizacja obrazu B-mode przy pomocy jednego przycisku (wzmocnienie, TGC) |  | X
40 | Funkcja ciągłej automatycznej optymalizacji obrazu B-mode (wzmocnienie, TGC) |  | X
41 | Opcja automatycznego ustawiania parametrów bramki dopplerowskiej w naczyniu (wstawianie bramki, korekcja kąta i kierunku) |  | X
42 | Praca w trybie wielokierunkowego emitowania i składania wiązki ultradźwiękowej z głowic w pełni elektronicznych, z min. 9 kątami emitowania wiązki tworzącymi obraz 2D. Wymóg pracy dla trybu 2D oraz w trybie obrazowania harmonicznego. |  | X
43 | Tryb M |  | X
44 | Pojemność pamięci dynamicznej w M-mode min. 45 s |  | X
45 | Obrazowanie kolor Doppler w M –mode |  | X
46 | Anatomiczny M-mode |  | X
47 | Tryb Doppler Kolorowy (CD) |  | X
48 | Zakres prędkości Dopplera Kolorowego (CD) min. +/- 3,0 m/s |  | X
49 | Regulacja uchylności wiązki dopplerowskiej PWD – min. +/- 20 stopni |  | X
50 | Pojemność pamięci dynamicznej prezentacji Doppler kolorowy min. 2000 obrazów |  | X
51 | Regulacja uchylności bramki Dopplera Kolorowego na głowicy liniowej min. 19 kątów do badań naczyniowych |  | X
52 | Jednoczesna prezentacja na ekranie w czasie rzeczywistym dwóch obrazów – jeden w B-mode, drugi w trybie Dopplera Kolorowego |  | X
53 | Tryb Spektralny Doppler Pulsacyjny (PWD), rejestrowane prędkości przy kącie 0° min. 9 m/s |  | X
54 | Zmiana wielkości bramki min. 1 – 16 mm. |  | X
55 | Korekcja bramki dopplerowskiej PWD min. +/- 88 stopni |  | X
56 | Automatyczna optymalizacja parametrów aparatu dla PWD przy pomocy jednego przycisku (skala, linia bazowa) |  | X
57 | Tryb Spektralny Doppler z Falą Ciągłą (CWD), rejestrowane prędkości przy kacie 0° min. 18 m/s |  | X
58 | Sterowany pod kontrolą obrazu 2D |  | X
59 | Tryb Power Doppler (PD) |  | X
60 | Tkankowy Doppler Spektralny |  | X
61 | Tkankowy Doppler Kolorowy |  | X
62 | Tryb 3D w czasie rzeczywistym dedykowany do kardiologii na głowicach przezklatkowych oraz przezprzełykowych |  | X
63 | Obrazowanie 3D serca z głowicy matrycowej z maksymalną prędkością min. 60 vps |  | X
64 | Obrazowanie pełnej objętości serca w czasie rzeczywistym z możliwością wyboru ilości cykli pracy do uśrednienia (min. 1,2,4 i 6 cykli) |  | X
65 | Obrazowanie w sektorze min. 102° x 98° |  | X
66 | Obrazowanie 3D serca w czasie rzeczywistym z jednego cyklu pracy serca |  | X
67 | Jednoczesna wizualizacja w czasie rzeczywistym dwóch niezależnych płaszczyzn na głowicy przezprzełykowej, w trybie B i Doppler kolorowy |  | X
68 | Jednoczesna wizualizacja w czasie rzeczywistym bramki Dopplera PW w dwóch niezależnych płaszczyznach na głowicy przezprzełykowej celem ustalenia dokładnego położenia w przestrzeni |  | X
69 | Kolorowe odwzorowanie przepływów w czasie rzeczywistym w postaci przestrzennej, ruchomej bryły (3D kolor Doppler), z min. dwóch głowic przezklatkowych oraz min. trzech różnych przezprzełykowych |  | X
70 | Możliwość pomiaru odległości i powierzchni na obrazie 3D bezpośrednio po zamrożeniu obrazu |  | X
71 | Elektroniczna rotacja skanowanej płaszczyzny, bez konieczności obrotu głowicą na głowicy przezklatkowej 3D w zakresie min 180 stopni |  | X
72 | Obsługa obrazu 3D z panelu dotykowego min. możliwość obrotu obrazu przy pomocy gestów, możliwość ustawienia oświetlenia obrazu 3D poprzez dotyk na panelu. Specjalny tryb fotorealistycznego wyświetlania obrazu kardiologicznego wspomaganego wirtualnym podświetleniem obrazu. Możliwość regulacji położenia źródła światła na zewnątrz obserwowanej struktury jak i możliwość regulacji głębokości i położenia światła w dowolny , płynny sposób np. poprzez podświetlenia od wnętrza struktury lub od tyłu. .Możliwość uzyskania obrazu 3D półprzezroczystego umożliwiająca obserwowanie wewnętrznych struktur |  | X
73 | Pomiary kardiologiczne w prezentacji 2D |  | X
74 | Pomiary w trybie Dopplera spektralnego kardiologiczne |  | X
75 | Pomiary w trybie kolorowego Dopplera metodą PISA |  | X
76 | Pamięć dynamiczna obrazu (CINE LOOP) dla trybu B z możliwością przeglądu w sposób płynny z regulacją prędkości odtwarzania |  | X
77 | Wejście zewnętrznego sygnału EKG |  | X
78 | Oprogramowanie aplikacyjne z pakietem oprogramowania pomiarowego do badań: |  | X
• Echokardiografia osób dorosłych
• Badań naczyniowych
79 | Oprogramowanie do obrazowania LVO z kontrastem dostępne na głowicy przezklatkowej oraz przezprzełykowej |  | X
80 | Oprogramowanie do prób wysiłkowych tzw. stress echo |  | X
| Pozostałe wymagania | X | X
81 | Min. 2 gniazda USB do archiwizacji obrazów statycznych oraz ruchomych na przenośnej pamięci USB (Flash,Pendrive) |  | X
82 | Funkcja ukrycia danych pacjenta przy archiwizacji na zewnętrzne nośniki |  | X
83 | Złącze sieci LAN do połączenia ze zdalnym serwisem |  | X
84 | Wyjścia video: S-video, VGA lub DVI lub Display Port |  | X
| Głowice ultrasonograficzne | X | X
85 | Głowica przezprzełykowa 4D |  | X
Głowica przezprzełykowa matrycowa; zakres pracy min. 2,0 – 8,0 MHz. (+/- 1MHz), min. 2500 elementów.
Tryby pracy min.: 2D, PW Doppler, CW Doppler, obrazowanie harmoniczne, obrazowanie trójwymiarowe kardiologiczne w czasie rzeczywistym (3D w czasie rzeczywistym), obrazowanie trójwymiarowe kardiologiczne w czasie rzeczywistym z Dopplerem kolorowym (3D kolor w czasie rzeczywistym).
Obrazowanie dwóch niezależnych płaszczyzn w czasie rzeczywistym w trybie B-mode i CD.
Min. jeden przycisk z możliwością przypisania.
Szerokość końcówki endoskopu max. 17mm. Waga pacjenta > 30kg
86 | Głowica sektorowa 2D |  | X
Głowica sektorowa do badań kardiologicznych osób dorosłych, wykonana w technice matrycowej wielorzędowej lub innej, znacząco poprawiającej rozdzielczość np. Single Crystal, Pure Wave, Hanafy Lens:
Szerokopasmowa o zakresie częstotliwości min. 1,0 – 5,0 MHz (+/- 1MHz), liczba elementów akustycznych min. 80, kąt widzenia min. 90° min.
Tryby pracy min. 2D, Color Doppler, PW Doppler, CW Dopper, TDI
87 | Głowica liniowa / naczyniowa |  | X
Głowica liniowa szerokopasmowa o zakresie częstotliwości pracy min. 3,0 – 12,0 MHz obrazowanie harmoniczne, liczba elementów akustycznych min. 300, płaszczyzna skanowania czoła głowicy (FOV) max. 39 mm
| Dodatkowe parametry techniczne | X | X
1 | Aktywna funkcja komunikacji DICOM umożliwiająca pobierania danych z wielu metod obrazowania (umożliwiająca wyświetlanie obrazów DICOM min. CT, MRI i USG — w celu przeglądania tych obrazów w czasie obrazowania USG, w celu bezpośredniego porównania) |  | Tak – 10 pkt.
Nie – 0 pkt.
2 | Fabrycznie zainstalowane zasilanie bateryjne pozwalające na wprowadzenie systemu w stan uśpienia, a następnie wybudzenie go w czasie maks. 30 sek. |  | Tak – 10 pkt.
Nie – 0 pkt.
3 | System prowadzenia kabli od głowic, który umożliwia połączenie kabli w splot i ochronę przed ich uszkodzeniem poprzez najechanie kołami ultrasonografu, jednocześnie zmniejszający naprężenie kabli i zwiększając wygodę operatora podczas skanowania. |  | Tak – 10 pkt.
Nie – 0 pkt.
4 | Kompatybilność oferowanego aparatu z posiadanym przez Zamawiającego angiografem Azurion firmy Philips |  | Tak – 10 pkt.
Nie – 0 pkt.