## Załącznik nr 2_OPZ_Dz.271.51.20
Lp. | Opis wymaganych parametrów technicznych/pakiet | Parametr graniczny/wartość | Parametry oferowanego urządzenia | Punktacja
| PAKIET I - Doposażenie aparatu EMG posiadanego przez Zamawiającego, model: Keypoint Focus, producent: Natus Medical |  |  | CPV: 33121300-7
1 | wszystkie oferowane w Pakiecie produkty fabrycznie nowe, nie demonstracyjne, nie powystawowe, rok produkcji - 2024 | TAK |  | –
2 | zestaw nagłowny kalibrowanych słuchawek audiologicznych - 1 szt. | TAK, podać nr kat. oraz producenta |  | –
3 | przełącznik pomiaru czasu reakcji potencjału P300 wraz z kablem - 1 szt. | TAK, podać nr kat. oraz producenta |  | –
4 | monitor LCD stymulujących sygnałów wzrokowych wraz z zestawem połączeniowym - 1 szt. | TAK, podać nr kat. oraz producenta |  | –
5 | gogle stymulujących sygnałów wzrokowych wraz z kablem przedłużającym, min. 5 m - 1 szt. | TAK, podać długość, podać nr kat. oraz producenta |  | [1,2]
6 | oprogramowanie diagnostyczne - Pakiet słuchowych potencjałów wywołanych obejmujący: BAEP, OHL, AEP, P300, CNV - 1 szt. | TAK, podać nr kat. oraz producenta |  | –
7 | oprogramowanie diagnostyczne - Somatosensoryczne Potencjały Wywołane (SEP) - 1 szt. | TAK, podać nr kat. oraz producenta |  | –
8 | oprogramowanie diagnostyczne - Wzrokowe potencjały wywołane (VEP) - 1 szt. | TAK, podać nr kat. oraz producenta |  | –
9 | wielorazowe miseczkowe elektrody złote Grass, średnica miseczki 10 mm, otwór 2 mm, z kablem teflonowym długości, min. 120 cm, wtyk odlewany TP 1,5 mm - 10 szt. | TAK, podać nr kat. oraz producenta |  | –
10 | pasta elektrodowa klejąco-przewodząca, pojemność, min. 200 g, słoik - 3 szt. | TAK, podać pojemność, nr kat. oraz producenta |  | [1,2]
11 | czujnik ruchu dla aparatu Keypoint - 1 szt. | TAK, podać nr kat. oraz producenta |  | –
12 | oprogramowanie diagnostyczne - Monitor EMG (wielokanałowe EMG) - 1 szt. | TAK, podać nr kat. oraz producenta |  | –
13 | oprogramowanie diagnostyczne - Analiza spektralna dla programu Monitor EMG - 1 szt. | TAK, podać nr kat. oraz producenta |  | –
14 | zaawansowana rękojeść stymulująca z regulacją bodźca - 1 szt. | TAK, podać nr kat. oraz producenta |  | –
15 | okres gwarancji od daty podpisania protokołu odbioru, min. 12 [mies.] | TAK, podać |  | –
16 | szkolenie personelu z obsługi (miejsce: siedziba Zamawiającego, czas i ilość osób: do ustalenia przed szkoleniem) | TAK |  | –
17 | produkt posiadający deklarację zgodności - deklaracja zgodności w języku polskim lub angielskim dostarczona przy dostawie | TAK |  | –
18 | instrukcja obsługi do każdego egzemplarza oferowanego urządzenia w języku polskim oraz dodatkowa instrukcja obsługi (obowiązkowo wersja elektroniczna) dla Działu Inżynierii Klinicznej - przy dostawie | TAK |  | –
19 | w ramach oferty Wykonawca zobowiązany jest po dokonanej instalacji do niezwłocznego odebrania wszelkich opakowań (palet, kartonów, folii, taśm, etc.) po zainstalowanym sprzęcie i ich utylizacji we własnym zakresie i na własny koszt | TAK |  | –
20 | wszelkie czynności i koszty związane z dostarczeniem, wniesieniem, montażem, uruchomieniem oferowanego w pakiecie przedmiotu zamówienia leżą po stronie Wykonawcy | TAK |  | –
| PAKIET II - Dostawa aparatu EEG dla Oddziału Neurologicznego z Pododdziałem Udarowym - 1 sztuka |  |  | CPV: 33121100-5
1 | nazwa produktu | podać |  | –
2 | numer katalogowy produktu lub grupy | podać |  | –
3 | producent | podać |  | –
4 | produkt fabrycznie nowy, nie demonstracyjny, nie powystawowy, rok produkcji - 2024 | TAK |  | –
5 | Głowica wejściowa wzmacniaczy wideo EEG i holter EEG
6 | głowica wejściowa, min. 32-kanałowa ze wzmacniaczami EEG | TAK, podać |  | [1,2]
7 | ilość kanałów w układzie referencyjnym, min. 24 | TAK, podać |  | [1,2]
8 | ilość kanałów w układzie bipolarnym, min. 4 | TAK, podać |  | [1,2]
9 | ilość kanałów DC, min. 4 | TAK, podać |  | [1,2]
10 | wbudowany kanał do pomiaru saturacji, tętna i przycisku zdarzeń. Wbudowane gniazdo obsługi fotostymulatora | TAK |  | –
11 | rozdzielczość przetworników A/D na każdy kanał, min. 16 bit | TAK, podać |  | [1,2]
12 | impedancja wejściowa: >=10 MΩ | TAK, podać |  | [1,2]
13 | poziom szumów : ≤ 1,08µV RMS | TAK, podać |  | [2,1]
14 | współczynnik tłumienia sygnałów współbieżnych: CMRR >= 113 dB | TAK, podać |  | [1,2]
15 | wyjście sygnałów elektrofizjologicznych z głowicy wzmacniaczy do jednostki rejestrującej realizowane za pomocą kabla USB. Bez dodatkowych modułów, przejściówek | TAK |  | –
16 | waga głowicy, max. 300 g | TAK, podać |  | [2,1]
17 | wymiary głowicy (cm): 10 x 15 x 2 ± 0,5 cm (w x s x g) | TAK, podać |  | –
18 | zasilanie głowicy (praca w trybie Holter EEG): 2 baterie AA. Automatyczne uruchomienie badania (kontynuacja badania) po wymianie baterii | TAK |  | –
19 | rejestracja do 96 godzin EEG w trybie holter EEG | TAK |  | –
20 | Stymulator
21 | fotostymulator LED zamontowany na wózku | TAK |  | –
22 | regulacja siły błysku wbudowana w ramię fotostymulatora | TAK |  | –
23 | testowy przycisk do wyzwalania błysku wbudowany w ramię fotostymulatora | TAK |  | –
24 | zasięg ramienia fotostymulatora w poziomie min. 120 cm | TAK, podać |  | [1,2]
25 | Cechy wspólne systemu EEG
26 | oprogramowanie specjalistyczne działające w systemie operacyjnym z wykorzystaniem rozproszonej bazy SQL Server | TAK |  | –
27 | Oprogramowanie diagnostyczne jednostki do rejestracji i analizy zapisów wideo EEG i Holter EEG
28 | możliwość rozszerzenia o wsparcie zdalnych użytkowników | TAK |  | –
29 | jednoczesna rejestracja monopolarnych sygnałów ze wszystkich odprowadzeń | TAK |  | –
30 | jednoczesne wykreślanie sygnału ze wszystkich odprowadzeń na monitorze i drukarce | TAK |  | –
31 | podgląd i analiza wcześniejszych fragmentów aktualnie rejestrowanego badania EEG bez konieczności zatrzymywania zapisu | TAK |  | –
32 | automatyczna detekcja iglic i zdarzeń podczas rejestracji badania (on-line) lub w badaniu już zarejestrowanym (off-line) | TAK |  | –
33 | automatyczna analiza EEG i prezentacja następujących parametrów i trendów: 1. CSA - Compact Spectral Array Analiza dostępna w czasie rzeczywistym podczas rejestracji badania (on-line) i po badaniu (off-line) | TAK |  | –
34 | funkcja usuwania samego zapisu wideo z badania video EEG. Funkcja tworzenia odrębnych badań z zaznaczonego fragmentu badania | TAK |  | –
35 | funkcja monitorowania stanu podłączenia elektrod w czasie rzeczywistym w trakcie rejestracji badania | TAK |  | –
36 | funkcja alarmów wizualnych lub dźwiękowych po wystąpieniu zdarzenia | TAK |  | –
37 | eksport badań do formatu .EDF, XML z możliwością automatycznego usuwania danych personalnych pacjenta. Funkcja do eksportu badań do odczytu i analizy EEG na dowolnym komputerze z systemem operacyjnym | TAK |  | –
38 | system spełniający wymagania ustawy RODO dotyczące systemów elektronicznych i systemów przechowywania podlegających ochronie danych osobowych i nt. zdrowia | TAK |  | –
39 | funkcja uproszczonej obsługi aparatu EEG na oddziałach IOM lub przy badaniach przyłóżkowych | TAK |  | –
40 | jednoczesna praca na wielu bazach danych pacjentów i badań z możliwością podglądu aktualnie rejestrowanego badania | TAK |  | –
41 | Konstrukcja mechaniczno-elektryczna jednostki rejestrującej video EEG i do obsługi holtera EEG
42 | stolik jezdny do aparatu EEG z wysuwaną półką pod klawiaturę i mysz. Regulacja wysokości klawiatury oraz monitora. Możliwość pracy na siedząco i stojąco | TAK |  | –
43 | System komputerowy jednostki rejestrującej do obsługi video EEG i holtera EEG
44 | komputer typu notebook. Ekran min. 15” rozdzielczość, min. 1920x1080. Procesor, min. 1.8 GHz, RAM, min. 8 GB, SSD: min. 1TB. System operacyjny. Oprogramowanie biurowe. Dodatkowy monitor 24" | TAK |  | –
45 | drukarka laserowa monochromatyczna | TAK |  | –
46 | Kamera do rejestracji wideo
47 | dedykowana profesjonalna kamera. Automatyczne ustawienie ostrości | TAK |  | –
48 | Akcesoria
49 | czepek elektrodowy, 21 elektrod, rozmiar 51-56 cm, czarno-czerwony - 1 szt. | TAK |  | –
50 | czepek elektrodowy, 21 elektrod, rozmiar 56-61 cm, czarny - 1 szt. | TAK |  | –
51 | adapter do czepków elektrodowych - 1 szt. | TAK |  | –
Warunki gwarancji i serwisu
52 | okres gwarancji od daty podpisania protokołu odbioru, min. 24 [mies.] | TAK, podać |  | –
53 | w okresie udzielonej gwarancji bezpłatne przeglądy okresowe, bez konieczności wzywania przez Zamawiającego (obejmujące bezpłatny dojazd, robociznę i części), min. 1 na rok (tj. pierwszy przegląd przed upływem 365 dni liczonych od daty podpisania protokołu) lub inaczej ale zgodnie z zaleceniami producenta - w przypadku przeglądów zgodnie z zaleceniami producenta należy dostarczyć w dniu podpisania protokołu odbioru końcowego pismo z zaleceniami producenta w tym zakresie (potwierdzone za zgodność z oryginałem). W okresie udzielonej gwarancji po stronie Wykonawcy leży zapewnienie terminowego wykonania kolejnego przeglądu - przed upływem daty ważności ostatniego wykonanego przez Niego przeglądu | TAK, podać częstotliwość przeglądów |  | –
54 | gwarantowany czas przystąpienia do naprawy, max. 72 [h] od zgłoszenia konieczności naprawy | TAK, podać |  | –
55 | gwarantowany czas naprawy, max. 7 dni od daty zgłoszenia konieczności naprawy | TAK, podać |  | –
56 | nazwa serwisu, adres, nr telefonu i faksu, osoba kontaktowa | podać |  | –
Inne
57 | szkolenie personelu z obsługi (miejsce: siedziba Zamawiającego, czas i ilość osób: do ustalenia przed szkoleniem) | TAK |  | –
58 | produkt posiadający deklarację zgodności - deklaracja zgodności w języku polskim lub angielskim dostarczona przy dostawie | TAK |  | –
59 | instrukcja obsługi do każdego egzemplarza oferowanego urządzenia w języku polskim oraz dodatkowa instrukcja obsługi (obowiązkowo wersja elektroniczna) dla Działu Inżynierii Klinicznej - przy dostawie | TAK |  | –
60 | w ramach oferty Wykonawca zobowiązany jest po dokonanej instalacji do niezwłocznego odebrania wszelkich opakowań (palet, kartonów, folii, taśm, etc.) po zainstalowanym sprzęcie i ich utylizacji we własnym zakresie i na własny koszt | TAK |  | –
61 | wszelkie czynności i koszty związane z dostarczeniem, wniesieniem, montażem, uruchomieniem oferowanego w pakiecie przedmiotu zamówienia leżą po stronie Wykonawcy | TAK |  | –
| PAKIET III - Aparat do EKG - 2 sztuki |  |  | CPV: 33123200-0
1 | nazwa produktu | podać |  | –
2 | numer katalogowy produktu lub grupy | podać |  | –
3 | producent | podać |  | –
4 | produkt fabrycznie nowy, nie demonstracyjny, nie powystawowy, rok produkcji - 2024 | TAK |  | –
5 | rejestracja 12 odprowadzeń EKG | TAK |  | –
6 | przyjmowanie zleceń HL7. Obiór zleceń w standardzie HL7 na wykonanie badań EKG, a po wykonaniu zleconego badania aparat wysyła zaakceptowane badania do systemu zlecającego | TAK |  | –
7 | praca w trybie Auto lub Manual | TAK |  | –
8 | kolorowy ekran dotykowy, przekątna, min. 7" | TAK, podać |  | [1,2]
9 | czułość, min. 2,5/5/10/20 [mm/mV] | TAK, podać |  | –
10 | prędkość zapisu, min. 5/10/25/50 [mm/s] | TAK, podać |  | –
11 | regulowana długość zapisu badania automatycznego, min. od 6 do 30 [s] | TAK, podać |  | –
12 | wydruk w trybie 1, 3, 6 lub 12 przebiegów EKG na drukarce aparatu (szerokość papieru, min. 112 [mm]) oraz drukarce zewnętrznej PCL5/PCL6 | TAK, podać |  | –
13 | możliwość wydruku dodatkowych informacji o badaniu i pacjencie | TAK |  | –
14 | prezentacja na wyświetlaczu, min. 3, 6 lub 12 przebiegów EKG, wyników analizy i interpretacji, badań zapisanych w pamięci | TAK, podać |  | –
15 | klawiatura membranowa alfanumeryczna z przyciskami funkcyjnymi | TAK |  | –
16 | menu obsługiwane za pomocą panelu dotykowego | TAK |  | –
17 | baza danych, archiwizacja, min 1000 badań | TAK, podać |  | [1,2]
18 | export badania do pamięci USB, na skrzynkę e-mail lub inny aparat | TAK |  | –
19 | automatyczna analiza i interpretacja (wyniki zależne od wieku i płci pacjenta) | TAK |  | –
20 | wykonanie, min. 100 badań automatycznych w trybie pracy akumulatorowej | TAK, podać |  | [1,2]
21 | ciągły pomiar częstości akcji serca (HR) i jego prezentacja na wyświetlaczu | TAK |  | –
22 | dźwiękowa sygnalizacja wykrytych pobudzeń | TAK |  | –
23 | przystosowanie do bezpośredniej pracy na otwartym sercu | TAK |  | –
24 | filtry, min. zakłóceń sieciowych, zakłóceń mięśniowych, izolinii | TAK, podać |  | –
25 | detekcja niewłaściwego kontaktu elektrody ze skórą pacjenta, niezależna dla każdego kanału | TAK |  | –
26 | wykrywanie i prezentacja impulsów stymulujących | TAK |  | –
27 | zabezpieczenie przed impulsem defibrylującym | TAK |  | –
28 | wydruk rytmu przy badaniu AUTO i badaniu automatycznym do schowka | TAK |  | –
29 | archiwizacja badań za dany okres na zewnętrznym nośniku (pamięć USB) | TAK |  | –
30 | możliwe rodzaje badań, min. 3 - ręczny, AUTO, AUTOMANUAL | TAK, podać |  | –
31 | przeglądanie na wyświetlaczu zapisanych w pamięci badań, z możliwością zmiany ilości odprowadzeń, wzmocnienia i prędkości | TAK |  | –
32 | zapis wsteczny przy badaniu automatycznym do schowka i przy badaniu ręcznym | TAK |  | –
33 | zapis automatyczny z funkcją zapisu do "schowka" sygnału EKG ze wszystkich odprowadzeń jednocześnie, oraz możliwość wydrukowania badania, analizy, interpretacji lub zapisanie badania do bazy | TAK |  | –
34 | definiowalne etapy badania według ustalonych parametrów przy badaniu AUTOMANUAL | TAK |  | –
35 | bezprzewodowa (przez Wi-Fi) oraz przewodowa komunikacja z siecią LAN lub z siecią Internet | TAK |  | –
36 | współpraca z oprogramowaniem służącym do zarządzania badaniami EKG | TAK, podać |  | –
37 | interfejs komunikacyjny, min. 3 x port USB | TAK, podać |  | –
38 | prezentacja krzywych w układzie standardowym i Cabrera | TAK |  | –
39 | zasilanie sieciowo-akumulatorowe | TAK |  | –
40 | waga aparatu, max. 2,1 kg | TAK, podać |  | [2,1]
Wyposażenie (dla każdego oferowanego aparatu)
41 | wózek pod aparat wyposażony w min. wysięgnik na kabel pacjenta z możliwością regulacji, cztery kółka z możliwością blokady min. dwóch kół, półkę - 1 sztuka | TAK |  | –
42 | elektrody klamrowe dla dorosłych - 1 komplet (4 sztuki) | TAK |  | –
43 | elektrody blaszkowe dla dorosłych - 1 komplet (6 sztuk) | TAK
44 | pas piersiowy przeznaczony do elektrod blaszkowych, wymiary 100 x 1350 [mm] (szer. x dł.) (+/-5 [mm]) - 2 sztuki | TAK
45 | papier termiczny do wydruku - 10 sztuk | TAK |  | –
46 | kabel pacjenta EKG - 1 sztuka | TAK |  | –
Warunki gwarancji i serwisu
47 | okres gwarancji od daty podpisania protokołu odbioru, min. 24 [mies.] | TAK, podać |  | –
48 | w okresie udzielonej gwarancji bezpłatne przeglądy okresowe, bez konieczności wzywania przez Zamawiającego (obejmujące bezpłatny dojazd, robociznę i części), min. 1 na rok (tj. pierwszy przegląd przed upływem 365 dni liczonych od daty podpisania protokołu) lub inaczej ale zgodnie z zaleceniami producenta - w przypadku przeglądów zgodnie z zaleceniami producenta należy dostarczyć w dniu podpisania protokołu odbioru końcowego pismo z zaleceniami producenta w tym zakresie (potwierdzone za zgodność z oryginałem). W okresie udzielonej gwarancji po stronie Wykonawcy leży zapewnienie terminowego wykonania kolejnego przeglądu - przed upływem daty ważności ostatniego wykonanego przez Niego przeglądu | TAK, podać częstotliwość przeglądów |  | –
49 | gwarantowany czas przystąpienia do naprawy, max. 72 [h] od zgłoszenia konieczności naprawy | TAK, podać |  | –
50 | gwarantowany czas naprawy, max. 7 dni od daty zgłoszenia konieczności naprawy | TAK, podać |  | –
51 | nazwa serwisu, adres, nr telefonu i faksu, osoba kontaktowa | podać |  | –
Inne
52 | szkolenie personelu z obsługi (miejsce: siedziba Zamawiającego, czas i ilość osób: do ustalenia przed szkoleniem) | TAK |  | –
53 | produkt posiadający deklarację zgodności - deklaracja zgodności w języku polskim lub angielskim dostarczona przy dostawie | TAK |  | –
54 | instrukcja obsługi do każdego egzemplarza oferowanego urządzenia w języku polskim oraz dodatkowa instrukcja obsługi (obowiązkowo wersja elektroniczna) dla Działu Inżynierii Klinicznej - przy dostawie | TAK |  | –
55 | w ramach oferty Wykonawca zobowiązany jest po dokonanej instalacji do niezwłocznego odebrania wszelkich opakowań (palet, kartonów, folii, taśm, etc.) po zainstalowanym sprzęcie i ich utylizacji we własnym zakresie i na własny koszt | TAK |  | –
56 | wszelkie czynności i koszty związane z dostarczeniem, wniesieniem, montażem, uruchomieniem oferowanego w pakiecie przedmiotu zamówienia leżą po stronie Wykonawcy | TAK |  | –
| PAKIET IV - Doposażanie systemów monitorowania dla O. Chir. Klatki Piersiowej i O. Kl. Choroby Wieńcowej - 5 sztuk kardiomonitorów |  |  | CPV: 33123210-3
1 | Oferent zaoferuje 5 sztuki kardiomonitorów (zgodnych z wymaganiami opisanymi poniżej w częściach A.1-A.4), kompatybilnych (w zakresie podłączenia i wizualizacji parametrów) do central monitorujących prod. Nihon Kohden, typu CNS - 6201 (Wykonawca zainstaluje 4 sztuki kardiomonitorów) oraz CNS - 9101 (Wykonawca zainstaluje jeden kardiomonitor), zainstalowanych i użytkowanych odpowiednio w: O. Kl. Chirurgii Klatki Piersiowej oraz w O. Kl. Choroby Wieńcowej. Oferent zagwarantuje możliwość wykorzystania (pełną kompatybilność) posiadanych przez Zamawiającego akcesoriów pomiarowych produkcji Nihon Kohden z zaoferowanym w pakiecie sprzętem | TAK |  | –
A.1 - Kardiomonitory
2 | nazwa i typ produktu | podać |  | –
3 | producent | podać |  | –
4 | numer katalogowy produktu lub grupy | podać |  | –
5 | produkt fabrycznie nowy, nie demonstracyjny, nie powystawowy, rok produkcji - 2024 | TAK |  | –
6 | kardiomonitory o konstrukcji modułowej z wymiennymi modułami. Prostota wymiany modułów. Przenoszenie modułów pomiędzy monitorami w czasie pracy, z automatyczną rekonfiguracją ustawień monitora. Możliwość rozbudowy monitora o dodatkowe funkcje dostępne w postaci wymiennych modułów. Pomiar wszystkich wymaganych parametrów możliwy na każdym stanowisku | TAK, opisać |  | –
7 | waga kardiomonitora bez akumulatorów i modułów, max. 8 [kg] | TAK, podać |  | –
8 | monitor wyposażony w rączkę do przenoszenia | TAK/NIE |  | 1/0
9 | chłodzenie konwekcyjne (bez użycia wentylatorów ) | TAK |  | –
10 | ekran kolorowy, pojedynczy wbudowany w obudowę kardiomonitora, z aktywną matrycą TFT. Przekątna ekranu min. 15" | TAK, podać |  | –
11 | prezentacja min. 15 krzywych dynamicznych na ekranie bez użycia funkcji wyświetlania 12 odpr. EKG. Możliwość wybierania kolorów przez użytkownika | TAK, podać |  | za każdą zaoferowaną krzywą więcej niż min. wymagana - 1 pkt.
12 | rozdzielczość ekranu min. 1024 x 768 | TAK, podać |  | –
13 | komunikacja z użytkownikiem w języku polskim | TAK |  | –
14 | komunikacja z użytkownikiem poprzez ekran dotykowy | TAK |  | –
15 | monitory zasilane elektrycznie 230 VAC/50 Hz ±10% | TAK |  | –
16 | zasilanie z wbudowanego akumulatora na min. 60 minut pracy | TAK, podać |  | –
17 | monitor z funkcją pracy w sieci. Komunikacja LAN pomiędzy monitorami: podgląd krzywych oraz danych numerycznych z poszczególnych stanowisk. Komunikacja pomiędzy monitorami bez użycia specjalnych serwerów i centrali | TAK |  | –
18 | wydruki na drukarce laserowej podłączonej do sieci monitorowania dostępne w monitorze lub centrali | TAK |  | –
19 | możliwość rozbudowy o przesyłanie danych do sieci informatycznej szpitala poprzez protokół HL7 | TAK |  | –
20 | wszystkie mierzone parametry, alarmy i nastawy dla różnych kategorii wiekowych | TAK |  | –
21 | alarmy min. 3 stopniowe (wizualne i akustyczne), rozróżnialne kolorem oraz tonem, wszystkich mierzonych parametrów z możliwością ustawiania granicy alarmów przez użytkownika | TAK, opisać |  | –
22 | min. 3 stopniowy system zawieszenia alarmów. Alarmy techniczne z podaniem przyczyny alarmu | TAK, opisać |  | –
23 | historia alarmów min. 300 przypadków wraz z min. 4 krzywymi | TAK, podać |  | [1,3]
24 | możliwość automatycznego ustawienia granic alarmowych | TAK |  | –
25 | pamięć i prezentacja trendów tabelarycznych i graficznych mierzonych parametrów min. 24 godzin | TAK, podać |  | –
26 | jednoczasowa prezentacja w trendzie graficznym, min. 6 parametrów | TAK, podać |  | –
27 | funkcja „holterowska” min. 4 różnych krzywych dynamicznych z ostatnich min. 24 godzin. Długość wyświetlanej krzywej min 60 sek. (Zamawiający nie wyklucza monitorów nie podłączonych do centrali) | TAK, podać |  | [1,3]
28 | funkcja wyświetlania krótkich odcinków trendów obok odpowiadających im krzywych dynamicznych | TAK |  | –
29 | synchronizacja czasowa pomiędzy trendami: tabelarycznymi, graficznymi i funkcja holterowską, tj. zaznaczone zdarzenie na jednym z rodzajów trendów jest automatycznie zaznaczone przy przejściu na pozostałe bez konieczności wyszukiwania na skali czasu | TAK |  | –
30 | wodoszczelny czujnik typu klips do pomiaru saturacji | TAK |  | –
A.2 - Parametry mierzone - dostępne we wszystkich oferowanych kardiomonitorach
31 | EKG | TAK |  | –
32 | możliwość ciągłej rejestracji i równoczasowej prezentacji na ekranie monitora 12 odprowadzeń EKG (I, II, III, aVL, aVR, aVF, V1-V6) po podłączeniu kabla 10 odprowadzeniowego | TAK |  | –
33 | możliwość tworzenia raportów 12 odprowadzeniowego EKG z opisem | TAK |  | –
34 | automatyczna zmiana monitorowanego odprowadzenia w razie uszkodzenia lub odłączenia | TAK |  | –
35 | Wybór rodzaju wykrywanego QRS dla noworodków, dzieci i dorosłych. Możliwość zdefiniowania QRS podczas wpisywania nowego pacjenta (z tego samego poziomu menu) | TAK |  | –
36 | pomiar częstości pracy serca w zakresie, min. 30 - 250 [ud./min.] | TAK, podać |  | –
37 | zakres alarmów, min. 30 - 250 [ud./min.] | TAK, podać |  | –
38 | analiza odcinka ST | TAK |  | –
39 | ciągła analiza odcinka ST | TAK |  | –
40 | możliwość prezentacji analizy ST w czasie rzeczywistym, jednoczasowo (krzywe oraz wartości odcinka ST) z min. 12 odprowadzeń | TAK, opisać |  | –
41 | oferowane kardiomonitory wyposażone w funkcję prezentacji graficznej zmian odcinka ST na wykresach kołowych | TAK/NIE |  | 1/0
42 | trendy odcinka ST z min. 24 godzin | TAK, podać |  | –
43 | zmiana punktów pomiarowych odcinka ST, min. zakres pomiarowy: -9 ÷ +9 [mm] | TAK, podać |  | –
44 | analiza arytmii | TAK |  | –
45 | rozpoznawanie, min. 22 rodzajów zaburzeń w monitorze | TAK, podać |  | [1,2]
46 | możliwość ustawienia rozpoznawania arytmii w zależności od preferencji użytkownika w zakresie podstawowym min. 11 rodzajów lub rozszerzonym min. 22 rodzajów | TAK |  | –
47 | oddech | TAK |  | –
46 | pomiar oddechu metodą impedancyjną | TAK |  | –
47 | prezentacja krzywej oddechowej i ilości oddechów na minutę | TAK |  | –
48 | zakres pomiarowy częstości oddechów, min. 4 - 120 [odd./min.] | TAK, podać |  | –
49 | pomiar bezdechu w zakresie, min. 10 – 30 sekund | TAK, podać |  | –
50 | nieinwazyjny pomiar ciśnienia krwi | TAK |  | –
51 | nieinwazyjny pomiar ciśnienia tętniczego metodą oscylometryczną | TAK |  | –
52 | pomiar automatyczny, co określony czas, regulowany w zakresie, min. 1 –120 min | TAK, podać |  | –
53 | pomiar ręczny i pomiar ciągły | TAK |  | –
54 | prezentacja wartości: skurczowej, rozkurczowej oraz średniej - alarmy dla każdej wartości | TAK |  | –
55 | zakres pomiarowy, min. 20 – 250 [mmHg] | TAK, podać |  | –
56 | funkcja automatycznego wyzwolenia pomiaru NIBP w przypadku wykrycia przez monitor przekroczenia granic ciśnienia skurczowego | TAK/NIE |  | 2/0
57 | funkcja stazy żylnej | TAK |  | –
58 | pomiar saturacji | TAK |  | –
59 | pomiar SpO2, z prezentacją krzywej pletyzmograficznej, wartości SpO2 oraz tętna | TAK |  | –
60 | zakres pomiarowy SpO2, min: 30 – 100 [%] | TAK, podać |  | –
61 | zakres pomiarowy pulsu, min.: 30 – 250 [ud./min.] | TAK, podać |  | –
62 | dostępna funkcja wyboru czułości pomiędzy normalną a maksymalną | TAK |  | –
63 | dostępna funkcja ustawienia eskalacji alarmów dla saturacji tj. po przekroczeniu ustawionych kryteriów alarm zmienia się z „ostrzeżenia” na krytyczny | TAK/NIE |  | 1/0
64 | pomiar temperatury | TAK |  | –
65 | pomiar temperatury obwodowej (powierzchniowej) i centralnej (wewnętrznej) | TAK |  | –
66 | jednoczesne wyświetlanie 2 wartości temp. T1 i T2, oraz różnicy temperatur | TAK |  | –
67 | zakres pomiarowy, min.: 10 – 45º [C] |  |  | –
A.3 - Możliwości rozbudowy dla wszystkich oferowanych kardiomonitorów
68 | możliwość rozbudowy o pomiar ciągłego rzutu minutowego serca przy użyciu termodylucji przezpłucnej metodą PiCCO w postaci modułu zasilanego i obsługiwanego z poziomu kardiomonitora. Realizacja pomiaru po podłączeniu modułu. Pomiar i wyświetlanie na ekranie kardiomonitora min.: CO, PCCO, PCCI lub CCI, SV, SVR, SVV, PPV, EVLW, GEDV, PCCI, CPO, ITBV, GEF, dPmax. Pomiar możliwy na każdym stanowisku | TAK |  | –
69 | możliwość rozbudowy monitora o wyświetlanie danych z respiratorów stacjonarnych. Podać obsługiwane urządzenia | TAK, podać |  | –
70 | możliwość rozbudowy o pomiar nieinwazyjnego rzutu minutowego serca | TAK |  | –
71 | możliwość rozbudowy o pomiar kapnografii | TAK |  | –
72 | możliwość rozbudowy pomiar EEG ( moduł do EEG potwierdzony certyfikatem CE) Pomiar następujących parametrów : SEF, MDF, TP, %Delta, %Theta, %Alfa, %Beta Możliwość stosowania różnych typów elektrod np. igłowe, miseczkowe itp. | TAK |  | –
73 | możliwość rozbudowy do pomiaru saturacji krwi żylnej ScvO2. Pomiar możliwy na każdym stanowisku | TAK |  | –
74 | możliwość rozbudowy ciągłego rzutu minutowego serca opartego na konturze krzywej ciśnienia - jeden dostęp naczyniowy. Pomiar za pośrednictwem modułu zasilanego i sterowanego z poziomu kardiomonitora. Pomiar i wyświetlanie na ekranie kardiomonitora min.: PCCI lub CCI, PCCO lub CCO, SV, SVI, SVR, SVRI, SVV, PPV, CPO, dPmax. | TAK |  | –
A.4 - Wyposażenie
75 | do oferowanych kardiomonitorów, w ramach oferty, Wykonawca dostarczy dedykowane uchwyty z mocowaniem do ściany z koszem na akcesoria - 5 kompletów. Wykonawca dostarczy również dedykowane adaptery do mocowania kardiomonitorów do uchwytów ściennych - 5 sztuk. Wykonawca zamontuje dostarczone kardiomonitory z wykorzystaniem dostarczonych adapterów do uchwytów ściennych | TAK, podać |  | –
76 | adapter do podłączenia przewodu EKG pacjenta - 5 sztuk | TAK, podać |  | –
77 | przewód EKG pacjenta, min. 3 odprowadzenia – 5 sztuki | TAK, podać |  | –
78 | adapter do podłączenia mankietu NIBP - 5 sztuk | TAK, podać |  | –
79 | mankiet NIBP dla dorosłych, standardowy (19-23 cm) - 5 sztuk | TAK, podać |  | –
80 | mankiet NIBP dla dorosłych, standardowy (23-33 cm) - 5 sztuk | TAK, podać |  | –
81 | mankiet NIBP dla dorosłych, duży (33-45 cm) - 5sztuk | TAK, podać |  | –
82 | adapter do podłączenia czujnika SpO2 - 5 sztuk | TAK, podać |  | –
83 | czujnik na palec typu klips dla dzieci i dorosłych - 5 sztuk | TAK, podać |  | –
84 | czujnik do pomiaru temperatury obwodowej (powierzchniowej) - 5 sztuk | TAK, podać |  | –
Warunki gwarancji i serwisu
85 | okres gwarancji od daty podpisania protokołu odbioru, min. 24 [mies.] | TAK, podać |  | –
86 | w okresie udzielonej gwarancji bezpłatne przeglądy okresowe, bez konieczności wzywania przez Zamawiającego (obejmujące bezpłatny dojazd, robociznę i części), min. 1 na rok (tj. pierwszy przegląd przed upływem 365 dni liczonych od daty podpisania protokołu) lub inaczej ale zgodnie z zaleceniami producenta. W okresie udzielonej gwarancji po stronie Wykonawcy leży zapewnienie terminowego wykonania kolejnego przeglądu - przed upływem daty ważności ostatniego wykonanego przez Niego przeglądu. Zalecenia producenta w zakresie przeglądów (potwierdzone za zgodność z oryginałem), należy dostarczyć Zamawiającemu (do Działu Inżynierii Klinicznej) do dnia podpisania protokołu odbioru końcowego | TAK, podać częstotliwość przeglądów |  | –
87 | gwarantowany czas przystąpienia do naprawy, max. 72 [h] od zgłoszenia konieczności naprawy | TAK, podać |  | –
88 | gwarantowany czas naprawy, max. 14 dni od daty zgłoszenia konieczności naprawy | TAK, podać |  | –
89 | nazwa serwisu, adres, nr telefonu i faksu, osoba kontaktowa | podać |  | –
Inne
90 | szkolenie personelu z obsługi (miejsce: siedziba Zamawiającego, czas i ilość osób: do ustalenia przed szkoleniem) | TAK |  | –
91 | produkt posiadający deklarację zgodności - deklaracja zgodności w języku polskim lub angielskim dostarczona przy dostawie | TAK |  | –
92 | instrukcja obsługi w języku polskim oraz dodatkowa instrukcja obsługi (obowiązkowo wersja elektroniczna) dla Działu Inżynierii Klinicznej - przy dostawie | TAK |  | –
PAKIET V - Aparat USG przenośny - 1 zestaw |  |  |  | CPV: 33112340-3
1 | nazwa produktu | podać |  | –
2 | numer katalogowy produktu lub grupy | podać |  | –
3 | producent | podać |  | –
4 | produkt fabrycznie nowy, nie demonstracyjny, nie powystawowy, rok produkcji, min. 2024 | TAK |  | –
5 | urządzenie do wizualizacji badań USG typu tablet - 1 sztuka | TAK |  | –
6 | przekątna ekranu, 10"±1" | TAK, podać |  | –
7 | rozdzielczość, min. 2160 na 1620 pikseli przy 264 pikselach na cal (ppi) | TAK, podać |  | –
8 | system operacyjny, w wersji dostosowanej wydajnością i funkcjonalnością do obsługi oferowanego tabletu | TAK |  | –
9 | łączność bezprzewodowa, min. Wi‑Fi 5 (802.11ac), bluetooth 4.2 | TAK |  | –
10 | zasilanie - wbudowana bateria litowo-polimerowa o pojemności zapewniającej min. 10 godzin pracy na jednym ładowaniu. Ładowanie baterii przez dedykowany zasilacz lub przewód USB-C | TAK |  | –
11 | bezprzewodowa sonda USG z wbudowanym beamformerem - 1 sztuka, o parametrach jak poniżej (pkt. 12-30): | TAK, podać model |  | –
12 | współpraca oferownej głowicy i jej oprogramowania z systemem operacyjnym tabletu | TAK |  | –
13 | elektroniczna wieloczęstotliwościowa sonda typu linear array | TAK |  | –
14 | zakres częstotliwości, min. 5-15 MHz | TAK, podać |  | –
15 | maksymalna głębokość obrazowania, min. 7 cm | TAK, podać |  | –
16 | ilość elementów, min. 192 | TAK, podać |  | [1,2]
17 | długość matrycy, min. 38 cm | TAK, podać |  | [1,3]
18 | tryby obrazowania, min: B-mode, M-mode, Power Doppler, Color Doppler | TAK, podać |  | –
19 | rodzaje wykonywanych badań, min.: naczynia, piersi, ortopedia, blokady nerwów, małe narządy, płuca | TAK |  | –
20 | łączność z urządzeniem przenośnym za pomocą WiFi802.11n, dual band 2.4GHz i 5GHz | TAK |  | –
21 | sterowanie za pomocą Bluetooth, min. Low Energy 4.1 | TAK |  | –
22 | obudowa ze stopów magnezu | TAK/NIE |  | 2/0
23 | potwierdzona badaniami odporność na upadek z wysokości 50 cm | TAK |  | –
24 | stopień ochrony, min. IP67 | TAK |  | –
25 | waga głowicy, max. 380 g | TAK |  | [3,1]
26 | warunki pracy (zakres temperatur), 0 - 40 st. C | TAK |  | –
27 | czas pracy na akumulatorze, min. 60 minut badania | TAK, podać |  | –
28 | czas czuwania na akumulatorze, min. 7 dni | TAK |  | –
29 | czas ładowania do 100%, max. 90 min | TAK |  | [1,3]
30 | spełnia wymagania normy IEC 60601-1-12 lub równoważnej | TAK |  | –
31 | dostępna bezpłatnie specjalistyczna aplikacja do pobrania z powszechnie dostepnych platform dystrybucji cyfrowej z aplikacjami | TAK |  | –
32 | funkcje automatycznego wzmocnienia i doboru częstotliwości | TAK |  | –
33 | przesyłanie, archiwizacja i przeglądanie badań w chmurze danych – bezpłatne i nielimitowane | TAK, opisać |  | –
34 | możliwość rozbudowy o Doppler pulsacyjny (PW) | TAK |  | –
35 | możliwość rozbudowy o eleastografię uciskową | TAK |  | –
36 | możliwość rozbudowy o funkcję DICOM | TAK |  | –
Warunki gwarancji i serwisu
37 | okres gwarancji od daty podpisania protokołu odbioru, na wszystkie elementy aparatu (w szczególności na: tablet i głowicę), min. 36 [mies.] | TAK, podać |  | –
38 | w okresie udzielonej gwarancji bezpłatne przeglądy okresowe, bez konieczności wzywania przez Zamawiającego (obejmujące bezpłatny dojazd, robociznę i części), min. 1 na rok (tj. pierwszy przegląd przed upływem 365 dni liczonych od daty podpisania protokołu) lub inaczej ale zgodnie z zaleceniami producenta. W okresie udzielonej gwarancji po stronie Wykonawcy leży zapewnienie terminowego wykonania kolejnego przeglądu - przed upływem daty ważności ostatniego wykonanego przez Niego przeglądu. Zalecenia producenta w zakresie przeglądów (potwierdzone za zgodność z oryginałem), należy dostarczyć Zamawiającemu (do DziałInzynierii Klinicznej) do dnia podpisania protokołu odbioru końcowego. | TAK, podać częstotliwość przeglądów |  | –
39 | gwarantowany czas przystąpienia do naprawy, max. 72 [h] od zgłoszenia konieczności naprawy | TAK, podać |  | –
40 | gwarantowany czas naprawy, max. 5 dni roboczych od daty zgłoszenia konieczności naprawy | TAK, podać |  | –
41 | nazwa serwisu, adres, nr telefonu i faksu, osoba kontaktowa | podać |  | –
Inne
42 | szkolenie personelu z obsługi (miejsce: siedziba Zamawiającego, czas i ilość osób: do ustalenia przed szkoleniem) | TAK |  | –
43 | produkt posiadający deklarację zgodności - deklaracja zgodności w języku polskim lub angielskim dostarczona przy dostawie | TAK |  | –
44 | w zestawie z aparatem instrukcja obsługi w języku polskim oraz dodatkowa instrukcja obsługi, obowiązkowo w wersji elektronicznej dla Działu Inżynierii Klinicznej - przy dostawie | TAK |  | –
| PAKIET VI - Tarcza ochronna Pb z zawieszeniem sufitowym do Pracowni Elektrofizjologii O Kl. Ch. Wieńcowej - 1 zestaw |  | CPV: 33162000-3
1 | nazwa produktu | podać |  | –
2 | numer katalogowy produktu lub grupy | podać |  | –
3 | producent | podać |  | –
4 | wszystkie elementy zestawu fabrycznie nowe, nie demonstracyjne, nie powystawowe, rok produkcji - 2024 | TAK |  | –
Wymagania ogólne
5 | w zestawie: - tarcza ochronna o wymiarach ekranu max. 80x90 cm ± 3 cm, 0,5 mmPb z wycięciem bocznym i elastycznym kołnierzem z gumy ołowoiwej 0,5 mmPb (w postaci paneli). Tarcza w formie przeźroczystej akrylowej osłony ołowiowej z wcięciem w dolnej części tarczy w kształcie korpusu, dla lepszego pozycjonowania/dopasowania nad pacjentem. Mocowanie tarczy centralne, z zdejmowalnym uchwytem z regulacją wysokości na mocowaniu. Waga tarczy max. 15 kg, - ramię przegubowe do zawieszenia tarczy ochronnej, składające się z wysiegnika o długości 95 cm ±3 cm oraz ramienia spreżystego o długości ok 90 cm ±3 cm. Przeguby ramienia posiadające plastikowe osłony chroniące mechanizm przed uszkodzeniami w wyniku kolizji. Maksymalna nośność ramienia 18 kg. Mocowanie do tarczy z dedykowanym kołnierzem i przegubem amortyzującym wstrząsy. Ramię malowane proszkowo na biało. - kolumna sufitowa o długości 100 cm, wyposażona w jeden pin (dolny) do podwieszenia ramienia przegubowego - możliwy zasięg 360° oraz jeden pin elektryczny (górny) - możliwy zasięg 235° co umożliwia dodatkowo w przyszłości podpięcie min. dwóch monitorów lub lampy, możliwość podwieszenia do 18 kg na każdym z pinów, - dedykowany wspornik sufitu podwieszanego, zapewniający pewne wytrzymałosciowo i stabilne podwieszenie kolumny sufitowej pomiedzy sufitem podwieszanym a stropem konstrukcyjnym, - dedeykowana płyta montażowa, umozliwiajaca/ułatwiająca zamontowanie wspornika sufitu podwieszanego do stropu konstrukcyjnego sali zabiegowej. | TAK, opisać |  | –
6 | w ramach oferty - dostarczone zostaną wszystkie inne, nie wymienione powyżej elementy/materiały/akcesoria - niezbędne do prawidłowego montażu przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę - gwarantującego poprawność działania i estetyczne wykończenie/maskowanie mechanizmów i mocowań | TAK |  | –
7 | Zamawiający informuje, że w Pracowni Elektrofizjologii O Kl. Ch. Wieńcowej, w której planowny jest montaż przedmiotowego zestawu, należy uwzględnić: strop podwieszany ok. 3,30 m od podłogi, różnica pomiedzy stropem konstrukcyjnym a sufitem podwieszamym w Pracowni wynosi ok. 1 m. W związku z tym Wykonawca w ramch oferty uwzględni wszystkie materiały i prace związne z prawidłowym, funkcjonalnym i estetycznym montażem oferowanego zestawu | TAK |  | –
8 | ze względu na specyfikę wykonania stropu tj. strop sprężony „Rectobeton” po stronie Wykonawcy wymagane jest wykonanie dokumentacji projektowej – konstrukcyjnej dot. oferowanego zestawu i przestawienie jej Zamawiającemu do 21 dni od podpisania umowy (do Działu Inwestycji i Utrzymania Ruchu). Do 7 dni od otrzymania ww. dokumentacji, Zamawiający sprawdzi i w przypadku braku uwag, zatwierdzi dostarczoną dokumentację o czym poinformuje Wykonawcę | TAK |  | –
9 | na minimum siedem dni przed planowanym terminem przystąpienia do prac montażowych, Wykonawca uzyska i przedstawi Zamawiającemu (do Działu Inwestycji i Utrzymania Ruchu) wymaganą pisemną akceptację gwaranta sufitu podwieszanego, tj. firmy SB Complex Sp. z o.o. sp.k., potwierdzającą uzgodnienie zakresu prac instalacyjnych/montażowych oferowanej tarczy ochronnej Pb montowanej sufitowo w Pracowni Elektrofizjologii O Kl. Ch. Wieńcowej i potwierdzenie, że instalacja przedmiotowej tarczy w uzgodnionym zakresie, nie narusza warunków gwarancji na sufit podwieszany udzielonej Zamawiającemu do dnia 06.08.2027 na podstawie umowy nr 476/2019 z dnia 03.04.2019 lub oświadczenie o przejęciu gwarancji przez Wykonawcę na zakres ustalony z gwarantem sufitu na okres do dnia 06.08.2027 | TAK |  | –
Warunki gwarancji i serwisu
11 | okres gwarancji od daty podpisania protokołu odbioru końcowego - minimalnie 24 miesiące, maksymalnie 60 miesięcy - gwarancja na wszystkie zaoferowane elementy wchodzące w skład przedmiotu zamówienia i wykonane prace montazowe i adaptacyjne | TAK, podać |  | gwarancja: 24 miesiące - 0 pkt., 1 pkt. za każdy zaoferowany dodatkowy rok gwarancji
12 | w okresie udzielonej gwarancji bezpłatne przeglądy okresowe, bez konieczności wzywania przez Zamawiającego (obejmujące bezpłatny dojazd, robociznę i części), min. 1 na rok (tj. pierwszy przegląd przed upływem 365 dni liczonych od daty podpisania protokołu) lub inaczej ale zgodnie z zaleceniami producenta. W okresie udzielonej gwarancji po stronie Wykonawcy leży zapewnienie terminowego wykonania kolejnego przeglądu - przed upływem daty ważności ostatniego wykonanego przez Niego przeglądu. Zalecenia producenta w zakresie przeglądów (potwierdzone za zgodność z oryginałem), należy dostarczyć Zamawiającemu (do DziałInzynierii Klinicznej) do dnia podpisania protokołu odbioru końcowego. | TAK, podać |  | –
13 | gwarantowany czas przystąpienia do naprawy, max. 72 [h] od zgłoszenia konieczności naprawy | TAK, podać |  | –
14 | gwarantowany czas naprawy, max. 5 dni od daty zgłoszenia konieczności naprawy | TAK, podać |  | –
15 | nazwa serwisu, adres, nr telefonu i faksu, osoba kontaktowa | podać |  | –
Inne
16 | szkolenie personelu z obsługi (miejsce: siedziba Zamawiającego, czas i ilość osób: do ustalenia przed szkoleniem) | TAK |  | –
17 | produkt posiadający deklarację zgodności CE - deklaracja zgodności w języku polskim lub angielskim dostarczona przy dostawie | TAK |  | –
18 | z dostarczonym zestawem instrukcja obsługi w języku polskim oraz dodatkowa instrukcja obsługi, obowiązkowo w wersji elektronicznej dla Działu Inżynierii Klinicznej - przy dostawie | TAK |  | –
19 | w ramach oferty Wykonawca zobowiązany jest po dokonanej instalacji do niezwłocznego odebrania wszelkich materiałów instalacyjnych, montażowych, odpadów oraz opakowań (palet, kartonów, folii, taśm, etc.) po zainstalowanym sprzęcie i ich utylizacji we własnym zakresie i na własny koszt | TAK |  | –
20 | wszelkie czynności i koszty związane z dostarczeniem, wniesieniem, montażem, uruchomieniem oferowanego w pakiecie przedmiotu zamówienia leżą po stronie Wykonawcy | TAK |  | –
| PAKIET VII - Głowica sektorowa do aparatu S60 posiadanego przez Zamawiającego - 1 sztuka |  |  | CPV: 33112200-0
1 | nazwa produktu | podać |  | –
2 | numer katalogowy produktu lub grupy | podać |  | –
3 | producent | podać |  | –
4 | produkt fabrycznie nowy, rok produkcji głowicy oferowanej w pakiecie - 2024 | TAK |  | –
5 | częstotliwość pracy (obrazowania) min. w zakresie od 1,5 do 4,0 [MHz] | TAK, podać |  | [1,3]
6 | ilość elementów, min. 64 | TAK, podać |  | –
7 | kat widzenia, min. 90° | TAK, podać |  | [1,2]
8 | praca w II harmonicznej | TAK |  | –
9 | tryb TRIPLEX B/CD/CWD | TAK |  | –
Warunki gwarancji i serwisu
10 | okres gwarancji od daty podpisania protokołu odbioru, min. 12 [mies.] | TAK, podać |  | –
11 | w okresie udzielonej gwarancji bezpłatne przeglądy okresowe, bez konieczności wzywania przez Zamawiającego (obejmujące bezpłatny dojazd, robociznę i części), min. 1 na rok (tj. pierwszy przegląd przed upływem 365 dni liczonych od daty podpisania protokołu) lub inaczej ale zgodnie z zaleceniami producenta. W okresie udzielonej gwarancji po stronie Wykonawcy leży zapewnienie terminowego wykonania kolejnego przeglądu - przed upływem daty ważności ostatniego wykonanego przez Niego przeglądu. Zalecenia producenta w zakresie przeglądów (potwierdzone za zgodność z oryginałem), należy dostarczyć Zamawiającemu (do DziałInzynierii Klinicznej) do dnia podpisania protokołu odbioru końcowego | TAK, podać częstotliwość przeglądów |  | –
12 | gwarantowany czas przystąpienia do naprawy, max. 72 [h] od zgłoszenia konieczności naprawy | TAK, podać |  | –
13 | gwarantowany czas naprawy, max. 14 dni od daty zgłoszenia konieczności naprawy | TAK, podać |  | –
14 | nazwa serwisu, adres, nr telefonu i faksu, osoba kontaktowa | podać |  | –
Inne
15 | szkolenie personelu z obsługi (miejsce: siedziba Zamawiającego, czas i ilość osób: do ustalenia przed szkoleniem) | TAK |  | –
16 | produkt posiadający deklarację zgodności - deklaracja zgodności w języku polskim lub angielskim dostarczona przy dostawie | TAK |  | –
17 | instrukcja obsługi w języku polskim oraz dodatkowa instrukcja obsługi (obowiązkowo wersja elektroniczna) dla Działu Inżynierii Klinicznej - przy dostawie | TAK |  | –
| PAKIET VIII - Sondy pomiarowe do aparatu MiraQ produkcji Medistim ASA - 4 sztuki |  | CPV: 33123210-3
1 | nazwa produktu | podać |  | –
2 | numer katalogowy produktu lub grupy | podać |  | –
3 | producent | podać |  | –
4 | każda z oferowanych w pakiecie sond fabrycznie nowa, rok produkcji- 2024 | TAK |  | –
4 | oferowane sondy - dedykowane i przeznaczone do pomiaru przepływu w pomostach aortalno - wieńcowych z wykorzystaniem aparatu MiraQ Cardiac Sysytem posiadanego przez Zamawiającego | TAK |  | –
5 | dostępny zakres średnic oferowanych sond, min. 1,5 - 7,0 mm | TAK, podać |  | [1,2]
6 | elastyczna końcówka sondy, umożliwająca odkształcanie we wszystkich kierunkach | TAK |  | –
7 | sonda posiadająca mechanizm blokujacy otaczające naczynie | TAK |  | –
8 | sonda skalibrowana fabrycznie - nie wymaga kalibracji podczas użytkowania | TAK |  | –
9 | sonda posuada ergonomiczny uchwyt (rączkę), w celu wygodnego manewrowania przez operatora | TAK
10 | możliwa sterylizacja parą lub w plaźmie | TAK |  | –
11 | każdy rozmiar sondy oznaczony innym kolorem - w celu łatwej i bezbłednej identyfikacji | TAK |  | –
12 | każda z oferownych w pakiecie sond pomiarowych min. 50 krotnego użytku, bezterminowo | TAK |  | –
13 | Zamawiający przed dostawą sprecyzuje rozmiary sondy pomiarowych do dostarczenia - 4 sztuki | TAK |  | –
| PAKIET IX - Komputerowe stacje robocze do obrazowania medycznego - 12 zestawów |  | CPV: 33197000-7
1 | oferowane w pakiecie produkty fabrycznie nowe, nie demonstracyjne, nie powystawowe, rok produkcji - 2024 | TAK |  | –
2 | wymagania ogólne dotyczące wszystkich zaoferowanychw ramach pakietów zestawów: 1. Do każdego z komputerów zostanie dostarczona jednostanowiskowa licencja na czas nieograniczony - preinstalowany system operacyjny Microsoft Windows 11 Professional 64 bit PL lub równoważny. Kryterium równoważności stanowi zapewnienie kompatybilności z systemem szpitalnym eksploatowanym przez zamawiającego: AMMS firmy Asseco, 2. Wykonawca musi w ofercie wskazać konkretne typy proponowanych produktów (nazwy własne każdego produktu), 3. Oferowane rozwiązanie (komputery i wszystkie monitory) musi być produktem fabrycznie nowym, 4. Oferowane rozwiązanie (komputery i wszystkie monitory) w dniu składania ofert nie może być przeznaczone przez producenta do wycofania z produkcji lub ze sprzedaży, w ciągu min. 12 miesięcy od dnia składania oferty, 5. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania wszelkich prac związnych z dostawą, podłączeniem, konfiguracją dostarczonych zestawów z zachowaniem najwyższej staranności. | TAK |  | –
3 | w ramach oferty Wykonawca zaoferuje jedenaście kompletnych zestawów składających się minimalnie z poniższych elementów: - jednej stacji komputerwowej o minimalnych parametrach technicznych jak opisano poniżej, - dwóch monitorów opisowych o minimalnych parametrach technicznych jak opisano poniżej, - jednego monitora dialogowego o minimalnych parametrach technicznych jak opisano poniżej. | TAK, podać typy/modele oraz producentów wszystkich elementów oferowanych zestawów |  | –
Stacje komputerowe - 12 zestawów
4 | typ/model/producent | podać |  | –
5 | procesor: klasy x64, minimum 10 rdzeniowy, minimum 16 wątkowy, zaprojektowany do pracy w komputerach, taktowany zegarem co najmniej 3.7 GHz, z pamięcią LLC (last level cache) CPU co najmniej 20 MB, który osiągnie w teście wydajności PassMark PerformanceTest wynik co najmniej 27 000 punktów lub o równoważnej funkcjonalności. Wynik zaproponowanego procesora musi znajdować się na stronie: https://www.cpubenchmark.net w dniu ogłoszenia postępowania lub zostać wykazany w równoważny sposób | TAK, podać parametry zaoferowanego procesora |  | –
6 | płyta główna z chipsetem obsługującym zaoferowany procesor | TAK, podać model |  | –
7 | możliwość odczytania z Bios informacji o: - modelu komputera, PN - numerze seryjnym, - AssetTag, - MAC Adres karty sieciowej, - wersji BIOS, - zainstalowanym procesorze, jego taktowaniu i ilości rdzeni - ilości pamięci RAM wraz z taktowaniem, - stanie pracy wentylatora na procesorze, - napędach lub dyskach podłączonych do portów M.2 oraz SATA (model dysku twardego i napędu optycznego). Możliwość z poziomu Bios: - wyłączania/włączania selektywnego (pojedynczo) portów USB zarówno z przodu jak i z tyłu obudowy - wyłączenia kontrolera selektywnego (pojedynczego) portów SATA, - konfiguracji kontrolera SATA umożliwiająca użycie zaawansowanych funkcji dysku w tym pracę z wiekszą prędkością, - wyłączenia karty sieciowej, karty audio, portu szeregowego, wbudowanego głośnika, PXE - ustawienia portów USB w jednym z dwóch trybów: a) użytkownik może kopiować dane z urządzenia pamięci masowej podłączonego do pamięci USB na komputer ale nie może kopiować danych z komputera na urządzenia pamięci masowej podłączone do portu USB; b) użytkownik nie może kopiować danych z urządzenia pamięci masowej podłączonego do portu USB na komputer oraz nie może kopiować danych z komputera na urządzenia pamięci masowej; - ustawienia hasła: administratora, Power-On, HDD, - wglądu w system zbierania logów (min. Informacja o update Bios, błędzie wentylatora na procesorze, wyczyszczeniu logów) z możliwością czyszczenia logów, - alertowania zmiany konfiguracji sprzętowej komputera - wyboru trybu uruchomienia komputera po utracie zasilania (włącz, wyłącz, poprzedni stan) - ustawienia trybu wyłączenia komputera w stan niskiego poboru energii, - zdefiniowania trzech sekwencji bootujących (podstawowa, WOL, po awarii), - załadowania optymalnych ustawień Bios, - obsługa Bios za pomocą klawiatury i myszy bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych | TAK |  | –
8 | zintegrowany system diagnostyczny: wizualny system diagnostyczny producenta działający nawet w przypadku uszkodzenia dysku twardego z systemem operacyjnym komputera umożliwiający na wykonanie diagnostyki następujących podzespołów: • wykonanie testu pamięci RAM • test dysku twardego • test monitora • test magistrali PCI-e • test portów USB • test płyty głównej Wizualna lub dźwiękowa sygnalizacja w przypadku błędów któregokolwiek z powyższych podzespołów komputera. Ponadto system powinien umożliwiać identyfikację testowanej jednostki i jej komponentów w następującym zakresie: • PC: Producent, model • BIOS: Wersja oraz data wydania Bios • Procesor : Nazwa, taktowanie • Pamięć RAM : Ilość zainstalowanej pamięci RAM, producent oraz numer seryjny poszczególnych kości pamięci • Dysk twardy: model, numer seryjny, wersja firmware, pojemność, temperatura pracy • Monitor: producent, model, rozdzielczość. System diagnostyczny działający nawet w przypadku uszkodzenia dysku twardego z systemem operacyjnym komputera | TAK |  | –
9 | pamieć, min. 32 GB DDR5 - możliwość rozbudowy do min. 128GB | TAK, podać |  | [1,2]
10 | gniazda pamięci, min. 4 | TAK, podać |  | –
11 | dysk twardy: min. 1 TB SSD, zawierający partycję RECOVERY umożliwiającą odtworzenie systemu operacyjnego fabrycznie zainstalowanego na komputerze po awarii. Możliwość zamontowania w obudowie drugiego dysku twardego | TAK, podać |  | –
12 | sloty, min.: 1 gniazdo PCIe 3 x4 (złącze x16); 1 gniazdo PCIe 3 x4 (złącze x4); 1 gniazdo PCIe 3 x1 (złącze x4); 1 gniazdo PCIe 5 x16 (złącze x16); 1 gniazdo M.2 2230 PCIe 3 X1 karty WLAN | TAK, podać |  | –
13 | karta grafiki, min.: - rodzaj złącza: PCIe 4.0x16, - pamięć: 12 GB, GDDR6, - szyna pamięci 192 bit, - przepustowość pamięci 288 GB/s, - rdzenie CUDA min. 3300, - maksymalna rozdzielczość: 5120 x 2880 przy 60 Hz, - typ chłodzenia - aktywne, jeden wentylator, - liczba obsługiwanych monitorów, min. 4, - obsługiwane biblioteki: DirectX 12, OpenGL 4.6, Vulkan 1.2, - pobór mocy max. 70 W w zestawie z kartą min.: instrukcja obsługi, sterowniki, pełnowymiarowa osłona tylnych portów (śledź standardowy), kabel Mini DisplayPort - DisplayPort (1,5 m) - 4 sztuki | TAK, podać typy/model zaoferowanej karty graficznej |  | –
14 | karta dzwiękowa, zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition (HD) Audio | TAK, podać |  | –
15 | karta sieciowa, min. zintegrowana 10/100/1000, WakeOnLan | TAK, podać |  | –
16 | wewnętrzny napęd DVD-RW, odczyt i zapis min.: CD-R, CD-RW, DVD±R, DVD±RW, DVD+R Double Layer | TAK |  | –
17 | porty, min.: - z przodu obudowy: 4 porty SuperSpeed USB-A o przepustowości 10 Gb/s (1 z funkcją ładowania); 1 port SuperSpeed USB-C 20Gbps (z funkcja ładowania), 1 x SD card reader 4.0, 1 uniwersalne gniazdo jack audio - z tyłu obudowy: 1 wejście audio; 1 wyjście audio; 1 port RJ-45; 2 porty DisplayPort™ 1.4; 2 porty SuperSpeed USB Type-A o przepustowości 10 Gb/s; 1 port SuperSpeed USB Type-A o przepustowości 5 Gb/s; 3 porty USB Type-A o szybkości przesyłania sygnału 480 Mb/s. Wymagana ilość i rozmieszczenie (na zewnątrz obudowy komputera) portów USB nie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek itp. | TAK, podać |  | –
18 | obudowa typu Tower - suma wymiarów nie może przekroczyć: 950 mm. Zasilacz o mocy min. 500W - dostosowany i umożliwiający bezproblemową pracę oferowanego komputera przy pełnym wyposażeniu w dodatkowe urządzenia podłączone do portów i slotów rozszerzeń, przy pełnym obciążeniu. Wbudowany głośnik do odtwarzania multimediów | TAK, podać |  | –
19 | klawiatura, mysz: klawiatura pełnowymiarowa z blokiem klawiszy numerycznych, układ typu QWERTY US, podłączana do portu USB. Mysz optyczna o rozdzielczości min. 400 dpi z kółkiem pełniącym rolę trzeciego przycisku, podłączana do portu USB | TAK, podać |  | –
20 | funkcje bezpieczeństwa: obudowa musi posiadać slot bezpieczeństwa typu Kensington Microsaver Cable lub równoważny, umożliwiający montaż zabezpieczenia fizycznego w postaci linki metalowej zabezpieczającej również przed otwarciem obudowy. Dedykowane oczko na kłódkę umożliwiającą zastosowanie zabezpieczenia fizycznego przed otwarciem obudowy lub inne równoważne rozwiązanie. Moduł zabezpieczający Trusted Platform Module w standardzie min.TPM 2.0 lub równoważny | TAK, podać |  | –
21 | dodatkowe oprogramowanie, min.: oprogramowanie do obsługi napędu optycznego, oprogramowanie producenta komputera umożliwiające aktualizację sterowników poprzez Internet | TAK, podać |  | –
22 | atesty i certyfikaty, min.: - certyfikat ISO9001:2000 dla producenta sprzętu lub równoważny (należy załączyć do oferty), - ENERGY STAR 8.0 lub równoważny, - deklaracja zgodności CE (załączyć do oferty), - potwierdzenie spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych w postaci oświadczenia producenta jednostki lub dokument równoważny, - certyfikat Electronic Product Environmental Assessment Tool (EPEAT) na poziomie minimum Silver lub równoważny, - certyfikat TCO 8.0 lub równoważny | TAK, podać |  | –
23 | dokumentacja: do każdej dostarczonej stacji komputerowej będą dołączone: instrukcja obsługi i opis zainstalowanego systemu w języku polskim | TAK |  | –
24 | gwarancja, na każdą dostarczoną stację komputerową - minimum 36 miesięcy On-site. Zgłaszanie usterek do Wykonawcy, koszt transportu urządzeń do serwisu i z serwisu pokrywa Wykonawca. Czas reakcji serwisu max. 24 godziny czas naprawy max 7 dni. Wykonawca na czas naprawy w serwisie udostępni sprzęt zastępczy o takich samych parametrach jak sprzęt naprawiany. W przypadku awarii /uszkodzenia dysku twardego uszkodzony dysk zostaje w jednostce Zamawiającego - w zamian Wykonawca dostarcza fabrycznie nowy dysk do siedziby Zamawiającego maksymalnie w terminie 48 godzin od chwili zgłoszenia uszkodzenia. Możliwość weryfikacji na stronie producenta konfiguracji fabrycznej zakupionego sprzętu | TAK, podać zaoferowany czas gwarancji |  | 36 miesięcy - 0 punktów, 1 pkt. za każde dodatkowe 6 miesięcy gwarancji
Monitory opisowe - 24 sztuki
25 | typ/model/producent | podać |  | –
26 | panel: kolorowy IPS LED, 16:10 | TAK |  | –
27 | rozmiar piksela:, max. 0,270 x 0,270 [mm] | TAK, podać |  | [2,1]
28 | czas reakcji matrycy, max. 22 [ms] | TAK, podać |  | –
29 | wielkość ekranu: min. 24", max. 24,1" | TAK, podać |  | –
30 | rozmiar wyswietlanego obrazu, min. 518 x 324 [mm] (szer. x wys.) | TAK, podać
31 | rozdzielczość, min. 1920 x 1200 | TAK, podać |  | –
32 | jasność, min. 400 cd/m2 | TAK, podać |  | [1,2]
33 | rekomendowana jasność do kalibracji min. 220 cd/m2 | TAK |  | –
34 | kontrast statyczny, min. 1350:1 | TAK, podać |  | –
35 | liczba wyświetlanych kolorów: 10-bitowe (DisplayPort): 1,07 miliarda z palety 543 miliardów kolorów 13-bitowych, 8-bitowe: 16,77 mln z palety 543 miliardów kolorów 13-bitowych. | TAK |  | –
36 | kąt widzenia (pionowo/poziomo), min.: 178°/178° | TAK, podać |  | –
37 | sygnał video, min.: wejścia: DispalyPort, DVI-D; wyjscia: DisplayPort (do połączeń szeregowych); cyfrowa częstotliwość odświeżania, 31 - 76 kHz/ 59 - 61 Hz | TAK, podać |  | –
38 | USB, min.: upstream 2.0 typu B; downstream 2.0 typu A x 2 | TAK, podać |  | –
39 | zasilanie: AC 100-240 V: 50/60 Hz, pobór mocy: max. 55 W, w trybie oszczęszania < 1W | TAK |  | –
40 | czujniki, min. czujnik podświeltenia | TAK |  | –
41 | funkcje, min.: stabilizacja jasności, DUE, Hybrid Gamma PXL, Work and Flow, CAL Switch (DICOM, CAL1,CAL2, Custom, sRGB, Text), język menu, min. angielski | TAK, podać |  | –
42 | waga monitora ze stopką max. 8 kg, rozstaw otworów montażowych 100x 100 [mm] | TAK |  | –
43 | akcesoria dołączone do każdego monitora, min.: 1 x kabel DisplayPort (3m), 1 x kabel zasilający (3m), 1 x kabel USB-A-USB-B (3m), płyta z oprogramowianiem do kontroli jakości monitorów z instrukcją obsługi i podręcznikiem instalacji, instrukcja obsługi do monitora | TAK, podać |  | –
44 | ma posiadać certyfikaty i spełniać standardy, min.: CE/UKCA EN60601-1 lub równoważny, ANSI/AAMI ES60601-1 lub równoważny, IEC 60601-1 lub równoważny, RoHS lub równoważny, WEEE lub równoważny | TAK, podać |  | –
45 | Wykonawca: a) na własny koszt i we własnym zakresie wykona lub zleci wykonanie uprawnionemu podmiotowi oraz dostarczy sprawozdania z testów specjalistycznych i odbiorczych dla wszystkich dostarczonych monitorów obrazowych, wykonanych jak dla monitorów opisowych - zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 12 grudnia 2022 r. (Dz. U. 2022, poz. 2759), w sprawie testów eksploatacyjnych urządzeń radiologicznych i urządzeń pomocniczych, b) dostarczy sprawozdania z ww. testów do Działu Inżynierii Klinicznej (DIK) Szpitala w terminie do 5 dni od daty podpisania protokołu monitorów, c) w przypadku negatywnego wyniku testów, Wyknawca na własny koszt i we własnym zakresie dokona naprawy/wymiany wadliwego monitora w terminie do 5 dni od dnia dostaczenia do DIK Szpitala sprawozdania, dokumentującego negatywny wynik uprzednich testów. Dla każdego wymienionego monitora Wykonawca na własny koszt i we własnym zakresie wykona lub zleci uprawnionemu podmiotowi wykonanie testów jak opisano w punkcie a). | TAK, podać nazwę podmiotu który wykona testy |  | –
46 | gwarancja na każdy zaoferowany monitor obrazowy, minimum 60 miesięcy, gwarancja producenta; Zgłaszanie usterek do Wykonawcy, koszt transportu urządzeń do serwisu i z serwisu pokrywa Wykonawca. Czas reakcji serwisu max. 24 godziny, czas naprawy max 7 dni. Wykonawca na czas naprawy w serwisie, przekraczający 7, udostępni sprzęt zastępczy o takich samych parametrach jak sprzęt naprawiany. Naprawy gwarancyjne urzązeń muszą być realizowane w sposób nie powodujący utraty gwarancji producenta | TAK, podać zaoferowany czas gwarancji |  | –
Monitory dialogowe - 12 sztuk
47 | typ/model/producent | podać |  | –
48 | panel: kolorowy IPS LED, 16:9, powłoka matrycy matowa | TAK |  | –
49 | rozmiar piksela:, max. 0,275 x 0,275 [mm] | TAK, podać |  | –
50 | czas reakcji matrycy, max. 5 [ms] | TAK, podać |  | –
51 | wielkość ekranu: min. 23", max. 24" | TAK, podać |  | –
52 | rozmiar wyswietlanego obrazu, min. 527 x 297 [mm] (szer. x wys.) | TAK, podać |  | –
53 | rozdzielczość, min. 1920 x 1080 | TAK, podać |  | –
54 | jasność, min. 250 cd/m2 | TAK, podać |  | –
55 | kontrast statyczny, min. 1000:1 | TAK, podać |  | –
56 | min. 8-bitowe wyświetlanie kolorów | TAK |  | –
57 | kąt widzenia (pionowo/poziomo), min.: 178°/178° | TAK, podać |  | –
58 | sygnał video, min.: wejścia: DispalyPort, HDMI, VGA; cyfrowa częst. odświeżania, 30 - 80 kHz/ 50 - 60 Hz | TAK, podać |  | –
59 | USB, min.: 3.0 typu A - 4 szt. oraz 3.0 typu B - 1 szt. | TAK, podać |  | –
60 | zasilanie: AC 100-240 V: 50/60 Hz, pobór mocy: max. 55 W, w trybie oszczędzania < 1W | TAK |  | –
61 | funkcje, min.: redukcji migotania, filtr światła niebieskiego | TAK |  | –
62 | funkcje, min.: regulacji: wysokości, pivot (obrót), pokrętło, odchylenia, język menu, min. angielski | TAK, podać |  | –
63 | waga monitora ze stopką max. 6 kg, rozstaw otworów montażowych 100x 100 [mm] | TAK |  | –
64 | akcesoria dołączone do każdego monitora, min.: 1 x kabel DisplayPort (1,8 m), 1 x kabel zasilający (1,8 m), 1 x kabel USB-A-USB-B (1,8 m), 1 x kabel HDMI (1,8 m), instrukcja obsługi do monitora | TAK, podać |  | –
65 | ma posiadać certyfikaty i spełniać standardy, min.: TUV-S lub równoważny, ISO 9241-307 lub równoważny, TCO Certified Displays 8 lub równoważny, TCO Certified Edge Displays lub równoważny | TAK, podać |  | –
66 | gwarancja na każdy zaoferowany monitor dialogowy, minimum 60 miesięcy, gwarancja producenta; Zgłaszanie usterek do Wykonawcy, koszt transportu urządzeń do serwisu i z serwisu pokrywa Wykonawca. Czas reakcji serwisu max. 24 godziny, czas naprawy max 7 dni. Wykonawca na czas naprawy w serwisie, przekraczający 7, udostępni sprzęt zastępczy o takich samych parametrach jak sprzęt naprawiany. Naprawy gwarancyjne urzązeń muszą być realizowane w sposób nie powodujący utraty gwarancji producenta | TAK, podać zaoferowany czas gwarancji |  | –
Inne
67 | wszystkie zaoferowane w pakiecie produkty posiadające deklarację zgodności - deklaracja zgodności w języku polskim lub angielskim dostarczona przy dostawie | TAK |  | –
68 | instrukcja obsługi w języku polskim oraz dodatkowa instrukcja obsługi (obowiązkowo wersja elektroniczna) dla Działu Inżynierii Klinicznej - przy dostawie | TAK |  | –
69 | w ramach oferty Wykonawca zobowiązany jest po dokonanej instalacji do niezwłocznego odebrania wszelkich opakowań (palet, kartonów, folii, taśm, etc.) po zainstalowanym sprzęcie i ich utylizacji we własnym zakresie i na własny koszt | TAK |  | –
70 | wszelkie czynności i koszty związane z dostarczeniem, wniesieniem, montażem, uruchomieniem oferowanego w pakiecie przedmiotu zamówienia leżą po stronie Wykonawcy | TAK |  | –
PAKIET X - Lupy operacyjne okularowe - 2 sztuki |  |  | CPV: 33162000-3
1 | nazwa produktu | podać |  | –
2 | numer katalogowy produktu lub grupy | podać |  | –
3 | producent | podać |  | –
4 | produkt fabrycznie nowy, nie demonstracyjny, nie powystawowy, rok produkcji - 2024 | TAK |  | –
5 | powiększenie w zakresie 2,5 raza – optymalizowane co 0.1 łącznie z szerokością pola widzenia (6.5 – 10 cm) i odległością do pola pracy – indywidualnie dla każdego użytkownika | TAK |  | –
6 | szkła korekcyjne – dobierane po uwzględnieniu wartości: sfera, cylinder, axis, pryzma (dotyczy szkieł nośnych oraz układu optycznego) | TAK |  | –
7 | korekcja szkieł nośnych do dali, do bliży lub szkła bifokalne – w zależności od decyzji i wymaganej korekcji użytkownika | TAK |  | –
8 | kąt nachylenia lupek, min. 20, 25, 30, 35, 40 stopni (indywidualne dla każdego użytkownika) | TAK, podać |  | [1,2]
| indywidualna odległość wklejenia lup względem źrenicy- vertex , indywidualnie maksymalizująca parametry optyczne | TAK |  | –
9 | płynna głębia ostrości 13 cm (± 6 cm w zależności od powiększenia) | TAK |  | –
10 | uwzględnienie indywidualnego poziomu wklejenia teleskopów względem oprawek zgodne z anatomią użytkownika - pomiar odległości miedzy źrenicą a szkłem korekcyjnym | TAK |  | –
11 | lekkie, cienkie tytanowe lub aluminiowe oprawki z teleskopami zabezpieczającymi przed wyłamaniem zauszników przy nadmiernym rozwarciu, oraz oprawki z akumulatorami i wbudowaną lampą diodową – indywidualny dobór - grawer wg życzenia (bez danych osobowych) | TAK |  | –
12 | konfiguracja teleskopów: wklejane w szkła nośne i wymienne zamocowane na magnesach i dwa powiększenia w jednym teleskopie do wyboru przez użytkownika | TAK |  | –
13 | szkła nośne, poliwęglanowe oraz pocieniane celem zminimalizowania wagi | TAK |  | –
14 | pojedynczy silikonowy nosek- rozłożenie ciężaru lup na całą powierzchnię nosa | TAK |  | –
15 | plastikowe i magnezowe obudowy lup z układem soczewek Galileusza bądź pryzmatycznym w zależności od powiększenia | TAK |  | –
16 | masa w zakresie 50-74 gram w zależności od powiększenia | TAK |  | –
17 | lupy hipoalergiczne, antykorozyjne | TAK |  | –
18 | różne kolory oprawek do wyboru | TAK |  | –
19 | różne kształty oprawek: po 3 rozmiary do wyboru | TAK |  | –
20 | etui ochronne do transportu – saszetka z zamkiem błyskawicznym i rączką | TAK |  | –
21 | możliwość montażu odrębnego oświetlenia diodowego dopasowanego do oprawek | TAK |  | –
22 | możliwość dowolnego grawerunku na lupach oraz na etui (bez danych osobowych) | TAK |  | –
23 | okres gwarancji od daty podpisania protokołu odbioru, min. 24 [mies.] | TAK, podać |  | –
| PAKIET XI - Pompy infuzyjne |  |  | CPV: 33194110-0
1. Pompa infuzyjna strzykawkowa - 4 sztuki
1 | nazwa produktu | podać |  | –
2 | numer katalogowy produktu lub grupy | podać |  | –
3 | producent | podać |  | –
4 | produkt fabrycznie nowy, nie demonstracyjny, nie powystawowy, rok produkcji - 2024 | TAK |  | –
5 | oferowane pompy pasujące i kompatybilne z posiadanymi przez Zamawiającego stacjami dokującymi, model: DS108, producent: MEDIMA | TAK |  | –
6 | stosowanie strzykawek, min. 2, 5, 10, 20, 30, 50 ml | TAK, podać |  | –
7 | strzykawki montowane od czoła a nie od góry pompy | TAK |  | –
8 | ramię pompy niewychodzące poza gabaryt obudowy | TAK/nie |  | 1/0
9 | klawiatura numeryczna umożliwiająca szybkie i bezpieczne programowanie pompy | TAK |  | –
10 | szybkość dozowania w zakresie, min. 0,1÷2000 ml/h | TAK, podać |  | –
11 | programowanie parametrów infuzji w jednostkach, min.: · ml, · ng, μg, mg, · μEq, mEq, Eq, · mIU, IU, kIU, · mIE, IE, kIE, · cal, kcal, J, kJ, · jednostki molowe, z uwzględnieniem wagi pacjenta lub nie, z uwzględnieniem powierzchni pacjenta lub nie, na min, godz. dobę | TAK, podać |  | –
12 | wymagane tryby dozowania, min.: · infuzja ciągła, · infuzja bolusowa (z przerwą), · infuzja profilowa (min. 12 faz infuzji), · infuzja narastanie/ciągła/opadanie, | TAK, podać |  | –
13 | dokładność infuzji, min. 2% | TAK, podać |  | –
14 | programowanie parametrów podaży Bolus-a i dawki indukcyjnej, min.: · objętość / dawka, · czas lub szybkość podaży, | TAK, podać |  | –
15 | automatyczne zmniejszenie szybkości podaży bolusa, w celu uniknięcia przerwania infuzji na skutek alarmu okluzji | TAK |  | –
16 | biblioteka leków–możliwość zapisania w pompie procedur dozowania leków, każda procedura złożona co najmniej z: · nazwy leku, · min. 5 koncentracji leku, · szybkości dozowania (dawkowanie), · całkowitej objętości (dawki) infuzji, · parametrów bolusa, oraz dawki indukcyjnej, · limitów dla wymienionych parametrów infuzji: o miękkich, ostrzegających o przekroczeniu zalecanych wartości parametrów, o twardych – blokujących możliwość wprowadzenia wartości z poza ich zakresu · notatki doradczej możliwej do odczytania przed rozpoczęciem infuzji. Podział biblioteki na osobne grupy dedykowane poszczególnym oddziałom szpitalnym, do, min. 40 oddziałów. Wybór oddziału dostępny w pompie. Podział biblioteki dedykowanej oddziałom na, min. 40 kategorii lekowych. Pojemność biblioteki, min. 5000 procedur dozowania leków. | TAK, podać |  | –
17 | dostępność polskojęzycznego oprogramowania komputerowego do tworzenia i przesyłania do pompy biblioteki leków | TAK |  | –
18 | czytelny, kolorowy wyświetlacz z możliwością wyświetlenia następujących informacji jednocześnie, min.: · nazwa leku, · koncentracja leku, · prędkość infuzji, · podana dawka, · stan naładowania akumulatora, · aktualne ciśnienie w drenie, w formie graficznej, | TAK, podać |  | –
19 | ekran dotykowy, przyspieszający wybór funkcji pompy | TAK/nie |  | 5/0
20 | napisy na wyświetlaczu w języku polskim | TAK |  | –
21 | regulowane progi ciśnienia okluzji, min. 12 poziomów | TAK, podać |  | –
22 | zmiana progu ciśnienia okluzji bez przerywania infuzji | TAK |  | –
23 | automatyczna redukcja bolusa okluzyjnego | TAK |  | –
24 | priorytetowy system alarmów, zapewniający zróżnicowany sygnał dźwiękowy i świetlny, zależnie od stopnia zagrożenia | TAK |  | –
25 | możliwość instalacji pompy w stacji dokującej: · zatrzaskowe mocowanie z automatyczną blokadą, bez konieczności przykręcania, · alarm nieprawidłowego mocowania pomp w stacji, · pompy mocowane niezależnie, jedna nad drugą, · automatyczne przyłączenie zasilania ze stacji dokującej, · automatyczne przyłączenie portu komunikacyjnego ze stacji dokującej, · świetlna sygnalizacja stanu pomp; infuzja, alarm, | TAK |  | –
26 | mocowanie pojedynczej pompy do statywów lub pionowych kolumn niewymagające dołączenia jakichkolwiek części, w szczególności uchwytu mocującego, po bezpośrednim wyjęciu pompy z stacji dokującej | TAK |  | –
27 | mocowanie pomp w stacji dokującej niewymagające odłączenia jakichkolwiek części, w szczególności uchwytu mocującego, po bezpośrednim zdjęciu pompy ze statywu | TAK |  | –
28 | uchwyt do przenoszenia pompy na stałe związany z pompą, niewymagający odłączania przy mocowaniu pomp w stacjach dokujących | TAK |  | –
29 | możliwość komunikacji pomp umieszczonych w stacjach dokujących poprzez sieć LAN z oprogramowaniem zewnętrznym, służącym do: · podglądu przebiegu infuzji dla każdej pompy w formie danych oraz graficznego wykresu (trendu), · podglądu parametrów infuzji dla każdej pompy, · prezentacji alarmów w pompach oraz wyświetlania ich przyczyny, · prezentacji przewidywanego czasu spodziewanej obsługi pompy, · graficznej prezentacji rozmieszczenia łóżek na oddziale oraz statusu infuzji, · archiwizacji informacji o przeprowadzonych infuzjach, · połączenia z szpitalnymi bazami danych w standardzie HL7, · wpisywania do pomp w sposób automatyczny konfiguracji oraz biblioteki leków, Dostępność sieciowego, polskojęzycznego oprogramowania do monitorowania infuzji zgodnie z powyższymi wymaganiami | TAK |  | –
30 | historia infuzji – możliwość zapamiętania, min. 2000 zdarzeń oznaczonych datą i godziną zdarzenia | TAK, podać |  | –
31 | klasa ochrony II, typ CF, odporność na defibrylację, ochrona obudowy IP22 | TAK |  | –
32 | zasilanie pomp mocowanych poza stacją dokującą bezpośrednio z sieci energetycznej – niedopuszczalny jest zasilacz zewnętrzny | TAK |  | –
33 | czas pracy z akumulatora, min. 30 h przy infuzji 5ml/h | TAK, podać |  | –
34 | czas ładowania akumulatora do 100% po pełnym rozładowaniu – poniżej 5 h | TAK, podać |  | –
35 | waga do 2,5 kg | TAK, podać |  | –
Warunki gwarancji i serwisu
36 | okres gwarancji od daty podpisania protokołu odbioru, min. 24 [mies.] | TAK, podać |  | –
37 | w okresie udzielonej gwarancji bezpłatne, bez konieczności wzywania przez Zamawiającego, przeglądy okresowe (obejmujące bezpłatny dojazd i robociznę), min. 1 na rok (tj. pierwszy przegląd przed upływem 365 dni liczonych od daty podpisania protokołu) lub inaczej ale zgodnie z zaleceniami producenta - w przypadku przeglądów zgodnie z zaleceniami producenta należy dostarczyć w dniu podpisania protokołu odbioru końcowego pismo z zaleceniami producenta w tym zakresie (potwierdzone za zgodność z oryginałem). W okresie udzielonej gwarancji po stronie Wykonawcy leży zapewnienie terminowego wykonania kolejnego przeglądu - przed upływem daty ważności ostatniego wykonanego przez Niego przeglądu | TAK, podać częstotliwość przeglądów |  | –
38 | gwarantowany czas przystąpienia do naprawy, max. 72 [h] od zgłoszenia konieczności naprawy | TAK, podać |  | –
39 | gwarantowany czas naprawy, max. 7 dni od daty zgłoszenia konieczności naprawy | TAK, podać |  | –
40 | nazwa serwisu, adres, nr telefonu i faksu, osoba kontaktowa | podać |  | –
Inne
41 | szkolenie personelu z obsługi (miejsce: siedziba Zamawiającego, czas i ilość osób: do ustalenia przed szkoleniem) | TAK |  | –
42 | produkt posiadający deklarację zgodności - deklaracja zgodności w języku polskim lub angielskim dostarczona przy dostawie | TAK |  | –
43 | instrukcja obsługi do każdego egzemplarza oferowanego urządzenia w języku polskim oraz dodatkowa instrukcja obsługi (obowiązkowo wersja elektroniczna) dla Działu Inżynierii Klinicznej - przy dostawie | TAK |  | –
44 | w ramach oferty Wykonawca zobowiązany jest po dokonanej instalacji do niezwłocznego odebrania wszelkich opakowań (palet, kartonów, folii, taśm, etc.) po zainstalowanym sprzęcie i ich utylizacji we własnym zakresie i na własny koszt | TAK |  | –
45 | wszelkie czynności i koszty związane z dostarczeniem, wniesieniem, montażem, uruchomieniem oferowanego w pakiecie przedmiotu zamówienia leżą po stronie Wykonawcy | TAK |  | –
2. Pompa infuzyjna objętościowa - 5 sztuk
1 | nazwa produktu | podać |  | –
2 | numer katalogowy produktu lub grupy | podać |  | –
3 | producent | podać |  | –
4 | produkt fabrycznie nowy, nie demonstracyjny, nie powystawowy, rok produkcji - 2024 | TAK |  | –
5 | oferowane pompy pasujące i kompatybilne z posiadanymi przez Zamawiającego stacjami dokującymi, model: DS108, producent: MEDIMA | TAK |  | –
6 | możliwość stosowania drenów do podaży: - leków standardowych, płynów infuzyjnych i żywienia pozajelitowego, - leków światłoczułych, - krwi i preparatów krwiopochodnych, - cytostatyków (zestawy nie zawierające DEHP oraz latexu) | TAK |  | –
7 | klawiatura numeryczna do wprowadzania wartości parametrów infuzji | TAK |  | –
8 | mechanizm zabezpieczający przed swobodnym przepływem grawitacyjnym składający się z dwóch elementów – jeden w pompie i jeden na drenie | TAK |  | –
9 | możliwość odłączania detektora kropli | TAK |  | –
10 | możliwość wykrywania powietrza w drenie | TAK |  | –
11 | zakres szybkości dozowania, min. 0,1÷1200 ml/h | TAK, podać |  | –
12 | programowanie parametrów infuzji w jednostkach, min.: · ml, · ng, μg, mg, g, · μEq, mEq, Eq, · mlU, IU, kIU, · mIE, IE, kIE, · cal, kcal, · J, kJ, · jednostki molowe, na kg, m2 wagi ciała lub nie, na min, godz. dobę | TAK, podać |  | –
13 | wymagane tryby dozowania, min.: · infuzja ciągła, · infuzja bolusowa (z przerwą), · infuzja profilowa (min 12 faz infuzji), · infuzja narastanie/ciągła/opadanie, | TAK, podać |  | –
14 | dokładność infuzji, min. 5% | TAK, podać |  | –
15 | programowanie parametrów podaży Bolus-a oraz dawki indukcyjnej, min.: · objętość/dawka · czas lub szybkość podaży | TAK, podać |  | –
16 | automatyczne zmniejszenie szybkości podaży bolusa, w celu uniknięcia przerwania infuzji na skutek alarmu okluzji | TAK |  | –
17 | biblioteka leków–możliwość zapisania w pompie procedur dozowania leków złożonych z, min.: · nazwy leku, · min. 5 koncentracji leku, · szybkości dozowania (dawkowania), · całkowitej objętości (dawki) infuzji, · parametrów bolusa oraz dawki indukcyjnej, · limitów dla wszystkich wymienionych parametrów infuzji: o miękkich, ostrzegających o przekroczeniu zalecanych wartości parametrów, o twardych – blokujących możliwość wprowadzenia wartości z poza ich zakresu. · notatki doradczej możliwej do odczytania przed rozpoczęciem infuzji. Podział biblioteki na osobne grupy dedykowane poszczególnym oddziałom szpitalnym, do, min. 40 oddziałów. Wybór oddziału dostępny w pompie. Podział biblioteki dedykowanej oddziałom na, min. 40 kategorii działania leków. Pojemność biblioteki, min. 5000 procedur dozowania leków. | TAK, podać |  | –
18 | dostępność polskojęzycznego oprogramowania komputerowego do tworzenia i przesyłania do pompy biblioteki leków | TAK |  | –
19 | czytelny, kolorowy wyświetlacz z możliwością wyświetlenia następujących informacji jednocześnie, min.: · nazwa leku, · koncentracja leku, · prędkość infuzji, · podana dawka, · stan naładowania akumulatora, · aktualne ciśnienie w drenie, w formie graficznej, | TAK, podać |  | –
20 | ekran dotykowy, przyspieszający wybór funkcji pompy | TAK/nie |  | 5/0
21 | napisy na wyświetlaczu w języku polskim | TAK |  | –
22 | regulowane progi ciśnienia okluzji, min. 12 poziomów | TAK, podać |  | –
23 | zmiana progu ciśnienia okluzji bez przerywania infuzji | TAK |  | –
24 | automatyczna redukcja bolusa okluzyjnego | TAK |  | –
25 | priorytetowy system alarmów, zapewniający zróżnicowany sygnał dźwiękowy i świetlny, zależnie od stopnia zagrożenia | TAK |  | –
26 | możliwość instalacji pompy w stacji dokującej: · zatrzaskowe mocowanie z automatyczną blokadą, bez konieczności przykręcania, · alarm nieprawidłowego mocowania, · pompy mocowane niezależnie, jedna nad drugą, · automatyczne przyłączenie zasilania ze stacji dokującej, · automatyczne przyłączenie portu komunikacyjnego ze stacji dokującej, · świetlna sygnalizacja stanu pomp; infuzja, alarm, | TAK |  | –
27 | mocowanie pojedynczej pompy do statywów, pionowych kolumn lub stacji dokujących nie wymaga odłączania lub dołączania jakichkolwiek części, w szczególności uchwytu mocującego | TAK |  | –
28 | uchwyt do przenoszenia pompy na stałe związany z pompą, niewymagający odłączania przy mocowaniu pomp w stacjach dokujących | TAK |  | –
29 | możliwość komunikacji pomp umieszczonych w stacjach dokujących poprzez sieć LAN z oprogramowaniem zewnętrznym, służącym do: · podglądu przebiegu infuzji dla każdej pompy w formie danych oraz graficznego wykresu (trendu), · podglądu parametrów infuzji dla każdej pompy, · prezentacji alarmów w pompach oraz wyświetlania ich przyczyn, · prezentacji przewidywanego czasu do spodziewanej obsługi pompy, · graficznej prezentacji rozmieszczenia łóżek na oddziale oraz statusu infuzji, · archiwizacji informacji o przeprowadzonych infuzjach, · połączenia ze szpitalnymi bazami danych w standardzie HL7, · wpisywania do pomp w sposób automatyczny konfiguracji oraz biblioteki leków. Dostępność sieciowego, polskojęzycznego oprogramowania do monitorowania infuzji zgodnie z powyższymi wymaganiami | TAK |  | –
30 | historia infuzji – możliwość zapamiętania, min. 2000 zdarzeń oznaczonych datą i godziną zdarzenia | TAK, podać |  | –
31 | zasilanie pomp mocowanych poza stacją dokującą bezpośrednio z sieci energetycznej – niedopuszczalny jest zasilacz zewnętrzny | TAK |  | –
32 | czas pracy z akumulatora, min. 15 h przy infuzji 25 ml/h | TAK, podać |  | –
33 | czas ładowania akumulatora do 100% po pełnym rozładowaniu – poniżej 5 h | TAK, podać |  | –
34 | waga do 2,5 kg | TAK, podać |  | –
Warunki gwarancji i serwisu
35 | okres gwarancji od daty podpisania protokołu odbioru, min. 24 [mies.] | TAK, podać |  | –
36 | w okresie udzielonej gwarancji bezpłatne, bez konieczności wzywania przez Zamawiającego, przeglądy okresowe (obejmujące bezpłatny dojazd i robociznę), min. 1 na rok (tj. pierwszy przegląd przed upływem 365 dni liczonych od daty podpisania protokołu) lub inaczej ale zgodnie z zaleceniami producenta - w przypadku przeglądów zgodnie z zaleceniami producenta należy dostarczyć w dniu podpisania protokołu odbioru końcowego pismo z zaleceniami producenta w tym zakresie (potwierdzone za zgodność z oryginałem). W okresie udzielonej gwarancji po stronie Wykonawcy leży zapewnienie terminowego wykonania kolejnego przeglądu - przed upływem daty ważności ostatniego wykonanego przez Niego przeglądu | TAK, podać częstotliwość przeglądów |  | –
37 | gwarantowany czas przystąpienia do naprawy, max. 72 [h] od zgłoszenia konieczności naprawy | TAK, podać |  | –
38 | gwarantowany czas naprawy, max. 7 dni od daty zgłoszenia konieczności naprawy | TAK, podać |  | –
39 | nazwa serwisu, adres, nr telefonu i faksu, osoba kontaktowa | podać |  | –
Inne
40 | szkolenie personelu z obsługi (miejsce: siedziba Zamawiającego, czas i ilość osób: do ustalenia przed szkoleniem) | TAK |  | –
41 | produkt posiadający deklarację zgodności - deklaracja zgodności w języku polskim lub angielskim dostarczona przy dostawie | TAK |  | –
42 | instrukcja obsługi do każdego egzemplarza oferowanego urządzenia w języku polskim oraz dodatkowa instrukcja obsługi (obowiązkowo wersja elektroniczna) dla Działu Inżynierii Klinicznej - przy dostawie | TAK |  | –
43 | w ramach oferty Wykonawca zobowiązany jest po dokonanej instalacji do niezwłocznego odebrania wszelkich opakowań (palet, kartonów, folii, taśm, etc.) po zainstalowanym sprzęcie i ich utylizacji we własnym zakresie i na własny koszt | TAK |  | –
44 | wszelkie czynności i koszty związane z dostarczeniem, wniesieniem, montażem, uruchomieniem oferowanego w pakiecie przedmiotu zamówienia leżą po stronie Wykonawcy | TAK |  | –
3. Pompa infuzyjna strzykawkowa z funkcją TCI/TIVA - 2 sztuki
1 | nazwa produktu | podać |  | –
2 | numer katalogowy produktu lub grupy | podać |  | –
3 | producent | podać |  | –
4 | produkt fabrycznie nowy, nie demonstracyjny, nie powystawowy, rok produkcji - 2024 | TAK |  | –
5 | oferowane pompy pasujące i kompatybilne z posiadanymi przez Zamawiającego stacjami dokującymi, model: DS108, producent: MEDIMA | TAK |  | –
6 | pompa posiadająca funkcję TCI/TIVA | TAK |  | –
7 | stosowanie strzykawek, min. 2, 5, 10, 20, 30, 50 ml | TAK, podać |  | –
8 | strzykawki montowane od czoła a nie od góry pompy | TAK |  | –
9 | ramię pompy niewychodzące poza gabaryt obudowy | TAK/nie |  | 1/0
10 | klawiatura numeryczna umożliwiająca szybkie i bezpieczne programowanie pompy | TAK |  | –
11 | szybkość dozowania w zakresie, min. 0,1÷2000 ml/h | TAK, podać |  | –
12 | programowanie parametrów infuzji w jednostkach, min.: · ml, · ng, μg, mg, · μEq, mEq, Eq, · mIU, IU, kIU, · mIE, IE, kIE, · cal, kcal, J, kJ, · jednostki molowe, z uwzględnieniem wagi pacjenta lub nie, z uwzględnieniem powierzchni pacjenta lub nie, na min, godz. dobę | TAK, podać |  | –
13 | wymagane tryby dozowania, min.: · infuzja ciągła, · infuzja bolusowa (z przerwą), · infuzja profilowa (min. 12 faz infuzji), · infuzja narastanie/ciągła/opadanie, | TAK, podać |  | –
14 | dokładność infuzji, min. 2% | TAK, podać |  | –
15 | programowanie parametrów podaży Bolus-a i dawki indukcyjnej, min.: · objętość / dawka, · czas lub szybkość podaży, | TAK, podać |  | –
16 | automatyczne zmniejszenie szybkości podaży bolusa, w celu uniknięcia przerwania infuzji na skutek alarmu okluzji | TAK |  | –
17 | biblioteka leków–możliwość zapisania w pompie procedur dozowania leków, każda procedura złożona co najmniej z: · nazwy leku, · min. 5 koncentracji leku, · szybkości dozowania (dawkowanie), · całkowitej objętości (dawki) infuzji, · parametrów bolusa, oraz dawki indukcyjnej, · limitów dla wymienionych parametrów infuzji: o miękkich, ostrzegających o przekroczeniu zalecanych wartości parametrów, o twardych – blokujących możliwość wprowadzenia wartości z poza ich zakresu · notatki doradczej możliwej do odczytania przed rozpoczęciem infuzji. Podział biblioteki na osobne grupy dedykowane poszczególnym oddziałom szpitalnym, do, min. 40 oddziałów. Wybór oddziału dostępny w pompie. Podział biblioteki dedykowanej oddziałom na, min. 40 kategorii lekowych. Pojemność biblioteki, min. 5000 procedur dozowania leków. | TAK, podać |  | –
18 | dostępność polskojęzycznego oprogramowania komputerowego do tworzenia i przesyłania do pompy biblioteki leków | TAK |  | –
19 | czytelny, kolorowy wyświetlacz z możliwością wyświetlenia następujących informacji jednocześnie, min.: · nazwa leku, · koncentracja leku, · prędkość infuzji, · podana dawka, · stan naładowania akumulatora, · aktualne ciśnienie w drenie, w formie graficznej, | TAK, podać |  | –
20 | ekran dotykowy, przyspieszający wybór funkcji pompy | TAK/nie |  | 5/0
21 | napisy na wyświetlaczu w języku polskim | TAK |  | –
22 | regulowane progi ciśnienia okluzji, min. 12 poziomów | TAK, podać |  | –
23 | zmiana progu ciśnienia okluzji bez przerywania infuzji | TAK |  | –
24 | automatyczna redukcja bolusa okluzyjnego | TAK |  | –
25 | priorytetowy system alarmów, zapewniający zróżnicowany sygnał dźwiękowy i świetlny, zależnie od stopnia zagrożenia | TAK |  | –
26 | możliwość instalacji pompy w stacji dokującej: · zatrzaskowe mocowanie z automatyczną blokadą, bez konieczności przykręcania, · alarm nieprawidłowego mocowania pomp w stacji, · pompy mocowane niezależnie, jedna nad drugą, · automatyczne przyłączenie zasilania ze stacji dokującej, · automatyczne przyłączenie portu komunikacyjnego ze stacji dokującej, · świetlna sygnalizacja stanu pomp; infuzja, alarm, | TAK |  | –
27 | mocowanie pojedynczej pompy do statywów lub pionowych kolumn niewymagające dołączenia jakichkolwiek części, w szczególności uchwytu mocującego, po bezpośrednim wyjęciu pompy z stacji dokującej | TAK |  | –
28 | mocowanie pomp w stacji dokującej niewymagające odłączenia jakichkolwiek części, w szczególności uchwytu mocującego, po bezpośrednim zdjęciu pompy ze statywu | TAK |  | –
29 | uchwyt do przenoszenia pompy na stałe związany z pompą, niewymagający odłączania przy mocowaniu pomp w stacjach dokujących | TAK |  | –
30 | możliwość komunikacji pomp umieszczonych w stacjach dokujących poprzez sieć LAN z oprogramowaniem zewnętrznym, służącym do: · podglądu przebiegu infuzji dla każdej pompy w formie danych oraz graficznego wykresu (trendu), · podglądu parametrów infuzji dla każdej pompy, · prezentacji alarmów w pompach oraz wyświetlania ich przyczyny, · prezentacji przewidywanego czasu spodziewanej obsługi pompy, · graficznej prezentacji rozmieszczenia łóżek na oddziale oraz statusu infuzji, · archiwizacji informacji o przeprowadzonych infuzjach, · połączenia z szpitalnymi bazami danych w standardzie HL7, · wpisywania do pomp w sposób automatyczny konfiguracji oraz biblioteki leków, Dostępność sieciowego, polskojęzycznego oprogramowania do monitorowania infuzji zgodnie z powyższymi wymaganiami | TAK |  | –
31 | historia infuzji – możliwość zapamiętania, min. 2000 zdarzeń oznaczonych datą i godziną zdarzenia | TAK, podać |  | –
32 | klasa ochrony II, typ CF, odporność na defibrylację, ochrona obudowy IP22 | TAK |  | –
33 | zasilanie pomp mocowanych poza stacją dokującą bezpośrednio z sieci energetycznej – niedopuszczalny jest zasilacz zewnętrzny | TAK |  | –
34 | czas pracy z akumulatora, min. 30 h przy infuzji 5ml/h | TAK, podać |  | –
35 | czas ładowania akumulatora do 100% po pełnym rozładowaniu – poniżej 5 h | TAK, podać |  | –
36 | waga do 2,5 kg | TAK, podać |  | –
Warunki gwarancji i serwisu
37 | okres gwarancji od daty podpisania protokołu odbioru, min. 24 [mies.] | TAK, podać |  | –
38 | w okresie udzielonej gwarancji bezpłatne, bez konieczności wzywania przez Zamawiającego, przeglądy okresowe (obejmujące bezpłatny dojazd i robociznę), min. 1 na rok (tj. pierwszy przegląd przed upływem 365 dni liczonych od daty podpisania protokołu) lub inaczej ale zgodnie z zaleceniami producenta - w przypadku przeglądów zgodnie z zaleceniami producenta należy dostarczyć w dniu podpisania protokołu odbioru końcowego pismo z zaleceniami producenta w tym zakresie (potwierdzone za zgodność z oryginałem). W okresie udzielonej gwarancji po stronie Wykonawcy leży zapewnienie terminowego wykonania kolejnego przeglądu - przed upływem daty ważności ostatniego wykonanego przez Niego przeglądu | TAK, podać częstotliwość przeglądów |  | –
39 | gwarantowany czas przystąpienia do naprawy, max. 72 [h] od zgłoszenia konieczności naprawy | TAK, podać |  | –
40 | gwarantowany czas naprawy, max. 7 dni od daty zgłoszenia konieczności naprawy | TAK, podać |  | –
41 | nazwa serwisu, adres, nr telefonu i faksu, osoba kontaktowa | podać |  | –
Inne
42 | szkolenie personelu z obsługi (miejsce: siedziba Zamawiającego, czas i ilość osób: do ustalenia przed szkoleniem) | TAK |  | –
43 | produkt posiadający deklarację zgodności - deklaracja zgodności w języku polskim lub angielskim dostarczona przy dostawie | TAK |  | –
44 | instrukcja obsługi do każdego egzemplarza oferowanego urządzenia w języku polskim oraz dodatkowa instrukcja obsługi (obowiązkowo wersja elektroniczna) dla Działu Inżynierii Klinicznej - przy dostawie | TAK |  | –
45 | w ramach oferty Wykonawca zobowiązany jest po dokonanej instalacji do niezwłocznego odebrania wszelkich opakowań (palet, kartonów, folii, taśm, etc.) po zainstalowanym sprzęcie i ich utylizacji we własnym zakresie i na własny koszt | TAK |  | –
46 | wszelkie czynności i koszty związane z dostarczeniem, wniesieniem, montażem, uruchomieniem oferowanego w pakiecie przedmiotu zamówienia leżą po stronie Wykonawcy | TAK |  | –
| PAKIET XII - Urządzenie do ogrzewania płynów infuzyjnych - 1 sztuka |  |  | CPV: 33186200-9
1 | nazwa produktu | podać |  | –
2 | numer katalogowy produktu lub grupy | podać |  | –
3 | producent | podać |  | –
4 | produkt fabrycznie nowy, nie demonstracyjny, nie powystawowy, rok produkcji - 2024 | TAK |  | –
5 | urządzenie do ogrzewania, min. płynów infuzyjnych, płynów irygacyjnych, środków kontrastowych, płynów do dializy otrzewnowej, strzykawek | TAK |  | –
6 | pojemność, min. 12 butelek o pojemności 1000 [ml] | TAK, podać |  | [1,2]
7 | zakres regulacji temperatury, min. 25÷40°C | TAK, podać |  | [1,2]
8 | wymiary całkowite, max.: szer. x gł. x wys. 350 x 650 x 400 [mm] | TAK, podać |  | –
9 | waga, max. 20 [kg] | TAK, podać |  | [2,1]
10 | przezroczysta pokrywa z mechanizmem automatycznego domykania | TAK |  | –
11 | elektroniczne i mechaniczne czujniki bezpieczeństwa zapobiegające przegrzaniu | TAK |  | –
12 | alarm optyczny i akustyczny, w przypadku niedomknięcia pokrywy | TAK |  | –
13 | zasilanie: 230 V AC (±6%), 50Hz | TAK |  | –
Warunki gwarancji i serwisu
14 | okres gwarancji od daty podpisania protokołu odbioru, min. 12 [mies.] | TAK, podać |  | –
15 | w okresie udzielonej gwarancji bezpłatne przeglądy okresowe, bez konieczności wzywania przez Zamawiającego (obejmujące bezpłatny dojazd, robociznę i części), min. 1 na rok (tj. pierwszy przegląd przed upływem 365 dni liczonych od daty podpisania protokołu) lub inaczej ale zgodnie z zaleceniami producenta - w przypadku przeglądów zgodnie z zaleceniami producenta należy dostarczyć w dniu podpisania protokołu odbioru końcowego pismo z zaleceniami producenta w tym zakresie (potwierdzone za zgodność z oryginałem). W okresie udzielonej gwarancji po stronie Wykonawcy leży zapewnienie terminowego wykonania kolejnego przeglądu - przed upływem daty ważności ostatniego wykonanego przez Niego przeglądu | TAK, podać częstotliwość przeglądów |  | –
16 | gwarantowany czas przystąpienia do naprawy, max. 72 [h] od zgłoszenia konieczności naprawy | TAK, podać |  | –
17 | gwarantowany czas naprawy, max. 7 dni od daty zgłoszenia konieczności naprawy | TAK, podać |  | –
18 | nazwa serwisu, adres, nr telefonu i faksu, osoba kontaktowa | podać |  | –
Inne
19 | szkolenie personelu z obsługi (miejsce: siedziba Zamawiającego, czas i ilość osób: do ustalenia przed szkoleniem) | TAK |  | –
20 | produkt posiadający deklarację zgodności - deklaracja zgodności w języku polskim lub angielskim dostarczona przy dostawie | TAK |  | –
21 | instrukcja obsługi do każdego egzemplarza oferowanego urządzenia w języku polskim oraz dodatkowa instrukcja obsługi (obowiązkowo wersja elektroniczna) dla Działu Inżynierii Klinicznej - przy dostawie | TAK |  | –
22 | w ramach oferty Wykonawca zobowiązany jest po dokonanej instalacji do niezwłocznego odebrania wszelkich opakowań (palet, kartonów, folii, taśm, etc.) po zainstalowanym sprzęcie i ich utylizacji we własnym zakresie i na własny koszt | TAK |  | –
23 | wszelkie czynności i koszty związane z dostarczeniem, wniesieniem, montażem, uruchomieniem oferowanego w pakiecie przedmiotu zamówienia leżą po stronie Wykonawcy | TAK |  | –
PAKIET XIII - Jednojamowy stymulator zewnętrzny serca - 1 sztuka |  |  | CPV: 33158210-7
1 | nazwa produktu | podać |  | –
2 | numer katalogowy produktu lub grupy | podać |  | –
3 | producent | podać |  | –
4 | produkt fabrycznie nowy, rok produkcji, min. 2024 | TAK |  | –
5 | tryby stymulacji, min. AAI, AOO, VVI, VOO | TAK, podać |  | –
6 | podstawowa częstość stymulacji, min. 30-200 [1/min.] | TAK, podać |  | [1,2]
7 | szybka stymulacja przedsionków, min. 80-800 [1/min.] | TAK, podać |  | –
8 | amplituda impulsu, min. 0,1-25 [mA] | TAK, podać |  | [1,2]
9 | szerokość impulsu, min. 1,5 [ms] | TAK, podać |  | –
10 | czułość, min. 0,4-20 [mV] | TAK, podać |  | –
11 | waga stymulatora, max. 500 [g] | TAK, podać |  | [2,1]
12 | stymulator wyposażony w wyświetlacz ciekłokrystaliczny | TAK |  | –
13 | wyświetlacz ciekłokrystaliczny wyświetlający, min. ilość uderzeń serca na minutę, amplitudę impulsów, czułość | TAK, podać |  | –
Warunki gwarancji i serwisu
14 | okres gwarancji od daty podpisania protokołu odbioru, min. 36 [mies.] | TAK, podać |  | –
15 | w okresie udzielonej gwarancji bezpłatne przeglądy okresowe, bez konieczności wzywania przez Zamawiającego (obejmujące bezpłatny dojazd, robociznę i części), min. 1 na rok (tj. pierwszy przegląd przed upływem 365 dni liczonych od daty podpisania protokołu) lub inaczej ale zgodnie z zaleceniami producenta - w przypadku przeglądów zgodnie z zaleceniami producenta należy dostarczyć w dniu podpisania protokołu odbioru końcowego pismo z zaleceniami producenta w tym zakresie (potwierdzone za zgodność z oryginałem). W okresie udzielonej gwarancji po stronie Wykonawcy leży zapewnienie terminowego wykonania kolejnego przeglądu - przed upływem daty ważności ostatniego wykonanego przez Niego przeglądu | TAK, podać częstotliwość przeglądów |  | –
16 | gwarantowany czas przystąpienia do naprawy, max. 72 [h] od zgłoszenia konieczności naprawy | TAK, podać |  | –
17 | gwarantowany czas naprawy, max. 14 dni od daty zgłoszenia konieczności naprawy | TAK, podać |  | –
18 | nazwa serwisu, adres, nr telefonu i faksu, osoba kontaktowa | podać |  | –
Inne
19 | szkolenie personelu z obsługi (miejsce: siedziba Zamawiającego, czas i ilość osób: do ustalenia przed szkoleniem) | TAK |  | –
20 | produkt posiadający deklarację zgodności - deklaracja zgodności w języku polskim lub angielskim dostarczona przy dostawie | TAK |  | –
21 | instrukcja obsługi w języku polskim oraz dodatkowa instrukcja obsługi (obowiązkowo wersja elektroniczna) dla Działu Inżynierii Klinicznej - przy dostawie | TAK |  | –
| PAKIET XIV - Aparat do masażu pneumatycznego kończyn z wyposażeniem - 2 komplety |  |  | CPV: 33155000-1
1 | nazwa produktu | podać |  | –
2 | numer katalogowy produktu lub grupy | podać |  | –
3 | producent | podać |  | –
4 | produkt fabrycznie nowy, nie powystawowy, rok produkcji - 2023 | TAK |  | –
5 | aparat zapewniający automatyczną kontrolę sekwencyjnego, gradientowego i obwodowego ucisku na kończyny dolne | TAK |  | –
6 | sekwencyjny, obwodowy ucisk na podudzie i udo z zachowaniem predefiniowanego, automatycznego gradientu ciśnień: dolna część podudzia – 45 [mmHg]; łydka – 40 [mmHg]; udo – 30 [mmHg]. Czas trwania cyklu kompresji – 11 [s] | TAK |  | –
7 | czas trwania przerw pomiędzy kompresjami regulowany automatycznie za pomocą sytemu wykrywającego ponowne wypełnienie naczyń, umożliwiającego dostosowanie częstotliwości kompresji do fizjologii pacjenta, automatyczna rekalkulacja czasu trwania przerw – co 30 [min.] | TAK |  | –
8 | regulowany automatycznie czas trwania przerw pomiędzy kompresjami dla uda i podudzia w zakresie: min. 20-60 [s] | TAK |  | –
9 | równomierny ucisk na stopę z predef. ciśnieniem 130 [mmHg]. Czas trwania cyklu kompresji – 5 [s] | TAK |  | –
10 | regulowany aut. czas trwania przerw pomiędzy kompresjami dla stopy w zakresie: min. 30-60 [s] | TAK |  | –
11 | mankiety uciskowe udowe dostępne w rozmiarach: bardzo małe, małe, średnie, duże | TAK |  | –
12 | mankiety uciskowe goleniowe dostępne w rozmiarach: małe, średnie, duże | TAK |  | –
13 | mankiety uciskowe stopowe dostępne w rozmiarach: zwykłe, duże | TAK |  | –
14 | aparat wyposażony w kolorowy ekran LCD o przekątnej, min. 3 [cale] | TAK, podać |  | [1,2]
15 | aparat wyposażony w regulowany uchwyt mocujący do łóżka | TAK |  | –
16 | wymiary urządzenia: wysokość x szerokość x głębokość, max. 200 x 200 x 200 [mm] | TAK, podać |  | –
17 | waga urządzenia, max. 2,5 [kg] | TAK, podać |  | [2,1]
18 | parametry zasilania: 100-240 [V], 50-60 [Hz] | TAK |  | –
19 | bateria – akumulator litowo-jonowy, czas działania 6-8 [h] | TAK |  | –
Warunki gwarancji i serwisu
20 | okres gwarancji od daty podpisania protokołu odbioru, min. 24 [mies.] | TAK, podać |  | –
21 | w okresie udzielonej gwarancji bezpłatne przeglądy okresowe, bez konieczności wzywania przez Zamawiającego (obejmujące bezpłatny dojazd, robociznę i części), min. 1 na rok (tj. pierwszy przegląd przed upływem 365 dni liczonych od daty podpisania protokołu) lub inaczej ale zgodnie z zaleceniami producenta - w przypadku przeglądów zgodnie z zaleceniami producenta należy dostarczyć w dniu podpisania protokołu odbioru końcowego pismo z zaleceniami producenta w tym zakresie (potwierdzone za zgodność z oryginałem). W okresie udzielonej gwarancji po stronie Wykonawcy leży zapewnienie terminowego wykonania kolejnego przeglądu - przed upływem daty ważności ostatniego wykonanego przez Niego przeglądu | TAK, podać częstotliwość przeglądów |  | –
22 | gwarantowany czas przystąpienia do naprawy, max. 72 [h] od zgłoszenia konieczności naprawy | TAK, podać |  | –
23 | gwarantowany czas naprawy, max. 7 dni od daty zgłoszenia konieczności naprawy | TAK, podać |  | –
24 | nazwa serwisu, adres, nr telefonu i faksu, osoba kontaktowa | podać |  | –
Inne
25 | szkolenie personelu z obsługi (miejsce: siedziba Zamawiającego, czas i ilość osób: do ustalenia przed szkoleniem) | TAK |  | –
26 | produkt posiadający deklarację zgodności - deklaracja zgodności w języku polskim lub angielskim dostarczona przy dostawie | TAK |  | –
27 | instrukcja obsługi do każdego oferowanego egzemplarza w języku polskim oraz dodatkowa instrukcja obsługi (obowiązkowo wersja elektroniczna) dla Działu Inżynierii Klinicznej - przy dostawie | TAK |  | –
| PAKIET XV - Termocykler - 2 sztuki |  |  | CPV: 38900000-4
1 | nazwa produktu | podać |  | –
2 | numer katalogowy produktu lub grupy | podać |  | –
3 | producent | podać |  | –
4 | produkt fabrycznie nowy, rok produkcji - 2024 | TAK |  | –
5 | urządzenie do przeprowadzania reakcji łańcuchowej polimerazy (PCR) | TAK |  | –
6 | urządzenie wyposażone w blok o pojemność: 2x48x0,2 [ml] probówki lub 2 x płytka 48-dołkowa | TAK |  | –
7 | dołki dostosowane do pracy z próbkami (cieczami) o objętości w zakresie co najmniej 1-50 [µl] | TAK, podać |  | –
8 | możliwość samodzielnej wymiany bloków przez użytkownika bez użycia narzędzi | TAK |  | –
9 | średnia szybkość zmiany temperatury, min. 3 [°C/s] | TAK, podać |  | [1,2]
10 | rodzaj bloku - stały | TAK |  | –
11 | waga, max. 14 [kg] | TAK, podać |  | [2,1]
12 | wymiary, max. (szer. x gł. x wys.) 300x500x260 [mm] | TAK, podać |  | –
13 | pamięć wewnętrzna, min. 4,5 [GB] | TAK, podać |  | [1,2]
14 | poziom hałasu, max. 90 [dB] | TAK, podać |  | [2,1]
15 | automatyczna pokrywa | TAK |  | –
16 | sterowanie urządzeniem przy pomocy kolorowego, dotykowego ekranu/wyświetlacza LCD, min. 8 [cali] | TAK, podać |  | [1,2]
17 | możliwości programowania, min. graficzny blokowy oraz automatyczny | TAK |  | –
18 | zabezpieczenia min.: ochrona przed hałasem oraz tryb bezpieczny | TAK |  | –
19 | raportowanie, min.: możliwość eksportu raportów z pracy urządzenia oraz systemowych | TAK |  | –
20 | tryb kontroli temperatury, min. obliczeniowy oraz blokowy | TAK |  | –
21 | wewnętrzny system operacyjny - Linux lub równoważny | TAK, podać |  | –
22 | komunikacja, min.: Wifi, BR.io, USB A 2.O, Ethernet | TAK, podać |  | –
23 | grzanie pokrywy w zakresie temperatur min. 3-110 [°C] | TAK, podać |  | –
24 | zakres temperatur bloku, min.: 4-100 [°C] | TAK, podać |  | [1,2]
25 | dokładność temperaturowa przy 90 [°C], max. +/- 0.2 [°C] | TAK, podać |  | –
26 | jednorodność temepraturowa dołek do dołka w ciągu 10 [s] od osiągnięcia 90 [°C], max. +/- 0.4 [°C] | TAK, podać |  | [2,1]
27 | zakres temperatur gradientu, min. 30-100 [°C] | TAK, podać |  | –
28 | programowalny zakres gradientu 8 rzędów, min. 1–24 [°C] | TAK |  | –
29 | metoda grzania i chłodzenia - moduł w technologii Peltier | TAK |  | –
30 | atesty elektryczne, min. IEC, CE | TAK |  | –
31 | zasilanie - 100–240 [V], 50/60 [Hz] | TAK |  | –
32 | zasilanie, max. 850 [w] | TAK, podać |  | –
33 | możliwość ustawiania i wgrywania indywidualnych protokołów dostosowanych do konkretnych odczynników/substancji biorących udział w reakcjach, a także możliwość edytowania tych protokołów | TAK |  | –
34 | możliwość zdalnego serwisowania aparatu | TAK |  | –
Warunki gwarancji i serwisu
35 | okres gwarancji od daty podpisania protokołu odbioru, min. 24 [mies.] | TAK, podać |  | –
36 | w okresie udzielonej gwarancji bezpłatne przeglądy okresowe, bez konieczności wzywania przez Zamawiającego (obejmujące bezpłatny dojazd, robociznę i części), min. 1 na rok (tj. pierwszy przegląd przed upływem 365 dni liczonych od daty podpisania protokołu) lub inaczej ale zgodnie z zaleceniami producenta - w przypadku przeglądów zgodnie z zaleceniami producenta należy dostarczyć w dniu podpisania protokołu odbioru końcowego pismo z zaleceniami producenta w tym zakresie (potwierdzone za zgodność z oryginałem). W okresie udzielonej gwarancji po stronie Wykonawcy leży zapewnienie terminowego wykonania kolejnego przeglądu - przed upływem daty ważności ostatniego wykonanego przez Niego przeglądu | TAK, podać |  | –
37 | gwarantowany czas przystąpienia do naprawy, max. 72 [h] od zgłoszenia konieczności naprawy | TAK, podać |  | –
38 | gwarantowany czas naprawy, max. 7 dni od daty zgłoszenia konieczności naprawy | TAK, podać |  | –
39 | nazwa serwisu, adres, nr telefonu i faksu, osoba kontaktowa | podać |  | –
Inne
40 | szkolenie personelu z obsługi (miejsce: siedziba Zamawiającego, czas i ilość osób: do ustalenia przed szkoleniem) | TAK |  | –
41 | instrukcja obsługi do oferowanego urządzenia w języku polskim oraz dodatkowa instrukcja obsługi (obowiązkowo wersja elektroniczna) dla Działu Inżynierii Klinicznej - przy dostawie | TAK |  | –
42 | w ramach oferty Wykonawca zobowiązany jest po dokonanej instalacji do niezwłocznego odebrania wszelkich opakowań po zainstalowanym sprzęcie oraz ich utylizacji we własnym zakresie i na własny koszt | TAK |  | –
43 | wszelkie czynności związane z dostarczeniem, wniesieniem, montażem, uruchomieniem oraz możliwymi z tym czynnościami leżą po stronie Wykonawcy | TAK |  | –
| PAKIET XVI - Urządzenie do terapii ruchowej dla pacjentów leżących - 1 sztuka |  |  | CPV: 33158400-6
1 | nazwa produktu | podać |  | –
2 | numer katalogowy produktu lub grupy | podać |  | –
3 | producent | podać |  | –
4 | produkt fabrycznie nowy, nie demonstracyjny, nie powystawowy, rok produkcji - 2024 | TAK |  | –
5 | urządzenie do terapii aktywnej, pasywnej i wspomagającej kończyn górnych i dolnych dla pacjentów leżących | TAK |  | –
6 | pedały pod stopy pokryte tworzywem sztucznym z systemem szybkiej zmiany | TAK |  | –
7 | prowadnice pod nogi pokryte tworzywem sztucznym z łatwymi do dezynfekcji taśmami do zapinania | TAK |  | –
8 | możliwość ustawienia kąta zgięcia stawu kolanowego za pomocą pokrętła | TAK |  | –
9 | uchwyty na dłonie pokryte tworzywem sztucznym, łatwym do dezynfekcji, z systemem szybkiej zmiany | TAK |  | –
10 | możliwośc szybkiego zapięcia stóp | TAK |  | –
11 | osłony przedramion pokryte tworzywem sztucznym z możłiwością dezynfekcji, w technologii szybkiej wymiany | TAK |  | –
12 | paski mocujące do przedramion o ergonomicznym ukształtowaniu, wyścielane, o długości min. 250 [mm] (2 szt.) | TAK, podać |  | –
13 | mankiet na nadgarstek do mocowania ograniczonej funkcyjnie dłoni na uchwycie urządzenia, rozmiar L (2 szt.) | TAK |  | –
14 | zdejmowana jednostka sterująca | TAK |  | –
15 | przekątna monitora, min. 7 [cali] | TAK, podać |  | [1,2]
16 | stacja do odkładania monitora | TAK |  | –
17 | wymiary zewnętrzne urządzenia, min. (dł. x szer. x wys.) 1510-1780 x 620-1000 x 1180-1660 [mm] | TAK, podać |  | –
18 | waha urządzenia, max. 95 [kg] | TAK |  | [2,1]
19 | najniższy podjazd pod łóżko szpitalne, wykorzystująć rozstaw podstawy, max. 100 [mm] | TAK, podać |  | [2,1]
20 | maksymalna dopuszczalna waga użytkownika, min. 135 [kg] | TAK, podać |  | [1,2]
21 | ustawienia podzwozia z min. czteropunktową blokadą pod kątem | TAK |  | –
22 | rozkładanie podwozia-szyn za pomocą dźwigni umożliwiające szybkie i beznarzędziowe ustawienie urządzenia pod łózkiem pacjenta | TAK |  | –
23 | szyny o wymiarach; zewnętrzne max. 880 [mm], wewnętrzne max. 450 [mm] | TAK |  | –
24 | klasa ochronności, min II / typ BF | TAK |  | –
25 | półka do odkładdania prowadnic - uchwyt na podnóżki lub uchwyty | TAK |  | –
26 | pilot bezpieczeństwa dla pacjenta | TAK |  | –
Warunki gwarancji i serwisu
27 | okres gwarancji od daty podpisania protokołu odbioru, min. 24 [mies.] | TAK, podać |  | –
28 | w okresie udzielonej gwarancji bezpłatne przeglądy okresowe, bez konieczności wzywania przez Zamawiającego (obejmujące bezpłatny dojazd, robociznę i części), min. 1 na rok (tj. pierwszy przegląd przed upływem 365 dni liczonych od daty podpisania protokołu) lub inaczej ale zgodnie z zaleceniami producenta - w przypadku przeglądów zgodnie z zaleceniami producenta należy dostarczyć w dniu podpisania protokołu odbioru końcowego pismo z zaleceniami producenta w tym zakresie (potwierdzone za zgodność z oryginałem). W okresie udzielonej gwarancji po stronie Wykonawcy leży zapewnienie terminowego wykonania kolejnego przeglądu - przed upływem daty ważności ostatniego wykonanego przez Niego przeglądu | TAK, podać częstotliwość przeglądów |  | –
29 | gwarantowany czas przystąpienia do naprawy, max. 72 [h] od zgłoszenia konieczności naprawy | TAK, podać |  | –
30 | gwarantowany czas naprawy, max. 7 dni od daty zgłoszenia konieczności naprawy | TAK, podać |  | –
31 | nazwa serwisu, adres, nr telefonu i faksu, osoba kontaktowa | podać |  | –
Inne
32 | szkolenie personelu z obsługi (miejsce: siedziba Zamawiającego, czas i ilość osób: do ustalenia przed szkoleniem) | TAK |  | –
33 | produkt posiadający deklarację zgodności - deklaracja zgodności w języku polskim lub angielskim dostarczona przy dostawie | TAK |  | –
34 | instrukcja obsługi do każdego egzemplarza oferowanego urządzenia w języku polskim oraz dodatkowa instrukcja obsługi (obowiązkowo wersja elektroniczna) dla Działu Inżynierii Klinicznej - przy dostawie | TAK |  | –
35 | w ramach oferty Wykonawca zobowiązany jest po dokonanej instalacji do niezwłocznego odebrania wszelkich opakowań (palet, kartonów, folii, taśm, etc.) po zainstalowanym sprzęcie i ich utylizacji we własnym zakresie i na własny koszt | TAK |  | –
36 | wszelkie czynności i koszty związane z dostarczeniem, wniesieniem, montażem, uruchomieniem oferowanego w pakiecie przedmiotu zamówienia leżą po stronie Wykonawcy | TAK |  | –
| PAKIET XVII - Cieplarka |  |  | CPV: 33152000-0
1 | nazwa produktu | podać |  | –
2 | numer katalogowy produktu lub grupy | podać |  | –
3 | producent | podać |  | –
4 | produkt fabrycznie nowy, nie demonstracyjny, nie powystawowy, rok produkcji - 2024 | TAK |  | –
5 | urządzenie laboratoryjne z wnętrzem wykonanym ze stali nierdzewnej | TAK |  | –
6 | zewnerzne drzwi - pełne, wewnerzne drzwi wykonane ze szkła | TAK |  | –
7 | wymuszony obieg powietrza | TAK |  | –
8 | pojemność netto, min. 120 [l] | TAK, podać |  | [1,2]
9 | zakres temperatury, min. +8 [°C] do +60 [°C] | TAK, podać |  | [1,2]
10 | jednorodność oraz stabilność temperatury wewnątrz urządzenia, max. +/- 0,5 [°C] | TAK, podać |  | [2,1]
11 | wymiary zewnętrzne, max. (szer. x gł. x wys.) 550 x 600 x 900 [mm] | TAK |  | –
12 | wymiary wewnętrzne, min. (szer. x gł. x wys.) 450 x 390 x 700 [mm] | TAK |  | –
13 | waga, max. 60 [kg] | TAK, podać |  | [2,1]
14 | pobór mocy, max. 130 [W] | TAK, podać |  | [1,2]
15 | regulacja temperatury co max. 0,1 [°C] realizowana za pomocą streownika mikroprocesorowego z algorytmem adaptacyjnym, wyposażony w wyświetlacz graficzny | TAK, podać |  | –
16 | interaktywny interfejs użytkownika wyposażony w komunikaty kontroli podzespołów systemowych tj. min. przepalenie bezpiecznika, awaria czujnika, awaria podzespołu | TAK |  | –
17 | wbudowany zegar czasu rzeczywistego umożliwiający start urządzenia z zaprorgamowanym opóźnieniem | TAK |  | –
18 | timer z funkcjami sygnalizacji lub wyłączenia urządzenia, zakres min. 0-31 [dni] z dokładnością do max. 1 [min] | TAK, podać |  | –
19 | możliwość kontynuacji pracy urządzenia po powrocie zasilania lub przerwanie pracy w wyniku przekroczenia zadanego maksymalnego czasu przerwy lub maksymalnej odchyłki temperatury | TAK |  | –
20 | ręczna lub automatyczna regulacja prędkości obrotowej wentylatora | TAK |  | –
21 | możliwość wprowadzenia korekty temperatury przez użytkownika | TAK |  | –
22 | alarmy, min. otwartych drzwi, informacji o zaniku napięcia, uszkodzenia czujnika temperatury | TAK |  | –
23 | port komunikacyjny RS-232 | TAK |  | –
24 | autotuning – automatyczne ciągłe dopasowywanie parametrów pracy w celu uzyskania najwyższej możliwej stabilności temperatury, niezależnie od ilości wsadu i temperatury zewnętrznej | TAK |  | –
25 | możliwość podglądu na wyświetlaczu urządzenia wykresu temperatury z ostatnich min. 24h pracy urządzenia | TAK, podać |  | –
26 | wyświetlanie wartości: min, max, średniej globalnej lub z trwającego programu | TAK |  | –
27 | urządzenie wyposażone w druciane półki ze stali nierdzewnej - 3 sztuki | TAK |  | –
Warunki gwarancji i serwisu
28 | okres gwarancji od daty podpisania protokołu odbioru, min. 24 [mies.] | TAK, podać |  | –
29 | w okresie udzielonej gwarancji bezpłatne przeglądy okresowe, bez konieczności wzywania przez Zamawiającego (obejmujące bezpłatny dojazd, robociznę i części), min. 1 na rok (tj. pierwszy przegląd przed upływem 365 dni liczonych od daty podpisania protokołu) lub inaczej ale zgodnie z zaleceniami producenta - w przypadku przeglądów zgodnie z zaleceniami producenta należy dostarczyć w dniu podpisania protokołu odbioru końcowego pismo z zaleceniami producenta w tym zakresie (potwierdzone za zgodność z oryginałem). W okresie udzielonej gwarancji po stronie Wykonawcy leży zapewnienie terminowego wykonania kolejnego przeglądu - przed upływem daty ważności ostatniego wykonanego przez Niego przeglądu | TAK, podać częstotliwość przeglądów |  | –
30 | gwarantowany czas przystąpienia do naprawy, max. 72 [h] od zgłoszenia konieczności naprawy | TAK, podać |  | –
31 | gwarantowany czas naprawy, max. 7 dni od daty zgłoszenia konieczności naprawy | TAK, podać |  | –
32 | nazwa serwisu, adres, nr telefonu i faksu, osoba kontaktowa | podać |  | –
Inne
33 | szkolenie personelu z obsługi (miejsce: siedziba Zamawiającego, czas i ilość osób: do ustalenia przed szkoleniem) | TAK |  | –
34 | produkt posiadający deklarację zgodności - deklaracja zgodności w języku polskim lub angielskim dostarczona przy dostawie | TAK |  | –
35 | instrukcja obsługi do każdego egzemplarza oferowanego urządzenia w języku polskim oraz dodatkowa instrukcja obsługi (obowiązkowo wersja elektroniczna) dla Działu Inżynierii Klinicznej - przy dostawie | TAK |  | –
36 | w ramach oferty Wykonawca zobowiązany jest po dokonanej instalacji do niezwłocznego odebrania wszelkich opakowań (palet, kartonów, folii, taśm, etc.) po zainstalowanym sprzęcie i ich utylizacji we własnym zakresie i na własny koszt | TAK |  | –
37 | wszelkie czynności i koszty związane z dostarczeniem, wniesieniem, montażem, uruchomieniem oferowanego w pakiecie przedmiotu zamówienia leżą po stronie Wykonawcy | TAK |  | –
| PAKIET XVIII - Doposażnie laboratorium (Komora laminarna do PCR + inkubator CO2) |  |  | CPV: 38000000-5
Inkubator CO2
1 | nazwa produktu | podać |  | –
2 | numer katalogowy produktu lub grupy | podać |  | –
3 | producent | podać |  | –
4 | produkt fabrycznie nowy, nie demonstracyjny, nie powystawowy, rok produkcji - 2024 | TAK |  | –
5 | urządzenie zapewniające sześciostronne ogrzewanie - elementy grzewcze znajdującę się w ścianach oraz na drzwiach | TAK |  | –
6 | wnętrze wykonane ze stali nierdzewnej z wygładzonymi szwami | TAK |  | –
7 | system recyrkulacji UV do cykli dekontaminacji | TAK |  | –
8 | port dostępu wbudowany w ścianę inkubatora w celu łatwego wyprowadzania czujników lub urządzeń przewodowych zainstalowanych wewnątrz | TAK |  | –
9 | port dostępu ogrzewany niezależnie, aby zapobiec tworzeniu się kondensatu | TAK |  | –
10 | system rejestrujący min.: temperaturę wewnętrzną, wilgotność i poziom CO2, a także stany otwarcia drzwi, lampy UV, wentylatora i błędów | TAK |  | –
11 | czujnik podczerwieni CO2, nie wrażliwy na zmiany temperatury i wilgotności | TAK |  | –
12 | przesyłanie danych Bluetooth do komputera | TAK |  | –
13 | pojemność, min. 45 [l] | TAK, podać |  | [1,2]
14 | wymiary zewnętrzne, max. (dł. x gł. x wys.) 400 x 410 x 600 [mm] | TAK, podać |  | –
15 | wymiary wewnętrzne, min. (dł. x gł. x wys.) 350 x 300 x 380 [mm] | TAK, podać |  | –
16 | zakres ustawienia temperatury, min. +25 do +60 [°C] | TAK, podać |  | [1,2]
17 | jednorodność temperatury, max. ±0,3 [°C] | TAK, podać |  | [2,1]
18 | zakres CO2, min. 0-20 [%] | TAK, podać |  | [1,2]
19 | dokładność CO2, max. ±0,1 [%] | TAK, podać |  | –
20 | wilgotnośc względna, min. 90 [%] | TAK, podać |  | [1,2]
21 | port dostępowy o średnicy min. 25 [mm] | TAK, podać |  | –
22 | alarmy, min. przegrzania / za niskiej temperatury, wycieku CO2, utraty wilgotności, błędu lampy UV | TAK |  | –
23 | waga, max. 40 [kg] | TAK, podać |  | [2,1]
24 | pobór mocy, max. 600 [W] | TAK, podać |  | [2,1]
25 | urządzenie wyposażone w półki - 3 sztuki | TAK |  | –
Komora do PCR
26 | nazwa produktu | podać |  | –
27 | numer katalogowy produktu lub grupy | podać |  | –
28 | producent | podać |  | –
29 | produkt fabrycznie nowy, nie demonstracyjny, nie powystawowy, rok produkcji - 2024 | TAK |  | –
30 | komora nastołowa, zaprojektowana do czystej pracy z próbkami DNA | TAK |  | –
31 | bezozonowa dezynfekcja promieniami UV | TAK |  | –
32 | dłgość żywotności lampy, min. 9000 [h] | TAK, podać |  | [1,2]
33 | automatyczne wyłączanie otwartej lampy UV, gdy okno frontowe jest uniesione | TAK |  | –
34 | wbudowana bakteriobójcza przepływowa lampa UV zapewniająca stałą dekontaminację wewnątrz komory w czasie pracy | TAK |  | –
35 | ściany wykonane ze stali nierdzewnej (tylna) oraz szkła (boczne i frontowe) | TAK |  | –
36 | poziom promieniowania UV, min. 18 [mW / cm2 / sek. | TAK, podać |  | [1,2]
37 | cyfrowy timer ustawiania bezpośredniej ekspozycji UV, min. 1 [min] - 24 [h] (krok co max. 1 [min]) lub praca ciągła | TAK |  | –
38 | recyklulator UV, min. 30 [W] o skuteczności min. 99[%/h] | TAK, podać |  | –
39 | lampa światła bialego TLD, min. 30 [W] | TAK, podać |  | –
40 | grubość scian bocznych, min. 4 [mm] | TAK, podać |  | –
41 | grubość osłony okna frontowego, min. 5 [mm] | TAK, podać |  | –
42 | grubość górnej części okna frontowego, min. 8 [mm] | TAK, podać |  | –
43 | półprzepuszczalność optyczna, min. 95 [%] | TAK, podać |  | [1,2]
44 | wbudowane gniazdka elektryczen na max. 1000 [w] - min. 3 szt | TAK, podać |  | –
45 | ochrona przed UV, skuteczność min. 95 [%] z filtrem UV | TAK, podać |  | [1,3]
46 | platofrma robocza o wymiarach, min. 1200 x 500 [mm] | TAK, podać |  | –
47 | wymiary komoray (dł. x gł. x wys.) max. 1300 x 600 x 600 [mm] | TAK, podać |  | –
48 | zasilanie, max. 140 [W] | TAK, podać |  | –
49 | waga brutto, max 70 [kg] | TAK, podać |  | [2,1]
Warunki gwarancji i serwisu
50 | okres gwarancji od daty podpisania protokołu odbioru, min. 24 [mies.] | TAK, podać |  | –
51 | w okresie udzielonej gwarancji bezpłatne przeglądy okresowe, bez konieczności wzywania przez Zamawiającego (obejmujące bezpłatny dojazd, robociznę i części), min. 1 na rok (tj. pierwszy przegląd przed upływem 365 dni liczonych od daty podpisania protokołu) lub inaczej ale zgodnie z zaleceniami producenta - w przypadku przeglądów zgodnie z zaleceniami producenta należy dostarczyć w dniu podpisania protokołu odbioru końcowego pismo z zaleceniami producenta w tym zakresie (potwierdzone za zgodność z oryginałem). W okresie udzielonej gwarancji po stronie Wykonawcy leży zapewnienie terminowego wykonania kolejnego przeglądu - przed upływem daty ważności ostatniego wykonanego przez Niego przeglądu | TAK, podać częstotliwość przeglądów |  | –
52 | gwarantowany czas przystąpienia do naprawy, max. 72 [h] od zgłoszenia konieczności naprawy | TAK, podać |  | –
53 | gwarantowany czas naprawy, max. 7 dni od daty zgłoszenia konieczności naprawy | TAK, podać |  | –
54 | nazwa serwisu, adres, nr telefonu i faksu, osoba kontaktowa | podać |  | –
Inne
55 | szkolenie personelu z obsługi (miejsce: siedziba Zamawiającego, czas i ilość osób: do ustalenia przed szkoleniem) | TAK |  | –
56 | produkt posiadający deklarację zgodności - deklaracja zgodności w języku polskim lub angielskim dostarczona przy dostawie | TAK |  | –
57 | instrukcja obsługi do każdego egzemplarza oferowanego urządzenia w języku polskim oraz dodatkowa instrukcja obsługi (obowiązkowo wersja elektroniczna) dla Działu Inżynierii Klinicznej - przy dostawie | TAK |  | –
58 | w ramach oferty Wykonawca zobowiązany jest po dokonanej instalacji do niezwłocznego odebrania wszelkich opakowań (palet, kartonów, folii, taśm, etc.) po zainstalowanym sprzęcie i ich utylizacji we własnym zakresie i na własny koszt | TAK |  | –
59 | wszelkie czynności i koszty związane z dostarczeniem, wniesieniem, montażem, uruchomieniem oferowanego w pakiecie przedmiotu zamówienia leżą po stronie Wykonawcy | TAK |  | –