## Fizykoterapia
znak sprawy: DZP:271-32/23
Załącznik nr 2
Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. św. Ludwika
PARAMETRY TECHNICZNE
Pakiet nr 1
Lp. | Parametry wymagane*
I | Aparat do elektroterapii, terapii skojarzonej, ultradźwięków, laseroterapii i magnetoterapii
1 | Trzy całkowicie niezależne kanały zabiegowe
2 | Automatyczny test promieniowania laserowego
3 | Tryb pracy: programowy/ manualny
4 | Baza wbudowanych programów i sekwencji zabiegowych
5 | Statystyki przeprowadzonych zabiegów
6 | Encyklopedia z opisem metodyki zabiegu
7 | Możliwość edycji nazw programów i sekwencji użytkownika
8 | Jednostki chorobowe wybierane po nazwie lub dziedzinie
9 | 7’’ kolorowy wyświetlacz z panelem dotykowym
10 | Generowane prądy: - prąd interferencyjny (dynamiczny, statyczny, jednokanałowy AMF) - prądy TENS (symetryczny, asymetryczny, falujący, TENS burst, TENS do terapii porażeń spastycznych) - prądy Kotza / rosyjska stymulacja - tonoliza - prądy diadynamiczne (MF,DF,CP,CP-ISO,LP) - prądy impulsowe (prostokątny, trójkątny, wg.Leduca, neofaradyczny, wg Traberta), - prąd unipolarny falujący - prąd galwaniczny - mikroprądy
11 | Natężenie maks. Pr.interferencyjne, Kotza - 100mA
12 | Natężenie maks. Pr. TENS - 140mA
13 | Natężenie maks. Pr.diadynamiczne, impulsowe - 60mA
14 | Natężenie maks. Pr. Galwaniczny - 40mA
15 | Ultradźwięki: - częstotliwość pracy: 1 i 3,5 MHz - częstotliwość w trybie pulsacyjnym: 16 Hz, 48 Hz, 100 Hz - wypełnienie w trybie pulsacyjnym: 5 - 75 %, krok 5%
16 | Magnetoterapia: - maksymalna indukcja pola magnetycznego: 10 mT - częstotliwość pracy: 2 – 120 Hz - parametry trybu przerywanego: impuls 1 s/ przerwa 0,5 – 8 s
17 | Tryb przerywany dla prądów unipolarnych
18 | Elektrodiagnostyka z graficzną prezentacją krzywej I/t
19 | Automatyczne wyliczanie reobazy, chronaksji, współczynnika akomodacji
20 | Min. 285 wbudowanych programów zabiegowych
21 | Min. 300 programów do ustawienia dla użytkowników
22 | Programy ulubione
23 | Min. 36 wbudowanych sekwencji zabiegowych
24 | Min. 10 sekwencji do ustawienia dla użytkowników
25 | Możliwość przeprowadzenie testu elektrod
26 | Wymiary 34x28x11-16 cm (+/- 3%)
27 | Zasilanie 230V/40W
28 | Wyposażenie: - dedykowany stolik pod aparat - wyposażenie standardowe do elektroterapii: - elektrody do elektroterapii 6x6 cm- 4szt; - elektrody do elektroterapii 7,5x9 cm -2szt; - pokrowce wiskozowe do elektrod 6x6 cm - 8szt, 7,5x9 cm - 4szt; - pasy rzepowe 40x10 cm- 2szt, 100x10 cm- 2szt - laserowy aplikator prysznicowy - statyw zaciskowy do aplikatora prysznicowego - głowica do terapii ultradźwiękowej 4 cm2/1, 3,5 MHz - dwa dedykowane współpracujące ze sobą i sterownikiem aplikatory płaskie pola magnetycznego - okulary ochronne- 2 szt - elektrody punktowe: adapter (do kabla pacjenta 4 mm), elektrody punktowe o średnicy 6 mm, 10 mm, 15 mm, 20 mm oraz etui.
II | Aparat do elektroterapii, terapii skojarzonej, ultradźwięków, laseroterapii i magnetoterapii
29 | Trzy całkowicie niezależne kanały zabiegowe
30 | Automatyczny test promieniowania laserowego
31 | Tryb pracy: programowy/ manualny
32 | Baza wbudowanych programów i sekwencji zabiegowych
33 | Statystyki przeprowadzonych zabiegów
34 | Encyklopedia z opisem metodyki zabiegu
35 | Możliwość edycji nazw programów i sekwencji użytkownika
36 | Jednostki chorobowe wybierane po nazwie lub dziedzinie
37 | 7’’ kolorowy wyświetlacz z panelem dotykowym
38 | Generowane prądy: - prąd interferencyjny (dynamiczny, statyczny, jednokanałowy AMF) - prądy TENS (symetryczny, asymetryczny, falujący, TENS burst, TENS do terapii porażeń spastycznych) - prądy Kotza / rosyjska stymulacja - tonoliza - prądy diadynamiczne (MF,DF,CP,CP-ISO,LP) - prądy impulsowe (prostokątny, trójkątny, wg.Leduca, neofaradyczny, wg Traberta), - prąd unipolarny falujący - prąd galwaniczny - mikroprądy
39 | Natężenie maks. Pr.interferencyjne, Kotza - 100mA
40 | Natężenie maks. Pr. TENS - 140mA
41 | Natężenie maks. Pr.diadynamiczne, impulsowe - 60mA
42 | Natężenie maks. Pr. Galwaniczny - 40mA
43 | Ultradźwięki: - częstotliwość pracy: 1 i 3,5 MHz - częstotliwość w trybie pulsacyjnym: 16 Hz, 48 Hz, 100 Hz - wypełnienie w trybie pulsacyjnym: 5 - 75 %, krok 5%
44 | Magnetoterapia: - maksymalna indukcja pola magnetycznego: 10 mT - częstotliwość pracy: 2 – 120 Hz - parametry trybu przerywanego: impuls 1 s/ przerwa 0,5 – 8 s
45 | Tryb przerywany dla prądów unipolarnych
46 | Elektrodiagnostyka z graficzną prezentacją krzywej I/t
47 | Automatyczne wyliczanie reobazy, chronaksji, współczynnika akomodacji
48 | Min. 285 wbudowanych programów zabiegowych
49 | Min. 300 programów do ustawienia dla użytkowników
50 | Programy ulubione
51 | Min. 36 wbudowanych sekwencji zabiegowych
52 | Min. 10 sekwencji do ustawienia dla użytkowników
53 | Możliwość przeprowadzenie testu elektrod
54 | Wymiary 34x28x11-16 cm (+/- 3%)
55 | Zasilanie 230V/40W
56 | Wyposażenie: - dedykowany stolik pod aparat - wyposażenie standardowe do elektroterapii: - elektrody do elektroterapii 6x6 cm- 4szt; - elektrody do elektroterapii 7,5x9 cm -2szt; - pokrowce wiskozowe do elektrod 6x6 cm - 8szt, 7,5x9 cm - 4szt; - pasy rzepowe 40x10 cm- 2szt, 100x10 cm- 2szt - sonda do laseroterapii o mocy 400 mW i długości fali 808 nm - głowica do terapii ultradźwiękowej 4 cm2/1, 3,5 MHz - dwa dedykowane współpracujące ze sobą i sterownikiem aplikatory płaskie pola magnetycznego - okulary ochronne- 2 szt - elektrody punktowe: adapter (do kabla pacjenta 4 mm), elektrody punktowe o średnicy 6 mm, 10 mm, 15 mm, 20 mm oraz etui.
III | Aparat do elektroterapii, laseroterapii i magnetoterapii
57 | Dwa całkowicie niezależne kanały zabiegowe
58 | Aparat posiada wbudowany akumulator
59 | Emisja promieniowania w trybie impulsowym i ciągłym
60 | Automatyczny test promieniowania laserowego
61 | Tryb pracy: programowy/ manualny
62 | Baza wbudowanych programów i sekwencji zabiegowych
63 | Statystyki przeprowadzonych zabiegów
64 | Encyklopedia z opisem metodyki zabiegu
65 | Podręczna lista programów i sekwencji ulubionych
66 | Możliwość edycji nazw programów i sekwencji użytkownika
67 | Jednostki chorobowe wybierane po nazwie lub dziedzinie
68 | 7’’ kolorowy wyświetlacz z panelem dotykowym
69 | Generowane prądy: - prąd interferencyjny (dynamiczny, statyczny, jednokanałowy AMF) - prądy TENS (symetryczny, asymetryczny, falujący, TENS burst, TENS do terapii porażeń spastycznych) - prądy Kotza/ rosyjska stymulacja - tonoliza - diadynamiczne (MF,DF,CP,CP-ISO,LP) - prądy impulsowe (prostokątny, trójkątny, wg.Leduca, neofaradyczny, wg Traberta) - prąd unipolarny falujący - prąd galwaniczny - mikroprądy
70 | Min. 60 gotowych programów do elektroterapii
71 | Min. 70 wbudowanych programów terapii skojarzonej
72 | Min. 30 programów wbudowanych dla magnetoterapii
73 | Programy do ustawienia dla użytkownika
74 | Natężenie maks. Pr.interferencyjne, Kotza - 100mA
75 | Natężenie maks. Pr. TENS - 140mA
76 | Natężenie maks. Pr.diadynamiczne, impulsowe - 60mA
77 | Natężenie maks. Pr. Galwaniczny - 40mA
78 | Magnetoterapia: - maksymalna indukcja pola magnetycznego: 10 mT - częstotliwość pracy: 2 – 120 Hz - parametry trybu przerywanego: impuls 1 s/ przerwa 0,5 – 8 s
79 | Automatyczne wyliczanie reobazy, chronaksji, współczynnika akomodacji
80 | Opcja definiowania programów ulubionych
81 | Min. 36 wbudowanych sekwencji zabiegowych do elektroterapii
82 | Min. 10 sekwencji do ustawienia dla użytkowników
83 | Możliwość przeprowadzenie testu elektrod
84 | Wymiary 34x28x11-16 cm (+/- 3%)
85 | Zasilanie 230V/40W
86 | Wyposażenie: - dedykowany stolik pod aparat - wyposażenie standardowe do elektroterapii: - elektrody do elektroterapii 6x6 cm- 4szt; - elektrody do elektroterapii 7,5x9 cm -2szt; - pokrowce wiskozowe do elektrod 6x6 cm - 8szt, 7,5x9 cm - 4szt; - pasy rzepowe 40x10 cm- 2szt, 100x10 cm- 2szt - sonda do laseroterapii o mocy 400 mW i długości fali 808 nm - laserowy aplikator prysznicowy - statyw zaciskowy do aplikatora prysznicowego - dwa dedykowane współpracujące ze sobą i sterownikiem aplikatory płaskie pola magnetycznego - okulary ochronne- 2 szt - elektrody punktowe: adapter (do kabla pacjenta 4 mm), elektrody punktowe o średnicy 6 mm, 10 mm, 15 mm, 20 mm oraz etui.
IV | Aparat do krioterapii
87 | Zasilanie 230 V (+/-10%) 50Hz
88 | Maksymalny pobór mocy 555 VA
89 | Klasa I
90 | Stopień B
91 | Czynnik chłodniczy Ciekły azot (LN)
92 | Ilość czynnika roboczego dla zbiornika 35 litrów (+/-3%)
93 | Temperatura azotu - 196 ̊C (+/- 3%)
94 | Temperatura gazu wylotowego -160 ̊C ÷ -100 ̊C
95 | Wymiary aparatu (wysokość x szerokość x głębokość): 1090 x 513 x 795 mm (+/- 50 mm)
96 | Ciężar (bez dewara i głowicy): 25,5 kg (+/- 2 kg)
97 | Długość przewodu kriogenicznego: min. 2,4 m
98 | W zestawie z aparatem dwa zbiorniki o objętości 35 litrów (+/-3%)
99 | Odparowanie ciekłego azotu 0,1-0,2 litra/24h
100 | Sterowanie za pomocą dotykowego panelu
101 | Przyciski na panelu umieszczone są po obu stronach wyświetlacza LCD
102 | Wizualizacja parametrów zabiegowych: czas, temperatura na wyświetlaczu LCD aparatu
103 | Przewód kriogeniczny z pomiarem temperatury
104 | Stały pomiar ciężaru zbiornika z azotem
105 | Skokowa regulacja siły nadmuchu par azotu
106 | Przystosowany do pracy z dewarem 35 – litrowym
107 | Podstawa jezdna umożliwiająca przemieszczanie aparatu
108 | Wersja grzałkowa
V | Aparat EKG
109 | 12 kanałowe EKG
110 | Dotykowy 10.1 calowy wyświetlacz o wysokiej rozdzielczości (1280x800) i wysokim kontraście zapewniające dobry odczyt informacji
111 | Filtry: sieciowy, EMG oraz filtr bazowy
112 | Aparat powinien umożliwiać jednoczesne wyświetlanie 3/6/12 kanałów EKG, stan druku, czułość, szybkość, filtry
113 | Aparat powinien zostać wyposażony w klawiaturę funkcyjną (m.in.: start/stop, wydruk, klawisze nawigacyjne) oraz pełną ekranową klawiaturę dotykową
114 | Szeroki zakres formatów wydruków i analiz: 12x1, 6x2+1 (rytm wiodący), 6x2, 3x4+2 (rytm wiodący), rytm 12, rytm 10, rytm 8
115 | W trybie podglądu można oglądać zapisane krzywe, dokonane auto-analizy i auto-interpretacje EKG i wnioski z auto-interpretacji
116 | Interfejs w języku polskim
117 | Port USB (eksport badań na pamięć pendrive, możliwość podłączenia do komputera)
118 | Wbudowana bateria litowa powinna zapewniać zasilanie dla 1000 badań i 3 godzin ciągłego drukowania
119 | Wbudowana drukarka termiczna
120 | Możliwość podłączenia drukarki laserowej
121 | Aparat powinien posiadać wymiary: 340 x 320 x 86 mm (dł. x szer. x wys.) (+/-3%)
122 | Dedykowany mobilny stolik z wysięgnikiem na kabel pacjenta oraz koszem na akcesoria
123 | Zewnętrzny zasilacz
VI | Lampa do naświetlania promieniami podczerwonymi
124 | Lampa statywowa z regulacją wysokości i ustawienia tubusu
125 | Podstawka umożliwiająca pracę lampy na stole
126 | Mikroprocesorowe sterowanie pracą lampy
127 | Wymuszone chłodzenie tubusu
128 | Siatka zabezpieczająca
129 | Sterownik elektroniczny z wyświetlaczem cyfrowym do ustawienia czasu zabiegu i regulacji mocy promieniowania
130 | Maksymalna moc żarówki 375W
131 | Regulacja jasności :10-100%, krok min. co 10%
132 | Zegar zabiegowy:1-30 min
133 | Zasilanie: 230V/50-60 Hz
134 | Filtr czerwony z siatką zabezpieczającą
135 | Filtr niebieski z siatką zabezpieczającą
136 | Okulary ochronne dla pacjenta
137 | Okulary ochronne dla terapeuty
138 | Podstawa stołowa o wymiarach 30x39x41 cm (+/- 5 cm)
139 | Wymiary max: 50x60x190 cm (+/- 5 cm)
140 | Waga urządzenia max: 13,7 kg
VII | Lampa zabiegowa sufitowa
141 | Jednokopułowa lampa zabiegowa bezcieniowa mocowana do sufitu za pomocą podkonstrukcji dystansowej. Ramię wychodzące z zawiesia sufitowego – zawiesie posiadające osłonę zakrywającą płytę stropową i wszystkie przyłącza elektryczne.
142 | Ramię kopuły złożone z 2 części – ramie poziome zapewniające obrót lampy dookoła zawieszenia sufitowego, ramię równoważące zapewniające ruch kopuły w osi pionowej poruszające się dzięki sprężynowemu systemowi równoważącemu.
143 | Regulacja położenia lampy możliwa dzięki uchwytowi przy kopule zapewniającemu dokładne pozycjonowanie lampy
144 | Okrągły kształt lampy zapewniający dokładne oświetlenie pola zabiegowego i bezcieniowość
145 | Średnica kopuły do 30 cm.
146 | Kopuła wyposażona w uchwyt brudny
147 | Kopuła wyposażona w wymienny sterylizowany uchwyt (min. 2 uchwyty w komplecie)
148 | Możliwość obrotu kopuły względem osi pionowej i poziomej
149 | Ilość źródeł światła – min. 18 (tylko białe diody LED)
150 | Zastosowanie techniki diodowej eliminujące nagrzewanie się lampy
151 | Natężenie oświetlenia w odległości 1 m: 60.000 lux
152 | Przedział roboczy: 130 cm
153 | Współczynnik odwzorowania barw Ra95
154 | Temperatura barwowa: 4.400 K
155 | Regulacja natężenia oświetlenia realizowana bezdotykowo w min. w trzech krokach
156 | Pobór mocy poniżej 20 W
157 | Waga do 35 kg
158 | Żywotność źródła światła do 50.000 godz.
159 | Klasa zabezpieczenia przed porażeniem elektrycznym: I
160 | Lampa spełniająca wymogi norm PN-EN 60601-1 lub równoważna oraz PN-EN 60601-1-2 lub równoważna
VIII | Leżanka drewniania
161 | Stół rehabilitacyjny drewniany z regulowanym zagłówkiem
162 | Leżysko dwusegmentowe bez otworów
163 | Zagłówek regulowany skokowo za pomocą drewnianej zapadki
164 | Tapicerka skóropodobna zmywalna
165 | Stół powinien posiadać wymiary:
166 | - wysokość stała: 70 cm (+/- 2 cm)
167 | - szerokość: 65 cm (+/- 5 cm)
168 | - długość: 185 cm (+/- 5 cm)
169 | Wieszak na ręcznik papierowy
170 | Stół bez elementów metalowych
171 | Konstrukcja sosnowa
IX | Ssak elektryczny
172 | Zasilanie 230V
173 | Płynna regulacja siły ssania za pomocą pokrętła wraz ze wskazaniem poziomu podciśnienia
174 | Posiada filtr bakteryjny
175 | Wyposażony w manometr ssący
176 | Zbiornik na wydzielinę wielokrotnego użytku
177 | Maksymalny przepływ: 60 l/min
178 | Maksymalne podciśnienie: 90 kPa
179 | Poziom hałasu poniżej 55 dBA
180 | Urządzenie mobilne na kółkach - przynajmniej 2 kółka z blokadą
181 | Wymiary: 45x85x40 cm (+/- 2 cm)
182 | Waga: 15 kg (+/- 2 kg)
X | Waga lekarska ze wzrostomierzem
183 | Elektroniczna waga kolumnowa z wzrostomierzem przeznaczona do szpitali, przychodni oraz gabinetów lekarskich, zalegalizowana do celów medycznych wg klasy III
184 | Instalacja i szkolenie w pakiecie z wagą
185 | Łatwe przemieszczanie wagi dzięki wbudowanym kółkom transportowym
186 | Wyświetlacz z możliwością obracania od strony pacjenta lub lekarza/pielęgniarki.
187 | Plastikowo - Aluminiowy bezpieczny wzrostomierz z zakresem 75-200 cm i odczytem wyniku z przodu i boku wzrostomierza.
188 | Funkcja BMI do podstawowej oceny stanu odżywienia pacjenta
189 | Platforma, na której stoi pacjent zintegrowana pomostem wagi
190 | Wyniki ważenia pozostają “zamrożone” na wyświetlaczu funkcją HOLD
191 | Min 10.000 cykli ważenia na jednym zestawie baterii dostarczanych w pakiecie z wagą.
192 | 4 regulowane podgumowane punkty podparcia wagi.
193 | Obciążenie maksymalne 200 kg
194 | Działka elementarna 100 g < 150 kg > 200 g
195 | Zakres TARA 200 kg
196 | Wymiary, waga (szer. x wys. x głęb.) 294 x 1340 x 417 mm (+/-10mm)
197 | Wyrób medyczny zgodnie z dyrektywą 93/42/EWG klasa I lub równoważną
XI | Waga niemowlęca
198 | Elektroniczna waga dla niemowląt i dzieci przeznaczona do stosowania w szpitalach, przychodniach i gabinetach lekarskich, zalegalizowana do celów medycznych.
199 | Pomiar masy ciała netto dzięki funkcji TARA, niezależnie od pieluch albo miękkiej podkładki
200 | Instalacja i szkolenie w pakiecie z wagą
201 | Wyświetlacz wbudowany w obudowę wagi bez szczelin w które wchodzi kurz i zabrudzenia.
202 | Uchwyt po stronie wyświetlacza do bezpiecznego przenoszenia wagi.
203 | Małe zużycie prądu – 10.000 cykli ważenia na jednym zestawie baterii dostarczone razem z wagą w pakiecie
204 | 4 regulowane punkty podparcia wagi.
205 | Łatwe do utrzymania w czystości powierzchnie z tworzywa sztucznego ABS
206 | Wyświetlanie wagi ruchliwego dziecka z funkcją HOLD
207 | Obciążenie maksymalne 20 kg
208 | Działka elementarna 5g <10kg > 10g
209 | Zakres TARA 10 kg
210 | Wymiary wagi: (szer. x wys. x głęb.): 650 x 110 x 308 mm (+/-3%)
211 | Wymiar wyświetlacza: 90 mm x 28 mm (+/-3%)
212 | Waga wyposażona w cyfrowy wzrostomierz- zakres pomiaru ok. 35-80 cm
213 | Stolik mobilny pod wagę niemowlęcą o wymiarach 715x800x435 mm (+/-3%)
214 | Wygodny transport dzięki 4 podgumowanym, łatwo obracającym się kółkom, min. 2 kółka z hamulcami
XII | Pozostałe parametry wymagane
215 | W cenie oferty - przeglądy okresowe w okresie gwarancji (w częstotliwości i w zakresie zgodnym z wymogami producenta) wraz z niezbędnymi częściami wymaganymi i zalecanymi przez producenta. Obowiązkowy przegląd na każdy rok udzielanej gwarancji
216 | Deklaracja Zgodności
217 | Certyfikat CE
218 | Instrukcja obsługi w języku polskim oraz w formacie PDF
219 | Wykonawca zobowiązuje się przeprowadzić w siedzibie Użytkownika następujące szkolenia personelu po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym z osobami upoważnionymi do kontaktu z Wykonawcą.
220 | Po stronie Wykonawcy obowiązek dostarczenia sprzętu, instalacji oraz wszystkie koszty niezbędne do uruchomienia zakupionych urządzeń.
221 | W ramach oferty Wykonawca zobowiazany jest po dokonanej instalacji do odebrania wszelkich opakowań po zainstalowanym sprzęcie i innych niewykorzystanych w toku instalacji materiałów oraz ich utylizacji we własnym zakresie i na własny koszt.
222 | Zapewnienie dostępności części zamiennych przez min. 10 lat od daty podpisania protokołu zdawczo - odbiorczego