### Zakres nr 1. – OŚ. DIALIZ

Postępowanie w sprawie: DOSTAWY,  INSTALACJI I URUCHOMIENIA –   APARAT DO DIALIZOTERAPII    szt/kpl. 3.

POZ. 1. - Nazwa     : .............................................................................................................................

- Typ /Model ......................................................................................................................................

- Rok produkcji : ........................................................(wymagane  2020)

ZAŁĄCZNIK NR 1A - FORMULARZ CENOWY                                                                       OFERTA NA CAŁOŚC ZAKRESU

| Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Nazwa handlowa przedmiotu zamówienia | Ilość Szt/kpl | Cena jed. Netto szt/kpl | Cena jed. Brutto Szt/kpl | Wartość zamówienia Netto w PLN | Wartość zamówienia Brutto w PLN | Stawka Vat % | Kraj producenta pochodzenia sprzętu i jego nazwa | Nr Katalogowy produktu lub grupy * (jeśli nie posiada wpisuje nie dotyczy) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

ZAKRES NR 1 POZ. ......:

- CENA ŁĄCZNA NETTO ZA CAŁOŚĆ OFERTY    : .............................. PLN

- CENA ŁĄCZNA BRUTTO ZA CAŁOŚĆ OFERTY : .............................. PLN

- PODATEK VAT : ..................................... PLN

- CENA ŁĄCZNA NETTO słownie ............................................................

- CENA ŁĄCZNA BRUTTO słownie ...........................................................

Podpis  Wykonawcy/osoby upoważnionej do

reprezentowania Wykonawcy

Miejscowość ....................................... data ........................................                                    ……………………………………………………………………….

Załącznik nr  1B - ZAKRES NR 1 – APARAT DO DIALIZOTERAPII    szt/kpl. 3.

Załącznik 1B Zakres nr 1   Parametry techniczne

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH i OCENIANYCH

| L.p. a. | Nazwa / Opis parametru b. | Parametr wymagany (graniczny) i/lub oceniany c. | Parametr oferowany/wpisuje Wykonawca d. | Zasady oceny e. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| POZ. 1. - APARAT DO DIALIZOTERAPII (HEMODIALIZY) WERSJA STANDARDOWA JEDNOGŁOWICOWA szt/kpl. 3. |
| 1.1. | Aparat do hemodializy wersja jednogłowicowa ( jedna Pompa krwi) | Tak | (**) | Wymagane |
| 1.2. | Hemodializa standard : dwuwęglanowa | Tak |  | Wymagane |
| 1.3. | Stosowanie ogólnie dostępnych koncentratów płynnych oraz możliwość wytwarzania składnika wodorowęglanowego z suchych kapsuł na 1 zabieg hemodializy | Tak |  | Wymagane |
| 1.4. | Hemodializa na dwie igły z możliwością wykonania dializy na jedną igłę | Tak |  | Wymagane |
| 1.5. | Automatyczne profilowanie, każdy parametr osobno, niezależnie: ultrafiltracji, sodu, wodorowęglanu | Tak |  | Wymagane |
| 1.6. | Regulowany przepływ płynu dializacyjnego w przedziale 300-800 ml/ min lub więcej | Tak | (*) | Od 300 do 500 5 pkt od 501 do 800 10 pkt |
| 1.7. | Regulacja przepływu pompy krwi: 0 oraz 20 do 500 ml/min | Tak | (**) | Wymagane |
| 1.8. | Możliwość stosowania linii krwi od różnych producentów w okresie gwarancji i po gwarancji – do potwierdzenia w załączonych warunkach gwarancji | Tak |  | Wymagane |
| 1.9. | Regulowana okluzja- regulowany docisk rolek pompy krwi | Tak |  | Wymagane |
| 1.10. | Ultrafiltracja sekwencyjna ( sucha bez dializatu) | Tak | (**) | Wymagane |
| 1.11. | Ciągły, kontrolowany pomiar ultrafiltracji metodą elektromagnetyczną lub objętościową | Tak | (**) | Wymagane |
| 1.12. | Bateria podtrzymująca pracę aparatu w przypadku braku zasilania z sieci przez minimum 15 min | Tak | (*) | 15-20 min - 5 pkt powyżej 21 min -15pkt |
| 1.13. | Program dezynfekcji chemicznej i dezynfekcji termicznej | Tak | (**) | Wymagane |
| 1.14. | Dezynfekcja termiczna aparatu w temperaturze min 83 t. Celsjusza | Tak | (*) | 84 – 87 5pkt 88 – 90 15 pkt |
| 1.15. | Zasilanie wodne ( ciśnienie wody wejściowej) 1,2-6 barów | Tak |  | Wymagane |
| 1.16. | Możliwość współpracy z centralnym systemem komputerowym | Tak |  | Wymagane |
| 1.17. | Automatyczna pompa heparyny z możliwością podania bolusa | Tak |  | Wymagane |
| 1.18. | Automatyczna dezynfekcja ssawek podczas dezynfekcji aparatu | Tak |  | Wymagane |
| 1.19. | Centralny system blokowania kół | Tak |  | Wymagane |

Uwagi i objaśnienia:

·         (*) dla tych parametrów Wykonawca do oferty załącza Materiały firmowe w języku polskim – np. katalogi techniczne, foldery, specyfikacje handlowe, ulotki – dotyczy parametrów ocenianych (patrz Kryteria oceny ofert) na potwierdzenie parametrów ocenianych wskazanych przez Wykonawcę

·         (**) dla tych parametrów Wykonawca na wezwanie Zamawiającego składa Materiały firmowe w języku polskim – np. katalogi techniczne, foldery, specyfikacje handlowe, ulotki na potwierdzenie spełniania przez oferowany przedmiot zamówienia wymagań określonych w opisie przedmiotu zamówienia

·         Parametry określone jako „tak” są parametrami granicznymi. Udzielenie odpowiedzi „nie”  lub innej nie stanowiącej jednoznacznego potwierdzenia spełniania warunku będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

·        Wykonawca zobowiązany jest do podania parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszym opisie.

·         W tabelce należy podać numer strony katalogu (lub innego dokumentu), na której znajduje się opis parametru, a w katalogu (lub innym dokumencie) należy wyróżnić kolorem lub podać numer parametru , którego dany opis dotyczy.

Podpis  Wykonawcy/osoby upoważnionej do

reprezentowania Wykonawcy

Miejscowość .......................................................... data ......................................................				……………………………………………………..

1B. Warunki Gwarancji I Serwisu dot. Zakresu nr 1.

| L.p. a. | Nazwa / Opis parametru b. | Parametr wymagany (graniczny) | Parametr oferowany-wpisuje Wykonawca d. | Zasady oceny e. e. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| WARUNKI GWARANCJI I SERWISU |
| 1 | Gwarancja - okres gwarancji na dostarczony aparat, ( podać w miesiącach), liczona od podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego | min 24 miesiące |  | Wymagane |
| 2 | Czas reakcji/ rozpoczęcia naprawy w dniach roboczych: serwisu nie dłużej jak do 48 godz od otrzymania informacji o awarii, naprawa wykonana do 5 dni roboczych od otrzymania zgłoszenia | TAK |  | Wymagane |
| 3 | Wykaz podmiotów upoważnionych do wykonywania czynności fachowej instalacji, okresowej konserwacji, okresowej lub doraźnej obsługi serwisowej, aktualizacji oprogramowania, okresowych lub doraźnych przeglądów, regulacji, kalibracji, wzorcowań, sprawdzeń lub kontroli bezpieczeństwa, chyba że zgodnie z instrukcją obsługi urządzenia czynności te mogą być wykonane przez użytkownika. | TAK/Podać adres, tel./ Wymienić |  | Wymagane |
| 4 | Możliwość zgłoszeń usterek w języku polskim 24 h/dobę – podać sposób oraz numer telefonów kontaktowych i faksu | TAK |  | Wymagane |
| 5 | Maksymalny czas naprawy nie może przekroczyć 5 dni roboczych, w przypadku napraw skomplikowanych wymagających sprowadzenia części zamiennych do 14 dni roboczych | TAK |  | Wymagane |
| 6 | Proponowane formy serwisu pogwarancyjnego | TAK/Podać Wykaz podmiotów upoważnionych przez wytwórcę |  | Wymagane |
| 7 | Liczba napraw powodująca wymianę istotnego podzespołu na nowy – maksimum 3 | TAK |  | Wymagane |
| 8.. | Minimalna liczba przestoju przedłużająca termin gwarancji – max. 5 dni robocze | TAK |  | Wymagane |
| 9.. | Przeglądy, naprawy w okresie gwarancji (części, dojazd, czas pracy serwisu) wliczone w cenę oferty | Tak, podać ilość przeglądów |  | Wymagane |
| SZKOLENIA |
| 10 | - Wykonawca przeprowadzi szkolenie personelu użytkownika nie później jednak, niż w terminie 3 dni od daty podpisania protokołu zdawczo – odbiorczego. sprzętu dla całego personelu oddziału, w zakresie obsługi oferowanego sprzętu u Zamawiającego, wliczone w cenę oferty | TAK |  | Wymagane |
| INNE ISTOTNE INFORMACJE |
| 11 | Transport krajowy i zagraniczny wraz z ubezpieczeniem | TAK |  | Wymagane |
| 12 | *Wykonawca udzieli, upoważnienia dla pracowników Sekcji Aparatury i Gazów Medycznych (po ich przeszkoleniu) do sprawowania podstawowej opieki technicznej nad zakupionym sprzętem w zakresie dopuszczonym przez Wykonawcę | TAK, wymienić jakich czynności by dotyczyło (*jeśli dotyczy) |  | Wymagane |
| 13 | Obowiązek dostarczenia przez Wykonawcę kart pracy/raportów serwisowych z wykonywanych przeglądów i napraw w okresie gwarancji | TAK, |  | Wymagane |
| 15.. | Wykonawca zobowiązany jest przy dostawie sprzętu/urządzenia dostarczyć Zamawiającemu : instrukcję obsługi w języku polskim, kartę gwarancyjną | TAK |  | Wymagane |

·         Parametry określone jako „tak” są parametrami granicznymi. Udzielenie odpowiedzi „nie”  lub innej nie stanowiącej jednoznacznego potwierdzenia spełniania warunku będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

Podpis  Wykonawcy/osoby upoważnionej do

reprezentowania Wykonawcy

Miejscowość ....................................... data ...................................................				…………………………………………..

### Zakres nr 2. – ANESTEZJOLOGIA

### Postępowanie w sprawie: DOSTAWY,  INSTALACJI I URUCHOMIENIA –   BRONCHOSKOP  szt/kpl. 1.

POZ. 1. - Nazwa     : .............................................................................................................................

- Typ /Model ......................................................................................................................................

- Rok produkcji : ........................................................(wymagane  2020)

ZAŁĄCZNIK NR 1A - FORMULARZ CENOWY                                                                       OFERTA NA CAŁOŚC ZAKRESU

| Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Nazwa handlowa przedmiotu zamówienia | Ilość Szt/kpl | Cena jed. Netto szt/kpl | Cena jed. Brutto Szt/kpl | Wartość zamówienia Netto w PLN | Wartość zamówienia Brutto w PLN | Stawka Vat % | Kraj producenta pochodzenia sprzętu i jego nazwa | Nr Katalogowy produktu lub grupy * (jeśli nie posiada wpisuje nie dotyczy) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

ZAKRES NR 2 POZ. ......:

- CENA ŁĄCZNA NETTO ZA CAŁOŚĆ OFERTY    : .............................. PLN

- CENA ŁĄCZNA BRUTTO ZA CAŁOŚĆ OFERTY : .............................. PLN

- PODATEK VAT : ..................................... PLN

- CENA ŁĄCZNA NETTO słownie ...................................................................

- CENA ŁĄCZNA BRUTTO słownie ...........................................................

Podpis  Wykonawcy/osoby upoważnionej do

reprezentowania Wykonawcy

Miejscowość ....................................... data ........................................                                       ………………………………………………………………………

### Załącznik nr  1B - ZAKRES NR 2 –  BRONCHOSKOP  szt/kpl. 1.

Załącznik 1B Zakres nr 2   Parametry techniczne

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH i OCENIANYCH

| L.p. a. | Nazwa / Opis parametru b. | Parametr wymagany (graniczny) i/lub oceniany c. | Parametr oferowany/wpisuje Wykonawca d. | Zasady oceny e. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| POZ. I. - BRONCHOSKOP szt/kpl. 1. |
| 1. | Średnica odcinka sztywnego na końcu dystalnym 4,1 mm | TAK | (**) | Wymagane |
| 2. | Średnica wziernika 4,2mm | TAK | (**) | Wymagane |
| 3 | Średnica wewnętrzna kanału roboczego min 1,7 mm | TAK | (**) | Wymagane |
| 4 | Długość robocza 600mm | TAK | (**) | Wymagane |
| 5 | Kąt widzenia 95º | TAK | (**) | Wymagane |
| 6 | System optyczny z ruchomym pierścieniem regulacyjnym dioptrii | TAK | (**) | Wymagane |
| 7 | Oznaczenie położenia dioptrii na okularze | TAK/NIE | (*) | Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt |
| 8 | Oznaczenie dopuszczalności zanurzania na korpusie systemu optycznego | TAK/NIE | (*) | Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt |
| 9 | Głębia ostrości 3-50 mm | TAK | (**) | Wymagane |
| 10 | Dioptrie w zakresie: +2 ~ –8 dptr. | TAK | (**) | Wymagane |
| 11 | Zamontowane na stałe przyłącze ssaka bez konieczności demontażu do procesu mycia i dezynfekcji | TAK |  | Wymagane |
| 12 | Minimalne wygięcia końcówki dystalnej: góra/dół 160/130 stopni | TAK | (**) |  |
| 13 | Tuba wziernikowa wyposażona u swojej nasady w gumowy kompensator naprężeń | TAK |  | Wymagane |
| 14 | Tuba wziernikowa o wzmocnionej konstrukcji nadająca się do wprowadzenia do rurki intubacyjnej – załączyć potwierdzenie producenta | TAK |  | Wymagane |
| 15 | Zintegrowany z rękojeścią zawór testera szczelności | TAK |  | Wymagane |
| 16 | Wielorazowy, gumowy zawór ssący –3 szt. | TAK |  | Wymagane |
| 17 | Koniec dystalny wyposażony w 2 światłowody | TAK |  | Wymagane |
| 18 | Możliwość podłączenia do stacjonarnego źródła światła halogenowego oraz ksenonowego za pomocą światłowodu z funkcją rotacji konektora | TAK |  | Wymagane |
| 19 | Pełna współpraca z przenośnym źródłem światła | TAK |  | Wymagane |
| 20 | Możliwość podłączenia do sieciowego, przenośnego źródła światła typu LED | TAK |  | Wymagane |
| 21 | Możliwość automatycznego mycia i dezynfekcji we wszystkich typach myjni endoskopowych | TAK/NIE | (*) | Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt |
| 22 | Fibroskop nadający się do sterylizacji w tlenku etylenu ETO: Temperatura: 55 °C (131 °F) Wilgotność względna: 50% wilg. Wzgl. Stężenie tlenku etylenu: 600 – 650 mg/L Czas ekspozycji na działanie gazu: 5 godzin Napowietrzanie: 12 godzin w temperaturze 55 °C (131 °F) | TAK |  | Wymagane |
| 23 | Walizka transportowa – 1 szt. | TAK/NIE | (*) | Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt |
| 24 | Bateryjne , odłączane źródło światła typu LED w zestawie (bateria w zestawie) kompatybilne z posiadanymi fiberoskopami FI-16RBS | TAK |  | Wymagane |
| 25 | Pojemnik do transportu endoskopu w pozycji bezpieczniej | TAK |  | Wymagane |
| 26 | Pełna współpraca z posiadanym źródłem światła LED BS-LL1 | TAK |  | Wymagane |
| 27 | Pełna współpraca z posiadanym źródłem światła LED MHC-LLS 100 | TAK |  | Wymagane |
| 28 | Pełna współpraca z posiadanym źródłem testerem szczelności SHA-5 | TAK |  | Wymagane |
| II | Kamera wizyjna USB z światłowodem |  |  |  |
| 29 | Sensor kamery CCD ¼ | TAK |  | Wymagane |
| 30 | Rozdzielczość min 752x582 | TAK |  | Wymagane |
| 31 | Długość przewodu kamery min 3 metry i średnica max 0,5mm | TAK |  | Wymagane |
| 32 | Funkcja obrazowania dla endoskopów elastycznych | TAK |  | Wymagane |
| 33 | 2 programowalne przyciski, | TAK |  | Wymagane |
| 34 | Komunikacja za pomocą złącza USB | TAK |  | Wymagane |
| 35 | Źródło światła LED żywotności 50 000 godzin, 42 000 LUX, temperatura barwy 5000- 5300K , regulacja mocy w 100 stopniach z funkcją rotacji konektora | TAK |  | Wymagane |
| 36 | Dedykowany komputer typu Tablet – dotykowy do obsługi oferowanego oprogramowania o rozdzielczości min 1280x1024 i systemem Windows 10 lub równoważnym | TAK |  | Wymagane |
| 37 | Światłowód łączący oferowany fiberoskop z posiadanym źródłem światła MHC-LLS 100 z funkcją rotacji | TAK |  | Wymagane |
| III | Oprogramowanie do zapisu badań – 1 kpl |  |  |  |
| 38 | Oprogramowanie oparte na relacyjnej bazie danych typu SQL (silnik bazy danych bez ograniczeń w ilości dodawanych pozycji rekordów) | TAK |  | Wymagane |
| 39 | Współpraca z posiadanym torem wizyjnym EPK-i oraz oferowanym procesorem | TAK |  | Wymagane |
| 40 | System umożliwia cyfrową dokumentację badań endoskopowych (zdjęcia i filmy) | TAK |  | Wymagane |
| 41 | Zabezpieczenie dostępu do programu dla każdego z użytkowników poprzez: login i hasło użytkownika indywidualny nr PIN użytkownika (wymagane obie w/w opcje) | TAK |  | Wymagane |
| 42 | Prowadzenie pełnej historii logowania użytkowników ( data , godzina) z możliwością eksportu danych do pliku tekstowego | TAK |  | Wymagane |
| 43 | Kartoteka pacjenta z możliwością: dodania/edycji/usunięcia danych pacjenta wyszukiwania wcześniej zarejestrowanego pacjenta po polach PESEL, nazwisko, adres zamieszkania bezpośredniego dostępu do historii badań pacjenta (data, lekarz wykonujący), diagnoza, rozpoznanie | TAK |  | Wymagane |
| 44 | Współpraca z oferowanym oraz posiadanymi fiberoskopami FI-16RBS | TAK |  | Wymagane |

Uwagi i objaśnienia:

·         (*) dla tych parametrów Wykonawca do oferty załącza Materiały firmowe w języku polskim – np. katalogi techniczne, foldery, specyfikacje handlowe, ulotki – dotyczy parametrów ocenianych (patrz Kryteria oceny ofert) na potwierdzenie parametrów ocenianych wskazanych przez Wykonawcę

·         (**) dla tych parametrów Wykonawca na wezwanie Zamawiającego składa Materiały firmowe w języku polskim – np. katalogi techniczne, foldery, specyfikacje handlowe, ulotki na potwierdzenie spełniania przez oferowany przedmiot zamówienia wymagań określonych w opisie przedmiotu zamówienia

·         Parametry określone jako „tak” są parametrami granicznymi. Udzielenie odpowiedzi „nie”  lub innej nie stanowiącej jednoznacznego potwierdzenia spełniania warunku będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

·        Wykonawca zobowiązany jest do podania parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszym opisie.

·         W tabelce należy podać numer strony katalogu (lub innego dokumentu), na której znajduje się opis parametru, a w katalogu (lub innym dokumencie) należy wyróżnić kolorem lub podać numer parametru , którego dany opis dotyczy.

Podpis  Wykonawcy/osoby upoważnionej do

reprezentowania Wykonawcy

Miejscowość .......................................................... data ......................................................		…………………………………………………………………….

1B. Warunki Gwarancji I Serwisu dot. Zakresu nr 2. – MODYFIAKCJA

| L.p. a. | Nazwa / Opis parametru b. | Parametr wymagany (graniczny) c. | Parametr oferowany-wpisuje Wykonawca d. | Zasady oceny e. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| WARUNKI GWARANCJI I SERWISU |
| 1 | Gwarancja - okres gwarancji na dostarczony aparat, ( podać w miesiącach), liczona od podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego | min 36 miesiące |  | Wymagane |
| 2 | Czas reakcji/ rozpoczęcia naprawy w dniach roboczych: serwisu nie dłużej jak do 48 godz od otrzymania informacji o awarii, naprawa wykonana do 5 dni roboczych od otrzymania zgłoszenia | TAK |  | Wymagane |
| 3 | Wykaz podmiotów upoważnionych do wykonywania czynności fachowej instalacji, okresowej konserwacji, okresowej lub doraźnej obsługi serwisowej, aktualizacji oprogramowania, okresowych lub doraźnych przeglądów, regulacji, kalibracji, wzorcowań, sprawdzeń lub kontroli bezpieczeństwa, chyba że zgodnie z instrukcją obsługi urządzenia czynności te mogą być wykonane przez użytkownika. | TAK/Podać adres, tel./ Wymienić |  | Wymagane |
| 4 | Możliwość zgłoszeń usterek w języku polskim 24 h/dobę – podać sposób oraz numer telefonów kontaktowych i faksu | TAK |  | Wymagane |
| 5 | Maksymalny czas naprawy nie może przekroczyć 5 dni roboczych, w przypadku napraw skomplikowanych wymagających sprowadzenia części zamiennych do 14 dni roboczych | TAK |  | Wymagane |
| 6 | Proponowane formy serwisu pogwarancyjnego | TAK/Podać Wykaz podmiotów upoważnionych przez |  | Wymagane |
| 7 | Liczba napraw powodująca wymianę istotnego podzespołu na nowy – maksimum 3 | TAK |  | Wymagane |
| 8.. | Minimalna liczba przestoju przedłużająca termin gwarancji – max. 14 dni roboczych od dnia otrzymania zgłoszenia. | TAK |  | Wymagane |
| 9.. | Przeglądy, naprawy w okresie gwarancji (części, dojazd, czas pracy serwisu) wliczone w cenę oferty | Tak, podać ilość przeglądów |  | Wymagane |
| SZKOLENIA |
| 10 | - Wykonawca przeprowadzi szkolenie personelu użytkownika nie później jednak, niż w terminie 3 dni od daty podpisania protokołu zdawczo – odbiorczego. sprzętu dla całego personelu oddziału, w zakresie obsługi oferowanego sprzętu u Zamawiającego, wliczone w cenę oferty | TAK |  | Wymagane |
| INNE ISTOTNE INFORMACJE |
| 11 | Transport krajowy i zagraniczny wraz z ubezpieczeniem | TAK |  | Wymagane |
| 12 | *Wykonawca udzieli, upoważnienia dla pracowników Sekcji Aparatury i Gazów Medycznych (po ich przeszkoleniu) do sprawowania podstawowej opieki technicznej nad zakupionym sprzętem w zakresie dopuszczonym przez Wykonawcę | TAK, wymienić jakich czynności by dotyczyło (*jeśli dotyczy) |  | Wymagane |
| 13 | Obowiązek dostarczenia przez Wykonawcę kart pracy/raportów serwisowych z wykonywanych przeglądów i napraw w okresie gwarancji | TAK, |  | Wymagane |
| 15.. | Wykonawca zobowiązany jest przy dostawie sprzętu/urządzenia dostarczyć Zamawiającemu : instrukcję obsługi w języku polskim, kartę gwarancyjną | TAK |  | Wymagane |

·         Parametry określone jako „tak” są parametrami granicznymi. Udzielenie odpowiedzi „nie”  lub innej nie stanowiącej jednoznacznego potwierdzenia spełniania warunku będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

Podpis  Wykonawcy/osoby upoważnionej do

reprezentowania Wykonawcy

Miejscowość ....................................... data ...................................................					…………………………………………..

### Zakres nr 3. – BLOK OPERACYJNY

### Postępowanie w sprawie: DOSTAWY,  INSTALACJI I URUCHOMIENIA –   DIATERMIA CHIRURGICZNA    szt/kpl. 1.

POZ. 1. - Nazwa     : .............................................................................................................................

- Typ /Model ......................................................................................................................................

- Rok produkcji : ........................................................(wymagane  2020)

ZAŁĄCZNIK NR 1A - FORMULARZ CENOWY                                                                       OFERTA NA CAŁOŚC ZAKRESU

| Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Nazwa handlowa przedmiotu zamówienia | Ilość Szt/kpl | Cena jed. Netto szt/kpl | Cena jed. Brutto Szt/kpl | Wartość zamówienia Netto w PLN | Wartość zamówienia Brutto w PLN | Stawka Vat % | Kraj producenta pochodzenia sprzętu i jego nazwa | Nr Katalogowy produktu lub grupy * (jeśli nie posiada wpisuje nie dotyczy) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

ZAKRES NR 3 POZ. ......:

- CENA ŁĄCZNA NETTO ZA CAŁOŚĆ OFERTY    : .............................. PLN

- CENA ŁĄCZNA BRUTTO ZA CAŁOŚĆ OFERTY : .............................. PLN

- PODATEK VAT : ..................................... PLN

- CENA ŁĄCZNA NETTO słownie ...................................................................

- CENA ŁĄCZNA BRUTTO słownie ...........................................................

Podpis  Wykonawcy/osoby upoważnionej do

reprezentowania Wykonawcy

……………………………………………………………………..

Miejscowość ....................................... data ......................................

### Załącznik nr  1B - ZAKRES NR 3 –  DIATERMIA CHIRURGICZNA  szt/kpl. 1.

Załącznik 1B Zakres nr 3   Parametry techniczne

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH i OCENIANYCH

| L.p. a. | Nazwa / Opis parametru b. | Parametr wymagany (graniczny) i/lub oceniany c. | Parametr oferowany/wpisuje Wykonawca d. | Zasady oceny e. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| POZ. 1. - Zestaw platformy elektrochirurgicznej z systemem zamykania naczyń do 7mm włącznie oraz resekcją bipolarną wraz z kompatybilnym oddymiaczem wraz z oprzyrządowaniem. szt/kpl. 1. |
| 1. | Platforma chirurgiczna umożliwiająca pracę mono- i bipolarnąz systemem zamykania naczyń do śr. 7mm oraz resekcją bipolarną w roztworze soli fizjologicznej. Platforma z technologią wykrywania oporności tkanki sterującą wszystkimi trybami oraz efektami. | TAK |  | Wymagane |
| 2. | Cięcie monopolarne czyste regulowane w zakresie do 300 W – od 1W do 40W co 1W | TAK |  | Wymagane |
| 3. | Cięcie monopolarne mieszane regulowane w zakresie do 200 W – od 1W do 40W co 1W | TAK |  | Wymagane |
| 4. | Zaawansowany tryb monopolarny łączący uzyskanie hemostazy i dyssekcji, zwolnienie pracy pozwala na uzyskanie lepszej hemostazy, natomiast przyspieszenie – na szybszą dyssekcję. Regulacja w zakresie do 200 W | TAK |  | Wymagane |
| 5. | Koagulacja monopolarna regulowana w zakresie do 120 W – od 1W do 40W co 1W | TAK | (**) | Wymagane |
| 6. | Koagulacja bipolarna regulowana w zakresie do 95 W | TAK |  | Wymagane |
| 7. | Resekcja bipolarna znamionowa moc wyjściowa Cięcie 200 W i Koagulacja 175 W | TAK |  | Wymagane |
| 8. | Możliwość wyboru rodzaju koagulacji monopolarnej między łagodną, koagulacją bezkontaktową, koagulacją natryskową | TAK | (**) | Wymagane |
| 9. | Koagulacja bipolarna dostępna w trybie niskim, średnim, wysokim | TAK |  | Wymagane |
| 10. | Funkcja auto-start dla koagulacji bipolarnej z regulowanym czasem opóźnienia. W przypadku wzrostu impedancji tkanki podczas aktywacji powyżej 4000 Ω, dostarczanie energii zostanie dezaktywowane. | TAK |  | Wymagane |
| 11 | Funkcja do bipolarnego zamykania dużych naczyń oraz naczyń limfatycznych o śr. do 7mm włącznie z mocą do min. 350W, system dostarcza precyzyjną ilość energii umożliwiającej całkowite i trwałe zespolenie tkanek i światła naczyń. | TAK |  | Wymagane |
| 12. | Rodzaj i liczba niezależnie działających gniazd wyjściowych: - bipolarne – min. 1szt. - monopolarne – min. 2szt. - do zamykania naczyń/resekcji bipolarnej – min. 1 szt. - neutralne – 1 szt. | TAK |  | Wymagane |
| 13. | Platforma przystosowana do wykonywania zabiegów w płynach w technice bipolarnej (w soli fizjologicznej). Ustawienia efektu chirurgicznego mogą być regulowane w zakresie od 1 do 6. Cięcie do 375W, koagulacja do 175 W | TAK |  | Wymagane |
| 14. | Aparat wyposażony w system monitorowania jakości styku elektrycznego między elektrodą neutralną, a pacjentem. System ma za zadanie zminimalizować ryzyko wystąpienia oparzeń w miejscu przyłożenia elektrody neutralnej | TAK |  | Wymagane |
| 15. | Czytelna informacja o aktualnym stanie połączenia elektrody ze skórą pacjenta (wizualna – w postaci np. linijki lub zmieniającej kolor ikony elektrody neutralnej) | TAK |  | Wymagane |
| 16. | 7-calowy ekran dotykowy LCD | TAK |  | Wymagane |
| 17. | Wizualna i akustyczna sygnalizacja nieprawidłowego działania urządzenia: komunikaty i opisy nieprawidłowości w języku polskim, kody serwisowe, pamięć kodów. | TAK |  | Wymagane |
| 18. | Zróżnicowany sygnał dźwiękowy dla trybów alarmowych. | TAK |  | Wymagane |
| 19. | Gniazda przyłączeniowe automatycznie rozpoznające podłączone narzędzie. | TAK |  | Wymagane |
| 20. | Możliwość ustawiania mocy zaawansowanego trybu monopolarnego ze sterylnego pola. | TAK |  | Wymagane |
| 21. | Możliwość bezpłatnej aktualizacji oprogramowania w urządzeniu przez użytkownika (update) | TAK |  | Wymagane |
| 22. | Ewakuator dymu (sześć poziomów ssania) kompatybilny z platformą elektrochirurgiczną | TAK |  | Wymagane |
| 23. | Filtr skuteczność 99,9995% dla cząsteczek o rozmiarze 0,12 mikrona; węgiel aktywny pochłaniający gaz i zapachy | TAK | (**) | Wymagane |
| 24. | Maksymalna dopuszczalna głośność ewakuatora dymu to 57db | TAK |  | Wymagane |
| 25. | Wizualna pięciostopniowa sygnalizacja zużycia filtra z pierwotną mocą do 25 godzin pracy. | TAK |  | Wymagane |
| 26. | Dioda ledowa informująca o braku przejścia testu urządzenia | TAK |  | Wymagane |
| 27. | Szósty poziom ssania (poziom turbo) – zwiększający maksymalne ssanie o 15% | TAK |  | Wymagane |
| II | Oprzyrządowanie platformy i ewekuatora dymu |  |  |  |
| 28. | Włącznik nożny monopolarny szt.1. | TAK |  | Wymagane |
| 29. | Włącznik nożny bipolarny szt.1. | TAK |  | Wymagane |
| 30. | Wózek do platformy energetycznej szt.1. i ewakuatora dymu szt.1. | TAK |  | Wymagane |
| 31.32. | Kabel podłączeniowy do platformy i ewakuatora dymu szt.3. | TAK |  | Wymagane |
| 33. | Filtry do generatora ewakuatora dymu (pakowane po 2) szt.2. | TAK |  | Wymagane |
| 34. | Elektroda czynna z powlekaną szpatułą wraz z systemem oddymiania 3/8 cala, kabel 3m szt.25. | TAK |  | Wymagane |
| 35. | Dren podłączeniowy do oddymiacza, kompatybilny z urządzeniami do oddymiania 3/8cala szt.60. | TAK |  | Wymagane |
| 36. | Sterylna, jednorazowego użytku elektroda czynna z dwoma przyciskami cięcie i koagulacja, zintegrowana przeźroczysta wysuwana kaniula do pochłaniania dymu, zintegrowany dren obracający się 360st. Szt.20. | TAK |  | Wymagane |
| 37. | Dren laparoskopowy z gwintem do trokara i podłączeniem do oddymiacza szt.48. | TAK |  | Wymagane |

Uwagi i objaśnienia:

·         (*) dla tych parametrów Wykonawca do oferty załącza Materiały firmowe w języku polskim – np. katalogi techniczne, foldery, specyfikacje handlowe, ulotki – dotyczy parametrów ocenianych (patrz Kryteria oceny ofert) na potwierdzenie parametrów ocenianych wskazanych przez Wykonawcę

·         (**) dla tych parametrów Wykonawca na wezwanie Zamawiającego składa Materiały firmowe w języku polskim – np. katalogi techniczne, foldery, specyfikacje handlowe, ulotki na potwierdzenie spełniania przez oferowany przedmiot zamówienia wymagań określonych w opisie przedmiotu zamówienia

·         Parametry określone jako „tak” są parametrami granicznymi. Udzielenie odpowiedzi „nie”  lub innej nie stanowiącej jednoznacznego potwierdzenia spełniania warunku będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

·        Wykonawca zobowiązany jest do podania parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszym opisie.

·         W tabelce należy podać numer strony katalogu (lub innego dokumentu), na której znajduje się opis parametru, a w katalogu (lub innym dokumencie) należy wyróżnić kolorem lub podać numer parametru , którego dany opis dotyczy.

Podpis  Wykonawcy/osoby upoważnionej do

reprezentowania Wykonawcy

Miejscowość .......................................................... data ......................................................		…………………………………………………………………………

1B. Warunki Gwarancji I Serwisu dot. Zakresu nr  3.

| L.p. a. | Nazwa / Opis parametru b. | Parametr wymagany (graniczny) i/lub oceniany c. | Parametr oferowany-wpisuje Wykonawca d. | Zasady oceny e. e. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Gwarancja - okres gwarancji na dostarczony aparat, ( podać w miesiącach), liczona od podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego | min 24 miesiące |  | 24 m-cy – 0 pkt 25 m-cy – 1 pkt 26 m-cy - 2 pkt 27 m-cy – 3 pkt 28 m-cy – 4 pkt 29 m-cy – 5 pkt |
| 2 | Czas reakcji/ rozpoczęcia naprawy w dniach roboczych: serwisu nie dłużej jak do 48 godz od otrzymania informacji o awarii, naprawa wykonana do 5 dni roboczych od otrzymania zgłoszenia | TAK |  | Wymagane |
| 3 | Wykaz podmiotów upoważnionych do wykonywania czynności fachowej instalacji, okresowej konserwacji, okresowej lub doraźnej obsługi serwisowej, aktualizacji oprogramowania, okresowych lub doraźnych przeglądów, regulacji, kalibracji, wzorcowań, sprawdzeń lub kontroli bezpieczeństwa, chyba że zgodnie z instrukcją obsługi urządzenia czynności te mogą być wykonane przez użytkownika. | TAK/Podać adres, tel./ Wymienić |  | Wymagane |
| 4 | Możliwość zgłoszeń usterek w języku polskim 24 h/dobę – podać sposób oraz numer telefonów kontaktowych i faksu | TAK |  | Wymagane |
| 5 | Maksymalny czas naprawy nie może przekroczyć 5 dni roboczych, w przypadku napraw skomplikowanych wymagających sprowadzenia części zamiennych do 14 dni roboczych | TAK |  | Wymagane |
| 6 | Proponowane formy serwisu pogwarancyjnego | TAK/Podać Wykaz podmiotów upoważnionych przez wytwórcę |  | Wymagane |
| 7 | Liczba napraw powodująca wymianę istotnego podzespołu na nowy – maksimum 3 | TAK |  | Wymagane |
| 8.. | Minimalna liczba przestoju przedłużająca termin gwarancji – max. 5 dni robocze | TAK |  | Wymagane |
| 9.. | Przeglądy, naprawy w okresie gwarancji (części, dojazd, czas pracy serwisu) wliczone w cenę oferty | Tak, podać ilość przeglądów |  | Wymagane |
| 10 | - Wykonawca przeprowadzi szkolenie personelu użytkownika nie później jednak, niż w terminie 3 dni od daty podpisania protokołu zdawczo – odbiorczego. sprzętu dla całego personelu oddziału, w zakresie obsługi oferowanego sprzętu u Zamawiającego, wliczone w cenę oferty | TAK |  | Wymagane |
| 11 | Transport krajowy i zagraniczny wraz z ubezpieczeniem | TAK |  | Wymagane |
| 12 | *Wykonawca udzieli, upoważnienia dla pracowników Sekcji Aparatury i Gazów Medycznych (po ich przeszkoleniu) do sprawowania podstawowej opieki technicznej nad zakupionym sprzętem w zakresie dopuszczonym przez Wykonawcę | TAK, wymienić jakich czynności by dotyczyło (*jeśli dotyczy) |  | Wymagane |
| 13 | Obowiązek dostarczenia przez Wykonawcę kart pracy/raportów serwisowych z wykonywanych przeglądów i napraw w okresie gwarancji | TAK, |  | Wymagane |
| 15.. | Wykonawca zobowiązany jest przy dostawie sprzętu/urządzenia dostarczyć Zamawiającemu : instrukcję obsługi w języku polskim, kartę gwarancyjną | TAK |  | Wymagane |

·         Parametry określone jako „tak” są parametrami granicznymi. Udzielenie odpowiedzi „nie”  lub innej nie stanowiącej jednoznacznego potwierdzenia spełniania warunku będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

Podpis  Wykonawcy/osoby upoważnionej do

reprezentowania Wykonawcy

Miejscowość ....................................... data ...................................................			                   …………………………………………..