Załącznik nr 2: Opis przedmiotu zamówienia

Znak sprawy: ZP/220/02/23

| Lp. | Opis parametrów | Parametry wymagane | Parametry punktowane | Parametry oferowane (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ECHOKARDIOGRAF |
| 1. | Wymagania ogólne |  |  |  |
| 1.1. | Fabrycznie nowy cyfrowy echokardiograf, rok produkcji min. 2022, wersja oprogramowania min. 2022 | TAK, podać |  |  |
| 1.2. | Cyfrowy, szerokopasmowy system formowania wiązki ultradźwiękowej, Tx min. 192 | TAK, podać |  |  |
| 1.4. | Dotykowy, programowalny panel sterujący LCD wbudowany w konsolę. Przekątna min. 12 cali | TAK, podać |  |  |
| 1.4. | Cyfrowy płaski monitor LCD, LED lub OLED o przekątnej ekranu min. 23’’ i rozdzielczości 1920 x 1080, regulowany w trzech płaszczyznach niezależnie od panelu sterowania | TAK, podać |  |  |
| 1.5. | Głośność pracy aparatu poniżej 35 dBA | TAK, podać |  |  |
| 1.6. | Dynamika systemu min. 320 dB | TAK, podać | = 320 dB – 0 pkt., > 320 dB – 1 pkt. |  |
| 1.7. | Liczba kanałów przetwarzania ultradźwiękowego min. 7 000 000 | TAK, podać |  |  |
| 1.8. | Aparat stacjonarny na kołach z możliwością regulacji wysokości pulpitu | TAK |  |  |
| 1.9. | Masa aparatu z wyposażeniem maks. 80 kg | TAK, podać | = 80 kg – 0 pkt., < 80 kg – 1 pkt. |  |
| 1.10. | Zainstalowane fabrycznie zasilanie bateryjne pozwalające na wprowadzenie systemu w stan uśpienia, a następnie wybudzenie pozwalające na utrzymanie min. 30 godzin w trybie uśpienia. | TAK, podać |  |  |
| 1.11. | Zasilanie bateryjne umożliwiające ciągłą pracę urządzenia przez min. 30 min | TAK / NIE, podać | TAK – 1 pkt., NIE – 0 pkt. |  |
| 1.12. | Min. 4 aktywne i równorzędne gniazda do jednoczesnego przyłączenia głowic obrazowych | TAK, podać |  |  |
| 1.13. | Gniazdo do podłączania głowicy nie obrazowej pracującej w trybie CW Doppler | TAK |  |  |
| 1.14. | Wyświetlanie na ekranie wszystkich istotnych informacji: typ i zakres pracy głowicy, aktywnej aplikacji klinicznej, głębokości penetracji, poziomu wzmocnienia, dynamiki, poziomu kontrastu, poziomu wzmocnienia koloru, nazwy szpitala i nazwiska pacjenta | TAK |  |  |
| 1.15. | Ilość ustawień wstępnych (tzw. Presetów) programowanych przez użytkownika: min. 30 | TAK, podać |  |  |
| 1.16. | Możliwość zaprogramowania min. 3 funkcji pod jednym wybranym klawiszem funkcyjnym | TAK, podać |  |  |
| 1.17. | Podstawa jezdna z obrotowymi kołami z możliwością blokowania co najmniej dwóch z nich | TAK, podać |  |  |
| 1.18. | Wbudowany moduł EKG wraz z zestawem kabli EKG 3-odprowadzeniowych (3 zestawy po 3 sztuki) | TAK |  |  |
| 1.19. | Klawiatura alfanumeryczna do wprowadzania danych pacjenta na ekranie dotykowym oraz wysuwanej klawiaturze | TAK |  |  |
| 1.20. | Tryby obrazowania: - 2D - M-Mode - Anatomiczny M-mode - Doppler pulsacyjny i HPRF - Doppler ciągły - Doppler kolorowy - TDI - TDW | TAK |  |  |
| 1.21. | Częstotliwość odświeżania obrazu (Framerate) w 2D min. 2800 Hz | TAK, podać | = 2800 Hz – 0 pkt., > 2800 Hz – 1 pkt. |  |
| 1.22. | Zoom min 16 x, powiększenie kursora pomiarowego na oddzielnym obrazie | TAK, podać | ≥ 16 x i ≤ 26 x – 0 pkt., > 26 – 1 pkt. |  |
| 1.23 | Zasięgowa regulacja wzmocnienia TGC min. w 8 strefach na panelu dotykowym (brak fizycznych suwaków) z możliwością zapisu min. 5 ustawień | TAK, podać |  |  |
| 1.24. | Automatyczna optymalizacja obrazu 2D przy pomocy jednego klawisza | TAK |  |  |
| 1.25 | Jednoczesna prezentacja 2D i M-Mode w różnych proporcjach wielkości oraz prezentacji M-mode | TAK |  |  |
| 1.26. | Jednoczesna prezentacja 2D/Color Doppler i 2D | TAK |  |  |
| 1.27 | Oprogramowanie służące do szczegółowego obrazowania drobnych obiektów (w niewielkim stopniu różniących się echogenicznością od otaczających tkanek), umożliwiające dokładną wizualizację włókien mięśniowych, przyczepów, ścięgien lub innych struktur anatomicznych. Oprogramowanie dostępne na głowicach convex oraz linia. | TAK, podać |  |  |
| 1.28. | Pseudotrójwymiarowy tryb wizualizacji przepływu krwi, służący do intuicyjnej pomocy zrozumienia struktury przepływu krwi i małych naczyń krwionośnych | TAK/NIE, podać | TAK – 1 pkt., NIE – 0 pkt. |  |
| 1.29. | Oprogramowanie do wizualizacji bardzo wolnych i mikro przepływów, inne niż Power Doppler i Power Doppler kierunkowy, metoda dopplerowska | TAK, podać |  |  |
| 1.30. | Funkcja automatycznego pomiaru kompleksu IMT | TAK |  |  |
| 1.31. | Automatyczna optymalizacja obrazu dla trybu 2D, Color Doppler, PulseWave Doppler (m.in. dopasowanie wzmocnienia na poszczególnych głębokościach, automatyczne ustawienie bramki Dopplera Kolorowego, Automatycznego pochylenia bramki Dopplera Kolorowego, Automatyczne ustawienie położenia i wielkości bramki Dopplera Pulsacyjnego – SV, automatyczne dopasowanie spektrum, korekcja kąta w Kolorowym Dopplerze) uruchamiana za pomocą jednego przycisku. | TAK |  |  |
| 1.32. | Jednoczesna prezentacja 2D/Color i PW TRIPLEX o różnych wzajemnych proporcjach oraz całego spektrum na ekranie | TAK |  |  |
| 1.33. | Korekcja bramki dopplerowskiej ± 80°. | TAK |  |  |
| 1.34. | Regulacja szerokości bramki dopplerowskiej w granicach 0,5-20 mm | TAK, podać |  |  |
| 1.35. | Maksymalna mierzona prędkość w trybie Dopplera ciągłego min. 12 m/s, | TAK, podać | ≥ 12 m/s i < 16 m/s – 0 pkt., ≥ 16 cm i < 25 cm – 1 pkt., ≥ 25 m/s – 2 pkt. |  |
| 1.36. | Zakres częstotliwości PRF min. 1,75 – 52 KHz | TAK, podać |  |  |
| 1.37. | Wybór map koloru kodujących przepływ | TAK |  |  |
| 1.38. | Praca w trybie wielokierunkowego emitowania i składania wiązki ultradźwiękowej z głowic w pełni elektronicznych, z min. 7 kątami emitowania wiązki tworzącymi obraz 2D na głowicy liniowej. Wymóg pracy dla trybu 2D oraz w trybie obrazowania harmonicznego | TAK |  |  |
| 1.39. | Specjalistyczne oprogramowanie wraz z pełnymi pakietami pomiarowymi do badań kardiologicznych osób dorosłych, kardiologii pediatrycznej, badań naczyniowych, jamy brzusznej oraz TCD. | TAK, podać |  |  |
| 1.40. | Funkcja zduplikowania na ekranie dotykowym obrazu ultrasonograficznego z monitora aparatu | TAK |  |  |
| 1.41. | StressEcho z możliwością zaprojektowania własnego protokołu z przebiegu badania. | TAK |  |  |
| 1.42. | Automatyczny pomiar frakcji wyrzutowej lewej komory | TAK |  |  |
| 1.43. | Funkcja automatycznego pomiaru frakcji wyrzutowej lewej komory bez użycia EKG | TAK/NIE, podać | TAK – 5 pkt., NIE – 0 pkt. |  |
| 1.44. | Półautomatyczne narzędzie raportujące oparte na sztucznej inteligencji wykonujące pomiary 2D, M-mode, PW, CW, TDW z automatycznym rozpozna-niem projekcji oraz fazy skurczu i rozkurczu – min: IVSd , LVIDd, LVPWd, IVSs, LVIDs, LVPWs, RVIDi, AoDiam, LA Diam, LA Volume, LA Volu-me, LV Mass, LVOT, RVOT, MV (Peak E, Peak A, DecT), MR (Vmax, PGmax, VTI), AV (Vmax, PGmax, VTI, PHT, Acc, Dec), PV (Vmax, PGmax, VTI), TR (Vmax, PGmax, VTI), TDW (S’, E’, A’). | TAK |  |  |
| 1.45. | Funkcja opisana w punkcie 1 ppkt. 1.44. dostępna bez użycia EKG | TAK/NIE, podać | TAK – 5 pkt., NIE – 0 pkt. |  |
| 1.46. | Oprogramowanie do analizy typu strain LV. Wynik końcowy wizualizowany jest w postaci równoczesnego wyświetlenia na ekranie trzech standardowych projekcji lewej komory serca (LV) oraz widoku Bull’s Eye. Oprogramowanie automatycznie rozpoznające granice epikardium i endokardium w projekcjach: min. A4C, A2C, A3C. | TAK, podać |  |  |
| 1.47. | Pomiary w trybie kolorowego Dopplera metodą PISA, minimum promień i ERO | TAK, podać |  |  |
| 1.48. | Zakres częstotliwości głowic możliwych do podłączenia do aparatu min. 1,0 – 22,0 MHz | TAK, podać |  |  |
| 1.49. | Głębokość skanowania min. 40 cm | TAK, podać |  |  |
| 2. | Głowice |  |  |  |
| 2.1. | Głowica sektorowa typu „phasedarray” min.1 - 5 MHz w technologii Single Crystal - ilość kryształów piezoelektrycznych min. 80 - obrazowanie harmoniczne - głębokość obrazowania min. 50 cm | TAK, podać |  |  |
| 2.2. | Głowica liniowa z zakresem częstotliwości min 2– 11 MHz Minimum 190 elementów tworzących wiązkę ultradźwiękową w głowicy: - szerokość pola skanowania 43 – 44 mm - obrazowanie harmoniczne min. 3 pasma częstotliwości obrazowanie trapezowe | TAK, podać |  |  |
| 3. | Możliwość rozbudowy |  |  |  |
| 3.1. | Możliwość rozbudowy o głowicę konweksową oraz TEE | TAK |  |  |
| 3.2. | Możliwość rozbudowy o oprogramowanie umożliwiające strumieniowe i sieciowe przesyłanie obrazów diagnostycznych wraz z dźwiękiem na komputery, tablety znajdujące się w innych placówkach w celu natychmiastowej współpracy/konsultacji. | TAK |  |  |
| 3.3. | Możliwość rozbudowy o moduł umożliwiający bezprzewodowe przesyłanie obrazów na telefony i tablety za pomocą sieci WIFI z wykorzystaniem kodu QR | TAK |  |  |
| 4. | Archiwizacja, komunikacja |  |  |  |
| 4.1. | Porty USB wbudowane w aparat pozwalające na zapis eksportowanych danych w formatach min. DICOM, AVI, JPG min. 2 | TAK |  |  |
| 4.2. | Podręczna pamięć powyżej 23100 obrazów (CineLoop) z możliwością wyboru długości pętli obrazowych | TAK, podać |  |  |
| 4.3. | Możliwość zapisu obrazów na pamięci USB PenDrive | TAK |  |  |
| 4.5. | Interfejs sieciowy DICOM | TAK |  |  |
| 4.6. | Moduł ( software i hardware) do komunikacji w trybie DICOM 3.0 do przesyłania obrazów i danych min. klasy DICOM PRINT STORE, WORKLIST, raporty strukturalne (SR) | TAK |  |  |
| 4.7. | Rejestracja „klipów” sekwencji obrazów | TAK |  |  |
| 4.8. | Wewnętrzny dysk SSD ultrasonografu min. 1 TB, formaty zapisu min. DICOM, AVI, JPG | TAK, podać |  |  |
| 4.9. | Możliwość podłączenia aparatu do dowolnego komputera PC z zainstalowanym oprogramowaniem serwera DICOM kablem sieciowym 100 Mbps w celu wysyłania danych (obrazy, raporty) | TAK |  |  |
| 5. | Wyposażenie dodatkowe |  |  |  |
| 5.1. | Videoprinter monochromatyczny | TAK |  |  |
| 6. | Wymagania dodatkowe |  |  |  |
| 6.1. | Bezpłatne wsparcie serwisowe oraz bezpłatna aktualizacja oprogramowania w trakcie gwarancji | TAK |  |  |
| 6.2. | Konfiguracja i podłączenie aparatu USG do posiadanego systemu PACS/RIS firmy Pixel Technology w celu archiwizacji badań | TAK |  |  |
| 6.3 | Konfiguracja aparatu w celu wydruku na drukarkach Zamawiającego w trakcie trwania gwarancji | TAK |  |  |
| 7. | Warunki instalacji, serwisu i gwarancji |  |  |  |
| 7.1. | Okres gwarancji – minimum 36 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru | TAK, podać |  |  |
| 7.2. | Bezpłatne przeglądy okresowe (obejmujące bezpłatny dojazd i robociznę) wykonywane w okresie gwarancji zgodnie z zaleceniami producenta (częstotliwość, zakres czynności), testy bezpieczeństwa | TAK, dostarczyć podczas odbioru oświadczenie o wymaganych przez producenta częstotliwościach przeglądów technicznych dla każdego sprzętu |  |  |
| 7.3. | Instrukcja obsługi w języku polskim w formie papierowej i elektronicznej | TAK, dostarczyć podczas odbioru |  |  |
| 7.4. | Dostawca wskaże autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny dostarczonego sprzętu – podać nazwę, adres, telefon, faks | TAK, dostarczyć podczas odbioru |  |  |
| 7.5. | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny Producenta na terenie Polski | TAK/NIE | TAK – 1 pkt., NIE – 0 pkt. |  |
| 7.6. | Wykonawca posiadający autoryzację Producenta na sprzedaż na terenie Polski | TAK/NIE | TAK – 1 pkt., NIE – 0 pkt. |  |
| 7.7. | Aktualne dokumenty dopuszczający do obrotu zgodnie z Ustawą o wyrobach medycznych | TAK, dostarczyć podczas odbioru |  |  |
| 7.8. | Dostarczenie oświadczenia potwierdzającego, że pracownicy serwisu posiadają odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie oraz posiadają imienne certyfikaty wystawione przez producenta ze szkolenia w zakresie obsługi serwisowej przedmiotu umowy | TAK, dostarczyć podczas odbioru |  |  |
| 8. | Dodatkowe informacje o oferowanym sprzęcie |  |  |  |
| 8.1. | Producent | TAK, Podać |  |  |
| 8.2. | Model * | TAK, Podać |  |  |
| 8.3. | Nazwa Katalogowa * | TAK, Podać |  |  |

„*” – uzupełnić w przypadku posiadania przez oferowany sprzęt w/w danych;

Niniejszym oświadczam, iż oferowany sprzęt posiada parametry techniczne określone powyżej.

....................................... dn., ....................... 			................................................................

/podpis i pieczęć osoby (osób) upoważnionej do

reprezentowania Wykonawcy/