SPECYFIKACJA TECHNICZNA

pozostałego sprzętu i wyposażenia medycznego – część 5

1. Fotel ginekologiczny  2 szt.

| L.p. | Parametry wymagane | Warunek graniczny | Parametry oferowane, opis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Fotel ginekologiczny 4-segmentowy przeznaczony do badań i zabiegów. | TAK |  |
|  | 1 | Segmenty leża: - segment głowy; - segment pleców; - segment siedziska; - segment nożny. | TAK |  |
|  | 2 | Segment nożny wysuwany spod siedziska do poziomu leża. | TAK |  |
| 2 | Bezszwowe materace segmentów leża, pokryte materiałem odpornym na promienie UV oraz środki dezynfekcyjne. | TAK |  |
| 3 | Podstawa fotela, kolumnowa, obudowana gładką osłoną z tworzywa sztucznego. | TAK |  |
|  | 1 | Osłona podstawy fotela bez przestrzeni trudno dostępnych w procesie mycia i dezynfekcji | TAK |  |
| 4 | Segment siedziska wyposażony w parę listew bocznych ze stali nierdzewnej do montażu wyposażenia. | TAK |  |
| 5 | Segment pleców wyposażony w parę listew bocznych ze stali nierdzewnej do montażu wyposażenia. | TAK |  |
| 6 | Podpórki pod ręce pacjenta z tworzywa sztucznego, mocowane do listew bocznych siedziska. | TAK |  |
|  | 1 | Możliwość szybkiego demontażu podpórek z listew bocznych siedziska. | TAK, Opisać |  |
| 7 | Podpórki podudzia typu Goepel w kolorze materacy, mocowane do listew bocznych siedziska. | TAK |  |
|  | 1 | Podpórki wyposażone w rzepy mocujące podudzi. | TAK |  |
|  | 2 | Możliwość szybkiego demontażu podpórek z listew bocznych siedziska. | TAK, Opisać |  |
| 8 | Uchwyt na ręczniki papierowe jednorazowego użytku w rolce, zainstalowany za segmentem pleców. | TAK |  |
|  | 1 | Możliwość szybkiego demontażu uchwytu. | TAK, Opisać |  |
|  | 2 | Możliwość poprowadzenia podkładu papierowego między segmentem pleców i segmentem głowy oraz między segmentem siedziska i segmentem pleców. | TAK, Opisać |  |
| 9 | Fotel wyposażony w uchylną okrągłą miskę ze stali nierdzewnej kwasoodpornej. | TAK |  |
|  | 1 | Możliwość demontażu miski. | TAK, Opisać |  |
| 10 | Fotel w wersji jezdnej, wyposażony w kółka o średnicy minimum 75 mm. | TAK, Podać średnicę |  |
|  | 1 | Możliwość centralnej lub indywidualnej blokady wszystkich kółek. | TAK, Opisać |  |
| 11 | Wymiary |  |  |
|  | 1 | Długość podstawy: minimum 900mm, ale nie więcej niż 950mm. | TAK, Podać |  |
|  | 2 | Szerokość podstawy: minimum 600mm, ale nie więcej niż 650mm. | TAK, Podać |  |
|  | 3 | Długość 4-segmentowej powierzchni roboczej fotela w pozycji leża: minimum 1800mm. | TAK, Podać |  |
|  | 4 | Szerokość siedziska: minimum 600mm. | TAK, Podać |  |
|  | 5 | Szerokość oparcia pleców: minimum 600mm. | TAK, Podać |  |
| 12 | Elektromechaniczna regulacja: wysokości fotela; pochylenia segmentu pleców; pochylenia segmentu siedziska; położenia segmentu nożnego. | TAK |  |
|  | 1 | Wszystkie regulacje elektromechaniczne realizowane przy pomocy pilota przewodowego lub sterownika nożnego. | TAK, Opisać |  |
| 13 | Zakres regulacji wysokości fotela (wysokości siedziska w pozycji poziomej względem podłogi): minimum 680÷900 mm. | TAK, Podać |  |
| 14 | Zakres regulacji pochylenia segmentu pleców (względem płaszczyzny poziomej): minimum 0÷75º. | TAK, Podać |  |
| 15 | Zakres regulacji pochylenia segmentu siedziska (względem płaszczyzny poziomej): minimum 0÷30º. | TAK, Podać |  |
| 16 | Regulacja położenia segmentu nożnego: wysuwanie segmentu nożnego z położenia pod siedziskiem do pozycji leża i wsuwanie segmentu nożnego pod siedzisko z pozycji leża. | TAK |  |
| 17 | Zakres regulacji segmentu głowy względem płaszczyzny segmentu pleców: minimum od -30º do +30º. | TAK, Podać zakres i określić rozwiązanie konstrukcyjne regulacji. |  |
|  | 1 | Regulacja płynna. | TAK |  |
| 18 | Możliwość ustawienia wszystkich segmentów leża w jednej poziomej płaszczyźnie. | TAK, Opisać |  |
| 19 | Fotel wyposażony w programator minimum 3-ech pozycji zabiegowych. | TAK Podać |  |
|  | 1 | Programowanie pozycji zabiegowych i przełączanie programów przy pomocy pilota przewodowego lub sterownika nożnego. | TAK |  |
| 20 | Fotel wyposażony w schodek pokryty obudową z tworzywa sztucznego. | TAK |  |
| 21 | Fotel wyposażony w lampę LED do oświetlania pola obserwacyjnego. | TAK |  |
| 22 | Nośność fotela: minimum 150 kg. | TAK, Podać |  |
| 23 | Zasilanie z elektroenergetycznej sieci 230 V AC 50 Hz. | TAK |  |
| 24 | Kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym. | TAK |  |

2. Stół zabiegowy chirurgiczny 2 szt.

| L.p. | Parametry wymagane | Warunek graniczny | Parametry oferowane, opis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cztero - segmentowa powierzchnia robocza (segment głowy, pleców, siedzenia, segment nożny ) |  |  |
| 2 | Napęd stołu elektromechaniczny, |  |  |
| 3 | Regulacja elektromechaniczna funkcji stołu uzyskiwana za pomocą kablowego pilota ręcznego oraz za pomocą nożnego przewodowego panelu sterującego |  |  |
| 4 | Podstawa stołu, spodnie części segmentu głowy, pleców, siedziska oraz segmentu nożnego obudowane tworzywową osłoną w kolorze białym |  |  |
| 5 | Stół osadzony na przejezdnej podstawie kółka średnica 75mm wyposażone w indywidualne hamulce. |  |  |
| 6 | Całkowita długość stołu w pozycji leża 2000mm |  |  |
| 7 | Szerokość powierzchni roboczej 620 mm |  |  |
| 8 | Regulacja wysokości elektromechaniczna 640-940mm sterowanie kablowy pilot ręczny oraz za pomocą nożnego przewodowego panelu sterującego; |  |  |
| 9 | Regulacja segmentu pleców elektromechaniczna -10/+70o sterowanie kablowy pilot ręczny oraz za pomocą nożnego przewodowego panelu sterującego; |  |  |
| 10 | Elektromechaniczna regulacja segmentu siedzenia z możliwością ustawienia do pozycji Trendelenburga 0/+ 20o sterowanie kablowy pilot ręczny oraz za pomocą nożnego przewodowego panelu sterującego; |  |  |
| 11 | Elektromechaniczna regulacja segmentu nożnego 0/-90o sterowanie kablowy pilot ręczny oraz za pomocą nożnego przewodowego panelu sterującego; |  |  |
| 12 | Manualna regulacja segmentu głowy +/-30o za pomocą przycisku sprężyny gazowej w tylnej części oparcia pleców |  |  |
| 13 | Bezszwowe blaty stołu |  |  |
| 14 | Pozostałe niezbędne wyposażenie do stołu : -para listew na segmencie pleców 1 para; -para listew na segmencie siedzenia 1 para; -wieszak z podkładem papierowym umiejscowiony za segmentem pleców szt. 1; -poliuretanowa podpórka ręki z mocowaniem na listwę szt 1; -podpórki pod ręce pacjenta z tworzywa sztucznego 1 para z mocowaniem na listwie -podpórki dermatologiczne ręki w wersji tapicerowanej szt 2 z mocowaniem na listwie |  |  |
| 15 | Możliwość wyboru koloru tapicerki min 15 kolorów |  |  |
| 16 | Nośność stołu min 150kg |  |  |

zdjęcie poglądowe

3. Kozetka lekarska  10 szt.

Producent:

Nazwa i typ:

| L.p. | Parametry wymagane | Warunek graniczny | Parametry oferowane, opis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Metalowa rama |  |  |
| 2 | Rama malowana proszkowo |  |  |
| 3 | Leżysko dwuczęściowe |  |  |
| 4 | Tapicerowane leżysko |  |  |
| 5 | Wymiary leżyska 55 x 182 (+/- 5cm) |  |  |
| 6 | Wysokość 50 cm |  |  |
| 7 | Regulacja nachylenia zagłówka od 0 do 30 stopni |  |  |
| 8 | Uchwyt na prześcieradło celulozowe |  |  |

4. Ciąg sterylizacyjny – 1 szt.:

-autoklaw nablatowy

| L.p. | Parametry wymagane | Warunek graniczny | Parametry oferowane, opis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Autoklaw nablatowy klasy B z próżnią frakcjonowaną | TAK |  |
| 2 | Urządzenie nowe, nie powystawowe ani rekondycjonowane. Rok produkcji 2022 | TAK - podać |  |
| 3 | Maksymalne wymiary urządzenia (wys. x szer. x gł.) 400 x 520 x 700 mm | TAK - podać |  |
| 4 | Pojemność komory - min. 23l | TAK - podać |  |
| 5 | Minimalne wymiary komory 235 x 530 mm | TAK - podać |  |
| 6 | Komora wykonana ze szlifowanej stali kwasoodpornej klasy min. AISI 304 | TAK - podać |  |
| 7 | Mikroprocesorowe sterowanie pracą urządzenia | TAK |  |
| 8 | Maksymalna waga urządzenia - 55 kg | TAK - podać |  |
| 9 | 10 wstępnie zaprogramowanych programów sterylizacyjnych, w tym cykl szybki tzw. Falsh | TAK - podać |  |
| 10 | 3 programy testowe (Bowie&Dick, test szczelności, test Helixa) | TAK - podać |  |
| 11 | Wbudowana wytwornica pary | TAK |  |
| 12 | Wbudowane zbiorniki wody uzdatnionej oraz zużytej | TAK |  |
| 13 | Minimalna liczba cykli do wykonania na pełnym zbiorniku - 5 | TAK - podać |  |
| 14 | Urządzenie wyposażone we wbudowany system uzdatniania wody metodą odwróconej osmozy. | TAK |  |
| 15 | Moc całkowita <2,5kW | TAK - podać |  |
| 16 | Drzwi wykonane ze stali kwasoodpornej | TAK |  |
| 17 | Automatyczne ryglowanie drzwi w czasie trwania cyklu | TAK |  |
| 18 | Wyposażone w wyświetlacz graficzny, na którym widnieją informacje min. o ustawionej temperaturze, ciśnieniu, czasie pozostałym do końca cyklu, błędach, ostrzeżeniach | TAK |  |
| 19 | Wszystkie komunikaty wyświetlane w języku polskim | TAK |  |
| 20 | Możliwość pracy bez podłączenia do zewnętrznych przyłączy wody | TAK |  |
| 21 | Wbudowana alfanumeryczna drukarka parametrów cyklu, na wydruku muszą widnieć wszystkie parametry cyklu | TAK |  |
| 22 | Wbudowany port USB umożliwiający zapis parametrów cyklu na zewnętrznym nośniku typu Pendrive | TAK |  |
| 23 | Minimalna masa narzędzi opakowanych możliwa do sterylizacji w czasie 1 cyklu - 4,5 kg | TAK - podać |  |
| 24 | Minimalna masa narzędzi nieopakowanych możliwa do sterylizacji w czasie 1 cyklu - 5,5 kg | TAK - podać |  |
| 25 | Ilość tac sterylizacyjnych - min. 4 | TAK - podać |  |
| 26 | Minimalne wymiary tac sterylizacyjnych - 180 x 430 x 15 mm | TAK - podać |  |
| 27 | Instrukcja obsługi w języku polskim | TAK |  |
| 28 | Urządzenie zarejestrowane w URPLWMiPB | TAK |  |
| 29 | Urządzenie musi spełniać wymagania Dyrektywy o Wyrobach Medycznych 93/42EEC | TAK |  |

- myjnia – dezynfektor do narzędzi podblatowa

| L.p. | Parametry wymagane | Warunek graniczny | Parametry oferowane, opis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Urządzenie nowe, nie powystawowe, rok produkcji –nie wcześniej niż 2022 | TAK |  |
| 2 | Urządzenie spełniające normy PN EN 15883-1/2 | TAK |  |
| 3 | Urządzenie o pojemności min. 8 tac 1/1 DIN | TAK - podać |  |
| 4 | Urządzenie podblatowe o wymiarach max. ( s x g x w) – 900 mm x 650 mm x 850 mm | TAK |  |
| 5 | Drzwi otwierane ręcznie, uchylne do dołu, z blokadą uniemożliwiającą ich otworzenie w trakcie trwania procesu. | TAK - podać |  |
| 6 | Obudowa oraz rama wykonane ze stali kwasoodpornej klasy min. AISI304 | TAK |  |
| 7 | Komora myjąca o zaokrąglonych rogach, wykonana ze stali kwasoodpornej klasy min. AISI316L | TAK |  |
| 8 | Sterowanie mikroprocesorowe, procesy realizowane automatycznie. | TAK - podać |  |
| 9 | Minimum 30 programów mycia i dezynfekcji w tym 20 predefiniowanych i 10 z możliwością zaprogramowania przez użytkownika. | TAK - podać |  |
| 10 | Urządzenie wyposażone w filtr absolutny powietrza suszącego o wydajności min. 99,999% (H14) oraz filtr wstępny o wydajności min. 98% | TAK - podać |  |
| 11 | Wbudowane dwie pompy dozujące środki chemiczne, z możliwością rozszerzenia o dodatkową pompę. | TAK |  |
| 12 | System suszenia wyposażony w dmuchawę o wydajności min. 190m3/h | TAK |  |
| 13 | Czytelny wyświetlacz LCD | TAK |  |
| 14 | Układ myjący zapewniający natrysk każdej tacy z góry i dołu (2 obrotowe ramiona myjące w komorze, system koszy z wbudowanymi ramionami myjącymi) | TAK - podać |  |
| 15 | Wydajna pompa myjąca o wydajności min. 400l/min i mocy nie przekraczającej 400W | TAK - podać |  |
| 16 | Dozowanie wody kontrolowane przez przepływomierz zamontowany na wlocie do komory | TAK |  |
| 17 | Zużycie wody nie przekraczające 10l na fazę cyklu | TAK |  |
| 18 | Optyczna i akustyczna sygnalizacja o awariach lub ewentualnych błędach. | TAK |  |
| 19 | Wbudowany kondensator oparów | TAK |  |
| 20 | Wbudowana drukarka parametrów procesu. | TAK |  |
| 21 | Dezynfekcja termiczna w temperaturze 93°C | TAK |  |
| 22 | Urządzenie ogrzewane elektrycznie o mocy nie przekraczającej 7kW | TAK |  |
| 23 | Zasilanie trójfazowe 400V/ 50 Hz | TAK |  |
| 24 | Podłączenie wody zimnej, ciepłej i demineralizowanej ¾” | TAK |  |
| 25 | Odpływ wody Ø25mm | TAK |  |
| 26 | Czterostopniowy system mechanicznej filtracji wody zużytej. | TAK |  |
| 27 | Izolacja termiczna i akustyczna urządzenia. Poziom emitowanego hałasu nie przekraczający 50dB. | TAK - podać |  |
| 28 | Szafka boczna, umożliwiająca przechowywanie środków chemicznych. Wewnątrz szafki półka do ustawienie kanistrów ze środkami chemicznymi | TAK |  |
| 29 | Na wyposażeniu 4-poziomowy kosz do mycia narzędzi na tacach siatkowych o pojemności 8 tac wielkości 1/1 DIN (480 x 250 x 50mm) | TAK - podać |  |
| 30 | Zewnętrzny zmiękczacz/demineralizator wody zapewniający zmiękczoną wodę co najmniej do ostatniego płukania narzędzi | TAK - podać |  |

- myjka ultradźwiękowa

- obcinarka ze zgrzewarką

- zmiękczacz do wody

5. Ciąg roboczy 20 szt.( metry bieżące):

- szafki podblatowe

-lada robocza

-szafki wiszące

6. Lampa zabiegowa sufitowa- Lampa operacyjno/zabiegowa sufitowa  – 3 szt.

Producent:

Nazwa i typ:

| L.p. | Parametry wymagane | Warunek graniczny | Parametry oferowane, opis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zasada oświetlania: Lampa jedno-czaszowa, bezcieniowa z diodowym źródłem światła. Nie dopuszcza się lamp wyposażonych w aktywny układ redukcji cieni posiadających ruchome elementy (moduły ) wyposażonych w różnego rodzaju sensory, czujniki czy manipulatory. |  |  |
| 2 | Lampa wykorzystująca wyłącznie diody białe, nie dopuszcza się lampy wykorzystującej diody o innej barwie niż biała |  |  |
| 3 | Lampa mocowana do sufitu |  |  |
| 4 | Czasza lampy wyposażona w min dwa uchwyty do pozycjonowania lampy umieszczone po przeciwnych stronach czaszy |  |  |
| 5 | Lampa o zwartej, jednolitej, okrąglej konstrukcji. Nie dopuszcza się czaszy o wyraźnie rozdzielonej konstrukcji (wielodzielnej, modułowej) oraz czasz posiadających otwory czy kratki wentylacyjne. |  |  |
| 6 | Lampa wyposażona w min 28 diod, wykorzystująca wyłącznie diody białe, |  |  |
| 7 | Natężenie oświetlenia min 120 000 lux w odległości 1 m od czoła lampy. |  |  |
| 8 | Temperatura barwowa regulowana w min dwóch wartościach 4500 i 5000 °K |  |  |
| 9 | Regulacja natężenia światła umieszczona na czaszy lampy w zakresie min 20-100 % |  |  |
| 10 | Współczynnik CRI odwzorowania barw Ra min 94 |  |  |
| 11 | Żywotność układu świetlnego min. 60 000 godzin |  |  |
| 12 | Regulacja plamy świetlnej w zakresie 110mm – 330mm |  |  |
| 13 | Średnica czaszy lampy min. 400 mm |  |  |
| 14 | Lampa wyposażona w odłączany uchwyt przystosowany do sterylizacji służący do pozycjonowania lampy. Montowany na zatrzask klikowy. |  |  |
| 15 | Grubość czaszy lampy maksymalnie 7 cm. Liczona bez uchwytu . |  |  |
| 16 | Regulacja pola operacyjnego płynna za pomocą centralnego uchwytu umieszczonego w osi symetrycznej lampy |  |  |
| 17 | Pobór mocy max 50 W |  |  |
| 18 | Czasza lampy umiejscowiona na systemie dwóch ramion o długości min. 800 mm każdy, połączonych ze sobą przegubem umożliwiającym obrót o 360º wokół osi pionowej |  |  |
| 19 | Zakres regulacji wysokości czaszy od ustawienia poziomego od min. 20º w górę do min. 40ºw dół. |  |  |
| 20 | Gwarancja min. 24 miesiące |  |  |
| 21 | Autoryzacja producenta oferowanego urządzenia na świadczenie usług serwisowych gwarancyjnych i pogwarancyjnych przez Oferenta – dołączyć do oferty. |  |  |
| 22 | Dokumenty dopuszczenia wyrobu medycznego do obrotu na terenie kraju: Wpis do rejestru wyrobów medyczny oraz Deklaracja Zgodności CE - dołączyć do oferty. |  |  |
| 23 | Instrukcja w języku Polskim – przy dostawie towaru. |  |  |

7. Lampa diagnostyczna mobilna –  Lampa diagnostyczno-zabiegowa – 5 szt.

| L.p. | Parametry wymagane | Warunek graniczny | Parametry oferowane, opis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Lampa zabiegowa – źródło światła w technologii LED (diodowa) |  |  |
| 2 | Czasza lampy o kształcie okrągłym. nie dopuszcza się lampy o czaszy dzielonej na segmenty. |  |  |
| 3 | Lampa wykorzystująca wyłącznie diody białe, nie dopuszcza się lampy wykorzystującej diody o innej barwie niż biała. |  |  |
| 4 | Lampa mocowana do statywu jezdnego z możliwością jej demontażu z tego statywu i zamontowania w razie potrzeby na np. uchwycie ściennym lub szynowym. |  |  |
| 5 | Czasza lampy umieszczona na wysięgniku typu gęsia szyja |  |  |
| 6 | Lampa wyposażona w maks. 10 diod |  |  |
| 7 | Natężenie oświetlenia min. 100 000 lx w odległości 50 cm. |  |  |
| 8 | Możliwość regulacji temperatury barwowej w zakresie 4000 °K - 4500 °K |  |  |
| 9 | Żywotność źródła światła min. 60 000h |  |  |
| 10 | Wielkość plamy świetlnej przy odległości 50 cm min. 150mm |  |  |
| 11 | Możliwość regulacji natężenia światła w zakresie 25% - 100% |  |  |
| 12 | Panel sterowania lampą umieszczony od boku czaszy. |  |  |
| 13 | Wskaźnik odwzorowania barw min 95 Ra. |  |  |
| 14 | Przyrost temperatury w obszarze zabiegowym max 1°C |  |  |
| 15 | Średnica czaszy lampy maks. 200 mm |  |  |
| 16 | Lampa wyposażona w odkręcany uchwyt do pozycjonowania lampy z możliwością sterylizacji |  |  |
| 17 | Podstawa jezdna min pięcioramienna. |  |  |
| 18 | Pobór mocy max 10 W |  |  |
| 19 | Waga lampy maksymalnie 4 kg |  |  |
| 20 | Gwarancja min 24 miesiące |  |  |
| 21 | Autoryzacja producenta oferowanego urządzenia na świadczenie usług serwisowych gwarancyjnych i pogwarancyjnych przez Oferenta – dołączyć do oferty. |  |  |
| 22 | Dokumenty dopuszczenia wyrobu medycznego do obrotu na terenie kraju: Wpis do rejestru wyrobów medyczny oraz Deklaracja Zgodności CE - dołączyć do oferty. |  |  |
| 23 | Instrukcja w języku Polskim – przy dostawie towaru. |  |  |

8. Fotel do pobierania krwi – 2 szt.   Fotel zabiegowy/stanowisko poboru krwi

| L.p. | Parametry wymagane | Warunek graniczny | Parametry oferowane, opis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Stanowisko do pobierania krwi do stosowania w jednostkach służby zdrowia, szpitalach, sanatoriach. | TAK |  |
| 2 | Przeznaczony jest do przeprowadzenia zabiegu iniekcji na prawym lub lewym przedramieniu osoby poddawanej zabiegowi. | TAK |  |
| 3 | Wyposażony w płynną regulację kąta pochylenia oparcia oraz zagłówek, | TAK |  |
| 4 | Dwa podłokietniki przestawne – regulowane, oparcie zintegrowane z podłokietnikami | TAK |  |
| 5 | Tapicerowane, kolor tapicerki – do wyboru przez Zamawiającego | TAK |  |
| 6 | Dane techniczne: Całkowita szerokość: 80 cm Całkowita długość: 78 cm Szerokość podstawy: 71 cm Długość podstawy: 65,5 cm Całkowita wysokość: 112/128 cm Dopuszczalne obciążenia: 120 kg | TAK |  |

9. Szafa lekarska – 10 szt.

10. Leżanka rehabilitacyjna- 6 szt.

11. Taboret rehabilitacyjny – 30 szt.

12. Stół do masażu – 5 segmentowy  2 szt.

| L.p. | Parametry wymagane | Warunek graniczny | Parametry oferowane, opis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Leżysko pięciosegmentowe | TAK |  |
| 2 | Otwór w zagłówku | TAK |  |
| 3 | Zagłówek regulowany przy pomocy sprężyny gazowej | TAK |  |
| 4 | Wąski zagłówek wyposażony w podłokietniki | TAK |  |
| 5 | Regulacja do pozycji Pivota elektrycznie za pomocą pilota ręcznego / przy wyborzeopcji "rama sterująca" - za pomocą przycisków zamontowanych w ramie | TAK |  |
| 6 | Regulacji wysokości za pomocą ramy sterującej 53- 95 cm | TAK |  |
| 7 | Długość 195 cm | TAK |  |
| 8 | Szerokość 68 cm | TAK |  |
| 9 | Regulacja do pozycji Pivota manualnie za pomocą "korby" | TAK |  |
| 10 | Konstrukcja malowano proszkowa, kolor - jasnoszary | TAK |  |
| 11 | Układ jezdny z centralnym hamulcem | TAK |  |
| 12 | Wieszak na ręcznik papierowy | TAK |  |
| 13 | Dodatkowe wyposażenie umożliwiające wykonanie masażu pleców, barków oraz szyi, regulowana wysokość siedziska za pomocą sprężyny gazowej, a także kątów nachylenia podgłówka i półki pod ramiona. Konstrukcja stelaża wykonana jest z aluminium Szerokość: 53 cm +/- 2 cm Wysokość: od 108 cm do 118 cm +/- 2 cm Dopuszczalne obciążenie: 149 kg +/- 2 kg Waga: 8 kg +/- 1kg Głębokość: od 48 cm do 63 cm +/- 2 cm | TAK |  |

13. Stół rehabilitacyjny  2 szt.

Producent:

Nazwa i typ:

| L.p. | Parametry wymagane | Warunek graniczny | Parametry oferowane, opis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | leżysko dwusegmentowe, łamane | TAK |  |
| 2 | zagłówek regulowany w zakresie -80 do + 45 stopni | TAK, podać |  |
| 3 | elektryczna zmiana wysokości leżyska w zakresie 450 – 950 mm | TAK, podać |  |
| 4 | wymiary leżyska 1950 x 680 mm | TAK, podać |  |
| 5 | masa 55 kg | TAK, podać |  |
| 6 | wygodne ustawianie wysokości stołu przy pomocy ramy zamontowanej w dolnej części wokół stołu | TAK |  |
| 7 | zagłówek z wycięciem na twarz | TAK |  |
| 8 | uchwyt na ręczniki montowany do stołu | TAK |  |
| 9 | stół wyposażony w układ jezdny z hamulcem centralnym | TAK, |  |
| 10 | udźwig do 200 kg | TAK, podać |  |

14. Kabina UGUL do ćwiczeń i zawieszeń z osprzętem pełnym – 1 szt.

Producent:

Nazwa i typ:

| L.p. | Parametry wymagane | Warunek graniczny | Parametry oferowane, opis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wyrób fabrycznie nowy | Tak |  |
| 2 | Wykonana z kształtowników stalowych zamkniętych 30x30x2 | Tak |  |
| 3 | Lakierowana proszkowo | Tak |  |
| 4 | Okratowanie: pręty ścian bocznych: średnica 6 mm, pręty sufitu: 7 mm. o kształcie oczka 10x6 cm. | Tak |  |
| 5 | Wykonanie z 16 prostokątnych ram | Tak |  |
| 6 | Wymiary szer. 400 x wys. 200cm +/- 5% | Tak |  |
| 7 | Możliwość wykonywania zawieszeń całkowitych, ćwiczeń czynnych w odciążeniu oraz czynnych z oporem i z zastosowaniem systemu bloczkowo-ciężarkowego | Tak |  |
| 8 | Osprzęt pełny – 4 sztuki | Tak |  |

15. Aparat do elektroterapii – 1 szt.

Producent:

Nazwa i typ:

| L.p. | Parametry wymagane | Warunek graniczny | Parametry oferowane, opis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Aparat umożliwia wykorzystanie 40 rodzajów modulacji prądu oraz szerokie zakresy ich regulacji |  |  |
| 2 | Niezależna regulacja natężenia prądu w każdym kanale |  |  |
| 3 | Program elektrodiagnostyki |  |  |
| 4 | automatyczne wyliczanie podstawowych parametrów diagnostycznych |  |  |
| 5 | funkcja elektrogimnastyki z szeroką możliwością regulacji |  |  |
| 6 | baza gotowych parametrów zabiegów dla typowych schorzeń (ponad 100 pozycji) |  |  |
| 7 | indywidualna regulacja parametrów dla każdego pacjenta |  |  |
| 8 | możliwość własnych ustawień parametrów zabiegu wybranych przez obsługę (50 pozycji) |  |  |
| 9 | Aparat z możliwością wykonywania zabiegów prądami: |  |  |
| 10 | diadynamicznymi wg Bernarda (MF, DF, CP, LP, RS, MM, CPiso, LPiso) - z możliwością ustawiania sekwencji |  |  |
| 11 | interferencyjnymi wg Nemeca (statyczne, statyczne przerywane, statyczne wstępnie modulowane, dynamiczne) |  |  |
| 12 | impulsowymi średniej częstotliwości (stymulacja porażeń - prostokąt, trójkąt, trapez, sinus - unipolarne i bipolarne) |  |  |
| 13 | tonolizy wg Hufschmidta |  |  |
| 14 | TENS (klasyczny, Burst, HV) - z funkcją modulacji drażniącej (impulsy stochastyczne) |  |  |
| 15 | Kotz (standardowy i regulowany) |  |  |
| 16 | Träbert (Ultra Reiz)(UR 2-5) (standardowy i regulowany) |  |  |
| 17 | faradycznymi i neofaradycznymi |  |  |
| 18 | galwanicznymi (w tym jonoforeza) |  |  |
| 19 | natężenie prądu interferencyjnego RMS: 0-60 mA |  |  |
| 20 | natężenie prądu galwanicznego: 0-50 mA |  |  |
| 21 | amplituda prądu TENS, HV, KOTZ, UR, faradycznego i neofaradycznego: 0-100 mA |  |  |
| 22 | amplituda prądów impulsowych (stymulacji porażeń) i tonolizy: 0-100 mA |  |  |
| 23 | zasilanie: 230V / 50Hz / 70VA |  |  |
| 24 | masa aparatu: 3 kg |  |  |

16. Aparat do magnetoterapii – 1 szt.

Producent:

Nazwa i typ:

| L.p. | Parametry wymagane | Warunek graniczny | Parametry oferowane, opis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Aparat do magnetoterapii i laseroterapii | Tak |  |
| 2 | Możliwość wykonywania 5 zabiegów jednocześnie | Tak |  |
| 3 | Oddzielne zegary zabiegowe dla | Tak |  |
| 4 | 2 niezależne kanały magnetoterapii z osobnymi ustawieniami parametrów | Tak |  |
| 5 | Gotowe programy zabiegowe dla typowych schorzeń | Tak |  |
| 6 | Programy własne – możliwość zapisywanie własnych programów zabiegowych przez terapeutę. | Tak |  |
| 7 | Indywidualna regulacja wszystkich parametrów zabiegowych. | Tak |  |
| 8 | Kolorowy, dużych rozmiarów (5,7”) ekran graficzny z panelem dotykowym. | Tak |  |
| 9 | Obsługa przyciskami oraz ekranem dotykowym. | Tak |  |
| 10 | Zakres częstotliwości pracy pola magnetycznego– od 1 do 100Hz | Tak |  |
| 11 | Programy MX1 i MX2 –automatyczna zmiana modulacji | Tak |  |
| 12 | Automatyczne wykrywanie aplikatora | Tak |  |
| 13 | Regulacja mocy lasera w zakresie od 10 do 1440mW | Tak |  |
| 14 | Masa aparatu 6,2 kg | Tak |  |
| 15 | Zmiana indukcji pola magnetycznego 0 – 20 [mT] | Tak |  |
| 16 | Czas impulsu/przerwa 0,5 – 8 [s] | Tak |  |
| 17 | Kształty zmian pola magnetycznego:inusoida, prostokąt, trójkąt – unipolarne i bipolarne,MX1 - kolejna zmiana kształtów, przy stałej częstotliwości,MX2 - kolejna zmiana kształtów, z jednoczesną zmianą częstotliwości | Tak |  |
| 18 | Wyposażenie: aplikatory pola magnetycznego 2 szt. 600 mm, 2 szt. 315 mm,2 szt. leżanka ze przesuwnikiem,2 szt. stolik pod aplikator 315 mm. | Tak |  |

17. Aparat do masażu uciskowego - Aparat do drenażu limfatycznego – 1 szt.

Producent:

Nazwa i typ:

| L.p. | Parametry wymagane | Warunek graniczny | Parametry oferowane, opis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Aparat do drenażu limfatycznego | TAK |  |
| 2 | Aparat wyposażony w mankiety 12 komorowe | TAK |  |
| 3 | Możliwa praca na jednym lub dwu mankietach 12 komorowych jednocześnie | TAK |  |
| 4 | Min. 10 programów masażu uciskowego | TAK, podać |  |
| 5 | Ustawianie czasu utrzymania ciśnienia w komorach | TAK |  |
| 6 | Zakresy regulacji ciśnienia: 10-200 mmHgi 10 -130 mmHg (+/-10 mm Hg) | TAK, podać |  |
| 7 | Duży czytelny wyświetlacz LCD, 5’’ | TAK |  |
| 8 | Sterowanie: obsługa urządzenia za pomocą dotykowych przycisków | TAK |  |
| 9 | Mankiety posiadające specjalną wielowarstwową konstrukcję: warstwa zewnętrzna wykonana z miękkiego, ale trwałego materiału; warstwa wewnętrzna wykonana z tkaniny bawełnianej (100% bawełny) | TAK |  |
| 10 | Możliwość ustawiania ciśnienia w każdej komorze osobno | TAK |  |
| 11 | Możliwość ustawienia czasu przerwy pomiędzy jednym napełnieniem mankietu, a następnym | TAK |  |
| 12 | Funkcja umożliwiająca zapis ustawień, aby były dostępne po następnym wyłączeniu i włączeniu urządzenia | TAK |  |
| 13 | Funkcja przywrócenia domyślnych wartości urządzenia. | TAK |  |
| 14 | Opcja wyposażenia urządzenia w mankiet na pas biodrowy | TAK |  |
| 15 | Duży wyświetlacz wyświetlający parametry wykonywanego zabiegu | TAK |  |
| 16 | Waga urządzenia bez mankietów: max 9 kg | TAK, podać |  |
| 17 | Wymiary (szer. x gł. X wys.): 440 x 330 x 180 mm | TAK, podać |  |
| 18 | Pobór mocy: 120 VA | TAK |  |
| 19 | Zasilanie: AC 230V, 50/60 Hz | TAK |  |
| 20 | Deklaracja zgodności z wyrobem medycznym | TAK |  |
| 21 | Aparat wyposażony w 1 mankiet - 12 komorowy na kończynę górną, 2 mankiety 12 komorowe na kończyny dolne, 1 mankiet - 12 komorowy na pas biodrowy, 2 przewody powietrzne. | Tak |  |

18. Aparat do masażu wibracyjnego – Aparat do masażu wibracyjnego z zamkniętym obiegiem wody – 1 szt.

Producent:

Nazwa i typ:

| L.p. | Parametry wymagane | Warunek graniczny | Parametry oferowane, opis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Przyłącze aparatu typu aquavibron wraz z regulacją ciśnienia |  |  |
| 2 | Mobilna konstrukcja urządzenia |  |  |
| 3 | Blokada 2 kółek |  |  |
| 4 | Zbiornik na wodę 20 L (+/- 2l) |  |  |
| 5 | Pompa zasilająca 230V 0,37KW |  |  |
| 6 | Wbudowany wentylator chłodzący |  |  |
| 7 | Przewód zasilający min. 3 m |  |  |
| 8 | Wyłącznik przeciwporażeniowy |  |  |
| 9 | Bezpieczny wyłącznik pneumatyczny |  |  |
| 10 | Wymiary urządzenia (dł. x szer. x wys.): 74x49x73cm (+/-2 cm) |  |  |
| 11 | Możliwość wyboru kolorystyki |  |  |
| 12 | Urządzenie do masażu wibracyjnego |  |  |
| 13 | Możliwość masażu 10 różnymi membranami masującymi. |  |  |
| 14 | Długość węży przy aparacie: 1,5m +/-2% |  |  |
| 15 | Możliwość instalacji do zamkniętego obiegu wody lub kranów o różnych kształtach i wymiarach o średnicy od 12 do 45 mm |  |  |
| 16 | Częstotliwość drgań membrany, od bardzo delikatnych do bardzo silnych, regulowana ciśnieniem wody |  |  |
| 17 | Głowica wibracyjna |  |  |
| 18 | 10 membran gumowych |  |  |
| 19 | ciężar max. 0,4 kg |  |  |

19. Aparat do terapii ultradźwiękami – 1 szt.

Producent:

Nazwa i typ:

| L.p. | Parametry wymagane | Warunek graniczny | Parametry oferowane, opis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Duży (4,3’) kolorowy graficzny wyświetlacz z panelem dotykowym | Tak |  |
| 2 | Przyjazna obsługa przyciskami oraz ekranem dotykowym | Tak |  |
| 3 | Głowice dwuczęstotliwościowe: Głowica automatyczna o pow. 18 cm2 | Tak |  |
| 4 | Praca ciągła i impulsowa | Tak |  |
| 5 | Do wyboru dwie wygodne, ergonomiczne wersje głowic | Tak |  |
| 6 | Głowice wodoodporne | Tak |  |
| 7 | Regulacja wypełnienia impulsów płynna lub skokowa | Tak |  |
| 8 | Sygnalizacja świetlna i dźwiękowa sprzęgania głowicy z pacjentem | Tak |  |
| 9 | Gotowe programy zabiegowe dla typowych schorzeń | Tak |  |
| 10 | Częstotliwość impulsów 10-150Hz | Tak |  |
| 11 | Wypełnienie impulsów płynnie 5-100% ,krok 5% | Tak |  |
| 12 | Wypełnienie impulsów skokowo 6,25%,12,5% 25%,50% | Tak |  |
| 13 | Zegar sterujący-1s-30 min | Tak |  |
| 14 | Masa sterownika 2,5 kg | Tak |  |

20. Aparat do krioterapii – Urządzenie do krioterapii ciekłym azotem – 1 szt.

Producent:

Nazwa i typ:

| L.p. | Parametry wymagane | Warunek graniczny | Parametry oferowane, opis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Aparat umożliwiający miejscowe schłodzenie ciała pacjenta przez kontakt ze strumieniem zimnej pary azotu o temperaturze poniżej -1000C | Tak |  |
| 2 | Czynnik roboczy: ciekły azot (LN2) | Tak |  |
| 3 | Objętość zbiornika: 31,5 L | Tak |  |
| 4 | Temperatura strumienia gazu: -160oC (przy wylocie dyszy) | Tak |  |
| 5 | Liczba stopni regulacji intensywności nadmuchu: 4 | Tak |  |
| 6 | Tryb ustawień służący dopasowaniu parametrów urządzenia do potrzeb użytkownika. | Tak |  |
| 7 | Synteza głosu – komendy i czasu trwania zabiegu | Tak |  |
| 8 | Pomiar ilości azotu | Tak |  |

21. Aparat do terapii falami radiowymi RF  1 szt.

Producent:

Nazwa i typ:

| L.p. | Parametry wymagane | Warunek graniczny | Parametry oferowane, opis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Technologia wykorzystująca działanie fal radiowych | Tak |  |
| 2 | Energia generowana jest do wnętrza tkanki za pośrednictwem aplikatora rezystywnego lub pojemnościowego | Tak |  |
| 3 | Możliwość pracy w dwóch trybach : pojemnościowym lub oporowym. | Tak, podać |  |
| 4 | Możliwość pracy ciągłej i impulsowej o regulowanym czasie pracy i przerwy, gdy niepożądany jest efekt termiczny | Tak |  |
| 5 | Możliwość regulacji długości czasu pracy i długości czasu przerwy | Tak |  |
| 6 | Biblioteka programów | Tak |  |
| 7 | Własne programy na urządzeniu lub dostępne przez port USB | Tak |  |
| 8 | Możliwość kontroli parametrów w trakcie trwania terapii | Tak |  |
| 9 | Obsługa za pomocą kolorowego wyświetlacza dotykowego LCD 7” oraz opcjonalna za pomocą klawiatury i potencjometru | Tak, podać |  |
| 10 | Maksymalna moc 150W/250VA | Tak, podać |  |
| 11 | Możliwość ustawienia granicy maksymalnej mocy do wykorzystania podczas zapisanego zabiegu | Tak |  |
| 12 | Częstotliwość pracy 500 kHz oraz 1 MHz | Tak, podać |  |
| 13 | Zasilanie 90-240 V AC, 50-60 Hz | Tak, podać |  |
| 14 | Pobór prądu 300 VA | Tak, podać |  |
| 15 | Waga 5kg (+/- 1 kg) | Tak, podać |  |
| 16 | Wymiary: 170x315x390mm (+/- 2 cm) | Tak, podać |  |
| 17 | Wyposażenie: - aplikator z regulowanym kątem ustawienia w 0,45 lub 90 stopni w celu ergonomicznej pracy na każdej części ciała | Tak, podać |  |
| 18 | - 3 elektrody oporowe (srebrne) Ø 24, 48, 62 mm | Tak, podać |  |
| 19 | - 3 elektrody pojemnościowe (czarne) Ø 24, 48, 62 mm | Tak, podać |  |
| 20 | - elektroda neutralna wielokrotnego użytku z przewodem | Tak |  |
| 21 | Dedykowany stolik jezdny 3-półkowy pod aparat, boczna półka z otworami na położenie elektrod. | Tak |  |
| 22 | Każda elektroda posiada własną osłonkę izolującą w 100% przypadkowy kontakt elektrody z ciałem terapeuty w chwycie bezpośrednim podczas terapii np. z użyciem technik manualnych | Tak |  |
| 23 | Osłonki elektrod zdejmowane w czasie nie dłuższym niż 1s w celu dokładnego oczyszczenia elektrody po zabiegu | Tak, Podać |  |

22. Aparat do terapii falą uderzeniową – 1 szt.

Producent:

Nazwa i typ:

| L.p. | Parametry wymagane | Warunek graniczny | Parametry oferowane, opis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Urządzenie do terapii falą uderzeniową pracujące z aplikatorami o średnicy w przedziale minimalnym od 12mm do 36mm | Tak |  |
| 2 | Kolorowy wyświetlacz LCD o przekątnej min. 12.1’’ | Tak |  |
| 3 | Wbudowane programy terapeutyczne ; 51 | Tak/podać |  |
| 4 | Baza danych Pacjentów („kartoteka”) z możliwością rozszerzenia pamięci do min. 1.000.000 | Tak |  |
| 5 | Baza programów ulubionych z możliwością rozszerzenia pamięci do min. 1.000.000 | Tak |  |
| 6 | Aktualizacja oprogramowania | Tak |  |
| 7 | Możliwość ustawienia przepływu energii do tkanki 0,68 mJ/mm2 | Tak |  |
| 8 | Możliwość zainstalowania dwóch gniazd do podłączenia dwóch aplikatorów | Tak |  |
| 9 | Aplikator fali uderzeniowej wyposażony w 4 rodzaje przekaźniki energii | Tak |  |
| 10 | Wyposażenie aparatu : Aplikator Przewód zasilający 1 naboi regenerujących 1 komplet dodatkowych bezpieczników 51przekaźnik o rozmiarze S – metalowy 1 przekaźnik o rozmiarze M – metalowy 1 przekaźnik o rozmiarze Mlong – metalowy 1przekaźnik o rozmiarze L – metalowy Instrukcja obsługi żel sprzęgający | Tak |  |
| 11 | Maksymalne ciśnienie zabiegowe 6,6 bar | Tak |  |
| 12 | Aparat wyposażony w kompresor powietrzny o mocy min. 7,4 bar | Tak |  |
| 13 | Częstotliwość uderzeń od 1 do 22 Hz ( opcjonalnie do 35 Hz ) | Tak |  |
| 14 | Głębokość penetracji zabiegowej min. 0 – 55 mm | Tak |  |
| 15 | Instrukcja obsługi zestawu w języku polskim | Tak |  |
| 16 | Deklaracja zgodności/certyfikat CE, zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych | Tak |  |
| 17 | Czas reakcji serwisu maksymalnie 48 godzin od momentu zgłoszenia usterki | Tak |  |
| 18 | Zagwarantowanie dostępności części zamiennych w okresie 10 lat od sprzedaży | Tak |  |

23. Aparat do terapii mitochondrialnej (IHHT) – 1 szt.

Producent:

Nazwa i typ:

| L.p. | Parametry wymagane | Warunek graniczny | Parametry oferowane, opis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sprzęt fabrycznie nowy, nie używany, nie powystawowy, nie rekondycjonowany |  |  |
| 2 | Kolorowy, dotykowy wyświetlacz LCD o przekątnej min. 12.1’’ |  |  |
| 3 | Wbudowana baza programów zabiegowych |  |  |
| 4 | Monitorowane parametry: Puls, SpO2, O2 |  |  |
| 5 | Hipoksyczna mieszanka gazu: 9 – 18 % |  |  |
| 6 | Stężenie tlenu - hiperoksyczna mieszanka gazu: 36 % |  |  |
| 7 | Ustawianie parametrów po przeprowadzeniu testów pomiarowych pacjenta wykonanych przez urządzenie |  |  |
| 8 | Przełącznik przepływu gazu: tryb biofeedback i tryb manualny |  |  |
| 9 | Zakres pomiarowy: SpO2 70-99% |  |  |
| 10 | Zakres pomiarowy: HR 25-240 |  |  |
| 11 | Czas zabiegu: 10-120min. |  |  |
| 12 | Parametry terapii na ekranie w postaci krzywych graficznych i wartości liczbowych |  |  |
| 13 | Monitorowanie parametrów w czasie rzeczywistym za pomocą pulsoksymetru połączonego z urządzeniem |  |  |
| 14 | Port USB umożliwiający aktualizację oprogramowania i tworzenia kopii zapasowych |  |  |
| 15 | Możliwość zapisywanie wyników zabiegu i przyporządkowania ich do pacjenta |  |  |
| 16 | Sygnał alarmowe: akustyczne i wizualne |  |  |
| 17 | Poziom głośności: max 45 dB |  |  |
| 18 | Maska z zaworem zwrotnym zapobiegająca możliwości wdmuchnięcia powietrza do rury |  |  |
| 19 | Waga urządzenia: 47 kg |  |  |
| 20 | Wymiary urządzenia: 500x1027x460 mm |  |  |
| 21 | Zasilanie 230 VAC / 50 Hz lub 115 VAC/ 60 Hz |  |  |
| 22 | Klasa Ochrony I / Stopień ochrony IP30 |  |  |
| 23 | Instrukcja obsługi zestawu w języku polskim |  |  |
| 24 | Deklaracja zgodności/certyfikat CE, zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych |  |  |
| 25 | Czas reakcji serwisu maksymalnie 48 godzin od momentu zgłoszenia usterki |  |  |
| 26 | Zagwarantowanie dostępności części zamiennych w okresie 10 lat od sprzedaży |  |  |
| 27 | Gwarancja min. 24 m-ce |  |  |

24. Bieżnia  rehabilitacyjna – 1 szt.

Producent:

Nazwa i typ:

| L.p. | Parametry wymagane | Warunek graniczny | Parametry oferowane, opis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bieżnia treningowa | TAK |  |
| 2 | Profesjonalna bieżnia przeznaczona do zastosowań w klubach, siłowniach, centrach SPA itp. | TAK |  |
| 3 | Mocna i potężna konstrukcja zapewnia wyjątkową stabilność w trakcie ćwiczeń i pozwoliła uzyskać nośność na poziomie 180 kg. | TAK |  |
| 4 | Maksymalna waga użytkownika 180 kg | TAK |  |
| 5 | Moc silnika stała AC, 4 KM | TAK |  |
| 6 | Prędkość 1-20 km/h | TAK |  |
| 7 | Kąt nachylenia 0-15% | TAK |  |
| 8 | Wymiary pasa biegowego 155cm x 56cm x 2,2 mm | TAK |  |
| 9 | Amortyzacja 8 elastomerów | TAK |  |
| 10 | Wyświetlacz 7" LED | TAK |  |
| 11 | Komputer czas, dystans, prędkość, kalorie, puls, nachylenie, 36 programów treningowych | TAK |  |
| 12 | Puls czujniki pomiaru pulsu w uchwytach, telemetryczny pomiar pulsu (możliwość dokupienia opaski polar) | TAK |  |
| 13 | Inne przyciski szybkiego wyboru prędkości oraz kąta nachylenia, uchwyty na bidony, kółka transportowe | TAK |  |

25. Diatermia kontaktowa 1 szt.

26. Laser wysokoenergetyczny – 2 szt.

Producent:

Nazwa i typ:

| L.p. | Parametry wymagane | Warunek graniczny | Parametry oferowane, opis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Typ źródła: laser diodowy | TAK |  |
| 2 | 4 długości fal: 660 nm, 800 nm, 905 nm i 970 nm+/- 15nm zapewniając idealnie zoptymalizowany zakres długości fal stosowanych w konkretnych jednostkach chorobowych przy laseroterapii wysoko energetycznej plus dodatkowa wiązka prowadząca 650nm ±15nm, max. 1mW | TAK, podać |  |
| 3 | Moc max. CW 15.0 W +/-3% | TAK, podać |  |
| 4 | Moc maksymalna w trybie impulsowym min. 20 W | TAK, podać |  |
| 5 | Moc min. CW 0.1 W +/-3% | TAK, podać |  |
| 6 | Częstotliwość (Intense Super Pulse) pozwalająca redukować efekt termiczny i zwiększać głębokość działania laseroterapii regulowana do 20W | TAK |  |
| 7 | Modalność emisji promieniowania: CW (fale ciągłe) lub modulowane w zakresie minimalnym 1Hz do 20 000Hz, z modulacją co 1Hz | TAK, podać |  |
| 8 | Aktywacja lasera - ręczny przełącznik elektryczny | TAK |  |
| 9 | Zasilanie zewnętrzny, 100-240 VAC, 50/60 Hz (+5%) | TAK |  |
| 10 | Kolorowy ekran dotykowy LCD | TAK |  |
| 11 | Oprogramowanie z wbudowanym algorytmem dostosowującym parametry terapii do wybranego typu budowy typologicznej minimum: endomorficzny, mezomorficzny i ektomorficzny (wg. Sheldona) | TAK, podać |  |
| 12 | Oprogramowanie z wbudowanym algorytmem dostosowującym parametry terapii do wybranej zawartości melaniny i pigmentacji skóry | TAK, podać |  |
| 13 | Oprogramowanie z wbudowanym algorytmem dostosowującym parametry terapii w zależności od wybranej intensywności oraz chroniczności bólu | TAK, podać |  |
| 14 | Wymiary: (szerokość, długość, wysokość) 180 x 200 x 190 mm +/- 10% | TAK |  |
| 15 | Złącze USB umożliwiające łatwą aktualizację oprogramowania oraz transfer danych użytkowników pomiędzy urządzeniem a pamięcią podręczną | TAK |  |
| 16 | Możliwość podglądu historii pracy urządzenia | TAK, |  |
| 17 | Laser przenośny. Waga max. 1300g (sterowniki z baterią) | TAK, podać |  |
| 18 | Dwie pary okularów ochronnych do laseroterapii w zestawie | TAK |  |
| 19 | Rękojeść z regulowaną wiązką optyczną w zakresie minimum 1 do 5cm2 i ręcznym przełącznikiem | TAK |  |
| 20 | Odkręcana, gwintowana końcówka sondy nadająca się do dezynfekcji i sterylizacji | TAK |  |
| 21 | Połączenie typu Interlock | TAK |  |
| 22 | Wbudowana bateria | TAK |  |
| 23 | Standardowo laser zapakowany w eleganckie pudełko wielokrotnego użytku zapewniające bezpieczny transport | TAK |  |
| 24 | Baza jednostek chorobowych | TAK |  |
| 25 | Intuicyjny interfejs graficzny | TAK |  |
| 26 | Możliwość tworzenia i zapisywania własnych terapii | TAK |  |
| 27 | Na podstawie obowiązujących przepisów, urządzenie zostało sklasyfikowane jako: |  |  |
| 28 | klasa IIb wg dyrektywy 93/42/CEE o sprzęcie medycznym | TAK |  |
| 29 | klasa B wg IEC 60601-1-2:2007 o kompatybilności elektromagnetycznej | TAK |  |
| 30 | klasa lasera IV wg DIN EN 60825-1:2008 o urządzeniach laserowych | TAK |  |
| 31 | Deklaracja zgodności/certyfikat CE, zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych | TAK, załączyć |  |
| 32 | Jezdna przystawka skanująca z praktycznym ramieniem typu gęsia szyja, odciążająca terapeutę podczas trwania zabiegu. Średnica 100 mm | TAK |  |

27. Drabinka gimnastyczna – 2 szt.

Producent:

Nazwa i typ:

| L.p. | Parametry wymagane | Warunek graniczny | Parametry oferowane, opis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Drabina gimnastyczna podwójna |  |  |
| 2 | Wysokość 2,42 m |  |  |
| 3 | Szerokość 1,80 m |  |  |
| 4 | Boki drabin z drewna iglastego |  |  |
| 5 | Szczeble z liściastego (buk) |  |  |

28. Wirówka kończyn górnych – Wanna do  hydromasażu kończyn górnych i masażu limfatycznego – 2 szt.

Producent:

Nazwa i typ:

| L.p. | Parametry wymagane | Warunek graniczny | Parametry oferowane, opis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wanna do masażu wirowego kończyn górnych z funkcją masażu limfatycznego | Tak |  |
| 2 | Materiał kompozytowy z włókna szklanego 3 generacji | Tak |  |
| 3 | ilość dysz do hydromasażu – min 12 szt. | Tak/podać |  |
| 4 | dysze do hydromasażu z funkcją napowietrzania wody | Tak |  |
| 5 | regulacja wydajności dysz i stopnia napowietrzania | Tak |  |
| 6 | obręcz do masażu limfatycznego z regulacją | Tak |  |
| 7 | Sterowanie za pomocą kolorowego dotykowego ekranu 4,3” | Tak |  |
| 8 | odczyt i stałe wyświetlanie temperatury nalewanej wody | Tak |  |
| 9 | odczyt i stałe wyświetlanie temperatury wody w wannie, | Tak |  |
| 10 | ciągłe wyświetlanie ciśnienia wody w systemie do masażu wirowego | Tak |  |
| 11 | zabezpieczenie pompy przed pracą na sucho | Tak |  |
| 12 | prysznic do higienicznego mycia wanny | Tak |  |
| 13 | pojemność użytkowa max 30 l | Tak/podać |  |
| 14 | czas napełniania max 1min. | Tak/podać |  |
| 15 | czas wypuszczania wody max 0,5 minuty | Tak/podać |  |
| 16 | waga 70 kg +/- 5% | Tak/podać |  |
| 17 | wymiary ( dł. szer. wys.) 950 x 870 x 1030 +/- 3% | Tak/podać |  |
| 18 | Stelaż wykonany ze stali nierdzewnej | Tak |  |

29. Wirówka kończyn dolnych  – Wanna  do hydromasażu kończyn dolnych  - 1 szt.

Producent:

Nazwa i typ:

| L.p. | Parametry wymagane | Warunek graniczny | Parametry oferowane, opis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wanna do masażu wirowego kończyn dolnych | Tak |  |
| 2 | Materiał kompozytowy z włókna szklanego 3 generacji | Tak |  |
| 3 | Dysze do masażu wirowego minimum 14 szt. | Tak/podać |  |
| 4 | Dysze wyposażone w funkcję napowietrzania strumienia wody | Tak |  |
| 5 | Możliwość regulacji wydajności dysz | Tak |  |
| 6 | Trwałe dysze wykonane ze stali nierdzewnej | Tak=10 pkt Nie =0 pkt |  |
| 7 | Możliwość całkowitego odwodnienia układu hydromasażu | Tak |  |
| 8 | Manualne ustawienie parametrów terapii | Tak |  |
| 9 | Pojemność użytkowa 45l +/- 5% | Tak/podać |  |
| 10 | Pojemność maksymalna do 55l | Tak/podać |  |
| 11 | Czas napełniania max 1,5 min | Tak/podać |  |
| 12 | Czas wypuszczania wody max 1 min | Tak/podać |  |
| 13 | Maksymalny pobór mocy 800VA | Tak/podać |  |
| 14 | Wymiary dł. x szer. z wys.: 880x 760 x 800 mm +/- 50 mm | Tak/podać |  |
| 15 | Krzesło do wanny na stopkach, z regulacją wysokości, powierzchnia zmywalna, | Tak |  |

30. Lampa typu Sollux – Lampa do infraterapii – 1 szt.

Producent:

Nazwa i typ:

| L.p. | Parametry wymagane | Warunek graniczny | Parametry oferowane, opis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Lampa typu sollux | Tak |  |
| 2 | Promieniowanie podczerwone IR-A | Tak |  |
| 3 | Regulacja jasności świecenia | Tak |  |
| 4 | Wyświetlacz czas/jasność | Tak |  |
| 5 | Programowanie sekwencji czas/jasność | Tak |  |
| 6 | Zegar zabiegowy | Tak |  |
| 7 | Filtry: niebieski i czerwony | Tak |  |
| 8 | Stabilna konstrukcja mechaniczna | Tak |  |
| 9 | Mikroprocesorowe sterowanie pracą lampy | Tak |  |
| 10 | Wymuszone chłodzenie tubusa | Tak |  |
| 11 | Siatka zabezpieczająca przed skutkami pęknięcia promiennika i filtra | Tak |  |
| 12 | Trwała i niezawodna klawiatura | Tak |  |
| 13 | Moc żarówki: 375W | Tak |  |
| 14 | Regulacja jasności w zakresie min. 10-100%, krok 10% | Tak |  |
| 15 | Zegar zabiegowy w zakresie min. 1-30min | Tak |  |
| 16 | Zasilanie: 230V, 50Hz, 450W | Tak |  |

31.Rotor kończyn górnych i dolnych (zespolony) – 1 szt.

Producent:

Nazwa i typ:

| L.p. | Parametry wymagane | Warunek graniczny | Parametry oferowane, opis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Przeznaczony jest do ćwiczeń wolnych i oporowych kończyn górnych i dolnych. | TAK |  |
| 2 | Wyposażony w elementy obrotowe z regulowanym mechanicznie momentem obrotu. Istnieje możliwość regulacji kąta nachylenia za pomocą sprężyny gazowej. | TAK |  |
| 3 | Na oddziałach rehabilitacji, kinezyterapii w gabinetach ćwiczeń oporowych i gabinetach diagnostycznych oraz do użytku domowego. | TAK |  |
| 4 | Silna konstrukcja rotora oraz możliwość dawkowania stosunkowo dużych oporów umożliwia pełne wykorzystanie go w rehabilitacji leczniczej i profilaktyce sportowej. | TAK |  |
| 5 | Szerokość 460/711 mm | TAK, podać |  |
| 6 | Waga 15 kg | TAK, podać |  |

32. Rotor kończyn dolnych – 1  szt.

Producent:

Nazwa i typ:

| L.p. | Parametry wymagane | Warunek graniczny | Parametry oferowane, opis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rotor przystosowany do ćwiczeń kończyn dolnych | Tak |  |
| 2 | Możliwość regulacji stopnia oporu | Tak |  |
| 3 | Masa max 9,5kg | Tak, podać |  |
| 4 | Metalowa konstrukcja | Tak |  |
| 5 | Wolnostojący posiada konstrukcję pozwalającą na wykonywanie ćwiczeń w dowolnym miejscu | Tak |  |
| 6 | Rotor wyposażony jest w sandały ze sklejki ze skórzanymi paskami i zapiętkami, rozmiar sandała do wyboru: 23; 25,5; 29 lub 32 cm | Tak |  |

33. Rower pionowy – Rower  rehabilitacyjny  pionowy – 1 szt.

Producent:

Nazwa i typ:

| L.p. | Parametry wymagane | Warunek graniczny | Parametry oferowane, opis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Mocna i potężna konstrukcja zapewnia wyjątkową stabilność w trakcie ćwiczeń | Tak |  |
| 2 | Wyświetlacz: ekran LED | Tak |  |
| 3 | Komputer monitorujący parametry: czas, dystans, prędkość, poziom, opór, kalorie, RPM, MET's, Watt, puls docelowy oraz aktualny, % puls, profil ćwiczenia, programy treningowe | Tak |  |
| 4 | Ilość programów treningowych: min. 12 | Tak |  |
| 5 | Pomiar pulsu: czujniki pomiaru pulsu w uchwytach, telemetryczny system pomiaru pulsu | Tak |  |
| 6 | Regulacja siedziska: w pionie | Tak |  |
| 7 | Zakres oporu: nie mniej niż 20 poziomów (60-250 W) | Tak |  |
| 8 | Elektroniczna regulacja oporu | Tak |  |
| 9 | System oporu: generator prądotwórczy | Tak |  |
| 10 | Maksymalna waga użytkownika: ≤ 150 kg | Tak |  |
| 11 | Waga: do 65 kg | Tak |  |
| 12 | Wymiary: 125x64x156 cm +/- 5 cm | Tak |  |
| 13 | Kółka transportowe ułatwiające przemieszczanie urządzenia | Tak |  |
| 14 | Uchwyt na bidon | Tak |  |
| 15 | Samopoziomujące pedały z regulowanymi paskami | Tak |  |

34. Stół do suchych kąpieli CO2 – Aparat do suchych kąpieli kwasowęglowych CO2 – 1 szt.

Producent:

Nazwa i typ:

| L.p. | Parametry wymagane | Warunek graniczny | Parametry oferowane, opis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Konstrukcja jezdna | Tak |  |
| 2 | Regulowane położenie zagłówka | Tak |  |
| 3 | W pełni zautomatyzowany przebieg zabiegu | Tak |  |
| 4 | Stała i wysoka koncentracja CO2, uzyskiwana dzięki automatycznemu uzupełnianiu czynnika zabiegowego z jednoczesną cyrkulacją w komorze zabiegowej | Tak |  |
| 5 | Wstępne podgrzewanie gazu (na zewnątrz aparatu – przy butli) | Tak |  |
| 6 | Automatyczne nawilżanie w komorze zabiegowej zwiększające skuteczność od momentu rozpoczęcia zabiegu | Tak |  |
| 7 | Możliwość wyłączania nawilżania | Tak |  |
| 8 | Jednoczesne aplikowanie CO2i H2O powodujące zwiększone powstawanie czynnika leczniczego H2CO3(kwas węglowy) | Tak |  |
| 9 | Możliwość ustawienia temperatury w komorze zabiegowej w zakresie 30°C - 40°C | Tak |  |
| 10 | Możliwość ustawienia czasu zabiegu w zakresie 10-35 minut z zachowaniem proporcjonalności przebiegu cyklu | Tak/podać |  |
| 11 | Możliwość wpisania do notesu wskazań własnych użytkownika (ułożenie własnego programu cyklu) | Tak |  |
| 12 | Tabela wskazań – zaprogramowane cykle terapii dla konkretnych jednostek chorobowych | Tak |  |
| 13 | Sygnalizacja dźwiękowa zakończonej terapii | Tak |  |
| 14 | Skuteczne i szybkie uszczelnienie komory zabiegowej | Tak |  |
| 15 | Kontrolowane odprowadzenie CO2po zabiegu | Tak |  |
| 16 | Pobór mocy z sieci 230V, max 0,8 kVA | Tak/podać |  |
| 17 | Sterowanie przy pomocy kolorowego ekranu dotykowego | Tak |  |
| 18 | Przyjazne w obsłudze intuicyjne oprogramowanie | Tak |  |
| 19 | Wymiary (dł. x szer. x wys.) 2150 x 750 x 990 mm | Tak/podać |  |
| 20 | Wysokość leżyska 590 mm | Tak/podać |  |

35. Tablica do ćwiczeń manualnych	 - Tablica do ćwiczeń manipulacyjnych ręki – 1 szt.

Producent:

Nazwa i typ:

| L.p. | Parametry wymagane | Warunek graniczny | Parametry oferowane, opis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tablica do ćwiczeń manualnych dłoni z oporem | TAK |  |
| 2 | Blat tablicy zamontowany na stalowej podstawie lakierowanej proszkowo | TAK |  |
| 3 | Stopki eliminujące nierówności podłogi | TAK |  |
| 4 | W wyposażeniu min. 4 obciążniki ze skóry | TAK |  |
| 5 | Masa max 12 kg | TAK, podać |  |
| 6 | Regulacja wysokości: 40-63 cm | TAK, podać |  |
| 7 | Wymiary 730 x 530 mm | TAK, podać |  |

36. Wózek reanimacyjny z wyposażeniem  1 szt.

37. Stolik zabiegowy lub asystor -  Wózek trzypółkowy pod aparaturę medyczną – 15 szt.

Producent:

Nazwa i typ:

| L.p. | Parametry wymagane | Warunek graniczny | Parametry oferowane, opis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wózek trzypółkowy pod aparaturę |  |  |
| 2 | Wymiary (wys. x głęb. szer.) 80 x 51 x 46 cm +/-5% |  |  |
| 3 | Aluminiowa rama |  |  |
| 4 | Możliwość dowolnej regulacji wysokości półek |  |  |
| 5 | Kółka jezdne z hamulcem, śred. 80mm |  |  |
| 6 | Wyprofilowane wycięcia w podstawie wózka ułatwiające dostęp do urządzeń umieszczonych na wózku |  |  |
| 7 | Obciążenie dynamiczne: do 70 kg. |  |  |
| 8 | Wymiary półek: 36 x 40cm |  |  |
| 9 | Wyrób medyczny |  |  |

38. Szafka z blatem i szufladami – 10 szt.

39. Chłodziarka na leki – 3 szt.

40. Przewijak – 3 szt.

41. Podnośnik mobilny – 1 szt.

42. Lampa przepływowa UVC – 32 szt.

Dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem

elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym