## Zadanie20
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ FORMULARZ CENOWY - PO MODYFIKACJI
ZNAK SPRAWY: Z/46/PN/22
Nazwa wykonawcy:.................................................................................
Adres wykonawcy:..................................................................................
Zadanie 20 - Dostawy kaniuli do wlewów dożylnych i korków do kaniul
Lp. | Asortyment uwzględniający wymagania jakościowe odnoszące się co najmniej do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia | Ilość op. | Cena jedn. netto | Wartość nettoWartość netto /Ilość op. x Cena jedn. netto/ | Wartość brutto /Wartość netto + VAT (%)/ | VAT (%) | Producent oraz nazwa handlowa lub nr katalogowy /wskazuje Wykonawca/
1 | Kaniula dożylna, bezpieczna,wykonana z biokompatybilnego poliuretanu lub z PUR,.Posiadająca zabezpieczenie igły w postaci plastikowej osłonki o gładkich krawędziach, chroniącej personel medyczny przed przypadkowym zakłuciem, z systemem kapilar zapobiegających zachlapaniu krwią lub posiadająca automatycznie otwierane zabezpieczenie ostrego końca igły stalowej, chroniące po usunięciu igły z kaniuli przed przypadkowym zakłuciem; do długotrwałego podawania leków i płynów infuzyjnych, Sterylna, pakowana pojedynczo, opakowanie jednostkowe winno zawierać informacje o materiale z jakiego jest wykonana kaniula, o braku zawartości lateksu, datę ważności, wszystkie parametry kaniuli - rozmiar i średnica zewnętrzna, długość przepływu; kaniula widoczna w promieniach RTG - minimum 4 paski radiocieniujące; z dodatkowym portem do wstrzyknięć, zintegrowanym koreczkiem wyposażonym w mechanizm przeciwko samootwieraniu się; optymalne środkowe położenie skrzydełek mocujących, przepływ na opakowaniu jednostkowym w ml/min; opakowanie folia-papier, wszystkie kaniule z poz. 1 muszą pochodzić od jednego wytwórcy, nazwa wytwórcy (logo) na opakowaniu i bezpośrednio na kaniuli lub muszą posiadać nazwę własną bezpośrednio na kaniuli, umożliwiającą jednoznaczną identyfikacją wytwórcy. Kaniule w rozmiarach: 0,9 (22G) x 25 mm przepływ 36-42ml/min 1.1 (20G) x 25 mm przepływ 61-67ml/min lub 1,1 (20G) x 32-33 mm przepływ 61-67ml/min 1,3 (18G) x 32-33 mm przepływ 103ml/min lub 1,3 (18G) x 45 mm przepływ 96-103ml/min 1,5 (17G) x 45 mm przepływ 128-133ml/min 1,7 (16G) x 45-50 mm przepływ 196-236ml/min 2,2 (14G) x 45-50 mm przepływ 270-343ml/min Opakowania a'50szt. | 4800
2 | Koreczki do kaniul dożylnych jednorazowego użytku, jałowe, tego samego producenta co kaniule, umieszczonego w katalogu producenta kaniul pod nadanym przez niego numerem katalogowym dla zachowania szczelności polączeń. Opakowanie a'100szt. | 2600
3 | Kaniula dożylna przeznaczona do małych, delikatnych żył u pacjentów neonatologicznych, pediatrycznych i osób starszych.Wykonana z PUR lub unikalnego poliuretanu biokompatybilnego. Posiadająca wyjmowany uchwyt w którym schowane są skrzydełka kaniuli,ułatwiające kaniulację naczynia lub posiadająca automatycznie otwierane zabezpieczenie ostrego końca igły stalowej w postaci metalowej osłonki, chroniące po usunięciu igły z kaniuli przed przypadkowym zakłuciem; do długotrwałego podawania leków i płynów infuzyjnych.. Bez dodatkowego portu górnego. Kaniula widoczna w promieniach RTG, 4-6 wtopionych pasków radiocieniujących. Rozmiar: 24G – żółty - 0,7 x 19 mm. – przepływ 19 ml/min lub 22 ml/min Opakowanie a'50 sztuk. | 200
4 | Kaniula bezpieczna w systemie zamkniętym, wykonana z biokompatybilnego poliuretanu ( Vialon)lub z poliuretanu, posiadająca 4- 6 pasków cieniujących w RTG. Igła z otworem przy ostrzu, potwierdzający prawidłowe wejście do naczynia krwionośniego, z mechanizmem zabezpieczającym przed zakłuciem, chroniącym przed ekspozycją na materiał biologiczny lub posiadająca automatycznie otwierane zabezpieczenie ostrego końca igły stalowej w postaci metalowej osłonki, chroniące po usunięciu igły z kaniuli przed przypadkowym zakłuciem,z wbudowaną zastawką antywypływową uniemożliwiającą wypływ krwi podczas kaniulacji, bez przewodów. Bez portu górnego, z platformą stabilizującą, posiadająca zintegrowany przewód przedłużający z zaciskiem na jego lini. Dren kaniuli zakończony dwoma odprowadzeniami, jedno z wejść zakończone zatyczką odpowietrzającą, w opakowaniu, w komplecie dwa łączniki bezigłowego dostępu naczyniowego typu Q-Syte ( dostosowany do 100 aktywacji).Cewniki o długości od 22G do 18G (0,9 do 1,3 mm) są przeznaczone do stosowania ze wstrzykiwaczami do środka kontrastującego, z ustawionym maksymalnym ciśnieniem 300 psi (2068 kPa), . Sterylna, pakowana pojedynczo, opakowanie jednostkowe winno zawierać informacje o materiale z jakiego jest wykonana kaniula, o braku zawartości lateksu, datę ważności, wszystkie parametry kaniuli - rozmiar i średnica zewnętrzna, długość przepływu;Rozmiary od 24 G DO 18 G do wyboru zamawiającego. Opakowanie a'50 szt. | 200
Cena ogółem oferty w zakresie zadania nr 20:
* poz. 1- 4 Zamawiajacy dopuszcza opakowania zawierające inną ilość sztuk, wówczas należy dokonać stosownego przeliczenia , jeśli w wniku przeliczenia nie otrzymuje się pełnych opakowań dla celów obliczeniowych należy podać ilość opakowań do 2 miesjc po przecinku