# ZESTAWIENIE PARAMETRÓW  TECHNICZNYCH

| Lp. | Opis | Wymagana cecha lub wartość parametru | Potwierdzenie wartości / cechy parametru poprzez podanie oferowanej wartości/cechy parametru | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | Pompa objętościowa |
|  | nazwa produktu/urządzenia ....................................................... model ....................................................... Producent/wytwórca: ....................................................... Kraj pochodzenia: ....................................................... Nr katalogowy ...................................................... |
| 1 | Pompa objętościowa do podawania dożylnego i dotętniczego sterowana elektronicznie umożliwiająca współpracę z systemem centralnego zasilania i zarządzania danymi | Tak |  | Brak punktacji |
| 2 | Zasilanie z akumulatora wewnętrznego min 8 godz. przy przepływie 25 ml/godz. | Tak |  | 6-8 godzin – 0 pkt Powyżej 8 – 5 pkt |
| 3 | Zasilanie pompy bezpośrednio z sieci za pomocą kabla niedopuszczalny zasilacz zewnętrzny | Tak |  | Brak punktacji |
| 4 | Masa pompy wraz z uchwytem mocującym oraz transportowym ≤3 kg | Tak |  | <2,>3kg – 0 pkt 2 kg i mniej – 5 pkt |
| 5 | Automatyczne zabezpieczenie przed swobodnym przepływem podczas otwarcia drzwiczek pompy | Tak |  | Brak punktacji |
| 6 | Możliwość mocowania pompy do rury pionowej przy pomocy elementu na stałe wbudowanego w pompę. | Tak |  | Brak punktacji |
| 7 | Możliwość mocowania pompy do szyny poziomej przy pomocy elementu na stałe wbudowanego w pompę. | Tak |  | Brak punktacji |
| 8 | Ręczne (nieautomatyczne) zamykanie drzwiczek | Tak |  | Brak punktacji |
| 9 | Funkcja programowania infuzji bez założonego drenu – przygotowanie pompy na przyjście pacjenta | Tak |  | Brak punktacji |
| 10 | Automatyczna funkcja antybolus po okluzji – zabezpieczenie przed podaniem niekontrolowanego bolusa po alarmie okluzji | Tak |  | Brak punktacji |
| 11 | Zakres szybkości infuzji 0,1 do 1500 ml/godz. | Tak |  | Brak punktacji |
| 12 | Zmiana szybkości infuzji bez konieczności przerywania wlewu | Tak |  | Brak punktacji |
| 13 | Bolus podawany na żądanie, w dowolnym momencie infuzji. | Tak |  | Brak punktacji |
| 14 | Regulacja szybkości podaży bolusa 50 – 1500 ml/h | Tak |  | Brak punktacji |
| 15 | Dokładność pompy +/- 5% | Tak |  | Brak punktacji |
| 16 | Auto-test uruchamiany automatycznie po założeniu drenu sprawdzający prawidłową pracę pompy w połączeniu z weryfikacją założenia zestawu infuzyjnego – eliminacja ryzyka niekontrolowanego przepływu | Tak |  | Brak punktacji |
| 17 | Praca w oparciu o dedykowane linie infuzyjne wyposażone w zastawkę silikonową, nie posiadające w swoim składzie lateksu oraz DEHP | Tak |  | Brak punktacji |
| 18 | Wszystkie zestawy współpracujące z pompą wyposażone są w automatycznie blokowany zacisk, zapobiegający swobodnemu przepływowi po otwarciu drzwiczek pompy oraz zacisk rolkowy na drenie | Tak |  | Brak punktacji |
| 19 | Mechanizm nie wywołujący hemolizy – dedykowane dreny do transfuzji oraz podaży leków krwiopochodnych | Tak |  | Brak punktacji |
| 20 | Funkcja programowania objętości do podania (VTBD) 0,1- 9999 ml | Tak |  | Brak punktacji |
| 21 | Programowania infuzji w jednostkach : ng, μg, mg,g mmol, mU, U, kcal, mEq– na kg masy ciała pacjenta lub nie, na czas (na 24 godz., godzinę oraz minutę) | Tak |  | Brak punktacji |
| 22 | Funkcja programowania czasu infuzji przynajmniej od 1min – 168 godzin. | Tak |  | Brak punktacji |
| 23 | Ostrzeżenie przekroczenia czasu pracy założonego zestawu może być aktywowane i nastawione w zakresie od 1 minuty do 96 godzin | Tak |  | Brak punktacji |
| 24 | Ciągły pomiar i wizualizacja ciśnienia w linii za pomocą piktogramu | Tak |  | Brak punktacji |
| 25 | Ustawianie poziomu ciśnienia okluzji – przynajmniej 16 poziomów | Tak |  | Brak punktacji |
| 26 | Funkcja KVO | Tak |  | Brak punktacji |
| 27 | Zróżnicowana prędkość KVO programowana przez użytkownika w zakresie od 1 do 20 ml/h | Tak |  | Brak punktacji |
| 28 | Funkcja – przerwa (standby) w zakresie od 1min do 24 godziny. | Tak |  | Brak punktacji |
| 29 | Automatyczne wznowienie infuzji po pauzie – opóźniony start | Tak |  | TAK - 5 pkt, NIE - 0 pkt |
| 30 | Ciśnienie okluzji programowane w zakresie od 50 – 750 mmHg | Tak |  | Brak punktacji |
| 31 | Rejestr zdarzeń min. 1000 – zdarzenia zapisywane w czasie rzeczywistym | Tak |  | 1000-1499 – 0 pkt 1500 i więcej – 5 pkt |
| 32 | Biblioteka leków, min. 150 leków w min 19 profilach wraz z protokołami infuzji (domyślne przepływy, dawki, prędkości bolusa, stężenia itp.) | Tak |  | Brak punktacji |
| 33 | Funkcja wykrywania powietrza w linii z możliwością programowania rozmiaru wykrywanego pęcherzyka lub skumulowanego powietrza zmierzonego w ciągu 15 minut | Tak |  | Brak punktacji |
| 34 | Specjalny sposób wyświetlania parametrów dostosowany do pracy przy słabym oświetleniu (tzw. Tryb nocny) | Tak |  | TAK - 5 pkt, NIE - 0 pkt |
|  | Alarmy i ostrzeżenia |
| 35 | Akustyczno-optyczny system alarmów i ostrzeżeń | Tak |  | Brak punktacji |
| 36 | Alarm przypominający –zatrzymana infuzja | Tak |  | Brak punktacji |
| 37 | Alarm okluzji z sygnalizacją miejsca wystąpienia okluzji (przed lub za pompą) | Tak |  | Brak punktacji |
| 38 | Alarm rozłączenia linii – spadku ciśnienia | Tak |  | Brak punktacji |
| 39 | Alarm rozładowanego akumulatora | Tak |  | Brak punktacji |
| 40 | Alarm wstępny zbliżającego się rozładowania akumulatora | Tak |  | Brak punktacji |
| 41 | Alarm braku lub źle założonego zestawu infuzyjnego | Tak |  | Brak punktacji |
| 42 | Alarm informujący o uszkodzeniu sprzętu. | Tak |  | Brak punktacji |
| 43 | Alarm wstępny przed końcem infuzji z możliwością zaprogramowania czasu przed końcem infuzji, w którym pojawi się alarm | Tak |  | Brak punktacji |
| 44 | Alarm powietrza w linii | Tak |  | Brak punktacji |
| B | Mobilny stojak do pomp infuzyjnych |
|  | nazwa produktu/urządzenia ....................................................... model ....................................................... Producent/wytwórca: ....................................................... Kraj pochodzenia: ....................................................... Nr katalogowy ...................................................... |
| 1 | Pięć podwójnych kółek z min. 2 hamulcami | Tak |  | Brak punktacji |
| 2 | Teleskopowe ramie wieszaka do worków infuzyjnych z 4 wieszakami | Tak |  | Brak punktacji |
| 3 | Teleskopowe ramie o regulacji w zakresie 170-220 cm +/- 10 cm | Tak |  | Brak punktacji |
| 4 | Dociążona podstawa stojaka | Tak |  | Brak punktacji |
| 5 | Zintegrowany uchwyt do przewożenia stojaka | Tak |  | Brak punktacji |
| 6 | Obciążenie do 6,8 kg +/- 0,5 kg | Tak |  | Brak punktacji |
| 7 | Stojak umożliwia mocowanie do 3 pomp. | Tak |  | Brak punktacji |
| C | Wymagania dodatkowe |
| 1 | Dokumentacja w języku polskim – obejmująca instrukcję użytkownika, zasady przeprowadzania dezynfekcji, mycia i sterylizacji | Tak |  | Brak punktacji |
| 2 | Zasilanie AC 230V; 50HZ; poniżej 1000W | Tak |  | Brak punktacji |
| 3 | Możliwość transmisji danych z pompy, możliwość połączenia w sieć z komputerem centralnym samodzielnie lub przez stację dokującą | Tak |  | TAK - 5 pkt, NIE - 0 pkt |
| 4 | Możliwość łączenia pomp w moduły po 2 lub 3 sztuki bez użycia dodatkowych elementów | Tak |  | TAK - 5 pkt, NIE - 0 pkt |
| 5 | Gwarancja min 24 mies. | Tak |  | 24 m-ce – 0 pkt 48 m-cy – 5 pkt 60 m-cy – 10 pkt |

UWAGA:       Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

Oświadczam, że oferowane urządzenie (sprzęt) spełnia wymagania techniczne zawarte w SIWZ, jest kompletne i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi) oraz  gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego i zapewnia wymagany poziom usług medycznych.

(Data, podpis i pieczątka Wykonawcy)