Załącznik nr 2 do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – PAKIET 2

Implanty zakotwiczone w kości skroniowej wraz z procesorem dźwięku – sztuk 8

- Pełna nazwa handlowa - …………………………………………………………………………

- Model - ………………………………………………………………………………………………

- Producent - …………………………………………………………………………………………

- Numer katalogowy - ………………………………………………………………………………

| Lp. | MINIMALNE PARAMETRY TECHNICZNE WYMAGANE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO | PARAMETRY OFEROWANE - opisać, wypełnić* (opis oferowanych implantów, numer strony załączonego katalogu, folderu, ulotki) Należy wskazać wszystkie parametry wskazane przez zamawiającego) |
| --- | --- | --- |
| I | CZĘŚĆ IMPLANTOWA |  |
| 1. | Tytanowy implant o długości 4mm, samogwintujący się. |  |
| 2. | Możliwość badania MRI min. 1,5T – badania bez interwencji chirurgicznej lub zabiegowej |  |
| 3. | Dystans uwzględniający grubość tkanki podskórnej (dostępnych przynajmniej 4 warianty grubości tkanki podskórnej). |  |
| II. | OSPRZĘT CHIRURGICZNY WYMAGANY DO PROWADZENIA IMPLANTACJI – jednorazowego użytku |  |
| 1. | Niezbędny, kompletny osprzęt chirurgiczny wymagany do przeprowadzenia implantacji: narzędzie do wkręcania, miarki, wzornik (m.in. wiertło naprowadzające o długości 4 mm, przyrząd do wykonania otworu w skórze, nasadka na zaczep na czas leczenia). |  |
| 2. | Wymagana obecność inżyniera klinicznego przy zabiegach. |  |
| III. | CYFROWY ROCESOR DŹWIĘKU – WYMAGANIA TECHNICZNE: min. 45 dB do 65 dB |  |
| 1. | Cyfrowe przetwarzanie sygnału. |  |
| 2. | Cyfrowy procesor dźwięku – wzmocnienie procesora min. 45 dB HL do 65 dB HL, w zależności od bieżących potrzeb Zamawiającego. |  |
| 3. | Zauszny procesor dźwięku wykorzystujący standardowe, kompatybilne z urządzeniem baterie zasilające. |  |
| 4. | System redukcji sprzężeń akustycznych. |  |
| 5. | Min. 4 programy użytkowe. |  |
| 6. | Regulator tonów niskich. |  |
| 7. | Zasilanie bateryjne – w komplecie 1 paczka baterii lub zasilanie akumulatorowe – w komplecie zestaw akumulatorów z ładowarką |  |
| 8. | Zabezpieczenia procesora i jego części składowych (mikrofon, głośnik) przed czynnikami zewnętrznymi. |  |
| 9. | Co najmniej 2 kolory obudowy procesora (czarny, brązowy, srebrny, beżowy / żółty. |  |
| 10. | Komunikacja procesora dźwięku z akcesoriami bezprzewodowymi, w tym z telefonem, możliwa poprzez łączność bezpośrednio z procesorem bez konieczności użycia pętli na szyi lub kabli, możliwość sterowania procesorem za pomocą pilota lub aplikacji na telefon. |  |
| 11. | Pełne dopasowanie procesora dźwięku możliwe poprzez przewodowy interfejs (np. NOAH-link) oraz bezprzewodowy (bez użycia kabli czy bezpośredniego podłączenia do przekaźnika lub komputera). |  |
| 12. | Wielokanałowy mikrofon kierunkowy z funkcją kompensacji pozycji w celu eliminacji cienia małżowiny usznej. |  |
| 13. | Możliwość protezowania pacjenta na elastycznej opasce do momentu obciążania implantu z wykorzystaniem oferowanego procesora dźwięku, a nie dodatkowego aparatu słuchowego. |  |
| 14. | Wbudowane min. 2 mikrofony. |  |
| 15. | Wymagany okres gwarancji wynosi min. 24 miesiące i rozpoczyna się z chwilą odbioru procesora przez Zamawiającego. W okresie gwarancji Wykonawca będzie świadczył w ramach kwoty wynagrodzenia umownego naprawy gwarancyjne i przeglądy serwisowe wraz z koniecznym transportem. |  |

*Wypełnia Wykonawca

UWAGA!:

Wykonawca jest zobowiązany do potwierdzenia minimalnych parametrów technicznych wymaganych przez Zamawiającego w rubryce parametry oferowane przez wykonawcę wraz z opisem.

## Cena ofertowa  z podatkiem VAT za 8 szt ……………………………zł          w tym VAT …….%

Słownie: ……………………………………………………………………………………..................zł

Cena za 1 sztukę z podatkiem VAT  ………………………zł

Załącznik nr 3 do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – PAKIET 3

Cyfrowy procesor dźwięku o wzmocnieniu na poziomie od 45 dB do 65 dB HL do implantu zakotwiczonego w kości skroniowej na przewodnictwo kostne, kompatybilny ze wspornikami typu PONTO – sztuk: 6

- Pełna nazwa handlowa - …………………………………………………………………………

- Model - ………………………………………………………………………………………………

- Producent - …………………………………………………………………………………………

- Numer katalogowy - ………………………………………………………………………………

| Lp. | PARAMETRY WYMAGANE | PARAMETRY OFEROWANE – opisać, wypełnić* (opis oferowanych implantów, numer strony załączonego folderu/ulotki) Należy wskazać wszystkie parametry wskazane przez Zamawiającego |
| --- | --- | --- |
| 1 | Procesor dźwięku z możliwością kompensacji w zależności od poziomu niedosłuchu pacjenta – 45 dB HL, 55 dB HL lub 65 dB HL. Pełna dostępność wzmocnienia w zależności od zapotrzebowania. |  |
| 2 | Zaczep oferowanych procesorów kompatybilne ze wspornikami typu PONTO. |  |
| 3 | Sposób zatrzaskiwania samego procesora uniwersalnie w zależności od rozwiązania: do wewnątrz wspornika implantu lub do wewnątrz zaczepu magnesu. Bezpośrednie połączenie procesora ze wspornikiem lub magnesem bez konieczności użycia dodatkowych elementów pośredniczących. |  |
| 4 | Zauszny procesor dźwięku – uniwersalny na ucho lewe i prawe – wykorzystujący standardowe ogólnie dostępne baterie zasilające lub akumulatory (w zestawie 1 kpl.) |  |
| 5 | W pełni automatyczny wielokanałowy mikrofon kierunkowy z funkcją kompensacji pozycji w celu eliminacji cienia małżowiny uszne, min. 17 kanałów przetwarzania sygnału |  |
| 6 | Dostępność w min. 4 kolorach – oryginalna obudowa procesowa |  |
| 7 | Komunikacja procesora dźwięku z akcesoriami bezprzewodowymi możliwa przez łączność bezpośrednio z procesorem bez konieczności użycia pętli na szyi lub kabli. Możliwość sterowania procesorem oraz sprawdzenia statusu pracy za pomocą pilota lub telefonu komórkowego bez dodatkowych urządzeń pośredniczących. |  |
| 8 | Komunikacja procesora dźwięku z akcesoriami bezprzewodowymi możliwa przez łączność bezpośrednio z procesorem bez konieczności użycia pętli na szyi lub kabli. Możliwość sterowania procesorem oraz sprawdzenia statusu pracy za pomocą pilota lub telefonu komórkowego bez dodatkowych urządzeń pośredniczących. |  |
| 9 | Możliwość podłączenia procesora do elastycznej opaski. |  |
| 10 | Obecność inżyniera klinicznego przy pierwszych podłączeniach procesorów dźwięku – inżynier przeprowadzi szkolenie dla pacjentów z obsługi procesorów dźwięku. |  |
| 11 | Czas trwania serwisu od dostarczenia przez pacjenta do odbioru produktu przez firmę nie dłuższy niż 10 dni roboczych. |  |

## Cena ofertowa  z podatkiem VAT za 6 szt ……………………………zł          w tym VAT …….%

Słownie: ……………………………………………………………………………………..................zł

Cena za 1 sztukę z podatkiem VAT  ………………………zł